## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.33) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru terapie cu microunde | Dispozitiv fizioterapeutic pentru terapie cu microunde |  |  |  | Diatermie cu microunde Cod 400101 Descriere Terapia cu microunde este indicată în caz de contracții musculare, osteoartrită, durere posttraumatică și tendinită Parametru Specificaţie Moduri de operare continuu si pulsatil Frecventa de lucru ≥ 2400 MHz Ecran dimensiune ≥ 7 inch color, touchscreen Posibilitatea de ajustare a puterii diapazon minim 0 - 250W Protecție la supraîncălzire obligatoriu Programe presetate obligatoriu Programe personalizate obligatoriu Timpul de tratament diapazon minim 1-30 min Alarmă la finalizarea tratamentului obligatoriu Braț articulat obligatoriu Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii Emițător Ø ≥ 15 cm, minim 1 buc. Accesorii suplimentare necesare pentru buna funcționare a dispozitivului – obligatoriu (se va indica lista)
33100000-1 | 2 | Sterilizator 40 L | Sterilizator 40 L |  |  |  | Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării intrumentelor medicale cu consctrucție interioară din oțel inox Cod 270310 Ventilaţie - forţată, controlată electronic Construcție interioară - oțel inox Construcție exterioară - cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare – programabile Protecție la supraîncălzire – obligatoriu Alarme- acustică, vizuală, la supraîncălzre; Diagnostic automat - cu afișarea codului erorii; Volumul - ≥ 40 l ± 25% Temperatura - 50 - 200℃ Divergență față de temperatura setată ≤ 1℃ Regim de sterilizare prestabilite 180℃, 60 min 160℃, 150 min Rezoluția de programare ≤ 1℃ Rafturi ≥ 2 Alimentare 200-240V, 50 Hz
33100000-1 | 3 | Microscop digital electronic cu tabletă | Microscop digital electronic cu tabletă |  |  |  | Descriere: Microscop didital electronic cu tabletă este folosit în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, ţesuturi, mase fecale prin metode de contrast: în cîmp iluminat, în cîmp întunecat, fluorescent, de contrast prin interferenţă, cu contrast de fază şi/sau lumina polarizată, planșeta montată permite înregistrare video sau fotografiere. Tip: Configurat pentu tehnica de vizualizare în câmp luminos, cîmp întunecat și contrast de fază. Furnizat cu accesoriile necesare pentru lucrul în câmp luminos. Parametru Specificația Stand destinat lucrărilor în Biologie şi Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă Halogen sau LED (LED preferabil), cu camera digitală și tabletă touch screen Măsuţa mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acţionare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Fixator de probe (lamele) universal pentru un singur specimen Revolver pentru 5 obiective Obiective Plan Achromat 4x, 10x, 20x, 40x, 100x/1.25 Ulei Condensor universal pre-centrat si pre-focusat cu slot-uri pentru accesoriile pentru tehnica de vizualizare cu contrast de fază și câmp întunecat Diafragmă de câmp pentru iluminarea Koehler Tub binocular cu unghi de înclinare 30° cu ajustarea distanţei interpupilare în diapazonul minim 52-75 mm; Oculare 10x/20 – 2 buc. (cel puțin unul cu focusare) Iluminare halogen sau LED Unitatea de alimentare încorporată Accesorii: Ulei de imersie – o sticluță Accesorii pentru vizualizare în contrast de fază, tabletă tacuch screen cu sistem de operare și Windows 8-10 , ram 4 GB, microfon și difuzor, conectare rețea blueetooth Cerințe speciale: Service în garanție: minim 3 ani Fabricat 2025 Instalare și punere in functiune da Instruire personal medical da
33100000-1 | 4 | Unitate electro-chirurgicală | Unitate electro-chirurgicală |  |  |  | "Unitate electro-chirurgicală: Porturi de operare: Monopolar, Bipolar, Sigilare vaselor; Suportă moduri de lucru avansate, cu putere reglabilă, adaptabile în funcție de impedanța țesuturilor. Funcție de autotestare automată la pornire Afișare digitală a parametrilor de lucru. Indicatori vizuali și acustici pentru activare, eroare sau finalizare cicluri. Control al volumului semnalelor sonore. Posibilitatea de salvare și încărcare a programelor personalizate (programe de utilizator). Recunoaștere automată a instrumentelor conectate (manipulează automat setările corespunzătoare). Software integrat pentru rezecție bipolară în mediu salin. Compatibilitate cu comutatoare de picior pentru modurile: Monopolar (tăiere/coagulare) Bipolar (coagulare, rezecție), Sigilare vasculară/plasma Moduri de lucru: Monopolar: Tăiere pură: min. 360 W / 200 Ohm. Tăiere cu hemostază (blend): min. 330 W / 200 Ohm. Coagulare tip spray (fulgurate): min. 100 W / 500Ohm. Coagulare moale: min. 120 W / 75 Ohm. Coagulare cu argon (dacă este oferită): min. 100 W / 500 Ohm Bipolar: Coagulare în mediu salin: min. 120 W / 25 Ohm. Coagulare forțată: min. 100 W / 50 Ohm. Coagulare moale: min. 100 W / 30 Ohm. Rezecție salină: min. 230 W / 25 Ohm Sigilare vaselor (fuziune de ţesut, sigilarea vaselor de legătură sau echivalent): Putere: min. 140 W / 25 Ohm. Capacitatea de a sigila vase de sânge și limfatice de până la 7 mm în diametru. Electrod neutru reutilizabil - 1 buc; Mâner monopolar reutilizabil (creion) pentru electrod, cu cel puţin două butoane de operare1 buc Set de electrozi (min. 3 buc.) de diferite dimensiuni şi forme (minge, lama, ac) - 2 buc Cablu monopolar de cel puţin 3 m. lungime (pentru conectarea instrumentelor laparoscopice) -2 buc" buc
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.33)
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoare estimată | Beneficiari
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru terapie cu microunde | Dispozitiv fizioterapeutic pentru terapie cu microunde | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 83333.33 | IMSP Policlinica de stat
33100000-1 | 2 | Sterilizator 40 L | Sterilizator 40 L | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 28666.66 | CS TRUȘENI CS SOROCA NOUĂ
33100000-1 | 3 | Microscop digital electronic cu tabletă | Microscop digital electronic cu tabletă | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 59000 | SCTO
33100000-1 | 4 | Unitate electro-chirurgicală | Unitate electro-chirurgicală | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 340000 | SCM Gheorghe Paladi"
[7 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________