## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale în scopul realizării Programului Național de Control al Cancerului conform necesităților pentru anul 2025 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | Pompa de aspirare cu vacuum | Pompa de aspirare cu vacuum | 6: Aplicare: Îndepărtarea și eliminarea lichidului din diferite vase de reacție. Filtrare: Filtru microbiologic hidrofob 2200/02 elimină riscul de contaminare cu particule infectate, Accesorii: -Adaptor universal pentru vârfuri de unică folosință de 200/1000 μl; -Set operator manual: 1 canal.adaptor (cu ejector pentru varfuri de 200 mkl, cu știft din oțel inoxidabil de 40 mm, cu știft din oțel inoxidabil de 125 mm); 8 canale.adaptor (cu ejector pentru varfuri de 200 mkl, cu știfturi din oțel inoxidabil de 35 mm); Viteza de aspirare: 8-10 l/min (aer), Presiunea de aspirare: -200- 800mbar (reglabil), Colector: 2 l polipropilenă, Tip senzor de nivel lichid: invaziv, Protecție: se oprește motorul, semnal luminos/sonor, Alimentare: 220 V, 50 Hz
| 2 | Software-ul de analiza a dateloi de citometrie in flux Infinicyt CE-1VD | Software-ul de analiza a dateloi de citometrie in flux Infinicyt CE-1VD | 6: aplicare: software-ul pentru analiza datelor de citometrie în flux efectuată de medic/expert ca ajutor în diagnosticul bolilor onco-hematologice și monitorizarea bolii minime reziduale (MRD). versiunea - ultima valabilitate licență: nelimitat Să includă: 1. unitate flash USB Infinicyt Installers” (Programe de instalare Infinicyt) 2. dispozitiv USB-cheia de licență 3. Manual de instructiuni de utilizare 4. training privind aplicarea softului pentru instruirea medicului/expertului.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## F4.2 LP
Specificaţii de preț (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale în scopul realizării Programului Național de Control al Cancerului conform necesităților pentru anul 2025 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (cu TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9
33100000-1 | 1 | Pompa de aspirare cu vacuum | Pompa de aspirare cu vacuum | 3: buc; 4: 1 | 20833.3333
33100000-1 | 2 | Software-ul de analiza a dateloi de citometrie in flux Infinicyt CE-1VD | Software-ul de analiza a dateloi de citometrie in flux Infinicyt CE-1VD | 3: buc; 4: 1 | 166666.6667

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________