## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară 19) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Monitor Holter TA |  |  | bucată |  | Descriere Dispozitivul înregistrează tensiunea arterială pe o perioada de până la 48 ore monitorizând parametrii in timpul repaosului si la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare automat Gama de presiune De diagnostic 30-300 mmHg Display LCD, LED da Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card / Wi-Fi / BT Alimentarea 3 V DC Baterie reîncărcabilă da Timp operare autonomă ≥ 25 h Indicatori vizuali dezermetizare status sistem deconectare alimentare baterie descărcată Accesorii Set de manjete marimea large adult 3 buc. Set de manjete marimea adult 3 buc. Set de manjete marimea pediatric 3 buc. Softul necesar pentru analiza Holter TA pe PC da Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriei da
33100000-1 | 2 | Aparat multifuncțional pentru recuperarea medicală |  |  | bucată |  | Aparat multifuncțional pentru recuperarea medicală Parametrul Specificația Descriere Para multifunctionala pentru exercitii de reabilitare a pacientilor. Tip stationar Suport pentru miini, picioare Materiale Non-toxic, rezistent la intinderi, din cauciuc etc. Dimensiuni 200 x 75 x 50 cm, (±10 cm) Bare ≥ 2 Nr. de exercitii posibile efectuate la para ≥ 4 Posibilitatea de a utiliza pentru exercitii la picioare, miini Numar de componente incorporate pe tablou pentru exercitii ≥ 6
33100000-1 | 3 | Dispozitiv de fizioterapie cu frecvență joasă |  |  | bucată |  | Dispozitiv de fizioterapie cu frecvență joasă Descriere Dispozitivul destinat pentru efectul terapeutic prin curenții sinusoidali modulați ai frecvenței sunetului: îmbunătățește nutriția țesuturilor, ajută la ameliorarea inflamației, accelerează fluxul limfatic, are efect stimulativ asupra proceselor regenerative, etc. Parametrul Specificația Numărul de regimuri posibile ≥ 5 Frecvența oscilațiilor purtătorului unei forme sinusoidale, Hz ≥ 4900, ± 100 tensiunii sinusoidale de modulare (setat discret), Hz 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150 Factor de modulație (setat discret) 0; 25; 50; 75; 100% sau mai mult 100% (regim de supramodulare) Intervalul de curent al pacientului, mA 0-10, 0-20, 0-100 Reglarea curentului pacientului la sarcina activă, Ohm ≥ 240 ± 50 Reglarea curentului pacientului pe sarcina activă, kOhm ≥ 1 ± 0,1 Eroare relativă și absolută a coeficientului de modulație ≤ ± 15% Curent de scurgere per pacient în stare normală, mA ± 0,1 Raportul dintre durata de proceduri și pauze, sec. 1:1,5; 2:3; 4:6; 5:10 Timpul de creștere și scădere a curentului în perioada procedurii, msec. (200±20); (400±40); (800±80) Semnalul opririi automate a procedurii acustică și/sau vizuală Cronometru, setarea timpului, min. ≥ 1-99 Eroarea relativă a timpului setat, sec. ≤ ± 2 Timpul de întîrziere a opririi automate în raport cu semnalul sonor, sec. ≤ ± 15 Timpul de pornire a procedurii după selectarea regimului necesar, min. ≤ ± 1 Alimentarea 220V, 50Hz Accesorii: Complectația standardă Electrozi câte 1 set. (fiecare mărime a câte 2 buc.); Toate mărimile de pernuțe câte 1 set. (fiecare mărime a câte 2 buc.); Cablu pentru conectarea electrozilor a plăcilor 1 buc.
33100000-1 | 4 | Dispozitiv de frecvență înaltă (UVC) |  |  | bucată |  | Dispozitiv de frecvență înaltă (UVC) Destinat pentru expunerea terapeutică locală la un câmp electromagnetic UVC de frecvență ultra-înaltă cu o putere de penetrare mare pentru tratarea bolilor inflamatorii, etc. Specificația Rezistența nominală la sarcină, Ohm 50, ± 5 Distanța optimă a electrodului, mm 15, ± 1 Timp pentru intrarea dispozitivului în modul de funcționare, min ≤ 1 Timp de funcționare a dispozitivului în regim intermitent, h ≥ 5 Timp de funcționare standard, min ≥ 20 Timp de pauză, min 10 ≤ Interval de setare a temporizatorului, min 0-99, ± 5% Frecvența oscilațiilor, MHz 27;12, ± 0,1% Reglarea automată a aparatului la rezonanță la toate nivelurile de putere da Putere de ieșire, reglabilă în trepte, W (10/ 15/ 20/ 30/ 40/ 50/ 60), ± 20% Suporturi electrice flexibile da, ≥ 2 Alimentarea 220V, 50Hz Accesorii: Suport electrod de alimentare 2 buc. 36 ± 5mm 2 set. 80 ± 5mm 2 set. 120 ± 5mm 2 set. Indicator de câmp magnetic 1 buc.
33100000-1 | 5 | Dispozitiv de magnetoterapie cu instensitate scăzută |  |  | bucată |  | Dispozitiv de magnetoterapie cu instensitate scăzută Descriere Dispozitivul este destinat terapiei cu frecvență joasă a pacienților cu boli acute și cronice ale sistemului cardiovascular, bronhopulmonar, nervos, musculo-scheletic, complicațiile acestora, etc. Parametrul Specificația Afișor da Rata de repetiție a pulsului în intervalului, imp/s 100 Valoarea amplitudinii inducției magnetice pe suprafața de lucru a dispozitivului, mTl 5 - 20, ± 5 Eroarea relativă a valorii amplitudinii inducției și impulsurilor ± 2 mT și ± 5 imp/s Directivitate fixă a câmpului magnetic da Frecvența de repetiție a pulsului, Hz min. 5 Emițătoare de cîmp magnetic min. 4 Intervalul de repaus între proceduri, min. ≤ 20 Timpul de funcționare este setat în intervalul, min. ≥ 1 - 20 Alimentarea 220V, 50Hz Accesorii: Rigla emițătoare flexibilă 1 buc. Indicator de câmp magnetic 1 buc. Emițător local 1 buc. Curea 1 buc. Mâner 2 buc. Trepied 2 buc. Cheie hexagonală îndoită (imbus) 1 buc. Cârlig 1 buc. Suport grup tambur 2 buc.
33100000-1 | 6 | Dispozitiv magneto-terapeutic cu frecvență redusă |  |  | bucată |  | Dispozitiv magneto-terapeutic cu frecvență redusă Conceput pentru a oferi efecte terapeutice asupra câmpului magnetic eterogen variabil al corpului uman. Parametru Specificaţia Configuratie manual Timpu de lucru ≥ 6 h la pornire lampa de control lucru 20 min- 10 odihna suparafata de lucru 20 cm2 cimp magnetic alternativ neomogen 50 Hz Durata de viata dispozitiv ≥ 5 ani Sursa de tensiune ≥ 220-230 V Puterea consum ≤ 30 W Cablu conectare retea 220V da Instructiuni de uz medical da
33100000-1 | 7 | Cântarele analitice |  |  | bucată |  | Descriere Cântarele analitice sunt proiectate pentru cântărirea cu o precizie ridicată. Parametru Specificaţia Capacitatea max. 600 g Inacarcarea min. 20 mg Precizie 1 mg Domeniu de tarare -600 g Repetabilitate 1,5 mg Linearitatea ±3 mg Timpul de stabilizare 2 s Sensibilitatea 2 ppm/°C cu temepartura +10 ° - +40 °C Temeperatura de lucru +10° - +40° C ** Alimentarea 12 ÷ 16 V DC Calibrarea internal (incarcare automata) Display LCD (backlit) Interfata Min. 2 RS 232, USB-A, USB-B, WiFi (optional)
33100000-1 | 8 | Videolaringoscop |  |  | bucată |  | Videolaringoscop Videolarigoscopul ajuta la vizualizarea imaginei din cavitatea bucala la intubarea pacientului Parametru Specificaţia Videolaringoscop cu min. 3 lame reutilizabile da Din oțelul medical cu posibilitate de autoclavare sau prelucrare chimica da Posibilitate de afisare a imaginea direct pe ecran mic atasat direct pe videolaringoscop da Ecran de marimea ≥2,5" Posibilitate de a intoarce ecran sus/jos de la 0° pana pe ≥130°, dreapta/stanga de la 0° pana pe ≥270° da Iluminare de tip LED ≥70 LUX Bateria reincarcabila cu posibilitatea de lucru continuu ≥ 3 ore Memoria integrata sau un card de memorie SD/microSD cu posibilitate de inregistra video sau fotografii si transfer pe calculator. Optional
33100000-1 | 9 | Cintar electronic neotatal, portabil |  |  | bucată |  | Cintar electronic neotatal, portabil Descrierea: Cintar electronic, destinat pentru determinarea greutatii bebelusilor, de catre asistenta medicului de familie la domiciliu pacientului. Tip cintar Portabil, utilizat la domiciliul pacientului Greutatea maxima 10 kg Precizie +/- 50 gr Curea pentru fixarea copilului da, pentru cintarirea copilului Alimentare Baterii Autocalibrare da
33100000-1 | 10 | Garou hemostatic digital |  |  | bucată |  | Garou hemostatic digital Descriere: Dispozitivu este utilizat pentru aplicarea unei presiuni cu ajutorul mansetei pentru un anumit membru a pacientului. ATS with Tourniquet Cuff (hemostatic device with cuff) Parametru Specificatie Tip portabil Numărul de porturi 1 sau 2 Numărul de manșete potențiale manșetă dublă Tip baterie (litiu) <6 h Standard internațional de alarmă da Display grafic (afișaj parametri de lucru) LED, TFT Presiunea ocluziunii membrelor da Detectarea ocluziei liniei da Detectarea scurgerilor avansate da Test Pre-Op cu manșon da Cuff Alert da Blocare automată a manșetei da Geantă de transport opțional Alimentare 220 V 50 Hz
33100000-1 | 11 | Stetoscop |  |  | bucată |  | Stetoscop Un dispozitiv diagnostic pentru a asculta sunete care provin de la unele organe interne: inima, vasele plămînii, bronşi, intestine şi alte organe. Deasemenea se foloseşte pentru a asculta tonurile „Corotcov” pentru aprecierea tensiunii arteriale şi pentru a verifica corectul loc de localizare al sondei gastrice cînd se efectuează alimentarea ori spălarea stomacului. Detaliul de funcţionare al stetoscopişio este pernuţa, care se aşază pe suprafaţa corpului pacientului şi depistează sunetele organelor interne. Acest sunet se îndreaptă spre canalul auditiv al specialistului. Pacient pediatric, adult Fabricat din cauciuc, rezistent la uleiurile pielii Fabricata din otel inoxidabil manuală
33100000-1 | 12 | Tonometru transpalpebral |  |  | bucată |  | Tonometru transpalpebral Permite măsurătoarea presiunii intraoculare pe pleoapă. Două regimuri de măsurare: scala Maklakov și scala Goldmann. Diapazonul minim necesar de măsurări: 5 -50 mm Hg. Eroarea absolută de măsurare: ±2 mm Hg. Timpu de măsurare maxim 2 secunde. Alimentarea baterie. Accesorii: Baterii pentru 500 h de lucru
33100000-1 | 13 | Fotoliu ginecologic |  |  | bucată |  | Fotoliu ginecologic Destinat amplasării pacientului pentru investigații ginecologice. Acțiune: mecanică. Secțiuni:> 3 Suport: pentru mîini, pentru picioare. Suprafața: acoperită material moale rezistent la detergenți chimici. Dimensiuni Lungime totala: 120-140 cm Lățime totala:60- 65cm Înalțime:80- 85cm Speteaza: min. 45x72cm Șezut: min. 50x50cm Suport picioare: min. 50x36cm
33100000-1 | 14 | Higrometru/Psihrometru |  |  | bucată |  | Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului în încăpere Specificații tehnice: Descriere: electronic Rezoluție : +- 0.2C Carcasa : plastic Scara de temperatură : da Celsius Diapazonul măsurării : Temperatura 0…+30 C Umeditatea 40….90%
33100000-1 | 15 | Set-Otoscop |  |  | bucată |  | Set-Otoscop ● Sigiliu etanș. ● Iluminare distală cu fibră optică cu tehnologie LED. ● Iluminare omogenă a canalului auditiv și a timpanului. ● Fereastră de vizualizare din sticlă anti-zgârieturi cu mărire 3×. ● Durabil și ușor de curățat. ● Clipul cu întrerupător de pornire/oprire integrat. ● 4 dimensiuni de vârfuri reutilizabile. ● 2×AA baterii utilizate
33100000-1 | 16 | Tonometru ocular portativ |  |  | bucată |  | Tonometru ocular portativ 170300 Tonometrul ocular este destinat pentru masurarea presiunii intraoculare Parametru Specificaţia Tip non-corneal Autocalibrare da Precizie ≤20mmHg +/-2mm ≥20mmHg- +/-10% Ecran LCD Alimentare baterii
33100000-1 | 17 | Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet, 1 MHz și 3 MHz |  |  | bucată |  | Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet, 1 MHz și 3 MHz Un echipament de terapie cu ultrasunete microcontrolerat, cu frecvențe de 1 MHz și 3 MHz; Pentru a fi utilizate în fizioterapie și estetică; Să ne permite să alegem zona de radiații efective (ERA) de 7 cm² sau 3 cm²; Modul de emisie cu ultrasunete poate fi reglat în mod continuu sau pulsatoriu, Modul pulsatoric cu frecvență de repetiție a impulsului de 100 Hz sau 48 Hz sau 16 Hz și cu raport puls de 1/2 (50%) și 1/5 (20%); Posibilitatea de alegerea a programelor de tratament pre-programate. Ecografia terapeutică este indicată în mod obișnuit pentru ameliorarea durerii; Reducerea spasmelor musculare; Creșterea fluxului sanguin local; Precum și a mișcării după dezvoltarea unei contracții articulare utilizând căldura asociată tehnicilor de întindere. Alimentarea 220V
33100000-1 | 18 | Dispozitiv de galvanizare și electroforeză |  |  | bucată |  | Dispozitivul de galvanizare și electroforeză este destinat pentru expunerea curentului direct la corpul uman în scopuri terapeutice și profilactice, precum și pentru efectuarea electroforezei medicamentoase Rețea de alimentare 220 V; Frecvența rețelei este de 50 Hz; Curentul maxim în circuitul pacientului cu o sarcină de 500 Ohm - 50 ± 5 Ohm; Coeficientul de rupere curent pentru orice valoare a curentului de sarcină nu depășește 0,5%; Durata medie de viață a dispozitivului nu este mai mică de 5 ani.
33100000-1 | 19 | Audiometru pentru screeningul audiologic |  |  | bucată |  | Audiometru pentru screeningul audiologic - 1 unitate Tip Portabil Ecran LCD Tip măsurare emisii otoacustice Tip pacient nou-născuți Protocoale incluse pentru nou-nascuti da Testare, metoda TEOAE și DPOAE Gama de frecvență DPOAE 1,5 - 12 kHZ (min. 10 pasi) Gama de frecvență TEOAE 0,7 – 4 kHz (min. 9 pasi) Intensitatea stimulului DPOAE 40 - 70 dB SPL Intensitatea stimulului TEOAE Aproximativ 80 dB SPL ±5 dB Nivelul maxim de ieșire ≤ 90 dB SPL Nivelul de zgomote ≤ -20 dB SPL Indicator de introducere a sondei în conductul auditiv extern da Acumulator Autonomie min. 250 investigatii Alimentare 220V Accesorii Încărcător pentru acumulator Set de olive de diferite dimensiuni min. 120 buc Imprimantă
33100000-1 | 20 | Centrifuga, microhematocrit |  |  | bucată |  | Centrifugă, microhematocrit Parametru Specificația Viteza de rotație maximală Maximală, rpm ≥12000 rpm Setări Setarea vitezei Rotor Raza rotorului ≥8 cm Capacitatea Tipul tuburilor Tuburi capilare de 75 mm Rotore disponibile, cu diferite unghiuri Cu diferite unghiuri da Timp (timer) Gama de timp 0-≥ 60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului Da Indicatori Indicator vizual și acustic Da Debalansare Da Pornire/oprire Da Depășirea vitezei Da Capac deschis Da Disply Digital Da Nivel de zgomot ≤70 dB Da Fereastră, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare Da
33100000-1 | 21 | Dispozitiv darsonvalizarea locala |  |  | bucată |  | Dispozitivul este destinat pentru tratamentul următoarelor boli: - boli ale pielii; - purulente și inflamatorii procese; - boli ale sistemului respirator; - boli ale nasului; - boli ale mușchilor, tendoane, aponeuroze; - afecțiuni ale articulațiilor; - boli ale arterelor și venelor; Regim de funcționare min. 20 min. Lampe minim 3 forme; Alimentarea 220V
33100000-1 | 22 | Centrua pentru masaj relaxant cervical |  |  | bucată |  | Centrua pentru masaj relaxant cervical Auto-timer aproximativ 10 minute Relaxează în mod eficient gâtul, umărul, talia, șoldurile, ușurând durerile da Număr de moduri: min. 10 Numărul nivelelor de intensitate: min. 5 Tensiune: 220V, 50Hz
33100000-1 | 23 | Fotoliu pentru efectuarea examenului proctologic |  |  | bucată |  | Parametrii tehnici solicitati Spătar și înclinație Trendelenburg reglabil cu pistoane cu gaz Pedală pentru reglare înclinație Trendelenburg Scăriță rabatabilă Dimensiuni: Înălțime min. 85cm Spătar min. 58x80cm Șezut min 58x40cm Suport picoare min. 58x35cm Inclinatie Trendelenburg min. 60o
33100000-1 | 24 | PEF Metru (peak-flow meter) |  |  | bucată |  | Domeniul de măsurare 50-800 lit/min Va contine markeri colorati ce permit pacientului și medicului monitorizarea schimbărilor în debitul de aer. Pini indicatori pentru definirea intervalelor (normal, patologic) Se calibrează în mod individual Indicatori de zonă: Verde - Galben - Rosu. Accesorii: piese de gură de unică folosință – 500 buc
33100000-1 | 25 | Pulsoximetru pediatric |  |  | bucată |  | Destinat măsurării nivelului saturației oxigenului în sînge și a pulsului la copii de la 1 la 12 ani. Parametri tehnici solicitati Modul de măsurare: pe deget, destinat copiilor 1-12 ani Afișaj OLED cu ecran color Domeniu de măsurare SPO2: 70% - 100%±2% Afișarea valorii ratei pulsului Interval de măsurare puls: 30bpm ~ 250bpm 2 Seturi de baterii incluse Indicator nivelul încărcării bateriei Deconectare automata după maxim 10 sec de pauză
33100000-1 | 26 | Tonometru ocular mecanic Maklacov |  |  | bucată |  | Este destinat pentru măsurarea manuală a tensiunii intraoculare după metoda lui Maklacov. Parametri tehnici solicitati Parametrii tehnici solicitati Cilindre metalice -2buc Masa unui cilindru – 10g Mîner pentru cilindre – 1 buc Nomogramă – 3 buc Husă – 1 buc
33100000-1 | 27 | Balon resuscitare AMBU copii |  |  | bucată |  | Balon resuscitare AMBU copii Cod 110420 Descriere Este un dispozitiv portabil de obicei utilizat pentru a asigura o ventilație cu presiune pozitivă la pacienţii cu lipsă de respiraţie sau care nu respiră în mod adecvat. Parametru Specificaţie Material silicon Volum ~ 550 ml Integral reutilizabil da, autoclavabil Masca si valvele minim 20 sterilizări Valve da Intubare da Rezervor oxigen da Mască facială da Marime mască 2 și 3 Articulaţie mobilă da Colector da Risc de contaminare scăzut Geantă de transport da
33100000-1 | 28 | Pulsoximetru, Adult, Pediatric, staționar |  |  | bucată |  | Pulsoximetru, Adult, Pediatric, staționar Cod 260410 Descriere Acest grup de produse înclude puls-oximetre, ca dispozitive apartecare măsoară neinvaziv concentrația de oxigen în sînge și ritmul cardiac prin metoda fotometrică. Parametrul Specificația Tip dispoziv, staționar cu monitoarizare continuă (bedside) Tip pacient adult, pediatric Afișări SpO2 da Valoarea pulsului da Puterea semnalului (PI) da Baterie descărcată da Mesaj de eroare da Tip display LCD sau LED da Gama SpO2, % Diapazonul 1 - 100% Rata de măsurare 70 - 100, ≤2 % Rata cardiacă 30 - 250 bpm, ± 2% Alarme Acustică și vizuală SpO2 și valoarea pulsului mare/mic Sensor deconectat Sensor epuizat Buton de dezactivare alarmei sonore Posibilitatea de ajustare a nivelului de alarmă Baterie descărcată Oprirea alarmei Metoda de reactivare manuală sau automată Controlul volumului da Autotestarea da Alimentare De la rețea electrică, 220 V, 50Hz da Baterie internă ≥ 1 ore Accesorii Sensor SpO2 de folosință multiplă, adult 2 buc. Sensor SpO2 de unică folosință, adult 3 buc. Sensor SpO2 de folosință multiplă, pediatric 2 buc.
33100000-1 | 29 | Higrometru / Psihrometru 15-40C |  |  | bucată |  | Higrometru / Psihrometru 15-40C
33100000-1 | 30 | Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric |  |  | bucată |  | Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric 260430 Pulsoximetru portabil destinat pentru pacienții care sunt transportați. Specificație Portabil da Adult, pediatric da Diapazon 0-100% Rata de măsurare 80 - 100, ≤2 % Pulsul 30 - 250 bpm, ± 2% SPO2 ±1% Pulsul ±1 bpm SPO2 da Valoare pulsului da Puterea semnalului da Indicator baterie descărcată da LED sau LCD da Auditiv da Vizual da SpO2 și valoarea pulsului mare/mic da Sensor deconectat da Sensor epuizat da Buton de dezactivare alarmei sonore da Baterie reîncărcabilă da, de la 220V 50Hz Durata de viață ≥ 8 ore Accesorii Sensor SpO2 reutilizabil, adult 2 buc. Sensor SpO2 reutilizabil, pediatric 1 buc. Bloc de alimentare de la rețeaua electrică 1 buc. Acumulator/Baterii reîncărcabile 1 buc. Husă pentru transportare 1 buc.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară 19) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă | beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Monitor Holter TA | Monitor Holter TA | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 41600 | SCM V. Ignatenco
33100000-1 | 2 | Aparat multifuncțional pentru recuperarea medicală | Aparat multifuncțional pentru recuperarea medicală | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 12000 | SCM NR. 4
33100000-1 | 3 | Dispozitiv de fizioterapie cu frecvență joasă | Dispozitiv de fizioterapie cu frecvență joasă | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 35200 | SCM NR.4; CS Bacioi
33100000-1 | 4 | Dispozitiv de frecvență înaltă (UVC) | Dispozitiv de frecvență înaltă (UVC) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 30000 | SCM NR. 4
33100000-1 | 5 | Dispozitiv de magnetoterapie cu instensitate scăzută | Dispozitiv de magnetoterapie cu instensitate scăzută | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4000 | SCM NR. 4
33100000-1 | 6 | Dispozitiv magneto-terapeutic cu frecvență redusă | Dispozitiv magneto-terapeutic cu frecvență redusă | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8000 | SCM NR. 4
33100000-1 | 7 | Cântarele analitice | Cântarele analitice | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4750 | SC de Psihiatrie
33100000-1 | 8 | Videolaringoscop | Videolaringoscop | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 22000 | IMPS Inst. De Ftiziopneumologie Ch. Draganiuc
33100000-1 | 9 | Cintar electronic neotatal, portabil | Cintar electronic neotatal, portabil | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1000 | CS Trușeni
33100000-1 | 10 | Garou hemostatic digital | Garou hemostatic digital | bucată | 10 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 480 | CS Trușeni
33100000-1 | 11 | Stetoscop | Stetoscop | bucată | 6 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 900 | CS Trușeni
33100000-1 | 12 | Tonometru transpalpebral | Tonometru transpalpebral | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 10000 | CS Trușeni
33100000-1 | 13 | Fotoliu ginecologic | Fotoliu ginecologic | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000 | CS Straseni
33100000-1 | 14 | Higrometru/Psihrometru | Higrometru/Psihrometru | bucată | 10 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2042 | CS Straseni
33100000-1 | 15 | Set-Otoscop | Set-Otoscop | bucată | 12 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 24000 | CS Straseni
33100000-1 | 16 | Tonometru ocular portativ | Tonometru ocular portativ | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 12500 | CS Tintareni
33100000-1 | 17 | Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet, 1 MHz și 3 MHz | Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet, 1 MHz și 3 MHz | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 29800 | SCM nr.4; CS Truseni
33100000-1 | 18 | Dispozitiv de galvanizare și electroforeză | Dispozitiv de galvanizare și electroforeză | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 11520 | SCM nr.4; CS Truseni ; CS Bacioi
33100000-1 | 19 | Audiometru pentru screeningul audiologic | Audiometru pentru screeningul audiologic | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 150000 | IMPS SCM Gh. Paladi
33100000-1 | 20 | Centrifuga, microhematocrit | Centrifuga, microhematocrit | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 55000 | IMPS SCM Gh. Paladi
33100000-1 | 21 | Dispozitiv darsonvalizarea locala | Dispozitiv darsonvalizarea locala | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1800 | CS Bacioi
33100000-1 | 22 | Centrua pentru masaj relaxant cervical | Centrua pentru masaj relaxant cervical | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 816 | CS Bacioi
33100000-1 | 23 | Fotoliu pentru efectuarea examenului proctologic | Fotoliu pentru efectuarea examenului proctologic | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 66666 | IMSP AMT Botanica
33100000-1 | 24 | PEF Metru (peak-flow meter) | PEF Metru (peak-flow meter) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 833.33 | IMSP AMT Botanica
33100000-1 | 25 | Pulsoximetru pediatric | Pulsoximetru pediatric | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1625 | IMSP AMT Botanica
33100000-1 | 26 | Tonometru ocular mecanic Maklacov | Tonometru ocular mecanic Maklacov | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 7500 | IMSP AMT Botanica
33100000-1 | 27 | Balon resuscitare AMBU copii | Balon resuscitare AMBU copii | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 917 | IMSP Policlinica Stomatologică Republicană
33100000-1 | 28 | Pulsoximetru, Adult, Pediatric, staționar | Pulsoximetru, Adult, Pediatric, staționar | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4500 | IMSP Policlinica Stomatologică Republicană
33100000-1 | 29 | Higrometru / Psihrometru 15-40C | Higrometru / Psihrometru 15-40C | bucată | 6 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1300 | IMSP Policlinica Stomatologică Republicană
33100000-1 | 30 | Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric | Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1578 | IMSP Policlinica Stomatologică Republicană
562327.33
[5 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________