## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea investigațiilor urinare, pentru hemostază și pentru Determinarea echilibrului acido-bazic conform necesităților IMSP SCMC ”Valentin Ignatenco” pentru anul 2026 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer) | Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 cu 11 parametri (sange, urobilinogen, bilirubina, proteina, nitrati, cetone, acid ascorbic, glucoza, PH, densitatea si leucocite) (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer) |  |  |  | Analiza generala a urinei (chimia uscata cromotografica a urinei) cu 11 parametri (sange, urobilinogen, bilirubina, proteina, nitrati, cetone, acid ascorbic, glucoza, PH, densitatea si leucocite) (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer)
33100000-1 | 1 | Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer) | Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 cu 8 parametri ( NIT,URO,PRO,Ph,BLO,KET,BIL,GLU) (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer) |  |  |  | Analiza generala a urinei (chimia uscata cromotografica a urinei) cu 8 parametri ( NIT,URO,PRO,Ph,BLO,KET,BIL,GLU) (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer)
33100000-1 | 1 | Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer) | Analizator de urină în comodat pentru ofertele echivalente |  |  |  | Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină (semi-automat) Metoda de analiză Reflectometrică, cu sursă de lumină LED și senzor fotometric de precizie Parametri analizați 14 parametri: Leucocite (LEU), Nitriți (NIT), Urobilinogen (URO), Proteine (PRO), pH, Sânge (BLO), Densitate specifică (SG), Cetone (KET), Bilirubină (BIL), Glucoză (GLU), Acid ascorbic/Vitamina C (ASC), Creatinină (CRE), Calciu (Ca), Albumină (ALB). (în funcție de tipul benzii utilizate) Capacitate de lucru ≥ 120 teste/oră Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată Display LED sau LCD, cu comandă prin butoane sau ecran tactil.; porturi RS-232 și USB; opțiune cititor coduri de bare Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) Greutate ≤ 5,0 kg Calibrare Calibrare automată la pornire; verificare internă a sistemului optic înainte de fiecare serie de teste Imprimantă Termică integrată; Conectare LIS Memorie rezultate 2000 rezultate cu identificare pacient
33100000-1 | 2 | Determinarea echilibrului acido-bazic în conformitate cu norma metodologică 1641 (echivalent pentru Stat Profile Prime Plus - Nova Biomedical) | Determinarea echilibrului acido-bazic în conformitate cu norma metodologică 1641 (echivalent pentru Stat Profile Prime Plus - Nova Biomedical) |  |  |  | Determinarea echilibrului acido-bazic în conformitate cu norma metodologică 1641 (echivalent pentru Stat Profile Prime Plus - Nova Biomedical)
33100000-1 | 2 | Determinarea echilibrului acido-bazic în conformitate cu norma metodologică 1641 (echivalent pentru Stat Profile Prime Plus - Nova Biomedical) | Analizator automat de gaze si elecrtoliti în comodat pentru ofertele echivalente |  |  |  | Descriere : Analizator automat pentru determinarea echilibrului acido-bazic în sânge integral, destinat măsurării gazelor sanguine, electroliților și parametrilor chimici, cu calibrare automată, control al calității integrat și conectivitate LIS. Parametrul Specificația Productivitate ≥ 60 teste/ora Tip analize gaze sanguine pH, pCO2, pO2, HCO3 electroliți Na+, K+, Cl- electroliți extinși opțional (ex. iCa, iMg ) chimice obligatoriu (ex. Glucoză, Lactat) chimice extinse opțional (ex. Uree/BUN, Creatinină) Altele, Parametri calculați obligatoriu (ex. BE, AG ) Tip probă Sânge integral (arterial/venos/capilar) Volum probă ≤ 300 µL Co-oximetrie obligatoriu Calibrarea Automată Program de control al calității (QC) obligatoriu Tehnologie reactivi Cartușe / electrozi / module integrate Display LCD / LED / Touchscreen Data management, Stocarea datelor obligatoriu Interfață PC obligatoriu LIS/HIS obligatoriu Calculator cu monitor obligatoriu (integrat sau extern) Indicatori de avertizare obligatoriu Limba de comunicare rom/eng Toate softurile necesare instalate pentru buna funcționare a echipamentului obligatoriu Cititor de carduri obligatoriu Cititor de cod bare obligatoriu Imprimantă obligatoriu (integrată sau externă) Alimentarea 220 V, 50 Hz Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare (vase pentru deșeuri, tuburi pentru reagenți, tuburi pentru spălare) pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului ≥ 50 analize (pentru testare/insturire). Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului ≥ 50 analize (pentru testare/insturire). Note: Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea. Instruirea personalului. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate. Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Termenele mai mari vor fi considerate un avantaj. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare. Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada contractului. Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.
33100000-1 | 3 | Investigații de hemostază (coagulare) în conformitate cu norma metodologică 1673 (echivalent pentru Coagulometru Coatron X PRO - TECO Medical Instruments ) | Determinarea Timpului de Trombină cu coagulometrul semiautomat |  |  |  | Determinarea Timpului de Trombină cu coagulometrul semiautomat (echivalent pentru Coagulometru Coatron X PRO - TECO Medical Instruments )
33100000-1 | 3 | Investigații de hemostază (coagulare) în conformitate cu norma metodologică 1673 (echivalent pentru Coagulometru Coatron X PRO - TECO Medical Instruments ) | Determinarea protrombinei după Quick cu coagulometrul semiautomat |  |  |  | Determinarea protrombinei după Quick cu coagulometrul semiautomat (echivalent pentru Coagulometru Coatron X PRO - TECO Medical Instruments )
33100000-1 | 3 | Investigații de hemostază (coagulare) în conformitate cu norma metodologică 1673 (echivalent pentru Coagulometru Coatron X PRO - TECO Medical Instruments ) | Determinarea TTPA cu coagulometrul semiautomat |  |  |  | Determinarea TTPA cu coagulometrul semiautomat (echivalent pentru Coagulometru Coatron X PRO - TECO Medical Instruments )
33100000-1 | 3 | Investigații de hemostază (coagulare) în conformitate cu norma metodologică 1673 (echivalent pentru Coagulometru Coatron X PRO - TECO Medical Instruments ) | Determinarea fibrinogenului după Clauss cu coagulometrul semiautomat |  |  |  | Determinarea fibrinogenului după Clauss cu coagulometrul semiautomat (echivalent pentru Coagulometru Coatron X PRO - TECO Medical Instruments )
33100000-1 | 3 | Investigații de hemostază (coagulare) în conformitate cu norma metodologică 1673 (echivalent pentru Coagulometru Coatron X PRO - TECO Medical Instruments ) | Analizator DE HEMOSTAZA semi-automat în comodat pentru ofertele echivalente |  |  |  | Coagulometru semi-automat Cod 151110 Descriere Coagulometru semiautomat destinat pentru testarea mostrelor preluate de la pacienţi pentru determinarea factorilor de coagulare a sîngelui. Parametrul Specificația Configurația Capacitatea sistemului ≥ 2 probe simultan Tip probă plasmă obligatoriu Teste APTT obligatoriu FIB obligatoriu PT obligatoriu TT obligatoriu Data management Display LCD sau LED Imprimantă obligatoriu Interfață PC obligatoriu Interfață LIS obligatoriu Cititor bar cod optional Alimentarea 220 V, 50 Hz Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare ≥ 50 analize (pentru testare/insturire) Note Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea. Instruirea personalului. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate. Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare. Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea investigațiilor urinare, pentru hemostază și pentru Determinarea echilibrului acido-bazic conform necesităților IMSP SCMC ”Valentin Ignatenco” pentru anul 2026 | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | VALOAREA ESTIMATĂ Totală fără TVA
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer) | Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 cu 11 parametri (sange, urobilinogen, bilirubina, proteina, nitrati, cetone, acid ascorbic, glucoza, PH, densitatea si leucocite) (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer) | Investigații | 15000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 26633.33
33100000-1 | 1 | Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer) | Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 cu 8 parametri ( NIT,URO,PRO,Ph,BLO,KET,BIL,GLU) (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer) | Investigații | 20000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 1 | Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer) | Analizator de urină în comodat pentru ofertele echivalente | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 2 | Determinarea echilibrului acido-bazic în conformitate cu norma metodologică 1641 (echivalent pentru Stat Profile Prime Plus - Nova Biomedical) | Determinarea echilibrului acido-bazic în conformitate cu norma metodologică 1641 (echivalent pentru Stat Profile Prime Plus - Nova Biomedical) | Investigații | 600 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 79106
33100000-1 | 2 | Determinarea echilibrului acido-bazic în conformitate cu norma metodologică 1641 (echivalent pentru Stat Profile Prime Plus - Nova Biomedical) | Analizator automat de gaze si elecrtoliti în comodat pentru ofertele echivalente | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 3 | Investigații de hemostază (coagulare) în conformitate cu norma metodologică 1673 (echivalent pentru Coagulometru Coatron X PRO - TECO Medical Instruments ) | Determinarea Timpului de Trombină cu coagulometrul semiautomat | Investigații | 400 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 19468.75
33100000-1 | 3 | Investigații de hemostază (coagulare) în conformitate cu norma metodologică 1673 (echivalent pentru Coagulometru Coatron X PRO - TECO Medical Instruments ) | Determinarea protrombinei după Quick cu coagulometrul semiautomat | Investigații | 2000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 3 | Investigații de hemostază (coagulare) în conformitate cu norma metodologică 1673 (echivalent pentru Coagulometru Coatron X PRO - TECO Medical Instruments ) | Determinarea TTPA cu coagulometrul semiautomat | Investigații | 1000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 3 | Investigații de hemostază (coagulare) în conformitate cu norma metodologică 1673 (echivalent pentru Coagulometru Coatron X PRO - TECO Medical Instruments ) | Determinarea fibrinogenului după Clauss cu coagulometrul semiautomat | Investigații | 2400 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 3 | Investigații de hemostază (coagulare) în conformitate cu norma metodologică 1673 (echivalent pentru Coagulometru Coatron X PRO - TECO Medical Instruments ) | Analizator DE HEMOSTAZA semi-automat în comodat pentru ofertele echivalente | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
[6 empty] | SUMA TOTALĂ |  | 0 | 0

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________