CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor materiale

- Obiectul caietului de sarcini.

Achiziționarea mijloacelor și echipamentelor de măsură, necesare pentru activitatea din cadrul

”TERMOELECTRICA” S.A.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31200000-8 | Lotul 1 Accesorii de măsurare |  |  |  | 30.600,00 |
|  |  | Clemă de tip ”crocodil -banan” | buc | 20 | tip ”crocodil”; cu conectare (mama)-4mm; curent nominal 10-16 A; tensiunea nominală 1000 V, cat III. | 1.800,00 |
|  |  | Clemă de tip ”crocodil -banan” | buc | 10 | tip ”crocodil”; cu conectare (mama)-4mm; curent nominal 50 A; tensiunea nominală 1000 V, cat III. | 1.800,00 |
|  |  | Cablu de măsurare roșu de tip ”banan” în ambele părți | buc | 30 | L=3 m; culoare roșu; conexiunea „banan”; tensiunea nominală 600 V, cat III. | 13.500,00 |
|  |  | Cablu de măsurare negru de tip ”banan” în ambele părți | buc | 30 | L=3 m; culoare negru; conexiunea „banan”; tensiunea nominală 600 V, cat III; | 13.500,00 |
|  | 31200000-8 | Lotul 2 Echipamente de măsurare a impedanței |  |  |  | 62.000,00 |
|  |  | Aparat de măsurare a buclei faza-zero (impedanță) | buc | 1 | -Corpul aparatului - IP54; -Tensiunea de lucru de la 10 V până la 450 V (50Hz); -Funcția de Ohmmetru, diapazon 0,01- 999 Ohm; -Determinarea şi atenuarea de sine stătător a perturbațiilor şi interferențelor („zgomote în rețea”); -Voltmetru de tensiune alternativă în diapazon de la 50 V până la 450 V, cu eroarea de (±2%±1V); -Semnal de avertizare- la tensiuni mai mari de 450 V; -Măsurarea frecvenței în diapazon de la 45 Hz până la 65 Hz; -Alimentarea aparatului: Baterie; Compatibilitatea electromagnetică în conformitate cu IEC 61326; -Display iluminat (de preferință lumină albă); -Corpul aparatului să fie acoperit cu un strat protector din cauciuc; -Temperatura de lucru de la -15º C până la +50º C; -Umiditatea relativă a aerului maxim 90% la +30ºC; -Complectație: - -Cu certificat de etalonare sau buletin de verificare metrologică valabil pe teritoriul RM; - -Manual de exploatare; - -Baterii de acumulatoare (în set); - -Bloc de încărcare baterie de la rețea 220V – 1buc; - -Cablu de testare cu conectori de tip „crocodil” – 1 set; - -Cheis sau husă pentru transportare – 1buc; - -CD cu documentație tehnică şi programă – 1buc; - -Meniul aparatului să fie în limba română, engleză sau rusă. | 62.000,00 |
|  | 31200000-8 | Lotul 3 Echipamente de măsurare circuite de frecvență înaltă |  |  |  | 122.000,00 |
|  |  | Tester pentru circuite de înaltă frecvență | buc | 1 | Gama de frecvență normală a semnalelor măsurate: Tensiune alternativă (AC) - 24  2500 kHz; Curent alternativ (AC) - 24  1200 kHz; Diapazonul de măsurare a tensiunii: 0,02  200 V; Diapazonul de măsurare a curentului: 0,002...2 А; Diapazonul de măsurare a nivelului tensiunii: - 3  57 dBm; Durata de funcționare fără întrerupere: 24 ore; Alimentare dispozitiv: acumulator Li-ion încorporat; Diapazonul temperaturii de lucru: 0  45 OC; Complectație: -Cu certificat de etalonare sau buletin de verificare metrologică valabil pe teritoriul RM; -Manual de exploatare – 1buc; -Bloc de încărcare acumulator de la rețea 220V – 1buc; -Cablu de testare cu conectori de tip „crocodil” – 1 set; -Cheis sau husă pentru transportare – 1buc; -Meniul aparatului să fie în limba română, engleză sau rusă; -Aparat-set de capacități și rezistențe cu parametrii: - Rezistență (R1) - cu disipare de putere 50 W cu eroare ±1% frecvență de lucru 0÷1000kHz, valoare nominală 75 Ohm; - Rezistență (R2 - e) cu disipare de putere 8 W cu eroare ±1% pentru interval de frecvență de lucru 0÷1000kHz, valoare nominală 310 Ohm, 450 Ohm; - Capacitate (C1 echivalentul condensatorului de legătură) cu tensiune de lucru 200 V, cu eroare ±2%, pentru interval de frecvență de lucru 0,2÷1000kHz, valoare nominală 3,2 nF; 4,6 nF; 6,4 nF; 7 nF. | 122.000,00 |
|  | 31200000-8 | Lotul 4 Convertoare de semnale |  |  |  | 16.000,00 |
|  |  | Convertor de putere | buc | 4 | - Pentru conversia puterea activă și reactivă în rețelele electrice de curent alternativ monofazate și trifazate; - Tensiunea nominală intrare linie: 100 V; - Curent nominal intrare: 0 ÷ 5,0 А; - Frecvența nominală intrare: 45 ÷ 55 Hz; - Alimentare de la circuitele de intrare măsurate; - Diapazonul semnalelor de ieșire: 5÷0÷5 mA; - Montare: DIN 35; - Gradul de protecție: IP30;. | 16.000,00 |
|  | 31200000-8 | Lotul 5 Convertoare de tensiune |  |  |  | 117.000,00 |
|  |  | Convertizor de tensiune pentru registrator PARMA RP 4.11 | buc | 10 | Tip: LV(HV) – 140/200; Tensiune maximală: 140 V/AC, 200 V/DC. | 80.000,00 |
|  |  | Convertizor de tensiune pentru registrator PARMA RP 4.11 | buc | 5 | Tip: HV 5; Tensiune maximală: 5 V AC/DC. | 37.000,00 |
|  | 31200000-8 | Lotul 6 Echipamente de măsurarea frecvenței |  |  |  | 18.000,00 |
|  |  | Frecvențmetru | buc | 4 | Dispozitiv electronic de panou; - Măsurarea frecvenței rețelelor industriale de curent alternativ cu o frecvență de 50 Hz; - Indicarea digitală a rezultatului măsurării; - Tensiunea intrare: 100 V; - Frecvența: 45÷55 Hz; - Dimensiunea ferestrei de montare: 150 x 72 mm. | 18.000,00 |
|  | 31200000-8 | Lotul 7 Echipament de laborator |  |  |  | 23.000,00 |
|  |  | Autotransformator de laborator | buc | 2 | -Autotransformator monofazat; -Tensiunea nominală în înfășurarea primară 230V; -Tensiunea în înfășurarea secundar reglabilă în diapazonul 0÷260 V; -Curentul de sarcină 9 A; -Tip voltmetru: digital. | 9.000,00 |
|  |  | Megaohmmetru 100 V – 2500 V (în set complet) | buc | 2 | -Tensiunea de lucru: 100V-2500V; -Cu buletin de verificare metrologică valabil pe teritoriul RM; Conținutul setului pentru fiecare Megaohmmetru: -Manual de exploatare – 1buc. -Baterie de acumulatoare (instalată în aparat) – 1buc; -Bloc de încărcare acumulator de la rețea 220V – 1buc; -Compartiment pentru baterii – 1buc; -Cablu pentru măsurări, culoarea roșie, lungimea 1,5m – 1buc; -Cablu pentru măsurări, culoarea albastră, lungimea 1,5m – 1 buc; -Cablu ecranat pentru măsurări, lungimea 1,5m– 1buc; -Cablu pentru conexiuni, lungimea 1,5m – 3 buc; -Clemă izolată de racord, tip clește „crocodil”, culoarea roșie – 2buc; -Clemă izolată de racord, tip clește „crocodil”, culoarea albastră – 2buc; -Clemă izolată de racord, tip clește „crocodil”, culoarea verde – 1buc; -Geantă pentru transportarea aparatului – 1buc; -Contact pentru conexiunea cablurilor – 3buc. | 14.000,00 |
|  | 31200000-8 | Lotul 8 Multimetre |  |  |  | 89.400,00 |
|  |  | Multimetru cu clește de curent 200A | buc | 16 | -Măsurarea tensiunii alternative până la 600 V; -Măsurarea tensiunii continue până la 600 V; -Măsurarea curentului alternative până la 200 A; -Măsurarea temperaturii; -Măsurarea capacității; -Măsurarea rezistenței; -Manual de exploatare tehnică; -Cordoane de test, cu cleme-crocodil și cu electrozi tip baghetă; -Husa pentru transportare; Sursa de alimentare: Baterie | 32.000,00 |
|  |  | Multimetru | buc | 2 | -Măsurare tensiune DC (V): 0,1…200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V eroarea (acuratețe) (0.5% +3); -Măsurare tensiune AC (V): 0,1…200mV / 2V / 20V / 200V / 750V eroarea (acuratețe) (0,8% +5); -Măsurare curent DC (A): 1µA...2mA / 20mA / 200mA / 20A eroarea (acuratețe) (0,8% + 3); -Măsurare curent AC (A): 1µA...2mA / 20mA / 200mA / 20A eroarea (acuratețe) (1% + 5); -Măsurare rezistenta (ohm): 100 mOhm-200Ohm /2 kOhm /20 kOhm /200 kOhm / 2 MOhm /20 Mohm/2GOhm; -Măsurare capacitate (F):10pF- 20nF / 2µF/ 20µF/ 200µF, A (2,5% + 20); -Măsurare inductanță (H): 1µH...2mH / 20mH/ 200mH/ 2H /20H, A (2,5% + 20); -Măsurare frecventa (Hz): 1..2kHz / 20kHz/ 200kHz/ 2MHz/ 10MHz A (0,5% + 4); -Măsurare temperatură: 40…1000°C; -Specificații: Oprire automată; Scalare automata; Scalare manuala; Lățime de banda (Hz) 45Hz ~ 400Hz; Verificare dioda; Verificare tranzistor; Continuitate buzzer; Indicare baterie descărcata: < 80 %; Memorarea datelor; Ecran LCD cu iluminare din spate, Bara grafica analogica; Toc rezistent la șoc mecanic; Sursa de alimentare: Baterie | 4.000,00 |
|  |  | Multimetru | buc | 26 | -Măsurare tensiune DC (V): 40mV ÷ 1000V; -Măsurare tensiune AC (V): 40mV ÷ 750V; -Măsurare curent DC, AC: 400µA ÷ 10A; -Măsurare rezistenta (ohm): 400 Ohm ÷ 40 MOhm; -Măsurare capacitate (F): 40nF ÷ 4000µF; -Măsurare frecventa (Hz): 10Hz – 10 MHz; -Măsurarea temperaturii: -30 ÷ +1000 C -Specificații: Scalare automata; Lățime de banda (Hz) ≤ 400Hz, Verificare dioda; Verificare tranzistor; Continuitate buzzer; Indicare baterie descărcata; Memorarea datelor; Măsurare relativa; Ecran LCD cu iluminare din spate; Bara grafica analogica; Sursa alimentare: Baterie. | 23.400,00 |
| - 25 |  | Multimetru | buc | 20 | Indicatorul de tensiune bipolar, conceput pentru a verifica prezența sau absența tensiunii între părțile neizolate purtătoare de curent, precum și între acestea și părțile împământate în instalațiile electrice de curent alternativ la o tensiune nominală de până la 1000 V. -Diapazon de măsurare tensiune - 12690 V; -Diapazon de măsurare rezistentă - 0400 kOhm; -Măsurare continuitate circuit; -Test diode; -LCD ecran; -Rezistent la șocuri mecanice; -Sursa alimentare: Baterie. | 16.000,00 |
|  |  | Clește ampermetric | buc | 5 | -Tensiune AC, V 150; 300; 600; -Curent alternativ, A 5; 10; 25; 50; 100; 250; -Clasa de precizie, % ±5,0; -Condiții de operare: - Temperatura: -30 până la +50 °C; - Umiditate: 0% până la 98 %; -Dimensiunea ferestrei circuitului magnetic ≥ 25 mm; | 14.000,00 |
|  | 31200000-8 | Lotul 9 Aparate de măsură și control de panou |  |  |  | 42.400,00 |
|  |  | Voltmetru de panou | buc | 4 | -Tip analogic; - Curent alternativ 50 Hz; - Clasa de precizie: 1,5; - Diapazon de măsurare 0÷7,5 kV; - Gradul de protecție IP50; - Conectare prin transformator de tensiune, Unom – 100 V; - Mărimea fereastra de montare: 120x120 mm; Certificat de etalonare sau buletin de verificare metrologică, valabil pe teritoriul RM | 3.200,00 |
|  |  | Voltmetru de panou | buc | 5 | -Tip analogic; - Curent alternativ 50 Hz; - Clasa de precizie: 1,5; - Diapazon de măsurare 0÷500V; - Gradul de protecție IP50; - Temperatura de lucru de la -40º C până la +50º C; - Conectare directă; - Mărimea fereastra de montare: 120x120 mm; - Certificat de etalonare sau buletin de verificare metrologică, valabil pe teritoriul RM. | 4.000,00 |
|  |  | Miliampermetru de panou | buc | 4 | -Tip analogic; - Curent alternativ 50 Hz; - Clasa de precizie: 1,5; - Diapazon de măsurare 0÷15 mA; - Gradul de protecție IP50; - Temperatura de lucru de la -40º C până la +50º C; - Conectare directă; - Mărimea fereastra de montare: 120x120 mm - Certificat de etalonare sau buletin de verificare metrologică, valabil pe teritoriul RM. | 3.200,00 |
|  |  | Miliampermetru de panou | buc | 5 | -Tip analogic; - Curent continuu; - Clasa de precizie: 1,5; - Diapazon de măsurare 0÷5 mA; - Gradul de protecție IP50; - Temperatura de lucru de la -40º C până la +50º C; - Conectare directă; - Tipul montării: Încorporat, mărimea fereastra de montare: 60x60 mm - Certificat de etalonare sau buletin de verificare metrologică, valabil pe teritoriul RM. | 2.000,00 |
|  |  | Indicator de tensiune VPIS | buc | 3 | Sistem de indicare a prezenței tensiunii conform standardului SM EN 62271-206:2014; Potrivit pentru montare pe panou(celulele de distribuție); Curentul maxim:2mA; Tensiunea de lucru: 3,3-24 kV Iluminare LED: 3000mcd/20mA; Gradul de protecție IP 67; Mod de conectare: 3x conectori la 4,8x0,5mm; Temperatura de operare: -25oC...+ 70oC. | 30.000,00 |
|  | 31200000-8 | Lotul 10 Dispozitiv de măsurare și reglare |  |  |  | 66.000,00 |
|  |  | Dispozitiv de măsurare de tip voltmetru | buc | 2 | - Dispozitiv de panou cu profil îngust; - Valoarea măsurată de intrare tensiune AC ~0÷100 V; - Valoarea măsurată de intrare frecvență 45÷65 Hz; - Clasa de precizie 0,5; - Dispositive de comutare: 2 cu Imax-5 A și Unom- 250V AC, 24 V DC - Tensiunea de alimentarea dispozitivului: 100÷246 V (AC), 140÷260 V (DC); - Diapazonul de indicare: 0÷100 V; - Indicator digital; - Culoarea indicatorului roșu/verde; - Carcasă din plastic (metalul este acceptabil); - Poziția dispozitivului orizontală; - Dimensiuni fereastra de montare 160mm / 30mm; - Certificat de etalonare sau buletin de verificare metrologică, valabil pe teritoriul RM. | 12.000,00 |
|  |  | Dispozitiv de măsurare de tip kilovoltmetru | buc | 3 | - Dispozitiv de panou cu profil îngust; - Valoarea măsurată de intrare tensiune AC ~0÷100 V; - Valoarea măsurată de intrare frecvență 45÷65 Hz; - Clasa de precizie 0,5; - Dispositive de comutare: 2 cu Imax-5 A și Unom- 250V AC, 24 V DC - Tensiunea dealimentarea dispozitivului: 100÷246 V (AC), 140÷260 V (DC); - Diapazonul de indicare: 0÷125 kV; - Indicator digital; - Culoarea indicatorului roșu/verde; - Carcasă din plastic sau metal; - Poziția dispozitivului orizontală; - Dimensiuni fereastra de montare 160mm / 30mm; - Certificat de etalonare sau buletin de verificare metrologică, valabil pe teritoriul RM. | 18.000,00 |
|  |  | Dispozitiv de măsurare de tip kiloampermetru | buc | 6 | - Dispozitiv de panou cu profil îngust; - Valoarea măsurată de intrare curent AC ~0÷5 A; - Valoarea măsurată de intrare frecvență 45÷65 Hz; - Clasa de precizie 0,5; - Dispositive de comutare: 2 cu Imax-5 A și Unom- 250V AC, 24 V DC; - Tensiunea de alimentarea dispozitivului: 100÷246 V (AC), 140÷260 V (DC); - Diapazonul de indicare: 0÷8 kA; - Indicator digital; - Culoarea indicatorului roșu/verde; - Carcasă din plastic (metalul este acceptabil); - Poziția dispozitivului orizontală; - Dimensiuni fereastra de montare 160mm / 30mm; - Certificat de etalonare sau buletin de verificare metrologică, valabil pe teritoriul RM. | 36.000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 586 400,00 |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii

- Termenul de livrare

Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

- Livrarea produselor/bunurilor se efectuează de către furnizor la depozitul central al companiei,         or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3.

- Defecțiunile care fac obiectul garanției vor fi remediate prin înlocuirea produselor/bunurilor de către furnizor, transportul (tur – retur) în acest caz va fi suportat de furnizor;

- Bunurile vor fi livrate cu Certificate de garanție (termen de garanție – minim 24 luni), Certificate de calitate și certificate de conformitate pentru fiecare produs.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

- NE1 – 01:2019 ”Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumătorilor non casnici” Hotărârea ANRE nr. 393/2019 din 01.11.2019;

- SM EN 61010-1:2010/A1:2019 „Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 1: Cerinţe generale”;

- SM EN IEC 61010-2-032:2022 „Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control și de laborator. Partea 2-032: Cerințe particulare pentru senzori de curent electric, portabili sau manipulați manual, pentru măsurare și încercări electrice”;

- SM EN IEC 61557-3:2022 „Securitate electrică în rețelele de distribuție de joasă tensiune până la 1 000 V AC. şi 1 500 V DC Echipamente pentru încercarea, măsurarea sau monitorizarea măsurilor de protecție. Partea 3: Impedanța buclei”;

- SM EN IEC 61557-1:2022 „Securitate electrică în rețele de distribuție de joasă tensiune de 1 000 V AC şi 1 500 V DC Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecție. Partea 1: Prescripții generale;

- SM SR EN 60870-2-1:2010 „Echipamente și sisteme de teleconducere. Partea 2: Condiții de funcționare. Secțiunea 1: Alimentare și compatibilitate electromagnetică”;

- SM EN IEC 61326-2-2:2021 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerințe CEM. Partea 2-2: Cerințe speciale. Configurații de încercare, condiții de funcționare şi criterii de performanță pentru echipamente portabile de încercare, de măsurare şi de supraveghere utilizate în sisteme de distribuție de joasă tensiune;

- SM SR EN 62053-22:2021/A11:2021 „Echipament pentru măsurarea energiei electrice. Prescripții particulare. Partea 22: Contoare statice pentru energie activă (clase 0,1 S, 0,2 S și 0,5 S)”;

- SM EN IEC 62053 – 23:2021 Echipamente pentru măsurarea energiei electrice. Prescripții particulare. Partea 23: Contoare statice pentru energie reactivă (clase 2 și 3);

- SM EN 62271-206:2014 „Aparataj de înaltă tensiune. Partea 206: Sisteme indicatoare de prezență a tensiunii nominale mai mare de 1 kV și mai mică sau egală cu 52 kV”.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

- Parametrii tehnici și denumirea completă a tuturor bunurilor;

- Oferta tehnică va fi însoțita de Fișa tehnică a bunurilor, eliberată de producător, pentru fiecare bun ofertat;

- Specificații de preț pentru fiecare bun ofertat;

- Operatorul economic ofertant trebuie să facă dovada că poate asigura înlocuirea produselor neconforme cu altele noi.