|  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție: conform SIARSAP M-tender |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Echipament laborator |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant (col. va fi completat de către ofertant) | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Lotul 2. Turbidimetru |  |  |  |  |  |  |  |
| 38000000-5 |  | Turbidimetru portabil cu mod de determinarea a necesarului de bentonită – | Cerințe tehnice minime solicitate de către autoritatea contractantă sunt următoarele: - Domeniu turbiditate de la 0.00 la 9.99; de la 10.0 la 99.9; de la 100 la 1200 NTU; -Rezoluție turbiditate: 0.01; 0.1; 1 NTU - Acuratețe turbiditate: ±2% din citire plus 0.05 NTU; - Repetabilitate turbiditate : ±1% din citire sau 0.02 NTU, valoarea mai mare dintre acestea; - Lumină intermitentă pentru turbiditate < 0.05 NTU; - Calibrare turbiditate în două, trei sau patru puncte de calibrare; - Metodă de măsurare pentru turbiditate metoda nephelometrică cu raport; - Mod de măsurare pentru turbiditate normal, mediu, continuu; - Sursă de lumină pentru turbiditate lampă cu filament de tungsten; - Detector de lumină pentru turbiditate fotocelulă siliconică; - Memorie de înregistrare date 200 înregistrări; - Conectivitate USB - Oprire automată: oprire automată după 15 minute de neutilizare; - Ecran: LCD 60 x 90 mm cu iluminare - Tipul / Durata de funcționare a bateriei: 4 (1.5V) AA baterii alcaline; - Sursă de curent: 1.5V AA baterii alcaline Sau/și adaptor AC Mediu de la 0 la 50°C UR max 95% fără condens Turbidimetrul va fi furnizat: - cu 6 cuve pentru probe și capace, - 4 cuve de calibrare, - reactiv bentocheck, - ulei siliconic, - 1000 µl pipetă automată cu două vârfuri și instrucțiuni, - 25 ml flacoane din sticlă cu capace, - seringă de 1 ml cu două vârfuri, - pâlnie, - hârtie de filtru, - material pentru curățarea cuvei, - adaptor AC, baterii, cinci tag-uri cu suporturi , geantă de transport robustă. |  |  |  |  |

Denumirea intreprinderii: ______________________

Numele, prenumele directorului: ________________________________

Semnatura: _____________________________

L.Ș