## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea sistemului de livrare a contrastului conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Sistem de livrare a contrastului | Sistem de livrare a contrastului |  |  |  | Viteze de debit: Viteze variabile și fixe prestabilite de la utilizator, de la 0,8 până la 40 ml/sec., în trepte de 0,1 ml/se. Soluție salină: Viteză fixă: 1,6 ml/sec. Volum: Limite prestabilite, receptive de utilizator, cu interval variabil de la 0,8 până la 99,9 ml, în trepte de 0,1 ml. Viteză de umplere: Definit de utilizator de la 200 până la 1200 psi Umplere manuală sau automată de minim 3 ml/sec. Timp de creștere Definit de utilizator de la 0 până la 1 secundă, în trepte de 0,1 secunde Program moduri de injecție de rutină: a) Cardiac: LCA, RCA, LV/Ao și definit de utilizator b) Vascular periferic: Pigtail, monitorizare selectivă, microcateter, selectat de utilizator Senzori de monitorizare: detectare coloană de aer, sursă de contrast goală, reâncărcare seringă de contrast și izolare sursă de contrast Sincronizare interfață de imagistică: Capabil să se sincronizeze cu majoritatea mărcilor de echipamente de imagistică cu raze X Întârziere injectare sau întârziere cu raze X: de la 0 până la 99,9 secunde Panou de control: Ecran tactil color de minim 25 cm (minim 10 inchi) Configurații de montare flexibile: Montare pe masă cu braț reglabil Seringă de contrast 100 ml Configurații kit consumabile pentru pacient și contrast: Seringă de contrast cu vârf și clemă pentru tubul de contrast (pentru utilizare la până la 6 cazuri de pacienți) Controler manual AngioTouch și tuburi: controler manual AngioTouch, tuburi de injecție și robinet cu 3 căi Cerințe de alimentare: 220 - 240VAC, 50 – 60Hz. Consumabile – minim 100 kituri
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea sistemului de livrare a contrastului conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sistem de livrare a Contrastului | Sistem de livrare a contrastului | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
|  |  |  | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet3
| Sistem monoplan cu detector plat pentru aplicații cardiace | Argumente
Se vor oferta doar echipamente noi produse (in totalitate) nu mai târziu de 2024
Parametri tehnici
1 | Reducerea dozei de radiație
| DLP (Dose-Length Product), max. 400-1000 mGy/cm | DLP (Dose-Length Product) este un parametru important în evaluarea expunerii la radiații în procedurile de angiografie, cum ar fi:
1. Evaluarea expunerii la radiații: DLP oferă o estimare a dozei totale de radiații primite de pacient în timpul unei proceduri de imagistică, luând în considerare atât intensitatea radiațiilor, cât și lungimea zonei examinată. Este exprimat în unități de mGy/cm.
2. Monitorizarea siguranței pacientului: Un DLP mai mic indică o expunere mai redusă la radiații, ceea ce este important pentru reducerea riscurilor asociate cu radiațiile ionizante. Aceasta este deosebit de relevantă în cazul pacienților care necesită multiple examene sau tratamente.
3. Compararea procedurilor: DLP permite compararea eficienței și siguranței diferitelor tehnici și echipamente de angiografie, ajutând la identificarea metodelor care oferă un raport mai bun între calitatea imaginii și expunerea la radiații.
4. Optimizarea protocoalelor: Monitorizarea DLP în timp poate ajuta radiologii și tehnicienii să ajusteze protocoalele de imagistică pentru a reduce expunerea la radiații, fără a compromite calitatea imaginii.
Prin urmare, DLP este un instrument util pentru gestionarea riscurilor și optimizarea practicilor de imagistică în angiografie.
2. | Brat C monoplan
| Adancimea bratului C: min. 90 cm | O adâncime a brațului C mai mare este esențială pentru un angiograf deoarece permite o mai bună accesibilitate și manevrabilitate în timpul procedurilor. Această adâncime asigură că brațul poate ajunge în poziții optime pentru a obține imagini clare și detaliate ale vaselor de sânge din diferite unghiuri. De asemenea, facilitează accesul la diverse părți ale corpului pacientului, ceea ce este crucial pentru diagnosticarea precisă și tratamentele intervenționale.
| Angulatie CRA/CAU: min. +/- 45 grade | O angulație CRA (cranio-caudală) mai mare de +/- 45 de grade permite obținerea unor imagini detaliate și precise din multiple unghiuri. Această flexibilitate este esențială pentru a vizualiza clar structurile vasculare și pentru a diagnostica corect diverse afecțiuni cardiovasculare.
Angulația ajută la:
Vizualizarea completă a vaselor de sânge: Permite medicilor să observe vasele de sânge din diferite perspective, ceea ce este crucial pentru identificarea stenozelor, ocluziilor sau altor anomalii.
Planificarea intervențiilor: Oferă informații detaliate necesare pentru planificarea și ghidarea procedurilor intervenționale, cum ar fi angioplastia sau stentarea.
Reducerea artefactelor: Minimizează artefactele și suprapunerile care pot apărea în imagini, asigurând o interpretare mai clară și mai precisă.
| Viteza angulatiei brațului C: min. 20 grade/sec | Viteza de angulație a brațului C de minim 20 grade/secundă sau mai mare este necesară din mai multe motive:
1. Eficiență și Timp: O viteză mai mare permite realizarea rapidă a mișcărilor necesare pentru a obține imagini din diferite unghiuri, reducând astfel timpul total al procedurii1.
2. Calitatea Imaginilor: Mișcările rapide și precise ajută la obținerea unor imagini clare și detaliate, esențiale pentru diagnosticarea corectă a afecțiunilor vasculare.
3. Confortul Pacientului: Reducerea timpului de expunere și a necesității de a menține poziții incomode pentru perioade lungi îmbunătățește confortul pacientului1.
| Poziționări programabile ale brațului C: min. 60 poziții | Posibilitatea de a programa minim 50 și mai multe poziții pentru brațul C al unui angiograf este necesar pentru:
1. Flexibilitate și Precizie: Permite personalului medical să seteze și să acceseze rapid pozițiile optime pentru diferite proceduri, asigurând astfel imagini de înaltă calitate din unghiuri precise.
2. Eficiență: Reduce timpul necesar pentru ajustarea manuală a brațului, ceea ce poate accelera procedurile și poate îmbunătăți fluxul de lucru în sala de angiografie.
3. Consistență: Asigură că pozițiile critice sunt replicabile, ceea ce este esențial pentru compararea imaginilor în timpul procedurilor de urmărire sau pentru studii comparative.
Aceste avantaje contribuie la o mai bună diagnosticare și tratament, îmbunătățind în final rezultatele pentru pacienți.
| Viteza de rotație pentru coronarografie: min 40˚/sec | Viteza de rotație de minim 40˚/sec sau mai mare pentru coronarografie este necesară pentru:
1.Calitatea Imaginilor: O viteză mai mare permite obținerea unor imagini clare și detaliate, esențiale pentru diagnosticarea corectă a afecțiunilor coronariene.
2.Eficiență: Reduce timpul necesar pentru realizarea procedurii, ceea ce poate fi crucial în situații de urgență sau pentru confortul pacientului1.
3.Precizie: Asigură mișcări rapide și precise ale brațului C, ceea ce este esențial pentru vizualizarea optimă a arterelor coronare din multiple unghiuri1.
Aceste aspecte contribuie la o procedură mai eficientă și mai sigură, îmbunătățind în final rezultatele pentru pacienți.
3. | Masa pacient
| Lungimea blatului mesei: min 275 cm | Lungimea blatului mesei de minim 270 cm sau mai mare este necesar pentru un angiograf pentru:
1.Accesibilitate: Permite poziționarea optimă a pacientului, asigurând accesul facil la toate zonele de interes pentru imagistica vasculară.
2.Versatilitate: O lungime mai mare a mesei permite acomodarea pacienților de diferite dimensiuni și permite efectuarea unei game largi de proceduri fără a fi necesară repoziționarea frecventă a pacientului.
3.Confortul Pacientului: Asigură că pacientul poate fi poziționat confortabil pe toată durata procedurii, reducând disconfortul și mișcările neintenționate care ar putea afecta calitatea imaginii.
Aceste aspecte contribuie la o procedură mai eficientă și mai precisă, îmbunătățind în final rezultatele pentru pacienți.
| Greutate maxima pacient: min 220 kg (fara accesorii suplimentare) | O greutate maximă a pacientului de minim 200 kg sau mai mare pentru un angiograf este necesar deoarece:
1.Accesibilitate: Permite efectuarea procedurilor pe o gamă largă de pacienți, inclusiv pe cei cu greutate mai mare, asigurând astfel accesul la diagnostic și tratament pentru toți pacienții.
2.Siguranță: Asigură că masa și echipamentele pot susține în siguranță pacienții mai grei, reducând riscul de accidente sau deteriorări ale echipamentului.
3.Versatilitate: Crește versatilitatea echipamentului, permițând utilizarea acestuia într-o varietate de scenarii clinice și pentru diverse tipuri de pacienți.
Aceste aspecte contribuie la o procedură mai sigură și mai eficientă, îmbunătățind în final rezultatele pentru pacienți.
| Latimea blatului mesei: min 45 cm | Lățimea blatului mesei de minim 45 cm sau mai mare este importantă pentru un angiograf din mai multe motive:
1.Stabilitate și Siguranță: O lățime mare asigură stabilitatea pacientului pe masă, reducând riscul de mișcări neintenționate care ar putea afecta calitatea imaginii sau siguranța procedurii.
2.Confortul Pacientului: O lățime mai mare oferă un suport mai bun pentru pacient, asigurând confortul acestuia pe toată durata procedurii.
3.Accesibilitate: Permite personalului medical să aibă acces facil la pacient din diferite unghiuri, ceea ce este esențial pentru realizarea unor imagini precise și detaliate.
Aceste aspecte contribuie la o procedură mai eficientă și mai sigură, îmbunătățind în final rezultatele pentru pacienți.
| Deplasare longitudinala a blatului mesei: min. 120 cm | Deplasarea longitudinală a blatului mesei de minim 120 cm sau mai mare este necesar pentru un angiograf din mai multe motive:
1.Accesibilitate Extinsă: Permite poziționarea optimă a pacientului și accesul la diferite zone ale corpului fără a fi necesară repoziționarea frecventă a pacientului1.
2.Flexibilitate în Proceduri: O deplasare mai mare a blatului mesei permite efectuarea unei game largi de proceduri, inclusiv cele care necesită acces la multiple regiuni anatomice.
3.Eficiență: Reduce timpul necesar pentru ajustarea poziției pacientului, ceea ce poate accelera procedurile și poate îmbunătăți fluxul de lucru în sala de angiografie.
Aceste aspecte contribuie la o procedură mai eficientă și mai precisă, îmbunătățind în final rezultatele pentru pacienți.
| Acoperire fluoroscopie: min.185 cm | Acoperirea fluoroscopiei de minim 185 cm și mai mare este necesar pentru un angiograf din mai multe motive:
1.Vizualizare Completă: Permite obținerea unor imagini detaliate și complete ale regiunilor anatomice de interes, esențială pentru diagnosticarea corectă și planificarea tratamentului.
2.Flexibilitate: O acoperire mai mare asigură că întregul corp al pacientului poate fi scanat fără a fi necesară repoziționarea frecventă, ceea ce îmbunătățește eficiența procedurii.
3.Calitatea Imaginilor: Asigură că toate zonele de interes sunt capturate în imagini de înaltă calitate, reducând riscul de a pierde detalii importante1.
Aceste aspecte contribuie la o procedură mai eficientă și mai precisă, îmbunătățind în final rezultatele pentru pacienți.
| Atenuarea maxima a blatului: max. 1.4 mm echivalent Al | Atenuarea maximă a blatului mesei de maxim 1.2 mm echivalent Al (sau mai mic) este foarte importantă pentru un angiograf din mai multe motive:
1.Calitatea Imaginilor: O atenuare mai mică asigură o mai bună transmisie a razelor X, ceea ce duce la imagini mai clare și mai detaliate.
2.Reducerea Dozei de Radiații: O atenuare mai mică permite utilizarea unei doze mai mici de radiații pentru a obține imagini de calitate, ceea ce este benefic atât pentru pacient, cât și pentru personalul medical.
3.Eficiență: Asigură că echipamentul funcționează la parametri optimi, reducând necesitatea ajustărilor frecvente și îmbunătățind eficiența procedurilor.
Aceste aspecte contribuie la o procedură mai sigură și mai eficientă, îmbunătățind în final rezultatele pentru pacienți.
4. | Tub de raze X:
| Număr pete focale: min 2 | Două Pete Focale:
1.Flexibilitate: Permite ajustarea între două dimensiuni de fascicul, ceea ce poate fi suficient pentru multe proceduri standard.
Trei Pete Focale:
1.Versatilitate Extinsă: Oferă o gamă mai largă de opțiuni pentru ajustarea fasciculului de raze X, ceea ce poate fi util pentru proceduri complexe sau specializate.
2.Calitatea Imaginilor: Posibilitatea de a alege între trei dimensiuni de pete focale poate îmbunătăți și mai mult calitatea și claritatea imaginii.
5. | Sistem de achiziție imagini detector plat
| Dimensiune minima a zonei active a detectorului: minim 20 x 20 cm | Dimensiune minimă a zonei active a detectorului de 20 x 20 cm sau mai mare este necesară pentru un angiograf din mai multe motive:
1.Acoperire Extinsă: Asigură o acoperire suficientă pentru a captura imagini detaliate ale regiunilor anatomice de interes, esențială pentru diagnosticarea corectă și planificarea tratamentului.
2.Calitatea Imaginilor: O zonă activă mai mare permite obținerea unor imagini de înaltă rezoluție, ceea ce este crucial pentru vizualizarea detaliilor fine ale vaselor de sânge.
3.Eficiență: Reduce necesitatea repoziționării frecvente a pacientului, ceea ce poate accelera procedurile și îmbunătăți confortul pacientului1.
Aceste aspecte contribuie la o procedură mai eficientă și mai precisă, îmbunătățind în final rezultatele pentru pacienți.
| Detector plat / Dimensiune pixel: max. 200 μm | Dimensiunea detectorului în angiografie are un impact semnificativ asupra calității imaginii, eficienței procedurii și expunerii la radiații. Iată câteva aspecte cheie privind importanța unui detector mai mare:
1. Captarea unui câmp de vizualizare mai mare: Un detector mai mare poate captura o zonă mai extinsă a anatomiei într-o singură expunere, ceea ce reduce necesitatea mai multor imagini sau proiecții. Acest lucru poate economisi timp și poate îmbunătăți confortul pacientului.
2. Calitatea imaginii: Detectoarele mai mari pot îmbunătăți calitatea imaginii prin reducerea artefactelor și prin creșterea raportului semnal-zgomot, oferind imagini mai clare și mai detaliate. Acest lucru este esențial pentru diagnosticarea corectă și planificarea intervențiilor.
3. Reducerea dozei de radiații: Prin captarea unei zone mai mari dintr-o singură expunere, se poate reduce numărul total de expuneri necesare, contribuind la scăderea dozei totale de radiații primite de pacient.
4. Flexibilitate în examinare: Un detector mai mare poate permite o mai mare versatilitate în tipurile de proceduri efectuate, având capacitatea de a vizualiza diferite zone anatomice fără a necesita schimbări frecvente ale echipamentului.
5. Eficiență operațională: Procedurile pot fi finalizate mai rapid datorită necesității reduse de imagini multiple, ceea ce poate duce la o mai bună utilizare a timpului și resurselor în cadrul unității medicale.
În concluzie, un detector mai mare într-un angiograf este, în general, un avantaj important care contribuie la îmbunătățirea eficienței, siguranței și calității procedurilor de imagistică.
6. | Sistem de vizualizare - monitoare
| Monitor color de înaltă rezoluție suspendat de tavan cu diagonala de min. 50 inch in sala de examinare | Un monitor color de înaltă rezoluție suspendat de tavan cu o diagonală de minim 50 inch sau mai mare este necesar în sala de examinare din mai multe motive:
1.Vizibilitate Excelentă: O diagonală mare asigură că imaginile și informațiile sunt vizibile clar de la distanță, ceea ce este esențial pentru echipa medicală în timpul procedurilor.
2.Detalii Precise: Un monitor de înaltă rezoluție permite vizualizarea detaliilor fine, esențiale pentru diagnosticarea corectă și planificarea tratamentului.
Aceste aspecte contribuie la o procedură mai eficientă și mai precisă, îmbunătățind în final rezultatele pentru pacienți.
7. | Stație de lucru post-procesare si arhivare independenta
| Stație independenta multimodalitate cu min. doua monitoare color LCD de min. 19” pentru post-procesare (ex.: imagistica 3D, imagistica CT) | O stație independentă multimodalitate cu minim două monitoare color LCD de minim 19 inch sau mai mare pentru post-procesare este necesară în contextul imagisticii medicale din mai multe motive:
1.Eficiență în Fluxul de Lucru: Două monitoare permit vizualizarea simultană a mai multor imagini și date, facilitând compararea și analiza acestora fără a fi necesară comutarea între ferestre.
2.Calitatea Imaginilor: Monitoarele de înaltă rezoluție asigură vizualizarea detaliilor fine, esențiale pentru diagnosticarea corectă și planificarea tratamentului.
3.Ergonomie: O stație de lucru bine organizată și echipată cu monitoare de dimensiuni mare îmbunătățește confortul și eficiența personalului medical, reducând oboseala și erorile1.
Aceste aspecte contribuie la o procedură mai eficientă și mai precisă, îmbunătățind în final rezultatele pentru pacienți.
| Memorie min. 32 GB RAM | Memorie de minim 32 GB RAM sau mai mare este necesară pentru o stație de lucru în imagistica medicală din mai multe motive:
1.Performanță Ridicată: Asigură că stația de lucru poate gestiona aplicații complexe și procese de post-procesare a imaginilor fără întârzieri sau blocaje.
2.Multitasking Eficient: Permite rularea simultană a mai multor aplicații și procese, ceea ce este esențial pentru analiza și compararea imaginilor medicale.
3.Stabilitate: O memorie RAM mai mare contribuie la stabilitatea sistemului, reducând riscul de erori și întreruperi în timpul procedurilor critice.
Aceste aspecte contribuie la o procedură mai eficientă și mai precisă, îmbunătățind în final rezultatele pentru pacienți.
| Procesor Min 8 x 2,8 GHz, 8 nuclee | Un procesor cu minim 8 nuclee și o frecvență de 2,8 GHz sau mai mare este necesar pentru o stație de lucru în imagistica medicală din mai multe motive:
1.Performanță Ridicată: Asigură capacitatea de a gestiona aplicații complexe și procese de post-procesare a imaginilor fără întârzieri sau blocaje.
2.Multitasking Eficient: Permite rularea simultană a mai multor aplicații și procese, ceea ce este esențial pentru analiza și compararea imaginilor medicale.
3.Stabilitate și Fiabilitate: Un procesor puternic contribuie la stabilitatea sistemului, reducând riscul de erori și întreruperi în timpul procedurilor critice.
Aceste aspecte contribuie la o procedură mai eficientă și mai precisă, îmbunătățind în final rezultatele pentru pacienți.
| Capacitate hard disc: min. 2 TB | O capacitate de hard disc de minim 2 TB sau mai mare este necesar pentru o stație de lucru în imagistica medicală din mai multe motive:
1.Stocare Extinsă: Permite stocarea unui volum mare de imagini medicale de înaltă rezoluție și date asociate, esențiale pentru diagnosticarea și tratamentul pacienților.
2.Eficiență: Reduce necesitatea de a transfera frecvent datele pe alte dispozitive de stocare, economisind timp și resurse.
3.Fiabilitate: Asigură că toate datele critice sunt stocate în siguranță și sunt accesibile rapid atunci când sunt necesare.
Aceste aspecte contribuie la o procedură mai eficientă și mai precisă, îmbunătățind în final rezultatele pentru pacienți.
| Memorie imagini in matrice 1024 x 1024: min 450 000 | O memorie a imagini in matrice 1024 x 1024: min 450 000 sau mai mare este necesar din mai multe motive:
1.Stocare Extinsă: Permite stocarea unui volum mare de imagini medicale de înaltă rezoluție și date asociate, esențiale pentru diagnosticarea și tratamentul pacienților.
2.Eficiență: Reduce necesitatea de a transfera frecvent datele pe alte dispozitive de stocare, economisind timp și resurse.
3.Fiabilitate: Asigură că toate datele critice sunt stocate în siguranță și sunt accesibile rapid atunci când sunt necesare.
Aceste aspecte contribuie la o procedură mai eficientă și mai precisă, îmbunătățind în final rezultatele pentru pacienți.
8. | Imagistica digitala post-procesare
| Viteza de achiziție pentru imagini de tip CT: min. 30 cadre pe secunda | O viteză de achiziție de minim 30 cadre pe secundă sau mai mare pentru imagini de tip CT este necesar din mai multe motive:
1.Calitatea Imaginilor: O viteză mai mare permite capturarea unor imagini clare și detaliate, esențiale pentru diagnosticarea corectă și planificarea tratamentului.
2.Reducerea Artefactelor: O viteză de achiziție mai mare ajută la reducerea artefactelor de mișcare, asigurând imagini mai precise și mai fiabile.
3.Eficiență: Permite realizarea rapidă a scanărilor, ceea ce poate fi crucial în situații de urgență sau pentru confortul pacientului.
Aceste aspecte contribuie la o procedură mai eficientă și mai precisă, îmbunătățind în final rezultatele pentru pacienți.

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________