## Specificaţii tehnice
Anexa nr. 22
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1781609533980 din 16.06.2026
Obiectul de achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 34)
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1.1 | Micropipeta 2 - 20 µl | Micropipeta 2 - 20 µl |  |  |  | Domeniu de aplicare Screening neonatal extins din laboratorul de genetică Descriere O micropipetă de laborator este un instrument de înaltă precizie utilizat pentru măsurarea și transferarea unor volume extrem de mici de lichid Tip Cu volum ajustabil Mod de operare Mecanic Numar de canale 1 Interval de ajustare 2 - 20 µl Contor numeric pentru vizualizarea volumului setat Da Buton pentru aspirare Da Buton pentru ejecție Da Pasul de incrementare a volumului Maxim 0.02 µl Abaterea standard Maxim ± 1.7 % la 2 µl Abatere sistematica Maxim ± 5 % la 2 µl Virfuri compatibile Tip Eppendorf Accesorii Suport pentru 3 micropipete Da Certificare Certificare EN ISO 8655 Da Cerinte față de furnizor Garanție 24 luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului Transportul pana la sediul beneficiarului Da Instalarea si punerea in functiune Da Instruirea personalului medical si tehnic Da Furnizorul trebuie să prezinte lista lucrărilor de mentenanță care trebuiesc efectuate pentru toate componentele sistemului, indicânduse și periodicitatea lor Da Manual de utilizare Română Manual de deservire Română sau Engleză
33100000-1 | 1.2 | Micropipeta 20 - 200 µl | Micropipeta 20 - 200 µl |  |  |  | Domeniu de aplicare Screening neonatal extins din laboratorul de genetică Descriere O micropipetă de laborator este un instrument de înaltă precizie utilizat pentru măsurarea și transferarea unor volume extrem de mici de lichid Tip Cu volum ajustabil Mod de operare Mecanic Numar de canale 1 Interval de ajustare 20 - 200 µl Contor numeric pentru vizualizarea volumului setat Da Buton pentru aspirare Da Buton pentru ejecție Da Pasul de incrementare a volumului Maxim 1 µl Abaterea standard Maxim ± 0.7 % la 20 µl Abatere sistematica Maxim ± 2.5 % la 20 µl Virfuri compatibile Tip Eppendorf Certificare Certificare EN ISO 8655 Da Cerinte față de furnizor Garanție 24 luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului Transportul pana la sediul beneficiarului Da Instalarea si punerea in functiune Da Instruirea personalului medical si tehnic Da Furnizorul trebuie să prezinte lista lucrărilor de mentenanță care trebuiesc efectuate pentru toate componentele sistemului, indicânduse și periodicitatea lor Da Manual de utilizare Română Manual de deservire Română sau Engleză
33100000-1 | 1.3 | Micropipeta 100 - 1000 µl | Micropipeta 100 - 1000 µl |  |  |  | Domeniu de aplicare Screening neonatal extins din laboratorul de genetică Descriere O micropipetă de laborator este un instrument de înaltă precizie utilizat pentru măsurarea și transferarea unor volume extrem de mici de lichid Tip Cu volum ajustabil Mod de operare Mecanic Numar de canale 1 Interval de ajustare 100 - 1000 µl Contor numeric pentru vizualizarea volumului setat Da Buton pentru aspirare Da Buton pentru ejecție Da Pasul de incrementare a volumului Maxim 1 µl Abaterea standard Maxim ± 0.6 % la 100 µl Abatere sistematica Maxim ± 3 % la 100 µl Virfuri compatibile Tip Eppendorf Certificare Certificare EN ISO 8655 Da Cerinte față de furnizor Garanție 24 luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului Transportul pana la sediul beneficiarului Da Instalarea si punerea in functiune Da Instruirea personalului medical si tehnic Da Furnizorul trebuie să prezinte lista lucrărilor de mentenanță care trebuiesc efectuate pentru toate componentele sistemului, indicânduse și periodicitatea lor Da Manual de utilizare Română Manual de deservire Română sau Engleză
33100000-1 | 2 | Thermoshaker | Thermoshaker |  |  |  | Domeniu de aplicare Screening neonatal extins din laboratorul de genetică Descriere Termoshaker de laborator conceput pentru controlul termic și agitarea orbitală simultană a probelor biologice stocate în microplăci Interval de temperatura 25 - 60 °C Stabilitatea temperaturii ± 0.5 °C Uniformitatea temperaturii ± 0.5 °C Viteza de agitare 250 - 1200 rpm Timp de incrementare 1 - 96 ore Numarul placilor Minim 1 de 96 godeuri Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz, cablu F type Cerinte față de furnizor Garanție 24 luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului Transportul pana la sediul beneficiarului Da Instalarea si punerea in functiune Da Instruirea personalului medical si tehnic Da Furnizorul trebuie să prezinte lista lucrărilor de mentenanță care trebuiesc efectuate pentru toate componentele sistemului, indicânduse și periodicitatea lor Da Manual de utilizare Română Manual de deservire Română sau Engleză
33100000-1 | 3 | Centrifuga | Centrifuga |  |  |  | Domeniu de aplicare Screening neonatal extins din laboratorul de genetică Descriere O centrifugă este un echipament de laborator utilizat pentru separarea componentelor unui amestec pe baza densității lor diferite sub acțiunea forței centrifuge Tip rotor Swing out pentru microplaci cu 96 de godeuri, minim 2 locuri Posibilitate de setare Viteza de rotație, forța de centrifugare, timp, Viteza de rotatie Ajustabilă, pas de 10 RPM Viteza maximă de rotație a centrifugii Minim 14000 Forta de centrifugare Ajustabilă, pas de 10 g Timp de centrifugare 10 s – 99 h, continuu Viteza maximă acceptabilă de rotor Minim 14000 Capac Cu blocare pe durata rotirii Fereastra pentru verificare metrologică Da Tip motor Fără perii Informație afișată pe ecran Viteza, forța centrifugă, timp Limbi afișate Engleză/ Română Detectare dezechilibru Da, oprire automată Posibilitate de oprire de urgență Da Sursa de alimentare 220 V, 50 Hz Tip mufă cablu Type F Cerinte față de furnizor Garanție 24 luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului, cu efectuarea lucrarilor de mentenanta recomandate de producator Transportul pana la sediul beneficiarului Da Instalarea si punerea in functiune Da Instruirea personalului medical si tehnic Da Furnizorul trebuie să prezinte lista lucrărilor de mentenanță care trebuiesc efectuate pentru toate componentele sistemului, indicânduse și periodicitatea lor Da Manual de utilizare Română Manual de deservire Română sau Engleză
33100000-1 | 4 | Baie cu ultrasunet | Baie cu ultrasunet |  |  |  | Domeniu de aplicare Screening neonatal extins din laboratorul de genetică Descriere O baie cu ultrasunete este un echipament de laborator ce utilizează unde sonore de înaltă frecvență într-un mediu lichid pentru a curăța riguros, decontamina sau omogeniza obiecte și substanțe prin intermediul fenomenului de cavitație acustică. Volumul util de lucru a rezervorului cu apă minim 2,5 L Materialul rezervorului Oțel inoxidabil Capac Da Frecvența semnalului de ultrasunet aproximativ 35 - 40 kHz Puterea nominala al ultrasunetului Minim 80 W Ajustarea timpului pentru modulul cu ultrasunet Da, 1- 15 min, sau operare continuă Sursa de alimentare 220 V, 50 Hz Tip mufă cablu Type F Cerinte față de furnizor Garanție 24 luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului Transportul pana la sediul beneficiarului Da Instalarea si punerea in functiune Da Instruirea personalului medical si tehnic Da Furnizorul trebuie să prezinte lista lucrărilor de mentenanță care trebuiesc efectuate pentru toate componentele sistemului, indicânduse și periodicitatea lor Da Manual de utilizare Română Manual de deservire Română sau Engleză
33100000-1 | 5 | Balanta analitica | Balanta analitica |  |  |  | Domeniu de aplicare Screening neonatal extins din laboratorul de genetică Descriere O balanță analitică este un instrument de laborator de înaltă precizie utilizat pentru determinarea exactă a masei unor substanțe sau probe infime, fiind dotat cu o incintă de protecție împotriva curenților de aer Interval de măsurare 10 mg - 220 g Rezoluția 0.1 mg Repetabilitate (deviație standard) Maxim 0.1 mg Diametrul platoului de cântărire Aproximativ 90 mm Calibrare Interna automata Buton Tara Da Paravan de protecție din sticlă pentru platoul de cântărire prevăzut cu ușă/uși glisante Sursa de alimentare 220 V, 50 Hz Tip mufă cablu Type F Cerinte față de furnizor Garanție 24 luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului Transportul pana la sediul beneficiarului Da Instalarea si punerea in functiune Da Instruirea personalului medical si tehnic Da Furnizorul trebuie să prezinte lista lucrărilor de mentenanță care trebuiesc efectuate pentru toate componentele sistemului, indicânduse și periodicitatea lor Da Manual de utilizare Română Manual de deservire Română sau Engleză
33100000-1 | 6 | Dispozitiv pentru sterilizarea și lubrifierea pieselor stomatologice | Dispozitiv pentru sterilizarea și lubrifierea pieselor stomatologice |  |  |  | Aparat pentru întreținere și dezinfecție,cu un rezervor pentru dezinfectant,unul pentru detergent și spațiul pentru lubrefiant. Efectuiază procesul de curățare internă, dezinfectare internă și externă, uscare și lubrefiere automată. 4 piese de mână (turbine, contraunghi, detertraj) sunt tratate simultan, în 6 etape epurarea circuitelor interne,curățarea internă,dezinfectarea intenă și externă, lubrefierea, epurarea uleiului în exces și uscarea. DURATA PROCESULUI: ≤12 MIN. Date tehnice: Alimentare electrică 100/240v-50/60 hz, ≤30w Dimensiuuni exterioare 340x400x370 +/-10% Capacitate rezervor p/u detergent ≥ 0,4 l cu autonomie ≥40 cicluri Capacitate rezervor p/u detergent ≥0,4 l cu autonomie ≥40 cicluri, capacitate lubrefiant 200-500 ml Consum de aer 40 NL/MIN Conecsiune la aer comprimat
33100000-1 | 7 | Endomotor cu apex locator | Endomotor cu apex locator |  |  |  | Descriere: Dispozitiv profesional destinat tratamentelor endodontice moderne, cu localizator apex integrat, control precis al vitezei, cuplului și mișcărilor pentru siguranță și acuratețe maximă. Parametrul Specificația Sistem de control și operare: Tip ecran color tactil Reglaj luminozitate Obligatoriu Reglaj volum semnal Obligatoriu Performanțe tehnice: Viteză reglabilă 150 – 1000 rpm Cuplu reglabil 0,6 – 3,9 Ncm Tip motor brushless opțional Rotație 360° complet Iluminare LED integrat Sistem endodontic: Localizator apex integrat Moduri de lucru Reciproc, OTR + OGP (Smart Pilot sau echivalent), ATR Funcții automate Auto apical reverse, Auto apical slowdown, Auto torque reverse Compatibilitate compatibil cu majoritatea sistemelor de ace rotative Alimentare baterie reîncărcabilă.
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
F 088 / PSO AM-002; Ed./Rev. 2/0

## Specificaţii de preț
Anexa nr. 23
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021
Specificații de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1781609533980 din 16.06.2026
Obiectul de achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 34)
| Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea Estimată | Beneficiar | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount%
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11
| 33100000-1 | 1.1 | Micropipeta 2 - 20 µl | Micropipeta 2 - 20 µl | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 16000 | IMSP IMC
| 33100000-1 | 1.2 | Micropipeta 20 - 200 µl | Micropipeta 20 - 200 µl | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS |  | IMSP IMC
| 33100000-1 | 1.3 | Micropipeta 100 - 1000 µl | Micropipeta 100 - 1000 µl | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS |  | IMSP IMC
| 33100000-1 | 2 | Thermoshaker | Thermoshaker | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 43800 | IMSP IMC
| 33100000-1 | 3 | Centrifuga | Centrifuga | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 50000 | IMSP IMC
| 33100000-1 | 4 | Baie cu ultrasunet | Baie cu ultrasunet | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 15700 | IMSP IMC
| 33100000-1 | 5 | Balanta analitica | Balanta analitica | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 50000 | IMSP IMC
| 33100000-1 | 6 | Dispozitiv pentru sterilizarea și lubrifierea pieselor stomatologice | Dispozitiv pentru sterilizarea și lubrifierea pieselor stomatologice | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 102000 | IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii
| 33100000-1 | 7 | Endomotor cu apex locator | Endomotor cu apex locator | Bucată | 6 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 75600 | IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii
353100
[7 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
F 088 / PSO AM-002; Ed./Rev. 2/0

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________