## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | achiziția Dispozitivelor medicale (Ultrasonograf de performanță înaltă, tip general) conform necesităților IMSP AMT Botanica (listă suplimentară nr. 1) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Ultrasonograf de performanță înaltă, tip general | Ultrasonograf de performanță înaltă, tip general |  |  |  | Anul de producere 2022 Aplicații clinice General, Ginecologic, Cardiologice, Vascular. Porturi active pentru traductori Minim 4 Porturi pentru traductori CW Minim 1 optiune disponibila Nivele de gri ≥256 Gama dinamică maximă ≥350dB Preprocesare, Canale digitale ≥ 12 mil sau tehnologie mai anvasata Adâncime de scanare maxima ≥ 50 cm Traductoare acceptate de sistem: liniare matriciale, convexe matriciale, sectoriale matriciale, volumetrice 4D, CW pencil, Endocavitare 4D. Număr frecvențe emise de un traductor ≥ 8 a se indica transductorul care are aceste posibilități Postprocesare Imagine moduri B-mod/ 2D M-mod M-mod şi 2-D Armonici Tisulare Armonici Tisulare diferențiale M-mod anatomic M-Mod color Doppler: Tip CW, PW, CFM, TVI; Măsurări automatizate Calcule automate Power Doppler B - Flow sau analogic (disponibil minim pe sonda liniara si covexa) Duplex Triplex Elastografie Compresiva cu Analiza de tip Q-analiz (compatibila obligatoriu minim cu sonda liniară, convexă si endocavitară) Elastografie shear wave (compatibila obligatoriu minima cu sonada liniara, convexă și endocavitară) UGAP / masurarea atenuari ficatului in db/cm/MHz (compatibila obligatoriu minima cu sonada liniara și convexa) Formarea raportului automat pentru măsurările care vor fi făcute de către medic, cu printarea la un printer extern; Funcţionalităţi: Ajustare frecventa Diapazon dinamic reglabil sau tehnologie mai avansarta Focalizare pe imagine pe toată adincimea Ajustare mape de culori ≥ 9 Selectare automata a sondei la aplicarea presetului Reglare GAIN Reglarea semnalului acustic Măsurători în timp real și în freeze Regim Virtual Convex pentru raductoarele liniare PAN/ZOOM imagine în timp real Imagine îngheţată Stocare imagini Capacitate ≥ 1000 GB/ 1TB tip SSD; Memorie CINE ≥ 950MB; CD/DVD USB 3.0, 2.0 Pachete de analiză Vascular include minim: - Regimuri specializate de detectat microvascularizări - B-Flow sau analogic - Intima Medie Cardiac include minim: - Inlclude monitorul/modul ECG integrat cu cablu pentru pacuietn - Calculul Fractiei de Ejectei in regim automat ( Auto EF) - Stress Eco - Strain Cardiac Abdomen Abdomen obez Tiroida Glanda mamară Protocoale de lucru și calculi pentru vase Carotida Vertebrale Arterial: Membre inferioare si superioare stâng/drept, Venos: Membre inferioare si superioare stâng/drept; Regim Automat de setare in regim B Regim Automat de setare a vitezei si a unghiului ferestrei in regim Doppler. DICOM 3.0 APLICATII (OPTIONALE): DA Fuzionarea imaginii obținute cu imaginile CT, RMN și angiografice; DA – A se prezenta dovezi ca are posibilitatea de ubgradare; Posibilitatea de transmitere datelor la sisteme de post procesare; DA–A se prezenta dovezi că are posibilitatea de ubgradare. Soft specializat pentru lucru cu substanța de contrast optional; DA – a se prezenta dovezi ca are posibilitatea de ubgradare. Traductoare de tip: 1) Liniar, cu valoare minimă nu mai mare de 2 Mhz, cu valoare maximă nu mai mică de 10 Mhz, cu FOV (field of View) câmpul de vedere minim 40 mm si maxim 60 mm Obligatoriu sa fie prezenta tehnologia single cristal/ XDclear/ Matrix sau analogic conform patentului care îl are producătorul. 2) convex cu valoare minimă nu mai mare de 1 Mhz și valoare maximă nu mai mică de 5 Mhz, cu FOV (fild of View) câmpul de vedere minim 70° și maxim 90°// Obligatoriu să fie prezenta tehnologia single cristal/ XDclear/ Matrix conform patentului care îl are producătorul. 3) Sectoriala, cardiac convex cu valoare minimă nu mai mare de 1 Mhz și valoare maximă nu mai mică de 5 Mhz, cu FOV (field of View)câmpul de vedere minim 110° si maxim 130°// Obligatoriu să fie prezenta tehnologia single cristal/ XDclear/ Matrix conform patentului care îl are producătorul 4) Microconvex, Endocavitar cu valoare minimă nu mai mare de 3 Mhz și valoare maximă nu mai mică de 9 Mhz, cu FOV (field of View)câmpul de vedere minim 135° si maxim 150°// Ultrasonograful livrat să fie setat pentru lucru cu traductoarele livrate; MONITOR FULL HD" ≥ 23" Panel de control touch ≥ 12"; Butoane consola configurabile Tastatura digitala ; Braț flexibil DA Transfer și stocare date în format DICOM ; Posibilitatea efectuării Upgrade ; Accesorii: B/W imprimantă încorporată sau discretă
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | achiziția Dispozitivelor medicale (Ultrasonograf de performanță înaltă, tip general) conform necesităților IMSP AMT Botanica (listă suplimentară nr. 1) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Ultrasonograf de performanță înaltă, tip general | Ultrasonograf de performanță înaltă, tip general | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării.
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________