CAIET DE SARCINI

Obiectul caietului de sarcini: Stabilirea cerințelor minime pentru achiziționarea blocului electronic cu LCD display și tastatură a analizorului gazelor de ardere multicomponenent O2 și CO tip

„MAC-2000-UMS” – execuție blocul cu termostatarea senzorilor.

Tabela1

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1: Aparate pentru măsurarea parametrilor chimici. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 38432100-3 | blocul electronic cu LCD display și tastatură a analizorului gazelor de ardere multicomponenent O2 și CO tip „MAC-2000-UMS” | buc | 1 | Conform pct.5 | 190 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

2. Adresa unde va fi livrat bunul: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Meșterul Manole-3,

”TERMOELECTRICA” S.A., Depozitul Central.

Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza facturii fiscale.

Marfa livrată va fi însoțită de următoarele documente:

- fișa tehnică (sau pașaportul tehnic);

- certificatul de origine și garanție a produsului;

- ghidul de exploatare a echipamentului analitic de gaze (original) sau memoriul tehnic (documentație de prezentare detaliată a caracteristicilor tehnice și funcționale ale echipamentelor oferite);

- certificat de calitate/conformitate (original);

- actului de primire după cantitate și calitate.

3. Termenul de realizare a achiziţiei: din data semnării contractului până la data de 30 septembrie 2026.

4. Scopul achiziţiei: Blocul electronic cu LCD display, este o parte componentă a analizorului gazelor de ardere multicomponenent O2 și CO tip „MAC-2000-UMS”. La cazanele de abur, sursa 1, sunt instalate 6 complete de analizoare. Achiziționarea produsului este necesar pentru asigurarea rezervei de avarie, în cazul ieșirii din funcțiune a blocului electronic.

5. Caracteristicile tehnice principale

Tabela 2

| Nr. | Parametrii tehnici | Unitatea de măsură/tipul |
| --- | --- | --- |
|  | Tensiunea de alimentare | 220VAC/50Hz |
|  | Limita de măsurare pentru O₂ | 0-10% |
|  | Limitele erorii de bază admise la canalul O₂ | ± 2,5% |
|  | Limita de măsurare pentru CO | 0-2000ppm |
|  | Limitele erorii de bază admise la canalul CO | ± 5% |
|  | Semnalul de ieșire | 0-5mA și 4-20mA |
|  | Limita timpului admis de stabilire a indicatorilor pentru canalul O₂ | 30 sec. |
|  | Limita timpului admis de stabilire a indicatorilor pentru canalul CO | 120 sec. |
|  | Debitul mediului de gaza analizate | 20-80 lit./min |
|  | Portul de intrare - ieșire | RS-232, RS-485 (protocol MODBUS RTU) |
|  | Temperatura mediului de lucru | +50C...+500 C |
|  | Nivelul de protecție | IP20 |

6. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor

6.1. Bunurile și componentele acestora trebuie să fie noi, neutilizate, produse după anul 2024, fără defecte vizibile și funcționale;

6.2. Transportarea și manipularea produselor, se va realiza de către Furnizor cu mijloace de transport și personal propriu incluse în valoarea ofertei;

6.3. În cazul depistării neconformităților (defectelor) la componentele bunurilor, Beneficiarul este în drept să se refuze de acestea (să returneze marfa fără a o achita).

7. Garanții și calitatea mărfii livrate

7.1. Calitatea și cantitatea mărfii trebuie să corespundă prevederilor indicate în documentația tehnică a pro-

ducătorului și în cerințele tehnice (tabela 2).

7.2. Perioada de garanție pentru marfa livrată de către Furnizor, este cea declarată în pașaportul tehnic emis de către producător, dar nu mai mică de 12 luni după darea in exploatare a produsului, dar nu mai mult de 18 luni din ziua livrării la depozit și respectarea de către Cumpărător a condițiilor de exploatare, descrise în instrucțiunea de exploatare și descrierea tehnică a echipamentului analitic de gaze.

Termenul de exploatare 10 ani. În caz de constatare a defectelor, în perioada de garanție a produsului,

Cumpărătorul va informa în decurs de10 zile lucrătoare în scris Furnizor și va invita reprezentații acestuia să întocmească Procesul verbal de constatare a defectelor depistate. Dacă reprezentatul Furnizorului nu se prezintă timp de 15 zile lucrătoare din ziua primirii avizului, Cumpărătorul va întocmi Procesul verbal de constatare a defectelor cu reprezentații Camerei de comerț și Industrie a R. Moldova.

După primirea de la Cumpărător a Procesului verbal de constatare a defectelor, Furnizorul este obligat timp de 30 zile să elimine defectele și deranjamentele constatate din cont propriu. În caz că defectul produsului nu poate fi înlăturat, Furnizorul este obligat să înlocuiască produsul livrat cu un produs nou.

Pentru produsul înlocuit sau reparat de Furnizor, pe durata garanției i se va aplica o garanție suplimentară de 12 luni calendaristice din ziua reparației sau înlocuirii.

8. Cerințe la ambalaj și etichetare

Furnizorul va livra produsul și piesele de schimb în ambalajul și etichetarea producătorului.

Ambalajele trebuie să asigure integritatea şi protecția calității acestuia. Ambalajele și produsele livrate trebuie să fie marcate și etichetate  conform standardelor  în vigoare.

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La depunerea ofertelor se va prezenta:

9.1. Certificatul  de înregistrare a companiei;

9.2. Document ce va indica capacitatea legală de a furniza și dreptul de a comercializa produsele care reprezintă obiectul caietului de sarcini, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova;

9.3. Certificate sau recomandări ce confirmă poziția, experiența sau reputația operatorului economic în domeniu;

9.4. Termenul de livrare a produsului;

9.5. Specificația de preț;

9.6. Documentul ce va indica  perioada de garanție, începând de la data livrării.