## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 16)
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință | Beneficiar
33100000-1 | 1 | Sistem de video gastroscopie | Sistem de video gastroscopie |  |  |  | 1) VIDEO GASTROSCOP HD – 1 BUC. a) Cu imagine HDTV sau HD b) Camp de vedere (minim): 140° c) Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei. d) Adancimea campului vizual (minim): 2-100 mm e) Capacitate de flexiune (minim): sus 210°,jos 90°, dreapta 100°, stanga 100° f) Manerul de comanda prevazut cu minim 4 butoane cu functii variabile care pot telecomanda minim urmatoarele functii setate: - inghetarea imaginii endoscopice - eliberarea imaginii endoscopice catre dispozitive de inregistrare predefinite - capturarea imaginii endoscopice in imprimanta video - zoom electronic - modificarea dimensiunii imaginii de pe monitor- opțional - imbunatatire a imaginii - modificarea contrastului-opțional - reducrea zgomotului imaginii endoscopice- opțional - comutarea modului de observare intre observarea in lumina normala si diverse moduri de observare - iris-opțional - AGC (Automatic Gain Control)-opțional - cresterea si scaderea luminozitatii - stergerea sau afisrea datelor pe monitor - cronometru - balansul de alb - aprinderea sau stingerea lampei de la sursa de lumina - inregistrarea sau intreruperea inregistrarii pe dispozitivele de inregistrare video - pornirea sau oprirea pompei suplimentare de apa- opțional g) Canal instrumentar min. 2,8 mm h) Diametru exterior maxim al tubului de insertie: 9,2 mm i) Cipul endoscopului să stocheze datele de identificarea ale endoscopului care se afiseaza pe ecran j) Lungimea de lucru (minim): 1000 mm k) Cu conector la videoprocesor care nu necesita capac de etansare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat in apa, evitandu-se astfel defectiunile datorate patrunderii apei in interiorul endoscopului prin imersarea lui fara capacul de etansare. l) Adaptoare/conectoare pentru conexiune la mașina de reprocesare a endoscoapelor. 2. VIDEOPROCESOR CU SURSA DE LUMINA – 1 BUC. a) Unitate compacta videoprocesor cu sursa de lumina integrată sau separată b) Posibilitate de configurare a limbii Romane, astfel ca toate meniurile si configurarile sa fie afisate in limba Romana c) Procesor imagine de inalta definitie (HDTV sau HD) cu rezolutie nu mai mica de 1920x1080pixeli (1080p) d) Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei sau tehnologie echivalentă care asigură funcția solicitată. e) Digital minim DVI sau SD-I f) Memorie externa, conectare USB g) Posibilitatea de intarirea contururilor de structura h) Iris automat i) Ajustarea culorilor și nuanței obligatoriu minim 5 pași j)Balans de alb obligatoriu k)Sistem automat de control al luminozității/expunerii (AGC sau echivalent) l) Contrastul sa poata fi setat in minim 3 moduri (Normal, Inalt si Scazut) m) Posibilitatea de schimbare a marimii imaginii endoscopice n) Posibilitatea de inghetare a imaginii endoscopice pe ecran o) Functie e care da posibilitatea selectarii automate a celei mai clare imagini statice (ex. pre-freez) p) Posibilitate de zoom electronic q) Posibilitatea de alegere a functiilor variabile pentru butoanele endoscoapelor r) Posibilitatea de recunoastere a datelor de identificre ale endoscopului s) Afişarea datelor de pacient t) Posibilitatea de inregistrare a datelor pentru minim 50 de pacienti (minim ID, nume, sex, data nasterii, varsta, comentariu) u) Posibilitatea de inregistrare a setarilor pentru minim 10 profiluri cu diferite setări. v) Cu tastatura pentru introducerea datelor cu tastare multilingva care poate tasta si semnele diacritice w) Lampa examinare cu LED sau XENON (250Watt) x) Sursa de lumina echipata cu filtrele necesare tehnologiei de banda ingusta de culoare pentru posibilitatea de cromendoscopie sau tehnologia echivalentă y) Ajustare automata a luminozitatii in minim 5 pasi z) Pompa de aer inclusa cu minimum 3 trepte 3. TESTER DE ERMETICITATE – 1 BUC. 4. MONITOR – 1 BUC. a) Pentru vizualizarea de imagini endoscopice de minim 24-inch b) Rezolutie Full HD: 1920 X 1080px c) Intrare semnal de la videoprocesor d) Unghi de vedere minim - 178º/178º 5. TROLIU ENDOSCOPIC – 1 BUC. a) Compatibil cu echipamentul oferit b) Cu brat cu 2 sectiuni mobile pe 3 axe(sus/jos, dreapta/stanga, in fata/spate) pt. fixarea monitorului LCD c) Cu suport pt. tastaura d) Cu suport pt. 2 endoscoape e) Prevazut cu roti blocabile f) Cu transformator de izolare la care se conecteaza toate dispozitivele de pe troliu, ce previne electrocutarea pacientilor sau a personalului medical in timpul procedurii. 6. POMPA DE IRIGARE PENTRU CANALELE ENDOSCOPULUI - 1 BUC. a) Posibilitate de irigare prin canalul auxiliar al endoscopului cu un flux reglabil de la 0 până la minim 300 ml / min b) Posibilitate de irigare prin canalul de biopsie al endoscopului cu un flux reglabil de la 0 până la minim 600 ml / min c) Incalzirea soluției pentru irigare până la temperatura de 37 grade celsius, ± 3 grade d) Cu buton pentru pornirea funcției de irigare e) Cu pedala pneumatică pentru a porni funcția de irigarea a) Cu 10 conectoare la canalul auxiliar si 10 seturi de tuburi, compatibile cu diferite tipuri de endoscoape. b) Container reutilizabil pentru apa – 1 buc. |  |  | AMT Botanica
33100000-1 | 2 | Sistem videolaringoscopie / endoscopie ORL | Sistem videolaringoscopie / endoscopie ORL |  |  |  | Sistem videolaringoscopie / endoscopie ORL 1. General / configurație Componență sistem: Stație video (procesor) + cameră + sursă lumină + monitor + set endoscoape ORL Alimentare 220–230 V AC, 50/60 Hz (Pentru toate componentele (sau prin alimentator dedicat)) Montaj Pe cărucior mobil sau stație ORL (stand) inclus(ă). Trebuie să asigure poziționarea monitorului și organizarea accesoriilor. Cărucior/stand 1 buc. 2. Stație video / procesor Rezoluție ieșire video Full HD ≥1920×1080 Format video / frame rate ≥50 fps/50i sau ≥60 fps (echivalent) Ieșiri video HDMI (min. 1). Compatibil cu monitor și captură externă. Cabluri video (HDMI)- 1 buc inclus Funcții minime Freeze + zoom digital + reglaj luminozitate. Alte funcții pentru diagnostic ORL. Presetări ORL ≥3 moduri/presetări pentru ORL (ureche/nas/gât) sau echivalent 3. Cameră endoscopică Senzor imagine 1/3" CMOS/MOS Full HD sau mai bun Rezoluție captură FHD 1920×1080 Butoane pe cap cameră ≥1 buton funcțional (ex.: capture/freeze) Control focus Focus prin cuplor/endocuplor sau echivalent. Endocuplor universal 1 set inclus White balance Automat și/sau manual 4. Sursă de lumină Tehnologie LED (sau echivalent fără consumabile frecvente) Port lumină Minim 1 port pentru fibră Temperatură culoare ≥5000 K Cablu fibră optică Lungime ≥1,8 m. Compatibil cu sursa și endoscoapele rigide. 1 buc inclusa 5. Monitor 1 buc Diagonală ≥21,5 inch Rezoluție 1920×1080 Interfață HDMI Cabluri alimentare inclus 6. Înregistrare / stocare / software Captură imagine DA. Buton pe cap cameră sau pe panou. Înregistrare video DA (direct sau prin modul/converter). Soluție integrată sau converter HDMI→USB inclus (dacă este cazul). Stocare USB pentru salvare imagini/video. USB stick (min. 32 GB) inclus. Software Software pentru arhivare/înregistrare și export (sau echivalent). Licență/software inclus (dacă este cazul) 7. Endoscoape ORL rigide – set minim Otoscope rigid- 1 buc Pentru otoscopie / canal auditiv. Ø 2,7 mm; L 70–80 mm; unghi 0°–30°; autoclavabil Laringoscop rigid- 1 buc Pentru laringoscopie indirectă rigidă. Ø 6,0 mm; L 150–180 mm; unghi 70°; autoclavabil Endoscop nazal adult 0°-1 buc Pentru rinoscopie anterioară. Ø 4,0 mm; L 160–180 mm; unghi 0°; autoclavabil Endoscop nazal adult 30°-1 buc Pentru evaluare detaliată cavitate nazală/sinusuri. Ø 4,0 mm; L 160–180 mm; unghi 30°; autoclavabil Endoscop pediatric-1 buc Obligatoriu pentru investigații pediatrice / anatomie îngustă. Ø 2,7 mm; L 70–120 mm; unghi 0°; autoclavabil 8. Accesorii & consumabile indispensabile Cutie/recipient sterilizare Trusă/casetă pentru transport și sterilizare endoscoape-1 buc Set curățare optică Kit curățare lentile + soluție anti-fog (compatibilă)-1 buc Cuple/adaptoare Set adaptoare/cuplor compatibil cu endoscoapele incluse-1 buc Huse de protecție cabluri/cameră Opțional 9. Protecție electrică (UPS) UPS line-interactive/online, ≥1000 VA, cu protecție supratensiune. Trebuie să acopere procesor + sursă lumină + monitor (minim 10 min la 50% sarcină).-1 set 10. Livrare / instalare / garanție Garanție ≥24 luni Service în RM Asigurat în RM (direct sau reprezentant) 11. Aspirator (obligatoriu) Obligatoriu: funcție de aspirație secreții; reglaj putere; recipient colector; filtrare antibacteriană și alți accesorii de bază |  |  | AMT Ciocana
33100000-1 | 3 | Video laringoscopul portabil | Video laringoscopul portabil |  |  |  | Video laringoscopul portabil este un dispozitiv medical care ajută la vizualizarea imaginei din cavitatea bucală la intubarea pacientului. Poate fi folosit în mod identic cu laringoscoapele convenționale. Vas colector: da. Video laringoscop cu lame reutilizabile. Material: din oțel medical cu posibilitate de autoclavare sau prelucrare chimică. Display/ Ecran pentru monitorizarea procedurii: Da. LCD, color. Posibilitate de afișare a imaginii direct pe ecranul mic atașat video laringoscopului. Dimensiunea ecranului/ monitorului: ≥ 2,5”, preferabil ~ 3,5”. Posibilitate întoarcere ecranul: Da. Sus/jos de la 0° la ≥130°. Dreapta/stânga de la 0° la ≥270°. Iluminare: Da; Tip LED. Alimentare: Baterie reîncărcabilă (Li-ion); Posibilitate de lucru continuu ≥ 3 ore. Adaptor/încărcător – da. Memorie: Integrată sau cu memorie SD/ microSD cu posibilitatea de a înregistra video sau fotografii și transfer pe calculator |  |  | SR Sîngerei
33100000-1 | 4 | Videoproctoscop | Videoproctoscop |  |  |  | Parametru Specificație 1 Funcții modul video "Imagine live FULL-HD (16:9) Imagine de comparație Mod slave PC USB2.0 Adăugarea imaginii - Luminozitate, claritate, contrast, gamma, expunere - Conversia imaginii - Mod de culoare selectabil (Utilizator 1/2/3/lmplicit) - Redare fișier imagine stocată - Creare folder, ștergere folder și fișier - Setarea oră de sistem" 2 Rezoluția camerei minim 1920x1080 3 Ieșire video minim 1920x1080i, 60 de cadre, HDMI 4 Interfața PC "USB 2.0/Mod slave. Conectat direct la aplicația PC, inclus" 5 Pachet software licentiat da 6 Stocare internă Min 32Gb 7 Interfață de stocare internă, USB, Memory Stic 8 Fotografie Captură fișier jpg 1920x1080 9 Sursă de lumină Lampă LED minim 18W, temperatură de culoare 4000-5000 K, intensitate luminoasă reglabilă 10 Anoscop "Anoscop pentru hemoroizi interni sau externi, fisuri anale si fistula anale. F= 18,5 mm" 11 Lungime cablu video Min 2,0 m 12 Comutator de picior pentru Freeze & Still Capture pentru Freeze & Still Capture 13 Pompa de aer manuala da 14 Monitor de vizualizare Min 18 inch, Rezoluție minim FullHD 15 Caracteristici tehnice PC Minim: Scor CPU minim 10 000, + 8 Gb, RAM + SSD 240 Gb + Windows Pro licentiat 16 Soft necesar pentru PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare + ghidul utilizatorului in romana/rusă Obligatoriu 17 Troleu Da, min 4 roti, min 2 roti cu frana 18 UPS Da, minim 1000VA 19 Imprimanta Da, color 20 Consumabile tuburi sterile, trasparente pentru anoscop Min. 100 buc |  |  | AMT Centru
33100000-1 | 5 | Colposcop | Colposcop |  |  |  | Descriere generalS: Colposcop pentru diagnostic neinvaziv ce stă la baza diagnosticului precoce al cancerului de col uterin, permițând o decizie terapeutică in timp util și urmărirea fazelor tratamentului. Caracteristici generale: Sursă de lumină: Tip LED (să nu fie integrată in capul colposcopului, instalată pe troleu.) Gradul de iluminare: minim 30000 Lux. Filtre de lutlina minim verde, lntensitate luminoasă reglabilă. Timp de viață lampă minim 50000h. Suprafata rezistentd la prelucrarea chimincă Axa de rotație minim 2. Înălțimea brațului pe care este colposcopul reglabil. Unghi de rotație a brațului minim 300 grade. Posibilitatea de blocarea a mișcărilor de rotație. Sistemul optic: Unghiul de iluminare și vizualizare reglabil. Focus micrometric. Înălțimea față de podea ≤780 până la maxim ≥900 mm Camera VIDEO, integrată în capul microscopului Rezoluția: minimă HD, să se indice de către ofertant. Port ieșire de comunicare HDMI/VGA/USB. Distanța focală 250,300 mm. Zoom valoarea minimă≤ 3x și valoarea maximă ≥ 27x în minim 5 pași sau continuă (sa fie prezente obiectivele zoom indicate) Suport Mobil: Suport pe roți cu posibilitate de blocare. Suport pentru monitor Pedală pentru controlul salvării imaginei la necesitatea medicului. Monitor: Tip medical Diagonala Minim 24 inch Rezoluția Minim 1920x1080 pix. Matrice:Tip LCD. Porturi de intrare: HDMI/VCA/USB. Alimentare electrică: Sursă electrică 220-240 V Baterie internă sau UPS - timp de lucru 30 de minute sau mai mult Gestionare date: Baza de date pacienți și investigații cu posibilitate de filtrare Păstrarea datelor investigării în format brut pentru asigurarea postprocesării offline. Export datecătre stație de procesare și medii de stocare. Export în diferite formate: DICOM, JPEG, MPEG, AVI ș.a. Export imagine statice, export fragmente video, export rapoarte, datele măsurărilor și a calculelor. Posibilitatea de a conecta unitatea la orice calculator PC. Unitatea de înscriere DVD și CD integrat Dacă exportul de date presupune soft specializat pe stația de procesare (ex. DICOM server, DICOM viewer, etc) se va livra softul necesar cu licențaq de instalare pe cel puțin 1 stații de postprocesare. Calculator: Să permită conectarea la server de postprocesare și utilizarea în mod opti a aplicațiilor de postprocesare menționate în continuare: Platform: Desktop PC CPU compatibil cu cerințele optime de funcționare a aplicațiilor de postprocesare RAM compatibil cu cerinlele optirne de funcționare a aplicațiilor de postprocesare SSD Minin 500 GB Graphic card compatibil cu cerințele optime de funcționare a aplicațiilor de postprocesare Networking: Integrated network card with support for 10/100/1000Mbps Porturi: Minim 2 porturi pentru monitor, Minim 6x USB Minim 2x RJ45 Ethernet port, Minim 1 Universal audio jack Operating System: minim MicroSoft Windows l0 Professional Monitor medical stația de postprocesare: Minim 24 inch LCD (lPS sau tehnologie similară) Resolutie minim 1980x1080 (FullHD) Tastatură: conectare USB, litere minim EN și RU Mouse: USB UPS: UPS de capacitate adecvată pentru minim 30 min de lucru Instalare/ Garanție/ Certificare: Furnizorul va instla și testa echipamentul și toate componentele cu predarea echipamentului total funcțional Instalarea minim 2 persoane.(Funcționarea de bază a sistemului. Rutina de întreținere) Garanția minim 24 luni Mentenanța pe toată perioada de garanție inclusiv cu schimbul kit-ului de mentenanță recomandat de producător. Sarcini de întreținere/mentenanță preventivă, inclus în garanția de minim două ori pe an sau conform recomandările producătorului (se va prezenta de la producător/ manulul de utilizare/service în care se confirmă planul de mentenață planificat recomandat, numărul de vizită și lucrările necesare de executat). Termenul de achitare 60 zile din data instalării. |  |  | Centrul Republican de Diagnosticare Medicală - CRDM
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 16) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sistem de video gastroscopie | Sistem de video gastroscopie | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 792000
33100000-1 | 2 | Sistem videolaringoscopie / endoscopie ORL | Sistem videolaringoscopie / endoscopie ORL | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 450000
33100000-1 | 3 | Video laringoscopul portabil | Video laringoscopul portabil | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 50000
33100000-1 | 4 | Videoproctoscop | Videoproctoscop | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 233000
33100000-1 | 5 | Colposcop | Colposcop | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 400000
1925000
Suma total:
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________