## Лист1
Dispozitiv de magnetoterapie cu instensitate scăzută
Descriere | Dispozitivul este destinat terapiei cu frecvență joasă a pacienților cu boli acute și cronice ale sistemului cardiovascular, bronhopulmonar, nervos, musculo-scheletic, complicațiile acestora, etc.
Parametrul | Specificația
Afișor |  | da
Butoane de setare |  | ≥ 3
Rata de repetiție a pulsului în intervalului, imp/s |  | 100
Valoarea amplitudinii inducției magnetice pe suprafața de lucru a dispozitivului, mTl |  | 5 - 50, ± 5
Valoarea amplitudinii inducției pe suprafața inductorilor pentru emițător principal și riglă de emitere flexibilă pentru următoarele tipuri de câmpuri magnetice: | Flexibil, mobilă | 2-20 mT la frecvența de 1-100 imp/s, 25 mT la frecvență de repetare de 1-75 imp/s
| Fixată | 2-6 mT la frecvență de 1-16 imp/s
| Locală | 2-30 mT la o frecvență de repetare de 1-100 imp/s, 35-45 mT la o frecvență de 1-50 imp/s
Eroarea relativă a valorii amplitudinii inducției și impulsurilor |  | ± 2 mT și ± 5 imp/s
Directivitate fixă a câmpului magnetic |  | da
Frecvența de repetiție a pulsului, Hz |  | 1 - 100
Intervalul de repaus între proceduri, sec. |  | ≤ 20
Timpul de funcționare este setat în intervalul, min. |  | ≥ 1 - 30
Numărul de programe posibile setate |  | ≥ 5
Eroare relativă, % |  | ≤ ± 5
Alimentarea |  | 220V, 50Hz
Accesorii:
Unitate de alimentare și control |  | 1 buc.
Emițător principal |  | 1 buc.
Rigla emițătoare flexibilă |  | 1 buc.
Indicator de câmp magnetic |  | 1 buc.
Emițător local |  | 1 buc.
Curea |  | 2 buc.
Mâner |  | 2 buc.
Trepied |  | 2 buc.
Cheie hexagonală îndoită (imbus) 3mm |  | 1 buc.
Cârlig |  | 1 buc.
Suport grup tambur |  | 2 buc.