## distribuire
Nr. lot | Denumire Lot | Denumire poziție | Specificația tehnică | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA | IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE DIOMID GHERMAN | IMSP SPITALUL CLINIC BALTI | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME | IMSP SPITALUL RAIONAL EDINET | IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI | IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI | IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI | IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU | IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL | IMSP SPITALUL RAIONAL COMRAT ISAAC GURFINCHEL | Total
1 | Consumabile (stripuri) - echivalent cu codul CHB0025AA compatibile cu Coagulometru INR (microINR Expert, iLine) | Set de teste și lancete pentru coagulometru din dotare “microINR Expert, iLine” sau cu dispozitive gratuite în set | Tip analize incluse într-o probă: *Coagulare - cel puțin (PT, INR); Componentele ce necesită a fi livrate pentru realizarea unei probe: *Test (chip) - ce conține tromboplastine recombinate umane sub formă de reagent, code de referință /echivalent: CHB0025AA; *Lancetă atraumatică; Certificare: Test (chip) să posede certificare CE; Cerințe față de dispozitiv (în cazul oferirii gratuit): *Interval de măsurare: cel puțin în tot diapazonul 0.8 - 4.5 INR; *Unitate de măsură: INR, secunde; *Tip probă: sânge capilar; *Volum probă ≤ 10 µL; *Timpul de emitere a rezultatului după aplicarea probei ≤ 100 secunde; *Display pentru afișarea rezultatelor - da; *Data și ora pot fi setate - da; *Memorie internă: cel puțin 100 rezultate cu dată și oră; *Baterii / acumulator în set cu dispozitivul - integrat sau separat; *Încărcător - doar în cazul în care dispozitivul este echipat cu acumulator intern; *Dispozitiv pentru aplicarea lancetelor -da; *Dispozitivul va fi echipat cu toate componentele necesare pentru buna funcționare a acestuia. **Înregistrare - Dispozitivul să fie înregistrat în registrul de stat al dispozitivelor medicale; *Instrucțiuni - dispozitivul va fi furnizat în set cu instrucțiuni de utilizare în limba de stat (la solicitare se va prezenta și în format electronic); *Instrucțiuni - dispozitivul va fi furnizat în set cu un ghid rapid de utilizare în limba de stat (la solicitare se va prezenta și în format electronic); Numărul de dispozitive oferite în raport cu cantitatea de probe solicitate: 12 dispozitive pentru fiecare IMSP -beneficiar. | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1300