## Лист1
Anexa № 2 la contractul
de desrvirea tehnicei medicale
№_______от________________2021г.
Specificatia lucrarilor pentru deservirea tehnica Zeihm Vision Vario 3D, in conformitate cu instrucţiunea de menţinere.
NN | Denumirea lucrărilor
1 | Inspecția visuală a tuturor componentelor
2 | Testarea aparatului pentru a afla cauza greselelor. Ajustarea, reparatia aparatului fara schimbarea pieselor.
3 | Mentenata anuala conform proceduri, stabilite de producator: Curatirea aparatului, ungerea, verificarea rejimelor, franelor, schimbarea acumulatoarelor
4 | Testarea funcţiilor de securitate : Securitatea mechanica - frine, butoane; securiatea electrica- verificare cablurilor, miscari motorizate, etc. Semanlizatore de tensiune inalta.
5 | Testarea Image quality (IQ) quick test Evaluarea calitatii imaginii. Verificarea reconstructiei 3D si calibrare in cazul necesar
6 | Verificarea UPS la sistem de imagine si schimbarea acumulatoarelor
7 | Evaluarea rapoartelor : Error log
8 | Instalarea Update de tip SW, licentiat, si HW, licentiat, de la uzina (in caz de necesitate)
9 | Alte servicii necesare: Chemarile, diagnostica, reparatii curente fară piese de schimb
10 | Dezmembrare parti laterale ale instalatiei
11 | Curatare de praf componente interne
12 | Completare actelor si documentelor
13 | Prezența autorizației de la producător.
14 | Existența personalului specializat în acest gen de dispozitive.

## Лист3
Anexa № 2 la contractul
de desrvirea tehnicei medicale
№_______от________________20__г.
, | Specificatia lucrarilor pentru deservirea tehnica Arcadis Orbic 3D 2,in conformitate cu instrucţiunea de menţinere.
NN | Denumirea lucrărilor | Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Testarea aparatului pentru a afla cauza greselelor.Ajustarea,reparatia aparatului fara schimbarea pieselor. | bar: Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 1; Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 12
2 | Testarea funcţiilor de securitate : deconectării tensiunii inalte in caz: a. cind expoziţia durează mai mult timp decît maxima expozitie. b. Butonele de anulare a fost apasate. Testarea butoanelor la consola la Gantry | bar: Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 1; Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 12
3 | Testarea cu Quality Assurance - Constansy test. Evaluarea calitatii imaginii. | [12 empty] | ● | bar: Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 1; Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 12
4 | Completare actelor si documentelor | bar: Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 12
5 | Evaluarea rapoartelor : Error log | bar: Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 1 to Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 12
6 | Alte servicii necesare: Chemarile, diagnostica, reparatii curente fară piese de schimb | bar: Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 12
| Suma Totala in LEI MD inclusiv TVA | Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 12: 38640
| Executor: | Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 11: Client:
Specificaţia lucrarilor pentru deservirea tehnica a aparatului Siemens Magnetom Essenza (including breast matrix) in conformitate cu instrucţiunia de menţinere.
NN | Denumirea lucrărilor | Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 1: Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Testarea funcţiilor de securitate. Functionarea butoanelor Stop, ERDU | bar: Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 1
2 | Blocul de conectare la reteaua electrica Controlul functiei blocului de conectie la reteaua electrica | bar: Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 1
3 | Masa pacientului. Curaţirea si ungera pieselor mecanice a masei pacientului.Testarea si ajustarea mesei. | bar: Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 2; Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 8
4 | Lucrari de profilacsie la Magnet, Verificarea statusului a sistemului de rachire şi a magnetului | bar: Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 3; Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 9
5 | Lucrari de profilacsie la cabinetele electronice, controlul si curaţirea filtrelor, ventilatoarelor | bar: Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 2
6 | Verificarea fantoamelor | bar: Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 6
7 | Schimbarea Cold head 1/16 luni | bar: Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 6
8 | Curatirea computatorilor ICS Navigator,MMWP-Locul de lucru pentru doctor | bar: Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 3; Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 5
9 | Evaluarea repoartelor:Error Log-istoria greselilor.Statusul sistemului. | bar: Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 1 to Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 12
10 | Masurarea rezistentei conectiei dispozitivelor la punctul de conectiune a pamintului interior (panoul distributiv electric) | bar: Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 1
11 | Testarea cu Quality Assurance-Constansy test Evaluarea calitaţii imaginii | bar: Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 1 to Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 12
12 | Completarea actelor si documentelor | bar: Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 4
| Suma in EURO cu TVA | Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 12: 9750
Specificatia lucrarirol pentru deservirea tehnica a aparatului Mammomat 1000,Firma Siemens in conformitate cu instructiunia de mentinere
NN | Denumirea lucrărilor | Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 1: Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Inspectarea vizuala a aparatului:Integritatea cablurilor de tensiune inalta si a elementelor de protectie contra radiatiei | bar: Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 1; Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 7
2 | Curatirea dispozitivelor aparatului | bar: Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 1; Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 7
3 | Generator.Evaluarea istoriei greselilor dispozitivului.Verificarea conectorilor si cablurilor de tensiune inalta.Testarea indicatorilor de radiatie.Testarea si ajustarea exponometrului.Testele de calificarea finala. | bar: Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 1; Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 7
4 | Stendul.Ungerea mecanismelor.Verificarea sistemelor de securitate.Controlarea miscariiverticale si a rotatiei.Testarea fuctiilor de compresie si blocaj a expozitiei. | bar: Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 1; Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 7
5 | Efectuarea expozitiilor de testare.Testarea coincidentei cimpului de lumina cu raza de roentghen.Testarea calitatii. | bar: Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 1; Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 7
6 | Testarea conexiunii dispozitivelor la punctul de conexiune a pamintului interior (panoul distributiv electric) | bar: Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 1
7 | Alte servicii necesare: Chemarile, diagnostica, reparaţii curente fara piese de schimb | bar: Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 1 to Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 12
8 | Suma in EURO cu TVA | Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 12: 990
| In Total in EURO cu TVA | Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 12: 18640
| Executor | Lunele anului (ciclul incepe cu date semnarii contractului) 10: Client