## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale (Laser oftalmologic) conform necesităților IMSP Spitalul Raional Ungheni(repetat) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 |  | Laser oftalmologic | Laser oftalmologic |  |  |  | "Laser oftalmologic Descriere: Reprezintă echipamentul stomatologic esențial pentru igiena dentară și tratament stomatologic. Parametrul Specificația Lungime de undă 532 ± 2 nm Putere de ieșire 50 până la 1.700 mW (cu excepția livrării scanării) 50 până la 1.500 mW (livrare scanare) Tip de ieșire Undă continuă, Puls 0,01 până la 0,2 s, variabilă Timpul de emisie / durata impulsului 0,01 până la 3,00 s sau ≤ 10 ms Interval de timp 0,05 până la 1,00 s Fascicul de țintire Diodă laser, 650 ± 20 nm; Diodă roșie Alimentare Între 100 și 240 V c.a., 50/60 Hz Consumul de energie 250 VA Accesorii: Întrerupător de picior de putere unitate dublă cutie de expansiune unitate de atașare a plăcii superioare CB Ochelari de protecție Specificații unitate de scanare / livrare unică Dimensiunea spotului (mărime fascicol) 100 până la 450± 50 μm (modul de scanare, modul de manipulare automată) ≥ 50 μm (modul unic) Modelul de emisie Singur, repetare sau pattern (Pătrat, Arc triplu, Curbă triplă, Grilă arcade, Triunghi, Cerc, Arc, Linie etc.) Tip Unitate de livrare a lămpii cu fantă de scanare Unitate de livrare atașabilă la scanare Filtru de protecție Alimentat electric / incorporat Specificații Microscop Tip microscop Binocular convergent galilean, mărire pe cinci nivele (tambur rotativ) Distanța focală a obiectivului 125 mm Oculare 12,5x Mărirea totală / diametrul câmpului vizual real 5x / 40,7 mm 8x / 25,7 mm 12,5x / 16,1 mm 20x / 10,1 mm 32x / 6,4 mm Interval de reglare interpupilară 50 până la 78 mm Unghiul stereoscopic 6° Interval de reglare a dioptriei ±8 D Filtru Galben Carcasa lămpii 1x Mărirea proiecției 0 până la 12 ± 2 mm (variabil continuu) Diametrul deschiderii / lungimea fantei ø0,2, 1, 3, 5, 9, 14± 2 mm Rotirea fantei ±90° Filtru Cobalt blue Red free ND Lampă de iluminare Lampa cu LED (alb) sau Halogen Baza Mișcare la dreapta și la stânga 110 mm Mișcare înainte și înapoi 100 mm Înainte și înapoi, mișcare fină dreapta și stânga 20 mm (când joystick-ul este înclinat) Mișcare în sus și în jos 30 mm (motorizat) 100 până la 240 V AC Consumul de energie 75 VA Alimentare electrică de la 100 până la 240 V AC (curent alternativ) Accesorii standard Tijă de focalizare capac hârtie pentru bărbie cablu de alimentare cheie de întreținere husă de praf Accesorii suplimentare lentilă pentru fotocoagulare Parametri Câmp vizual de 120° / 144° ""Mărire imagine: 0.51x"" Mărire punct laser: 1.97x cu flanșă (Flange) cu husă de depozitare Documente necesare manual de utilizare, manual de service Instruirea medicului Organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului."
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale (Laser oftalmologic) conform necesităților IMSP Spitalul Raional Ungheni (repetat) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Laser oftalmologic | Laser oftalmologic | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet1
|  | AMT Botanica | SR Soroca | CS Crihana Veche | Policlinica de Stat | CS Nisporeni | ANP Administrația Națională a Penitenciarelor | CRDM | AMT Râșcani | SF. Treime
Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet | 3
Dispozitiv de terapie cu unde de șoc | 1
Dispozitiv de magnetoterapie pentru adulți, staționar | 2
Dispozitiv pentru presoterapie și drenaj limfatic | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, electroforeză și electrostimulare | 2
Dispozitiv pentru fizioterapie, stimulare prin ultrasunet și laser | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, magnetoterapie | 1
Set lentile oftalmologice | 1
Montură de probă/Ramă de probă | 1
Oftalmoscop direct | 1
Dulap medical | 1
Lampă bactericidă 30W 130150 | 8
Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate 260210 | 1
Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710 | 10
Dispozitiv pentru colorarea automata a lamelor pentru citologie, histologie | 2
Sigilator medical automat pentru pungi sterile | 4
Sistem de ultrasonografie oftalmic (A+B+CCT) | 1