## Foaie1
| Specificaţii tehnice | [5 empty] | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____din “____” ________ 20___
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție: Anunt de intentie din 01.012.2022 / Licitatie nr. ocds-b3wdp1-MD-1670485813759
Obiectul de achiziției: Achiziționarea implantelor cohleare necesare IMSP Institutul Mamei și Copilului și IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”pentru anul 2023
Licitatie publica nr: ocds-b3wdp1-MD-1670485813759
Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Lot 1 | Sistem implant cochlear (componenta internă)
33100000-1 | Lotul 1 - Sistem implant cochlear (componenta internă) | Implant Cohlear CI622 series | Australia | Cochlear LTD | Grosimea implantului nu trebuie să fie mai mare de 6,0 mm, asigurând astfel o intervenție rapidă și o frezare minimă. | Implantul beneficiaza de aceasta caracteristica - detalii in documentul cu nr.14, pagina 2 - ”Diametru bazal de 0,6 mm.”
33100000-1 | Lotul 1 - Sistem implant cochlear (componenta internă) | Implant Cohlear CI622 series | Australia | Cochlear LTD | Implantul trebuie să aibă o carcasă de titan închisă ermetic. | Implantul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr.14 Specificatii tehnice CI622, pagina 1 - Rezistent la impact extern de până la 2,5 jouli. Detalii si in doc. 14, pagina 1 - Carcasă din titan, pentru rezistenţă la impact.
33100000-1 | Lotul 1 - Sistem implant cochlear (componenta internă) | Implant Cohlear CI622 series | Australia | Cochlear LTD | Implantul nu trebuie să cântărească mai mult de 9 g. | Implantul CI622 cantareste 9,2g, incluzand filamentul de electrod - a se verifica documentul 14, pagina 1 - 0.2 g reprezinta o diferenta care nu are nici un impact pentru pacient, drept urmare consideram ca si aceasta cerinta este indeplinita.
33100000-1 | Lotul 1 - Sistem implant cochlear (componenta internă) | Implant Cohlear CI622 series | Australia | Cochlear LTD | Vârful electrodului să aibă un diametru de maxim 0,5 mm la capătul apical | Implantul beneficiaza de aceasta caracteristica - detalii in documentul cu nr.05 Ghidul Medicului CI622, pagina 70 - Specificaţiile implantului CI622 si doc. 14, pagina 2- Specificatii tehnice CI622, pagina 2 - Softip™ de 0,3 mm în diametru la capătul apical, dovedit că minimizează traumatismul de inserţie.
33100000-1 | Lotul 1 - Sistem implant cochlear (componenta internă) | Implant Cohlear CI622 series | Australia | Cochlear LTD | Diametrul bazal de minim 0.8mm- maxim 1.3mm | Solicitarea nu are sens si nu este relevanta pentru pacient deoarece un diametru mai mare creste riscul de trauma - Implantul CI622 are un diametru bazal de doar 0.6mm - detalii in documentul cu nr.14, pagina 2
33100000-1 | Lotul 1 - Sistem implant cochlear (componenta internă) | Implant Cohlear CI622 series | Australia | Cochlear LTD | Lungimea activă a implantului trebuie sa fie de minim 25mm, maxim 32mm de la vârful apical. | Solicitarea nu are sens si nu este relevanta pentru pacient deoarece un electrod mai lung creste riscul de trauma cohleara - Implantul CI622 beneficiaza de o lungime de 25mm pana la capatul bazal al electrodului - a se verifica documentul 14, pagina 2
33100000-1 | Lotul 1 - Sistem implant cochlear (componenta internă) | Implant Cohlear CI622 series | Australia | Cochlear LTD | Porțiune intracohleară cu minim de 12 electrozi cu stimulare independentă | Indeplinim aceasta cerinta cu cei 22 de electrozi - detalii in documentul cu nr.05 Ghidul Medicului CI622, pagina 70 - Specificaţiile implantului CI622, detalii in doc 14, pagina 2 - ”22 de electrozi din platină…”
33100000-1 | Lotul 1 - Sistem implant cochlear (componenta internă) | Implant Cohlear CI622 series | Australia | Cochlear LTD | Port-electrod drept | Da, oferim acest tip de implant cu electrod drept - a se verifica doc. 14, pagina 2 - ”ELECTROD SLIM STRAIGHT”
33100000-1 | Lotul 1 - Sistem implant cochlear (componenta internă) | Implant Cohlear CI622 series | Australia | Cochlear LTD | Posibilitatea de a efectua imagistica prin rezonanță magnetică (RMN) până la 3,0 T | Implantul beneficiaza de aceaste caracteristici -detalii in documentul cu nr.11 Ghid privind procedura RMN, pagina 17 - Implanturi cohleare din seria CI622 şi scanări la 3 T.
33100000-1 | Lotul 1 - Sistem implant cochlear (componenta internă) | Implant Cohlear CI622 series | Australia | Cochlear LTD | Posibilitatea îndepărtării temporale a magnetului de la receptor / stimulator pentru a efectua o imagistică prin rezonanță magnetică (RMN) a capului. | Implantul beneficiaza de aceaste caracteristici -detalii in documentul cu nr.11 Ghid privind procedura RMN, pagina 17 - Implanturi cohleare din seria CI622 şi scanări la 3 T. A se verifica si pagina 66, Figura 8: Implant din seria CI600 şi CI500 cu magnet demontabil
Lot 1 | Sistem implant cochlear Audioprocesor(partea externă)
33100000-1 | Sistem implant cochlear Audioprocesor(partea externă) | Procesor de sunet CP1150 - Nucleus Kanso 2 | Australia | Cochlear LTD | Procesorul trebuie să fie oferit în opțiunea OTE (în afara urechii). (OTE este definit ca un procesor dintr-o singură bucată fixat prin magnet deasupra implantului) | Indeplinim aceasta cerinta - oferim procesorul OTE Kanso 2 - A se verifica documentul 15 - ”Procesor de sunet Cochlear™ Kanso® 2”
33100000-1 | Sistem implant cochlear Audioprocesor(partea externă) | Procesor de sunet CP1150 - Nucleus Kanso 2 | Australia | Cochlear LTD | Este posibilă stimularea electrică sau electro-acustică | Aceasta cerinta nu are sens deoarece cu un procesor OTE nu este posibila utilizarea stimularii electroacustica. Procesorul Kanso ofera o stimulare electrica.
33100000-1 | Sistem implant cochlear Audioprocesor(partea externă) | Procesor de sunet CP1150 - Nucleus Kanso 2 | Australia | Cochlear LTD | Tehnologie avansată de pre-procesare a sunetelor care să permită utilizatorului o percepţie clară în situaţii de ascultare diverse. | Procesorul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr.15, pagina 2 - ”SmartSound® iQ cu SCAN”
33100000-1 | Sistem implant cochlear Audioprocesor(partea externă) | Procesor de sunet CP1150 - Nucleus Kanso 2 | Australia | Cochlear LTD | Cel puțin un microfon omnidirecţional. | Procesorul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr.15, pagina 2 - ”Dual microphones (microfoane duale)”
33100000-1 | Sistem implant cochlear Audioprocesor(partea externă) | Procesor de sunet CP1150 - Nucleus Kanso 2 | Australia | Cochlear LTD | Posibilitatea memorării în procesor a cel puţin patru programe de ascultare diferite. | Procesorul de sunet Kanso 2 poate inregistra 4 programe de ascultare diferite, conform caracteristicilor tehnice.
33100000-1 | Sistem implant cochlear Audioprocesor(partea externă) | Procesor de sunet CP1150 - Nucleus Kanso 2 | Australia | Cochlear LTD | Să deţină un LED de semnalizare a statusului funcţional | Procesorul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr.15, pagina 1 - ”Indicator luminose”
33100000-1 | Sistem implant cochlear Audioprocesor(partea externă) | Procesor de sunet CP1150 - Nucleus Kanso 2 | Australia | Cochlear LTD | Este disponibil în minim 4 culori disponibile | Procesorul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr.15, pagina 2 - ”Disponibil în cinci opţiuni de culoare”
33100000-1 | Sistem implant cochlear Audioprocesor(partea externă) | Procesor de sunet CP1150 - Nucleus Kanso 2 | Australia | Cochlear LTD | Beneficiază de accesoriu pentru apă, care asigură protecţia procesorului, conform standardului IP68 | Procesorul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr.15, pagina 2 - Accesorii - ”Cochlear Aqua+ (CP1150)”
33100000-1 | Sistem implant cochlear Audioprocesor(partea externă) | Procesor de sunet CP1150 - Nucleus Kanso 2 | Australia | Cochlear LTD | Construcţie etanşă, rezistenţă la stropirea cu apă, umiditate atmosferică sau transpiraţie excesivă conform standardului IP68 | Procesorul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr.15, pagina 2 - Caracteristici cheie - ”Clasa de protecţie IP pentru rezistenţa la apă şi praf: - IP686 - Impermeabil (IP68) cu Aqua+6”
33100000-1 | Sistem implant cochlear Audioprocesor(partea externă) | Procesor de sunet CP1150 - Nucleus Kanso 2 | Australia | Cochlear LTD | Posibilitatea de localizare a procesorului de sunet în caz de pierdere. | Procesorul de sunet beneficiaza de aceasta caracteristica - Aplicatia Nucleus Smart ofera posibilitatea de localizare a unui procesor de sunet pierdut.
33100000-1 | Sistem implant cochlear Audioprocesor(partea externă) | Procesor de sunet CP1150 - Nucleus Kanso 2 | Australia | Cochlear LTD | Procesorul beneficiază de telecomandă care usureaza setarea programelor | Procesorul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr.15, pagina 2 - Conectivitate - ”Compatibil cu aplicaţia Nucleus® Smart8” , ”Compatibil cu telecomanda Cochlear™ (CR310)”
33100000-1 | Sistem implant cochlear Audioprocesor(partea externă) | Procesor de sunet CP1150 - Nucleus Kanso 2 | Australia | Cochlear LTD | Verificarea stării de funcţionare a procesorului prin mesaje uşor de înţeles de către pacient | Procesorul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr.15, pagina 2 - Conectivitate - ”Compatibil cu aplicaţia Nucleus® Smart8” , ”Compatibil cu telecomanda Cochlear™ (CR310)”
33100000-1 | Sistem implant cochlear Audioprocesor(partea externă) | Procesor de sunet CP1150 - Nucleus Kanso 2 | Australia | Cochlear LTD | Compatibilitate cu implanturile cohleare din generaţiile anterioare | Procesorul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr.15, pagina 2 - ”Compatibilitatea implantului”
33100000-1 | Sistem implant cochlear Audioprocesor(partea externă) | Procesor de sunet CP1150 - Nucleus Kanso 2 | Australia | Cochlear LTD | Procesorul permite conectarea la o gamă largă de dispozitive Wireless/Bluetooth | Procesorul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr.15, pagina 2 - ”Conectivitate”
Lot 2 | Sistem implant cochlear (componenta internă)
33100000-1 | Lotul nr. 2 - Sistem implant cohlear pentru copii (0-36 luni) | Implant Cohlear CI622 series | Australia | Cochlear LTD | Porţiune intracohleară cu minim de 22 electrozi cu stimulare independentă | Detalii in documentul cu nr.05 Ghidul Medicului CI622, pagina 70 - Specificaţiile implantului CI622, detalii in doc 14, pagina 2 - ”22 de electrozi din platină cu jumătate de bandă, care oferăcel mai mare număr de canale spectrale pe o lungime activă de 19,1 mm.”
33100000-1 | Lotul nr. 2 - Sistem implant cohlear pentru copii (0-36 luni) | Implant Cohlear CI622 series | Australia | Cochlear LTD | Port-electrod drept | Da, oferim acest tip de implant cu electrod drept - a se verifica doc. 14, pagina 2 - ”ELECTROD SLIM STRAIGHT”
33100000-1 | Lotul nr. 2 - Sistem implant cohlear pentru copii (0-36 luni) | Implant Cohlear CI622 series | Australia | Cochlear LTD | Carcasa implantului menţine ermeticitate completă chiar şi în cazul unui impact sever | Implantul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr.14 Specificatii tehnice CI622, pagina 1 - Rezistent la impact extern de până la 2,5 jouli. Detalii si in doc. 14, pagina 1 - Carcasă din titan, pentru rezistenţă la impact.
33100000-1 | Lotul nr. 2 - Sistem implant cohlear pentru copii (0-36 luni) | Implant Cohlear CI622 series | Australia | Cochlear LTD | Magnet detaşabil sau cu tehnologie rotatorie pentru realizarea în siguranţă a RMN-urilor şi pentru reducerea distorsiunilor de imagine. | Implantul beneficiaza de aceaste caracteristici -detalii in documentul cu nr.11 Ghid privind procedura RMN, pagina 17 - Implanturi cohleare din seria CI622 şi scanări la 3 T. A se verifica si pagina 66, Figura 8: Implant din seria CI600 şi CI500 cu magnet demontabil
33100000-1 | Lotul nr. 2 - Sistem implant cohlear pentru copii (0-36 luni) | Implant Cohlear CI622 series | Australia | Cochlear LTD | lmplantul este perfect compatibil şi aprobat ca atare faţă de procedurile de rezonanţă magnetică cu valori de până la 3,0T cu magnetul în pozitie, dar şi cu înlăturarea chirurgicală temporară a magnetului. | Implantul beneficiaza de aceaste caracteristici -detalii in documentul cu nr.11 Ghid privind procedura RMN, pagina 17 - Implanturi cohleare din seria CI622 şi scanări la 3 T.
33100000-1 | Lotul nr. 2 - Sistem implant cohlear pentru copii (0-36 luni) | Implant Cohlear CI622 series | Australia | Cochlear LTD | Include moduri de telemetrie electrofiziologică complet integrată | Detalii in documentul cu nr.05 Ghidul Medicului CI622, pagina 70 - Specificaţiile implantului CI622 si documentul cu nr. 14 Specificatii tehnice CI622, pagina 2 - Capacitate telemetrică
33100000-1 | Lotul nr. 2 - Sistem implant cohlear pentru copii (0-36 luni) | Implant Cohlear CI622 series | Australia | Cochlear LTD | Implantul permite diferite abordări chirurgicale comune, inclusiv prin fereastra rotundă şi cohleostomie. | Detalii in documentul cu nr.05 Ghidul Medicului CI622, pagina 41 - Pregătirea cohleostomiei sau a ferestrei rotunde. Detalii si in doc.14, pagina 2 - Electrodul Slim Straight este potrivit pentru intervenţiile chirurgicale cu fereastră rotundă sau de cohleostomie.
33100000-1 | Lotul nr. 2 - Sistem implant cohlear pentru copii (0-36 luni) | Implant Cohlear CI622 series | Australia | Cochlear LTD | Vârful electrodului să aibă un diametru cuprins între 0,2mm-0,3 mm la capătul apical, fiind dovedit că reduce traumele de inserţie. | Implantul beneficiaza de aceasta caracteristica - detalii in documentul cu nr.05 Ghidul Medicului CI622, pagina 70 - Specificaţiile implantului CI622 si doc. 14, pagina 2- Specificatii tehnice CI622, pagina 2 - Softip™ de 0,3 mm în diametru la capătul apical, dovedit că minimizează traumatismul de inserţie.
33100000-1 | Lotul nr. 2 - Sistem implant cohlear pentru copii (0-36 luni) | Implant Cohlear CI622 series | Australia | Cochlear LTD | Lungimea activă a implantului trebuie sa fie nu mai mult de 25 mm. de la virful apical. | Implantul CI622 beneficiaza de caracteristica solicitata - a se verifica documentul 14, pagina 2 - ”Două marcaje albe care indică adâncimea de inserţie între 20 mm şi 25 mm. ” . A se verifica si imaginea cu lungimea electrodului de maxim 25mm de la virful apical.
33100000-1 | Lotul nr. 2 - Sistem implant cohlear pentru copii (0-36 luni) | Implant Cohlear CI622 series | Australia | Cochlear LTD | Diametrul bazal de minim 0.4mm- maxim 0.6mm | Implantul beneficiaza de aceasta caracteristica - detalii in documentul cu nr.14, pagina 2 - ”Diametru bazal de 0,6 mm.”
33100000-1 | Lotul nr. 2 - Sistem implant cohlear pentru copii (0-36 luni) | Implant Cohlear CI622 series | Australia | Cochlear LTD | Pentru o rezistenta la impact, carcasa implantului sa fie din titan. | Implantul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr.14 Specificatii tehnice CI622, pagina 1 - Rezistent la impact extern de până la 2,5 jouli. Detalii si in doc. 14, pagina 1 - Carcasă din titan, pentru rezistenţă la impact.
33100000-1 | Lotul nr. 2 - Sistem implant cohlear pentru copii (0-36 luni) | Implant Cohlear CI622 series | Australia | Cochlear LTD | Greutatea implantului să fie de maxim 10 g, inclusiv filamentul de electrod. | Implantul beneficiaza de aceasta caracteristica - detalii in documentul cu nr. 14, pagina 1- Specificatii tehnice CI622 - masa de 9,2 g incluzând filamentul electrodului.
33100000-1 | Lotul nr. 2 - Sistem implant cohlear pentru copii (0-36 luni) | Implant Cohlear CI622 series | Australia | Cochlear LTD | Electrodul să beneficieze de marcaje care indică profunzimea de inserţie | Implantul beneficiaza de aceasta caracteristica - detalii in documentul cu nr.05 Ghidul Medicului CI622, pagina 70 - Specificaţiile implantului CI622, pagina 21 -Implantul cohlear Cochlear™ Nucleus® CI622 cu electrod Slim Straight. Detalii si in doc.14, pagina 2 - Două marcaje albe care indică adâncimea de inserţie între 20 mm şi 25 mm.
Lot 2 | PROCESOR VOCAL (componenta externă)
33100000-1 | Lotul nr. 2 - Sistem implant cohlear pentru copii (0-36 luni) | Procesor de sunet CP1000 - Nucleus 7 | Australia | Cochlear LTD | Procesorul trebuie să fie oferit în opțiunea BET (în spatele urechii). Este posibilă stimularea electrică sau electro-acustică | Procesorul de sunet Nucleus 7 ( CP1000) este un procesor retroauricular.
33100000-1 | Lotul nr. 2 - Sistem implant cohlear pentru copii (0-36 luni) | Procesor de sunet CP1000 - Nucleus 7 | Australia | Cochlear LTD | Tehnologie avansată de pre-procesare a sunetelor care să permită utilizatorului o percepție clară în situații de ascultare diverse. | Procesorul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr.09 Specificatii tehnice CP1000: SmartSound® iQ cu SCAN, Nucleus 7 îi ajută pe pacienţi să audă la cel mai înalt nivel de calitate,chiar şi în medii zgomotoase.
33100000-1 | Lotul nr. 2 - Sistem implant cohlear pentru copii (0-36 luni) | Procesor de sunet CP1000 - Nucleus 7 | Australia | Cochlear LTD | Procesorul are un sistem de înregistrare a datelor, care oferă detalii despre mediul de ascultare al pacientului și despre utilizarea procesorului de sunet | Procesorul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr. 07-Brosura Nucleus 7 Profesionisti, pagina 21 - DataLogging si jurnalizarea datelor
33100000-1 | Lotul nr. 2 - Sistem implant cohlear pentru copii (0-36 luni) | Procesor de sunet CP1000 - Nucleus 7 | Australia | Cochlear LTD | Două microfoane omnidirecționale | Procesorul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr.09 Specificatii tehnice CP1000, pagina 2: Caracteristici cheie• SmartSound iQ cu SCAN• Microfoane duale
33100000-1 | Lotul nr. 2 - Sistem implant cohlear pentru copii (0-36 luni) | Procesor de sunet CP1000 - Nucleus 7 | Australia | Cochlear LTD | Posibilitatea memorării în procesor a cel puțin patru programe de ascultare diferite. | Procesorul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr.06 CP1000 Ghid de utilizare, pagina 22 - Schimbarea programului
33100000-1 | Lotul nr. 2 - Sistem implant cohlear pentru copii (0-36 luni) | Procesor de sunet CP1000 - Nucleus 7 | Australia | Cochlear LTD | Să dețină un LED de semnalizare a statusului funcțional | Procesorul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr. 09 Specificatii tehnice CP1000, pagina 1 : Componentele procesorului de sunet Nucleus 7 - Indicator luminos
33100000-1 | Lotul nr. 2 - Sistem implant cohlear pentru copii (0-36 luni) | Procesor de sunet CP1000 - Nucleus 7 | Australia | Cochlear LTD | Este disponibil în minim 2 culori disponibile | Procesorul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr.09, specificatii tehnice CP1000, pagina 1 - Opţiuni de culoare
33100000-1 | Lotul nr. 2 - Sistem implant cohlear pentru copii (0-36 luni) | Procesor de sunet CP1000 - Nucleus 7 | Australia | Cochlear LTD | Configurația de procesor ofertată permite alimentarea duală, atât cu baterii cât şi cu acumulatori. | Procesorul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr. 09 - Specificatii tehnice CP1000, pagina 2 - Opţiuni de alimentare**Alimentat de două baterii de unică folosinţă de mareputere PR44 (zinc aer)*, modul standard deacumulatori sau modul compact de acumulatori
33100000-1 | Lotul nr. 2 - Sistem implant cohlear pentru copii (0-36 luni) | Procesor de sunet CP1000 - Nucleus 7 | Australia | Cochlear LTD | Protecție integrată la schimbarea reglajelor prin atingerea accidentală a butoanelor de comandă. | Procesorul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr.06 CP1000 Ghid de utilizare, pagina 19 - Opţiuni de control
33100000-1 | Lotul nr. 2 - Sistem implant cohlear pentru copii (0-36 luni) | Procesor de sunet CP1000 - Nucleus 7 | Australia | Cochlear LTD | Beneficiază de accesoriu pentru apă, care asigură protecția procesorului, conform standardului IP68 | Procesorul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr. 09 Specificatii tehnice CP1000, pagina 2: Clasa de protecţie IP pentru rezistenţa la apă şi praf:-- IP57 cu acumulator-- IP54 cu baterii de unică folosinţă sau cu opţiunea Hybrid™-- IP68 cu Aqua+ pentru Nucleus 7 (manşon cu antenă externă)
33100000-1 | Lotul nr. 2 - Sistem implant cohlear pentru copii (0-36 luni) | Procesor de sunet CP1000 - Nucleus 7 | Australia | Cochlear LTD | Construcție etanșă, rezistență la stropirea cu apă, umiditate atmosferică sau transpirație excesivă conform standardului IP68 | Procesorul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr. 09 Specificatii tehnice CP1000, pagina 2: Clasa de protecţie IP pentru rezistenţa la apă şi praf:-- IP57 cu acumulator-- IP54 cu baterii de unică folosinţă sau cu opţiunea Hybrid™-- IP68 cu Aqua+ pentru Nucleus 7 (manşon cu antenă externă)
33100000-1 | Lotul nr. 2 - Sistem implant cohlear pentru copii (0-36 luni) | Procesor de sunet CP1000 - Nucleus 7 | Australia | Cochlear LTD | Posibilitatea de localizare a procesorului de sunet în caz de pierdere. | Procesorul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr. 07-Brosura Nucleus 7 Profesionisti, pagina 15 - Gasirea unui procesor de sunet pierdut
33100000-1 | Lotul nr. 2 - Sistem implant cohlear pentru copii (0-36 luni) | Procesor de sunet CP1000 - Nucleus 7 | Australia | Cochlear LTD | Procesorul beneficiază de telecomandă care ușurează setarea programelor | Procesorul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr. 07-Brosura Nucleus 7 Profesionisti, pagina 15 - Aplicatia Nucleus Smart. Beneficiaza si de telecomanda CR310.
33100000-1 | Lotul nr. 2 - Sistem implant cohlear pentru copii (0-36 luni) | Procesor de sunet CP1000 - Nucleus 7 | Australia | Cochlear LTD | Verificarea stării de funcționare a procesorului prin mesaje ușor de înțeles de către pacient | Procesorul beneficiaza de aceasta caracteristica - A se verifica documentul cu nr.06 CP1000 Ghid de utilizare, pagina 50 - Luminile. A se verifica si documentul cu nr. 07-Brosura Nucleus 7 Profesionisti, pagina 15 - Aplicatia Nucleus Smart.
33100000-1 | Lotul nr. 2 - Sistem implant cohlear pentru copii (0-36 luni) | Procesor de sunet CP1000 - Nucleus 7 | Australia | Cochlear LTD | Compatibilitate cu implanturile cohleare din generațiile anterioare | Detalii in doc. 09,specificatii tehnice CP1000, pagina 2 - Compatibilitatea implantului
33100000-1 | Lotul nr. 2 - Sistem implant cohlear pentru copii (0-36 luni) | Procesor de sunet CP1000 - Nucleus 7 | Australia | Cochlear LTD | Procesorul permite conectarea la o gamă largă de dispozitive Wireless/Bluetooth | Procesorul de sunet CP1000 beneficiaza de aceasta caracteristica - A se verifica documentul cu nr. 09 Specificatii tehnice CP1000, pag.02 - Conectivitate
33100000-1 | Lotul nr. 2 - Sistem implant cohlear pentru copii (0-36 luni) | Procesor de sunet CP1000 - Nucleus 7 | Australia | Cochlear LTD | Posibilitatea de ascultare la distanțe, cu ajutorul unui accesoriu cu microfon extern | Procesorul de sunet CP1000 beneficiaza de aceasta caracteristica - A se verifica documentul cu nr. 09 Specificatii tehnice CP1000, pag.02 - Conectivitate
Lot 2 | Sistem de Programare
33100000-1 | Lotul nr. 2 - Sistem implant cohlear pentru copii (0-36 luni) | Sistem de Programare | Australia | Cochlear LTD | Posibilități de efectuare rapidă a anumitor teste intra operatorii şi postoperatorii | Softul de reglaj permite programarea procesorului pe 22 de canale - A se verifica documentul 14, pagina 2 - 22 de electrozi din platină cu jumătate de bandă, care oferă cel mai mare număr de canale spectrale pe o lungime activă de 19,1 mm. A se verifica si Capacitate telemetrică.
33100000-1 | Lotul nr. 2 - Sistem implant cohlear pentru copii (0-36 luni) | Sistem de Programare | Australia | Cochlear LTD | Telemetria răspunsului nervului auditiv | A se verifica documentul 14, pagina 2 - PLATFORMĂ MICROELECTRONICĂ CU DESIGN PERSONALIZAT
33100000-1 | Lotul nr. 2 - Sistem implant cohlear pentru copii (0-36 luni) | Sistem de Programare | Australia | Cochlear LTD | Personalizarea programelor de ascultare | A se verifica documentul 07, pagina 9 - SmartSound IQ cu SCAN.
33100000-1 | Lotul nr. 2 - Sistem implant cohlear pentru copii (0-36 luni) | Sistem de Programare | Australia | Cochlear LTD | Compatibilitate cu sistemele de implant cohlear din generațiile anterioare | Detalii in doc. 09,specificatii tehnice CP1000, pagina 2 - Compatibilitatea implantului
33100000-1 | Lotul nr. 2 - Sistem implant cohlear pentru copii (0-36 luni) | Sistem de Programare | Australia | Cochlear LTD | Posibilitatea de programare şi reglaj | A se verifica documentul 09, pagina 2 - Programare cu Cochlear Wireless Programming Pod CP1000 sau cu cablul de programare Cochlear (CP1000); A se verifica doc. 07, pagina 19- ”Dispozitivul de programare Cochlear Wireless Programming Pod este prima interfaţă de programare prin Bluetooth· pentru implanturi cohleare."
Lot 3 | Sistema implant cohlear pentru copii (mai mare de 36 luni)
33100000-1 | Lotul nr. 3 - Sistem implant cochlear (componenta internă) | Implant Cohlear CI622 series | Australia | Cochlear LTD | Porţiune intracohleară cu minim de 12 electrozi cu stimulare independentă | Detalii in documentul cu nr.05 Ghidul Medicului CI622, pagina 70 - Specificaţiile implantului CI622, detalii in doc 14, pagina 2 - ”22 de electrozi din platină cu jumătate de bandă, care oferăcel mai mare număr de canale spectrale pe o lungime activă de 19,1 mm.”
33100000-1 | Lotul nr. 3 - Sistem implant cochlear (componenta internă) | Implant Cohlear CI622 series | Australia | Cochlear LTD | Port-electrod drept | Da, oferim acest tip de implant cu electrod drept - a se verifica doc. 14, pagina 2 - ”ELECTROD SLIM STRAIGHT”
33100000-1 | Lotul nr. 3 - Sistem implant cochlear (componenta internă) | Implant Cohlear CI622 series | Australia | Cochlear LTD | Carcasa implantului menţine ermeticitate completă chiar şi în cazul unui impact sever | Implantul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr.14 Specificatii tehnice CI622, pagina 1 - Rezistent la impact extern de până la 2,5 jouli. Detalii si in doc. 14, pagina 1 - Carcasă din titan, pentru rezistenţă la impact.
33100000-1 | Lotul nr. 3 - Sistem implant cochlear (componenta internă) | Implant Cohlear CI622 series | Australia | Cochlear LTD | Magnet detaşabil sau cu tehnologie rotatorie pentru realizarea în siguranţă a RMN-urilor şi pentru reducerea distorsiunilor de imagine. | Implantul beneficiaza de aceaste caracteristici -detalii in documentul cu nr.11 Ghid privind procedura RMN, pagina 17 - Implanturi cohleare din seria CI622 şi scanări la 3 T. A se verifica si pagina 66, Figura 8: Implant din seria CI600 şi CI500 cu magnet demontabil
33100000-1 | Lotul nr. 3 - Sistem implant cochlear (componenta internă) | Implant Cohlear CI622 series | Australia | Cochlear LTD | lmplantul este perfect compatibil şi aprobat ca atare faţă de procedurile de rezonanţă magnetică cu valori de până la 3,0T cu magnetul în pozitie, dar şi cu înlăturarea chirurgicală temporară a magnetului. | Implantul beneficiaza de aceaste caracteristici -detalii in documentul cu nr.11 Ghid privind procedura RMN, pagina 17 - Implanturi cohleare din seria CI622 şi scanări la 3 T.
33100000-1 | Lotul nr. 3 - Sistem implant cochlear (componenta internă) | Implant Cohlear CI622 series | Australia | Cochlear LTD | Include moduri de telemetrie electrofiziologică complet integrată | Detalii in documentul cu nr.05 Ghidul Medicului CI622, pagina 70 - Specificaţiile implantului CI622 si documentul cu nr. 14 Specificatii tehnice CI622, pagina 2 - Capacitate telemetrică
33100000-1 | Lotul nr. 3 - Sistem implant cochlear (componenta internă) | Implant Cohlear CI622 series | Australia | Cochlear LTD | Grosimea implantului trebuie să fie de maxim 4,5 mm, asigurând astfel o intervenţie rapidă şi o frezare minimă. | Implantul beneficiaza de aceasta caracteristica - detalii in documentul cu nr.05 Ghidul Medicului CI622, pagina 70 - Specificaţiile implantului CI622 si doc. 14, pagina 2- Specificatii tehnice CI622, pagina 2 - Softip™ de 0,3 mm în diametru la capătul apical, dovedit că minimizează traumatismul de inserţie.
33100000-1 | Lotul nr. 3 - Sistem implant cochlear (componenta internă) | Implant Cohlear CI622 series | Australia | Cochlear LTD | Implantul permite diferite abordări chirurgicale comune, inclusiv prin fereastra rotundă şi cohleostomie. | Detalii in documentul cu nr.05 Ghidul Medicului CI622, pagina 41 - Pregătirea cohleostomiei sau a ferestrei rotunde. Detalii si in doc.14, pagina 2 - Electrodul Slim Straight este potrivit pentru intervenţiile chirurgicale cu fereastră rotundă sau de cohleostomie.
33100000-1 | Lotul nr. 3 - Sistem implant cochlear (componenta internă) | Implant Cohlear CI622 series | Australia | Cochlear LTD | Vârful electrodului să aibă un diametru cuprins între 0,3mm-0,5mm la capătul apical, fiind dovedit că reduce traumele de inserţie. | Implantul beneficiaza de aceasta caracteristica - detalii in documentul cu nr.05 Ghidul Medicului CI622, pagina 70 - Specificaţiile implantului CI622 si doc. 14, pagina 2- Specificatii tehnice CI622, pagina 2 - Softip™ de 0,3 mm în diametru la capătul apical, dovedit că minimizează traumatismul de inserţie.
33100000-1 | Lotul nr. 3 - Sistem implant cochlear (componenta internă) | Implant Cohlear CI622 series | Australia | Cochlear LTD | Lungimea activă a implantului trebuie sa fie de minim 25mm, maxim 32mm de la virful apical. | Solicitarea nu are sens si nu este relevanta pentru pacient deoarece un electrod mai lung creste riscul de trauma cohleara - Implantul CI622 beneficiaza de o lungime de 25mm pana la capatul bazal al electrodului - a se verifica documentul 14, pagina 2
33100000-1 | Lotul nr. 3 - Sistem implant cochlear (componenta internă) | Implant Cohlear CI622 series | Australia | Cochlear LTD | Diametrul bazal de minim 0.8mm- maxim 1.3mm | Solicitarea nu are sens si nu este relevanta pentru pacient deoarece un diametru mai mare creste riscul de trauma - Implantul CI622 are un diametru bazal de doar 0.6mm - detalii in documentul cu nr.14, pagina 2
33100000-1 | Lotul nr. 3 - Sistem implant cochlear (componenta internă) | Implant Cohlear CI622 series | Australia | Cochlear LTD | Pentru o rezistenta la impact, carcasa implantului sa fie din titan. | Implantul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr.14 Specificatii tehnice CI622, pagina 1 - Rezistent la impact extern de până la 2,5 jouli. Detalii si in doc. 14, pagina 1 - Carcasă din titan, pentru rezistenţă la impact.
33100000-1 | Lotul nr. 3 - Sistem implant cochlear (componenta internă) | Implant Cohlear CI622 series | Australia | Cochlear LTD | Greutatea implantului să fie de maxim 10 g, inclusiv filamentul de electrod. | Implantul beneficiaza de aceasta caracteristica - detalii in documentul cu nr. 14, pagina 1- Specificatii tehnice CI622 - masa de 9,2 g incluzând filamentul electrodului.
33100000-1 | Lotul nr. 3 - Sistem implant cochlear (componenta internă) | Implant Cohlear CI622 series | Australia | Cochlear LTD | Electrodul să beneficieze de marcaje care indică profunzimea de inserţie | Implantul beneficiaza de aceasta caracteristica - detalii in documentul cu nr.05 Ghidul Medicului CI622, pagina 70 - Specificaţiile implantului CI622, pagina 21 -Implantul cohlear Cochlear™ Nucleus® CI622 cu electrod Slim Straight. Detalii si in doc.14, pagina 2 - Două marcaje albe care indică adâncimea de inserţie între 20 mm şi 25 mm.
Lot 3 | PROCESOR VOCAL (componenta externă)
33100000-1 | Lotul nr. 3 - PROCESOR VOCAL (componenta externă) | Procesor de sunet CP1150 - Nucleus Kanso 2 | Australia | Cochlear LTD | Procesorul trebuie să fie oferit în opțiunea OTE (în afara urechii). (OTE este definit ca un procesor dintr-o singură bucată fixat prin magnet deasupra implantului) | Indeplinim aceasta cerinta - oferim procesorul OTE Kanso 2 - A se verifica documentul 15 - ”Procesor de sunet Cochlear™ Kanso® 2”
33100000-1 | Lotul nr. 3 - PROCESOR VOCAL (componenta externă) | Procesor de sunet CP1150 - Nucleus Kanso 2 | Australia | Cochlear LTD | Este posibilă stimularea electrică sau electro-acustică | Aceasta cerinta nu are sens deoarece cu un procesor OTE nu este posibila utilizarea stimularii electroacustica. Procesorul Kanso ofera o stimulare electrica. Nici un producator nu are in prezent pe piata un procesor OTE care sa ofere posibilitatea de stimulare elctroacustica
33100000-1 | Lotul nr. 3 - PROCESOR VOCAL (componenta externă) | Procesor de sunet CP1150 - Nucleus Kanso 2 | Australia | Cochlear LTD | Tehnologie avansată de pre-procesare a sunetelor care să permită utilizatorului o percepţie clară în situaţii de ascultare diverse. | Procesorul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr.15, pagina 2 - ”SmartSound® iQ cu SCAN”
33100000-1 | Lotul nr. 3 - PROCESOR VOCAL (componenta externă) | Procesor de sunet CP1150 - Nucleus Kanso 2 | Australia | Cochlear LTD | Cel puțin un microfon omnidirecţional. | Procesorul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr.15, pagina 2 - ”Dual microphones (microfoane duale)”
33100000-1 | Lotul nr. 3 - PROCESOR VOCAL (componenta externă) | Procesor de sunet CP1150 - Nucleus Kanso 2 | Australia | Cochlear LTD | Posibilitatea memorării în procesor a cel puţin patru programe de ascultare diferite. | Procesorul de sunet Kanso 2 poate inregistra 4 programe de ascultare diferite, conform caracteristicilor tehnice.
33100000-1 | Lotul nr. 3 - PROCESOR VOCAL (componenta externă) | Procesor de sunet CP1150 - Nucleus Kanso 2 | Australia | Cochlear LTD | Să deţină un LED de semnalizare a statusului funcţional | Procesorul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr.15, pagina 1 - ”Indicator luminose”
33100000-1 | Lotul nr. 3 - PROCESOR VOCAL (componenta externă) | Procesor de sunet CP1150 - Nucleus Kanso 2 | Australia | Cochlear LTD | Este disponibil în minim 2 culori disponibile | Procesorul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr.15, pagina 2 - ”Disponibil în cinci opţiuni de culoare”
33100000-1 | Lotul nr. 3 - PROCESOR VOCAL (componenta externă) | Procesor de sunet CP1150 - Nucleus Kanso 2 | Australia | Cochlear LTD | Configuraţia de procesor ofertată permite alimentarea duală, atât cu baterii cât şi cu acumulatori. | Procesorul de sunet Kanso 2 indeplineste cerinta in ceea ce priveste alimentarea cu acumulatori - A se verifica documentul 15, pagina 2 - ”Acumulator cu ioni de litiu integrat”
33100000-1 | Lotul nr. 3 - PROCESOR VOCAL (componenta externă) | Procesor de sunet CP1150 - Nucleus Kanso 2 | Australia | Cochlear LTD | Protecţie integrată la schimbarea reglajelor prin atingerea accidentală conform standartului IP68 a butoanelor de comandă. | Standardul IP68 este un standard cu privire la clasa de protectie impotriva prafului si a apei. Protectia cu privire la butonul procesorului este o alta cerinta, pe care o indeplinim - Audiologul poate bloca butonul procesorului de sunet din software-ul de reglaj.
33100000-1 | Lotul nr. 3 - PROCESOR VOCAL (componenta externă) | Procesor de sunet CP1150 - Nucleus Kanso 2 | Australia | Cochlear LTD | Beneficiază de accesoriu pentru apă, care asigură protecţia procesorului, conform standartului IP68 | Procesorul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr.15, pagina 2 - Caracteristici cheie - ”Clasa de protecţie IP pentru rezistenţa la apă şi praf: - IP686 - Impermeabil (IP68) cu Aqua+6”
33100000-1 | Lotul nr. 3 - PROCESOR VOCAL (componenta externă) | Procesor de sunet CP1150 - Nucleus Kanso 2 | Australia | Cochlear LTD | Construcţie etanşă, rezistenţă la stropirea cu apă, umiditate atmosferică sau transpiraţie excesivă conform standartului IP68 | Procesorul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr.15, pagina 2 - Caracteristici cheie - ”Clasa de protecţie IP pentru rezistenţa la apă şi praf: - IP686 - Impermeabil (IP68) cu Aqua+6”
33100000-1 | Lotul nr. 3 - PROCESOR VOCAL (componenta externă) | Procesor de sunet CP1150 - Nucleus Kanso 2 | Australia | Cochlear LTD | Posibilitatea de localizare a procesorului de sunet în caz de pierdere. | Procesorul de sunet beneficiaza de aceasta caracteristica - Aplicatia Nucleus Smart ofera posibilitatea de localizare a unui procesor de sunet pierdut.
33100000-1 | Lotul nr. 3 - PROCESOR VOCAL (componenta externă) | Procesor de sunet CP1150 - Nucleus Kanso 2 | Australia | Cochlear LTD | Procesorul beneficiază de telecomandă care usureaza setarea programelor | Procesorul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr.15, pagina 2 - Conectivitate - ”Compatibil cu aplicaţia Nucleus® Smart8” , ”Compatibil cu telecomanda Cochlear™ (CR310)”
33100000-1 | Lotul nr. 3 - PROCESOR VOCAL (componenta externă) | Procesor de sunet CP1150 - Nucleus Kanso 2 | Australia | Cochlear LTD | Verificarea stării de funcţionare a procesorului prin mesaje uşor de înţeles de către pacient | Procesorul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr.15, pagina 2 - ”Conectivitate”
33100000-1 | Lotul nr. 3 - PROCESOR VOCAL (componenta externă) | Procesor de sunet CP1150 - Nucleus Kanso 2 | Australia | Cochlear LTD | Compatibilitate cu implanturile cohleare din generaţiile anterioare | Procesorul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr.15, pagina 2 - ”Compatibilitatea implantului”
33100000-1 | Lotul nr. 3 - PROCESOR VOCAL (componenta externă) | Procesor de sunet CP1150 - Nucleus Kanso 2 | Australia | Cochlear LTD | Procesorul permite conectarea la o gamă largă de dispozitive Wireless/Bluetooth | Procesorul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr.15, pagina 2 - ”Conectivitate”
33100000-1 | Lotul nr. 3 - PROCESOR VOCAL (componenta externă) | Procesor de sunet CP1150 - Nucleus Kanso 2 | Australia | Cochlear LTD | Posibilitatea de ascultare la distanţe, cu ajutorul unui accesoriu cu microfon extern | Procesorul beneficiaza de aceasta caracteristica. A se verifica documentul cu nr.15, pagina 2 - ”Conectivitate”
Lot 3 | Sistem de Programare
33100000-1 | Sistem de Programare | Sistem de Programare - Nucleus Custom Sound |  |  | Posibilităţi de efectuare rapidă a anumitor teste intraoperatorii şi postoperatorii | Softul de reglaj permite programarea procesorului pe 22 de canale - A se verifica documentul 14, pagina 2 - 22 de electrozi din platină cu jumătate de bandă, care oferă cel mai mare număr de canale spectrale pe o lungime activă de 19,1 mm. A se verifica si Capacitate telemetrică.
33100000-1 | Sistem de Programare | Sistem de Programare - Nucleus Custom Sound |  |  | Telemetria răspunsului nervului auditiv | A se verifica documentul 14, pagina 2 - PLATFORMĂ MICROELECTRONICĂ CU DESIGN PERSONALIZAT
33100000-1 | Sistem de Programare | Sistem de Programare - Nucleus Custom Sound |  |  | Personalizarea programelor de ascultare | A se verifica documentul 07, pagina 9 - SmartSound IQ cu SCAN.
33100000-1 | Sistem de Programare | Sistem de Programare - Nucleus Custom Sound |  |  | Compatibilitate cu sistemele de implant cohlear din generaţiile anterioare | Detalii in doc. 09,specificatii tehnice CP1000, pagina 2 - Compatibilitatea implantului
33100000-1 | Sistem de Programare | Sistem de Programare - Nucleus Custom Sound |  |  | Posibilitatea de programare şi reglaj. | A se verifica documentul 09, pagina 2 - Programare cu Cochlear Wireless Programming Pod CP1000 sau cu cablul de programare Cochlear (CP1000); A se verifica doc. 07, pagina 19- ”Dispozitivul de programare Cochlear Wireless Programming Pod este prima interfaţă de programare prin Bluetooth· pentru implanturi cohleare."
Semnat:_______________ Numele, Prenumele: Calugareanu Dmitrii În calitate de: Contabil Sef
| Data completarii | 18.01.2023
Ofertantul: ALEXIA IMPLANT S.R.L Adresa: MD-2012, str. Mihai Eminescu, nr.63, Mun. Chisinau, Republica Moldova.