Anexa nr.1

La Ordinul ministrului finanţelor

 nr. 115 din 15.09.2021

**DOCUMENTAŢIA STANDARD**

**pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii**

# INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI OFERTANŢI

## Secţiunea 1

**Dispoziții generale**

1. Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucțiune pentruautoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri și servicii. La procedurile de achiziţii de bunuri și servicii iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei.
2. Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

1)Anunț de intenție (anexa nr.1);

2)Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);

3)Invitație de participare la etapele de preselecție/la procedurile negociate (anexa nr. 3);

4)Proces-verbal cu privire la rezultatele preselecției candidaților (anexa nr. 4);

5)Anunț de atribuire (anexa nr. 5);

6)Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru (anexanr. 6);

7)Cerere de participare (anexa nr. 7);

8)Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

9)Scrisoare de garanţie bancară (anexa nr. 9);

10)Garanţia de bună execuţie (anexa nr. 10.);

11)Informaţii privind asocierea (anexa nr. 11);

12)Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (anexa nr. 12);

13)Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 13);

14)Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 14);

15) Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia(anexa nr. 15);

16)Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 16);

17)Declaraţie terţ susţinător financiar (anexa nr. 17);

18)Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 18);

19)Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 19);

20)Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 20);

21)Caiet de sarcini (anexa nr. 21);

22)Specificaţii tehnice (anexa nr. 22);

23)Specificaţii de preț (anexa nr. 23);

24)Contract – model (anexa nr. 24);

25)Acord adițional (anexa nr. 25);

26)Acord-cadru (anexa nr. 26).

1. Detaliile privind cantitățile de bunuri și servicii, specificațiile tehnice, standardele și resursele sunt prezentate în caietul de sarcini (anexa nr.21).
2. Autoritateacontractantăurmeazăsă se asigurecă la momentulinițieriiprocedurii de achizițiepublică, mijloacelefinanciare sunt alocatesau există o garanție a alocării lor și destinate exclusivachizițieiîncauză.
3. Atribuirea contractului de achiziție publică de bunuri și servicii se realizează în conformitate cu prevederile Legiinr.131/2015 privindachizițiilepublice.
4. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de bunuri și de servicii, procedura se desfășoară conformRegulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.694/2020.
5. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conformRegulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.599/2020.
6. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecțiese utilizeazăanexele ce țin de procedurile date:anexa nr.1, anexa nr.3,anexa nr.4, anexa nr.5, anexa nr.6 și anexa nr.25.
7. Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.
8. Cererea de participare (anexa nr.7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmește în limba română, sau după caz,toate documentele enumerate pot fi întocmite în una din limbile de circulaţie internaţională. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite și în altă limbă,specificată în documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.
9. În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct.22 și pct.23în cadrul procedurii de atribuirepentru contractul de achiziție publicăaceasta:
10. exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilorHotărârii Guvernului nr.1420/2016pentru aprobarea Regulamentul privind evidenţa Listei operatorilor economici calificaţi; sau
11. întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art.42 al Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice.
12. Sunt interziseurmătoarele acţiuni în cadrul procedurii de achiziție:
13. promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influențaacțiunile unei alte părți;
14. orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;
15. înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;
16. prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;
17. distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau prezentareaunor informaţii false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esenţial urmărirea penalăcondusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici frauduloase, precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale

## Secţiunea a 2-a

**Calificarea candidaților/ofertanților**

**13.** Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică saujuridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii.

**14.** Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

**15.** Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, de asemenea, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat.Asocierea trebuie prezentată în formă scrisăla solicitarea autorității contractante, odată ce a fost declarat în DUAE.

**16.**Filialele agenților economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct.29, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

**17.** Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

**18.**Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic completează și prezintă DUAE,conformformularuluistandard al Documentului unic de achiziții European,aprobat prin Ordinul ministrului finanțelornr.72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

**19.**În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

**20.**Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

1)eligibilitatea ofertantului sau candidatului;

2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;

3) capacitatea economică şi financiară;

4) capacitatea tehnică;

5) standarde de asigurare a calității;

6) standarde de protecție a mediului.

**21.**Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice.Documentelese prezintă în format electronic, utilizîndSistemul informaţional automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice” (în continuare - SIA RSAP),cu excepția cazurilor prevăzute la art.33 alin.(7) și alin.(11) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

**22**.Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

**23.**Seexclude de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv, nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricaredintre situaţiileprevăzute la art.19 alin.(2) şi alin.(3) și art.16 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice.

**24.**Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct.22 și pct.23 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

**25.**Autoritateacontractantă extrageinformaţianecesară pentruconstatareaexistenţeisauinexistenţeicircumstanţelormenționate lapct.22și pct.23 înbazelededatedisponibilealeautorităţilor publice saualepărţilorterţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct.22 și pct.23orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

**26.**În ceea ce privescreferințele dela pct.23, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.

**27.**În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct.22 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile referitoare de la pct.23, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

**28.**Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

**29.**Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoaneijuridice, capacitatea legală de a executa documentația de atribuire și de a livra/presta bunurile/serviciile, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

**30.**Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiarăpentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

1)realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct.16 din anexa nr.2,care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor sau serviciilor;

2)declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

3) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

**31.**Atunci când un contract este împărțit pe loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

**32.**La solicitarea autorității contactante,ofertantulurmează să prezintedocumentelecaredemonstrează capacitateatehnică și/sauprofesională pentruexecutareaviitoruluicontractnumai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe:

1)olistăa principalelor livrări de bunuri/servicii similare efectuate în ultimii 3 ani, conform Anexei nr.12.Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi,valorile și perioadele de livrare/prestare.

2) declaraţia referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;

3) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calităţii;

4) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante;

5) mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru;

6) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractuluiconformAnexei nr.14;

7) declaraţia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

8) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de bunuri/servicii, în corespundere cu pct.36;

9) informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare al contractului de bunuri/servicii conform Anexei nr.13;

10)informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze, conform Anexei nr.15. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la Anexa nr.15, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subatreprenorii.

**33.** Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului prin demonstrarea experienţei specifice fiind minimum de 3 ani în livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor similare, confirmată prin anexarea copiilor contractelor, facturilor și actelor de primire-predare.

**34.**Operatorul economic urmează să prezinte,în cazul solicitării din partea autorității contactante,documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii(ISO 9001),acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

**35.** În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

**36.**Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

1)la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS), sau;

2)la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

**37.**În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

**38.**Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru livrarea bunurilor și prestarea serviciilor:

1)Etichetele cu criterii multiple:eticheta europeană (floarea), eticheta scandinavă(lebăda nordică) şi etichetele naţionale (precum îngerulalbastru german);

2)Achiziționarea alimentelor organice și cu un aport nutrițional echilibrat pentru școli/gradințe;

3)Posibilitățile de reciclare/reutilizare a produsului după scoaterea din uz a acestuia;

4) Folosirea de recipiente sau ambalaje reutilizabile pentru transportarea produselor;

5) Furnizarea de hârtie ecologică și reciclată (fără clor și fibră);

6)Restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoaseîn compoziția produsului;

7)Sisteme eficiente de tratare a deșeurilor în aer și în apă înfabricarea produselor;

8)Utilizarea sistemelor și schemelor de management de mediu (deexemplu EMAS, ISO 14001);

9)Reducere ale emisiilor de CO2și a altor gaze prin scăderea frecvenței livrăriiși opțiuni noi de ambalare;

10)Reciclarea sau reutilizarea ambalajelor care însoțesc produsele;

11) Introducerea specificațiilor pentru vehicole cu cel mai mic nivel posibil de emisii de CO2 pentru categoria și dimensiunile respective, standarde EURO privind emisiile de particule și de Nox;

12) Încurajarea utilizării vehiculelor cu combustibili alternativi și a variantelor electrice sau hibride;

13) Achiziționarea vehiculelor cu sisteme de aer condiționat cu agenți de răcire cu nivel scăzut de GWP (potențial de încălzire globală);

14)Achiziționarea echipamentelor/utilajelor din clasa de eficiență energetică cea mai ridicată;

15) Achiziționarea corpurilor de iluminat cu un conținut scăzut de mercur;

16)Reducerea poluării aerului în orașe (prin achiziția de autobuze și automobile cu nivel scăzut al emisiilor de pulberi în suspensie și oxizi de azot);

17)Achiziționarea de alimente organice și nemijlocit susținerea agriculturii durabile;

18) Economisirea resurselor naturale (prin achiziția de produse obținute din materiale reciclate,reducerea consumului de hârtie prin achiziționarea, promovarea utilizării dispozitivelor multifuncționale);

19)Achziționarea de materiale de construcție și aprovizionare durabilă;

20) Încurajarea utilizării de materiale reciclate în construcție;

21) Aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);

22) Achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;

23)Serviciile pentru depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;

24) Gestionarea deșeurilor din demolări;

25)Achiziționarea serviciilor de curăţenie ecologicăfolosind produse care întrunesc cerințele etichetelor ecologice;

26) Achiziționarea serviciilor de catering cu alimente ecologice (bio), indicînd procentul de alimente ecologice;

27) Utilizarea unui sistem de management de mediu (EMS) pentru servicii de catering;

28)Utilizarea de metode non-chimice, care respectă mediul;

29) Achiziționarea de energie electrică ecologică;

30) Impunerea unor durate de viață prelungite ale produselor și a unei garanții pentru piesele de schimb;

31)și altele.

**39.** În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

**40.** În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

**41.** În ceea ce priveşte experienţa, pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență proporțională sarcinilor ce revin fiecărui asociat.

**42**. Capacitatea economică şi financiară, cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

**43**. În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile pct.42 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr.16 și nr.18)şi declaraţiile terţului susţinător financiar şi terţului susţinător tehnic și profesional (anexele nr. 17, nr. 19 şi nr. 20), prin care această persoană confirmă faptul că pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare cât și resurse tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE.Persoana care asigură susţinerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct.22 și pct.23 care determină excluderea din procedura de atribuire.

## Secţiunea a 3-a

## Pregătirea/Elaborarea ofertelor

**44.**Autoritatea contractantă în caietul de sarcinidescrie condițiile/cerințele de furnizare:

1. ***a energieielectrice,***în conformitate cu Legea nr.174/2017 cu privire la energetică și actele normative de reglementare adoptate de către Consiliul de administrație al AgențieiNaţionale pentru Reglementare în Energetică(în continuare – ANRE),de exemplu: Regulamentul privind furnizarea energiei electrice,aprobat prin Hotărârea ANREnr.23/2017, Regulamentul privind racordarea la rețele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANREnr.168/2019,Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de operatorii de sistem din sectorul electroenergetic, aprobatăprin HotărâreaANRE nr. 269/2018, Instrucțiunea privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului, aprobată prin Hotărârea ANRE nr.246/2007, Instrucţiunea privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de distribuţie, în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare, aprobată prin Hotărârea ANRE nr.89/2003 etc.
2. ***a gazelornaturale***în conformitate cu Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale și Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și actele normative de reglementare ale ANRE,de exemplu: Regulamentulprivindfurnizareagazelor naturale,aprobat prin Hotărârea ANRE nr.113/2019.
3. ***a energieitermice***în conformitate cu Legea nr.92/2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerăriiși Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică, și actele normative de reglementare ale ANRE, de exemplu: Regulamentulprivindfurnizareaenergiei termice,aprobat prin Hotărârea ANREnr.169/2019.
4. ***a alimentăriicu apăşi canalizare în*** conformitate cu Legea nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizareși actele normative secundare,de exemplu:Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 355/2019 sau Regulamentele de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare aprobate de autoritățile publice locale de nivelul întâi, în cazul în care au fost elaborate și aprobate.
5. ***a produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor*** conform listei complete privindrețeaua de distribuție la nivelul țării din care să rezulte ca ofertantul deține stații de alimentareînlocalitățile indicate îndocumetația de atribuire. Carburantul se livrează la stația de alimentare în baza cardurilor emise de către Furnizor. Ofertantuloferăautoritățiicontractanteposibilitatea de a achiziționa carburant (fără plată în numerar) prin intermediul cardurilor valorice la stațiile de alimentare ale furnizorului la nivelulfiecăreiadintrelocalitățilemenționateîndocumetația de atribuire.Încazulîn care locul destinației finale îl constituie maimultelocalități/regiuni, atribuireacontractelor de achiziție se realizează pe loturipentrufiecarelocalitate/regiuneînparte.Livrareacardurilor se face pe baza unei cereri de emitere de card din parteaautoritățiicontractante.Termenulsolicitatpentrulivrareacardurilor la sediulautorităţii contractante este de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului şi, respectiv, de la data transmiteriicererii de emitere de cardurisuplimentare.

**45.**Autoritatea contractantă în caietul de sarciniprecizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare a produselor/serviciilor:

1. ***produselorpetrolierepentrualimentareaautomobilelor***

Furnizorul acordă permanent achizitorului posibilitatea accesării on-line a informaţiilor privind situaţia detaliată a tuturor achiziţiilor de carburant efectuate de către fiecare autovehicul al său.Posibilitatea achizitorului de a obţine la orice staţie de distribuţie pe bază de card, informaţii privind valoarea rămasă pentru fiecare card în parte.Furnizorul gestionează lista cardurilor pierdute sau furate şi areobligaţia să blocheze/deblocheze utilizarea acestora în cel mult 24 ore de la solicitarea achizitorului.Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate respectă standardele minime de poluare aprobate conform legislației naționale și pot fi alimentate de la stațiile existente în localitățile indicate în documetația de atribuire.Carburanţii livraţi trebuie să corespundă calitativ normelor în vigoare. Se prezintă în partea II, Condițiile Speciale a Contractului, cât și în anexa nr.1 la Contract ,,Specificaţii Tehnice”, condiţiile tehnice de calitate şi metodele de determinare a produselor, având la bază standarde şi omologări naţionale sau internaţionale.Furnizorul asigură personalizarea cardurilor pe fiecare autovehicul (pe număr de înmatriculare), configurarea cardului pe tipul carburantului. Furnizorul asigură asistență permanentă 24 h, 7 zile din săptămână, pentru ca, în cazul apariției anumitor deficiențe în funcționarea cardurilor pentru carburant, Furnizorul să fie în măsură să soluționeze problemele apărute în cel mai scurt timp posibil.Furnizorul specifică dacă toate cardurile sunt acceptate la toate stațiile PECO situate în localitățile menționate în documentația de atribuire.Furnizorul pune la dispoziţia achizitorului instrucţiuni de folosire a cardului.Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a mări sau micșora numărul de carduri și de a suplimenta sau diminua cantitatea de carburanți în baza prevederilor normative.

1. ***defurnizare a energieielectrice***

Evidența consumului de energie electrică se efectuează prin intermediul echipamentului de măsurare al Beneficiarului care este responsabil de integritatea acestuia. În cazul în care echipamentul de măsurare este instalat în limitele proprietății operatorului de sistem, responsabil de integritatea echipamentului de măsurare și a sigiliilor aplicate este operatorul de sistem. Operatorul de sistem asigură, la solicitare, accesul Beneficiarului la echipamentul de măsurare. În acest caz, Beneficiarul este în drept să aplice sigiliul său echipamentului de măsurare.Lucrările de instalare, exploatare, deservire, reparare, verificare metrologică periodică și de înlocuire a echipamentului de măsurare al Beneficiarului se efectuează în conformitate cu Legea nr.174/2017 cu privire la energetică și Legea nr.107/2016cu privire la energia electrică, iar cheltuielile se suportă de către Beneficiar. Controlul echipamentului de măsurare și al sigiliilor aplicate acestuia se efectuează de către operatorul de sistem, după necesitate, și numai în prezența reprezentantului Beneficiarului.Citirea indicilor echipamentului de măsurare în scopul facturării energiei electrice consumate de Beneficiar, se efectuează de operatorul de sistem lunar. Personalul operatorului de sistem și utilizatorul de sistem sunt în drept să stabilească, de comun acord, timpul efectuării activităților pentru citirea indicilor echipamentului de măsurare. Cantitatea energiei electrice furnizate Beneficiarului se determină în baza indicilor echipamentului de măsurare, citite la fiecare loc de consum, sau, în cazurile prevăzute în Regulamentul pentru furnizarea energiei electrice, se calculează prin estimare. În cazul deteriorării echipamentului de măsurare sau dacă se constată încălcarea de către Beneficiar a prevederilor Legii cu privire la energia electrică, care a dus la consum de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare, contravaloarea energiei electrice consumate se calculează în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru furnizarea energiei electrice. Contravaloarea pierderilor de energie electrică în transformatoarele de forță și în liniile electrice ce aparțin Beneficiarului, se calculează în baza Instrucțiunii privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului,aprobată prin Hotărârea ANRE nr.246/2007.

**46*.***Autoritatea contractantă în caietul de sarcini precizează modalitatea de calculare a costului/prețului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative din domeniu.

1. ***a produselorpetrolierepentrualimentareaautomobilelor***

Prețul unui litru de carburant ofertat va fi cel afișat la stațiile de alimentare ale ofertantului cu aplicarea discount-ului ofertat.

Furnizorul asigură autorității contractante posibilitatea de a stabili limite individuale valorice pentru fiecare card, inclusiv de a le modifica în sensul majorării sau micșorării acestora.Prețul unitar ofertat constituie prețul mediu calculat de către ofertant utilizînd prețurile afișate la panourile informative în toate stațiile din localitate/regiuneindicate în documentația de atribuire, în decurs de 15 zile până la data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice, la care se aplică un discount.

Calcularea prețului unitar se efectuează conform formulei:

$$Pu=\frac{\left(M1+M2+…+M15\right)}{15}-D\%$$

Unde,

Pu – reprezintă prețul unitar ofertat;

M1–reprezintă media prețurilor afișate la **toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1** pentru prima zi;

M2– reprezintă media prețurilor afișate la **toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1** pentru a doua zi;

M15– reprezintă media prețurilor afișate la **toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1** pentru a cincisprezecea zi;

D% –reprezintă discount-ul aplicat.

Discount-ul este specificat expres în ofertă și ulterior în anexa nr.2la contract, rămânînd neschimbat pe întreaga perioadă de valabilitate al acestuia. Propunerea financiară este însoțită obligatoriu de documentele confirmative cu privire la prețurile prezentate (bon fiscal). Furnizorul facturează contravaloarea produselor la sfârșitul fiecărei luni, pentru consumul efectuat, conform unei centralizări cu cantitatea alimentată pe fiecare autovehicul în parte. Factura aferentă consumului înregistrat pe fiecare card în parte este însoțită de un raport de consum care conține informații detaliate cu privire la tranzacțiile efectuate pe fiecare card și mașină, locație, dată, ora alimentării, tipul carburantului și, după caz, subtotalul cardului și totalul general de carburant după fiecare tranzacție.

În cazul procurării produselor petrolierepentru alimentarea automobilelor, în conformitate cu art. 26 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, se aplică criteriul cel mai bun raport calitate-preț, din care factorul de evaluare prețul, constituie minimum 60%, iar restul factorilor sunt la decizia autorității contractante (ex: discount-ul, amplasarea stațiilor PECO, etc.).

În restul cazurilor ce ține de achiziționareade carburanţi lichizi şi/sau gazoşi în vrac, uleiuri, etc. se utilizează principiul general de procurare a bunurilor.

1. ***a energieielectrice***

Consumul tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalaţiile electrice ale Beneficiarului se facturează numai în cazul în care factorul de putere Cos φ, calculat în punctul de delimitare, este mai mic de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(0,92 pentru instalația de utilizare racordată la tensiunea 0,4 kV și 0,87 la tensiunea 10(6) kV). Cantitatea consumului tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalaţiile electrice ale Beneficiarului se calculează în baza Instrucţiunii privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de distribuţie, în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei nr.89 din 13/2003. În cazul în care furnizorul calculează prețul reieșind din tariful ANRE minus –discount-ul, modul de calculare a prețului se indică în condițiile speciale a contractului și de asemenea se indică și cazurile de modificare a lui. Micșorarea și/sau majorarea prețului și valorii contractuluise efectuează prin acord adițional la contract.

**47.**Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, în acest sens, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art.33 alin.(7) și alin.(11) al Legii nr.131/2015. În celelalte cazuri,aceasta se depune odată cu oferta.

**48.**Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică-ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține -Specificaţii tehnice (anexa nr.22);

2) Propunerea financiară- ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.23);

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9).

**49.** Toate documentele menţionate la pct. 48secompletează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

**50.**Operatorii economici pregătesc oferteleconform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art.33 alin.(7) şi alin.(11) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

**51.**Ofertantul depune garanția pentru ofertă conformprevederilor Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice.

**52.** În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de liderul asociației.

**53.** Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă dinmomentul termenului limită de depunere a ofertelor.Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr.2se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

**54.** În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertăse prelungește în mod corespunzător.

**55.** Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

**56.** Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr.2 se resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

**57.**Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de livrare/prestare a bunurilor/serviciilorîn anexa nr.2.

**58.** Preţurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă, cu excepţia cazurilor în care anexa nr.2prevede altfel.

**Secţiunea a 4-a**

**Depunerea și deschiderea ofertelor**

**59.** Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicireși se prezintă conform cerinţelor expuse în anexa nr.2în conformitatecu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art.33 alin.(7) şi alin.(11) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

**60.** Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

**61.**Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE,care conțin date cu caracter personal, seprezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă scanată, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizînd mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

**62.** SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

**63.** În cazurile prevăzute la art.33 alin.(7) și alin.(11) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor seînregistrează de către autoritatea contractantă și se restituite ofertantului, fără a fi deschise.

**64.**În cazul asocierii conform pct.15, fiecare dintre aceştia îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd anexa nr.11.

**65.**Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună.Ofertele alternative se depun numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

**66.**Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

**67.**Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă.

**Secţiunea a 5-a**

**Evaluarea și compararea ofertelor**

**68.**În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale, autoritatea contractantă asigură păstrareaconfidenţialitățiiasupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantulși totodată, asigura dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art.33 alin.(7) și alin.(11)al Legii nr.131/2015privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articolse referă numai la partea ce conțin datele enumeratate mai sus.

**69.**Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1)este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire.

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calităţii și standardele de protecţie a mediului.

**70.**DUAE a operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

**71.**În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei, fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă, și se examinează documentele următorului ofertant/candidat.

**72.**Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participareare obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

**73**. Ofertantulclasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care să demonstreze că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.

**74.**Ofertele seexamineazăde către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

**75.**Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

**76.**În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris,și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum, și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

**77.**Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publicerespinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;

2)oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

4) oferta financiară nu are un preț fixat;

5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau al propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;

6) oferta este anormal de scăzută potrivit art.70 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludenteşi/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;

8) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată.

**78.**Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și după caz,semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea serespinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

**79.**Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu sesolicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

**80**. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se ia în considerare preţul pe unitate, iar preţul total este corectat în mod corespunzător.

**81.** Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa seconsideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, serespinge de către grupul de lucru.

**82.**Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de preţuri, cel multo zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

**83.**Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale saucu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţaei, se consideră conformă.

**84.**Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includeriilui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

**85.**Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor,asociațiilor, acționarilor, administratorilorși a beneficiarilor efectivi.

**86.**Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani

**Secţiunea a 6-a**

**Atribuirea contractului**

**87.**Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică conform art.71 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

**88.**Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă.Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art.31 alin.(1) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice.

**89.**În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică,autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.

**90.**Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică este întocmită de către autoritatea contractantă şi este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.

**91.**La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanţiei pentru ofertă, după caz, ofertantul câştigător prezintă garanţia de bună execuţie, în conformitate cu cerințele stipulate în art.68 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice.

**92.** Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;

2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;

3) transfer pe contulautoritățiicontractante;

4)formă de garanţie bancară de la o instituţie licenţiată, (anexa nr.10).

**93.** Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului.Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

**94.**La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații,sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publicede către Agenția Achiziții Publice,autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

**95.**La data încheierii contractului de achiziție publică de bunuri/servicii se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

**96.**Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

**97.**Autoritatea contractantă utilizează contractul- model(anexa nr.24)din prezenta documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru(anexa nr.26), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri, la fel și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate.Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor.

**98.**Contractul este compus din două părți:Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publiceși Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate,unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării (în special la achiziționarea combustibilului, energiei electrice, gaze, apa și canalizare, salubritate, servicii de comunicații electronice, etc.), atât și de a stabili condițiile achitării în avans.În cazul achizițiilor serviciilor din domeniul energetic și de alimentare cu apă și de canalizare, contractul de achiziții publice conțin clauzele obligatorii stabilite prin legile sectoriale și actele normative de reglementare aprobate de către ANRE. Totodată,prevederile obligatorii stabilite prin deciziile acesteia, care nu se regăsec în partea I cea generală al contractului, se indică în partea IIce ține de condițiile speciale al contractului.

**99.** Termenii de asumare a angajamentelor în contractele de achiziții publice de către autoritățile/instituțiile bugetare se stabilesc în conformitate cu prevederile art.66 din Legea nr.181/2015 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale.

**100.**În cazul serviciilor de audit,autoritatea contractantă indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractuluidrepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Prestatorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bazăde contract în sectorul public.

**101.** Nu se acceptă în cadrul achizițiilor publice proiectele contractelor ce deviază de la anexa nr.24,întocmite de prestator/furnizor cu excepția cazurilor când serviciile sunt prestate în afara țării și sunt încheiate conform cadrului juridic local (de exemplu: serviciile de instruire, servicii hoteliere, etc.).

**102**. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice.

**103.**Contestaţiile se depun direct la Agenția Națională pentruSoluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile sedepun, se examinează şi se soluţionează în modul stabilit de Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice.

**104.**Operatorul economic, conform art.83 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice,în termen de până la 5 zile, sau10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

**105.**Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire sedepun în termenele indicate la pct.104, însă nu mai târziu de deschiderea ofertelor de către autoritatea contractantă.

**106.** Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri/servicii are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezentadocumentație, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr.2.

**CERERE DE PARTICIPARE**

Către\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)*

**Stimaţi domni**,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică), noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr.8

la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_

din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_

## DECLARAŢIE

**privind valabilitatea ofertei**

Către\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*denumirea autorităţii contractante şi adresa completă*)

**Stimaţi domni**,

 Ne angajăm să menținem oferta valabilă,**privind achiziționarea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(se indică obiectul achiziției) **prin procedura de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr.9

la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_

din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_

 **BANCA**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(denumirea)*

**SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ**

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cu privire la procedura de atribuire a contractului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(denumirea contractului de achiziţie publică)*

subsemnaţii\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 *(denumirea băncii)*

Înregistratla\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(adresa băncii)*

ne obligăm faţă de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_să

(*denumirea autorităţii contractante*)

plătim suma de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la prima sa cerere scrisă şi*(suma în litere şi în cifre)*

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

1. Ofertantul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(denumirea ofertantului)*

îşi retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare,și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

1. Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(denumirea ofertantului)*

nu a constituit garanţia de bună execuție;

1. Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(denumirea ofertantului)*

 a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Parafată de Banca\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_înziua\_\_\_luna\_\_\_\_anul\_\_\_\_\_\_\_

*(semnătura autorizată*)

Anexa nr.10

la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_

din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
| *[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.]*Data: “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_Procedura de achiziție Nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Oficiul Băncii**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[introduceţi numele complet al garantului]***Beneficiar**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[introduceţi numele complet al autorităţii contractante]***GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE****Nr.** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Noi, *[introduceţi numele legal şi adresa băncii],* am fost informaţi că firmei *[introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului]* (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [*obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile*] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din \_\_\_\_\_\_\_\_\_. 20\_ [*numărul şi data procedurii de achiziție*] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte *[introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte]* la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta.Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de *[introduceţi numărul]* de la data de *[introduceţi luna][introduceţi anul]*, şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. *[semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]* |

Anexa nr.11

la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_

din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_

**INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA**

**1.Părţi contractante** (agenţi economici)

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, fax**  a oficiilor partenerilor (părţi contractante):

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Informaţii privind modul de asociere:**

a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

c)Activităţi economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e) Valoarea și cota procentuală a bunurilor livrate/serviciilor prestate de fiecare asociat

f) Condiţii de administrare a asociaţiei\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

g)Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

h)Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor lichidării\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

i) Repartizarea fizică, valoricăşi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivuluisupuslicitaţiei\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

j)Alte cauze\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Funcţia în cadrul firmei: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Denumirea firmei: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Funcţia în cadrul firmei: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Denumirea firmei: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anexa nr.12

la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_

din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_

**DECLARAȚIE**

**privind lista principalelor livrari/prestăriefectuateîn ultimii 3 anide activitate**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr****d/o** | **Obiectul contractului** | **Denumirea/numele beneficiarului/Adresa** | **Calitatea Furnizorului/Prestatorului\*)** | **Preţul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilorlivrate/prestate** | **Perioada de livrare/prestare (luni)** |
| **1** |   |   |   |   |   |
| **2** |   |   |   |   |   |
| **...** |   |   |   |   |   |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Funcţia în cadrul firmei: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Denumirea firmei: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anexa nr.13

la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_

din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_

**DECLARAŢIE**

**privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****d/o** | **Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte** | **Unitatea de măsură****(bucăţi şi seturi)** | **Asigurate din dotare** | **Asigurate de la terţi sau din alte surse** |
| **0** |  **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Funcţia în cadrul firmei: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Denumirea firmei: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anexa nr.14

la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_

din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_

**DECLARAŢIE**

**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****d/o** | **Funcţia** | **Studii de specialitate** | **Vechimea în munca de specialitate (ani)** | **Numărul şi denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestateîn calitate de conducător** | **Numărul certificatului de atestare****și data eliberării** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Funcţia în cadrul firmei: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Denumirea firmei: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anexa nr.15

la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_

din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR**

**ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT**

**ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Numele şi adresa subantreprenorilor** | **Activităţi din contract** | **Valoarea aproximativă** | **% din valoarea contractului** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Funcţia în cadrul firmei: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Denumirea firmei: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anexa nr.16

la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_

din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_

# ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

**Terţ susţinător financiar**

**..........................**(denumirea)

**ANGAJAMENT**

privind susţinerea financiarăa ofertantului/candidatului

Către, ................................................................................

*(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)*

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

*(denumirea contractului de achiziţie publică),* noi .......................(*denumirea terţului susţinător financiar)*, având sediul înregistrat la .................. (*adresa terţuluisusţinător financiar)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (*denumireaofertantului/candidatului*) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..........(*denumireaofertantului/candidatului)* suma de .............................................................(valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (*denumirea terţului susţinător financiar),* declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (*denumirea ofertantului)*, în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (*denumireaofertantului/candidatului)* a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..................... *(denumirea terţului susţinător financiar)*, declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (*denumirea ofertantului/candidatului),* care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. *(denumirea terţului susţinător financiar),* declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (*denumirea ofertantului/candidatului).*

Data completării, Terţ susţinător,

........................... .....................

*(semnătură autorizată)*

Anexa nr.17

la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_

din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_

**DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR**

**Terţ susţinător financiar**

**..........................**

(denumirea)

**Declaraţie**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (*denumirea terţului susţinător financiar),* declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor contractului de achiziţie publică............................................... sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( *obiectul contractului).*

Data completării, Terţ susţinător,

(*semnătură autorizată*)

Anexa nr.18

la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_

din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_

# ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICĂȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

**..........................**

(denumirea)

**ANGAJAMENT**

**privind susţinerea tehnicăși profesională**

**a ofertantului/candidatului**

Către, ..............................................

*(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)*

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ................*...... (denumirea contractului de achiziţie publică)*, noi ............. *(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional*), având sediul înregistrat la .......... .............*(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (*denumirea ofertantului)* toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (*denumireaofertantului/candidatului)* resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... *(denumirea terţului susţinător tehnic şiprofesional),* declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... *(denumire ofertantului/candidatului)*, în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ *(denumirea operatorului/candidatului)* a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, .................. *(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional),* declarăm că înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (*denumire ofertant),* care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. *(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional),* declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (*denumireaofertantului/candidatului).*

Data completării, Terţ susţinător,

........................... .....................

*(semnătură autorizată)*

Anexa nr.19

la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_

din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_

**DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC**

**Terţ susţinător tehnic**

**..........................**

(denumirea)

**Declaraţie**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (*denumirea terţului susţinător tehnic),* declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( *obiectul contractului).*

**LISTA**

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |
|  |  |  | Proprietate  | În chirie |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesionalăoferită...........................................(*denumireaofertantului/candidatului).*

Data completării, Terţ susţinător,

*(semnătură autorizată)*

Anexa nr.20

la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_

din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_

**DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR PROFESIONAL**

**Terţ susţinător profesional**

**..........................**

(denumirea)

**Declaraţie**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

**LISTA**

privind personalul de specialitate angajat care urmează a fi efectiv

alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| Personalul de specialitate |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………. |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de specialitate, precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul de specialitate angajat sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (*denumirea şi adresa autorităţii contractante)* cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................(*denumirea ofertantului/candidatului).*

Data completării, Terţ susţinător,

*(semnătură autorizată)*

|  |
| --- |
| Anexa nr.22la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_Specificaţii tehnice  |
|

|  |
| --- |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]* |

 |
| Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Obiectul achiziției:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| **Denumirea bunurilor/serviciilor**  | **Denumirea modelului bunului/serviciului** | **Ţara de origine** | **Produ-cătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | **Standarde de referinţă** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Bunuri/servicii** |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul Nr.1 Produse lactate****Valoarea estimativă fără TVA 830300,00 lei** |  |  |  |  |  |  |
| Brînză cu cheag tare  |  |  |  | 45% grăsime ambalaj cerat în calup 4- 5 kg, fără adaos de grăsimi vegetale, culoarea alb-galben deschis Ingrediente: Lapte de vacă pasterizat, sare alimentară culture lactice selecționate, cheag,stabilizator(clorură de calciu), conservant (zozotat de potasiu) . Termenul de valabilitate 60zileLivrarea Zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Conform HG nr. 611 din 05.07.2010 , HG nr.158 din 07.03.2019 Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2023 |  |  |
| Brînză cu cheag tare  |  |  |  | 45% grăsime ambalaj cerat în calup 4- 5 kg, fără adaos de grăsimi vegetale, culoarea alb-galben deschis Ingrediente: Lapte de vacă pasterizat, sare alimentară culture lactice selecționate, cheag,stabilizator(clorură de calciu), conservant (zozotat de potasiu) . Termenul de valabilitate 60zileLivrarea Zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Conform HG nr. 611 din 05.07.2010 , HG nr.158 din 07.03.2019 Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2023 |  |  |
| Brînză cu cheag tare  |  |  |  | 45% grăsime ambalaj cerat în calup 4- 5 kg, fără adaos de grăsimi vegetale, culoarea alb-galben deschis Ingrediente: Lapte de vacă pasterizat, sare alimentară culture lactice selecționate, cheag,stabilizator(clorură de calciu), conservant (zozotat de potasiu) . Termenul de valabilitate 60zileLivrarea Zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 ,HG nr.158 din 07.03.2019 Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2023 |  |  |
| Chefir 3,2% |  |  |  | 3,2% grăsîme ambalat în pachet de polietilenă a cite 500 ml produs natural 100%, fără conservanți , fără lapte praf cu termen de valabilitate 5 zileLivrarea Zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010, HG nr.158 din 07.03.2019 Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2023 |  |  |
| Chefir 3,2% |  |  |  | 3,2% grăsîme ambalat în pachet de polietilenă a cite 500 ml produs natural 100%, fără conservanți , fără lapte praf cu termen de valabilitate 5 zileLivrarea Zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010, HG nr.158 din 07.03.2019 Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2023 |  |  |
| Lapte proaspăt pasteurizat 3,5% |  |  |  | 3,5% grăsîme ambalat în pachete de polietilenă 1,0 Lambalajul nedeteriorat, produs natural 100%, fără conservanți , fără lapte praf cu termen de valabilitate 78 ore Livrarea Zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2023 |  |  |
| Lapte proaspăt pasteurizat 3,5% |  |  |  | 3,5% grăsîme ambalat în pachete de polietilenă 1,0 Lambalajul nedeteriorat, produs natural 100%, fără conservanți , fără lapte praf cu termen de valabilitate 78 ore Livrarea Zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2023 |  |  |
| Lapte proaspăt pasteurizat 3,5% |  |  |  | 3,5% grăsîme ambalat în pachete de polietilenă 1,0 Lambalajul nedeteriorat, produs natural 100%, fără conservanți , fără lapte praf cu termen de valabilitate 78 ore Livrarea Zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2023 |  |  |
| Brînză de vaci 5% |  |  |  | Brînză proaspătă 5% grăsime, produs 100% natural ,fără gust și miros străin, fără grăsimi vegetale ambalat în pachete de polietilenă a cîte 500 gr .Termen de valabilitate 78 oreLivrarea Zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2023 |  |  |
| Brînză de vaci 5% |  |  |  | Brînză proaspătă 5% grăsime, produs 100% natural ,fără gust și miros străin, fără grăsimi vegetale ambalat în pachete de polietilenă a cîte 500 gr .Termen de valabilitate 78 oreLivrarea Zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2023 |  |  |
| Smîntînă 15% |  |  |  | Smîntînă 15%, fără grăsimi vegetale,fără conservanți , lapte natural, omogenă, potrivit de densă, de culoare albă cu nuanță de cremă, uniformă în toată masa. ambalat în pachete de polietilenă a cîte 500 gr Livrarea Zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2023 |  |  |
| Smîntînă 15% |  |  |  | Smîntînă 15%, fără grăsimi vegetale,fără conservanți , lapte natural, omogenă, potrivit de densă, de culoare albă cu nuanță de cremă, uniformă în toată masa. ambalat în pachete de polietilenă a cîte 500 gr Livrarea Zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2022 |  |  |
| Unt de vaci |  |  |  | Unt de vaci 72,5%Ambalat în pachete de folie aluminiu a cite 200gr., produs natural 100% din smîntînă dulce fără adaus de grăsimi vegetale . Termen de valabilitate 60zileLivrarea Zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața.. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2023 |  |  |
| Unt de vaci |  |  |  | Unt de vaci 72,5%Ambalat în pachete de folie aluminiu a cite 200gr., produs natural 100% din smîntînă dulce fără adaus de grăsimi vegetale . Termen de valabilitate 60zileLivrarea Zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața.. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2023 |  |  |
| Unt de 72,5% |  |  |  | Unt de vaci 72,5%Ambalat în pachete de folie aluminiu a cite 200gr., produs natural 100% din smîntînă dulce fără adaus de grăsimi vegetale . Termen de valabilitate 60zileLivrarea Zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2023 |  |  |
| **Lotul Nr.2 Produse de panificație COD CPV 15811000-6** **Valoarea estimativă fără TVA 235185,00 lei** |  |  |  |  |  |  |
| Pâine din făină de grîu calitatea superioară , Feliată, ambalată. |  |  |  | Masa = de la 300gr-pînă la1 kg. Aspect exterior general : format alungit, specific sortimentului, neaplatizat, cu 3-5 crestaturi (in functie de sortiment); miez in sectiune: masa cu pori fini ,uniformi, elastic (dupa o usoara apasare revine imediat la starea initiala) fara cocoloase sau urme de faina neframantata. Aroma: placuta, caracteristica painii coapte. Gust: placut, caracteristic painii coapte, fara gust acru sau amar, fara scrasnet datorat impuritatilor mineraleSe livrează cu transport special pentru produsele de panificație Ambalaj ermetic. Conform: H.G. 775 din 03.07.2007 Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2023. Livrarea la comanda Zilnic la Blocul Alimentar și la Blocul alimentar  |  |  |
| Pâine din făină de grîu calitatea superioară , Feliată, ambalată. |  |  |  | Masa = de la 300gr-pînă la1 kg. Aspect exterior general : format alungit, specific sortimentului, neaplatizat, cu 3-5 crestaturi (in functie de sortiment); miez in sectiune: masa cu pori fini ,uniformi, elastic (dupa o usoara apasare revine imediat la starea initiala) fara cocoloase sau urme de faina neframantata. Aroma: placuta, caracteristica painii coapte. Gust: placut, caracteristic painii coapte, fara gust acru sau amar, fara scrasnet datorat impuritatilor mineraleSe livrează cu transport special pentru produsele de panificație Ambalaj ermetic. Conform: H.G. 775 din 03.07.2007 Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2023. Livrarea la comanda Zilnic la Blocul Alimentar s.Ingrijiri Paliative satul Ochiul Alb r.Drochia conform graficului. |  |  |
| Pâine din făină de grîu calitatea superioară , Feliată, ambalată. |  |  |  | Masa = 300gr-1 kg. Aspect exterior general : format alungit, specific sortimentului, neaplatizat, cu 3-5 crestaturi (in functie de sortiment); miez in sectiune: masa cu pori fini ,uniformi, elastic (dupa o usoara apasare revine imediat la starea initiala) fara cocoloase sau urme de faina neframantata. Aroma: placuta, caracteristica painii coapte. Gust: placut, caracteristic painii coapte, fara gust acru sau amar, fara scrasnet datorat impuritatilor mineraleSe livrează cu transport special pentru produsele de panificație Ambalaj ermetic. Conform: H.G. 775 din 03.07.2007 Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2023. Livrarea la comanda Zilnic la Blocul Alimentar și la Blocul alimentar s.Ingrijiri Paliative satul Ochiul Alb r.Drochia conform graficului. |  |  |
| Pâine neagră din amestec de făină de grîu şi secară , Feliată, ambalată. |  |  |  | Masa =300gr-1 kg Aspect exterior general : format alungit, specific sortimentului, neaplatizat, cu 3-5 crestaturi (in functie de sortiment); miez in sectiune: masa cu pori fini ,uniformi, elastic (dupa o usoara apasare revine imediat la starea initiala) fara cocoloase sau urme de faina neframantata. Aroma: placuta, caracteristica painii coapte. Gust: placut, caracteristic painii coapte, fara gust acru sau amar, fara scrasnet datorat impuritatilor mineraleSe livrează cu transport special pentru produsele de panificație Ambalaj ermetic. Conform: H.G. 775 din 03.07.2007 Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2023. Livrarea la comanda Zilnic la Blocul Alimentar și la Blocul alimentar s.Ingrijiri Paliative satul Ochiul Alb r.Drochia conform graficului. |  |  |
| Pâine neagră din amestec de făină de grîu şi secară , Feliată, ambalată. |  |  |  | Masa =300gr-1 kg Aspect exterior general : format alungit, specific sortimentului, neaplatizat, cu 3-5 crestaturi (in functie de sortiment); miez in sectiune: masa cu pori fini ,uniformi, elastic (dupa o usoara apasare revine imediat la starea initiala) fara cocoloase sau urme de faina neframantata. Aroma: placuta, caracteristica painii coapte. Gust: placut, caracteristic painii coapte, fara gust acru sau amar, fara scrasnet datorat impuritatilor mineraleSe livrează cu transport special pentru produsele de panificație Ambalaj ermetic. Conform: H.G. 775 din 03.07.2007 Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2023. Livrarea la comanda Zilnic la Blocul Alimentar și la Blocul alimentar s.Ingrijiri Paliative satul Ochiul Alb r.Drochia conform graficului. |  |  |
| **Lotul 3** Produse cerialiere de morărit prelucrate **Valoarea estimativă fără TVA 180560,00 lei**  |  |  |  |  |  |  |
| Făină de grîu  |  |  |  | calitatea superioară, pentru panificaţieAmbalate in pachete 1-2 kg. Roada anului 2020Culoarea -Albă sau albă cu nuanţă cremMiros - specific făinii de grîu, fără miros străin, rînced sau de mucegaiGust -specific făinii de grîu, fără gust străin, nici acru, nici amarImpurităţi minerale fără scrîşnet la mestecareConform: HG nr. 68 din 29.01.2009 Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Hrişcă bob întreg |  |  |  | boabe intregi, calitate superioară în ambalaj cîte 1 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Hrişcă bob întreg |  |  |  | boabe intregi, calitate superioară în ambalaj cîte 1 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Crupe de mei |  |  |  | calitatea superioară, în pachete de polietilenă 1,0 kgLivrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Crupe de mei |  |  |  | calitatea superioară, în pachete de polietilenă 1,0 kgLivrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Crupe de arpăcaş |  |  |  | calitatea superioară ambalat în pachet de 1 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Crupe de arpăcaş |  |  |  | calitatea superioară ambalat în pachet de 1 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Crupe de griş |  |  |  | calitatea superioară în ambalaj cîte 1 kg GOST 7022-97Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Crupe de griş |  |  |  | calitatea superioară în ambalaj cîte 1 kg GOST 7022-97Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Crupe de orz |  |  |  | calitatea superioară, sfărîmată mărunt în ambalaj cîte 1 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Crupe de orz |  |  |  | calitatea superioară, sfărîmată mărunt în ambalaj cîte 1 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Crupă de grîu |  |  |  | calitatea superioară, sfărămate mărunt în ambalaj cîte 1 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Crupă de grîu |  |  |  | calitatea superioară, sfărămate mărunt în ambalaj cîte 1 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Fulgi de ovăz |  |  |  | calitatea superioară, în pachete de polietilenă 1,0 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Fulgi de ovăz |  |  |  | calitatea superioară, în pachete de polietilenă 1,0 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Crupe de porumb |  |  |  | calitatea superioară, în pachete de polietilenă 1,0 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Crupe de porumb |  |  |  | calitatea superioară, în pachete de polietilenă 1,0 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Orez şlefuit întreg |  |  |  | calitate superioară în ambalaj cîte 1 kg GOST 6292-93Acte ce denota calitatea produsului: Certificat de conformitate; Certificat de inofensivitate; Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Orez şlefuit întreg |  |  |  | calitate superioară în ambalaj cîte 1 kg GOST 6292-93Acte ce denota calitatea produsului: Certificat de conformitate; Certificat de inofensivitate; Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Mazăre şlefuită |  |  |  | uscată, boabe întregi , calitatea superioară în ambalaj cîte 1 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Mazăre şlefuită |  |  |  | uscată, boabe întregi , calitatea superioară în ambalaj cîte 1 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| **Lotul 4** **Diverse produse alimentare** **Valoarea estimativă fără TVA** 270500,00 |  |  |  |  |  |  |
| Paste făinoase  |  |  |  | fidea grupa “C” clasa I calitatea superioară Ambalate ,etichetate și marcate în pachete polietilenă 1 -5 kg.Conform: HG. nr 775 din 03.07.2007. Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Paste făinoase  |  |  |  | fidea grupa “C” clasa I calitatea superioară Ambalate ,etichetate și marcate în pachete polietilenă 1 -5 kg.Conform: HG. nr 775 din 03.07.2007. Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Zahăr cristal alb de calitate standard |  |  |  | calitate standard ambulate,etichetate și marcate în pachete a cîte 1 kg Roada anului 2022, produs proaspăt. Conform: HG. 774 din 03.07.2007Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Zahăr cristal alb de calitate standard |  |  |  | calitate standard ambulate,etichetate și marcate în pachete a cîte 1 kg Roada anului 2022, produs proaspăt. Conform: HG. 774 din 03.07.2007Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Zahăr cristal alb de calitate standard |  |  |  | calitate standard ambalat în pungi cîte 1 kg Roada anului 2022, produs proaspăt. Standard: HG. 774 din 03.07.2007Acte ce denota calitatea produsului: Certificat de conformitate; Certificat de inofensivitate; Raport a încercărilor de laborator;Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Bomboane |  |  |  | Caramelă,cu umplutura în asortiment .Ambalate în cutii de carton cîte 3 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Bomboane |  |  |  | Caramelă,cu umplutura în asortiment .Ambalate în cutii de carton cîte 3 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Biscuiți zaharoși cu aromă de vanilie |  |  |  | Biscuiți din făină de grâu pe bază de ulei de floarea soarelui, aromă identic naturală: „vanilie” (0,1%).Ambalat cutii 2 kg.Grafic de livrare 7/săptămînă conform comenzilor 07.30-12.00Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Biscuiți zaharoși cu aromă de vanilie |  |  |  | Biscuiți din făină de grâu pe bază de ulei de floarea soarelui, aromă identic naturală: „vanilie” (0,1%).Ambalat cutii 2 kg.Grafic de livrare 7/săptămînă conform comenzilor 07.30-12.00Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Napolitane |  |  |  | crocante şi delicioase, produse din făină de calitate superioară cu cremă și gust de cappuccino,cacao, lamâie,halva, lapte, lapte și arahide etc.Ambalate în cutii 2,5-5kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022 |  |  |
| Napolitane |  |  |  | crocante şi delicioase, produse din făină de calitate superioară cu cremă și gust de cappuccino,cacao, lamâie,halva, lapte, lapte și arahide etc.Ambalate în cutii 2,5-5kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Covrigei cu vanilie |  |  |  | Covrigei din boabe de grîu dispersate, faină de grîu de calitate superioară cu ulei de floarea soarelui, bogat în fibre să nu conțină coloranți, amiliotori, agenți de afinare și conservanți, fără grăsimi hidrogenate și margarină, cu un conținut scăzut de zahăr și sare. Ambalaj pachete 0,2 gr Produsul la data livrări să nu fie expirat mai mult 1/3 din termenul de valabilitate.Standard: H.G 775 din 03.07.2007 Acte ce confirmă calitatea produselor: - Certificat de inofensivitate, certificate de calitate.Standarde de referință HG 775 din 03.07.2007Grafic de livrare lunar conform comenzilor Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Biscuiti de ovăz  |  |  |  | Din calitate din făina de ovaz calitate superioară fara adaus de uleiuri hidrogenate sau de palmier, cu adaos de stafide şi unt de vacă ambalat în cutii de 4-5 kg.Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Biscuiti de ovăz  |  |  |  | Din calitate din făina de ovaz calitate superioară fara adaus de uleiuri hidrogenate sau de palmier, cu adaos de stafide şi unt de vacă ambalat în cutii de 4-5 kg.Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Cacao |  |  |  | Pudră de calitatea superioară ambalat in pachete de 100gr Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Ceai negru(frunze întregi uscate) |  |  |  | ambalate, etichetate și marcate în pachete de 100gr, calitatea superioară fără adaos Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Ceai negru(frunze întregi uscate) |  |  |  | ambalate, etichetate și marcate în pachete de 100gr, calitatea superioară fără adaos Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Cafea naturală |  |  |  | măcinată, solubilă, ambalată în borcane de sticlă de 190 gr. TYY19800382220-003:2004Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Paste de roşii |  |  |  | 25% fără oțet , calitatea I în borcane cu greutatea de 700 gr-900gr SM 247:2004Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Paste de roşii |  |  |  | 25% fără oțet , calitatea I în borcane cu greutatea de 700 gr-900gr SM 247:2004Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Drojdie uscată |  |  |  | pentru panificaţii în pachete de aluminiu a cîte 80 gr -100 gr Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Sare alimentară iodată |  |  |  | ambalate, etichetate și marcate în pachete de 1 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Sare alimentară iodată |  |  |  | ambalate, etichetate și marcate în pachete de 1 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Stafide |  |  |  | Ambalaj de 0,5-1 kg, fără impurități roada anului 2022. Produsul la data livrări să nu fie expirat mai mult 1/3 din termenul de valabilitate.Standart:HG nr.1523 din 29.12.2007, acte ce denota calitatea produsului:: - Certificat de inofensivitate;Certificat de calitate;Grafic de livrare conform comenzilor 07.30-12.00 |  |  |
| Piper negru măcinat  |  |  |  | Ambalaj pachete 100grGOST 29050-91Produsul la data livrări să nu fie expirat mai mult 1/3 din termenul de valabilitate.Acte ce denotă calitatea produselor: - Certificat de conformitatre  - Certificat de inofensivitate;- Certificat de calitate Grafic de livrare 1/săptămînă conform comenzilor 07.30-12.00 |  |  |
| Sare de lamâie |  |  |  | ambalate, etichetate și marcate în pachete de 25gr Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Frunză de dafin |  |  |  | Ambalaj, etichetat și marcat în pachete de 25gr Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Bicarbonat de sodiu |  |  |  | Ambalaj, etichetat și marcat pachete de carton a cite 500 gr Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Mazăre verde conservată |  |  |  | cu bob zbîrcit în borcane de la 0,700 gr Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Mazăre verde conservată |  |  |  | cu bob zbîrcit în borcane de la 0,700 gr Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Porumb conservat |  |  |  | Produs calitate superioară. Ambalat în cutii de tinichea, Standard de referință: GOST 15842-90; SM 196. Masa netă 400-450 gr.Acte ce confirma calitatea produsului: * Certificat de inofensivitate;
* Certificat de conformitate;

Grafic de livrare Lunar conform comenzilorPerioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Masline negre fără sîmburi |  |  |  | Masline negre fără sîmburi în sărămură, ambulate în cutii de tinichea. Masa netă 820 gr; masa netăfărăsărămură 380 gr. Produsul la data livrări să nu fie expirat mai mult 1/3 din termenul de valabilitate.Acte ce confirma calitatea produsului: Certificat de inofensivitate;Grafic de livrare Lunar conform comenzilorPerioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Zahar vanilat |  |  |  |  Standarde de referință HG nr. 520 din 22.06.2010.Grafic de livrare conform comenzilor 07.30-12.00 |  |  |
| Suc de fructe |  |  |  | limpezit în borcane 3l in asortimentlivrarea 1 datăpe luna conform comenzilor. H.G.nr.1111 din 06.12.2010. Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Suc de fructe |  |  |  | limpezit în borcane 3l in asortimentlivrarea 1 datăpe luna conform comenzilor. H.G.nr.1111 din 06.12.2010. Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Ulei vegetal din floarea soarelui |  |  |  | calitatea superioară, rafinat dezodorizat în butelii de 5 L Ulei limpede, fără suspensii sau sedimente, transparent, de culoare galbenă. Roada anului 2022, produs proaspăt. HG nr.434 din 27.05.2010 Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Ulei vegetal din floarea soarelui |  |  |  | calitatea superioară, rafinat dezodorizat în butelii de 5 L Ulei limpede, fără suspensii sau sedimente, transparent, de culoare galbenă. Roada anului 2022, produs proaspăt. HG nr.434 din 27.05.2010 Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| **Lotul 5*****Carne de originie animală* Valoarea estimativă fără TVA 406000,00 lei** |  |  |  |  |  |  |
| Carne de vită șold |  |  |  | fără os,sold refrigerată , calitate superioară, de animale tinere, fără tendoane, aspect roz , caracteristic speciei .Ambalată,etichetată și marcată în caserole cu gaz a cîte 1-2 kg.Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Carne de vită șold |  |  |  | fără os,sold refrigerată , calitate superioară, de animale tinere, fără tendoane, aspect roz , caracteristic speciei .Ambalată,etichetată și marcată în caserole cu gaz a cîte 1-2 kg.Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Carne de vită șold |  |  |  | fără os,sold refrigerată , calitate superioară, de animale tinere, fără tendoane, aspect roz , caracteristic speciei ambalată,etichetată și marcată în caserole în caserole în atmosferă controlată a cîte 1-2 kgLivrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022 |  |  |
| Carne de porc (sold) calitate superioară |  |  |  | Carne de porc (sold) , fără os, fara ciorici, refrigerat, aspect roz.Calitate superioara, neinjectat, produs autohton. Ambalat separat în caserole cu gaz a cîte 1-2 kg. Se livrează cu transport care necesită regim termic special.Standard: H.G. nr.773 din 02.10.2013. HG nr.696 din 04.08.2010 Acte ce denota calitatea produsului: Certificat sanitar-veterinar; certificat de conformitatea/ declarație de conformitate; certificate de calitate; |  |  |
| Carne de porc (șold) calitate superioară |  |  |  | Carne de porc (șold) , fără os, fara ciorici, refrigerat, aspect roz.Calitate superioara, neinjectat, produs autohton. Ambalat separat în caserole cu gaz a cîte 1-2 kg. Se livrează cu transport care necesită regim termic special.Standard: H.G. nr.773 din 02.10.2013. HG nr.696 din 04.08.2010 Acte ce denota calitatea produsului: Certificat sanitar-veterinar; certificat de conformitatea/ declarație de conformitate; certificate de calitate; |  |  |
| **Lotul 6****Carne de pasăre Valoarea estimativă fără TVA 304 167,00** |  |  |  |  |  |  |
| Găini congelate(carcasă pui de broiler eviscerată) |  |  |  | cu fierbere rapidă, categ. I în cutii de carton , cu greutatea de nu mai puţin de 1,8-2 kg/ 1găină. Aspect găină fără impurităţi mecanice, cu suprafaţă umedă dar nelipicioasăCuloarea musculaturii Roz- roşiatică, caracteristicăConsistenţa musculaturiiFermă şi elasticăLa suprafaţă şi în secţiune caracteristic normal, fără miros străinHG 696 din 04.08.2010, SF sau HG 520 din22.06.2010Acte ce denota calitatea produsului: Certificat de conformitate; Certificat de inofensivitate; Raport a încercărilor de laborator;Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022 |  |  |
| Fileu de piept de pui refregerat |  |  |  | Ambalat în caserole a cite 1kg , la maximum + 4▫C, temperatura determinata in profunzime, ambalat în cutii 5kgLivrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| **Lotul 7****Ouă de găină Valoarea estimativă fără TVA 120546,00 lei** |  |  |  |  |  |  |
| Ouă de găină |  |  |  | de masă, dietice măşcate cu coajă întreagă, dură, nefisurată, fără pete sau pori vizibili,. Ambalate în cutii speciale pentru produsul respectiv.Standard de referință: HG nr. 1208 din 27.10.2008.Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Ouă de găină |  |  |  | de masă, dietice măşcate cu coajă întreagă, dură, nefisurată, fără pete sau pori vizibili, Ambalate în cutii speciale pentru produsul respectiv.Standard de referință: HG nr. 1208 din 27.10.2008.Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| **Lotul 8 Mezeluri Valoarea estimativă fără TVA 160800,00** |  |  |  |  |  |  |
| Salam semiafumat |  |  |  | Calitatea superioară din carne de vită , carne de porc, amidon de cartofi, condimente,sare de uz alimentar . fara adausuri vegetale fara conservanti si coloranti in ambalaj necomestibil.Termen de valabilitate 30 zile sau HG720 din 28.06.2007.Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Salam semiafumat |  |  |  | Calitatea superioară din carne de vită , carne de porc, amidon de cartofi, condimente,sare de uz alimentar . fara adausuri vegetale fara conservanti si coloranti in ambalaj necomestibil.Termen de valabilitate 30 zile sau HG720 din 28.06.2007.Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Crenvuşti |  |  |  | Calitatea superioară din carne de vită şi carne de porc fierte, fara conservanti si coloranti Ambalaj necomestibil în pachete de 1kg, calitatea superioară, HG720 din 28.06.2007Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Crenvuşti |  |  |  | Calitatea superioară din carne de vită şi carne de porc fierte, fara conservanti si coloranti Ambalaj necomestibil în pachete de 1kg, calitatea superioară, HG720 din 28.06.2007Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Crenvuşti |  |  |  | Calitatea superioară din carne de vită şi carne de porc fierte, fara conservanti si coloranti Ambalaj necomestibil în pachete de 1kg, calitatea superioară, HG720 din 28.06.2007Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| **Lotul 9 Pește** **congelat Valoarea estimativă fără TVA 170850,00** |  |  |  |  |  |  |
| Pește oceanic Merlucius (Hec) |  |  |  | Pește oceanic (seafrozen) cu congelare rapidă (șoc), Merlucius (Hec) fără cap, fără măruntaie, calitate superioară, cu indicarea % glazurii de gheață,. Greutatea cel puțin 500gr/buc.Ambalat în cutii standard pînă la 5 kg.Standarde de referință GOST 20057-96, HG 435 din 28.05.2010, cap. IX, secțiunea – 7.Acte ce denotă calitatea produsului: certificat sanitar-veterinar, certificat de conformitate/ declarație de conformitate; certificate de calitate;Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Pește oceanic Merlucius (Hec) |  |  |  | Pește oceanic (seafrozen) cu congelare rapidă (șoc), Merlucius (Hec) fără cap, fără măruntaie, calitate superioară, cu indicarea % glazurii de gheață,. Greutatea cel puțin 500gr/buc.Ambalat în cutii standard pînă la 5 kg.Standarde de referință GOST 20057-96, HG 435 din 28.05.2010, cap. IX, secțiunea – 7.Acte ce denotă calitatea produsului: certificat sanitar-veterinar, certificat de conformitate/ declarație de conformitate; certificate de calitate;Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Pește oceanic Merlucius (Hec)" |  |  |  | Pește oceanic (seafrozen) cu congelare rapidă (șoc), Merlucius (Hec) fără cap, fără măruntaie, calitate superioară, cu indicarea % glazurii de gheață,. Greutatea cel puțin 500gr/buc.Ambalat în cutii standard pînă la 5 kg.Standarde de referință GOST 20057-96, HG 435 din 28.05.2010, cap. IX, secțiunea – 7.Acte ce denotă calitatea produsului: certificat sanitar-veterinar, certificat de conformitate/ declarație de conformitate; certificate de calitate;Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
| Macrou cu cap congelat |  |  |  | Pește oceanic (seafrozen) cu congelare rapidă (șoc), Macrou cu cap,calitate superioară, cu indicarea % glazurii de gheață,. Greutatea cel puțin 400gr-600gr/buc.Ambalat în cutii standard pînă la 5 kg.Standarde de referință GOST 20057-96, HG 435 din 28.05.2010, cap. IX, secțiunea – 7.Acte ce denotă calitatea produsului: certificat sanitar-veterinar, certificat de conformitate/ declarație de conformitate; certificate de calitate;Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2023 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 10****Legume și fructe Valoarea estimativă fără TVA 190000,00 lei** |  |  |  |  |  |  |
| Cartofi |  |  |  | Tuberculi întregi, uscaţi, necontaminaţi, sănătoşi, fără atacuri de boli sau insecte care să le facă improprii consumului, fără urme vizibile de substanţe străine, fără vătămări produse de frig.mărime medie 8-10cm.Roada anului 2022. În saci calitativi de mărime medie .Conform HG 198 DIN 27.03.2017 Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2023 |  |  |
| Cartofi |  |  |  | Tuberculi întregi, uscaţi, necontaminaţi, sănătoşi, fără atacuri de boli sau insecte care să le facă improprii consumului, fără urme vizibile de substanţe străine, fără vătămări produse de frig.mărime medie 8-10cm.Roada anului 2022. În saci calitativi de mărime medie .Conform HG 198 DIN 27.03.2017 Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2023 |  |  |
| Varză albă proaspătă |  |  |  | Căpăţini proaspete, întregi, sănătoase, curate, pe deplin formate, tipice soiurilor botanice după culoare şi formă, fără atacuri de boli sau insecte care să le facă improprii consumului, , fără urme vizibile de substanţe străine, fără vătămări produse de frig. În saci calitativi de mărime medie . Roada anului 2022 .Conform HG 198 DIN 27.03.2017 Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2023 |  |  |
| Varză albă proaspătă |  |  |  | Căpăţini proaspete, întregi, sănătoase, curate, pe deplin formate, tipice soiurilor botanice după culoare şi formă, fără atacuri de boli sau insecte care să le facă improprii consumului, , fără urme vizibile de substanţe străine, fără vătămări produse de frig. În saci calitativi de mărime medie . Roada anului 2022 .Conform HG 198 DIN 27.03.2017 Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2023 |  |  |
| Morcov proaspăt |  |  |  | Rădăcina proaspătă, întreagă, sănătoasă, curată, fără vătămări cauzate de insectele dăunătoare, fără umeditate excesivă la suprafaţă, fără vătămări, cu o formă şi coloraţie tipică pentru sorturile de morcov de masă. De mărime de 15-20 cm . În saci calitativi de mărime medie . Roada anului 2022.Conform HG 198 DIN 27.03.2017 Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2023 |  |  |
| Morcov proaspăt |  |  |  | Rădăcina proaspătă, întreagă, sănătoasă, curată, fără vătămări cauzate de insectele dăunătoare, fără umeditate excesivă la suprafaţă, fără vătămări, cu o formă şi coloraţie tipică pentru sorturile de morcov de masă. De mărime de 15-20 cm . În saci calitativi de mărime medie . Roada anului 2022.Conform HG 198 DIN 27.03.2017 Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2023 |  |  |
| Sfeclă roşie proaspătă |  |  |  | 1. Rădăcina proaspătă, întreagă, sănătoasă, curată, fără vătămări cauzate de insectele dăunătoare, fără umeditate excesivă la suprafaţă, fără vătămări, cu o formă şi coloraţie tipică pentru sorturile de sfeclă, cu lungimea de tulpini rămase nu mai mult de 2,0 cm sau fără tulpini.

În saci calitativi de mărime medie . Roada anului 2022.Conform HG 198 DIN 27.03.2017 Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2023 |  |  |
| Sfeclă roşie proaspătă |  |  |  | 1. Rădăcina proaspătă, întreagă, sănătoasă, curată, fără vătămări cauzate de insectele dăunătoare, fără umeditate excesivă la suprafaţă, fără vătămări, cu o formă şi coloraţie tipică pentru sorturile de sfeclă, cu lungimea de tulpini rămase nu mai mult de 2,0 cm sau fără tulpini.

În saci calitativi de mărime medie . Roada anului 2022.Conform HG 198 DIN 27.03.2017 Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2023 |  |  |
| Ceapă proaspătă  |  |  |  | Bulbi intacţi, sănătoşi, fără atacuri de boli sau insecte care să le facă improprii consumului, curaţi, fără urme vizibile de substanţe străine, fără vătămări produse de frig, suficient de uscaţi în stadiul de utilizare prevăzut (cel puţin primele straturi exterioare ale învelişului trebuie să fie complet uscate), fără tulpini false sau tari, fără insecte dăunătoare, fără vătămări cauzate de insectele dăunătoare, fără umeditate excesivă la suprafaţă, fără miros şi gust străin. De mărime 6-8cm . În saci calitativi de mărime medie . Roada anului 2022. Conform HG 198 DIN 27.03.2017 SM 243: 2004Acte ce denota calitatea produsului: Certificat de conformitate; Certificat de inofensivitate; Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2023 |  |  |
| Ceapă proaspătă  |  |  |  | Bulbi intacţi, sănătoşi, fără atacuri de boli sau insecte care să le facă improprii consumului, curaţi, fără urme vizibile de substanţe străine, fără vătămări produse de frig, suficient de uscaţi în stadiul de utilizare prevăzut (cel puţin primele straturi exterioare ale învelişului trebuie să fie complet uscate), fără tulpini false sau tari, fără insecte dăunătoare, fără vătămări cauzate de insectele dăunătoare, fără umeditate excesivă la suprafaţă, fără miros şi gust străin. De mărime 6-8cm . În saci calitativi de mărime medie . Roada anului 2022. Conform HG 198 DIN 27.03.2017 SM 243: 2004Acte ce denota calitatea produsului: Certificat de conformitate; Certificat de inofensivitate; Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2023 |  |  |
| Mere |  |  |  | categoria I: a)de bună calitate , b)Pulpa trebuie să fie perfect sănătoasă. Următoarele defecte trebuie să fie permise cu condiţia ca acestea să nu afecteze aspectul general al produselor, calitatea, păstrarea şi prezentarea în ambalaj a acestora: 1) un uşor defect de formă; 2) un uşor defect de dezvoltare; 3) un uşor defect de colorit; 4) urme de lovituri uşoare a căror suprafaţă totală nu depăşeşte 1 cm2, fără decolorare; 5) uşoare defecte ale epidermei care nu pot depăşi: a) 2 cm lungime, în cazul defectelor cu formă alungită Merele trebuie sa fie 1)întregi, 2)sănătoase sînt excluse produse atinse de putregai 3) curate, practic fără materii străine vizibile; 4) fără dăunători; 5) fără deteriorări cauzate de dăunătorii care afectează pulpa; 6) fără umezeală externă anormală; 7) fără miros şi/sau gust străin. Ambalarea trebuie sa fie astfel incît să asigure o protecţie adecvată .În special ambalaje pentru comercializare cu greutatea netă de peste 3 kg trebuie sa fie suficient de rigide pentru aproteja produseleîn mod sigur. Calibru minim 60 mm şi 90gr pentru un măr. Coletele trebuie să fie lipsite de orice corp străin. Roada anului 2022Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2023 |  |  |
| Mere |  |  |  | categoria I: a)de bună calitate , b)Pulpa trebuie să fie perfect sănătoasă. Următoarele defecte trebuie să fie permise cu condiţia ca acestea să nu afecteze aspectul general al produselor, calitatea, păstrarea şi prezentarea în ambalaj a acestora: 1) un uşor defect de formă; 2) un uşor defect de dezvoltare; 3) un uşor defect de colorit; 4) urme de lovituri uşoare a căror suprafaţă totală nu depăşeşte 1 cm2, fără decolorare; 5) uşoare defecte ale epidermei care nu pot depăşi: a) 2 cm lungime, în cazul defectelor cu formă alungită Merele trebuie sa fie 1)întregi, 2)sănătoase sînt excluse produse atinse de putregai 3) curate, practic fără materii străine vizibile; 4) fără dăunători; 5) fără deteriorări cauzate de dăunătorii care afectează pulpa; 6) fără umezeală externă anormală; 7) fără miros şi/sau gust străin. Ambalarea trebuie sa fie astfel incît să asigure o protecţie adecvată .În special ambalaje pentru comercializare cu greutatea netă de peste 3 kg trebuie sa fie suficient de rigide pentru aproteja produseleîn mod sigur. Calibru minim 60 mm şi 90gr pentru un măr. Coletele trebuie să fie lipsite de orice corp străin. Roada anului 2022Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2023 |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Anexa nr.23la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_Specificații de preț |  |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]* |  |
|  | Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Obiectul de achiziției:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |
| **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor/serviciilor** | **Unitatea de măsură** | **Canti-tatea** | **Preţ unitar (fără TVA)** | **Preţ unitar (cu TVA)** | **Suma****fără****TVA** | **Suma****cu TVA** | **Termenul de** **livrare/prestare**  | **Clasificație bugetară (IBAN)** | **Discount****%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Lotul Nr.1 Produse lactate****Valoarea estimativă fără TVA 830300,00 lei** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15500000-3 | Brînză cu cheag tare  | kg | 1500 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
| 15500000-3 | Brînză cu cheag tare  | kg | 100 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
| 15500000-3 | Brînză cu cheag tare  | kg | 200 |  |  |  |  |  | Persoane neasigurate: IBANMD74TRPCBZ518430D00113AA |  |
| 15500000-3 | Chefir 3,2% | L | 2500 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
| 15500000-3 | Chefir 3,2% | L | 100 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
| 15500000-3 | Lapte proaspăt pasteurizat 3,5% | L | 14000 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
| 15500000-3 | Lapte proaspăt pasteurizat 3,5% | L | 100 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
| 15500000-3 | Lapte proaspăt pasteurizat 3,5% | L | 1500 |  |  |  |  |  | Angajaţi:IBAN MD29TRPCBZ518430E00113AA |  |
| 15500000-3 | Brînză de vaci 5% | kg | 1500 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA  |  |
| 15500000-3 | Brînză de vaci 5% | kg | 100 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
| 15500000-3 | Smîntînă 15% | kg | 1000 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA  |  |
| 15500000-3 | Smîntînă 15% | kg | 10 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
| 15500000-3 | Unt de vaci | kg | 2500 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA  |  |
| 15500000-3 | Unt de vaci | kg | 60 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
| 15500000-3 | Unt de 72,5% | kg | 150 |  |  |  |  |  | Persoane neasigurate: IBANMD74TRPCBZ518430D00113AA |  |
|  | **Lotul Nr.2 Produse de panificație COD CPV 15811000-6** **Valoarea estimativă fără TVA 235185,00 lei** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15811000-6 | Pâine din făină de grîu calitatea superioară , Feliată, ambalată. | kg | 14000 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA  |  |
| 15811000-6 | Pâine din făină de grîu calitatea superioară , Feliată, ambalată. | kg | 500 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
| 15811000-6 | Pâine din făină de grîu calitatea superioară , Feliată, ambalată. | kg | 1000 |  |  |  |  |  | Persoane neasigurate: IBANMD74TRPCBZ518430D00113AA |  |
| 15811000-6 | Pâine neagră din amestec de făină de grîu şi secară , Feliată, ambalată. | kg | 6000 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA  |  |
| 15811000-6 | Pâine neagră din amestec de făină de grîu şi secară , Feliată, ambalată. | kg | 100 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
|  | **Lotul 3** Produse cerialiere de morărit prelucrate **Valoarea estimativă fără TVA 180560,00 lei**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15800000-6 | Făină de grîu  | kg | 1000 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
| 15600000-4 | Hrişcă bob întreg | kg | 900 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
| 15600000-4 | Hrişcă bob întreg | kg | 30 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
| 15600000-4 | Crupe de mei | kg | 500 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
| 15600000-4 | Crupe de mei | kg | 30 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
| 15600000-4 | Crupe de arpăcaş | kg | 400 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
| 15600000-4 | Crupe de arpăcaş | kg | 30 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
| 15600000-4 | Crupe de griş | kg | 400 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
| 15600000-4 | Crupe de griş | kg | 30 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
| 15600000-4 | Crupe de orz | kg | 400 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
| 15600000-4 | Crupe de orz | kg | 30 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
| 15600000-4 | Crupă de grîu | kg | 400 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
| 15600000-4 | Crupă de grîu | kg | 30 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
| 15600000-4 | Fulgi de ovăz | kg | 800 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
| 15600000-4 | Fulgi de ovăz | kg | 30 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
| 15600000-4 | Crupe de porumb | kg | 600 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
| 15600000-4 | Crupe de porumb | kg | 30 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
| 15611000-4 | Orez şlefuit întreg | kg | 900 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
| 15611000-4 | Orez şlefuit întreg | kg | 50 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
| 15600000-4 | Mazăre şlefuită | kg | 1000 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
| 15600000-4 | Mazăre şlefuită | kg | 40 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
|  | **Lotul 4** **Diverse produse alimentare** **Valoarea estimativă fără TVA** 270500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15800000-6 | Paste făinoase  | kg | 1000 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
| 15800000-6 | Paste făinoase  | kg | 30 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
| 15800000-6 | Zahăr cristal alb de calitate standard | kg | 3500 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
| 15800000-6 | Zahăr cristal alb de calitate standard | kg | 100 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
| 15800000-6 | Zahăr cristal alb de calitate standard | kg | 100 |  |  |  |  |  | Persoane neasigurate: IBANMD74TRPCBZ518430D00113AA |  |
| 15800000-6 | Bomboane | kg | 300 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
| 15800000-6 | Bomboane | kg | 60 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
| 15842310-8 | Biscuiți zaharoși cu aromă de vanilie | Kg  | 300 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
| 15842310-8 | Biscuiți zaharoși cu aromă de vanilie | Kg  | 50 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
| 15842310-8 | Napolitane | kg | 300 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
| 15842310-8 | Napolitane | kg | 20 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
| 15800000--6 | Covrigei cu vanilie | kg | 100 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA  |  |
| 15842310-8 | Biscuiti de ovăz  | kg | 500 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
| 15842310-8 | Biscuiti de ovăz  | kg | 50 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
| 15841000-5 | Cacao | kg | 10 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA  |  |
| 15863200-7 | Ceai negru(frunze întregi uscate) | kg | 100 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
| 15863200-7 | Ceai negru(frunze întregi uscate) | kg | 10 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
| 15861000-1 | Cafea naturală | kg | 8,055 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA  |  |
| 15331427-6 | Paste de roşii | kg | 300 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
| 15331427-6 | Paste de roşii | Buc. | 10 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
| 15898000-9 | Drojdie uscată | kg | 30 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA  |  |
| 15872400-5 | Sare alimentară iodată | kg | 300 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
| 15872400-5 | Sare alimentară iodată | kg | 25 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
| 15000000-8 | Stafide | kg | 10 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA  |  |
| 15800000-6 | Piper negru măcinat  | kg  | 5 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
| 15872400-5 | Sare de lamâie | kg | 10 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
| 15870000-7 | Frunză de dafin | kg | 5 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
| 24313320-0 | Bicarbonat de sodiu | kg | 5 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
| 15600000-4 | Mazăre verde conservată | kg | 300 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
| 15600000-4 | Mazăre verde conservată | kg | 20 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
| 15300000-1 | Porumb conservat | kg | 50 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
| 15000000-8 | Masline negre fără sîmburi | kg | 30 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
| 15800000-6 | Zahar vanilat | kg | 1 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
| 15321000-4 | Suc de fructe | L | 2100 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
| 15321000-4 | Suc de fructe | L | 100 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
| 15421000-5 | Ulei vegetal din floarea soarelui | L | 1500 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
| 15421000-5 | Ulei vegetal din floarea soarelui | L | 50 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
|  | **Lotul 5*****Carne de originie animală* Valoarea estimativă fără TVA 406000,00 lei** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15111100-0 | Carne de vită șold | kg | 2000 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA  |  |
| 15111100-0 | Carne de vită șold | kg | 100 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
| 15111100-0 | Carne de vită șold | kg | 200 |  |  |  |  |  | Persoane neasigurate: IBANMD74TRPCBZ518430D00113AA |  |
| 15100000-9 | Carne de porc (sold) calitate superioară | kg | 1000 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
| 15100000-9 | Carne de porc (șold) calitate superioară | kg | 200 |  |  |  |  |  | Persoane neasigurate: IBANMD74TRPCBZ518430D00113AA |  |
|  | **Lotul 6****Carne de pasăre Valoarea estimativă fără TVA 304 167,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15112130-6 | Găini congelate(carcasă pui de broiler eviscerată) | kg | 3000 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
| 15112130-6 | Fileu de piept de pui refregerat | kg | 3000 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
|  | **Lotul 7****Ouă de găină Valoarea estimativă fără TVA 120546,00 lei** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03142500-3 | Ouă de găină | Buc. | 36000 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA  |  |
| 03142500-3 | Ouă de găină | Buc. | 200 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
|  | **Lotul 8 Mezeluri Valoarea estimativă fără TVA 160800,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15131120-2 | Salam semiafumat | kg | 800 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
| 15131120-2 | Salam semiafumat | kg | 100 |  |  |  |  |  | Persoane neasigurate: IBANMD74TRPCBZ518430D00113AA |  |
| 15131120-2 | Crenvuşti | kg | 800 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA  |  |
| 15131120-2 | Crenvuşti | kg | 60 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
| 15131120-2 | Crenvuşti | kg | 100 |  |  |  |  |  | Persoane neasigurate: IBANMD74TRPCBZ518430D00113AA |  |
|  | **Lotul 9 Pește** **congelat Valoarea estimativă fără TVA 170850,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15221000-3 | Pește oceanic Merlucius (Hec) | kg | 2500 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA  |  |
| 15221000-3 | Pește oceanic Merlucius (Hec) | kg | 50 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
| 15221000-3 | Pește oceanic Merlucius (Hec)" | kg | 300 |  |  |  |  |  | Persoane neasigurate: IBANMD74TRPCBZ518430D00113AA |  |
| 15221000-3 | Macrou cu cap congelat | kg | 500 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Lotul 10****Legume și fructe Valoarea estimativă fără TVA 190000,00 lei** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15300000-1 | Cartofi | kg | 9000 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA  |  |
| 15300000-1 | Cartofi | kg | 100 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
| 15300000-1 | Varză albă proaspătă | kg | 6000 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA  |  |
| 15300000-1 | Varză albă proaspătă | kg | 100 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
| 15300000-1 | Morcov proaspăt | kg | 1300 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA  |  |
| 15300000-1 | Morcov proaspăt | kg | 100 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
| 15300000-1 | Sfeclă roşie proaspătă | kg | 1300 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA  |  |
| 15300000-1 | Sfeclă roşie proaspătă | kg | 60 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
| 15300000-1 | Ceapă proaspătă  | kg | 1300 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA  |  |
| 15300000-1 | Ceapă proaspătă  | kg | 60 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
| 15300000-1 | Mere | kg | 4000 |  |  |  |  |  | Persoane asigurate:IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA  |  |
| 15300000-1 | Mere | kg | 100 |  |  |  |  |  | Paliative:IBAN MD88TRPCBZ518430H00113AA |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |

 |
|  |  |  |

Anexa nr.24

la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_

din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_

**CONTRACT – MODEL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract Nr.privind achiziţia de­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*I PARTEA GENERALĂ**(OBLIGATORIU)**Obiectul achiziției \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Cod CPV: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**“\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(localitatea)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii** | **Autoritatea contractantă** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,*(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)*reprezentată prin **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,*(funcţia, numele, prenumele)*care acţionează în baza **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,*(statut, regulament, hotărîre etc.)*denumit(a) în continuare *Furnizor/Prestator***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,*(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat)*pe de o parte, | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,*(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)*reprezentată prin **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,*(funcţia, numele, prenumele)*care acţionează în baza **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,*(statut, regulament, hotărîre etc.)*denumit(a) în continuare *Cumpărător*/*Beneficiar***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,*(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat)*pe de altă parte, |

ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:a. Achiziţionarea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*(denumirea bunului/serviciului)*denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nr.\_\_\_\_\_\_\_ din\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiaruluibdin „\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_.b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului:a) Specificaţia tehnică;b) Specificația de preț;c) *alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc*.c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor,prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.**1. Obiectul Contractului**1.1. Furnizorul/Prestatorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Cumpărătorul/Benificiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator. 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. 1.4 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie 1.5 Termenele de garanţie [*valabilitate, dupăcaz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22,Specificaţii tehnice.**2. Termeni şi condiţii de livrare/prestare**2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor/Serviciilor include:*Cerinţele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale.*2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Benificiarului cel tîrziu la momentul livrării bunurilorla destinaţia finală/prestăriiserviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.**3. Preţul şi condiţii de plată**3.1. Preţul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract.3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_lei MD.*(suma cu cifre şi litere)*3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi: *Cerinţele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale*.3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.**4. Condiţii de predare-primire**4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator şi recepţionate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor/serviciilor şi graficul livrării/prestării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie;*c*) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie.4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3.**5. Standarde**5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor/Serviciilor.**6. Obligaţiile părţilor**6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract;b) să anunţe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de \_\_\_\_ zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*].6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract.**7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului**7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului(războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor).7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractuluieste obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului.7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct.7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.**8. Rezoluțiunea**8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract; b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite;c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor;d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract.8.3 Cumpărător/Beneficiarare dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:a)contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de \_\_\_ zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de \_\_\_ zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea.**9. Reclamaţii** 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de \_\_\_ zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens.9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de \_\_\_ zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de \_\_\_ zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată.**10. Sancţiuni**10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în cuantum de \_\_% din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de \_\_\_% [*indicați procentajul*] din suma totală a contractului.10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de \_\_\_% din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de \_\_\_ % [*indicați procentajul*] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește \_\_\_ zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului/Prestatorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de \_\_\_% [*indicați procentajul*] din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de \_\_\_% [*indicați procentajul*] din suma totală a prezentului contract.10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plăţii pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate.**11. Drepturi de proprietate intelectuală**11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şib) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.**12. Dispoziţii finale**12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova.12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acordadiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi.12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmeșteîn două exemplare în limbaromână, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.12.6. Prezentul contract este valabil până la \_\_\_\_\_\_\_.12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.CONDIȚIILE **SPECIALE A CONTRACTULUI** (LA NECESITATE)**RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR**

|  |  |
| --- | --- |
| **Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii** | **Cumpărătorul/Beneficiarul** |
| Adresa poştală: | Adresa poştală: |
| Telefon: | Telefon: |
| Cod fiscal: | Cod fiscal: |
| Banca: | Banca: |
| Cod: | Cod: |
| IBAN | IBAN |
|  |  |

**SEMNĂTURILE PĂRŢILOR**

|  |  |
| --- | --- |
| **Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii** | **Cumpărătorul/Beneficiarul** |
| **.** |  |

Anexa nr.1la contractul nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Din „\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_\_\_SPECIFICAŢII TEHNICE- conform datelor din anexa nr. 22

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**SEMNĂTURILE PĂRŢILOR**

|  |  |
| --- | --- |
| **Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii** | **Cumpărătorul/Beneficiarul** |
|  |  |

Anexa nr.2la contractul nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_SPECIFICAŢII DE PREŢ -conform datelor din anexa nr. 23

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**SEMNĂTURILE PĂRŢILOR**

|  |  |
| --- | --- |
| **Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii** | **Cumpărătorul/Beneficiarul** |
|  |  |

Anexa nr.25la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_

|  |
| --- |
| **ACORD ADIȚIONALNr.\_\_\_\_\_\_**la contractul Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_din ”\_\_„\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ |
| Prezentul acord este semnat astăzi ”\_\_\_„ \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_, între\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în persoana\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_și\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în persoana\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,în scopul modificării Contractului nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din ”\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_(numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_\_\_\_ din ”\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ .Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_.Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelorsau la data semnării lui de către părți sau la o dată ulterioară indicată în acest acord.**SEMNĂTURILE PĂRŢILOR**

|  |  |
| --- | --- |
| **Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii** | **Cumpărătorul/Beneficiarul** |
|  |  |

 |
|  |  |
|  | Anexa nr.26la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ |

**ACORD-CADRU**nr. \_\_\_\_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**1. Părţile acordului-cadru** În temeiul Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare, s-a încheiat prezentul acord-cadru, între*(Denumirea autorităţii contractante)…………………………*,adresa completă:……………………….., telefon: …………………./fax: ………………….., cod fiscal …………… cont Trezorerie: …………, reprezentată prin domnul …………………………………….., în calitate de **promitent-achizitor**, pe de o parte,    şi......................................... (denumirea operatorului economic), adresa .........................., telefon/fax ................................, cod fiscal ..................., cont (banca) ......................................................, reprezentată prin .................................. (denumirea conducătorului), funcţia ................., în calitate de **promitent-furnizor/prestator**, pe de alta parte.**2. Scopul acordului-cadru**2.1 Scopul acordului - cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord, precum și stabilirea condițiilor contractuale care vor completa în mod corespunzător contractele subsecvente.2.2 Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect bunuri/serviciilivrate/prestate de către agenți autorizați în vederea achiziționării, în funcție de necesitățile concrete ale autorității contractante, cuprinse în Caietul de Sarcini, celelalte părți ale Documentației de atribuire sau în Invitațiile de participare la reofertare.**3. Durata acordului-cadru**3.1 Durata prezentului acord-cadru este de ....... ani şi ……………. de luni, începînd de la data semnării.**4. Obligaţiile promitentului – furnizor/prestator**4.1 Promitenții furnizori/prestatori se obligă să răspundă invitațiilor la reofertare și, în caz că au fost selectați, să livreze bunurile și/sau să presteze serviciile astfel cum au fost prevăzute în documentația de atribuire și în acordul – cadru, ori de câte ori autoritatea contractantă solicită acest lucru.4.2 Promitenții furnizori/prestatori se obligă să nu transfere, nici total și nici parţial, obligaţiile asumate prin prezentul acord-cadru.**5. Obligaţiile promitentului-achizitor**5.1 Promitentul achizitor se obligă ca, în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și a prezentului acord-cadru, să achiziționeze bunuri/servicii, prin reluarea competiției între semnatarii prezentului acord-cadru și/sau fără reluarea competiție, în cazul în care cuprinsul acestuia stabilește toate termenele și condițiile care reglementează livrareabunurilor/prestarea serviciilorcare constituie obiectul achiziției prevăzute în acordul-cadru, precum și condițiile obiective în funcție de care se stabilește caredintre operatorii economici parte la acordul-cadru va livra bunurile sau va presta serviciile, respectiv, prin atribuirea către aceștia de contracte subsecvente, în urma reluării competiției potrivit prevederilor documentației de atribuire. **6. Rezoluțiune unilaterală**6.1. Partea promitentă este în drept să rezoluționeze unilateral acordul – cadru ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord – cadru, de către cealaltă parte.6.2. Rezoluțiunea unilaterală determină încetarea efectelor juridice a acordului cadru cu condiția ca promitentul achizitor să anunţe în scris promitentul – furnizor/prestator cu 10 zile înainte de data încetării acestuia.1. **Documenteleacorduluicadru:**

a) propunerea tehnică;b) propunerea financiară;c) caietul de sarcini, după caz;d) alte anexe, după caz.**8. Încetarea acordului - cadru**8.1 - (1) Prezentul acord - cadru încetează de drept:- prin ajungerea la termen; (2)Acordul - cadru poate înceta şi în următoarele cazuri:- prin acordul de voinţă al părţilor ;- prin rezoluțiuneade către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord–cadru, de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de\_\_\_\_\_ zile a părţii în culpă.CLAUZE APLICABILE CONTRACTELOR SUBSECVENTE**9. Executarea contractelor subsecvente** 9.1 Executarea contractelor subsecvente va începe din momentul încheierii acestora.9.2 Furnizorul/Prestatorul are obligaţia de a începe livrarea bunurilor/prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt rezonabil posibil de la primirea comenzii;**10. Obligaţiile principale ale furnizorului/prestatorului după încheierea contractului subsecvent** 10.1 Operatorul economic desemnat câștigător se obligă să livreze bunurile/presteze serviciile în strictă conformitate cu standardele şi caracteristicile prevăzute în Caietul de sarcini precum și în Invitația de participare la reofertare.**11. Litigii**11.1 Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord - cadru se vor soluţiona pe cale amiabilă.11.2 Dacă, după începerea tratativelor, părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă legată de prezentul acord, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din Republica Moldova.Părţile au încheiat astăzi, \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_, prezentul acord-cadru, în \_\_\_ exemplare toate având aceeaşi putere juridică.Prezentul Acord – cadru se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării lui de către Părţi, fiind valabil până la „\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_.Promitent-achizitor, Promitent-furnizor/prestator, ........................... .......................... (semnatura autorizata) (semnatura autorizata)Promitent-achizitor, Promitent-furnizor /prestator, ........................... ........................... (semnatura autorizata) (semnatura autorizata)Promitent-achizitor, Promitent-furnizor /prestator, ........................... ........................... (semnatura autorizata) (semnatura autorizata) |
| Anexa nr.2la Ordinul ministrului finanţelornr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021\_\_\_ |

**Lista ordinelor ministrului finanţelor care se abrogă**

1. Ordinulministruluifinanțelor nr.173/2018 cu privire la aprobareaDocumentației standard pentrurealizareaachizițiilorpublice de bunuri (MonitorulOficial al Republicii Moldova, 2018, nr.396-397, art.1521), înregistrat la MinisterulJustiției cu nr.1369 din 10 octombrie 2018.
2. Ordinulministruluifinanțelor nr.174/2018 cu privire la aprobareaDocumentației standard pentrurealizareaachizițiilorpublice de servicii (MonitorulOficial al Republicii Moldova, 2018, nr.396-397, art.1522), înregistrat la MinisterulJustiției cu nr.1367 din 10 octombrie 2018.
3. Ordinulministruluifinanțelor nr.175/2018 cu privire la aprobareaDocumentației standard pentrurealizareaachizițiilorpublice de bunurișiserviciiprincerereaofertleor de prețuri (MonitorulOficial al Republicii Moldova, 2018, nr.396-397, art.1523), înregistrat la MinisterulJustiției cu nr.1368 din 10 octombrie 2018.