## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.5 ) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Fotoliu pentru proceduri de prelevare a probelor de sânge | Fotoliu pentru proceduri de prelevare a probelor de sânge |  |  |  | Destinat pentru plasarea confortabilă a pacientului într-o poziție așezată în timpul procedurii de prelevare a probelor de sânge Format din 3 secțiuni Secțiunea de la spate și de la picioare reglabile Tapițerie – piele artificială cu posibilitatea de dezinfectare Cotiere reglabile pentru amenajarea comodă a mâinilor pacientului Cadru ușor demontabil pentru a fi transportat
33100000-1 | 2 | Impedansmetru | Impedansmetru |  |  |  | Test reflex ipsilateral și contralateral • Teste funcționale ale trompei lui Eustachio intacte/perforate • Frecventa sondei: min 3 frecvente măsurate 226 Hz, 678 Hz si 1000 Hz • Presiune de aer : +400daPa până la -600daPa • Viteza presiunii pompei 600daPa/s±50daPa/s • Intensitățile tonului sondei: 85, 75, 70 dB SPL +/-3dB. • Set de olive auriculare asortate Reflex acustic: - Ton pur IPSI: 500,1000, 2000 și 4000 Hz +/- 3% - Intesitate IPSI: Max. 110 dB HL +/- 5dB - Ton CONTRA-pur: 500,1000, 2000 și 4000 Hz +/- 3% - Intensitate CONTRA: Max. 120 dB HL +/- 3dB - Măsurare: automată sau manuală - Display LCD tactil: minim 7 inci - Imprimantă: incorporată Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2024. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.
33100000-1 | 3 | Antropometru pentru nou-născuți | Antropometru pentru nou-născuți |  |  |  | Antropometru pliabil Poziționare orizontală Simplu de utilizat prin fixarea pozitiei capului si culisarea partii de sprijin a picioarelor. Diviziune: 2-5 mm Scala: ≤20 -≥ 99 cm
33100000-1 | 4 | Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult) | Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult) |  |  |  | Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult) Cod 260320 Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici de bază. Parametrul Specificația Tip pacient Adult, pediatric da Display, tip Diagonala ≥ 12 inch LCD TFT sau LED obligatoriu "Numărul de curbe afișate concomitent" între 3 și 12 minim Parametri afișați Semnal ECG Pulsul SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvaziv Temperatura Analiza automată a undei ST Trendingul ST obligatoriu Media în analiza segmetului ST obligatoriu Modul ECG "Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi" obligatoriu I, II, III obligatoriu Sensivitatea diapazon min. 2.5 - 40 mm/mV Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB Rata cardiacă diapazon min. 15 - 350 bpm Detectarea aritmiei obligatoriu Detectarea pacemaker obligatoriu Monitorizarea respiratiei Adult diapazon min. 0 - 120 rpm "Protecție în portiva șocurilor de defibrilare" obligatoriu Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % Monitorizarea rata pulsului diapazon min. 30 - 300 bpm Monitorizarea pletismogramei obligatoriu "Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat" (exemplu: masimo, nellcor, etc) Modul NIBP Diapazonul Adult diapazon min. 10 - 270 mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. "Buton de activare/dezactivare manual a NIBP" obligatoriu Metoda de măsurare oscilometrică "Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult" 300 mmHg, ±3mmHg Modul Temperatura Diapazonul diapazon min. 0 - 50.0 °C Acuratețea ±0.1 °C Rezoluția ≤ 0.1 °C Număr de senzori 1 unit. Protocoale de lucru preprogamate obligatoriu Protocoale de lucru setate de utilizator obligatoriu Memorie internă obligatoriu Trendingul evenimentelor obligatoriu Arhivarea datelor obligatoriu Imprimantă Încorporată obligatoriu Forme de raportare Viteza de înscriere min. 25, 50 mm/s Înscriere continuă obligatoriu Preprogramate obligatoriu Personalizate obligatoriu Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie internă obligatoriu Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. obligatoriu Alarma Vizuala, sonora obligatoriu Manjetă deconectată obligatoriu Manjetă defect obligatoriu Senzor SpO2 deconectat obligatoriu Senzor SpO2 defect obligatoriu Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită obligatoriu Nivelul baterie scăzut obligatoriu Alarme rata cardiacă scăzuta/mărită obligatoriu Lipsă sursă externă de alimentare obligatoriu Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore obligatoriu Ajustarea nivelului de alarmă obligatoriu Accesorii Cablu ECG cu 3 electrozi 2 buc., să se indice codul produsului Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc., să se indice codul produsului Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip cleste 2 buc., să se indice codul produsului Senzor Temperatură adult, reutilizabil 1 buc., să se indice codul produsului Manjete NIBP "adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1set/3buc)" 2 set., să se indice codul produsului Hîrtie termică 10 buc., să se indice codul produsului Troleu pe rotile Indicați modelul oferit model produsului oferit min. 5 rotile obligatoriu min. 2 rotile cu frînă obligatoriu coș pentru accesorii obligatoriu mîner pentru transportare obligatoriu "sistem de fixare a dispozitivului de suport" obligatoriu
33100000-1 | 5 | Laringoscop cu lamă curbată | Laringoscop cu lamă curbată |  |  |  | Laringoscop adult standard Paramctru Specificatie Lamele laringoscop otel inoxidabil mat da tip pacient adult Tip iluminare Bec/Led Lamele reutilizabile tip: Mclntosh. Mărimi: Min 4 Autoclavabile la 134 C. Mâner laringoscop fabricat din metal crornat Fixarea rapida a lamelelor Diametru mâner standard: 28mm±2mm Acumulator reîncarcabil, cu autonomie de min 2 ore Bec intensitatea pentru lamele mici min 1500 lux. lamele mari min 2000 lux Lumină albă Accesorii o Incarcator de la priza de perete 220V, 50Hz da o Bec de rezervă 3 buc. o Acumulator reîncarcabil 1 buc Trusa pentru păstrare/depozitarea dispozitivului in funcție de complicația lamelelor solicitate
33100000-1 | 6 | Laringoscop cu lamă dreaptă | Laringoscop cu lamă dreaptă |  |  |  | Laringoscop adult standard Paramctru Specificatie Lamele laringoscop otel inoxidabil mat da tip pacient adult Tip iluminare Bec/Led Lamele reutilizabile tip: Miller (lamă dreaptă).. Mărimi: Min 4 Autoclavabile la 134 C. Mâner laringoscop fabricat din metal crornat Fixarea rapida a lamelelor Diametru mâner standard: 28mm±2mm Acumulator reîncarcabil, cu autonomie de min 2 ore Bec intensitatea pentru lamele mici min 1500 lux. lamele mari min 2000 lux Lumină albă Accesorii o Incarcator de la priza de perete 220V, 50Hz da o Bec de rezervă 3 buc. o Acumulator reîncarcabil 1 buc Trusa pentru păstrare/depozitarea dispozitivului in funcție de complicația lamelelor solicitate
33100000-1 | 7 | Tensiometru portabil automat | Tensiometru portabil automat |  |  |  | Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurarii tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient adult Caracterisitici tehnice pompă electrica integrată manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg "Precizia valorilor afișate" sistolic ± 3 mmHg diastolic ± 3 mmHg Conectare la PC USB / RC232 / Sdcart / ethernet Memorie internă Stocarea datelor a minim 50 măsurări Alarma sonora Alimentare baterii alcaline, + 220V Accesorii manșetă pentru adulti - 2 buc
33100000-1 | 8 | Masă - troleu de lucru compartimentată pentru anestezie | Masă - troleu de lucru compartimentată pentru anestezie |  |  |  | Suprafața superioară din ABS cu design consolidat carc oferă durabilitate inpotriva accidentelor și loviturilor Suprafetele corpului și sertarelor vopsitc electrostatic Min 5 sertare de diferite dimensiuni: Sertare mici cu min l6 diviziuni Sertare mari pentru depozitarea medicamentelor și a materialelor medicinale Loc pentru tubul de oxygen. Tavă glisantă pentru prepararea medicamentelor. Coș de gunoi și recipient peutru gunoi Sertare cu sistem de inchidele centralizată Roti pivotante diametru 125- 130 mm cu frâna transversala Dimensiuni: Înalțime 96-100 cm. Lățime 68-70 cm, Adâncime 52-55 cm.
33100000-1 | 9 | Scaun rotativ special conceput pentru utilizarea în sălile de operație | Scaun rotativ special conceput pentru utilizarea în sălile de operație |  |  |  | Scaun rotativ special conceput pentru utilizarea în sălile de operație Tapiterie și roți antistatice, Piston pe gaz pentru reglarea șezutului pe înălțime. Ajustarea pe înălțime se face cu ajutorul mâinii. Picior în formă de stea din aluminiu lustruit, picior conductiv cu cinci brale (diametru 600-650 mm). Șezutul min(diametru 380 mm, grosime 75 mm) Șezutul acoperit cu piele: naturală sau sintetică Rcglare: jos min - 500 mm, sus min - 750 mm. Încărcare maximă: min 130 kg.
33100000-1 | 10 | Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric | Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric |  |  |  | Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430 Descrierea Pulsoximetru portabil destinat pentru pacienții care sunt transportați. Parametru Specificație Tip dispozitiv Portabil obligatoriu Tip pacient Adult, pediatric obligatoriu Interval de măsurare Diapazon 0-100% Rata de măsurare 80 - 100, ≤3 % Pulsul 25 - 250 bpm, ± 2% Rezoluția SPO2 ±1% Pulsul ±1 bpm Afișaj SPO2 obligatoriu Valoare pulsului obligatoriu Puterea semnalului obligatoriu Indicator baterie descărcată obligatoriu Display LED sau LCD obligatoriu Alarme Auditiv obligatoriu Vizual obligatoriu SpO2 și valoarea pulsului mare/mic obligatoriu Sensor deconectat obligatoriu Sensor epuizat obligatoriu Buton de dezactivare alarmei sonore obligatoriu Alimentare Baterie reîncărcabilă da, de la 220V 50Hz Durata de viață ≥ 8 ore Accesorii Sensor SpO2 reutilizabil, adult 2 buc., să se indice codul produsului Sensor SpO2 reutilizabil, pediatric 1 buc., să se indice codul produsului Bloc de alimentare de la rețeaua electrică 1 buc., să se indice codul produsului Acumulator/Baterii reîncărcabile 1 buc., să se indice codul produsului Husă pentru transportare 1 buc., să se indice codul produsului
33100000-1 | 11 | Distilator de apa de laborator | Distilator de apa de laborator |  |  |  | Descriere: Dispozitiv care purifică un compus lichid prin încălzirea acestuia într-un vapor care este apoi condensat înapoi într-un lichid Parametrul Specificația Carcasă: Material Oțel inoxidabil; Materialul de contact și a încălzitorului Oțel inoxidabil Producere apă distilată: Capacitate de producere a apei distilate ≥ 4 L/oră; pH-ul distilatului 5.0 - 6.5 Condictivitatea distilatului ≤ 4.0 µS/cm Consumul apei de răcire ≤60 L/min Rezervor de apă distilată min 20 L Puterea în W ≤ 10 kW Sisteme de siguranță: Protecție împotriva supraîncălzirii da Senzori de nivel de apa pentru oprire în caz că rezervorul e plin, și repornire când scade nivelul apei distilate. Stingere automată în cazul presiunii joase de apă sau lipsei de apa da. Alimentare 220-240 / 400V, 50 Hz Accesorii: Priza 3 faze da, în cazul în care alimentarea electrică necesită 3 faze; Altele Garanție ≥ 36 luni Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului Instalarea și testarea la locul necesar da Transportarea și livrarea la locul necesar da Deservire în perioada de garanție și postgaranție da Prezentarea graficului de mentenanță prevăzut de producător pentru perioada de garanție 3 ani. Indicarea tuturor lucrărilor care se vor îndeplini. da Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română). Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Manuale de utilizare Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (română). În cazul în care nu este disponibil în limba de stat, trebuie prezentată o traducere oficială a manualului, certificată prin ștampila unui birou de traduceri autorizat. Manual de service Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute.
33100000-1 | 12 | Centrifugă pentru spălarea eritrocitelor | Centrifugă pentru spălarea eritrocitelor |  |  |  | Descriere: Sistem centrifugar pentru spălarea eritrocitelor, screening și ID-ul anticorpilor, folosit în laborator și centre de transfuzie. Capacitate maximă: 12 x 5 ml Forța centrifuga max.: 1438 RCF Viteza max.: 3500 RPM Capacitatea: 12 tuburi 10x75 sau 12x75mm Minim 5 programe automate de spălare Minim 8 cicluri individuale de spălare (custom programs) Panoul de control tactil cu afisaj digital al vitezei de centrifugare si volumul soluției Viteza de centrifugare reglabilă în pași de 10 RPM Taimer cronometric Protecție cu sistem de oprire automată în caz de urgență: capac deschis, scurgeri de lichide etc. Orificiu de drenare a lichidului plasat la baza centrifugii permite cuplarea la un recipient colector Oprire automata la sfirșitul ciclului de spalare Alarmă optică si acustică pentru detecție cantitatea maximă/minimă de soluție salină din vasul de spălare Alimentare: 220 V, 50 Hz Cerințe: Anul producerii minim 2024 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz. Ghid rapid de utilizare în limba română
33100000-1 | 13 | Incubator (termostat) 15 - 25l | Incubator (termostat) 15 - 25l |  |  |  | Incubator (termostat) 15 - 25 l Descriere "Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menţinerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvenţiere." Termostat utilizat în laborator Capacitate 15-25 l Domeniul de temperatură programabil în diapazon 37 - 60 grade Rezoluția de programare ≤ 1 grad Timp de funcționare 1 - 999 min, neîntrerupt Afișaj LCD sau LED Control Microprocesor Usa dubla da Usa interna din sticla da Construcția interioară din oțel inox Alarmă vizuala si sonora, divergență față de temperatura setată Alimentarea 220 V, 50 Hz Cerințe: Anul producerii minim 2024 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz. Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.
33100000-1 | 14 | Centrifugă pentru pungi de sânge | Centrifugă pentru pungi de sânge |  |  |  | Parametri: Viteza de rotație: reglabilă Minimală, rpm ≤100 Maximală, rpm ≥ 6000 Setări setarea vitezei Rotor: Tipul rotor pentru pungi de sange volum 750-1000 ml Numărul de locuri 4 Timer: Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Interval de temperatura -20 ℃ .. + 40 ℃ reglabil Precizia temperaturii ± 1 ℃ Securitatea: Blocarea capacului în timpul lucrului da Indicatori: Indicarori vizual și acustic da Debalansare da Pornire/oprire da Capac deschis da Display Digital da Nivelul de zgomot ≤70 dB Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in viguare da Cerințe: Anul producerii minim 2024 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz. Ghid rapid de utilizare în limba română
33100000-1 | 15 | Cântar de laborator 0-1000g | Cântar de laborator 0-1000g |  |  |  | Descriere. Cântar de laborator destinat pentru determinarea greutăţii cu o precizie foarte înaltă. Domeniu de măsură 0-1000g Precizie ≤0.01 g Cantitatea minima cântărită ≤0,5 g Setare zero automat da Verificare metrologică da Afișare: Ecran LCD sau LED da Cerințe: Anul producerii minim 2024 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz. Ghid rapid de utilizare în limba română
33100000-1 | 16 | Autoclav 100 l cu încărcare verticală (oțel AISI 316L) | Autoclav 100 l cu încărcare verticală (oțel AISI 316L) |  |  |  | Descriere: Sterilizatoare fără ciclu de vacuum, cu încărcătură verticală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale şi generale.Construcția interioară este din oțel AISI 316L. Încărcare verticală Construcția interioară din oțel AISI 316L Exterior metalic galvanizat sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire da Alarme acustică vizuală Durata sterilizartii reglabilă da Control microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care impiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă da Ușa ramăne blocată pana la scaderea sfîrşitul procesului de sterilizare da Suprafata exterioara să nu se încălzească Setarea de catre utilizator a modului de lucru dorit da Imprimantă da Afișaj alfanumeric Ciclu de strilizare ciclu de presiune pozitivă Sistem de uscare da Facilități de setare: -timp -temperatura -eliberare automată a vaporilor printare a rezultatelor -racire rapidă Volum interior 100L, ±10L Precizie timp de sterilizare 1 min Rafturi (opțional) Regimuri de sterilizare minim 5 regimuri Gama de temperatură 105 -134 grade C Înregistrator date da Tip date: - data - timp - temperatura - presiune Alimentare cerinţe de alimentare la reţeaua electrică: 380V, 50 Hz Cerințe: Anul producerii minim 2024 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz. Ghid rapid de utilizare în limba română
33100000-1 | 17 | Cântar pediatric | Cântar pediatric |  |  |  | Cântar electronic pentru copii Capaciatea de măsurare până la 30 Kg; Precizia de măsurare ≤5g; Autocalibrare; Funcție de fixare a greutății (TARA); Funcția Auto-Hold, determinarea greutății copilului chiar dacă se mișcă; cu alimentare 220V și acumulator reîncarcabil inclus; cu buletin metrologic.
33100000-1 | 18 | Fotoliu ginecologic | Fotoliu ginecologic |  |  |  | Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza) Cod 140500 Descriere Destinat amplasării pacientului pentru investigații ginecologice Parametrul Specificația Acțiune electromecanică Secțiuni ≥ 3 Suporturi pentru mîini pentru picioare Carcasul oțel vopsit electrostatic Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Înălțime reglabilă diapazon minim 60 - 80 cm Capacitate maximă ≥ 180 kg
33100000-1 | 19 | Hotă de laborator, cu flux laminar | Hotă de laborator, cu flux laminar |  |  |  | Hotă cu flux laminar Cod 250100 Descriere Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Exclude clasa I, clasa a III, și hote cu flux orizontal, precum și hote chimice și debitul de aer laminar banci curate. Parametru Specificaţie Descriere Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2 Control controlat de microprocesor sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat control automat al volumului de flux prezentat Interior suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic Filtre HEPA sau ULPA Prefiltru Eficiența de minim 85 %, pentru particule de minim 0.5 microni, clasa G4 Lumina interioară lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală Nivelul de zgomot 60dB ≤ Flux aer > 0.4 m/s Factorul de protecție (Apf) 1.5 10^5 Afijaj digital Alimentarea 220V, 50 Hz Alarme Acustică Vizuală Capac de închidere a exhaustării obligatoriu Set de livrare Hota cu filtre Lampă de iluminare lampă UV suport pentru amplasarea hotei robinet pentru vacuum robinet pentru gaze
33100000-1 | 20 | Sistem radiografic intraoral | Sistem radiografic intraoral |  |  |  | Sistem radiografic intraoral Cod 210510 Descriere Unităţile radiografice dentare sunt utilizate pentru imagistica dentiţiei, anatomia individuală a dintelui (coroană, gît, rădăcină) şi alte probleme dentare. Radiografia intraorală necesită filmul dentar sau senzorul digital pentru a fi plasate în interiorul gurii pacientului pentru imagistica ocluzală, periapicală, etc. Parametrul Specificația Tub anod de raze X Tip staţionar sau portabil Filtrare totală minimă, mm Al ≥1.5-2.2 Capacitatea de încălzire, HU ≥ 8000-30000 Dimensiunea spotului focal, mm ≥ 0.4-0.8 Generator de raze X Tip AC/DC AEC obtional Gama kV ≥ 60 Gama mA între 2 şi 8 Timpul de expunere, sec ≥ 0.02-2.0 SID (distanta de la sursa la imagine), mm 200-300 DAP-metru obligatoriu Panou de control digital Alimentarea 220-240V, 50 Hz Film sau detector digital ambele Tipul sensorului CMOS Tehnologia transmiterii datelor USB, Ethernet, Wireless Timpul de procesare şi afişare ~4 Mărime pixel, µm ≤19 Monitor ≥19" Rezoluţie, pixeli ≥1024 x 768 Computer obligatoriu
33100000-1 | 21 | Optotip LCD | Optotip LCD |  |  |  | Parametri tehnici Specificația Optotip pentru examen oftalmologic Copii, maturi Dimensiuni LCD Min. 21 inch Fără polarizare da Distanța de citire Minimă ≤2 metri Maximă ≤8 metri Luminozitate ecran reglabilă Telecomandă da Teste presetate Standard internațional C, standard vizual alfabet, standard vizual pentru copii, standard vizual astigmatic, standard vizual încrucișat, standard vizual echilibrat binocular, standard vizual daltonism, etc Raportul ecranului 16:9 Posibilitate fixare pe perete Da Alimentare 220V | 0
33100000-1 | 22 | Set de lentile diagnostice | Set de lentile diagnostice |  |  |  | Parametrii Specificația Lentile de probă Min. 266 buc Lentile sferice +/-20.00D Lentile cilindrice +/-6.00D Lentile cu prismă 0,50-10,00PD Lentile accesorii Min. 14 buc Diametrul jantei din metal 38 mm Diametru lentilă 36 mm Trusa de transport inclusă da
33100000-1 | 23 | Pat medical mecanic cu 5 functii | Pat medical mecanic cu 5 functii |  |  |  | Tip pacient adult Suprafața fabricata din straturi de otel turnate integral da Cadrul este vopsit prin câmp electrostatic pentru a evita ruginirea da Echipat cu ABS (sistem de antiblocare a roților) da bare din aluminiu ce alcătuiesc gardul de protecție pot cobora sau urca da echipat cu 3 manivele cu aplicare manuala da 4 roti pentru deplasare cu frâna da Picurătoare pentru Perfuzii da Salteaua ortopedică da Reglarea Spătarului minim 0-80 grade Reglarea Înălțimii Picioarelor da Reglarea unghiului Pe o Parte pe Alta parte da Unghiul secțiunii din spate 0-90°(+/-5°) Unghiul secțiunii picioarelor de susținere: 0-45°(+/-5°) Lungime: 215 cm, (+/-5 cm) Lățime: 95 cm, (+/-5 cm).
33100000-1 | 24 | Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor | Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor |  |  |  | Descriere: Cărucior cu rotile pliabil pentru îmbunătățirea mobilității, permițând persoanelor cu handicap locomotor sa se poată deplasa. Scaunul cu rotile va fi utilizat in interiorul sau exteriorul instituției. Se poate deplasa acționat de pacient sau ajutat de un însoțitor. Tip pacient adult Mânere de transport da Suprafață piele artificială sau nailon Tip de funcționare manual Utilizarea scaunului interior, exterior Caracteristici: Cadru construcție oțel vopsit sau inox Mecanism de pliere rigid da Role din față cauciuc, fără cameră Roți spate cauciuc, fără cameră inel autopropulsat din oțel vopsit sau inox Frâne pentru fiecare roată Suport cotieră 1 pereche, tampon din PU sau alt material rezistent Suport picioare 1 pereche, detașabile Suprafață scaun pacient Adâncime ≥ 45 cm Lățimea totală ≥ 67 cm Înălțimea totală ≥ 90 cm.
33100000-1 | 25 | Pat pentru examinare (mecanic)adulti | Pat pentru examinare (mecanic)adulti |  |  |  | Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310 Descriere Pat pentru examinarea pacienților in IMSP Parametru Specificaţie Sectiuni ≥ 2 Material carcasă cadru din oţel / metal vopsit Husă obligatoriu Saltea obligatoriu Dimensiune, cm ≥ 180x60x60 Greutate pacient maxim, kg ≥ 180 Tetiera reglabilă Suport rolă hartie obligatoriu hirtie ≥ 20 buc.
33100000-1 | 26 | Unitate de radiografie, mobilă (caracteristici medii) | Unitate de radiografie, mobilă (caracteristici medii) |  |  |  | Unitate de radiografie, mobilă (caracteristici medii) Cod 210110 Descriere Sistem radiografic digital pe consolă mobilă Parametru Specificaţie Dimensiuni Greutate maxima acceptabila ≤ 450 kg Puterea generator ≥ 32 kW ANOD TUB Raze X Capacitate termică, HU ≥ 30000 kV, Diapazon ≥ 40-125 mA Diapazon ≥ 50-400 mAs Diapazon Ajustabil Pata focală, mm Pata focală, mm 0.8 -1.3, ±0.2 pata focala mica 0.6-0.8 pata focala mare 1.1-1.3 Timp de expunere diapazon minim 0,001-4,0 s SID DIAPAZON, cm ≥ 140 Rotirea bratului in jurul axei orizontale ±90 INDICATORI Tip Digital kVp Digital mAs Digital DETECTOR DIGITAL Tip CSI Rezoluţie matrice ≥ 2560x3072 pixels Pixel ≤ 140 µm Gradaţie ≥ 16 biti Dimensiune, cm ≥ 35x43 Timp pînă la apariţia imaginii Max 5 sec Tip conectare la unitate Wi-Fi Baterii min. 2 buc. autonomie in regim de utilizare pentru o baterie de minim 7 ore Incarcator baterie( cu 2 sloturi) obligatoriu DAP–metru obligatoriu Colimator Rectangular obligatoriu Camp maxim la 1 m SID – 43x43 cm obligatoriu Iluminare LED Minim 160 lx Indicator SID minim 1 m, 1.5 m, 1.8 m CENTRARE PACIENT/ LUMINA COLIMATOR obligatoriu CERINŢE ALIMENTARE Toate componentele echipamentului electric se vor conecta la priză prin fişă de reţea de tip F “Schuko” Electricitate: 220 Volţi monofazic, Frecvenţa 50 Hz Cablu Minim 5 m Loc lucru (PC1) integrat in consola mobila Loc lucru laborant: PC cu accesorii, monitor si SW integrat pentru achizitie si prelucrare/stocare a imaginilor x-ray, interfata control generator obligatoriu CPU ≥ Core i7, sau echivalent Sistem de operare Ubuntu / Windows 10 sau mai avansat Memorie operativa ≥ 8 Gb Memorie HDD/SSD ≥ 500 Gb sau stocarea a minim 20000 imagini Recorder DVD/RW obligatoriu Accesorii claviatura maus - opțional Monitor LCD medical, Touch screen, (IPS fara stralucire) ≥ 19 inch SW: Baza de date pacienti, posibilitate de vizualizare si redactare a imaginelor captate de pe detector obligatoriu Posibilitate de configurare a tabelelor APR obligatoriu Legatura cu generatorul de raze -x prin intermediul tabelelor APR obligatoriu Menegmentul dozei acumulate de pacient (legatura cu DAP-metru) obligatoriu Legatura cu Server DICOM (DICOM MWL SCU) obligatoriu Posibilitate de lucru cu multiple Servere (DICOM store SCU) obligatoriu Posibilitate de conetare printer (DICOM print SCU) obligatoriu Stocare pe purtator optic (CD, DVD) a imaginilor in format DICOM obligatoriu Posibilitate diagnosticare ajustare SW de la distanta obligatoriu WiFi ≥ 802.11b/g Compatibilitate totala DICOM 3.0 Loc lucru (PC2) medic Loc lucru medic imagist: PC cu accesorii, monitor si SW integrat pentru prelucrare/ stocare, schimb de date cu reteaua DICOM obligatoriu Procesor ≥ Core i7, sau echivalent Sistem de operare Ubuntu / Windows 7 sau mai avansat Memorie operativa ≥ 8 Gb Memorie HDD ≥ 1 Tb Recorder DVD/RW da Accesorii claviatura, maus, UPS da Monitor LCD Medical IPS fara efect de stralucire ≥ 21 inch, 2Mpx SW: Baza de date pacieti, posibilitate de vizualizare si redactare a imaginelor primite de la locu de lucru 1 si reteua DICOM obligatoriu Legatura cu Server DICOM (DICOM MWL SCU) obligatoriu Posibilitate de lucru cu multiple Servere (DICOM store SCU) obligatoriu Posibilitate de conectare printer (DICOM print SCU) obligatoriu Stocare pe purtator optic (CD, DVD) a imaginilor in format DICOM obligatoriu Posibilitate diagnosticare ajustare SW de la distanta obligatoriu Compatibilitate totala DICOM 3.0 Alimentare electrica 220V, 50Hz cu impamintare obligatoriu Accesorii Complect de procetie radiologic (guleras, sort, fusta) 1 set. Sirma mobila cu fereastra pe rotile de protectie x-ray a tehnicianului in timpul expunerii obligatoriu Instalare/service Instalare inclusiv raport de evaluare a calitatii (Controlul calitatii sau raport de testare de la producator) obligatoriu Existenta centru de deservire in RM cu ingineri locali acreditati de producator obligatoriu Posibilitatea de service post garantie (contra plata) pe un termen de min 7 ani
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.5 ) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Fotoliu pentru proceduri de prelevare a probelor de sânge | Fotoliu pentru proceduri de prelevare a probelor de sânge | Bucată | 6 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 38000 | AMT Botanica
33100000-1 | 2 | Impedansmetru | Impedansmetru | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 145000 | AMT Botanica
33100000-1 | 3 | Antropometru pentru nou-născuți | Antropometru pentru nou-născuți | Bucată | 11 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4000 | AMT Botanica
33100000-1 | 4 | Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult) | Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult) | Bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 150000 | Centrul Republican de Diagnosticare Medicală - CRDM
33100000-1 | 5 | Laringoscop cu lamă curbată | Laringoscop cu lamă curbată | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3500 | Centrul Republican de Diagnosticare Medicală - CRDM
33100000-1 | 6 | Laringoscop cu lamă dreaptă | Laringoscop cu lamă dreaptă | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3500 | Centrul Republican de Diagnosticare Medicală - CRDM
33100000-1 | 7 | Tensiometru portabil automat | Tensiometru portabil automat | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3000 | Centrul Republican de Diagnosticare Medicală - CRDM
33100000-1 | 8 | Masă - troleu de lucru compartimentată pentru anestezie | Masă - troleu de lucru compartimentată pentru anestezie | Bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 90000 | Centrul Republican de Diagnosticare Medicală - CRDM
33100000-1 | 9 | Scaun rotativ special conceput pentru utilizarea în sălile de operație | Scaun rotativ special conceput pentru utilizarea în sălile de operație | Bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 15000 | Centrul Republican de Diagnosticare Medicală - CRDM
33100000-1 | 10 | Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric | Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 17000 | Centrul Republican de Diagnosticare Medicală - CRDM
33100000-1 | 11 | Distilator de apa de laborator | Distilator de apa de laborator | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 15000 | SCM SF. Treime
33100000-1 | 12 | Centrifugă pentru spălarea eritrocitelor | Centrifugă pentru spălarea eritrocitelor | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 200000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 13 | Incubator (termostat) 15 - 25l | Incubator (termostat) 15 - 25l | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 30000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 14 | Centrifugă pentru pungi de sânge | Centrifugă pentru pungi de sânge | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 370000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 15 | Cântar de laborator 0-1000g | Cântar de laborator 0-1000g | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 16 | Autoclav 100 l cu încărcare verticală (oțel AISI 316L) | Autoclav 100 l cu încărcare verticală (oțel AISI 316L) | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 200000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 17 | Cântar pediatric | Cântar pediatric | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1100 | SR Orhei
33100000-1 | 18 | Fotoliu ginecologic | Fotoliu ginecologic | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 25000 | CS Orhei Nr. 2
33100000-1 | 19 | Hotă de laborator, cu flux laminar | Hotă de laborator, cu flux laminar | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 36800 | CS Sîngerei
33100000-1 | 20 | Sistem radiografic intraoral | Sistem radiografic intraoral | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 120000 | Centrul Stomatologic Raional (CSR) Ocnita
33100000-1 | 21 | Optotip LCD | Optotip LCD | Bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 48000 | AMT Botanica
33100000-1 | 22 | Set de lentile diagnostice | Set de lentile diagnostice | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 48000 | SR Căușeni (2) AMT Botanica (1)
33100000-1 | 23 | Pat medical mecanic cu 5 functii | Pat medical mecanic cu 5 functii | Bucată | 48 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 15000 | SR Căușeni
33100000-1 | 24 | Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor | Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor | Bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 7000 | SR Căușeni
33100000-1 | 25 | Pat pentru examinare (mecanic)adulti | Pat pentru examinare (mecanic)adulti | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 48000 | SR Căușeni
33100000-1 | 26 | Unitate de radiografie, mobilă (caracteristici medii) | Unitate de radiografie, mobilă (caracteristici medii) | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1833330 | SCTO
3486230
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________