## CAIET DE SARCINI

## Servicii

Obiectul  Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a dispozitivelor medicale pentru pentru 2023

Autoritatea contractantă  IMSP Policlinica de Stat. Mun.Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70

1. Descriere generală. Informaţii

|  | Denumirea | Mentenanța dispozitivelor medicale include: | Servicii prestate la solicitare | Servicii prestate lunar | Servicii prestate trimestrial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lotul 1 Mentenanța preventivă și corectivă dispozitivelor medicale din Secția Medicina de Familie, Secția reabilitare medicală și medicină fizică, Secția Consultativ Diagnostică, Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, Secția Igienă și Epidemiologie. Laboratorul bacteriologic și igienic. | 1)Mentenanță corectivă și preventivă 2) Verificarea integrității legăturii electrice de împământare. 3 Verificarea condiţiei fizice a cablului de alimentare şi priza. . 4) Verificarea integrității mecanice a întrerupătoarelor, butoanelor şi display. 5) Curăţarea şi verificarea dispozitivul pentru semne de deteriorare. 6) Curăţarea integrală în interiorul şi exteriorul unităţii folosind aspiratorul. 7) Controlul dispozitivelor pentru semne de deteriorare fizică sau electrică. 8) Verificarea condiţiei fizice a electrozilor, senzorilor, sondelor şi alte interconectări la pacient. 9) Fiecare dispozitiv se verifică, se curăță și se ajustează conform standartelor și cerințelor din manualul de utilizare. | + |  | + |
| 2 | Lotul 2 Mentenanța preventivă și corectivă dispozitivelor imagistica funcțională |  | + |  | + |
| 3 | Lotul 3 Mentenanța preventivă și corectivă a dispozitivelor radiologice digitale DuoDiagnost și iCRco FusionDCR | Mentenață corectivă și preventivă - Interventii (Revizii tehnice) in cadrul carora se efectueaza întretineri generale preventive si obligatorii conform manualelor de service; - Verificarea si reglarea/calibrarea sistemelor electrice de alimentare, dupa caz - Verificarea si reglarea/calibrarea blocurilor de comanda si control; Conectarea in regim de service - Verificarea tensiunilor de alimentare - Verificarea conexiunilor electrice - curatarea placilor electronice (daca este cazul), precum si a altor componente - Verificarea functionarii motoarelor - Verificarea, reglarea modulelor de procesare a imaginilor, dupa caz - Verificarea şi reglarea modulelor de procesare a semnalelor, dupa caz - Verificarea intercomunicaţiilor. - Centrarea şi alinierea sistemelor optice şi/sau a sistemelor de colimare/filtrare radiaţii ionizante, după caz. - Verificare/calibrarea mesei R/F - Verificarea tubului radiologic - Verificarea II - Verificarea generatorului - Verificarea accesoriilor echipamentului - Verificarea collimatorului - Analiza fişierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării şi implementarea măsurilor pentru evitarea lor şi/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului). - Verificarea numarului de expuneri si resetarea acestuia la inlocuirea tubului (Conform manualelor de service ale echipamentului) - întreţinerea și mentenanța tubului de radiaţii ionizante. - Se va asigura functionarea la parametri corespunzatori; - Activitati suplimentare (cuprinse in contractul de service) - Furnizarea si implementarea, in mod gratuit, a tuturor corectiilor constand in upgrade-uri de soft, piese de schimb, pachete de siguranta emise de catre producator pentru a asigura intretinerea si functionarea in conditii optime si de siguranta a dispozitivelor medicale precum si pentru imbunatatirea performantelor acestora (se vor atasa documente doveditoare). - Fiecare raport de service va fi semnat de catre Autoritatea Contractanta care va pastra un exemplar; - Se vor consemna in raportul de service piesele de schimb necesare rezolvarii eventualelor defectiuni ale sistemului (fie si constatate in timpul reviziei); - In calitate de distribuitor autorizat prestatorul de servicii va anunţa Beneficiarul despre toate noutăţile tehnice aferente domeniului şi posibilităţile de up - grade ale echipamentelor (conform buletinelor de informare primite de la producatorul aparatelor care fac obiectul prezentei oferte). - Se va respecta legislatia in vigoare, in special cea referitoare la protecţia muncii, protecţia mediului iar in cazul echipamentelor radiodiagnostice cea referitoare la radioprotecţie (acolo unde este cazul). - Se va păstra confidenţialitatea datelor legate de activitatea Beneficiarului şi ale echipamentelor care fac obiectul prezentei oferte; | - + |  | + |

.

Autoritatea contractantă  IMSP Policlinica de Stat              Data „10” martie  2023

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.