Caiet de Sarcini

	privind achiziționarea
	Utilajului specializat pentru laboratoarele din cadrul Departamentului Alimentaţie şi Nutriţie 

	prin procedura de achiziție
	
 Achiziţie de Valoare Mică



1. Denumirea Autorității Contractante: IP Universitatea Tehnică a Moldovei
2. Lista bunurilor solicitate:
	Nr
d/o

	Denumirea bunurilor solicitate 

	Canti-
tatea
	Unitatea de măsură
	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință
	Valoarea estimată
(Lei, fără TVA)


	LOT 1. Dinamometru mecanic

	1.1
	Dinamometru mecanic
	1
	buc.
	Tip echipament: Dinamometru mecanic pentru măsurarea forțelor de împingere și tracțiune
Domeniu de măsurare: până la 500 N
Rezoluție/indicație: 2,5 N
Precizie: ±1 % din valoarea măsurată
Scală de măsurare: dublă, în Newton (N) și kilogram-forță (kg)
Funcții: funcție de menținere a valorii maxime măsurate (Peak Hold)
Afișaj: analogic, cu ac indicator
Protecție la suprasarcină: minimum 150 % din capacitatea nominală
Carcasă: rezistentă, pentru utilizare în laborator
Condiții de funcționare: temperatură de operare 0–40 °C
Dimensiuni maxime: aproximativ 232 × 60 × 51 mm
Accesorii incluse: tijă de extensie și carcasă pentru transport
Compatibilitate: posibilitatea montării pe standuri de testare manuale
Oferta prevede instalarea și instruirea personalului.
Perioada de garanție min. 24 luni.
Certificat CE.

	4 072,00

	LOT 2. Colorimetru portabil pentru determinarea culorii

	2.1
	Colorimetru portabil pentru determinarea culorii, XXM 30
	1
	buc.
	Tip echipament: Colorimetru portabil pentru determinarea culorii
Domeniu spectral: 400 – 700 nm
Geometrie de măsurare: D/8 SCI
Unghi de observare: 2° și 10°
Deschidere de măsurare: Ø 8 mm
Repetabilitate: ΔE* ≤ 0,1
Timp de măsurare: < 1 secundă
Sisteme de culoare: CIE-LAB, CIE-LCh, HunterLab, CIE-Luv, XYZ, Yxy, RGB
Funcții de evaluare: determinarea nuanței de culoare conform ASTM E313-00, determinarea densității culorii, opacității, indicelui de metamerism, sistemului Munsell și intensității culorii
Surse de iluminare: A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F12, CWF, U30, DLF, NBF, TL83, TL84, U35
Determinarea nivelului de negru: My, dM
Afișaj: LCD
Memorie internă: minimum 10 valori măsurate
Interfață comunicație: Bluetooth
Condiții de funcționare: temperatură 5 – 45 °C; umiditate relativă până la 90 % RH
Alimentare: 5 V DC, 1 A
Oferta prevede instalarea, calibrarea echipamentului și instruirea personalului.
Mentenanța cu reprezentat în țară.
Perioada de garanție min. 12 luni.
Certificat CE.
	9 430,00

	LOT 3. Baie ultrasonica digitalizata

	3.1
	Baie ultrasonica digitalizata
	1
	buc.
	Tip echipament: Baie ultrasonică digitalizată cu încălzire
Capacitate utilă: minimum 0,9 L
Frecvență ultrasonică: 35 kHz
Interval de temperatură: 20 – 80 °C
Control temperatură: digital
Volum de lucru: baie cu apă, fără sistem de recirculare și fără agitare mecanică
Dimensiuni interioare minime: 190 × 85 × 60 mm
Dimensiuni exterioare maxime: 205 × 100 × 180 mm
Putere consumată: maximum 70 W
Clasa de protecție: minimum IP33
Alimentare: 220 V, 50 Hz

Oferta prevede instalarea, calibrarea echipamentului și instruirea personalului.
Mentenanța cu reprezentat în țară.
Perioada de garanție min. 12 luni.
Certificat CE.
	12 320,00

	LOT 4. Centrifuga de laborator

	4.1
	Centrifuga de laborator 4000-rpm
	1
	buc.
	Tip echipament: Centrifugă de laborator cu rotor unghiular
Turație maximă: 4000 rpm
Forță centrifugă relativă (RCF): minimum 2250 × g
Motor: tip DC, fără perii (brushless)
Afișaj: LCD
Temporizator: reglabil de la 1 secundă până la 999 minute
Memorie: minimum 20 programe de lucru
Nivel de zgomot: ≤ 65 dB
Capacitate: compatibilă cu tuburi de 5 mL, 7 mL, 10 mL, 15 mL, 20 mL, 50 mL și 100 mL, prin utilizarea rotoarelor/adaptoarelor corespunzătoare
Răcire: fără sistem de răcire
Dimensiuni exterioare maxime: 430 × 350 × 270 mm
Putere consumată: maximum 250 W
Alimentare: 220 V, 50–60 Hz

Oferta prevede instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului.
Mentenanța cu reprezentat în țară.
Perioada de garanție min. 18 luni.
Certificat CE.
	8 366,00

	LOT 5. Termometru electronic

	5.1
	Termometru electronic
	1
	buc.
	Tip echipament: Termometru electronic cu sondă integrată
Domeniu de măsurare: -40 °C până la +200 °C
Precizie: ±1,0 °C în intervalul -20 °C până la +100 °C; ±1,5 °C în afara acestui interval
Sondă: integrată
Afișaj: LCD
Funcții: HOLD, afișare temperatură minimă și maximă (Min/Max), oprire automată
Dimensiuni exterioare maxime: 205 × 20 × 16 mm
Alimentare: baterie 1,5 V
Accesorii incluse: carcasă de protecție pentru sondă și baterie

Oferta prevede instruirea personalului privind utilizarea echipamentului.
Mentenanța cu reprezentat în țară.
Perioada de garanție min. 12 luni.
Certificat CE.

	620,00

	LOT 6. Penetrometru digital pentru fructe și legume

	6.1
	Penetrometru digital pentru fructe și legume
	1
	buc.
	Tip echipament: Penetrometru digital pentru determinarea fermității fructelor și legumelor
Domeniu de măsurare: 0,1 – 20 kg, în funcție de vârful utilizat
Rezoluție: 0,01 kg
Precizie: ±0,5 kg la 23 °C
Afișaj: LCD cu iluminare de fundal
Vârfuri de măsurare: 4 vârfuri interschimbabile cu diametre de 3 mm, 6 mm, 8 mm și 11 mm
Alimentare: 6 baterii de 1,5 V
Dimensiuni exterioare maxime: 215 × 90 × 45 mm
Greutate: aproximativ 650 g
Aplicații: determinarea fermității și gradului de maturare a fructelor și legumelor
Accesorii incluse: set de 4 vârfuri de măsurare, baterii, manual de utilizare și cutie de transport din plastic

Oferta prevede instruirea personalului privind utilizarea echipamentului.
Mentenanța cu reprezentat în țară.
Perioada de garanție min. 12 luni.
Certificat CE.
	15 500,00

	LOT 7. Salinometru

	7.1
	Salinometru 
	1
	buc.
	Tip echipament: Salinometru digital pentru determinarea concentrației de sare în soluții alimentare
Domeniu de măsurare: 0,00 – 10,00 % NaCl
Precizie: ±0,05 % pentru concentrații între 0,00 – 0,99 %; eroare relativă ±5 % pentru concentrații între 1,00 – 10,00 %
Rezoluție: 0,01 % pentru intervalul 0,00 – 2,99 %; 0,1 % pentru intervalul 3,00 – 10,00 %
Compensare temperatură: automată
Rezoluție temperatură: 0,1 °C
Temperatura probei: 5 – 100 °C
Temperatura de funcționare: 10 – 40 °C
Volum minim probă: 0,6 mL
Timp de măsurare: aproximativ 3 secunde
Grad de protecție: IP65, rezistent la apă și praf
Alimentare: 2 baterii AAA
Dimensiuni exterioare maxime: 55 × 31 × 109 mm
Greutate: aproximativ 100 g
*Este inclusă și sonda de măsurare
Oferta prevede instruirea personalului privind utilizarea echipamentului.
Mentenanța cu reprezentat în țară.
Perioada de garanție min. 12 luni.
Certificat CE.
	19 400,00

	LOT 8. pH-metru

	8.1
	pH-metru
	1
	buc.

	Tip: De laborator
Afisaj: LCD
Accesorii incluse:
Electrod (combinat) 
Bratul electrodului 
Solutie tampon pentru pH 4.01, 7.00, 9.21 Alimentare: 100-240 V, 50/60 Hz
Măsurare pH
Domeniu de masura: 0 - 14 pH
Acuratete: ±0.01 pH
Măsurare mV
Domeniu de masura: -2000 - 2000 mV
Acuratete: ±1 mV
Oferta prevede instalarea, calibrarea echipamentului și instruirea personalului.
Mentenanța cu reprezentat în țară.
Perioada de garanție min. 12 luni.
	20 000,00

	LOT 9. Centrifugă

	9.1
	Centrifugă
	1
	buc.
	Tip centrifuga: de laborator
Tip rotor: unghiular
Pentru min.8 tuburi de 50ml și 16 tuburi 15ml.
Turatie:  6.000 RPM
Alimentare: 220 -230V, 50 Hz
Rezoluția setării vitezei100 rpm 
Cu displei LCD  
Accesorii: 
eprubete pentru dimensiunile indicate;
rotor și adaptere p/u tuburi de 50 și 15ml.
Oferta prevede instalarea, calibrarea echipamentului și instruirea personalului.
Mentenanța cu reprezentat în țară.
Perioada de garanție min. 12 luni.
Certificat CE.
	37 000,00

	LOT 10. Agitator magnetic cu încălzire

	10.1
	Agitator magnetic cu încălzire
	2
	buc.
(identici)
	Frecventa de agitare: 200 - 1500 RPM
Platforma agitare: Ø 135 mm sau mai mare
Incalzire: Da
Temperatura maxima: până la 300 C
Alimentare: 220 V, 50 Hz
Accesorii incluse: agitatore magnetice - min. 2 buc.
Perioada de garanție min. 12 luni
Certificat CE.
	14 000,00

	LOT 11. Balanţă analitică

	11.1
	Balanţă analitică
	2
	buc.
(identici)
	Tip: analitic
Dimensiuni platan: aprox. 90-100 mm
Precizie: 0.0001 g
Capacitate maxima de cantarire: 100-200 g
Linearitate: ± 0.0004 g
Reproductibilitate: 0.0002 g
Afisaj: LCD
Accesorii incluse: Adaptor multi de retea
Garanție: 36 luni
Certificat CE
	45 000,00

	LOT 12. Refractometru

	12.1
	Refractometru 

	1
	buc.

	De tip Abbe de laborator
Domeniu de masura Brix
Interval brix: 0 - 95%
Rezolutie: 0- 25 %
Domeniu de masura indice de refractive
Interval indice de refractie: 1.300 - 1.700 nD
Rezolutie: 0.0005 nD
Oferta prevede instalarea, calibrarea echipamentului.
Perioada de garanție min. 12 luni.
Certificat CE
	15 400,00

	LOT 13. Plită electrică

	13.1
	Plită electrică
	3
	buc.
(identici)
	Tip plită: analogică
Forma: circular
Material: fontă
Temperatura maximă: 400 C
	1500,00

	Valoarea estimată pentru toate Loturile (Lei, fără TVA)
	202 608,00 
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