| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1740056824019 din 10.03.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a dispozitivelor medicale pentru pentru 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea serviciilor | Denumirea modelului serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Mentenanța analizatoarelor de laborator de tip închis |  |  |  | - Mentenanța va include obligatoriu kitul de mentenanță pentru fiecare dispozitiv. - Kiturile vor fi prezentate în stare nouă și vor fi ambalate și sigilate corespunzător, care vor întruni cerințele producătorului. - Kiturile vor fi transmise inginerului/bioinginerului instituției. - Serviciile de mentenanță vor fi indicate obligatoriu în fișele de mentenanță/register tehnice după fiecare intervenție. - Se va efectua mentenanța preventivă și corectivă. - La necesitate vor fi efectuate actualizări de software/firmware. - Analizatorul hematologic automat ADVIA 2120i - Inlocuirea kitului de mentenanță, inlocuire filtre soluții spălare, inlocuire furtune, curățare camere de măsură, înlocuire filtre aer waste, curățare autoloader, calibrare verificare după revizie (QC, Pacienți), alte cerințe tehnice. - Analizatorul imunologic automat prin metoda Cheminiscentă cu microparticule ”Advia Centaur CP” - Inlocuirea kitului de mentenanță, inlocuire tuburi evacuare deșeuri, inlocuire garnituri etanșare, curățare trap evacuare deșeuri, inlocire insert stație de diluție, curățare incubator, spălare stații spălare a acelor, decontaminare, test de apă, calibrare verificare după revizie (QC, Pacienți), alte cerințe tehnice. - Analizatorul biochimic automat BioMajestic JC-BM 6010 - Inlocuirea kitului de mentenanță, înlocuire lampa, spălare concentrate a cuvelor de reacție, curățare frigider, curățare filtre, curațare trap evacuare deșeuri, calibrare lampî, cuvete blank, verificare după intervenție (QC, Pacienți), alte cerințe tehnice. - Analizator automat Premier Hb9210 - curățare resturi biologice, înlocuire filtre coloană, verificare după intervenție (QC, Pacienți), alte cerințe tehnice. - Stația de apă OP302 – deservirea tehnică anuală cu mentenanța preventivă: înlocuire filtre de mentenanță, curățare tubulaturi, bidoane, decontaminare, înlocuire rașină, verificare valori la apă după intervenție (QC, Pacienți) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 Mentenanța dispozitivelor medicale din secția Laboratorul Clinic Diagnostic |  |  |  | 1)Mentenanță corectivă și preventivă 2) Verificarea integrității legăturii electrice de împământare. 3 Verificarea condiţiei fizice a cablului de alimentare şi priza. . 4) Verificarea integrității mecanice a întrerupătoarelor, butoanelor şi display. 5) Curăţarea şi verificarea dispozitivul pentru semne de deteriorare. 6) Curăţarea integrală în interiorul şi exteriorul unităţii folosind aspiratorul. 7) Controlul dispozitivelor pentru semne de deteriorare fizică sau electrică. 8) Fiecare dispozitiv se verifică, se curăță și se ajustează conform standartelor și cerințelor din manualul de utilizare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 3. Secția reabilitare medicală și medicină fizică |  |  |  | 1)Mentenanță corectivă și preventivă 2) Verificarea integrității legăturii electrice de împământare. 3 Verificarea condiţiei fizice a cablului de alimentare şi priza. . 4) Verificarea integrității mecanice a întrerupătoarelor, butoanelor şi display. 5) Curăţarea şi verificarea dispozitivul pentru semne de deteriorare. 6) Curăţarea integrală în interiorul şi exteriorul unităţii folosind aspiratorul. 7) Controlul dispozitivelor pentru semne de deteriorare fizică sau electrică. 8) Verificarea condiţiei fizice a electrozilor, senzorilor, sondelor şi alte interconectări la pacient. 9) Fiecare dispozitiv se verifică, se curăță și se ajustează conform standartelor și cerințelor din manualul de utilizare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 4 Mentenanța dispozitivelor medicale din Secția medicina de familie, Secția consultativ diagnostică, Secția asistență medicală urgentă prespitalicească. |  |  |  | )Mentenanță corectivă și preventivă 2) Verificarea integrității legăturii electrice de împământare. 3 Verificarea condiţiei fizice a cablului de alimentare şi priza. . 4) Verificarea integrității mecanice a întrerupătoarelor, butoanelor şi display. 5) Curăţarea şi verificarea dispozitivul pentru semne de deteriorare. 6) Curăţarea integrală în interiorul şi exteriorul unităţii folosind aspiratorul. 7) Controlul dispozitivelor pentru semne de deteriorare fizică sau electrică. 8) Verificarea condiţiei fizice a electrozilor, senzorilor, sondelor şi alte interconectări la pacient. 9) Fiecare dispozitiv se verifică, se curăță și se ajustează conform standartelor și cerințelor din manualul de utilizare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 5 Secția igienă și epidemiologie. Laboratorul bacteriologic și igienic |  |  |  | 1)Mentenanță corectivă și preventivă 2) Verificarea integrității legăturii electrice de împământare. 3 Verificarea condiţiei fizice a cablului de alimentare şi priza. . 4) Verificarea integrității mecanice a întrerupătoarelor, butoanelor şi display. 5) Curăţarea şi verificarea dispozitivul pentru semne de deteriorare. 6) Curăţarea integrală în interiorul şi exteriorul unităţii folosind aspiratorul. 7) Controlul dispozitivelor pentru semne de deteriorare fizică sau electrică. 8) Fiecare dispozitiv se verifică, se curăță și se ajustează conform standartelor și cerințelor din manualul de utilizare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 6 Mentenanța preventivă și corectivă a dispozitivelor pentru imagistica funcțională |  |  |  | 1)Mentenanță corectivă și preventivă 2) Verificarea integrității legăturii electrice de împământare. 3 Verificarea condiţiei fizice a cablului de alimentare şi priza. . 4) Verificarea integrității mecanice a întrerupătoarelor, butoanelor şi display. 5) Curăţarea şi verificarea dispozitivul pentru semne de deteriorare. 6) Curăţarea integrală în interiorul şi exteriorul unităţii folosind aspiratorul. 7) Controlul dispozitivelor pentru semne de deteriorare fizică sau electrică. 8) Verificarea condiţiei fizice a electrozilor, senzorilor, sondelor şi alte interconectări la pacient. 9) Fiecare dispozitiv se verifică, se curăță și se ajustează conform standartelor și cerințelor din manualul de utilizare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 7 Mentenanța sterilizatorului cu aburi Tuttnauer 5075EL |  |  |  | 1)Mentenanță corectivă și preventivă 2) Verificarea integrității legăturii electrice de împământare. 3 Verificarea condiţiei fizice a cablului de alimentare şi priza. . 4) Verificarea integrității mecanice a întrerupătoarelor, butoanelor şi display. 5) Curăţarea şi verificarea dispozitivul pentru semne de deteriorare. 6) Curăţarea integrală în interiorul şi exteriorul unităţii folosind aspiratorul. 7) Controlul dispozitivelor pentru semne de deteriorare fizică sau electrică. 8) Fiecare dispozitiv se verifică, se curăță și se ajustează conform standartelor și cerințelor din manualul de utilizare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 8 Mentenența dispozitivului radiologic digital IBIS Simply DR |  |  |  | Mentenață corectivă și preventivă - Interventii (Revizii tehnice) in cadrul carora se efectueaza întretineri generale preventive si obligatorii conform manualelor de service; - Verificarea si reglarea/calibrarea sistemelor electrice de alimentare, dupa caz - Verificarea si reglarea/calibrarea blocurilor de comanda si control; Conectarea in regim de service - Verificarea tensiunilor de alimentare - Verificarea conexiunilor electrice - curatarea placilor electronice (daca este cazul), precum si a altor componente - Verificarea functionarii motoarelor - Verificarea, reglarea modulelor de procesare a imaginilor, dupa caz - Verificarea şi reglarea modulelor de procesare a semnalelor, dupa caz - Verificarea intercomunicaţiilor. - Centrarea şi alinierea sistemelor optice şi/sau a sistemelor de colimare/filtrare radiaţii ionizante, după caz. - Verificare/calibrarea mesei R/F - Verificarea tubului radiologic - Verificarea II - Verificarea generatorului - Verificarea accesoriilor echipamentului - Verificarea collimatorului - Analiza fişierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării şi implementarea măsurilor pentru evitarea lor şi/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului). - Verificarea numarului de expuneri si resetarea acestuia la inlocuirea tubului (Conform manualelor de service ale echipamentului) - întreţinerea și mentenanța tubului de radiaţii ionizante. - Se va asigura functionarea la parametri corespunzatori; - Activitati suplimentare (cuprinse in contractul de service) - Fiecare raport de service va fi semnat de catre Autoritatea Contractanta care va pastra un exemplar; - Se vor consemna in raportul de service piesele de schimb necesare rezolvarii eventualelor defectiuni ale sistemului (fie si constatate in timpul reviziei); - In calitate de distribuitor autorizat prestatorul de servicii va anunţa Beneficiarul despre toate noutăţile tehnice aferente domeniului şi posibilităţile de up - grade ale echipamentelor (conform buletinelor de informare primite de la producatorul aparatelor care fac obiectul prezentei oferte). - Se va respecta legislatia in vigoare, in special cea referitoare la protecţia muncii, protecţia mediului iar in cazul echipamentelor radiodiagnostice cea referitoare la radioprotecţie (acolo unde este cazul). - Se va păstra confidenţialitatea datelor legate de activitatea Beneficiarului şi ale echipamentelor care fac obiectul prezentei oferte; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 9 Mentenența microscop trinocular Nikon Eclipse Si |  |  |  | Mentenanța preventivă conform manualului de service. ?????? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 10 Mentenanța sterilizatorului cu aburi BIOBASE BKM-Z80B |  |  |  | 1)Mentenanță corectivă și preventivă 2) Verificarea integrității legăturii electrice de împământare. 3 Verificarea condiţiei fizice a cablului de alimentare şi priza. . 4) Verificarea integrității mecanice a întrerupătoarelor, butoanelor şi display. 5) Curăţarea şi verificarea dispozitivul pentru semne de deteriorare. 6) Curăţarea integrală în interiorul şi exteriorul unităţii folosind aspiratorul. 7) Controlul dispozitivelor pentru semne de deteriorare fizică sau electrică. 8) Fiecare dispozitiv se verifică, se curăță și se ajustează conform standartelor și cerințelor din manualul de utilizare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 11 Mentenanța ultrasonografului investigații generale Landwind Mirror 2 Touch |  |  |  | 1)Mentenanță corectivă și preventivă 2) Verificarea integrității legăturii electrice de împământare. 3 Verificarea condiţiei fizice a cablului de alimentare şi priza. . 4) Verificarea integrității mecanice a întrerupătoarelor, butoanelor şi display. 5) Curăţarea şi verificarea dispozitivul pentru semne de deteriorare. 6) Curăţarea integrală în interiorul şi exteriorul unităţii folosind aspiratorul. 7) Controlul dispozitivelor pentru semne de deteriorare fizică sau electrică. 8) Fiecare dispozitiv se verifică, se curăță și se ajustează conform standartelor și cerințelor din manualul de utilizare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mentenață corectivă și preventivă - Interventii (Revizii tehnice) in cadrul carora se efectueaza întretineri generale preventive si obligatorii conform manualelor de service; - Verificarea si reglarea/calibrarea sistemelor electrice de alimentare, dupa caz - Verificarea si reglarea/calibrarea blocurilor de comanda si control; Conectarea in regim de service - Verificarea tensiunilor de alimentare - Verificarea conexiunilor electrice - curatarea placilor electronice (daca este cazul), precum si a altor componente - Verificarea functionarii motoarelor - Verificarea, reglarea modulelor de procesare a imaginilor, dupa caz - Verificarea şi reglarea modulelor de procesare a semnalelor, dupa caz - Verificarea intercomunicaţiilor. - Centrarea şi alinierea sistemelor optice şi/sau a sistemelor de colimare/filtrare radiaţii ionizante, după caz. - Verificare/calibrarea mesei R/F - Verificarea tubului radiologic - Verificarea II - Verificarea generatorului - Verificarea accesoriilor echipamentului - Verificarea collimatorului - Analiza fişierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării şi implementarea măsurilor pentru evitarea lor şi/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului). - Verificarea numarului de expuneri si resetarea acestuia la inlocuirea tubului (Conform manualelor de service ale echipamentului) - întreţinerea și mentenanța tubului de radiaţii ionizante. - Se va asigura functionarea la parametri corespunzatori; - Activitati suplimentare (cuprinse in contractul de service) - Fiecare raport de service va fi semnat de catre Autoritatea Contractanta care va pastra un exemplar; - Se vor consemna in raportul de service piesele de schimb necesare rezolvarii eventualelor defectiuni ale sistemului (fie si constatate in timpul reviziei); - In calitate de distribuitor autorizat prestatorul de servicii va anunţa Beneficiarul despre toate noutăţile tehnice aferente domeniului şi posibilităţile de up - grade ale echipamentelor (conform buletinelor de informare primite de la producatorul aparatelor care fac obiectul prezentei oferte). - Se va respecta legislatia in vigoare, in special cea referitoare la protecţia muncii, protecţia mediului iar in cazul echipamentelor radiodiagnostice cea referitoare la radioprotecţie (acolo unde este cazul). - Se va păstra confidenţialitatea datelor legate de activitatea Beneficiarului şi ale echipamentelor care fac obiectul prezentei oferte; |