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Anexa nr. 2
la Documentația standard aprobată prin 
Ordinul ministrului finanțelor  nr. 115
din “15” 09. 2021
ANUNȚ DE PARTICIPARE 

Privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 27)
 prin procedura de achiziție: Licitație deschisă
1. [bookmark: _Hlk89970518]Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate 
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.gov.md; 
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție 
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii: 
Cod CPV 33100000-1

F 082 / PSO AM-002; Ed./Rev. 2/0

	Nr. Lot
	Denumire Lot
	Specificația Tehnică
	Unitatea 
de măsură
	Cantitatea
	Suma fără TVA
	IMSP Beneficiari

	1. 
	[bookmark: RANGE!D18]Lot-1-Videoprocesor pentru intervenții chirurgicale ORL
	Set compatibil cu cabina ORL OTOSMARC OPTOMIC aflată în dotare 
1. Videoprocesor cu interfața integrată pentru montarea pe perete sau partea laterală a troleului.
Iesirea video 1920x1080pixel
Balanța albă în intervalul de temperature de culoarea 2300K-7000K. 
Zoom dgital- 1.5x max
Nivel de zgomot- fără zgomot, metoda de răcire pasivă, fără ventelator
 Interfața: 1xHDMI; USB port 3.0
2. Cap cameră- 1chipx 1/3 CMOS, cu minim 2 butoane programabile, C mount, Lungimea cablului minim 2.5m
lentile 14mm, autoclavabil
3. sursa de lumină- LED durata de viața a ledului minim 30000 ore, cu interfața integrată pentru montarea pe perete sau pe partea laterală a troleului.
Puterea minim 180W 
Diminuarea luminii automată când cablul fibroopticeste scos din sursa de lumină.
Culoare temperaturii 6500K
Controlul luminozității 0-*100% 
Cablu fibrooptic cu lungimea de minim 2.3m cu diametru 3.5mm ±0.5mm
Anul producerii minim 2025
Garanția minim 24 luni
Oferta include Servicii de montare, dare în exploatare.
	Bucată
	1
	                             280,000.00 
	SR Orhei

	2.1
	Lot-2.1-Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale 
		Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale in ATI (caracteristici avansate, accesorii Adult, Pediatric)

	Cod
	 

	Descriere
	Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici avansate.

	Parametrul
	Specificația

	Tip pacient
	Adult, pediatric, nou-născut
	obligatoriu

	An fabricatie
	Nu mai vechi de 2025
	obligatoriu

	Display, tip
	Diagonala
	≥ 15 inch

	
	LCD TFT sau LED, Touchscreen
	obligatoriu

	
	Numărul de curbe afișate
	între  3 și 12 minim

	
	concomitent
	

	
	Parametri afișați
	ECG

	
	
	Pulsul

	
	
	SpO2

	
	
	Fotopletismograma

	
	
	Presiunea sanguină neinvaziv

	
	
	Presiunea sanguină invaziv

	
	
	Capnografia

	
	
	Temperatura

	Analiza automată a undei ST
	Trendingul ST
	obligatoriu

	
	Media în analiza segmetului ST
	obligatoriu

	Modul ECG
	Culegerea semnalului ECG prin
	obligatoriu

	
	cablu 3 si 5 electrozi
	

	
	I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn
	obligatoriu

	
	Sensivitatea
	diapazon min. 2.5 - 40 mm/mV

	
	Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz
	≥ 100 dB

	
	Rata cardiacă
	diapazon min. 15 - 300 bpm

	
	Detectarea aritmiei
	obligatoriu

	
	Detectarea pacemaker
	obligatoriu

	
	Monitorizarea respiratiei
	diapazon min. 0 - 150 rpm

	
	Protecție în portiva șocurilor de
	obligatoriu

	
	defibrilare
	

	Modul SpO2
	Diapazonul
	1 - 100%

	
	Acuratețea la 70 - 100%
	≤ 2 %

	
	Monitorizarea rata pulsului
	diapazon min. 20 - 300 bpm

	
	Monitorizarea pletismogramei
	obligatoriu

	
	Sa se indice tehnologia modulului
	(exemplu: masimo, nellcor, etc)

	
	și senzorului de SpO2 utilizat
	

	Modul NIBP
	Diapazonul
	diapazon min. 10 - 300 mmHg

	
	Regim de măsurare
	manual, automat, butonul Start

	
	Regim automat
	5, 10, 15, 30, 60, 120 min.

	
	Buton de activare/dezactivare
	obligatoriu

	
	manual a NIBP
	

	
	Metoda de măsurare
	oscilometrică

	
	Regim pacient
	adul, pediatric, nou-născut

	
	Protecție de suprapresiune la
	300 mmHg, ±3mmHg

	
	regimului de pacient adult
	

	
	Protecție de suprapresiune la
	240 mmHg, ±3mmHg

	
	 regimului de pacient pediatric
	

	Modul IBP
	Modul IBP
	obligatoriu

	
	Diapazonul
	-50 ... +320 mmHg

	
	Acuratețea
	± 1mmHg

	
	Sensivitatea de intrare
	5 µV/mmHg

	
	Monitorizarea undei IBP
	obligatoriu

	Modul Capnografie (CO2)
	Modul Capnografie (CO2)
	obligatoriu

	
	Diapazonul
	0 - 100 mmHg

	
	Rata respiratorie
	diapazon min. 0 - 150 rpm

	
	Timp de înregistrare Apnea
	5 - 60 s

	
	Monitorizarea unei CO2
	obligatoriu

	Modul Temperatura
	Diapazonul
	0 - 50.0 °C

	
	Acuratețea
	 ±0.1 °C

	
	Rezoluția
	≤ 0.1 °C

	
	Număr de senzori
	1 unit.

	Protocoale de lucru preprogamate
	obligatoriu

	Protocoale de lucru setate de utilizator
	obligatoriu

	Memorie internă
	obligatoriu

	Trendingul evenimentelor
	obligatoriu

	Arhivarea datelor
	obligatoriu

	Imprimantă
	Încorporată
	obligatoriu

	Forme de raportare
	Viteza de înscriere
	min. 25, 50 mm/s

	
	Înscriere continuă
	obligatoriu

	
	Preprogramate
	obligatoriu

	
	Personalizate
	obligatoriu

	Alimentarea
	rețea electrică 220 V, 50 Hz
	obligatoriu

	
	Baterie internă
	obligatoriu

	
	Timp de lucru autonom a bateriei
	minim 4 h

	Interfata de conectare la monitorul central
	Ethernet / wireless / RS-232 / etc.
	obligatoriu

	Alarma
	Vizuala, sonora
	obligatoriu

	
	Manjetă deconectată
	obligatoriu

	
	Manjetă defect
	obligatoriu

	
	Senzor SpO2 deconectat
	obligatoriu

	
	Senzor SpO2 defect
	obligatoriu

	
	Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită
	obligatoriu

	
	Nivelul baterie scăzut
	obligatoriu

	
	Alarme rata cardiacă scăzuta/mărită
	obligatoriu

	
	Lipsă sursă externă de alimentare
	obligatoriu

	
	Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore
	obligatoriu

	
	Ajustarea nivelului de alarmă
	obligatoriu

	Accesorii

	Cablu ECG
	cu 3 electrozi - 1 buc.
	5 buc., să se indice codul produsului

	
	cu 5 electrozi - 1 buc.
	5 buc., să se indice codul produsului

	Electrozi ECG
	adult, unică utilizare
	300 buc., să se indice codul produsului

	
	pediatric, unică utilizare
	300 buc., să se indice codul produsului

	Senzor SpO2
	adult, reutilizabil tip cleste
	 5 buc., să se indice codul produsului

	
	pediatric, reutilizabil
	 2 buc., să se indice codul produsului

	Senzor Temperatură
	Reutilizabil
	1 buc., să se indice codul produsului

	Manjete NIBP
	adult mediu, adult, adult mare
	2 set., să se indice codul produsului

	
	reutilizabile (1set/3buc)
	

	
	pediatric, pediatric mediu,
	2 set., să se indice codul produsului

	
	pediatric mare reutilizabil
	

	
	(1set/3buc)
	

	Hîrtie termică
	 10 buc., să se indice codul produsului

	Circuite pentru Presiunea
	adult, unică utilizare
	5 set., să se indice codul produsului

	sanguină invaziv
	pediatric, unică utilizare
	5 set., să se indice codul produsului

	Circuite pentru Capnografie (CO2)
	adult, unică utilizare
	10 set., să se indice codul produsului

	
	pediatric, unică utilizare
	10 set., să se indice codul produsului

	Suport fixare monitor  de perete
	Inidicați modelul oferit
	model produsului oferit 

	
	coș pentru accesorii
	obligatoriu

	
	sistem de fixare a dispozitivului
	obligatoriu

	
	de suport
	

	
	Inclinare suport sus/jos;dreapta stinga ≤ 180 grade
	obligatoriu

	
	Cirlig de agatare a cablurilor conectate la monitor
	obligatoriu



	Bucată
	8
	470 000,00
	SR Orhei

	2. 2
	Lot-2.2-Unitate centrală de monitorizare
		Unitate centrala  de monitorizare p-u 8 monitoare  1buc

	Unitate centrala  de monitorizare
	Compatibila cu monitoarele
	Obligatoriu

	Componenta Hardware (Stația de lucru)

	Unitate de procesare: 
	*Procesor de generație recentă (minim Intel i5 sau echivalent), frecvență minim 3.0 GHz.
	Obligatoriu

	
	
	

	
	
	

	Memorie RAM: 
	* Minim 32 GB DDR4 (pentru a asigura fluiditatea vizualizării semnalelor ECG în timp real).
	Obligatoriu

	
	
	

	Stocare
	*SSD de minim 1TB pentru sistem de operare și aplicație, plus HDD suplimentar pentru baza de date de monitorizare (dacă este necesar).
	Obligatoriu

	
	
	

	Sistem de operare: 
	Licență stabilă gratuita (ex. Windows 10/11 Pro pe 64 biți), optimizată pentru aplicații medicale.
	Obligatoriu

	
	
	

	  Afișaj: 
	Minim 2 monitoare LED de 24 inch, rezoluție Full HD (1920x1080). 
	Obligatoriu

	
	
	

	Periferice: 
	Tastatură și mouse medical (rezistente la dezinfectanți), sistem audio integrat sau extern pentru redarea alarmelor sonore.
	Obligatoriu

	
	
	

	Protecție: 
	Unitate UPS de minim 1000VA inclusă pentru a asigura funcționarea în cazul căderilor de tensiune (minim 15-20 min).
	Obligatoriu

	Caracteristici Software (Gestiune Clinică)

	Capacitate monitorizare
	Licențiere software nativă  gratuite pentru minim 10 pacienți simultan, cu posibilitate de extindere 
	 

	Vizualizare
	Stocarea și revizuirea continuă a tuturor curbelor fiziologice (ECG, SpO2, Respirație, IBP) pentru o perioadă de minim 96 de ore (4 zile) pentru fiecare pacient.
	 

	Gestiunea Alarmelor
	*Sistem ierarhizat de alarme (Critice, Atenționări, Tehnice).
	 

	
	*Posibilitatea de a regla limitele de alarmă direct de la stația centrală (control bidirecțional).
	

	
	*Jurnal de evenimente (Alarm Audit Log) cu captarea segmentelor de unde în momentul alarmei.
	

	Analiză ST și Aritmie
	Centralizarea analizei automate de aritmie (minim 20-22 tipuri) și monitorizarea segmentului ST pe mai multe derivații.
	 

	Trenduri
	Vizualizare trenduri grafice și tabulare pentru toți parametrii monitorizați pe o perioadă de minim 96 ore.
	 

	Conectivitate

	Protocol comunicație
	Suport nativ pentru protocolul producătorului și compatibilitate cu standardul HL7 (Health Level Seven) pentru exportul datelor către Sistemul Informațional Spitalicesc 
	 

	Integrarea cu Fișa Electronică a Bolnavului
	compatibilitate cu standardul HL7 (Health Level Seven)
	 

	Export de Date
	Sistemul trebuie să permită transmiterea automată sau la cerere a:
	 

	
	Valorilor numerice (semne vitale) la intervale programabile (ex. la fiecare 5, 15, 60 min).
	

	
	Evenimentelor de alarmă și a segmentelor de unde asociate.
	

	
	Rapoartelor de admitere/externare a pacientului.
	

	Sincronizarea Datelor
	Posibilitatea de a prelua datele demografice ale pacientului (nume, prenume, ID, data nașterii) direct din baza de date a spitalului prin protocol DICOM sau HL7, evitând erorile de tastare la patul bolnavului.
	 

	Rețea
	Placă de rețea Gigabit Ethernet. Infrastructura trebuie să suporte conectarea monitoarelor prin cablu (LAN) și/sau Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) prin access point-uri medicale.
	 

	Securitate
	Firewall integrat și suport pentru rețea virtuală izolată (VLAN) pentru a proteja datele pacienților
	 

	Funcții de Documentare și Printare

	Rapoarte Automate și Manuale
	*Generarea automată de rapoarte la sfârșit de schimb sau la externare (End-of-Case Report).
	 

	
	*  Posibilitatea de a imprima manual fâșii ECG (minim 3 derivații) în timp real sau din memoria
	

	Suport Multi-Format
	Sistemul trebuie să permită exportul rapoartelor în format digital pentru a putea fi atașate manual în dosarul electronic, în cazul în care spitalul nu are o integrare HL7 activă.
	 

	Hardware de Imprimare cu imprimanta inclusa
	Suport pentru imprimantă laser standard (format A4) conectată în rețea sau prin USB la stația centrală
	 

	Conținutul Raportului
	Raportul printat trebuie să includă obligatoriu: antetul instituției (configurabil), datele de identificare ale pacientului, data/ora exactă, tendințele grafice (trends) și fragmentele de unde fiziologice selectate.
	 

	Arhivare și Securitate (Protecția Datelor)
	Baza de date: Capacitatea de a stoca electronic istoricul complet al pacientului (inclusiv undele ECG) pe un suport de memorie securizat, pentru o perioadă definită conform protocoalelor interne (ex. minim 30 de zile de stocare locală înainte de arhivarea pe serverul central).
	 

	
	Acces Securizat: Autentificare pe bază de utilizator și parolă pentru personalul medical care accesează sau printează fișa electronică.
	

	Cerințe de Instalare și Suport

	

	Punerea în funcțiune
	Instalarea software-ului, configurarea adreselor IP pentru  monitoare și testarea conectivității.
	 

	
	Sistemul de monitorizare centrală să fie 100% compatibil cu monitoarele, fără utilizarea unor convertoare externe care pot altera viteza de transmitere a datelor.
	

	Documentație
	Manuale de utilizare în limba română traduse si confirmate si in  engleză original.
	 

	
	Manualele de service si parolele de acces prezentate la punerea in functiune.
	

	Garanție
	Minim 24 de luni pentru componentele hardware și suport tehnic pentru update-uri software de securitate.
	 



	Bucată
	1
	
	SR Orhei

	3. 
	Lot-4-Videocolonoscop  
	Videocolonoscop compatibil cu videoprocesorul ‘Fuginon VP 4450 HD’ si sursa de lumina ‘Fuginon XL 4450”, din dotare 
Specificația tehnică: 
 
1)  Cu imagine de calitatea cel putin HDTV. 
2) Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de bandă îngusta de culoare, care are 
rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafata mucoasei, ceea ce duce la o 
mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei. 
3) Compatibil cu tehnologia ce optimizează strucura, tonurile de culoare a mucoasei. 
4) Câmp de vedere  minim 140° 
5) Adâncimea câmpului vizual minim: 2 -100 mm. (ajustabil) 
6) Zoom optic ajustabil. 
7) Capacitate de flexiune (minim): sus 180°, jos 180°, st. 160°, dr. 160°
8) Minim 3 butoane pe mânerul de comandă cu funcții variabile, ce pot fi setate la 
necesitate: - înghețarea imaginii endoscopice - eliberarea imaginii endoscopice către dispozitive de inregistrare predefinite - capturarea imaginii endoscopice și imprimare - zoom electronic - modificarea dimensiunii imaginii de pe monitor - imbunătățire a imaginii - schimbarea modului de observare între observarea în lumina normală și diverse moduri 
de observare - mod iris - text - cronometru - restart cronometru - timp intermediar. 
9) Canal de biopsie: minim 3,8 mm 
10) Cu canal suplimentar de apă prin care se poate pompa un jet pentru a permite 
curatarea colonului de mucus sau reziduuri. 
11) Diametru exterior maxim al tubului de inserție: maxim 13,0 mm. 
12) Informații ale endoscopului să fie afișate pe monitor (numele modelului, diametrul 
intern al canalului endoscopului, diametrul extern al tubului de insertie, funcțiile 
atribuite celor 3 - 5 butoane). 
13) Cu funcție flexie pasivă care ajuta endoscopul sa treaca de curburile accentuate ale 
colonului. 
14) Lungimea de lucru: minim 1600 mm. 
15) Compatibil cu videoprocesorul ‘Fuginon VP 4450 HD’ si sursa de lumina ‘Fuginon 
XL 4450”.
	Bucată
	1
	                             400,000.00 
	SCM Gheorghe Paladi

	4. 
	Lot-5-Duodenoscop  
	Duodenoscop  compatibil  cu procesor EPK i5500c,  Pentax sau HD-550, Sonoscape, din dotare   
Specificația tehnică: 
Unghiul cîmpului de vedere:  minim 100 grade 
Direcția de vedere  laterală: minim 8 grade retro; 
Adîncimea cîmpului vizual:  4-60 mm; 
Capul distal:  ≤13,6 mm; 
Diametrul tub de inserție: ≤ 11,6 mm; 
Unghi de atac:   
Sus  min 120 grade; 
Jos   min 90 grade; 
Stînga  min 90 grade  
Dreapta  min 110 grade  
Diametrul canalului de lucru:  ≤ 4,2 mm 
Lungimea de lucru: max 1250 mm; 
Lungimea totală: max 1550 mm 
Metoda de sterilizare chimic (etilenoxid-opțional). Posibilitatea de a se  efectua 
multiple proceduri de sterilizare. 

	Bucată
	1
	                             400,000.00 
	SCM Gheorghe Paladi

	5. 
	Lot-6-Sistem de centrifugare a eprubetelor și spălarea celulelor 
	Sistem de centrifugare a eprubetelor și spălarea celulelor  "Specificația tehnică: 
Capacitatea: 24x5 ml pentru tuburi cu dimensiunile 10x75 mm sau 12x 75 mm 
Forța centrifuga max.: minim 1200 RCF 
Viteza max.: minim 3000 RPM 
Programe automate de spălare:  minim 5 
Cicluri individuale de spălare: minim 8 
Panoul de control cu afisaj digital al vitezei de centrifugare si volumul soluției  
Viteza de centrifugare reglabilă în pași de 10 RPM  
Taimer cronometric 
Protecție cu sistem de oprire automată în caz de urgență: capac deschis, scurgeri de lichide etc.  
Orificiu de drenare a lichidului plasat la baza centrifugii permite cuplarea la un 
recipient collector 
Oprire automata la sfirșitul ciclului de spalare 
Alarmă optică si acustică pentru detecție cantitatea maximă/minimă de soluție salină din vasul de spălare  
Alimentare: 220 V, 50 Hz "
	Bucată
	1
	 250000,00 
	SCM Gheorghe Paladi

	6. 
	Lot-7-Pompa de aspiraţie şi de irigare automată pentru histeroscopie 
	Pompa de aspiraţie şi de irigare automată pentru histeroscopie 
"Specificația tehnică: 
Capacitate de irigare: minim  0-1200ml/min; 
Capacitate de aspirare: minim 0-1200 ml/min; 
Presiunea de irigare reglabilă 0-300 mm/Hg; 
Control electric al presiunii 
Menținerea automată a presiunii setate, independent de variațiile setate 
Sistem de aspirație activă integrată 
Presiune negativă reglabilă pînă la minim 
Debit de aspirație  
Recipient de colectare lichid steril, autoclavabil 
Alarme audio și vizuale, 
Afișare simultană a parametrilor: presiune setată și presiune reală 
Debit de irigare 
Debit de aspirare 
Consumabile: seturi de tubulatură autoclavabile  minim 3 seturi 
Posibilitatea de conectare la instrumentar operator  
Tensiune alimentară 200-240 V A/C, frecvența 50/60 HZ"
	Bucată
	1
	 80000,00 
	SCM Gheorghe Paladi

	7. 
	Lot-8-Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă pentru nou-născuți  
	"Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continua la nou-născuți
Specificația tehnică: 
Aplicații: 
 Diagnosticul EEG  
 Monitorizarea EEG  
 PSG (Polysomnography)  
 LTM (Long Term Monitoring) 
 Electroencefalografia  
 Altele  
Numărul de canale EEG ≥32 
Rezoluția datelor EEG, bit ≥ 24 
Gama frecvenței de lucru, Hz>200 
Display: 
 Funcția freez  
 Afișare derivații ≥32 
 Dimensiuni ≥ 20 inci  
 EEG în timp real  
Verifricarea impendanței electrodului: Automată 
Filtru de rejecție comună, dB: 100 la 50 Hz 
Impendanța preamplificatorului, Mohm:  ≥ 10 
Calibrarea 
 Automată  
 Rata de calibrare selectată de utilizator da 
Detectarea și interpretarea datelor  
Alarme   
Video digital: 
 Camera tip IR  
 LTM  
 minim. SD  
 Sincronizarea cu EEG  
  Capacitatea de stocare video/EEG ≥ 24 h 
Camera amplasată pe stativ separat  
Fotostimulator amplasat pe stativ separat  
Modul de colectare a semnalelor amplasat pe stativ separate   
Interfață de ieşire 
I/O auxiliare  
SISTEM PC: CPU Intel Core 2 Duo, HDD min. 1 TB, RAM min.4 Gb, Sistem de 
operare licențiat  
Tip de stocare: HDD, purtători mobili(CD-R, DVD), USB flash drive;  
Printer  
Adnotări Valorile filtrului, Scala orizontală și verticală, evenimente, ora/data, ID 
Pacient da Afișări Afișare oră, data da Afișare ID pacient 
Alimentare 220 V 50 Hz, cu UPS pentru minim 30 min de lucru  
Accesorii: 
Masa de lucru pe support mobil pentru amplasarea unității de lucru  
Stative pentru amplasarea modulelor: Pentru fotostimulator, camera, modul de 
colectare a semnalelor  
Chituri de interconectare a modulelor  
Caciulite pentru pacient nou nascut, pediatric  
Cu cabluri de interconectare dacă este necesar pentru fiecare caciulita, 
Caciulite pentru fiecare categorie de pacient: minim2 "
	Bucată
	1
	                             350,000.00 
	SCM Gheorghe Paladi

	8. 
	Lot-9-Dispozitiv pentru colectarea probelor aerului 
	Dispozitiv pentru colectarea probelor aerului 
Specificația tehnică: 
Debitul aerului, m/sec ≥ 0.3 m/s  
Setarea debitului necesar  
Volumul aerului (inhalat), l/min 100 
Portabil  
Volumul de control reglabil  
Diametrul placilor Petri, instalat in dispozitiv, mm 90 mm  
Nivelul de zgomot, dB < 50 
Display alarme  
LED sau LCD 
Nivelul de incarcare a bateriei 
Temperatura mediului ambiant de la 10 °C la 35 °C  
Alarme si indicatori eroare de sistem: 
pornirea programului  
finisarea programului  
descarcarea bateriei volumul de extragere a bacteriilor 
Durata de operare autonomă, ore > 3  
Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz 
Accesorii 
Încărcător de la priza de perete 220V, 50Hz  
Acumulator reîncărcabil 1 buc. 
Trusă pentru păstrare/depozitarea dispozivului în funcție de complectație  
Sita pentru admisie de aer cu 90mm  
Filtre 100 buc.  

	Bucată
	1
	                               80,000.00 
	SCM Gheorghe Paladi

	9. 
	Lot-10-Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentelor 
	Specificația tehnică: 
Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților 
Volumul camerei: 50-60 L 
Carcasa exterioară: din oțel inoxidabil AISI 304 
Camera de spălare construită: din oțel inoxidabil AISI 316L 
Nișă interioară specializată pentru dezinfectant și detergent 
Pompă de apă, internă 
Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de 
scuregere ≤ 90 ° C 
Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării 
și impiedică scurgerea aburului 
Proces de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor 
Numărul de uși – 1 unitate 
Ușa cu geam din sticlă, astfel incît materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil 
Iluminare internă a camerei 
Programe de dezinfecție implicite – min 5 
Programe care pot fi programate de către utilizator-  min 5  
Ecran LCD, color 
Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, 
temperatura apei, timpul rămas, numărul programului 
Limbajul interfeței și meniului: română / rusă 
Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție 
Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului 
Imprimantă termică, integrată 
Temperatura de uscare  ≥ 125 grade 
Pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului 
Senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului 
Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură 
electronice de precizie înaltă 
Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor 
Alarme: sonore și vizuale 
Alarme cu afișarea codului și descrierei complete a problemei cît și acțiunilor de 
remediere 
Tensiunea de alimentare220V, 50 HZ 
Accesorii și consumabile: 
Suport pentru mașina de spălat: 1 buc 
Rafturi de încărcare: min. % 
Coșuri pentru instrumente: min. 5 
Hirtie imprimantă: 20 buc 
Detergent, volum: min. 5L pentru min. 100 cicluri 
Dezinfectant, volum: min. 5L pentru min. 100 cicluri 
HEPA filtru: min 15 buc;

	Bucată
	1
	                             180,000.00 
	SCM Gheorghe Paladi

	10. 
	Lot-11-Sinoptofor
	Panou electronic de control 
Gama de citire a scalei unghiului orizontal, grade de la 0 la ±45 
Gama de citire a scalei unghiului vertical de la 0 la ±10 
Gama de indicații ale scalei unghiului de rotație, grade de la 0 la ±20 

Diviziune la scară       
unghiuri de rotație, unghiuri orizontale și verticale, grade 1       
instalarea ocularelor capetelor optice în funcție de distanța interpupilară, mm 2 

Unghiul de rotație al fiecărui cap optic în timpul întoarcerilor independente nu este mai mic de ±45 de grade 

Unghiul de rotație al fiecărui cap optic cu rotații simetrice ale ambelor capete      
în direcția de convergență a axelor optice ale ocularelor capetelor, nu mai puțin de 45 de grade      
în direcția de divergență a axelor optice ale capetelor ocularului, nu mai puțin de 25 de grade 

Unghiul de rotație al capetelor optice în timpul rotilor unilaterale a îmbinării nu este mai mic de ± 30 de grade 
Rotația obiectelor față de axa optică în ambele direcții de la zero, nu mai puțin de 15 grade 
Distanța dintre axele ocularelor capetelor optice variază în intervalul, mm de la 50 la 70 mm 
Eroare la setarea distanței dintre axele ocularelor, nu mai mult de, mm ±4
Abaterile citirilor pe scale nu trebuie să depășească 
unghiuri orizontale, grade ±1       
unghiuri verticale, grade ±2 
Mărirea sistemului optic (2±0,1)X 
Frecvența intermitentului și a oscilațiilor automate combinate și separate pe secundă, variind de la 1 la 8 
Tensiune de alimentare de la rețeaua de curent alternativ cu frecvența 50/60 Hz, 240V 

	Bucată
	1
	                               80,000.00 
	AMT Riscani

	11. 
	Lot-12-Oftalmoscop manual cu oglinda si lupa 13 si 20 dioptrii
	Oftalmoscop manual cu oglinda si lupa 13 si 20 dioptrii 
Distanța focală a oglinzii concave, mm - 170 
Diametrul luminos al oglinzilor, nu mai puțin, mm - 42,5 
Diametrul găurii din diafragmele oftalmoscoapelor, mm - 3,0-4,0 
Puterea optică a două lupe ar trebui să fie de 13 dioptrii și 20 de dioptrii (mărire 3,25x și 5x) 
Diametrul luminos al lupelor, nu mai puțin de, mm - 30 
Oftalmoscop cu oglindă plată, buc. - 1 
Oftalmoscop cu oglindă concavă, buc. - 1 
Lupa 13 dioptrii, buc. - 1 
Lupa 20 dioptrii, buc. - 1 
Diafragmă cu fantă 5/40 mm, buc. - 1 
husă, buc. - 1 

	Bucată
	1
	                                 4,200.00 
	AMT Riscani

	12. 
	Lot-13-Cardiomonitor fetal, Dоррlеr
	Cardiomonitor fetal, Dоррlеr 
Măsurare precisă, 
1.Ecranul TFT de min 2,0 inchi afișează valoarea FHR, forma de undă a inimii fetale; 
2. Trei moduri de măsurare: Numărătoare în timp real, medie și manuală; 
3. Difuzor încorporat și interfață de ieșire a sunetului;
4. Sondă cu ultrasunete de înaltă sensibilitate cu 2.0MHz-3.0MHz; 
5. Detectarea și indicarea sondei oprite; 
6. Luminozitate și volum reglabile
7. Baterii reincarcabile ,cablu de conctare la 220V

	Bucată
	8
	                               20,000.00 
	AMT Riscani

	13. 
	Lot-14-Inhalator nebulizor cu ultrasunet 
	Inhalator cu ultrasunet 
Descriere Inhalator/nebulizator cu ultrasunet pentru terapia respiratorie 
Parametru Specificația 
Dimensiunea medie a particulelor aerodinamice ≤ 5μm 
Viteza de pulverizare ≥ 2ml/min 
Metoda de pulverizare, Vibrații ultrasonore 
Fluxul de vapori Reglabil 
Încălzirea soluțiilor ≥ 35⁰C 
Accesorii în set: Adulți da ,Copii da 
Volumul maxim al unui recipient pentru medicament ≥ 8 ml 
Setarea timpului de inhalare/nebulizare continuu sau de la 0 la 60 min 
Nivelul de zgomot ≤ 55 dB 
Alimentarea 230V, 50/60Hz 
Termen de garanție 24 luni

	Bucată
	8
	                               16,000.00 
	AMT Riscani

	14. 
	Lot-15-Încălzitor de Parafină 8l
	Încălzitor de Parafină 
Volum – min 8 l
Rezervor din aluminiu alimentar. La suprafața exterioară a rezervorului este dotat
Cu  incalzitoare electrice plate bazate pe un termo-rezistent.
Carcasa exterioară este din oțel și este vopsită .
Robinet de scurgere a parafinei.
Întreținerea automată a temperaturii este asigurată de un senzor-releu temperatură. 
Setarea modului dorit (temperature amestecului de lucru) prin utilizarea butoanelor termostatului. Termoregulator care asigură reglarea lină a temperaturii de la 40 la min 70 ° C. 
Pentru controlvizual al temperaturii de încălzire pe partea stângă a frontului panoul este un termometru digital. 
Rezervor de încalzire dotat cu capac
Volum: min 8 L
Garanție 2 ani

	Bucată
	1
	                               15,000.00 
	AMT Riscani

	15. 
	Lot-16-Cazan de dezinfectare
	Cazan de dezinfectare 
Specificatie tehnica 
Fierbator pentru captusele in sectia de fizioterapie;
Dimensiuni totale, mm 810×400×700 ±10%; 
Dimensiunile camerei, mm 670x280x 180 ±10%; 
Tensiunea de intrare: 380V; 
Greutatea  max 50kg; 
Timpul de fierbere, min 1-60;
	Bucată
	8
	                             400,000.00 
	AMT Riscani

	16. 
	Lot-17-Diatermocoagulator pentru endoscopie flexibilй 
	Diatermocoagulator (pentru endoscopia flexibilă)
Tip: Combinat, cu regimuri endoscopice
Putere: max 400W;
Moduri de lucru: 
Monopolar: 
Тăiеrе;
Тăiеrе cu coagulare;
Тăiеrе intensificată cu coagulare;
Coagulare;
Coagulare,,Autostop";
Coagulare intensificată;
Fulgurație;
Coagulare prin pulverizare (spray);
Bipolar:
Coagulare;
Тăirе cu coagulare;
Соаgulаrе cu disecție;
Coagulare,,Autostop";
Coagulare,,Autostart-Stop";

Sursa de аlimепtаrе: 220V,50Hz
Accesorii:
Culit endoscopic (oplional) - 1 buc;
Electrod neutru din cauciuc cu cablu de сопесtаrе 1а coagulator - 1 buc

	Bucată
	1
	                               90,000.00 
	SCM Gheorghe Paladi

	17. 
	Lot-18-Înregistrator temperatură USB PDF
	Înregistrator temperatură USB PDF 
Destinație: pentru monitorizare teamperaturii în timp real cu precizie înaltă a produselor biomedicale din sânge în timpul depozită și transportării
Intervale de măsurare (minimal) a senzorului:-30C până la +60C
înregistrare în timp real a datelor.
Rezoluție de citire: 0.1C
Afișarea datelor în timp prezent valori cu o zecimală în C
Timp de reacție al senzorului: mai puțin de 7 minute în aer în mișcare (1m/s conform EN12830:1999)
Capacitate de înregistrare de temperatură: minim 100 zile la interval de 10 minute de înregistrare, 150 zile la interval de 15 minute la interval 15 minute de înregistrare 
Memorie statică (pentru afișare pe LCD)
Valori maxime/minime și valori ale duretei alarmei.
Interval de eșantionare configurabil: de la 30 de secunde la 18ore
Opțiuni de pornire a înregistrării Pornire: prin apasare buton sau setarea dataă și ora specifică.
Întirziere opțională: de pornire de până la 72 ore
Indicație de înregistrare: Simbol  REC pe LCD
Alarme: trei alarme superioare configurabile și trei alarme inferioare configurabile
Timp de descărcare , cu memoria plină: nu mai puțin de 30 secunde de la momentul inserării până la dispoznibilitatea raportului PDF
Securitate: IEC 60529: IP64 cu capac USB montat
Sursa de alimentare:  Baterie CR2032 3V LiMnO2 (înlocuibilă)/ CR2450 3V LiMnO2 sau similar
Durata de viață a bateriei: 1 an de viață a bateriei înainte de pornire 
Ceas în timp real încorporat
Interfața de conectare: USB, mufă de tip A 
Software PDF reader, Analyser 2.8 sau o versiune ulterioară 
Material carcasă: policarbonat
Modele validate de OMS
Cu certificat: WHO PQS: E006-099
ISO 9001:2015
ISO14001:2015

	Bucată
	150
	                             370,120.00 
	CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI - CNTS

	18. 
	Lot-19-Agitator orbital 100/min
	Agitator orbital cu platformă pentru probe RPR. Viteza de torații minim interval  0-100 rot/min, viteza reglabilă.  Cu posibilitate de setare timer.

	
	1
	                               20,000.00 
	CS Ceadir Lunga



[bookmark: _GoBack]Valoarea estimativă fără TVA: 3 505 320,00 lei 
9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru toate loturile.
3) Pentru mai multe loturi. 
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite 
		Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte  alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și  alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea  după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a  fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare. 
Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă. 
Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte. 
Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.
11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

12.  Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru. 

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. 	Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică 

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 
16. [bookmark: _Hlk85702559]Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

	Nr.
d/o
	Criteriile de calificare și de selecție
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Obligat
Ivitatea


	1
	Cererea de participare
	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul
companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de
	DA




	
	
	către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115
din 15.09.2021.
	

	2
	Specificația tehnică
	· original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021
Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.
ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:
· pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;
· pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real
· oferit imagine în timp real pagina 11).
În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei
"Accesorii
Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a
ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale."
	DA

	3
	Specificația de preț
	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021
Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.
	DA

	4
	DUAE
	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat
neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.
	DA

	5
	Garanția pentru ofertă
	· 2% din valoarea ofertei fără TVA.
-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.
· În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor
	DA

	6
	Declarație privind valabilitatea
ofertei (160 de zile)
	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul
companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de
	DA




	
	
	către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va
calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.
	

	
Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.
Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.
Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE Cerințe de calificare obligatorii

	7
	Certificat de atribuire a contului bancar
	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul
delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	8
	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit
	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează
actul/documentul de împuternicire;
	DA

	9
	Lipsa restanțelor față de bugetul public național
	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”
	DA

	10
	Situația financiară
	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează
actul/documentul de împuternicire;
	DA

	11
	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit
	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea
numărului de referința/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.
	DA

	12
	Declarație de la Ofertant
	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de
împuternicire;;
	DA

	13
	Declarație de la Ofertant
	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni -
(dacă în specificația tehnică la lot nu se prevede un alt termen)	originală,
	DA




	
	
	confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,
la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	

	14
	Declarație de la Ofertant
	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării
sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	15
	Declarație de la ofertant
	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau
împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	16
	Declarație de la Ofertant
	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau
împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	17
	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,
	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se
anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	18
	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale
	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale.
	DA

	19
	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale
	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale:
Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit
	DA

	20
	Declarație de la ofertant
	cu privire livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,
la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	21
	Cerințe pentru mijloace de măsurare şi a
măsurărilor supuse controlului metrologic
	Se vor prezent următoarele documnte conform HG 1042/2016
· Certificat aprobare de Model a mijlocului de măsurare -valabil;
· Buletin de verificare metrologică inițială -valabil;
	DA

	22
	Cerințe pentru mijloace de cântărit
	Se vor prezent următoarele documente conform HG nr. 267/2014 Declarație de conformitate eliberată de către producător- valabilă;
La livare mijloace de cântărit obligatoriu să corespundă următoarelor cerințe: marcat în mod vizibil, lizibil și indelebil cu următoarele inscripţionări:
· marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar;
· numărul certificatului de examinare CE de tip, unde este cazul;
· sigla sau denumirea producătorului, denumira comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia;
· clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între două linii paralele orizontale unite prin două jumătăţi de cerc;
· limita maximă de cîntărire sub forma Max...;
· limita minimă de cîntărire sub forma Min...;
· diviziunea de verificare sub forma e =...;
· număr de tip, de lot sau de serie; și după caz;
· pentru aparatele de cîntărit neautomate construite din elemente separate care se asamblează, marca de identificare pe fiecare eliment;
· diviziunea de verificare, dacă d este diferit de e, sub forma d =...;
· efectul maxim aditiv de tară, sub forma T = +...;
· efectul maxim substractiv de tară, dacă este diferit de Max, sub forma T = -...;
· diviziunea tarelor, dacă este diferită de d, sub forma d(T) =...;
· sarcina limită , în cazul în care este diferită de Max, sub forma Lim =...;
	DA




	
	
	· limitele speciale de temperatură, sub forma... °C/...°C;
· raportul dintre receptorul de greutate şi sarcină.
De asemenea, potrivit art. 31 alin (1) din Legea 235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări emise de organismele de evaluare a conformităţii notificate, acreditate de organismele naționale de acreditare semnatare ale Acordului de recunoaştere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare, eliberate pentru produsele importate din statele membre ale Uniunii
Europene, traduse în limba română şi confirmate prin semnătura importatorului.
	

	Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

	23
	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă şi/sau spălare de bani
	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de
împuternicire.
	DA

	24
	Garanția de bună execuție
	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;
2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:
Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212
IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)“
Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS
	DA




17. [bookmark: _Hlk95134634]Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:
Transfer la contul instituției
Beneficiar:      MF-TR Chișinău-bugetul de stat
                  Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN:  MD23TRPCCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
Codul băncii: TREZMD2X. 
Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____din ______.
Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei 
sau 
Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. 
Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei. 
[bookmark: _Hlk149572187]Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin. 
Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații: 
a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; 
b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice; 
c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.
18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.
Transfer la contul instituției
Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
                  Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN:  MD23TRPCCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
Codul băncii: TREZMD2X. 
Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție
publică nr. _____din ______.
sau
Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.
Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS
Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.  
Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 1%, 3 runde). 
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică
22. [bookmark: _Hlk71621175]Ofertele se prezintă: în lei.
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț, cu corespunderea tuturor cerințelor,  per lot.
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
· conform SIA RSAP MTender
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 
29. Ofertele întârziate vor fi respinse. 
30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.
32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): 
35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:  
36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis  la publicare la data de 24.06.2026
37.  Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 24.06.2026

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	Se va utiliza

	Sistemul de comenzi electronice
	-

	Facturarea electronică
	Se va utiliza

	Plățile electronice
	Se va utiliza


39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial  al Uniunii Europene): da___________________
(se specifică da sau nu)

[bookmark: _Hlk95134722]		Conducătorul grupului de lucru:                        semnat electronic                           Gheorghe GORCEAG
