## Reagenți 2026
IMSP SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE ȘI ÎNGRIJIRI CRONICE
Secția Diagnostica. Serviciu Laborator Clinic.
NECESARUL REAGENȚI ȘI CONSUMABILE DE LABORATOR PENTRU 2026
[8 empty] | Reagenți |  |  |  | Calibratori |  | Control de calitate |  | Rotore de reacție |  | Alte consumabile specifice
Nr. LOT | Denumirea LOTULUI | Denumirea mărfurilor achiziționate | Numărul de investigații planificat pentru 2026 | Unitate de măsură | Cerințe tehnice pentru reagenții și consumabilele specifice utilizate în proces de analize | Prețul/Lot (fără TVA) | Denumire investigație | Nr. Teste | Nr. Seturi de reagenți (set) | Suma totală per seturi (fără TVA) | Suma totală per seturi (cu TVA) | Volum necesar | Suma (cu TVA) | Volum necesar | Suma (cu TVA) | Bucăți | Suma (cu TVA) | Soluții de spălare | Sample Wells (cuve pentru probe de pacienți) | Piese-consumabile pentru mentenanțe tehnice | Lampe | Servicii de mentenanță
1 | Biochimie BioSystems A25/A15 | Urea UV | 15400 | Test | Control metrologic: În anul 2026 se solicită organizarea controlului metrologic al echipamentului + Certificat de control metrologic. Organizarea controlului metrologic în laboratorul beneficiarului. Costul serviciilor și materialului de control metrologic să fie inclus în buget estimat pentru lotului dat. Cerințe obligatorii. I. Cerințe pentru reagenți: Reagenți originali sau adaptabili. Stabilitatea setului deschis sau volumului de reagent aplicat la 4-8 ºC pe bordul analizatorului - în mediu nu mai puțin de 6-7 zile. (A) Furnizorul obligator să prezinte Certificat propriu-elaborat care declară numărul minim posibil de teste executate dintr-un set luînd în calcul obligator: (1) volumul veridic total (analitic + non-analitic) al reagentului pipetat de către analizator automat pentru unu test; (2) volumul mort al flaconului pentru reagent aplicat pe bordul analizatorului; (3) pierderi în urma aplicării manuale a reagenților (dacă sunt înregistrate de către Furnizor). Volumul mort al fiecărui set (flacon) de reagent - să se considere neaplicabil pentru ulterioarul consum posibil. (B) Ulterior, livrările să fie însoțite de Certificate de Calitate pentru fiecare Lot Nou de reagenți. (C) Fiecare factură să fie însoțiră de Anexă comună sau un Aviz cu privire la: REF seturilor livrate; LOT seturilor livrate; Termenii de valabilitate seturilor livrate. II.Cerințe pentru Calibratori: Indicatori de trasabilitate - insert pentru fiecare kit de calibratori să conțină (sau să fie anexat la livrare) valorile de incertitudini a componentelor multicalibratorului. Numărul de seturi suficient pentru calibrarea seturilor diagnostice contractate, și anume: (1) Calibrator de tip ”multiconstituient” : componența minimă necesară a setului pentru: urea, creatinina Jaffe, acid uric, proteina tot., albumina, glucoza, bil.tot., bil.conj., ALAT, ASAT, GGTP, ALP, Amilaza, Calciu, LDH, Colesterol, Trigliceride, HDL, LDL, Fier. (2) Calibratori speciali : (a) Calibratori pentru Proteina în urină în număr de seturi reieșind din stabilitatea setului deschis. (b) Pentru Proteina C-reactivă se admite calibrator aparte în volum suficient pentru numărul seturilor diagnostice pentru anul 2026 luînd în considere frecvența de calibrare recomandată de producător, stabilitatea curbei de calibrare în «număr de _ zile» conform declarației producătorului în insertului kitului diagnostic, sau frecvența recomandată de calibrare; necesarul minim pentru anul 2026 - 6 mL de Standard. (c) Calibratori pentru Microalbumina în urină în număr de seturi reieșind din stabilitatea setului deschis. (d) Calibratori pentru Ferritina în număr de seturi reieșind din stabilitatea setului deschis; Costul calibratorirol si QC să fie inclus în bugetul estimat pentru lotul dat. (3) Estimarea volumului Calibratorilor : (a) calibratorul ”multiconstituient” cu posibilitatea de congelare a calibratorului reconstituit în alicvote a cîte 0,5 mL/alicvota; volumul de uz minim de calibrator tip ”multiconstituient” necesar pentru o zi - 0,5 mL de multicalibrator pentru calibrare/recalibrare tuturor metodelor la discreția utilizatorului; volumul total de calibrator ”multiconstituient” necesar pentru anul 2026 - minim 175 mL; (b) Pentru HbA1c - 2 seturi de calibratori pentru anul 2026; (c) Pentru Microalbumina din urină - minim 4 seturi de calibratori pentru anul 2026; (d) Pentru Ferritina - minim 2 seturi de calibratori pentru anul 2026; (e) Pentru Proteina C-reactivă - minim 6 mL. (4) Costul tuturor calibratorilor să fie inclus în bugetul estimat pentru lotul dat. III.Control de calitate intern. Materiale de control: Numărul de seturi suficient pentru QC intern zilnic al seturilor diagnostice contractate, și anume: (1) Material de QC de tip ”multiconstituient” : în minim 2 nivele cu componența necesară a setului pentru executarea contolul seturilor diagnostice pentru: urea, creatinina J., acid uric, proteina tot., albumina, glucoza, bil.tot., bil.conj., ALAT, ASAT, GGTP, ALP, Amilaza, Calciu, LDH, Colesterol, Trigliceride, HDL, LDL, Fier. Seturi de QC multiconstituient cu posibilitatea de congelare a materialului de control reconstituit în alicvote a cîte 0,5 mL/alicvota; volumul de uz minim de material de control intern de tip ”multiconstituient” necesar pentru o zi - 0,5 mL de control reconstituit pentru QC intern zilnic; volumul total necesar pentru anul 2026 - minim 190 mL pentru fiecare nivel de material de control multiconstituient. (2) Material de QC special: (a) Pentru Proteina în urină cu frecvență de aplicare o dată la 5 zile în volum de 0,2-0,3 mL/alicvota, volum minim necesar - 10 mL nivel 1 și 10 mL nivel 2; (b) Pentru Proteina C-reactivă în volum suficient pentru numărul seturilor diagnostice pentru anul 2026 cu frecvență de aplicare o dată la 5 zile (și la necesitate) în volum de 0,2-0,3 mL/alicvota, necesarul minim pentru anul 2026 - 12 mL nivel 1 și 12 mL nivel 2; (c) Pentru HbA1c - 2 seturi; (d) Pentru Ferritina - 2 seturi; (e) Pentru Microalbumina - 4 seturi. (3) Costul tuturor tipuri de material de control să fie inclus în bugetul estimat pentru lotul dat. IV.Alte consumabile specifice sistemului analitic automat A25 (inclusiv pentru A15): (1) Soluții de spălare specifice sisteme analitice automate A15 și A25 - să fie estimat în exces din volumul necesar pentru spălările de rutină între pipetările reagenților necompatibili reieșind din necesități tehnice ale aparatului. Necesarul minim pentru 2026: Conc.Washing Solution - minim 100 mL, Conc. System Solution - minim 4000 mL, Washing Solution - minim 3000 mL; (2) Seturi de mentenanță periodică (dacă sunt prevăzute de la producător) - minim 2 (solicitate la necesitate la discreția beneficiarului); Seturi de mentenanță generală - 1 set pentru A15 și 1 set pentru A25 (solicitate la necesitate la discreția beneficiarului); (3) Lampe fotometrice: 6V/10W Halogen Pamps Pack A15 - 1 buc., 12V/20W Halogen Pamps Pack A25 - 1 buc (solicitate la necesitate la discreția beneficiarului); (4) Ace pentru pipetarea reagenților și serului pentru A25/A15 - costul să fie incluse în bugetul lotului dat (solicitate doar la necesitate la discreția beneficiarului în conformitate cu cerințele tehnice a echipamentului A15 și A25); (5) Seringi (și pistoanele acestora cu protecții corespunzătoare) pentru A25/A15; (6) La necesitate - pompe sau alte piese specifice uzate în proces de lucru - să fie oferite în conformitate cu cerințele tehnice a echipamentului A15 și A25; (7) Piese-consumabile: Hydro cilindru pentru A25 (sau A15), Operating hose A25 (sau A15), Think Probe A25 (sau A15), FAN A15 - pentru asigurarea mentenanțelor; (8) Sample Wells pentru seruri de control și calibratori - minim 3000 buc; (9) Rotori de reacție - minim 600 buc.; (10) Costul tuturor consumabilelor specifice sistemului analitic automat A25 (inclusiv pentru A15) și kiturile de mentenanță - să fie incluse în bugetul estimat pentru lotul dat. V.Cerințe tehnice adiționale obligatorii pentru sistem analitic automat A25/A15: (1) Adițional se solicită consumabile (seturi de filtre) necesare pentru pentru perioada de activitate de 12-14 luni pentru stația de deionizare aflată în utilizare - Aqualine Water Treatment System; Costul seturilor de filtre și alte accesorii consumabile necesari pentru funcționarea non-stop a mini-stației pentru furnizarea apei deionizate - să fie incluse în bugetul estimat pentru lotul dat; Servicii de suport tehnic și spălarea igienică a stației de deionizare a apei în timpul serviciilor de schimbare a filtrelor să fie efectuate de Ingineri de la Furnizor BioSystems sau de specialist în sisteme de filtrare a apei și instalarea filtrelor. VI. Cerințe generale: Certificate de Conformitate/Calitate de la producător pentru reagenți, calibratori, material de control - CE; IVD; Declarație sau Certificat de deținere a achipei de ingineri specializați în deservirea tehnică a echipamentului automat de biochimie A25 și A15. VII. Cerințe pentru suport tehnic al inginerului-specialist și asigurarea funționalității echipamentelor BioSystems A25/A15 pentru anul 2026: (1) Ре раrсursul termenului de valabilitate а Contractului de comodare, ореrаtоrul есоnоmiс să asigure deservirea tehnică și oricare tip de mentenanțe prin mobilizarea inginerului-specialist (sau echipei) pentru echipamente de biochimie; costul tuturor serviciilor să fie inclus în bugetul estimat pentru lotul dat. (2) Timpul de reacționare, mobilizare și imрliсаrеа inginerului-specialist lа solicitarea de tip «urgent» pentru soluționarea disfuncțiunilor grave а analizatorului în Laboratorul IMSP SCRÎC pentru servicii de rераrаție - maxim 1 zi lucrătoare. Оmitеrеа sau/și reținеrеа sеrviсiilоr de rераrаțiе de tip «vital» sau altor tipuri de sоluționări de tip «urgent» саrе vor opri activitatea Laboratorului pentru asigurarea IMSP cu analize hematologice generale, se va penaliza рrin implicarea serviciului juridic al IMSP SCRÎC. (3) IMSP SCRÎC și specialiștii din cadrul Laboratorului nu poartă răspundere materială pentru oricare tip de defecțiune «internă» de tip non-uzură a aparatului pentru biochimie pe durata Contractului de comodare și Contractului de achiziție de reagenți pentru BioSystems A25. (4) Intervenția inginerilor-specialiști : (a) Frecvența vizitelor periodice obligatorii pentru servicii de suport tehnic în lucrări corective, reparații, verificări profilactice și reinstruire la necesitate - trimestrial conform programării preventive; (b) Pentru lucrări corective și reparații tip vital/urgent - la necesitate; (c) Intervenția inginerilor pentru mentenanțe periodice sau generale - conform programării preventive sau vital/urgent la necesitate pentru asigurarea continuității permanente a investigațiilor biochimice zilnic. | 474387.69 | Urea UV | 15400 | 22 | 13365 | 14410 | 175 mL | 12050.5 | 200 mL | 13772 | 600 | 108588 | 11150 | 1440 | 15322.95 | 2909.2 | 12000 |  | Suma totală
|  | Creatinina Jaffe | 15400 | Test |  |  | Creatinina Jaffe | 15400 | 11 | 3740 | 4015 |  |  | 200 mL | 13772 | [8 empty] | 474387.69
|  | Proteina totală, metoda Biuret | 5600 | Test |  |  | Proteina totală, metoda Biuret | 5600 | 4 | 1920 | 2080
|  | Albumina | 4200 | Test |  |  | Albumina | 4200 | 6 | 1440 | 1560
|  | Glucoza, metoda PAP | 19600 | Test |  |  | Glucoza, metoda PAP | 19600 | 14 | 4760 | 5110
|  | Amilaza totală | 7000 | Test |  |  | Amilaza totală | 7000 | 28 | 31500 | 34020
|  | ALAT | 13300 | Test |  |  | ALAT | 13300 | 19 | 11352.5 | 12255
|  | ASAT | 13300 | Test |  |  | ASAT | 13300 | 19 | 11352.5 | 12255
|  | gamma-GTP | 7400 | Test |  |  | gamma-GTP | 7400 | 11 | 12375 | 13365
|  | Fosfataza alcalină | 5500 | Test |  |  | Fosfataza alcalină | 5500 | 22 | 6600 | 7128
|  | Bilirubina totală | 10000 | Test |  |  | Bilirubina totală | 10000 | 20 | 5400 | 5850
|  | Bilirubina conjugată | 6000 | Test |  |  | Bilirubina conjugată | 6000 | 12 | 3330 | 3600
|  | LDH | 625 | Test |  |  | LDH | 625 | 1 | 522.5 | 565
|  | Proteina în urină, metoda cu pirogalol roșu | 625 | Test |  |  | Proteina în urină, metoda cu pirogalol roșu | 625 | 1 | 305 | 330 |  |  | 10 mL + 10 mL | 1295.8
|  | Proteina C-reactivă | 4800 | Test |  |  | Proteina C-reactivă | 4800 | 24 | 34392 | 37152 | 6 mL | 842.82 | 12 mL + 12 mL | 7159.2
|  | Colesterol total | 12600 | Test |  |  | Colesterol total | 12600 | 9 | 7830 | 8460
|  | Trigliceride | 9800 | Test |  |  | Trigliceride | 9800 | 7 | 6965 | 7525
|  | Colesterol-HDL | 2400 | Test |  |  | Colesterol-HDL (cu Calibrator) | 2400 | 16 | 22489.6 | 24294.4
|  | Colesterol-LDL | 2700 | Test |  |  | Colesterol-LDL (cu Calibrator) | 2700 | 18 | 42494.4 | 45892.8
|  | HbA1c - direct (cu QC și Calibrator) | 350 | Test |  |  | HbA1c - direct (cu QC și Calibrator) | 350 | 1 | 13772.16 | 14873.8 | 2 set | 2810.94 | 2+2 set | 5261.36
|  | Ferritina (cu QC și Calibrator) | 180 | Test |  |  | Ferritina (cu QC și Calibrator) | 180 | 2 | 6690.82 | 7226.08 | 2 set | 449.52 | 2+2 set | 5523.04
|  | Microalbumina în urină (cu QC și Calibrator) | 320 | Test |  |  | Microalbumina (cu QC și Calibrator) | 320 | 4 | 1656 | 1788 | 4 set | 722.88
|  | Calciu total | 1200 | Test |  |  | Calciu total | 1200 | 1 | 680 | 735
|  | Fier seric | 5000 | Test |  |  | Fier seric | 5000 | 10 | 8475 | 9150
|  | Acid Uric, metoda enzimatică | 7500 | Test |  |  | Acid Uric, metoda enzimatică | 7500 | 6 | 5910 | 6390
2 | Hematologie Mindray BC-760 | Hemoleucogramma (CBC+5DIFF) | 18000 | Test | Control metrologic: În anul 2026 se solicită organizarea controlului metrologic al echipamentului + Certificat de control metrologic. Organizarea controlului metrologic în laboratorul beneficiarului. Costul serviciilor și materialului de control metrologic să fie inclus în buget estimat pentru lotului dat. Cerințe pentru echipament hematologic automat: I. Cerințe pentru reagenți, piese consumabile / non-consumabile specifice sistemului analitic de tip închis: (1) Oferta pentru lotul dat obligator să includă următoarele poziții: (a) seturi de reagenți în exces (mai ales pentru poziția ofertei cu setruri de Diluenți) luînd în considerare proceduri de spălări frecvente din contul reagenților conform protocolului intern automat de spălări programate individual de producător, inclusiv în «regim de hibernare»; (b) material hematologic suficient pentru control de calitate zilnic; (c) soluții consumabile de spălare (în exces) pentru asigurarea recomandărilor pentru mentenanțele zilnice de rutină; (d) seturi pentru mentenanțe «non-generale» periodice specifice (tip «spot») dacă va necesitate în caz de defectare nereparabilă și la recomandarea inginerului-expert în suport tehnic și reparația Mindray BC-760, și anume : piese supuse uzurei înalte, sau filtre, sau camere de flow-citometrie (la necesitate în caz de defectare nereparabilă), sau tuburi solitare, sau pompe solitare, sau seringi individuale, sau ace individuale sau oricare alte piese consumabile sau non-consumabile specifice sistemului automat Mindray BC-760, să fie prevăzute și livrate reieșind din necesitate tehnică stringentă (obligatorie, vitală, nereparabilă), costul servicilor inginerului-expert și a pieselor necesare să fie inclus în Bugetul estimat pentru lotul dat; (e) Numărul «kiturilor de mentenanță generală»: unu set obligator (cel de-al doilea - la discreția inginerului specialist în deservirea tehnică a analizatorului hematologic în baza recomandărilor acestuia), costul serviciilor de suport tehnic al inginerului-specialist în Mindray BC-760 și kiturilor să fie inclus în bugetul estimat pentru lotul dat. (2) Facturarea și livrarea reagenților să se execute conform codurilor REF-ului împachetărilor de la producător și prețul acestora, dar suplimentar la factură să se anexeze avizul de specificare pentru care număr estimativ de investigații (nr. de teste generale) va fi suficient volumul seturilor livrate, luînd în considerare și exceptînd volumurile consumate pentru proceduri standad de autospălări timp de 9-10 ore de lucru per zi (6 zile lucrătoare/săpt.) și 80-100 analize generale per zi. Fiecare factură să fie însoțiră de Anexă comună sau un Aviz cu privire la: REF seturilor livrate; LOT-ul seturilor livrate; Termenii de valabilitate a seturilor livrate. (3) Control de calitate și material de calibrare: Material hematologic suficient pentru control de calitate zilnic. Pentru anul 2026 se solicită - 7 seturi de QC a cite 3 nivele pentru anul 2026, costul inclus în bugetul estimat pentru lotul dat. Material sintetic de calibrare (dacă este necesar) inclus în bugetul estimat pentru lotul dat. II. Cerințe pentru suport tehnic al inginerului-specialist și asigurarea funționalității aparatului pentru anul 2026: (1) Ре раrсursul termenului de valabilitate а Contractului de comodare, Furnizorul să asigure servicii de suport tehnic (inclusiv la distanță prin oricare modalitate de consult sau implicare prin IT tehnologii) și oricare tip de mentenanțe (periodice și generale), oferirea serviciilor de suport tehnic prin mobilizarea echipei de ingineri specializați în sistem automat al Mindray BC-760. Costul servicilor tehnice înalt-specializate al inginerului în Mindray BC-760 să fie inclus în bugetul estimat pentru lot dat. (2) Timpul de reacționare, mobilizare și imрliсаrеа inginerului-specialist lа solicitarea de tip «urgent» pentru soluționarea disfuncțiunilor grave а analizatorului în Laboratorul IMSP SCRÎC pentru servicii de rераrаție - maxim 1 zi lucrătoare. Оmitеrеа sau/și reținеrеа sеrviсiilоr de rераrаțiе de tip «vital» sau altor tipuri de sоluționări de tip «urgent» саrе vor opri activitatea Laboratorului pentru asigurarea IMSP cu analize hematologice generale, se va penaliza рrin implicarea serviciului juridic al IMSP SCRÎC. (3) IMSP SCRÎC și specialiștii din cadrul Laboratorului nu poartă răspundere materială pentru oricare tip de defecțiune «internă» de tip non-uzură a aparatului hematologic pe durata Contractului de comodare și Contractului de achiziție de reagenți pentru Mindray BC-760. (4) Intervenția inginerilor-specialiști : (a) Frecvența vizitelor periodice obligatorii pentru servicii de suport tehnic în lucrări corective, reparații, verificări profilactice și reinstruire la necesitate - trimestrial conform programării preventive; (b) Pentru lucrări corective și reparații tip vital/urgent - la necesitate; (c) Intervenția inginerilor pentru mentenanțe periodice sau generale - conform programării preventive sau vital/urgent la necesitate pentru asigurarea continuității permanente a investigațiilor biochimice zilnic. III. Cerințe generale obligatorii pentru reagenți și QC: Certificate de Conformitate și Calitate de la producător, CE, IVD. | 336505.01 | Diluent (550 teste/set) | 40 | 36592
[7 empty] | M-6 LH Lyse (5200 teste/set) | 4 | 24698.56
[7 empty] | M-6 LD Lyse (2200 teste/set) | 9 | 52484.4
[7 empty] | M-6 FD Dye (920 teste/set) | 20 | 84614.4 |  | Servicii de mentenanță | 10000
|  | VSH | 12000 | Test |  |  | ESR Solution Reagent (1500 terste/set) | 8 | 83635.2
|  | Reticulocite | 1200 | Test |  |  | SET CONTROL | 7 | 44480.45 |  | TOTAL | 336505.01
3 | Coagulometru automat Sysmex seria CA | Activitatea Quick Protrombinei cu INR | 13000 | Test | Cerințe pentru kituri diagnostice pentru Coagulometre automate Sysmex seria CA 660/550: Seturi de tromboplastină pentru determinarea: (a) Activității Quick a Protrombinei cu INR - minim 36 seturi, (b) Fibrinogenului Clauss - minim 81 seturi, (c) APTT - minim 18 seturi. Furnizorul obligator să prezinte Certificat propriu-elaborat care declară numărul minim posibil de teste executate dintr-un set luînd în calcul obligator: (1) volumul veridic total (analitic + non-analitic) al reagentului pipetat de către analizator automat pentru unu test; (2) volumul mort al flaconului pentru reagent aplicat pe bordul analizatorului; (3) pierderi în urma aplicării manuale a reagenților (dacă sunt înregistrate de către Furnizor). Volumul mort al fiecărui set (flacon) de reagent - să se considere neaplicabil pentru ulterioarul consum posibil. Cantitatea de teste invalide, nevalidate, pierderi tehnice din cauza erorilor analitice ale analizatorului sau alte neconformități tehnice survenite din oricare altă cauză în afara erorilor user-laborant la analizator, să fie restituite din contul agentului economic. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. La livrare seturilor de calibratori - Certificat de trasabilitate privind calibratorii și valori de incertitudine. CE. IVD. Consumabile specifice: cuve de la producător specifice compatibile cu analizatorul oferit comodat, Certificat de Conformitate de la producător, împachetare - bucăți/set, 33 000 buc pentru anul 2026, prețul să fie inclus în bugetul estimat pentru lotul dat. QC și Calibaratori: Plasma de control umană - 70 mL pentru fiecare nivel; Calibrator PT Multicalibrator - 12 mL; Plasma Umana Standard - 20 mL; prețul QC, CAL, Std., să fie inclus în bugetul estimat pentru lotul dat. Kituri de mentenanță generală pentru echipamente coagulologice automate Sysmex seria CA - 2 kituri pentru anul 2026. Consumabile sau alte piese de mentenanță (lampa, detector, ace, seringi etc.) la necesitate stringentă reieșind din condiții tehnice vitale să fie asigurate din partea agentului economic și incluse în bugetul lotului dat pentru anul 2026. Volumul Soluțiilor de Spălare zilnică și periodică (CA Clean I/II) - în volum suficient pentru anul 2026 (în exces), CA Clean I - minim 4000 mL, CA Clean II - minim 500 mL. Hîrtie termică - 100 buc. Costul tuturor serviciilor de suport tehnic a specialiștilor pe aplicații, metode și suport tehnic specializat - să fie inclusă în bugetul estimat pentru lotul dat. Intervenția inginerilor-specialiști : (a) Frecvența vizitelor periodice obligatorii pentru servicii de suport tehnic în lucrări corective, reparații, verificări profilactice și reinstruire la necesitate - trimestrial conform programării preventive; (b) Pentru lucrări corective și reparații tip vital/urgent - la necesitate; (c) Intervenția inginerilor pentru mentenanțe periodice sau generale - conform programării preventive sau vital/urgent la necesitate pentru asigurarea continuității permanente a investigațiilor biochimice zilnic; (d) Frecvența vizitelor periodice obligatorii a specialistului în aplicații și metode - trimestrial conform programării preventive. | 310020 | Tromborel S (360 teste/set) | 36 | 36000 |  |  |  |  | CA Clean I | 4000 | 68000 | CA II | 500 mL | 1500 | QC I | 70 mL | 13560 | Ci-trol | 50 mL | 10500
|  | Fibrinogen metoda Clauss cu Buffer | 13000 | Test |  |  | Thrombin (160 teste/set) | 81 | 69660 |  |  |  |  | Buffer (1500 terste/set) | 1300 mL | 7800 | Cuve pentru reacții | 33000 buc | 39600 | QC II | 70 mL | 13650 | Cuve 4 mL | 100 buc. | 70
|  | APTT cu Calciu Clorid | 6000 | Test |  |  | APTT (330 teste/set) | 18 | 20880 |  |  |  |  | Calciu (2000 terste/set) | 300 mL | 1800 | PT Multical. | 12 mL | 5400 | Plasma Umana Standard | 20 mL | 5600 | Set mentenanta | 2 buc | 16000
4 | Markeri Cardiaci (Lot deschis pentru Oferte alternative) | Troponina I (sau T) | 400 | Test | Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea din ser, plasma, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluoriscență laterală, test rapid cantitativ. Componența setului: card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Lipsa calibratorilot lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Reader semiautomat să fie instalat și dat în expluatare în baza Procesului verbal de instalare în baza Contractului de comodare pentru 14 luni de exploatare din data semnării contractului de achizitie a reagentilor și consumabilelor. Returnarea readerului - în baza PV de Predare-Primire. Instruirea și suport tehnic inclus în bugetul Ofertei pentru lotul dat. Cerințe generale obligatorii: Certificate de Conformitate de la producător. CE. IVD. Hîrtie termică pentru dispozitiv - 10 buc. Control în minim 2 nivele - 3 seturi. | 72000 | 16000 |  | 40 lei/buc
|  | Troponina I Hs (sau T Hs) | 200 | Test |  |  | 8000 |  | 40 lei/buc
|  | NT-proBNP | 250 | Test |  |  | 30000 |  | 120 lei/buc
|  | CK-MB | 400 | Test |  |  | 18000 |  | 45 lei/buc
5 | Hemoglobina glicozilată (Lot deschis pentru Oferte alternative) | HbA1c | 1100 | Test | Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea din sânge integral cu anticoagulant K3EDTA. Metoda: HPLC sau FIA (test rapid cantitativ) sau imunofluoriscență laterală (test rapid cantitativ), sau oricare altă metodă imunolofică specifică cantitativă. Componența setului: card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Curba de calibrare - spicifică metodei sau digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Reader semiautomat să fie instalat și dat în expluatare în baza Procesului verbal de instalare în baza Contractului de comodare pentru 14 luni de exploatare din data semnării contractului de achizitie a reagentilor și consumabilelor. Returnarea readerului - în baza PV de Predare-Primire. Instruirea și suport tehnic inclus în bugetul Ofertei pentru lotul dat. Cerințe generale obligatorii: Certificate de Conformitate de la producător. CE. IVD. Hîrtie termică pentru dispozitiv - 10 buc. Control în minim 2 nivele - 4 seturi. | 40000 | 36,36 lei/buc
6 | Procalcitonina (Lot deschis pentru Oferte alternative) | Procalcitonina | 75 | Test | Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea din ser, plasma, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluoriscență laterală (sau oricare altă metodă imunolofică specifică), test rapid cantitativ. Componența setului: card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Lipsa calibratorilot lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Reader semiautomat să fie instalat și dat în expluatare în baza Procesului verbal de instalare în baza Contractului de comodare pentru 14 luni de exploatare din data semnării contractului de achizitie a reagentilor și consumabilelor. Returnarea readerului - în baza PV de Predare-Primire. Instruirea și suport tehnic inclus în bugetul Ofertei pentru lotul dat. Cerințe generale obligatorii: Certificate de Conformitate de la producător. CE. IVD. Hîrtie termică pentru dispozitiv - 10 buc. Control în minim 2 nivele - 2 seturi. | 7500 | 100 lei/buc
7 | Cistatina C (Lot deschis pentru Oferte alternative) | Cistatina C | 50 | Test | Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea din ser, plasma, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluoriscență laterală, test rapid cantitativ. Componența setului: card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Lipsa calibratorilot lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Reader semiautomat să fie instalat și dat în expluatare în baza Procesului verbal de instalare în baza Contractului de comodare pentru 14 luni de exploatare din data semnării contractului de achizitie a reagentilor și consumabilelor. Returnarea readerului - în baza PV de Predare-Primire. Instruirea și suport tehnic inclus în bugetul Ofertei pentru lotul dat. Cerințe generale obligatorii: Certificate de Conformitate de la producător. CE. IVD. Hîrtie termică pentru dispozitiv - 1 buc. Control în minim 2 nivele - 1 set. | 2500 | 50 lei/buc
8 | Clostridium diff. (GDH+Toxinele A,B) din mase fecale | Clostridium diff. (GDH+Toxinele A,B) din mase fecale | 300 | Test | Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Clostridium diff. (GDH+Toxinele A,B) din mase fecale Metoda: cromatografie laterală, test rapid calitativ. CE. IVD. | 22500 | 75 lei/buc
9 | Glucometrie. (Lot deschis pentru Oferte alternative) | Chip-test pentru glucometru manual pentru determinarea glicemiei din sînge capilar | 4000 | Test | Test cu microchip, conține ferment glicolitic specific - Glucozoxidaza, pentru glucometria sîngelui integral express rapidă. Agentul economic obligator să ofere 4 glucometre compatibile cu chip-teste achiziționate. Certificat de conformitate de la producător. CE. IVD. | 8000
lei/buc
10 | Urilyser Cell + Urilyzer 100 Pro semiautomat urinar, Analiticon | Strip-test pentru Biochimia calitativă a urinei | 14000 | Buc | (1) Certificat de conformitate CE, IVD. (2) Stripuri (biochimie uscată 12 parametri) - pentru 14 000 de analize generale de urini cu microsopia sedimentului și biochimia urinei. (3) Consumabile (camere-celule specifice de la producător - pentru microsopie pe bordul analizatorului) - pentru 14 000 de analize generale de urini cu microsopia sedimentului și biochimia urinei. (4) Hîrtie termică - 100 buc. (5) Mentenanța generală: 2 pentru anul 2026. Costul serviciilor de mentenanță să fie inclus în bugetul estimat pentru lotul dat. (6) Mentenanță periodică, servicii de consiliere, servicii de instruire sau reinstruire, reparație - costul serviciilor să fie inclus în bugetul estimat pentru lotul dat. (7) Intervenția inginerilor-specialiști : (a) Frecvența vizitelor periodice obligatorii pentru servicii de suport tehnic în lucrări corective, reparații, verificări profilactice și reinstruire la necesitate - trimestrial conform programării preventive; (b) Pentru lucrări corective și reparații tip vital/urgent - la necesitate; (c) Intervenția inginerilor pentru mentenanțe periodice sau generale - conform programării preventive sau vital/urgent la necesitate pentru asigurarea continuității permanente a investigațiilor biochimice zilnic; (d) Frecvența vizitelor periodice obligatorii a specialistului în aplicații și metode - trimestrial conform programării preventive. | 237200 | 7.5 | 105000
|  | Camera-celulă pentru microscopia sedimentului urinar | 14000 | Buc |  |  | 8.25 | 115500
|  | QC pentru urină Nivel I | 12 | Set |  |  | 450 | 5400 |  | Hîrtie termică 100 buc | 900
|  | QC pentru urină Nivel II | 12 | Set |  |  | 450 | 5400 |  | Servicii de mentenanță | 5000
11 | Program de Control de Calitate Extern, European Internațional. (Lot deschis pentru Oferte alternative) | 1. Program Control Chimie Clinică trimestrial | 1 | Buc | Set de control pentru Program de control extern international de calitate European, trimestrial - 4 ori pe an a cîte 2-3 nivele de raportare pentru cel puțin 15 parametri esențiali: Ureea, Creatinina, Proteina totala, Albumina, Acid uric, Bilirubina total/conjugata, Glucoza, ALT (GPT), AST (GOT), γ-GTP, ALP, Alfa-Amilaza totala, LDH, Fier. Certificate: CE, IVD. Furnizorul să asigure cu: suportul inginerului sau specialist în metode de chimie clinică, ghidare și înregistrare prealabilă pe pagina internațională Web a organizatorului de control de calitate european pentru prezentarea rezultatelor controlului de calitate în mod electronic. Acces la rezultate: prin cabinet individual de pe pagina Web a organizatorului de control european sau e-mail. Analizator automat de chimie clinică: BioSystems A25, A15. | 20000
|  | 2. Program Control Coagulare trimestrial | 1 | Buc | Set de control pentru Program de control extern international de calitate European, trimestrial - 4 ori pe an a cîte 2-3 nivele de raportare pentru: PT după Quick cu INR, Fibrinogen după Clauss, APTT, D-dimeri. Certificate: CE, IVD. Furnizorul să asigure cu: suportul inginerului sau specialist în metode de coagulare, ghidare și înregistrare prealabilă pe pagina internațională Web a organizatorului de control de calitate european pentru prezentarea rezultatelor controlului de calitate în mod electronic. Acces la rezultate: prin cabinet individual de pe pagina Web a organizatorului de control european sau e-mail. Analizatoare de coagulare: semiautomat tip închis Sysmex CA 550, 660.
|  | 3. Program Control Urinar trimestrial | 1 | Buc | Set de control pentru Program de control extern international de calitate European, trimestrial - 4 ori pe an a cîte 2-3 nivele de raportare. Certificate: CE, IVD. Furnizorul să asigure cu: suportul inginerului sau specialist în metode microscopie, ghidare și înregistrare prealabilă pe pagina internațională Web a organizatorului de control de calitate european pentru prezentarea rezultatelor controlului de calitate în mod electronic. Acces la rezultate: prin cabinet individual de pe pagina Web a organizatorului de control european sau e-mail. Analizator automat de Urină Urilyzer 100 Pro, Analyticon.
|  | 4. Program Control Hematologic trimestrial | 1 | Buc | Material hematologic integral pentru Program de control extern international de calitate European, trimestrial - 4 ori pe an a cîte 2-3 nivele de raportare pentru: RBC, HGB, HCT, PLT, WBC, Formula leucocitară (opțional). Certificate: CE, IVD. Furnizorul să asigure cu: suportul inginerului sau specialist în metode de hematologie, ghidare și înregistrare prealabilă pe pagina internațională Web a organizatorului de control de calitate european pentru prezentarea rezultatelor controlului de calitate în mod electronic. Acces la rezultate: prin cabinet individual de pe pagina Web a organizatorului de control european sau e-mail. Analizator 6 DIFF: Mindrey BC-760.
12 | Cell Dyn Emirald 22 | Hemoleucograma (CBC) | 1500 | teste | CE, IVD. Volumul bugetului să includă obligator cele ce urmează: (1) Volumuri de reagenți echivalenți pentru minim 1500 Hemoleucograme CBC (3 DIFF); (2) Control în 3 nivele - 2 seturi; (3) Set de mentenanță generală la 1 an - 1 set, să fie inclus în bugetul lotului dat. Costul servicilor de inginerie biomedicală, instalarea setului de mentenanță generală și 3 vizite profilactice obligatorii - să fie incluse în bugetul sau oferta pentru lotul dat; (4) Suport tehnic specializat a bioinginerului (profilactică la necesitate stringentă cu eliberarea recomandărilor pentru IMSP), instalarea Kitului de mentenanță generală; (5) Alte piese frecvent înalt-uzabile, pompe, tuburi, flow-citometru, ac, seringi - să fie incluse în bugetul lotului dat, în caz de defecțiune ireparabilă a piesei uzate. | 23437 | (1) Diluent 30 litrti - 2625 lei; (2) Cleaner 3 seturi - 5184 lei; (3) Lyse 1 set - 1728; (4) Set de controale 2 set - 4400; (5) Set de mentenanta - 5500 lei; (6) Servicii de mentenanță - 4000
13 | Set de Reagenți pentru colorarea după Gramm. (Lot deschis pentru Oferte alternative) | Set de Reagenți pentru colorarea după Gramm | 1 set | set | Set de reagenți pentru colorare după Gramm. Pentru minim 300 proceduri de colorări. CE. IVD. | 2000
14 | EXIAS E1 | Ionogramma (K, Na, Cl, Ca ionic) | 3300 | test | CE, IVD. Volumul bugetului să includă obligator cele ce urmează: (1) Seturi de cărtușuri și consumabile echivalente cu 3 000 de măsurări (K, Na, Cl, Ca ionic) - 11 cărtușuri/300 teste; (2) Hîrtie termică 40 buc. inclus în bugetul lotului dat; (3) Suport tehnic al bioinginerului, mentenanța; (4) Schimbarea cărtușurilor pe garanție în caz de defecțiuni și neconformități tehnice. | 100742.4 | 9158,4 lei/buc
15 | Anti-HAV IgM (test rapid calitativ) | Anti-HAV IgM (test rapid calitativ) | 50 | test | Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Anti-HAV IgM (test rapid calitativ). Metoda: cromatografie laterală, calitativ. CE. IVD. | 1600 | 32 lei/buc
16 | Calprotectin | Calprotectin (test rapid calitativ) | 50 | test | Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Calprotectin din mase fecale. Metoda: cromatografie laterală, calitativ. CE. IVD. | 2500 | 50 lei/buc
17 | Echilibru Acido-Bazic Point-of-Care | Chip-card pentru Echilibru Acido-Bazic Point-of-Care | 100 teste-chipuri | test | Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Sistemul Point-of-Care complet portabil pentru analiza EAB (pH, Oximetri, pO2, pCO2, HCO3-, ionograma, gap-anionic) în baza chip-cardurilor individuale. CE. IVD. Analizator portabil (reader) pentru chip-carduri individuali să se ofere comodat pentru 12 luni din data semnării contractului de comodare. | 30000
Total (fărăTVA ) | [5 empty] | 1690892.1
A verificat lista investigațiilor - Șef secție Diagnostica ______________________ Aliona TORNEA
Responsabil pentru estimarea necesităților, cerințe tehnice și bugetul estimativ al Caietului de sarcini _____________Andrei Vilijinschii, med. în lab. cu atrib. de șef serviciu Lab. Clin.