## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea materialelor de consum pentru hemodializă conform necesităţilor Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2021 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Lotul nr.1 Dializator suprafața 0,2 m-2. Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 0,7 ml/orș mm Hg | Lotul nr.1 Dializator suprafața 0,2 m-2. Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 0,7 ml/orș mm Hg |  |  |  | 1.1. Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafaţa 0,2 m2 Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 0,7ml/oră Volumul de umplere ≤ 18 ml Cerinţele specifice Nr Clearence Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 76 2 creatinina ≥ 64 3 fosfaţi ≥ 57 4 vitamina B-12 ≥ 20
3310000-1 | 2 | Lotul nr.2 Dializator suprafața 0,4 m-2. Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg | Lotul nr.2 Dializator suprafața 0,4 m-2. Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafaţa 0,4 m2 Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 1,7ml/oră Volumul de umplere ≤ 28 ml Cerinţele specifice Nr Clearence Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 125 2 creatinina ≥ 95 3 fosfaţi ≥ 50 4 vitamina B-12 ≥ 20
3310000-2 | 3 | Lotul nr.3 Dializator suprafața 0,7 m-2. Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 2,8 ml/orș mm Hg | Lotul nr.3 Dializator suprafața 0,7 m-2. Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 2,8 ml/orș mm Hg |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafaţa 0,7 m2 Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 2,8ml/oră Volumul de umplere ≤ 42 m Cerinţele specifice Nr Clearence Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 155 2 creatinina ≥ 128 3 fosfaţi ≥ 78 4 vitamina B-12 ≥ 32
3310000-3 | 4 | Lotul nr.4 Dializator, suprafaţa 1,0 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg; | Lotul nr.4 Dializator, suprafaţa 1,0 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg; |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafaţa 1,0 m-2. Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 6 ml/oră Volumul de umplere ≤ 70 m Cerinţele specifice Nr Clearence Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 168 2 creatinina ≥ 147 3 fosfaţi ≥ 115 4 vitamina B-12 ≥ 60
| 5 | Lotul nr.5 Dializator suprafaţa 1,3 – 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg | Lotul nr.5 Dializator suprafaţa 1,3 – 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafaţa 1,3 – 1,4 m-2. Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră Volumul de umplere ≤ 90 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 185 2 creatinina ≥ 172 3 fosfaţi ≥ 135 4 vitamina B-12 ≥ 75
| 6 | Lotul nr.6 Dializator suprafaţa 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg | Lotul nr.6 Dializator suprafaţa 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafaţa 1,5 – 1,6 m-2 Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfaţi ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67
| 7 | Lotul nr.7 Dializator suprafaţa 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg | Lotul nr.7 Dializator suprafaţa 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafaţa 1,7- 1,8 m-2. Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfaţi ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95
| 8 | Lotul nr.8 (2) Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) ¦ | Lotul nr.8 (2) Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) ¦ |  |  |  | 4. Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.
| 9 | Lotul nr.9 (3.1.)Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 56 ml | Lotul nr.9 (3.1.)Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 56 ml |  |  |  | 5. Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set pediatrice (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 56 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.
| 10 | Lotul nr.10 ( 3.2.)Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 117 ml ¦ | Lotul nr.10 ( 3.2.)Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 117 ml ¦ |  |  |  | 5. Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set pediatrice (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 117 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.
| 11 | Lotul nr.11 (4)Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog) | Lotul nr.11 (4)Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog) |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile de sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) Cerințe generale și specifice 1 Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da 2 Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 3 Termen garanţie ≥ 2 ani 4 Livrare în set (arteră/venă) Da 5 Capcană arterială înante de filtru + PBE port Da 6 Clemăde conectare la pacient cu cod de culoare Da 7 Pungă de colectare de 2 litri Da 8 Post-diluare Da 9 Port de injecție fără conținut de latex Da 10 Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142/72/70 11 Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8 12 Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3/4,8 13 Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5 14 Diametrul capcanei venoase (mm) 22
| 12 | Lotul nr.12 Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi | Lotul nr.12 Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, artera (fistuline) - 16G Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Vor conţine un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conţine clame integrate. Da 3 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
| 13 | Lotul nr. 13 Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi | Lotul nr. 13 Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, vena (fistuline) - 16G Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
| 14 | Lotul nr. 14 Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 17 G, bucăţi | Lotul nr. 14 Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 17 G, bucăţi |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, artera (fistuline) - 17G Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Vor conţine un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conţine clame integrate. Da 3 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,5 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm.
| 15 | Lotul nr. 15 Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 17 G, bucăţi | Lotul nr. 15 Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 17 G, bucăţi |  |  |  | . Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, vena (fistuline) - 17G Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,5 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm.
| 16 | Lotul nr. 16 (10.3) Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) | Lotul nr. 16 (10.3) Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame
| 17 | Lotul nr.17 (10.4) Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) | Lotul nr.17 (10.4) Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame
| 18 | Lotul nr. 18 (12.1) Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, canistre | Lotul nr. 18 (12.1) Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, canistre |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre 5, 10 litri * Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 1.Soluție Acid Citric 50%, 10 litri, canistre*
| 19 | Lotul nr.19 (14.1) Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; | Lotul nr.19 (14.1) Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set vîrstnici) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.
| 20 | Lotul nr. 20 (14.2) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm; | Lotul nr. 20 (14.2) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm; |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 19 G Øo,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min.
| 21 | Lotul nr. 21 (14.3) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; | Lotul nr. 21 (14.3) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 19 G Øo,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min.
| 22 | Lotul nr. 22 (14.4) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-100 mm; | Lotul nr. 22 (14.4) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-100 mm; |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 8 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.
| 23 | Lotul nr. 23 (14.5) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; | Lotul nr. 23 (14.5) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 5 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 8 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.
| 24 | Lotul nr. 24 (14.6) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm; | Lotul nr. 24 (14.6) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm; |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 5 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 8 F Lungimea 150 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.
| 25 | Lotul nr. 25 (14.7) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, “long life - termen lung”, 7,0 F, L-160 mm; | Lotul nr. 25 (14.7) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, “long life - termen lung”, 7,0 F, L-160 mm; |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă pe ”termen lung” (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, forma pre-curbată pentru vena jugulară, inclusiv: ac, ghid, dilatator, teacă de întroducere, tunelizator, seringă, bisturiu, injection caps, dispozitiv de fixare a cateterului, material de pansament, autocolant de identificare a pacientului Cerinţe specifice Diametru 7 F Lungimea 160 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate J 0,025” x ≥450 mm Dilatator 2 Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min. Teacă de întroducere 1 Tunelizator 1 Seringă 5 ml 1 Bisturiu-lamă, 11 cm 1 Injection caps 2 Dispozitiv de fixare a cateterului 1 Autocolant de identificare a pacientului 1 Material de pansament 2
| 26 | Lotul nr.26 (14.8) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, “long life - termen lung”, 8,0 F, L-180 mm; | Lotul nr.26 (14.8) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, “long life - termen lung”, 8,0 F, L-180 mm; |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă pe ”termen lung” (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, forma pre-curbată pentru vena jugulară, inclusiv: ac, ghid, dilatator, teacă de întroducere, tunelizator, seringă, bisturiu, injection caps, dispozitiv de fixare a cateterului, material de pansament, autocolant de identificare a pacientului Cerinţe specifice Diametru 8 F Lungimea 180 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate J 0,032” x ≥600 mm Dilatator 2 Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min. Teacă de întroducere 1 Tunelizator 1 Seringă 5 ml 1 Bisturiu-lamă, 11 cm 1 Injection caps 2 Dispozitiv de fixare a cateterului 1 Autocolant de identificare a pacientului 1 Material de pansament 2
| 27 | Lotul nr.27 (14.9) Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; | Lotul nr.27 (14.9) Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; |  |  |  | . Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă pe ”termen lung” (set vîrstnici) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil - poliuretan Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, de tip „split” cu capete (vîrfuri) autocentrante, capacitate de tunelizare retrogradă, inclusiv ac, ghid, dilatator, teacă de întroducere, tunelizator, seringă, bisturiu, injection caps, dispozitiv de fixare a cateterului, material de pansament, autocolant de identificare a pacientului Cerinţe specifice Diametru 15,0 F Lungimea 240-280 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø2,75 " x 70 mm Ghid metalic de securitate Tip J (0038" x 800 mm) Dilatatoare 12 și 14 F Dilatator de tip „PeelAway” 16 F Stilet rigid (Stiffening Stylet) - pentru introducerea cateterului pe ghid sau schimbarea cateterului cu siguranța și fără utilizarea dilatatorului de tip ,,PeelAway" (obligator) 1 Tunelizator 1 Seringă 5 ml 1 Bisturiu-lamă, 11 cm 1 Injection caps 2 Dispozitiv de fixare a cateterului 1 Autocolant de identificare a pacientului 1 Material de pansament 2

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea materialelor de consum pentru hemodializă conform necesităţilor Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2021 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Lotul nr.1 Dializator suprafața 0,2 m-2. Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 0,7 ml/orș mm Hg | Lotul nr.1 Dializator suprafața 0,2 m-2. Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 0,7 ml/orș mm Hg | buc | 40 |  |  |  |  | *Prima tranșă - pînă la 45 zile după semnarea contractelor; *A doua tranșă - august - septembrie 2021; *A treia tranșă - luna noiembrie 2021.
33100000-1 | 2 | Lotul nr.2 Dializator suprafața 0,4 m-2. Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg | Lotul nr.2 Dializator suprafața 0,4 m-2. Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg | buc | 60 |  |  |  |  | *Prima tranșă - pînă la 45 zile după semnarea contractelor; *A doua tranșă - august - septembrie 2021; *A treia tranșă - luna noiembrie 2021.
33100000-1 | 3 | Lotul nr.3 Dializator suprafața 0,7 m-2. Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 2,8 ml/orș mm Hg | Lotul nr.3 Dializator suprafața 0,7 m-2. Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 2,8 ml/orș mm Hg | buc | 100 |  |  |  |  | *Prima tranșă - pînă la 45 zile după semnarea contractelor; *A doua tranșă - august - septembrie 2021; *A treia tranșă - luna noiembrie 2021.
33100000-2 | 4 | Lotul nr.4 Dializator, suprafaţa 1,0 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg; | Lotul nr.4 Dializator, suprafaţa 1,0 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg; | buc | 500 |  |  |  |  | *Prima tranșă - pînă la 45 zile după semnarea contractelor; *A doua tranșă - august - septembrie 2021; *A treia tranșă - luna noiembrie 2021.
33100000-1 | 5 | Lotul nr.5 Dializator suprafaţa 1,3 – 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg | Lotul nr.5 Dializator suprafaţa 1,3 – 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg | buc | 2550 |  |  |  |  | *Prima tranșă - pînă la 45 zile după semnarea contractelor; *A doua tranșă - august - septembrie 2021; *A treia tranșă - luna noiembrie 2021.
33100000-1 | 6 | Lotul nr.6 Dializator suprafaţa 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg | Lotul nr.6 Dializator suprafaţa 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg | buc | 7648 |  |  |  |  | *Prima tranșă - pînă la 45 zile după semnarea contractelor; *A doua tranșă - august - septembrie 2021; *A treia tranșă - luna noiembrie 2021.
33100000-1 | 7 | Lotul nr.7 Dializator suprafaţa 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg | Lotul nr.7 Dializator suprafaţa 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg | buc | 7100 |  |  |  |  | *Prima tranșă - pînă la 45 zile după semnarea contractelor; *A doua tranșă - august - septembrie 2021; *A treia tranșă - luna noiembrie 2021.
33100000-2 | 8 | Lotul nr.8 (2) Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) ¦ | Lotul nr.8 (2) Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) ¦ | buc | 18746 |  |  |  |  | *Prima tranșă - pînă la 45 zile după semnarea contractelor; *A doua tranșă - august - septembrie 2021; *A treia tranșă - luna noiembrie 2021.
33100000-1 | 9 | Lotul nr.9 (3.1.)Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 56 ml | Lotul nr.9 (3.1.)Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 56 ml | buc | 100 |  |  |  |  | *Prima tranșă - pînă la 45 zile după semnarea contractelor; *A doua tranșă - august - septembrie 2021; *A treia tranșă - luna noiembrie 2021.
33100000-1 | 10 | Lotul nr.10 ( 3.2.)Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 117 ml ¦ | Lotul nr.10 ( 3.2.)Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 117 ml ¦ | buc | 200 |  |  |  |  | *Prima tranșă - pînă la 45 zile după semnarea contractelor; *A doua tranșă - august - septembrie 2021; *A treia tranșă - luna noiembrie 2021.
33100000-1 | 11 | Lotul nr.11 (4)Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog) | Lotul nr.11 (4)Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog) | buc | 315 |  |  |  |  | *Prima tranșă - pînă la 45 zile după semnarea contractelor; *A doua tranșă - august - septembrie 2021; *A treia tranșă - luna noiembrie 2021.
33100000-2 | 12 | Lotul nr.12 Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi | Lotul nr.12 Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi | buc | 16050 |  |  |  |  | *Prima tranșă - pînă la 45 zile după semnarea contractelor; *A doua tranșă - august - septembrie 2021; *A treia tranșă - luna noiembrie 2021.
33100000-1 | 13 | Lotul nr. 13 Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi | Lotul nr. 13 Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi | buc | 16050 |  |  |  |  | *Prima tranșă - pînă la 45 zile după semnarea contractelor; *A doua tranșă - august - septembrie 2021; *A treia tranșă - luna noiembrie 2021.
33100000-1 | 14 | Lotul nr. 14 Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 17 G, bucăţi | Lotul nr. 14 Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 17 G, bucăţi | buc | 200 |  |  |  |  | *Prima tranșă - pînă la 45 zile după semnarea contractelor; *A doua tranșă - august - septembrie 2021; *A treia tranșă - luna noiembrie 2021.
33100000-1 | 15 | Lotul nr. 15 Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 17 G, bucăţi | Lotul nr. 15 Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 17 G, bucăţi | buc | 200 |  |  |  |  | *Prima tranșă - pînă la 45 zile după semnarea contractelor; *A doua tranșă - august - septembrie 2021; *A treia tranșă - luna noiembrie 2021.
33100000-2 | 16 | Lotul nr. 16 (10.3) Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) | Lotul nr. 16 (10.3) Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) | buc | 500 |  |  |  |  | *Prima tranșă - pînă la 45 zile după semnarea contractelor; *A doua tranșă - august - septembrie 2021; *A treia tranșă - luna noiembrie 2021.
33100000-1 | 17 | Lotul nr.17 (10.4) Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) | Lotul nr.17 (10.4) Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) | buc | 275 |  |  |  |  | *Prima tranșă - pînă la 45 zile după semnarea contractelor; *A doua tranșă - august - septembrie 2021; *A treia tranșă - luna noiembrie 2021.
33100000-1 | 18 | Lotul nr. 18 (12.1) Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, canistre | Lotul nr. 18 (12.1) Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, canistre | buc | 2 |  |  |  |  | *Prima tranșă - pînă la 45 zile după semnarea contractelor; *A doua tranșă - august - septembrie 2021; *A treia tranșă - luna noiembrie 2021.
33100000-1 | 19 | Lotul nr.19 (14.1) Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; | Lotul nr.19 (14.1) Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; | buc | 440 |  |  |  |  | *Prima tranșă - pînă la 45 zile după semnarea contractelor; *A doua tranșă - august - septembrie 2021; *A treia tranșă - luna noiembrie 2021.
33100000-2 | 20 | Lotul nr. 20 (14.2) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm; | Lotul nr. 20 (14.2) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm; | buc | 10 |  |  |  |  | *Prima tranșă - pînă la 45 zile după semnarea contractelor; *A doua tranșă - august - septembrie 2021; *A treia tranșă - luna noiembrie 2021.
33100000-1 | 21 | Lotul nr. 21 (14.3) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; | Lotul nr. 21 (14.3) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; | buc | 10 |  |  |  |  | *Prima tranșă - pînă la 45 zile după semnarea contractelor; *A doua tranșă - august - septembrie 2021; *A treia tranșă - luna noiembrie 2021.
33100000-1 | 22 | Lotul nr. 22 (14.4) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-100 mm; | Lotul nr. 22 (14.4) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-100 mm; | buc | 5 |  |  |  |  | *Prima tranșă - pînă la 45 zile după semnarea contractelor; *A doua tranșă - august - septembrie 2021; *A treia tranșă - luna noiembrie 2021.
33100000-1 | 23 | Lotul nr. 23 (14.5) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; | Lotul nr. 23 (14.5) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; | buc | 10 |  |  |  |  | *Prima tranșă - pînă la 45 zile după semnarea contractelor; *A doua tranșă - august - septembrie 2021; *A treia tranșă - luna noiembrie 2021.
33100000-2 | 24 | Lotul nr. 24 (14.6) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm; | Lotul nr. 24 (14.6) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm; | buc | 5 |  |  |  |  | *Prima tranșă - pînă la 45 zile după semnarea contractelor; *A doua tranșă - august - septembrie 2021; *A treia tranșă - luna noiembrie 2021.
33100000-1 | 25 | Lotul nr. 25 (14.7) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, “long life - termen lung”, 7,0 F, L-160 mm; | Lotul nr. 25 (14.7) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, “long life - termen lung”, 7,0 F, L-160 mm; | buc | 5 |  |  |  |  | *Prima tranșă - pînă la 45 zile după semnarea contractelor; *A doua tranșă - august - septembrie 2021; *A treia tranșă - luna noiembrie 2021.
33100000-1 | 26 | Lotul nr.26 (14.8) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, “long life - termen lung”, 8,0 F, L-180 mm; | Lotul nr.26 (14.8) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, “long life - termen lung”, 8,0 F, L-180 mm; | buc | 5 |  |  |  |  | *Prima tranșă - pînă la 45 zile după semnarea contractelor; *A doua tranșă - august - septembrie 2021; *A treia tranșă - luna noiembrie 2021.
33100000-1 | 27 | Lotul nr.27 (14.9) Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; | Lotul nr.27 (14.9) Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; | buc | 15 |  |  |  |  | *Prima tranșă - pînă la 45 zile după semnarea contractelor; *A doua tranșă - august - septembrie 2021; *A treia tranșă - luna noiembrie 2021.

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________