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                                                                                                                                                                                                                                      Anexa nr. 22
                                                                                                                                                                                       la Documentația standard nr.115
                                                                                                                                                                             din “ 15 ” septembrie 2021
[bookmark: _Hlk77771394]Specificaţii tehnice

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Numărul procedurii de achiziție  

	Obiectul achiziției:         ECHIPAMENTE DE LABORATOR

	
	

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	LOT 1 Sistem de analiză a densității, alcoolului și extractului sec în vinuri
(str. Grenoble 128 U)
	
	
	
	I. Specificările sistemului:                        
1. Densimetru de laborator cu tub oscilant in forma de U, cu termostatare Peltier și pompă de aer
Parametri de măsurare - densitate, extract sec, temperatură
Interval de măsurare Densitate: 0...3 g/cm3, temperatura: 0...100 °C (32 la 212 °F)
Precizie Densitate: 0.00005 g/cm3,  temperatura: 0,03 °C                                 
Repetabilitate: Densitate: 0/000005 g/cm³, temperatura: 0,01 °C (0,02 °F) 
Modularitate: conexiune la module de măsurare a viscozității, pH-ului, indicelui de refracție, alcoolui, CO2, O2, culorii, turbidității, rotație optice
Ecran tactil: Ecran de 10,4 țoli, TFT PCAP 640 x 480 Px
Consumabile: Set de conectori, fitinguri și furtunuri necesare instalării – 3 seturi
2. Alcoolmetru de laborator cu măsurare al alcoolului în domeniu Infra-roșu apropiat (NIR) de lungimi de undă cu termostatare Peltier și celulă destinată pentru mostre de vin
Parametri de măsurare: alcool, temperatură
Interval de măsurare: alcool etilic: 0...20 %v/v (datele vor fi afișate până la 30 %v/v), temperatura: 15 - 40 °C
Precizie: alcool: 0.01 %v/v, temperatura: 0.01°C
Repetabilitate: alcool: ± 0.01 %v/v, temperatura: ± 0.01 °C
Modularitate: conexiune la module de măsurare a densității, viscozității, pH-ului, indicelui de refracție, CO2, O2, culorii, turbidității, rotație optice
Consumabile: Set de conectori, fitinguri și furtunuri necesare instalării – 3 seturi
3.Dozator automat pentru dozarea controlată al mostrelor de vin în aparatele de măsurare cu capacitate de ajustare al vitezei și procesului de dozare                                                                                                                          Gama de viscozitate: până la 3.000 mPa*s la temperatura mediului de măsurare
Principiul de umplere/dozare: pompă peristaltică
Mod de umplere/dozare:
 -mod de aspirație într-o singură direcție
 -mod de aspirare cu pompare înainte și înapoi la început
 -mod de aspirație cu crearea de bule de aer la început
 -mod de aspirare cu pompare înainte și înapoi la început și fără spațiu de aer după procedura de umplere
 -mod de aspirare într-o singură direcție și fără spațiu de aer după procedura de umplere
Timp tipic de umplere și ciclu de măsurare: de la 2 la 5 minute
Volumul minim de probă: aproximativ. 10 ml până la 20 ml
Consumabile: Set de conectori - 3  seturi, fitinguri și furtunuri necesare instalării, 200 de eprubete cu volum de 50 mL                                                                                                                                                                              4. Program de calculator pentru achiziția datelor obținute la sistemul.                                                                 
II. Conectivitatea echipamentelor/sistemelor, verificarea caracteristicilor tehnice, lucrului pe perioada de garanție.
	
	

	LOT 2 Omogenizator de țesuturi (LDSA)
	
	
	
	Omogenizator de țesuturi tip bead mill, capacitate până la 24 tuburi de 2 ml/0,5 ml.
Echipament destinat omogenizării probelor biologice în tuburi de volum mic, cu următoarele caracteristici tehnice:
Greutate: 60 lb / aproximativ 27 kg;
Dimensiuni: L 21” × l 29” × H 22”;
înălțime cu capacul deschis: 35”;
Capacitate: de la 1 până la 24 tuburi de 2 ml sau 0,5 ml;
Interval de viteză: 4.500–10.000 rpm;
Software: permite configurarea unui număr nelimitat de protocoale de lucru;
Număr de cicluri: până la 10 cicluri;
Alimentare electrică: 90–250 VAC, 50–60 Hz;
Putere: 1 kVA;
Nivel de zgomot: sub 70 dB.
Garanție și service:
- Perioada de garanție: minim 3 ani din momentul punerii în funcțiune.
Suport de service. 
În ofertă să fie inclus certificat:
-Certificat ISO 9001 pentru producator  
-Manual de operarea Instalarea, instruirea 
Confirmarea disponibilității personalului autorizat de producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de garanție și de post garanţie.
	
	

	LOT 3 Autoclav(LDSA)
	
	
	
	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ
pentru achiziția unui autoclav de laborator vertical cu funcție de prevacuum

1 Autoclav de laborator pentru sterilizare.
Volumul utilizabil al camerei de sterilizare: 100-110 L;
Dimensiunile utile ale camerei (diametru x înălțime): 400-450 x 800-900 mm;
Volumul rezervorului de apă al camerei de sterilizare: 5-6 L;
Metoda de generare a aburului: elemente de încălzire;
Tip de purjare: deplasare gravitațională;
Transfer de date: RS-232;
Material exterior: AISI-304;
Materialul camerei de sterilizare: AISI-316L;
Materialul elementelor de încălzire: Incoloy 825;
Materialul garniturii: cauciuc siliconic;
Intervalul de temperatură de sterilizare: 100 - 134°C;
Presiune maximă (peste presiunea atmosferică): 2,1 bar;
Mod de deschidere a ușii: ușă cu deschidere în plan orizontal cu roată de blocare;
Afișaj: LCD digital;
Dimensiunea ecranului: cel puțin 2 linii x 16 caractere;
Număr total de programe disponibile: cel puțin 10;
Control automat cu microprocesor;
Cronometru de pornire;
Mod agar (menținerea temperaturii după finalizarea ciclului 40-80ºC);
Răcire rapidă a solidelor (buton manual pentru o fază de răcire mai rapidă);
Timp de sterilizare reglabil: 1 - 250 min;
Pornire automată programabilă: până la 24 h;
Afișarea presiunii: manometru pe panoul de control;
Distribuția apei: apa este livrată direct în camera de sterilizare;
Sistem de drenaj: conexiune de drenaj acționată de o supapă de drenaj independentă pe panoul de control pentru evacuarea manuală a rezervorului de apă din camera de sterilizare;
Software de comunicare între echipament și PC, care permite vizualizarea și înregistrarea în timp real și ulterior a fiecărui ciclu; 
Supapă de siguranță;
Termostat de siguranță cu resetare manuală pentru elementele de încălzire;
Sistem pneumatic de blocare a ușii în timpul existenței presiunii pozitive în interiorul camerei de sterilizare;
Senzor de ușă deschisă;
Ușă izolată termic;
Protecție pentru elementele de încălzire;
Mai multe alarme vizuale și acustice de siguranță și avertizare;
Dimensiuni externe (lățime x adâncime x înălțime): 600-650 x 690-550 x 1400-1500 mm;
Înălțime de încărcare: 1000-1200 mm;
Putere: nu mai mult de 6000 W;
Greutate: nu mai mult de 140 kg;
Tensiune de alimentare: 400 V (3P+N) 32 A, 50/60 Hz;
Accesorii incluse: minim 3 coșuri din oțel inoxidabil.- Certificat de conformitate privind cerințele de siguranță (CE / PED 2014/68/EU).
4. Garanție și service
- Perioada de garanție: minim 3 ani din momentul punerii în funcțiune.
- Suport de service: Centru de service autorizat al producătorului, posibilitate de calificare a echipamentului (IQ/OQ/PQ).În ofertă să fie inclus certificat: 
-Certificat ISO 9001 pentru producator  
-Manual de operarea 
Instalarea, instruirea 
Confirmarea disponibilității personalului autorizat de producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de garanție și de post garanţie.
	
	

	LOT 4 Centrifugă de laborator (LDSA)
	
	
	
	Tip motor :	Motor DC fără perii (brushless), fără mentenanță.
Viteză de rotație :	Reglabilă în intervalul 200 – 15.000 rpm.
Pas ajustare viteză :	Maxim 10 rpm.
Acuratețe viteză :	20 rpm.
Forță centrifugă maximă (RCF) :	Minimum 21.380 g.
Pas ajustare RCF :	Maxim 10  g.
Capacitate rotor inclus :	24 x 1.5 ml / 2.0 ml t
Tip structură rotor :	Rotor unghiular realizat din aliaj de aluminiu de înaltă rezistență.
Proprietăți termice rotor :Autoclavabil complet la temperatura de 121°C.
Siguranță biologică rotor :	Prevăzut cu capac etanș cu trei straturi de izolare (bio-safe).
Afișaj :	Ecran digital LCD complet pentru viteză și timp.
Timp de funcționare :	Selectabil între 30 secunde – 99 minute sau mod Continuu.
Timp accelerare / frânare :	25 secunde  
Nivel de zgomot :	64 dB 
Putere motor :	Maxim 200 W.
Alimentare :	Monofazat, 200V-240V, 50Hz/60Hz.
 Garanție și service:
- Perioada de garanție: minim 3 ani din momentul punerii în funcțiune.
Suport de service. 
În ofertă să fie inclus certificat:
-Certificat ISO 9001 pentru producator  
-Manual de operarea Instalarea, instruirea 
Confirmarea disponibilității personalului autorizat de producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de garanție și de post garanţie.
	
	

	LOT 5 Accesorii pentru congelator (LDSA)
	
	
	
	Monitor de control și soft pentru congelatorul ULT 470-730 ULTRA LOW FREEZER, EMSAS
	
	

	LOT 6 Termostat (Germinator pentru semințe) (M.Manole,4)
	
	
	
	Volumul : 1700 litri
Temperatura: 0 pina la  +50 oC , 
Regim reglabil de temperatură  alternativ: 16h = + 20 oC. 8h = + 30 oC. Eroarea:  + 2 oC.
Trecerea temperaturii de la 20  oC la 30 oC,  să nu depăşească 30 minute.
Umiditatea pînă la 70 %. (Regim reglabil de umiditate).
Raft reglabil : minimum 6  (distanţa între rafturi minim 20 cm).
Intensitatea luminii cu regim reglabil.
În preţul indicat să fie  inclus: instalarea, instruirea, etalonarea
şi mentinerea tutror accesoriilor destinate pentru echipament. Termenul de garanţie 12 luni.
În ofertă să fie inclus certificat:
-Manual de operarea Instalarea, instruirea 
Confirmarea disponibilității personalului autorizat de producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de garanție și de post garanţie.
	
	

	LOT 7 Suflantă de semințe (M.Manole,4)
	
	
	
	Seed blower : 
Înălţimea - 1045 мм
Lăţimea - 440 мм
Adâncimea - 220 мм
Greutatea - 7,5 кg
Separă  semințe ușoare de cele grele, a plevei și a materialelor inerte, în scopul testării purității agricole prin curent de aer  rapid și precis . Semințele sunt introduse într-un sertar al cilindrului din sticlă acrilică. Partea superioară a cilindrului este închisă cu o sită cu ochiuri fine. Un ventilator cu turație reglabilă, situat în interiorul cilindrului, generează un flux constant de aer ascendent. În funcție de mărime și greutate, semințele cad în unul dintre cele trei recipiente de colectare atașate cilindrului. Semințele ușoare se depun în recipientul superior, în timp ce semințele grele ajung în recipientul inferior. O sită suplimentară, situată la baza cilindrului, previne pătrunderea semințelor în ventilator. După oprirea ventilatorului, această sită reține și resturile (impuritățile), cum ar fi diverse reziduuri sau eventuale pietricele. Recipientele de colectare sunt prevăzute cu sisteme de prindere cu clemă, permițând astfel o demontare ușoară.
În preţul indicat să fie  inclus: instalarea, instruirea, etalonarea
şi mentinerea tutror accesoriilor destinate pentru echipament.
Termenul de garanţie 12 luni.
În ofertă să fie inclus certificat:
-Manual de operarea Instalarea, instruirea 
Confirmarea disponibilității personalului autorizat de producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de garanție și de post garanţie.
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	

	
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
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	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	

	
	Numărul  procedurii de achiziție  

	
	Obiectul de achiziției :   ECHIPAMENTE DE LABORATOR

	
	
	

	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Preţ unitar (fără TVA)
	Preţ unitar (cu TVA)
	Suma
fără
TVA
	Suma
cu TVA
	Termenul de 
livrare/prestare 
	Clasificație bugetară (IBAN)
	Discount
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	38000000-5
	LOT 1 Sistem de analiză a densității, alcoolului și extractului sec în vinuri
(str. Grenoble 128 U)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 2 Omogenizator de țesuturi (LDSA)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 3 Autoclav(LDSA)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 4 Centrifugă de laborator (LDSA)
	bucată
	2
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 5 Accesorii pentru congelator (LDSA)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 6 Termostat (Germinator pentru semințe) (M.Manole,4)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 7 Suflantă de semințe (M.Manole,4)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ___________
Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________
	
	
	




	
	
	





                                                                                                                                                                                                                                            Anexa nr. 22                                                                                                                                                                                            la Documentația standard nr.115                                                                                                                                                                                  din “ 15 ” septembrie 2021   Specificaţii tehnice  

[ Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă  –   în  coloanele 1, 5,]  

 

Numărul procedurii de achiziție     

Obiectul achiziției:                   ECHIPAMENT E   DE LABORATOR  

  

Denumirea  bunurilor/serviciilor   Denumirea  modelului  bunului/servici ului  Ţara de  origine  Produ - cătorul  Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea  contractantă  Specificarea tehnică  deplină propusă de  către ofertant    Standar de de  referinţă  

1  2  3  4  5  6  7  

LOT   1   Sistem de  analiză a densității,  alcoolului și extractului  sec în vinuri   ( str. Grenoble 128 U)     I. Specificările sistemului:                           1. Densimetru de laborator cu tub oscilant in forma de U, cu termostatare  Peltier și pompă de aer   Parametri de măsurare  -   densitate, extract sec, temperatură   Interval de măsurare Densitate: 0...3 g/cm3, temperatura: 0...100 °C (32  la 212 °F)   Precizie Densitate: 0.00005 g/cm3,  temperatura: 0,03 °C                                    Repetabilitate: Densitate: 0/000005 g/cm³, temperatura: 0,01 °C (0,02  °F)    Modularitate: conexiune la module de măsurare a viscozității, pH - ului,  indicelui de refracție, alcoolui, CO2, O2, culorii, turbidității, rotație  optice   Ecran tactil: Ecran de 10,4 țoli, TFT PCAP 640 x 480 Px   Consumabile: Set de conectori, fitinguri și furtunuri necesare instalării  –   3 seturi   2. Alcoolmetru de laborator cu măsurare al alcoolului în domeniu Infra - roșu apropiat (NIR) de lungimi de undă cu termostatare Peltier și celulă  destinată pentru mostre de vin   Parametri de măsurare: alcool, temperatură   Interval de măsurare: alcool etilic: 0...20 %v/v (datele vor fi afișate până   

