| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ECHIPAMENTE DE LABORATOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| LOT 1 Sistem de analiză a densității, alcoolului și extractului sec în vinuri (str. Grenoble 128 U) |  |  |  |  |  | I. Specificările sistemului: 1. Densimetru de laborator cu tub oscilant in forma de U, cu termostatare Peltier și pompă de aer Parametri de măsurare - densitate, extract sec, temperatură Interval de măsurare Densitate: 0...3 g/cm3, temperatura: 0...100 °C (32 la 212 °F) Precizie Densitate: 0.00005 g/cm3, temperatura: 0,03 °C Repetabilitate: Densitate: 0/000005 g/cm³, temperatura: 0,01 °C (0,02 °F) Modularitate: conexiune la module de măsurare a viscozității, pH-ului, indicelui de refracție, alcoolui, CO2, O2, culorii, turbidității, rotație optice Ecran tactil: Ecran de 10,4 țoli, TFT PCAP 640 x 480 Px Consumabile: Set de conectori, fitinguri și furtunuri necesare instalării – 3 seturi 2. Alcoolmetru de laborator cu măsurare al alcoolului în domeniu Infra-roșu apropiat (NIR) de lungimi de undă cu termostatare Peltier și celulă destinată pentru mostre de vin Parametri de măsurare: alcool, temperatură Interval de măsurare: alcool etilic: 0...20 %v/v (datele vor fi afișate până la 30 %v/v), temperatura: 15 - 40 °C Precizie: alcool: 0.01 %v/v, temperatura: 0.01°C Repetabilitate: alcool: ± 0.01 %v/v, temperatura: ± 0.01 °C Modularitate: conexiune la module de măsurare a densității, viscozității, pH-ului, indicelui de refracție, CO2, O2, culorii, turbidității, rotație optice Consumabile: Set de conectori, fitinguri și furtunuri necesare instalării – 3 seturi 3.Dozator automat pentru dozarea controlată al mostrelor de vin în aparatele de măsurare cu capacitate de ajustare al vitezei și procesului de dozare Gama de viscozitate: până la 3.000 mPa*s la temperatura mediului de măsurare Principiul de umplere/dozare: pompă peristaltică Mod de umplere/dozare: -mod de aspirație într-o singură direcție -mod de aspirare cu pompare înainte și înapoi la început -mod de aspirație cu crearea de bule de aer la început -mod de aspirare cu pompare înainte și înapoi la început și fără spațiu de aer după procedura de umplere -mod de aspirare într-o singură direcție și fără spațiu de aer după procedura de umplere Timp tipic de umplere și ciclu de măsurare: de la 2 la 5 minute Volumul minim de probă: aproximativ. 10 ml până la 20 ml Consumabile: Set de conectori - 3 seturi, fitinguri și furtunuri necesare instalării, 200 de eprubete cu volum de 50 mL 4. Program de calculator pentru achiziția datelor obținute la sistemul. II. Conectivitatea echipamentelor/sistemelor, verificarea caracteristicilor tehnice, lucrului pe perioada de garanție. |  |  |  |
| LOT 2 Omogenizator de țesuturi (LDSA) |  |  |  |  |  | Omogenizator de țesuturi tip bead mill, capacitate până la 24 tuburi de 2 ml/0,5 ml. Echipament destinat omogenizării probelor biologice în tuburi de volum mic, cu următoarele caracteristici tehnice: Greutate: 60 lb / aproximativ 27 kg; Dimensiuni: L 21” × l 29” × H 22”; înălțime cu capacul deschis: 35”; Capacitate: de la 1 până la 24 tuburi de 2 ml sau 0,5 ml; Interval de viteză: 4.500–10.000 rpm; Software: permite configurarea unui număr nelimitat de protocoale de lucru; Număr de cicluri: până la 10 cicluri; Alimentare electrică: 90–250 VAC, 50–60 Hz; Putere: 1 kVA; Nivel de zgomot: sub 70 dB. Garanție și service: - Perioada de garanție: minim 3 ani din momentul punerii în funcțiune. Suport de service. În ofertă să fie inclus certificat: -Certificat ISO 9001 pentru producator -Manual de operarea Instalarea, instruirea Confirmarea disponibilității personalului autorizat de producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de garanție și de post garanţie. |  |  |  |
| LOT 3 Autoclav(LDSA) |  |  |  |  |  | SPECIFICAȚIE TEHNICĂ pentru achiziția unui autoclav de laborator vertical cu funcție de prevacuum 1 Autoclav de laborator pentru sterilizare. Volumul utilizabil al camerei de sterilizare: 100-110 L; Dimensiunile utile ale camerei (diametru x înălțime): 400-450 x 800-900 mm; Volumul rezervorului de apă al camerei de sterilizare: 5-6 L; Metoda de generare a aburului: elemente de încălzire; Tip de purjare: deplasare gravitațională; Transfer de date: RS-232; Material exterior: AISI-304; Materialul camerei de sterilizare: AISI-316L; Materialul elementelor de încălzire: Incoloy 825; Materialul garniturii: cauciuc siliconic; Intervalul de temperatură de sterilizare: 100 - 134°C; Presiune maximă (peste presiunea atmosferică): 2,1 bar; Mod de deschidere a ușii: ușă cu deschidere în plan orizontal cu roată de blocare; Afișaj: LCD digital; Dimensiunea ecranului: cel puțin 2 linii x 16 caractere; Număr total de programe disponibile: cel puțin 10; Control automat cu microprocesor; Cronometru de pornire; Mod agar (menținerea temperaturii după finalizarea ciclului 40-80ºC); Răcire rapidă a solidelor (buton manual pentru o fază de răcire mai rapidă); Timp de sterilizare reglabil: 1 - 250 min; Pornire automată programabilă: până la 24 h; Afișarea presiunii: manometru pe panoul de control; Distribuția apei: apa este livrată direct în camera de sterilizare; Sistem de drenaj: conexiune de drenaj acționată de o supapă de drenaj independentă pe panoul de control pentru evacuarea manuală a rezervorului de apă din camera de sterilizare; Software de comunicare între echipament și PC, care permite vizualizarea și înregistrarea în timp real și ulterior a fiecărui ciclu; Supapă de siguranță; Termostat de siguranță cu resetare manuală pentru elementele de încălzire; Sistem pneumatic de blocare a ușii în timpul existenței presiunii pozitive în interiorul camerei de sterilizare; Senzor de ușă deschisă; Ușă izolată termic; Protecție pentru elementele de încălzire; Mai multe alarme vizuale și acustice de siguranță și avertizare; Dimensiuni externe (lățime x adâncime x înălțime): 600-650 x 690-550 x 1400-1500 mm; Înălțime de încărcare: 1000-1200 mm; Putere: nu mai mult de 6000 W; Greutate: nu mai mult de 140 kg; Tensiune de alimentare: 400 V (3P+N) 32 A, 50/60 Hz; Accesorii incluse: minim 3 coșuri din oțel inoxidabil.- Certificat de conformitate privind cerințele de siguranță (CE / PED 2014/68/EU). 4. Garanție și service - Perioada de garanție: minim 3 ani din momentul punerii în funcțiune. - Suport de service: Centru de service autorizat al producătorului, posibilitate de calificare a echipamentului (IQ/OQ/PQ).În ofertă să fie inclus certificat: -Certificat ISO 9001 pentru producator -Manual de operarea Instalarea, instruirea Confirmarea disponibilității personalului autorizat de producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de garanție și de post garanţie. |  |  |  |
| LOT 4 Centrifugă de laborator (LDSA) |  |  |  |  |  | Tip motor : Motor DC fără perii (brushless), fără mentenanță. Viteză de rotație : Reglabilă în intervalul 200 – 15.000 rpm. Pas ajustare viteză : Maxim 10 rpm. Acuratețe viteză : 20 rpm. Forță centrifugă maximă (RCF) : Minimum 21.380 g. Pas ajustare RCF : Maxim 10 g. Capacitate rotor inclus : 24 x 1.5 ml / 2.0 ml t Tip structură rotor : Rotor unghiular realizat din aliaj de aluminiu de înaltă rezistență. Proprietăți termice rotor :Autoclavabil complet la temperatura de 121°C. Siguranță biologică rotor : Prevăzut cu capac etanș cu trei straturi de izolare (bio-safe). Afișaj : Ecran digital LCD complet pentru viteză și timp. Timp de funcționare : Selectabil între 30 secunde – 99 minute sau mod Continuu. Timp accelerare / frânare : 25 secunde Nivel de zgomot : 64 dB Putere motor : Maxim 200 W. Alimentare : Monofazat, 200V-240V, 50Hz/60Hz. Garanție și service: - Perioada de garanție: minim 3 ani din momentul punerii în funcțiune. Suport de service. În ofertă să fie inclus certificat: -Certificat ISO 9001 pentru producator -Manual de operarea Instalarea, instruirea Confirmarea disponibilității personalului autorizat de producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de garanție și de post garanţie. |  |  |  |
| LOT 5 Accesorii pentru congelator (LDSA) |  |  |  |  |  | Monitor de control și soft pentru congelatorul ULT 470-730 ULTRA LOW FREEZER, EMSAS |  |  |  |
| LOT 6 Termostat (Germinator pentru semințe) (M.Manole,4) |  |  |  |  |  | Volumul : 1700 litri Temperatura: 0 pina la +50 oC , Regim reglabil de temperatură alternativ: 16h = + 20 oC. 8h = + 30 oC. Eroarea: + 2 oC. Trecerea temperaturii de la 20 oC la 30 oC, să nu depăşească 30 minute. Umiditatea pînă la 70 %. (Regim reglabil de umiditate). Raft reglabil : minimum 6 (distanţa între rafturi minim 20 cm). Intensitatea luminii cu regim reglabil. În preţul indicat să fie inclus: instalarea, instruirea, etalonarea şi mentinerea tutror accesoriilor destinate pentru echipament. Termenul de garanţie 12 luni. În ofertă să fie inclus certificat: -Manual de operarea Instalarea, instruirea Confirmarea disponibilității personalului autorizat de producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de garanție și de post garanţie. |  |  |  |
| LOT 7 Suflantă de semințe (M.Manole,4) |  |  |  |  |  | Seed blower : Înălţimea - 1045 мм Lăţimea - 440 мм Adâncimea - 220 мм Greutatea - 7,5 кg Separă semințe ușoare de cele grele, a plevei și a materialelor inerte, în scopul testării purității agricole prin curent de aer rapid și precis . Semințele sunt introduse într-un sertar al cilindrului din sticlă acrilică. Partea superioară a cilindrului este închisă cu o sită cu ochiuri fine. Un ventilator cu turație reglabilă, situat în interiorul cilindrului, generează un flux constant de aer ascendent. În funcție de mărime și greutate, semințele cad în unul dintre cele trei recipiente de colectare atașate cilindrului. Semințele ușoare se depun în recipientul superior, în timp ce semințele grele ajung în recipientul inferior. O sită suplimentară, situată la baza cilindrului, previne pătrunderea semințelor în ventilator. După oprirea ventilatorului, această sită reține și resturile (impuritățile), cum ar fi diverse reziduuri sau eventuale pietricele. Recipientele de colectare sunt prevăzute cu sisteme de prindere cu clemă, permițând astfel o demontare ușoară. În preţul indicat să fie inclus: instalarea, instruirea, etalonarea şi mentinerea tutror accesoriilor destinate pentru echipament. Termenul de garanţie 12 luni. În ofertă să fie inclus certificat: -Manual de operarea Instalarea, instruirea Confirmarea disponibilității personalului autorizat de producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de garanție și de post garanţie. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție. Obiectul de achiziției : ECHIPAMENTE DE LABORATOR. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 38000000-5; LOT 1 Sistem de analiză a densității, alcoolului și extractului sec în vinuri (str. Grenoble 128 U); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 2 Omogenizator de țesuturi (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 3 Autoclav(LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 4 Centrifugă de laborator (LDSA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 5 Accesorii pentru congelator (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 6 Termostat (Germinator pentru semințe) (M.Manole,4); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38000000-5; LOT 7 Suflantă de semințe (M.Manole,4); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ___________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |