|  |  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1594198891667 din 17 iul 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Produsele diagnostice, reactivele chimice și consumabilelor medicale, consumabile de laborator, suplimentar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  |  |  | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 |  |  |  | Furtun tip III |  |  |  | Certificări: Declarația de conformitate CE sau SM și înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţia: se utilizează la dozarea soluţiilor biologice în condiţii sterile, fără presiune. Proprietăţi: Din material thermoplastic; Dimensiuni: a) diametrul intern – 1,6mm; b) diametrul extern – 4,8mm; c) grosime perete tub –1,6mm. Rezistent la agenţi chimici şi la temperatura de autoclavare de 121C, presiune 1bar pentru cel puţin 30min. Tip material - Tygon 3350 Tip tub – NSF, T3302-23; Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare). Prezenta mostrei obligatoriu: cel putin 1 metru de furtun |  |  | CE, ISO |  |  |
|  |  |  |  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 |  |  |  | Indicator chimic, tip IV |  |  |  | Certificare: Declarația de conformitate CE sau SM și înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale. Destinaţie: pentru controlul sterilizării cu aburi. Proprietăţi: a) chimic; b) de unică folosinţă; c) din hîrtie cu strat termoindicator; d) adeziv; e) T°de topire 118° ±2, 0,7 - 0,9 atmosfere. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) cu prezenţa notificării “DE UZ UNIC”. |  |  | CE, ISO |  |  |
|  |  |  |  | Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 |  |  |  | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400 ml |  |  |  | Certificări: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - Confirmarea efectuării programării la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sîngelui. Destinaţie: pentru recoltarea şi procesarea sîngelui uman donat. Proprietăţi: Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Containerul pentru recoltarea sîngelui – volum de 450 ml asigurat cu soluţie anticoagulantă; Containerul pentru transferul componentului sanguin – volum de 400 ml; Containerul pentru transferul componentului sanguin: - 1 la număr; - cu un volum de 400 ml; Containerele vor fi asigurate cu: - două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; - două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; - fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturei pilot a acestuia; - fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Soluţia anticoagulantă – va conţine citrat de natriu, fosfat, adenină şi dextroză în volum de 63ml; Etichetele de fond şi marcajul - inviolabile şi rezistente la T minus 80°C şi umiditate sporită, asugurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor; Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: - pentru eprubetă vacum; - dotată cu holder şi ac; - integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; - asigurate cu clame; - amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramificarea racordului Y care va conține : Tubulatura de prelevare a sîngelui de donator cu 10 segmente aliatorii și cod numeric de identificare a acestora ; Tubulaturile de transfer a componentelor sanguine asigurat cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40 cm, prezența codului numeric de identificare a acestora și asigurat cu clamă. f) utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului. Prezența mostrei: 5 unități |  |  | CE, ISO |  |  |
|  |  |  |  | Total lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 |  |  |  | Rulouri cu bandă continuă autocolantă |  |  |  | Destinaţia: pentru marcarea produselor sanguine validate; Proprietăţi: compatibil cu imprimanta cod/bare „Brother P-touch, QL – 650TD”; termorezistente la temperatură joasă: temperatura de la minus 25°C minus 80°C şi decongelare rapidă la temperatura de pînă la plus 37°C; Uşor decupabile; Dimensiuni: lăţimea bandei - 62 mm, lungimea - 24 metri. - confirmarea precum produsul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE sau normelor naţionale din ţara producătorului; - certificat de origine pentru produs; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, inclusiv şi traducerea în limba de stat; prezentarea 1 (unu) rulou pentru testarea tehnică, acesta fiind însoţit de certificate de calitate. |  |  | CE, ISO |  |  |
|  |  |  |  | Total lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |