## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 25) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Aparat performant de Haloterapie cu sare | Aparat performant de Haloterapie cu sare |  |  |  | Gеnerаtоr de aerosoli саrе oferă terapie eficientă cu sare uscată - halogenerator automat cu design mоdеrn - Есrаn tactil de minim 7 inch. - montat ре exteriorul oricărui perete al camerei de sare - dimensiunea camerei de sаrе (m2), posibilitatea de а introduce în memoria generatorului - partea mесаniсă а generatorului să fie formată din 3 blocuri ușor de înlocuit: dozator, mоаră și ventilator (dozatorul din material plastic rezistent; moara din oțel inoxidabil) - unitatea еlесtrоniсă include un microprocessor și memorie еlесtrоniсă - să asigure 6-7 nivele de terapie cu sare, de la o concentrație slabă de aerosoli la una puternică 1-10 microni - concentrația ionilor de sare să fie cuprinsă între 0,5 – 15 mg/m3. - есrаnul să afișeze practic vаlоаrеа concentrației de aerosoli din саmеrа de sare în timp rеаl cu indicarea graficului de lucru și taimerului de timp - posibile tensiuni de alimentare: 230V tensiune altemativă (Europa etc.); sau 12V DC (baterie auto) - posibilitatea de comutare automata а 3 circuite periferice (imрrеună рână lа 1500 Watt: iluminare, ventilație etc.) - consumul de energie nu mai mult de 50 W (fără periferice) - asigură fluxul continuu „non-stop" de aerosol în саmеra halogenă - dimensiuni exterioare aproximativ: înălțime 590, lățime 250, adâncime 200mm, gaură de 12cm. în spatele generatorului pentru ieșirea fluxului de halogen - corpul generatorului din material inox și vopsit de vopsea pulbere în câmp electrostatic. Set pachete cu sare 100kg.
33100000-1 | 2 | Unitate electrochirurgicală, Coagulator în set cu forceps laparoscopic sigilare vaselor 5mm, 10mm | Unitate electrochirurgicală, Coagulator în set cu forceps laparoscopic sigilare vaselor 5mm, 10mm |  |  |  | Descriere: Unitatea electrochirurgicală este unitate universală care asigură energii adaptate în etanșarea și tăierea vaselor, destinată procedurilor laparoscopice și chirurgicale deschise, bazată pe generarea de energie pentru aplicare generală, urologie, inclusiv ginecologie, colorectal, cardiac, ORL, artroscopie Specificație tehnică: 1. Porturi de operare: Monopolar, Bipolar, Sigilare vaselor; 2. Monopolar cu conexiune internațională cu 3 pini: 1 priză; 3. Etanșarea bipolară și a vaselor: 2 prize; 4. Funcție de autotestare; 5. Indicatori: vizual/acustic; 6. Memorie a minim 3 combinații de valori pentru parametrii de lucru; 7. Încărcarea și salvarea programelor personale; 8. Controlul volumului sunetului; 9. Software încorporat pentru rezecția bipolară în mediu salin; 10. Prizele de lucru sunt de tip „SMART”, recunosc automat sculele conectate și au configurație automată a energiei; 11. Recunoașterea automată a finalizării ciclului de etanșare a vaselor (fuziunea țesuturilor, etanșarea vaselor); 12. Comunicarea erorilor; Canale de ieșire: 13. Comutator de picior bipolar și etanșare a vaselor; 14. Comutator de picior monopolar și comutator de mână; Moduri de lucru: - Monopolar: 15. Tăiere pură: Putere maximă: 360-370W / 450 Ohm; 16. Tăiere cu efect de hemostază: Putere maximă: 330-340W / 450 Ohm; 17. Modul de coagulare „FULGURATION”. Putere maximă: 100-110W / 750 Ohm; 18. Coagulare moale Putere maximă: 160-170W / 250 Ohm; 19. Rezecție salină (TUR-P) Putere maximă: 340-350W / 450 Ohm; 20. Coagularea cu argon, Putere maximă: 100-110W / 750 Ohm; - Bipolar: 21. Coagularea cu plasmă salină (rezecție sau vaporizare), Putere maximă: 120-140W/75 Ohm; 22. Coagulare forțată, Putere maximă: 170-175W / 75 Ohm; 23. Coagulare moale, Putere maximă: 100-110W / 30 Ohm; Sigilare vaselor (fuziune de țesut, sigilarea vaselor de legătură sau echivalent): 24. Putere maximă: 140-150W / 30 Ohm; 25. Sigilează vasele de sânge și limfatice până la 7mm în diametru; 26. Electrod neutru reutilizabil din cauciuc siliconic; 27. Mâner monopolar reutilizabil (creion) pentru electrod, cu cel puțin două butoane de operare, min. 3 cablu – 1 buc.; 28. Set de electrozi (min. 3 buc.) de diferite dimensiuni și forme (minge, lama, ac) – 2 buc.; 29. Cablu monopolar de cel puțin 3 m. lungime (pentru conectarea instrumentelor laparoscopice) -3 buc.; 30. Pensă pentru tăierea și sigilarea vaselor de sânge (sistem de tăiere integrat), diametru 10 mm, utilizată în chirurgia laparoscopică, lungime minimă 30 cm, reutilizabilă, autoclavabilă, cu cablu de recunoaștere automată – 1 buc.; 31. Lame pentru vase cu diametrul de 10 mm pensă pentru etanșare – 10 buc.; 32. Pensă pentru tăierea și sigilarea vaselor de sânge (sistem de tăiere integrat), diametru 5 mm, utilizată în chirurgia laparoscopică, lungime minimă 30 cm, reutilizabilă, autoclavabilă, cu cablu de recunoaștere automată – 1 buc.; 33. Lame pentru vase cu diametrul de 5 mm pensă pentru etanșare – 10 buc.;
33100000-1 | 3 | Sondă USG dublă cu transmiterea imaginii pe smartphone sau tabletă | Sondă USG dublă cu transmiterea imaginii pe smartphone sau tabletă |  |  |  | Sonda wireless, care constă dintr-o sondă cu două capete, care integrează atât sonda convexa, cât și liniar. - Sonda convexă pentru aplicații: abdomen, fetal/obstetrică, ginecologie, urologie, toracic/plămân, cardiac (adult și pediatric, 40 kg și mai mult), vascular/vascular periferice, musculo-scheletal (convențional), pediatrie, îndrumare intervențională (include plasarea acului/cateterului cu mâna liberă, lichid drenaj, blocaj nervos și biopsie) 1. Banda de frecvențe de lucru acoperă minimum intervalul: 2,2 - 4,9 MHz cu centru frecvența de 3,3 MHz; 2. Număr de elemente: minim 127; 3. Adâncimea de scanare: până la 24 cm; 4. Sonda lineară pentru aplicații: vascular/periferic vascular, musculo-scheletal,(convențional și superficial), organe mici, toracice/plămâni, oftalmic, pediatrie, cefalic neonatal, intervențional ghidare (include plasarea acului/cateterului cu mâna liberă, drenaj lichid, blocaj nervos, acces vascular și biopsie); 5. Banda de frecvențe de lucru acoperă minimum intervalul: 3,2 - 11 MHz MHz cu centru frecvența de 7,7 MHz; 6. Număr de elemente: minim 190; 7. Adâncimea de scanare: până la 8cm; 8. Ecran pentru control dimensiuni: de la minim 5 la maxim 20 inch; 9. Memorie internă: minim 8GB; 10. Includerea posibilității de conectare la un număr nelimitat de utilizatori, fără a fi necesar de procurat soft pentru fiecare utilizator; 11. Compatibil cu soft tip Android si IOS, obligatoriu pentru ambele; 12. Control imagine: -Înghețare /Frezze; - Adâncime; - Gain; - Doppler color; - Control vitezei in regim Doppler; - Salvarea Video; - Salvare Imagine; - TGC; - Mărire/Zoom; - Măsurarea distantă liniară și elips; 13. Preseturi: - Abdomen; - Cardiac; - MSK; - OB/Gyn; - Vascular; - Pulmoni; - Nerv; - Părți moi; - Făt Cap; - Oftalmologie; 14. Pacient: - Introducerea pacientului sa fie inclusă; - Lista internă salvată a pacientului; - Revizualizarea pacientului și a datelor salvate pentru el; 15. Comunicarea/Conectarea: - Transfer date DICOM Server; - Transfer date rapide prin intermediul tehnologiei share; 16. Siguranța: - Imersibil în apă complet; 17. Indicatori Ecran: - Prezența markerului care arată cum este plasată sonda; - Statutul Bateriei; - Tipul Presetului; - Indicele zonei de focusare; - Adâncimea; 18. Încărcător fără fir; 19. Capacitatea acumulatorului - minim 50 minute;
33100000-1 | 4 | Video colonoscop să fie compatibil cu procesorulșisursa de lumină EPK-i7010 PENTAX Medical. | Video colonoscop să fie compatibil cu procesorulșisursa de lumină EPK-i7010 PENTAX Medical. |  |  |  | 1. Video colonoscop cu zoom Optic - obligatoriu; 2. Diametru ехtеrn maxim al tubului - 1З,2 mm; З. Canalul de lucru ≥ З,7 mm; 4. Lungimea de luсru ≥ 1.500 mm; 5. Unghiul de vеdеrе ≥ 140 grade; 6. Adincimeacimpluivizual, in intervalul minim nu mai mare de 4 mm- si nu mai mic 100 mm (4-100); 7. Angulatiasus/jos minim 180 grade /180grade; 8. Angulatiastinga/dreapta minim 160 grade /160 grade; 9. Prezenta a З butoane pentru programare la necesitate și 1 buton pentru controlul zoomului optic – miсșоrаrе și mărirе; 10. Compatibil cu tehnologiai-scan рrеzеntă ре video procesorul sus menționat. Prezenta tehnologiе: - Flexibilitate gradată а tubului de introducereа a colonoscopului; - Sistem de luсru cu jet de арă sub presiune sau роrt dedicat реntru irigare cu арă;
33100000-1 | 5 | Video duadenoscop compatibil cu procesorul și sursa de lumină EPK-i7010, PENTAX Medical | Video duadenoscop compatibil cu procesorul și sursa de lumină EPK-i7010, PENTAX Medical |  |  |  | Video duadenoscop compatibil сu рrосеsоrul și sursа de luminn ЕРК -i7010, PENTAX Medical -da; 1. Video duadenoscop - obligatoriu; 2. Diametru extem maxim al tubului -12.0 mm; 3. Canalul de lucru ≥ 4.0 mm; 4. Lungimea de luсru≥1.200 mm; 5. Unghiul de vedere ≥ 100 grade; 6. Unghiul de vedere retro ≥ 10 grade; 7. Adîncimea cimpului vizual, in intervalul minim nu mai mаrе de 4 mm - si nu mai mic 60 mm(4-60 mm); 8. Angulatia sus/jos minim 120 grade / 90 grade; 9. Angulatia stinga/dreapta minim 100 grade / 90 grade; 10. Prezența а 4 butoane pentru programare la necesitate; 11. Compatibil cu tehnologia i-scan sau analogic рrеzеntă ре video procesorul sus mentionat; 12. Prezenta tehnologie: HD+ sau rezolutie înaltă;
33100000-1 | 6 | Brancardă pentru pacienți non-ferromagnetic compatibilă IRM 3Tesla | Brancardă pentru pacienți non-ferromagnetic compatibilă IRM 3Tesla |  |  |  | Descriere: Spătar reglabil Suport IV cu puncte de fixare standart Sarcina maximă ≥ 160 kg Frână la toate 4 roți Mânere pentru transportarea brancardei Bare laterale pliabile Reglarea înălțimii până la minim 800 mm - opțional Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete Saltea, rezistentă la prelucrare și apă Cerințe: Anul producerii minim 2023. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24-36 ore. Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză
33100000-1 | 7 | Sistem Du-O-Vac cu regulator O2 și aspirator flowmetru compatibile cu IRM 3Tesla | Sistem Du-O-Vac cu regulator O2 și aspirator flowmetru compatibile cu IRM 3Tesla |  |  |  | Modulul principal du-o-vac Flowmetru O2, 0-15 litri per minut. Canistra de colectare cu gradare de minim 500 ml, cu port de aspirare ( 2 buc reutilizabile, sau 40 de unică folosință). Butelie O2 cu regulator de oxigen (reductor de presiune minim 3,4 Pa). Suport mobil pe roți pentru fixarea sistemului. Accesorii: Mască laringiană (50 buc), filtre (50 buc) Notă. Se acceptă varianta delimitată de exemplu un crash cart portabil compus din: Un sistem cu butelie, regulator și flowmetru O2 și în mod separat un aspirator urgențe cu accesorii, la fel toate componentele non-feromagnetice și compatibile IRM 3T. Cerințe: Anul producerii minim 2023. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24-36 ore. Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză.
33100000-1 | 8 | Set Laringoscop compatibil cu IRM 3Tesla | Set Laringoscop compatibil cu IRM 3Tesla |  |  |  | Lamele laringoscop: Iluminare prin fibră optică Lame tip Miller și/sau Macintosh – mărimea 00; 0; 1; 2; 3; 3.5 sau 4; Mâner laringoscop cu baterii (2 seturi de baterii compatibile IRM) Trusă de păstrare/depozitare a setului. Cerințe: Anul producerii minim 2023. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.
33100000-1 | 9 | Căști de protecție pentru urechi, adult, compatibile IRM 3Tesla | Căști de protecție pentru urechi, adult, compatibile IRM 3Tesla |  |  |  | Proiectate cu tehnologie avansată de reducere a zgomotului, reducând zgomotul puternic produs de aparatele RM, făcând experiența mai confortabilă pentru pacienți și furnizorii de servicii medicale. Tip reutilizabile Atenuare zgomot minim 25 dB
33100000-1 | 10 | Stetoscop cu un singur cap din aluminiu neferos compatibil IRM 3Tesla | Stetoscop cu un singur cap din aluminiu neferos compatibil IRM 3Tesla |  |  |  | Doua perechi de varfuri pentru urechi și o diafragmă incluse suplimentar.
33100000-1 | 11 | Troliu de urgență nemetalic compatibil IRM 3Tesla | Troliu de urgență nemetalic compatibil IRM 3Tesla |  |  |  | Toate părțile componente ale troliului să fie non-ferromagnetice. Material nemetalic Suprafața rezistentă la dezinfectanți chimici Spațiu de amplasare a defibrilatorului Stativ pentru perfuzii Masa suplimentară laterală Coș lateral pentru accesorii Coș lateral pentru deșeuri Număr de sertare minim 4 Sertare de diferite adîncimi Sertar cu divizare pentru medicamente minim 6 divizări Număr de roți minim 4 Roți cu frînă minim 2 Suport pentru butelie de oxigen (cu volum minim 5 litri ) în spate. Cerințe: Anul producerii minim 2023. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil).
33100000-1 | 12 | Masa pentru manipulare compatibil IRM 3Tesla | Masa pentru manipulare compatibil IRM 3Tesla |  |  |  | Masa manipulare non-feromagnetică - stand al asistentei medicale Dimensiuni minime: Lungime 650±50 mm Latime 530±50 mm Inaltime 900±50 mm Cu doua rafturi și sertar Cerințe: Anul producerii minim 2023. Termen de garanție nu mai mic de 12 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil)
33100000-1 | 13 | Set protecția nou-născutului de zgomote IRM | Set protecția nou-născutului de zgomote IRM |  |  |  | Accesorii pentru intervenții sugari și copii, compatibile IRM 3T Utilizate la nou-născuți pentru protecția urechilor de zgomote in timpul scanării IRM, fabricate din materiale non-ferromagnetic. Minim 6 perechi în boxa Referința: Neonatal Noise Guards Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză.
33100000-1 | 14 | Set de protecție pentru ochi cu clape IRM | Set de protecție pentru ochi cu clape IRM |  |  |  | Accesorii pentru intervenții sugari și copii, compatibile IRM 3T Utilizate pentru a proteja ochii pacienților în timpul scanării IRM. Box cu minim 50 perechi Referință: Eye Shields with Tabs Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză.
33100000-1 | 15 | Set Imobilizator pediatric pentru scanare IRM | Set Imobilizator pediatric pentru scanare IRM |  |  |  | Accesorii pentru intervenții sugari și copii, compatibile IRM 3T Imobilizator pentru poziționează sugarilor și copiilor mici rapid și corect, reducând necesitatea expunerilor repetate. Lungimea minima 70 cm Analog- Hugger Complete Unit, pediatric immobilizer Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză.
33100000-1 | 16 | Set Imobilizator nou nascuti pentru scanare cap IRM | Set Imobilizator nou nascuti pentru scanare cap IRM |  |  |  | Accesorii pentru intervenții sugari și copii, compatibile IRM 3T Utilizat pentru poziționare pediatrică în timpul scanării IRM prin fixasarea completă a corpului nou-născutului. Analog BabyFix Cocoon for MRI Head Scans Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză.
33100000-1 | 17 | Set de pături termice pediatriace pentru scanare IRM | Set de pături termice pediatriace pentru scanare IRM |  |  |  | Accesorii pentru intervenții sugari și copii, compatibile IRM 3T Pături utilizate pentru menținerea temperaturii corpului în timpul scanarii IRM. Setul să conțină cel putin 3 marimi (mic, mediu, mare). Analog MRI Conrad Pediatric Thermal Blanket Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză.
33100000-1 | 18 | Dispenser cu dopuri pentru urechi non-magnetice IRM | Dispenser cu dopuri pentru urechi non-magnetice IRM |  |  |  | Accesorii pentru intervenții sugari și copii, compatibile IRM 3T Minim 250 bucați. Dopurile sunt predestinate pentru a proteja urechile pacienților de zgomotul puternic generat de IRM in timpul scanării. Analog Non Magnetic Earplug Dispenser Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză.
33100000-1 | 19 | Detector de metale compatibil IRM 3Tesla | Detector de metale compatibil IRM 3Tesla |  |  |  | Ușor de utilizat – prin simpla apasare a comutatorul ON pentru a detecta toate obiectele metalice periculoase. Alertă vizuală și audio. Sensibilitate reglabilă pentru zonele cu interferențe, suprafață mare de scanare, avertizare de baterie scăzută și prindere confortabilă. Cerințe: Anul producerii minim 2023. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză
33100000-1 | 20 | Stingator de foc compatibil IRM 3Tesla | Stingator de foc compatibil IRM 3Tesla |  |  |  | Stingator de foc cu dioxid de carbon testat RM Potrivit pentru focurile din clasa B și C Greutatea maximă 7 kg Este necesar adaptor de umplere (necompatibil RM) – 1 buc Cerințe: Anul producerii minim 2023. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză.
33100000-1 | 21 | Butelie oxigen 5L | Butelie oxigen 5L |  |  |  | Descriere: Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. Parametru Specificatie Tip portabil Volum ≥5 l Material "oțel/aluminiu/ metal galvanizat" Manometru de control pe reductor Reductor presiune 0-15 l/min Presiune de incarcare ≥ 200 atm Tub pentru conectare la butelia de oxigen ≥ 2 buc. Mască facială ≥ 2 buc. Canulă nazală ≥ 2 buc.
33100000-1 | 22 | Balon resuscitare AMBU adulți, 110430 | Balon resuscitare AMBU adulți, 110430 |  |  |  | Descriere Este un dispozitiv portabil de obicei utilizat pentru a asigura o ventilație cu presiune pozitivă la pacienţii cu lipsă de respiraţie sau care nu respiră în mod adecvat. Parametru Specificaţie Material silicon Volum, ml 1500- 2000 ml Integral reutilizabil da, autoclavabil Masca si valvele minim 20 sterilizări Valve da Intubare da Rezervor oxigen da Mască facială da Marime mască 4 sau 5 Articulaţie mobilă da Colector da Risc de contaminare scăzut Geantă de transport – obligatoriu
33100000-1 | 23 | Laringoscop adult standard, 110600 | Laringoscop adult standard, 110600 |  |  |  | Descriere Este un dispozitiv portabil, destinat pentru examinarea și vizualizarea laringelui. Efectuarea de laringoscopii de către medici ORL, medici de familie în secțiile primire urgente, etc. Parametru Specificaţie Lamele laringoscop oțel inoxidabil mat obligatoriu tip pacient adult tip iluminare bec Lamele reutilizabile tip: McIntosh obligatoriu mărimea 1 obligatoriu mărimea 2 obligatoriu mărimea 3 obligatoriu mărimea 4 obligatoriu autoclavabile la 134℃, 5min. obligatoriu Mîner laringoscop "fabricat din metal cromat sau AISI 304/316" fabricat din metal cromat sau AISI 304/316 fixarea rapidă a lamelelor obligatoriu diametru mîner standart: 28mm, ±2mm obligatoriu acumulator reîncărcabil, cu autonomie de ≥ 2 ore obligatoriu Bec bec intensitatea pentru lamele mici ≥ 1500 lux, lamele mari ≥ 2000 lux obligatoriu ≥ 2.5V obligatoriu lumină albă sau neutră lumină albă sau neutră Accesorii "Stație de încărcare a laringoscopului fără a extrage bateriile" de la priza de perete 220V, 50Hz obligatoriu, să se indice codul produsului Bec de rezervă 3 buc. obligatoriu, să se indice codul produsului "Acumulator reîncărcabil" 1 buc. obligatoriu, să se indice codul produsului Trusă trusă pentru păstrare/depozitarea dispozivului în funcție de complectația lamelelor solicitate obligatoriu, să se indice codul produsului
33100000-1 | 24 | Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură Cod 250330 | Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură Cod 250330 |  |  |  | Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură Cod 250330 Descriere "Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menţinerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvenţiere." Parametru Specificaţie Descriere termostat utilizat în laborator Capacitate interna a camerei ≥ 80 l și 100 l≤ Domeniul de temperatură, diapazon programabil ≥ (5 - 70 grade) Rezoluția de programare ≤ 1 grad Timp de funcționare, diapazon minim 1 - 999 minute, neîntrerupt Afișaj LCD sau LED Control Microprocesor Usa dubla obligatoriu Usa interna din sticla obligatoriu Construcția interioară din oțel inox Alaramă vizuala si sonora divergență față de temperatura setată Alimentarea 220 V, 50 Hz
33100000-1 | 25 | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum Cod 270130 | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum Cod 270130 |  |  |  | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum Cod 270130 Descriere Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non termic sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale şi generale.Construcția interioară este din oțel inox. Parametrul Specificația Încărcare orizontală Încărcarea şi scoaterea casoletelor se efectuează prin 2 uşi separate, destinate pentru zona de primire a casoletelor nesterile şi zona sterilă 2 uși Posibilitatea de blocarea a unei usi in caz de necesitate Construcția interioară din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire obligatoriu Alarme acustică, vizuală Durata sterilizartii reglabilă obligatoriu Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe Setarea de catre utilizator a regimului de sterilizare dorit obligatoriu Control electronic Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care impiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă obligatoriu Ușa ramăne blocată pana la scaderea sfîrşitul procesuluide sterilizare obligatoriu Suprafata exterioara să nu se încălzească Imprimantă termică obligatoriu Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED Monitorizarea în timp real temperatura in camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital) vacuum (prin manometru sau digital) Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum Pre şi post vacuum selectabil Sistem de uscare obligatoriu Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor, printare a rezultatelor racire rapidă Volum interior 100 l, ± 10 l Rafturi minim 2 buc Precizie timp de sterilizare ± 1 min. Gama de temperatură: diapazon minim 115 - 134 grade C Precizie temperatură ± 2℃ Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare obligatoriu Apa necesară pentru procesul de autoclavare să fie filtrată prin sistem de filtrare automatizat cu auto generarea (curățare) a filtrelor obligatoriu "dedurizare a apei cu min. 2 nivele de filtrare, sa se indice modelul oferit " să fie incluse toate filtrele necesare pentru buna funcționare a autoclavului pentru perioada de 24 luni Înregistrator date obligatoriu Tip date imprimate pe hirtie data timp temperatura presiune Alimentare Cerinţe de alimentare la reţeaua electrică: 380V, 50 Hz
33100000-1 | 26 | Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru Cod 130700 | Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru Cod 130700 |  |  |  | Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru Cod 130700 Descriere Cîntar pentru adulţi destinat pentru determinarea greutăţii Parametru Specificaţia Greutatea maximă ≥ 200 kg Precizie ≤ 100 gr Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25 mm Alimentare rețea 220V, 50Hz Autocalibrare obligatoriu Taliometru da, 200 cm Se acceptă dispozitive medicale înregistrate în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau bunuri înregistrate în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare (se va prezenta dovada de înregistrare).
33100000-1 | 27 | Cîntar electronic, pentru nou-născuţi Cod 130800 | Cîntar electronic, pentru nou-născuţi Cod 130800 |  |  |  | Cîntar electronic, pentru nou-născuţi Cod 130800 Descriere Cîntar pentru nou născuţi destinat pentru determinarea greutăţii Parametru Specificaţia Greutatea maximă 20 - 25 kg Precizie ≤ 5 gr Functia fixare greutate, (TARE) obligatoriu Functia Auto-Hold, determinarea greutatii copilului chiar daca se misca obligatoriu Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25mm Alimentare 220V, 50Hz sau baterie internă Autocalibrare obligatoriu Se acceptă dispozitive medicale înregistrate în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau bunuri înregistrate în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare (se va prezenta dovada de înregistrare).
33100000-1 | 28 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L -Cod 140710 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L -Cod 140710 |  |  |  | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configuraţie mobil Capacitatea internă a camerei ≥ 200 și 300 litri≤ Număr de rafturi ≥ 4 Uşa Număr 1 Transparentă obligatoriu Mecanism blocare cu cheie Roţi ≥ 4 Frîne ≥ 2 Lumină interior obligatoriu Construcţie interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucarare Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă +2°C ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fară CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii coşuri tip sertar
33100000-1 | 29 | Spirograf Cod 260500 | Spirograf Cod 260500 |  |  |  | Spirograf Cod 260500 Descriere Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer şi a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu, capacitatea vitală forţată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forţat într-o secundă [FEV1]). Parametrul Specificația Tip Spirometru portabil Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie obligatori Parametri măsurați FVC FEV1 MVV FEV1/FVC Raport PEF EVC IVC Ti Te IC IRV ERV TV Printer incorporat Memorie nu mai puțin de 500 teste grafice memorate Transfer obligatorite la PC teste pacient verificare aparat up-graobligatorire software Dispozitivul de măsură bidirecțional Diapazonul de volum ≥ 0-8 l Diapazonul de flux ≥ 0-16 l/s Eroarea la volum ≤3% Eroarea la flux ≤5% Afișaj Alfanumeric Control taste alfanumerice Display touchscreen, obligatoriu min. 5 inch, obligatoriu Interfața PC obligatori Port USB obligatori Baterie interna min. 4 ore, obligatoriu Alimentare Cu sursă internă de alimentare, acumulatoare reîncărcabile Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz Accesorii Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații "filtre antibacteriale cu muștucuri de unica folosință sau turbine cu muștucuri de unică utilizare" Seringă de calibrare obligatoriu Clește pentru nas tip adult ≥ 1 buc. Clește pentru nas tip pediatric ≥ 1 buc. Hîrtir ≥ 20 buc.
33100000-1 | 30 | Sterilizator 80 L | Sterilizator 80 L |  |  |  | Sterilizator 80 L Cod 270320 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării intrumentelor medicale cu consctrucție interioară din oțel inox Parametrul Specificația Ventilaţie forţată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarme acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 80 l, ± 10 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200℃ Divergență față de temperatura setată ≤ 1℃ Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180℃, 60 min 160℃, 150 min 120℃, 45 min Rezoluția de programare 1℃ Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la 75℃ Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235℃ Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Rafturi ≥ 3 Suport metal pentru instalarea sterilizatorului obligatoriu Alimentare 200-240V, 50 Hz
33100000-1 | 31 | Incubator (termostat) 80 - 100 l Cod 250320 | Incubator (termostat) 80 - 100 l Cod 250320 |  |  |  | Incubator (termostat) 80 - 100 l Cod 250320 Descriere Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menţinerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvenţiere. Parametru Specificaţie Descriere Termostat utilizat în laborator Capacitate interna a camerei ≥ 80 l și 100 l≤ Domeniul de temperatură, diapazon programabil ≥ (37 - 60 grade) Rezoluția de programare ≤ 1 grad Timp de funcționare, diapazon minim 1 - 999 minute, neîntrerupt Afișaj LCD sau LED Control Microprocesor Usa dubla obligatoriu Usa interna din sticla obligatoriu Construcția interioară din oțel inox Alaramă vizuala si sonora divergență față de temperatura setată Alimentarea 220 V, 50 Hz
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 25) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă | beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Aparat performant de Haloterapie cu sare | Aparat performant de Haloterapie cu sare | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 83333.3333 | SCM Sfântul Arhanghel Mihail
33100000-1 | 2 | Unitate electrochirurgicală, Coagulator în set cu forceps laparoscopic sigilare vaselor 5mm, 10mm | Unitate electrochirurgicală, Coagulator în set cu forceps laparoscopic sigilare vaselor 5mm, 10mm | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 377666.6667 | SCM Sfântul Arhanghel Mihail
33100000-1 | 3 | Sondă USG dublă cu transmiterea imaginii pe smartphone sau tabletă | Sondă USG dublă cu transmiterea imaginii pe smartphone sau tabletă | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 100000 | SCM Sfântul Arhanghel Mihail
33100000-1 | 4 | Video colonoscop să fie compatibil cu procesorulșisursa de lumină EPK-i7010 PENTAX Medical. | Video colonoscop să fie compatibil cu procesorulșisursa de lumină EPK-i7010 PENTAX Medical. | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 291666.6667 | SCM Sfântul Arhanghel Mihail
33100000-1 | 5 | Video duadenoscop compatibil cu procesorul și sursa de lumină EPK-i7010, PENTAX Medical | Video duadenoscop compatibil cu procesorul și sursa de lumină EPK-i7010, PENTAX Medical | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 554770 | SCM Sfântul Arhanghel Mihail
33100000-1 | 6 | Brancardă pentru pacienți non-ferromagnetic compatibilă IRM 3Tesla | Brancardă pentru pacienți non-ferromagnetic compatibilă IRM 3Tesla | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 350000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 7 | Sistem Du-O-Vac cu regulator O2 și aspirator flowmetru compatibile cu IRM 3Tesla | Sistem Du-O-Vac cu regulator O2 și aspirator flowmetru compatibile cu IRM 3Tesla | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 260000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 8 | Set Laringoscop compatibil cu IRM 3Tesla | Set Laringoscop compatibil cu IRM 3Tesla | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 30000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 9 | Căști de protecție pentru urechi, adult, compatibile IRM 3Tesla | Căști de protecție pentru urechi, adult, compatibile IRM 3Tesla | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 10000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 10 | Stetoscop cu un singur cap din aluminiu neferos compatibil IRM 3Tesla | Stetoscop cu un singur cap din aluminiu neferos compatibil IRM 3Tesla | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 11 | Troliu de urgență nemetalic compatibil IRM 3Tesla | Troliu de urgență nemetalic compatibil IRM 3Tesla | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 60000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 12 | Masa pentru manipulare compatibil IRM 3Tesla | Masa pentru manipulare compatibil IRM 3Tesla | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 15000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 13 | Set protecția nou-născutului de zgomote IRM | Set protecția nou-născutului de zgomote IRM | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 14 | Set de protecție pentru ochi cu clape IRM | Set de protecție pentru ochi cu clape IRM | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 27000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 15 | Set Imobilizator pediatric pentru scanare IRM | Set Imobilizator pediatric pentru scanare IRM | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 49000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 16 | Set Imobilizator nou nascuti pentru scanare cap IRM | Set Imobilizator nou nascuti pentru scanare cap IRM | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 79000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 17 | Set de pături termice pediatriace pentru scanare IRM | Set de pături termice pediatriace pentru scanare IRM | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 16000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 18 | Dispenser cu dopuri pentru urechi non-magnetice IRM | Dispenser cu dopuri pentru urechi non-magnetice IRM | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 9000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 19 | Detector de metale compatibil IRM 3Tesla | Detector de metale compatibil IRM 3Tesla | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 10000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 20 | Stingator de foc compatibil IRM 3Tesla | Stingator de foc compatibil IRM 3Tesla | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 12000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 21 | Butelie oxigen 5L | Butelie oxigen 5L | Bucată | 20 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 170000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 22 | Balon resuscitare AMBU adulți, 110430 | Balon resuscitare AMBU adulți, 110430 | Bucată | 20 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 30000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 23 | Laringoscop adult standard, 110600 | Laringoscop adult standard, 110600 | Bucată | 20 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 100000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 24 | Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură Cod 250330 | Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură Cod 250330 | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 80000 | IMSP SCTO
33100000-1 | 25 | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum Cod 270130 | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum Cod 270130 | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 290000 | IMSP SCTO
33100000-1 | 26 | Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru Cod 130700 | Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru Cod 130700 | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 800 | IMSP SR Ungheni
33100000-1 | 27 | Cîntar electronic, pentru nou-născuţi Cod 130800 | Cîntar electronic, pentru nou-născuţi Cod 130800 | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 40000 | IMSP SR Ungheni
33100000-1 | 28 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L -Cod 140710 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L -Cod 140710 | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 21000 | IMSP SR Ungheni
33100000-1 | 29 | Spirograf Cod 260500 | Spirograf Cod 260500 | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 38700 | IMSP SR Ungheni
33100000-1 | 30 | Sterilizator 80 L | Sterilizator 80 L | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 34390 | IMSP SCTO
33100000-1 | 31 | Incubator (termostat) 80 - 100 l Cod 250320 | Incubator (termostat) 80 - 100 l Cod 250320 | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 40000 | IMSP SCM ,,Gheorghe Paladi”
3207326.6667
|  |  |  | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________