## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția dispozitivelor medicale (Angiograf Digital universal) conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime” | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
33100000-1 | 1 | Angiograf Digital universal | Angiograf Digital universal |  |  |  | Specificații tehnice solicitate Denumirea Sistem angiografic cu braț-C pe podea sau tavan Destinați Sistemul angiografic să conțină softurile și funcțiile ce permit efectuarea intervențiilor endovasculare (și proceduri hibrid), cardiace maturi, cardiac universal, cardiologie intervențională, neuroradiologie intervențională, intervenții endovasculare periferice. Anul fabricării minim 2023, sistem nou, (nu se acceptă sistem utilizat sau recondiționat) Brațul C Configurație: Sistemul angiografic să conțină softurile și funcțiile ce permit efectuarea intervențiilor: Intervenții endovasculare (și proceduri hibrid) da Intervenții endovasculare periferice da Angiografie periferică da Proceduri intervenționale terapeutice moderne vasculare și nonvasculare da Intervenții neuroradiologie intervenționalăd da Angiografie rotațională da Toracele și abdomenul da Diagnostic și terapie angiografică sau cardiacă maturi, universală da Intervenții cardiologie intervențională da Proceduri hibride da Brațul C trebuie să fie echipat pentru proceduri intervenționale multidirecționale într-un singur plan. Să fie posibil proceduri cardiace, cardiovasculare, angiografice universale și hibride. da Braț C, cu capacități de mișcare decentrată pentru o poziționare flexibilă cu toate aplicațiile necesare da Poziționarea automata / motorizată da Suport Montat pe podea sau tavan Parcare Motorizată sau manuală Deplasare Deplasare în toate direcțiile Deplasare verticala a batului C sau a mesei Motorizata Acoperirea maximă a pacientului (fără repoziționarea pacientului) pentru aplicațiile periferice Min. 190 cm Adîncimea (depth) cm Minim 90 cm Diapazonul de rotație: Proiecția RAO (grade) Diapazon minim 120 grade Proiecția LAO (grade) Diapazon minim 120 grade Angularea Cranian Diapazon minim 45 grade Angularea Caudal Diapazon minim 45 grade Viteza de rotație a C-armului (grade/sec.) Minim 20 grade/sec Viteza de rotație a C-armului (grade/sec.) pentru aplicații 3D Minim 60 grade/sec Diapazon sursă-imagine SID Diapazon minim de la 95 pînă la minim 115 cm Distanța sursă-imagine (SID) este reglabilă automat da Distanța podea-izocentru Minim 100 cm Distanța sursă-izocentru Minim 72 cm Imaginea pacientului apare întotdeauna corect cu „capul sus” pe monitor, indiferent de rotația verticală a brațului C da Protecție împotriva coliziunii sau un sistem de siguranță pentru mișcările brațului C da Consolă de operare a angiografului în sala de examinare Dotată cu ecran tactil sau butoane, instalat pe marginea mesei pacientului cu instrumente de control al C-arm-ului, cu protocoale de achiziție prestabilite. Alte instrumente al imaginilor achiziționate și operarea al planelor. Diapazon deplasare a mesei (cm): Configurare: Dimensiunea meseie Lungimea minim 270 cm; Lățimea minim 45 cm; Mișcare Verticală Minim 30 cm Mișcarea Longitudinal Minim 120 cm Greutatea maximală a pacientului (kg) Minim 220 kg Rotație mesei ≥ 120 grade Radioprotecție la nivelul mesei Scut protecție radiații pentru partea inferioară, instalat pe șinele laterale ale mesei cu echivalent plumb de minim 0.5 mm. Masa prevăzută cu saltea Da Densitatea razelor X (X-ray density) ≤1,5 mmAl Blatul mesei fabricat din fibră de carbon da ROTAȚIONAL Da Achiziție prin cone-beam CT Da Timp de reconstrucție a imaginii CT, sec. Maxim 35 sec. GENERATORUL DE RAZE-X Configurare: Putere kW@100kVp ≥ 100 kW mA radiografic Diapazon minim 20-1000 kV radiografic 40-125 kV (±10kV) Timer radiografic, sec. Diapazon minim 0,01-10 sec. mA fluoroscopic ≤ 200 mA kV fluoroscopic Diapazon minim 60-120 Modurile necesare pentru toate aplicațiile cardiovasculare și intervenționale, cum ar fi DSA, DSA rotațional, fluoroscopia pulsată, expunerea unică și tehnologia de reducere a kV sunt acceptate fără limitări da TUBUL DE RAZE-X Configurare: Fluoroscopie pulsată Da, obligator cu diapazon minim 1-30 p/s Diapazonul ratei de filmare (fps) Diapazon minim 1-30 cadre/sec Control de plan din sala de examinare Da Tub cu raze X durabil, cu tehnologie de zgomot redus, cu performanță ridicată da Max. tensiune tub Min. 125 kV in regim radiografic Capacitate de stocare termică (heat storage capacity), HU Minim 3 000 000 Rata de disipare termică (heat dissipation rate), HU/min. Minim 450 000 Dimensiunile focarelor, mm (focal spot size) Minim 2 focare, 0.4 m (±0.2mm) si 0.8mm (±0,2mm) Puterea nominala focarului mic Min 30kw Puterea nominala focarului mic Min 80 kw Sistem de răcire hybrid Da DETECTOR Configurare: Tipul Scintillator Csl sau a-Si Dimensiuni, cm Minim 30/30 cm, ±4cm Rezoluție spațială Minim 2,5 Lp/mm Dimensiunea unui pixel, mcm ≤ 200 µm Adâncimea unui Bit (bit depth) minim 16 Rata maximală de filmare, fps Minim 30 fps NUMĂR DE MONITOARE Sala de examinari: minim 1 monitor de min. 27 inch achiziție/referință +1 monitor de min. 19 inch pentru sistemul hemodinamice (sau un singur monitor min. 55 inch LCD); Sala de control: minim 1 monitor de min. 19 inch achiziție/referință + 1 monitor de min. 19 inch pentru sistemul hemodinamică (sau un singur monitor min. 30 inch LCD); IMAGINEA Caracteristici: 1024 x 1024 Da DAP da EXPUNEREA Caracteristici: Virtual Da Filtrare automată al colimatorului Da Colimare Virtuală da Monitorizarea dozelor Da STOCAREA DATELOR Imagini 1024 x 1024 Min 50000 Stocare adițională USB și/sau DVD, rețea, server DICOM Pachet DICOM 3.0 (stocare a datelor imagine, import, export de date de examen printer) Da, cu licență nelimitată Printer DICOM, Resolution ≥ 320 dpi. Da Elemente de control Consolă și comenzi pentru mișcările standului da Pedală pentru eliberarea mesei da Pozițiile dispozitivului și mesei, mesajele sistemului și valorile dozei sunt afișate atât în camera de examinare, cât și în camera de control da Undă ECG poate fi înregistrată, stocată și afișată pe monitor împreună cu informațiile despre imagine da Imagistica digitală și postprocesare 2D Roadmap cu selectarea imaginii de referință; da Pixelshift automat în timp real care poate fi activat sau dezactivat la cerere; da Achiziție DSA; da Achiziție tip Bolus Chasing pentru angiografie periferică; da Optimizarea automată de afișare a imaginii cadru cu cadru; da Angiografie de rotație 3D pentru intervenții neuro; da Angiografie cu substracție 3D pentru intervenții neuro; da Vizualizarea Achizițiilor 3D la consola de operare și afisarea pe ecran in sala de operație da Angiografie cu achiziție de tip Cone Beam CT pentru intervenții neuro; da Reducerea artefactelor de mișcare induse de respirația involuntară în timpul achiziției de rotație; Opțional Reducerea artefactelor generate de proximitatea implanturilor metalice pe imaginile de tip Cone Beam CT; Opțional Înregistrarea și afișarea de secvențe fluoroscopice dinamice; da Vizualizarea și suprapunerea de fluroscopie live 2D și imagini 3D - suprapunere de imagini 3D peste imagini 2D cu modificarea transparenței și ajustarea automată în timp real pentru CT și RMN; Opțional Posibilitatea deschiderii de imagini multimodalitate cel puțin pentru următoarele modalități: CT, RMN da Comenzile pentru modul de lucru 3D roadmapping disponibile la modul de control (reajustarea suprapunerii, afișarea imaginilor, zoom); Opțional Analiza stenozelor pe cadrele de imagine afișate, controlată de pe modul de control instalat pe marginea mesei; da Software de evidențiere a stentului; da Afișarea imaginilor achiziționate cu viteză redusă, cadru cu cadru, înainte și înapoi. da Sistem de inregistrare si afisare hemodinamicei Sistemul trebuie sa ofere următoarele calculate și derivate ai parametrilor hemodinamici: calcule de presiune, viteza de schimbare a presiunii (dP/dtmax), gradienți, șunturi, debit cardiac, suprafață valvulară, lucru și putere, indice cardiac, debit și volum de cursă, rezistențe. da Inregistrarea si afisarea semnalelor ECG, Min. 12 canale Montat sub masa sau pe bara la masa Da Masurarea SPO2 da Masurarea Presiunei NIBP da ECG cable Min. 1 set Posibiliatea conectarii la retea DICOM DICOM worklist DICOM MPPS Archivarea DICOM Posibilitatea conectarii printerului pentru raporte da Monitor medical pentru afisare semnaler vitale 2 buc. (1 buc in sala de examinare si 1 buc. in sala de control), min.19 inch, min.1280x1024 pixel Criterii de calificare și condiții suplimentare Accesorii 3 seturi echipament radioprotecție, fiecare constând din: fustă, vestă, protecție tiroidă, și ochelari; Cuiere de păstrare a echipamentului de protecție montate/fixat de perete; Lampa sala de operații tip LED suspendată pe tavan; Intensitatea luminei la 1m distanță - cel puțin 120 000 lx. Reglarea intensității luminei - da Ecran de radioprotecție pentru medic suspendată de tavan; Sistem de comunicare bidirecțional sala comandă-sală de examinare; Suport braț pentru pacient; Panou electric; Posibilitate service de la distanță (remote service); Furnizare și montare fereastră cu ecran de plumb cu ramă, cu dimensiunile minim 100x80cm; Asistență pentru pregătirea documentației în vederea obținerii autorizației de amplasare/construcție la organele competente; UPS pentru intregul sistem de angiografie cu asigurarea lucrului pentru minim 30 minute. Garanție Termen de garanție minim 24 luni de la data instalării și punerii în funcțiune a echipamentului; Servicii și piese de schimb post garanție pe o perioadă de minim10 ani pe bază de contract. Garanția va include toate piesele de schimb necesare, costul de înlocuire, eliminarea pieselor defecte, costul forței de muncă și toate upgrade-urile și actualizările hardware și software. La apariția unei defecțiuni tehnice, antreprenorul va asigura o persoană calificată la fața locului în termen de pînă la patruzeci și opt (48) de ore și va investiga problema în următoarele douăzeci și patru (24) de ore. Prezentarea certificatului al inginerului pentru deservirea al angiografului. Alte servicii Transportul până la sediul beneficiarului; Instalarea și punerea în funcțiune la sediul beneficiarului de către departamentul service al reprezentantului autorizat al producătorului; Școlarizarea personalului medical și tehnic la sediul beneficiarului pentru minim 10 zile la fața locului. Prezentarea documentației tehnice (manual de utilizare, manual de deservire tehnică și ghid rapid in limba de stat). Disponibilitatea centrului de service autorizat de producător pe teritoriul RM. Conectarea sistemului la reteua DICOM si sistemul PACS existent. Toate lucrările de instalarea dispozitivului, conectarea dispozitivului la toate conductele necesare (electricitate, ventilare, etc.) trebuie să fi efectuate de agentul economic cîștigător. Vizitarea tehnică, inspecția și asigurarea faptului ca toate condițiile necesare sunt îndeplinite la locul beneficiarului înainte de începerea oricărei activități. Orice comentarii sau sugestii cu privire la condițiile locului de instalare trebuie făcute cu cel puțin 6 săptămâni înainte de începerea activităților de instalare.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția dispozitivelor medicale (Angiograf Digital universal) conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime” | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă | beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Angiograf Digital universal | Angiograf Digital universal | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 120 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 680000 | AMT Botanica (3 bucăți) AMT Buiucani (1 bucată)
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________