## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2021 (listă suplimentară 1) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Sterilizator cu aburi, cu ciclu de vacuum | Sterilizator cu aburi, cu ciclu de vacuum |  |  |  | Capacitatea camerei de sterilizare min. ≥ 100L (1 STU) Sterilizator orizontal, cu încărcare frontală Camera de sterilizare: dreptunghiulară Numărul de usi: 1 buc. Sistem vertical automat pneumatic de deschidere a ușilor Etanșarea ușilor trebuie asigurată prin garnituri de silicon cu ajutorul sistemului pneumatic si de vacuum Garnitura poate fi schimbată fără a demonta alte piese sau module, la nivel de utilizator Ușa trebuie să fie proiectată cu un sistem de siguranță pentru a preveni accidentarea utilizatorului Sistem de siguranta a deschiderii usilor in caz de presiune in camera de sterilizare Procedura de sterilizare: cu generator de abur intern Sistem de monitorizare a nivelului de apa în generator: min. 3 nivele Încălzitoarele interne cu control separate și siguranță în caz de scurt-circuit Dotat cu pompă de vacuum pe baza de apă, integrat Dotat cu pompă de apă pentru umplerea generatorului de aburi, integrat Siguranțe termice pentru pompa de vacuum și cea de apă Valvele interne, pneumatice, din inox Constructia conductelor de aburi și apă din inox Camera de sterilizare, camasa, generatorul construit din inox AISI 316 Carcasa, partile laterale construite din inox AISI 304 Procesul de sterilizare total automat, controlat de microprocesor Ecran tactil, color, min. 7 inch Posibilitatea de vizualizare pe ecran: temperature, presiune generator, presiune camera, presiune camasa, numele programului, timpul fiecărui ciclul, starea usii deschisa sau inchisa, raport sterilizare, grafice color a ciclurilor de sterilizare Limbajul interfeței si meniului: romană și rusă Software-ul trebuie să aiba un sistem de securitate prin parole pentru diferite acțiuni cu minim 3 nivele Senzor electronic de temperatură cu precizie înaltă, Clasa A de precizie Min. 3 senzori electronici de presiune independente: pentru generator, camasa si camera de sterilizare Camera, camasa si generatorul trebuie sa fie echipate cu senzori mecanici de suprapresiune, independente pentru fiecare modul Manometre mecanice de control pentru: presiune camera, presiune camasa, presiune generator, presiune garnitura Dispozitivul trebuie să fie echipat cu buton de oprire de urgență pe panoul frontal Min. 7 programe implicite de sterilizare inclusive pentru lichide Min. 20 programe care pot fi programate de către utilizator Teste susținute: testul de vacuum și testul Bowie-Dick Posibilitatea de uscare cu vacuum Imprimantă pentru înregistrarea procesului de sterilizare: timp, ciclu, temperature, presiune, numărul de cicluri Alarme: acustică, vizuală Alarme: pană de curent, temperatură joasă, esuare ciclu de sterilizare Dispozitivul trebuie să fie echipat cu protecție la nivel de software, electrică și siguranță mecanică în caz de probleme Egalizarea presiunii in camera de sterilizare asigurata prin HEPA filtru, clasa H14 Temperatura de lucru 121-134 ° C Sistemul va include compresor de aer, fără ulei, min. 6 bar. Sistem de osmoza inversa compatibilă cu sterilizatorul care va fi compusa din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoza inversa cu membrana si sistem de monitorizare a calitatii apei în conformitate EN 286:2006, capacitate de stocare a apei osmotice Panou electric, integrat Protectie impotriva scurt-circuitelor Tensiune de alimentare 380V, 50Hz Accesorii obligatorii: 1. Suport cu rafturi cu șine pentru containerele de sterilziare Consumabile de rezervă: 1. Garnitura usa 1 buc. 2. HEPA filtru 1 buc. 3. Capcana de aburi 2 buc. 4. Lubrificator garnitura 1 buc. 5. Hirtie printer 30 buc. 6. Teste sterilitate min CLASA4, 100 buc. 7. Teste Bowie-Dick, min 100 buc. Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit.
3310000-1 | 2 | Pendante cu brat articulat | Pendante cu brat articulat |  |  |  | Sistem suspendant cu 2 console pentru sala de reanimare și terapie intensivă Descriere Sistem suspendant cu 2 console ce gestionează eficent locul din jurul patului în sala de reanimare și terapie intensivă Parametrul Specificația Descrierea și componența sistemului sistem suspendant cu 2 console da un element comun de fixare de tavan da fiecare consolă constă dintr-un braț articulat da posibilitate de mișcare a consoliilor în plan orizontal da modulul de distribuție cu prize de gaze și prize electrice poziționat vertical da o consolă este dedicată pentru așa zisă „parte umedă” da cealaltă consolă este dedicată pentru așa zisă „parte uscată” da înălțimea podului 3 m Caracterisitica tehnică comună a consolelor brațele, coloanele și modulele de distribuție sunt fabricate din aliaj de aluminiu rezistent da acoperire anti-bacteriană, construcţie cu suprafeţe netede şi rotunjite pentru cerințele de igienă în sală de reanimare da "materialul rezistent la acţiunea detergenţilor şi dezinfectanţilor uzuali" da fiecare braţ se poate manevra independent da diametrul interior al brațelor și a tubului de suspensie trebuie să fie prevăzut pentru a susține mai multe conducte de gaz și cabluri electrice pentru prize da modulul de distribuție proiectat cu compartimente diferite pentru prizele de gazele medicale și electrice da "Consola suspendată ”partea umedă”" lungimea totală a brațului ≥1000 mm unghiul de rotație admisibil al fiecărei ax pe plan orizontal ≥320 de grade mișcarea modulului de distribuție are loc pe arcul de cerc determinat de lungimea brațului da capacitatea de încărcare a consolei ≥50 kg Modulul de distribuție ”partea umedă” înălțimea ≥800 mm mărimea laturilor ≤280x250mm șine verticale încorporate pentru accesorii da raft integrat cu sertar cu reglare pe verticală da stativ de infuzie cu reglare pe verticală da cavități de proiectare separate pentru ieșirile de gaz și electrice pentru o siguranță maximă da priză Aer 1 buc priză VAC 1 buc toate prizele de gaz sunt de standard DIN da prize electrice min. 16A/250V cu capac standard European 8 buc bornă de împămîntare 2 buc priză RJ45 1 buc fiecare priză enumerată mai sus să fie dotată cu cablu/ furtun propriu-zis, ce transversează brațul și articulațiile consolei, marcate pentru o conectare ușoară de la baza acestuia da Coș din inox cu fixator, pentru depozitarea accesoriilor și a instrumentelor 1 buc Vas de aspirare reutilizabil ≥1.5L, cu fixator 1 buc "Consola suspendată ”partea uscată”" lungimea totală a brațelor ≥1000 mm unghiul de rotație admisibil al fiecărei ax pe plan orizontal ≥320 de grade mișcarea modulului de distribuție are loc pe arcul de cerc determinat de lungimea brațului da capacitatea de încărcare a consolei ≥50 kg Modulul de distribuție ”partea uscată” înălțimea ≥1000 mm mărimea laturilor ≤700x400mm șine sau bare verticale încorporate pentru fixarea rafturilor da raft cu reglare pe verticală pentru monitor de pacient da raft integrat cu sertar cu reglare pe verticală pentru ventilatorul pulmonar da cavități de proiectare separate pentru ieșirile de gaz și electrice pentru o siguranță maximă da prize O2 2 buc priză Aer 1 buc toate prizele de gaz sunt de standard DIN da prize electrice min. 16A/250V cu capac standard European 6 buc bornă de împămîntare 2 buc priză RJ45 1 buc fiecare priză enumerată mai sus să fie dotată cu cablu/ furtun propriu-zis, ce transversează brațul și articulațiile consolei, marcate pentru o conectare ușoară de la baza acestuia da Coș din inox cu fixator, pentru depozitarea accesoriilor și a instrumentelor 1 buc Braț fixare display Vesa mount 75x75, cu fixator 1 buc Lampă de examinare LED, cu fixator 1 buc Alimentarea electrică 220V, 50Hz Instalarea si montarea pendantelor pe tavan Montarea pendantelor pe tavan si conectarea acestor la sursa de electricitate, aer, oxigen, vacuum, reteaua RJ45. da Efectuarea expertizei tehnice a plăcilor planșee cu goluri din beton armat și righelilor și coloanelor pe care acestea se va realiza pentru depistarea soluției optimale de fixare a pendantelor. da Fixarea pendantelor în conformitate cu soluția descrisă în raportul de expertiză tehnică da "Montarea unui sistem de fixare care ar asigura posibilitatea de instalare a pendentelor pe tavan si excluderea caderii avariate ale acestora. Estimativ sunt necesare urmatoarele lucrari de fixat a 14 pendante (console) de tavan (plăci planșee cu goluri din beton armat ПК 60-10-8) 1. Efectuarea golurilor în plăci planșee cu goluri din beton armat ПК 60-10-8 cu diametrul de 80 mm – 105 buc; 2. Introducerea în golurile plăcilor planșee din beton armat a fîșiilor metalice (oțel lat) 60x12 x 5000 – 21 buc. 3. Sudarea de fîșiile metalice introduse în goluri a bolturilor M24x150 – 112 buc; 4. Găurirea în 14 plăci din oțel cu dimensiunile 800x400x15 a găurilor cu d25 – 84 buc; 5. Găurirea în 14 plăci din oțel cu dimensiunile 800x400x15 a găurilor cu d17 – 224 buc; 6. Găurirea în 14 plăci din oțel cu dimensiunile 800x400x15 a găurilor cu d60 pentru cablurile electrice și țevile de gaze – 14 buc; 7. Fixarea de bolturile sudate a plăcilor din oțel cu dimensiunile 800x400x15 – 14 buc;" da Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit.
3310000-1 | 3 | Analizator imunologic automat ELISA | Analizator imunologic automat ELISA |  |  |  | Descriere Analizatoare utilizate pentru a detecta și/sau cuantifica reacții imunologice. Technicile de imunoanaliză implică interacțiunea unui anticorp(Ap) cu un antigen(Ag) sau hapten. Parametru Specificaţie Tip sistem automat Sistem analitic "automat cu calculator integrat sau exterior (procesor, monitor, tastatura+mouse)" Tip probă urină ser plasmă sînge integru Capacitate de lucru ≥ 30 probe/h Randoom acces da Metoda ELISA Capacitatea de stocare min. 30000 rezultate Tip diluare automat Compartiment reactivi cu răcire "Controlul cantității de reagent rămas" da Detectarea cheagurilor da Program control al calității da Calibrare automată da Eșantionare directă (Direct sampling) da Afișaj LCD, Touchscreen Printer da Cititor cod bare da Interfață PC bidirecțională Teste FSH BhCG Progesteronul Testosteron LHII DHEA-S Estradiol Cortizol Alergeni specifici TSH T4 T3 FT3 FT4 AFP CEA PSA Anti TG Ab Anti TPO HBsAg Hbcor HBsAb HCV HDV Limba de comunicare rom/rus Alimentarea 220 V, 50 Hz Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit.
3310000-1+A8:A12 | 4 | Statie de diagnostic pentru examinari Mamografice | Statie de diagnostic pentru examinari Mamografice |  |  |  | Denumirea Specificatia tehnica Solutie Software Min. 1 cheie licențiată da Noduri de conexiune Printer DICOM Bază de date pacienți da Măsurări "Distanță, Raport, Zonă de interes" Adnotări da Zoom/Pan Dinamic/static Sincronizat cu detectare automată pe imaginele colaterale da Funcții: Afișarea informație densitate glandă mamară da Regim de histogramă da Detectare automată simetrie da Imagine inversată da Manager de protocoale presetabil da Detectare automată tegumentului da Linii de referință pentru corelație proiecții CC și MLO da Vizualizare simultană pentru investigațiile anterioare și cele curente da Alinierea automată a mamelonului da Export - NOD PACS da Import CD/USB/DVD Printare DICOM da Suport Monitoare concomitent - min. 3 unități da Monitor medical mamografic Monitor medical mamografic 2 buc. Dimensiune margini laterale ramă monitor max 8mm Dimensiune min. 21 inch. Tip Matrice IPS da Rezoluție min. 2048x2560 pixeli Unghi de vizualizare min. 178°/178° Luminozitate min. 2000 cd/m2 Raport Contrast min. 1600:1 Timp de raspuns min. 10ms Funcții: Senzor de prezență da Senzor de lumină da Monitor pentru gestiune bază de date și instrumente de lucru cu imaginea Dimensiune: min. 21inch Rezoluție min. 1920x1080 Luminozitate min. 200 Contrast min. 600:1 Unitate de lucru RAM min. 8GB HDD ≥ 2TB CPU ≥ 5 nuclee Video Cartelă RAM min 2GB Monitoare conectate simultan min. 4 Compatibila cu monitoarele oferite da Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit.
3310000-1 | 5 | Stativ pentru pompa de infuzie | Stativ pentru pompa de infuzie |  |  |  | "Stativ destinat pentru montarea și susținerea în siguranță a patru pompe de infuzie concomitent, cu centrul de greutate stabilit jos pentru o bună stabilitate" Corpul din oţel inoxidabil, electrostatic da Posibilitatea de montare și suținere a patru pompe de infuzie pe stativ da Greutatea maximă de suținere a pompelor de infuzie pe statv ≥ 10 kg Cîrlig pentru pugi cu soluții perfuzabile ≥ 4 buc Greutatea maxima de încarcare per cîrlig ≥ 2 kg, (total 8 kg) Posibilitatea de ajustare a înălțimei ± 40 cm Înalțimea maximă ≥ 200 cm Montat pe picioare din oțel inoxidabil cu rotile min. 5 rotile "min. 2 rotile cu frina, 1 antistatică" Diametrul rotile ≥ 50 mm Suprafața rezistentă la suloțiile de prelucrare și dezinfectare da Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit.
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2021 (listă suplimentară 1) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sterilizator cu aburi, cu ciclu de vacuum | Sterilizator cu aburi, cu ciclu de vacuum | buc | 1 |  |  |  |  | 1. până la 45 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 14 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1 | 2 | Pendante cu brat articulat | Pendante cu brat articulat | buc | 14 |  |  |  |  | 1. până la 45 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 14 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1 | 3 | Analizator imunologic automat ELISA | Analizator imunologic automat ELISA | buc | 1 |  |  |  |  | 1. până la 45 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 14 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1 | 4 | Statie de diagnostic pentru examinari Mamografice | Statie de diagnostic pentru examinari Mamografice | buc | 1 |  |  |  |  | 1. până la 45 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 14 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1 | 5 | Stativ pentru pompa de infuzie | Stativ pentru pompa de infuzie | buc | 3 |  |  |  |  | 1. până la 45 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 14 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________