Anexa nr. 1 Cerințe față de seturi, reactive şi consumabile pentru laboratorul clinic

Lot.1 reagenţi pentru investigaţii biochimice la analizor  automat Selectra Pro-M (aflat în dotare la moment)

| N d/o | N d/o | Denumi rea testului | Mar caj | Metoda de determinare | Tipul reagenţilor | Material pentru investigatii | Limita minimă de detectie pentru set | Coeficientul de variaţie intraserial | Coeficientul de variaţie extraserial | Interferenţe | Ambalaj solicitat | Volum total solicitat, ml |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ASAT (GOT) | CE | Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Ser, plasma EDTA sau Heparinizată | ≤ 2 U/L | ≤ 2,0 | ≤ 1,5 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | Flacoane cu volumul de 20 pînă la 30 ml |  |
| 2 | 2 | ALAT (GPT) | CE | Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Ser, plasma EDTA sau Heparinizată | ≤ 4 U/L | ≤ 1,5 | ≤ 1.0 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | Flacoane cu volumul de 20 pînă la 30 ml |  |
| 3 | 3 | Albumina (Albumin) | CE | Fotometrică cu BCG | Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 2.0g/l | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l | Flacoane cu volumul de 15 pînă la 25 ml |  |
| 4 | 4 | Fosfataza Alcalină (Alkaline Phosphatase) | CE | Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Ser, plasma heparinizată | ≤ 3,0U/L | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2g/l. | Flacoane cu volumul de 20 pînă la 30 ml |  |
| 5 | 5 | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) | CE | Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.EPSG7 | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 33,0U/L | ≤ 5.0 | ≤ 8.0 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, | Flacoane cu volumul de 15 pînă la 25 ml |  |
| 6 | 8 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) | CE | Fotometrică DCA | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 1.3mmol/l | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, | Flacoane cu volumul de 20 pînă la 30 ml |  |
| 7 | 10 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) | CE | Fotometrică DCA | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 1.8 mmol/l | ≤ 0.03 | ≤ 0.01 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, | Flacoane cu volumul de 20 pînă la 30 ml |  |
| 8 | 13 | Calciu (Calcium) | CE | Fotometrică arsenazo | Lichid Stabil gata pentru folosire, cu calibrator | Ser, plasma heparinizată , urina | ≤0.01m mol/l | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l | Flacoane cu volumul de la 15 pînă la20 ml |  |
| 9 | 14 | Cholesterol total | CE | Fotometrică CHOD-PAP | Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 0,08 mmol/l | ≤ 2.0 | ≤ 2.5 | Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | Flacoane cu volumul de 15 pînă la 25 ml |  |
| 10 | 15 | Creatinina SL (Creatinine)cu standart fl.12.vol.3ml.cu standart | CE | Fermentative PAP deproteinizare Determinare cinetică cu calibrator | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator | Ser, plasma heparinizată , urina | ≤ 15mcmol/l | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | Flacoane cu volumul de 20 pînă la 30 ml |  |
| 11 | 16 | Gamma-GT (Gamma-GT) | CE | Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Ser, plasma heparinizată | ≤ 2U/L | ≤ 1,5 | ≤ 1,0 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | Flacoane cu volumul de 20 pînă la 30 ml |  |
| 12 | 18 | Glucoza (Glucose)cu standart,fl.acoane vol.3ml. 15 | CE | Fotometrică cu GOD-PAP | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator | Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina | ≤ 0.1mmol/l | ≤ 7.0 | ≤ 3.0 | Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l. | Flacoane cu volumul de 15 pînă la 25 ml |  |
| 13 | 19 | Fier(Ferozine) cu standart ,fl. Vol.3ml. 2b. | CE | Fotometrică cu feren. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. | Ser, plasma heparinizată | ≤ 0.9mcmol/l | ≤ 3.0 | ≤ 4.0 | Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l. | Flacoane cu volumul de 15 pînă la 25 ml |  |
| 14 | 23 | Magneziu (Magnesim) | CE | Fotometrica | Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator | Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR | ≤0.02mmol/l | ≤ 0.03 | ≤ 0.06 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. | Flacoane cu volumul de 10 pînă la 20 ml |  |
| 15 | 24 | Proteina Totală Plus (Total Protein) | CE | Fotometrică cu biuret. | Lichid Stabil gata pentru folosire. monoreagent. Cu calibrator | Ser, plasma heparinizată | ≤ 5,0g/l | ≤ 0.1 | ≤ 0.15 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. | Flacoane cu volumul de 15 pînă la 25 ml |  |
| 16 | 25 | Trigliceride/t/Triglicerides | CE | Fotometrică GPO | Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 0,01mmol/l | ≤ 3.5 | ≤ 3.0 | Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l. | Flacoane cu volumul de 15 pînă la 25 ml |  |
| 17 | 27 | Uree (Urea)cu standart vol.3ml.-5buc. | CE | Cinetică ureaze UV. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator | Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata | ≤ 0.3mmol/l | ≤ 2.0 | ≤ 3.5 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. | Flacoane cu volumul de 20 pînă la 30 ml |  |
| 18 | 28 | Acidul Uric (Uric Acid) | CE | Fotometrică fermentativă. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator | Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina | ≤ 4.2mcmol/l | ≤ 0.1 | ≤ 0.15 | Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. | Flacoane cu volumul de 15 pînă la 25 ml |  |
| 19 | 46 | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) | CE | Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 2 U/L | ≤ 2,0 | ≤ 2,5 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. | Flacoane cu volumul de 15 pînă la 25 ml |  |
| 20 | 52 | Colinesteraza (Cholinesterase) | CE | Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 50U/L | ≤ 45,0 | ≤ 88,0 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 10 g/l Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, lipemie pînă la 1,5 g/l. | Flacoane cu volumul de 20 pînă la 30 ml |  |
| 21 |  | Phosphorus UV |  | Molipdat. |  |  |  |  |  |  | volumul fl.-20ml |  |
| 22 |  | Test alcool (lichid) cu calibratori în două niveluri/0,8 şi 2,0 gr |  |  |  |  |  |  |  |  | flaconului cu reagent-10mlx10fl |  |
| 23 |  | Material de control cu nu mai mic 40 param Norma * |  |  |  |  |  |  |  |  | Flacon 5ml |  |
| 24 |  | Material de control cu nu mai mic 40 param Patologic * |  |  |  |  |  |  |  |  | Flacon 5ml |  |
| 25 |  | Calibrator universal nu mai puţin de 40 parametri * |  |  |  |  |  |  |  |  | Flacon 3ml |  |

Lot nr.2 reagenţi pentru investigaţii biochimice la analizor  automat BioSistem A-15  (aflat în dotare la moment)

| N d/o | Denumirea testului | Marcaj | Metoda de determinare | Tipul reagentilor | Material pentru investigaţii | Limita minimâ de detecţie pentru set | Coeficient de variaţie intraserial | Coeficient de variaţie extraserial | Interferenţe | Ambalaj solicitat | Volum Total Solicitat, ml |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | ASAT(GOT) | CE | Fotometrică Fermentativă. Determinare cinetică | Lichid stabil Gata pentru Folosire. Bireagent | Ser,plazmă EDTA sau heparinizată | ≤2U/L | ≤2,0 | ≤1,5 | Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8g/l Lipemie pînă la 21g/l | Flacoane cu volum de la 30 pînă la 50ml. |  |
| 2/2 | ALAT(GPT) | CE | Fotometrică Fermentativă. Determinare cinetică | Lichid stabil Gata pentru Folosire. Bireagent | Ser,plazmă EDTA sau heparinizată | ≤4U/L | ≤1,5 | ≤1,0 | Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8g/l Lipemie pînă la 21g/l | Flacoane cu volum de la 30 pînă la 50ml. |  |
| 3/4 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) | CE | Fotometrică Fermentativă. Determinare cinetică | Lichid stabil Gata pentru Folosire. Bireagent | Ser,plazmă EDTA sau heparinizată | ≤3,0 U/L | ≤3,0 | ≤3,0 | Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2g/l Lipemie pînă la 21g/l | Flacoane cu volum de la 15 pînă la 20ml. |  |
| 4/6 | Alfa-Amilaza (alfa-Amylase) | CE | Fotometrică Fermentativă Determinare Cinetică CNP-G3 | Lichid stabil Gata pentru Folosire. Bireagent | Ser,plazmă EDTA sau heparinizată | ≤33,0 U/L | ≤5,0 | ≤8,0 | Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l Lipemie pînă la 11g/l | Flacoane cu volum de la 15 pînă la 20ml. |  |
| 5/9 | Bilirubina Totală (Total Bilirubin) | CE | Fotometrică Indraşec | Lichid stabil Gata pentru Folosire.Bire agent | Ser,plazmă EDTA sau heparinizată | ≤1,3 mmol/l | ≤5,0 | ≤5,0 | Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l, Hemoglobina pînă la5,5g/l Lipemie pînă la 21g/l | Flacoane cu volum de la 30 pînă la 50ml. |  |
| 6/12 | Calciu (Calcium) | CE | Fotometrică Cu ArsenazoIII | Lichid stabil Gata pentru Folosire Monoreagent. Cu calibrator | Ser,plazmă heparinizată urina | ≤0,01 mmol/l | ≤0,3 | ≤0,3 | Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la5,5g/l Lipemie pînă la 21g/l Magneziu pînâ la 8mmol/l | Flacoane cu volum de la 30 pînă la 50ml. |  |
| 7/14 | Cholesterol Total (Cholesterol) | CE | Fotometrică CHOD-PAP | Lichid stabil Gata pentru Folosire Monoreagent. Cu calibrator | Ser,plazmă EDTA sau heparinizată | ≤0,08 mmol/l | ≤2,0 | ≤2,5 | Acid ascorbinic pînă la 0,3mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la2,1g/l Lipemie pînă la 21g/l | Flacoane cu volum de la 30 pînă la 50ml. |  |
| 8/15 | Creatinina (Creatinine) Creatinina Standartfl.5ml. | CE CE | Fotometrică Jaffe fără Deproteinizare Determinare Cinetică cu calibrator | Lichid stabil Gata pentru Folosire. Bireagent Cu calibrator | Ser,plazmă heparinizată urina | ≤15 mcmol/l | ≤0,05 | ≤0,05 | Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la5,5g/l Lipemie pînă la 21g/l | Flacoane cu volum de la 30 pînă la 50ml. |  |
| 9/18 | Glucoza (Glucose) | CE | Fotometrică COD-PAP | Lichid stabil Gata pentru Folosire. Bireagent Cu calibrator | Ser,plazmă EDTA, Fluorinizată sau heparinizată, urina | ≤0,1 mmol/l | ≤7,0 | ≤3,0 | Acid ascorbinic pînă la 0,9mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la5g/l Lipemie pînă la 20g/l | Flacoane cu volum de la 30 pînă la 50ml. |  |
| 10/19 | Fier (Iron) | CE | Fotometrică Cu feren. | Lichid stabil Gata pentru Folosire. Bireagent | Ser,plazmă heparinizată | ≤0,9 mcmol/l | ≤3,0 | ≤4,0 | Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la1,1g/l Lipemie pînă la 21g/l Cupru pînă la 6,5mmol/l Zinc pînă la 0,06mmol/l | Flacoane cu volum de la 30 pînă la 50ml. |  |
| 11/23 | Magneziu (Magnesium) | CE | Fotometrică | Lichid stabil Gata pentru Folosire Monoreagent. Cu calibrator | Ser,plazmă heparinizată urina LCR | ≤0,02 mmol/l | ≤0,03 | ≤0,06 | Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie-trigliceride pînă la 21g/l | Flacoane cu volum de la 15 pînă la 20ml. |  |
| 12/24 | Proteina Totală (Total protein) | CE | Fotometrica cu biuret . | Lichid stabil Gata pentru Folosire Bireagent. Cu calibrator | Ser,plazmă heparinizată | ≤5,0 g/l | ≤0,1 | ≤0,15 | Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 5,5 g/l, Lipemie-trigliceride pînă la 11g/l | Flacoane cu volum de la 30 pînă la 50ml |  |
| 13/25 | Trigliceride (Triglicerides) | CE | Fotometrica GPO | Lichid stabil gata pentru folosire Monoreagent. Cu calibrator | Ser,plazmă EDTA sau heparinizata | ≤0,01 mmol/l | ≤3,5 | 3,0 | Acid ascorbinic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 2,6 g/l. | Flacoane cu volum de la 30 pînă la 50ml |  |
| 14/27 | Uree (Urea) | CE | Cinetica ureaza UV | Lichid stabil gata pentru folosire Bi reagent. Cu calibrator | Ser,plazmă fara hepariniat de amoniu , urina proaspata | ≤0,3 mmol/l | ≤2,0 | ≤3,5 | Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 5,5 g/l, Lipemie-trigliceride pînă la 21g/l. | Flacoane cu volum de la 30 pînă la 50ml |  |
| 15/28 | Acidul Uric (Uric Acid) | CE | Fotometrică fermentativă | Lichid stabil gata pentru folosire Bi reagent. Cu calibrator | Ser,plazmă EDTA sau heparinizata , urina | ≤4,2 mcmol/l | ≤0,1 | ≤0,15 | Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1g/l, Lipemie-trigliceride pînă la 21g/l | Flacoane cu volum de la 30 pînă la 50ml |  |
| 16 | Calibrator biochimieFl.5ml | CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17/61 | Control ser normal(uman) fl. 5 ml | CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18/62 | Control ser patologic(uman) fl.5 ml | CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19/3 | Albumină (Albumin) | CE | Fotometrică Cu BCG | Lichid stabil Gata pentru Folosire Monoreagent. Cu calibrator | Ser,plazmă EDTA sau heparinizata | ≤2,0 g/l | ≤0,15 | ≤0,15 | Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la5,6g/l Lipemie pînă la 5,6g/l Magneziu pînâ la 8mmol/l | Flacoane cu volum de la 30 pînă la 50ml |  |
| 20/11 | Bilirubina Directă(Direct Bilirubin) | CE | Fotometrică Indraşec | Lichid stabil Gata pentru Folosire.Bire agent | Ser,plazmă EDTA sau heparinizată | ≤1,8 mmol/l | ≤0,03 | ≤0,01 | Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l, Hemoglobina pînă la5,5g/l Lipemie pînă la 11g/l | Flacoane cu volum de la 30 pînă la 50ml |  |

Cerinţe generale lot 1, 2.

Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

- Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea; linearitatea, specificitatea,

reproductibilitatea şi interferenţă (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

- Notă: 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenţi cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate.Calibratorii şi

standardele să fie înregistraţi în ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu! Calibratorii şi standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenţi , adică să fie de la acelaşi producător.

2. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Lot 3 Seturi pentru investigaţii imunologice

| N d/o | N d/o | Denumirea testului immunologic | Cerinţele pentru test | Metoda | Cantitatea Teste |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | HBsAg | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA |  |
| 2 | 2 | AntiHBsAg | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA |  |
| 3 | 3 | AntiHBcoreAg sumar | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori | ELISA |  |
| 4 | 4 | AntiHBcoreAg IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA |  |
| 5 | 5 | HbeAg/ Ab | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA |  |
| 6 | 6 | Anti HCV sumar | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA |  |
| 7 | 8 | Anti HDV sumar | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA |  |
| 8 | 10 | Anti HAV IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA |  |
| 9 | 14 | Anti chlamydia trh. IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA |  |
| 11 | 17 | Anti HSV (tip I,II) IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA |  |
| 13 | 19 | Anti CMV IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA |  |
| 14 | 23 | Anti mycoplasma hominis IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA |  |
| 15 | 25 | Anti ureaplasma urealyticum IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA |  |
| 16 | 34 | Anti Helicobacter pylori IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA |  |
| 17 | 42 | CPR – LATEX cu control +/- | Cerinţe generale* + Notă ** | LATEX-TEST |  |
| 18 | 43 | ASLO – LATEX cu control +/- | Cerinţe generale* + Notă ** | LATEX-TEST |  |
| 19 |  | PSA x 96 cu sol TMB, (3,7+- 0.56 cut off) cu soluţiile colorate cu nu mai puţin de 6 calibratori şi linearitatea-120. | Cerinţe generale* | ELIZA |  |
| 20 |  | PSA cu sol TMB liber | Cerinţe generale* | ELIZA |  |
| 21 |  | Anti toxocara canis IgG | Cerinţe generale* | ELIZA |  |
| 22 |  | Anti lamblia inrestinalis IgG+ IgM | Cerinţe generale* | ELIZA |  |
| 23 |  | Anti ascarida lumbricoides IgG | Cerinţe generale* | ELIZA |  |
| 24 |  | Imunoglobulina E cantitativ | Cerinţe generale* | ELIZA |  |
| 25 |  | RF-LATEX cu control +/- | Cerinţe generale* + Notă ** | LATEX-TEST |  |
| 26 |  | Ser aglutinant monoclonal antiD (IgM+IgG) tub placă | Cerinţe generale* CE |  |  |

Cerinţe generale*

1.Ofertantul prezintă certificatul CE sau echivalentul lui, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine.. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile depăstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni

2. La cerere de prezentat monstre pentru testare de la operatorul cîştigător în termen de 5 zile din momentul luării deciziei. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.

3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,9%şi specificitatea100%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor.

4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.

- Notă **

In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar şi să conţină cit mai puţine etape. Durata efectuării investigaţiei să fie cit mai mică. Sensibilitatemaximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standartele după deschidere să fie stabile. La toate investigaţiile autoimune să fie un protocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi că reagenţii, trusele, test-sistemele se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Pentru loturile  Reagenți pentru investigații la analizorul hematologic PSE, Reagenți pentru investigații la analizorul hematologic Benesfera, reagenți pentru hematologie la analizorul ELIte 3, vor fi achiziționați reagenți de la un singur producător, deoarece reagenți de la diferiți producători în lucru la analizor nu sunt compatibili.