## Sheet1
Sistem videoendoscopic pentru videobronhoscopie
Videoprocesor
| Descriere | Sistem endoscopic video digital pentru examenul arborelui bronhial
| Parametrul |  |  | Specificația
| Videoprocesor | Intrări cameră |  | ≥ 1
|  | Controale / caracteristici | Ajustare nuanță | da
|  |  | Iluminare | auto
|  |  | Balans de alb | auto
|  |  | Acuitate | da
|  |  | Videocompensare | da
|  |  | Alte controale | zoom
|  | Ieșiri | RGB | 1
|  |  | Y/C | ≥ 1
|  |  | Digital (DVI, SDI, HD-SDI) | da
|  | Detecţie imagini |  | Cu ajutorul funcţiei de port procesare, cromoendoscopie virtuală sau cu spectru îngust de lumină
|  | Tip |  | separat
| Sursa de lumină | Tip |  | separată
|  | Tip lampă |  | xenon
| Periferice disponibile | Display medical HD |  | ≥ 19 inci
|  | VCR |  | da
|  | Imprimantă Video |  | da
|  | Recorder disc Video |  | da
|  | Captura digitală |  | da
|  | Suport pe rotile |  | da
| Sistem de furnizare a aerului/apei |  |  | -minim 3 regimuri de lucru
-volumul vasului pentru apă minim 250 ml
| Sistem de aspirație | Tip |  | Separat de procesor
|  | Volumul rezervorului |  | 1,4-1,8 litri
|  | Vid |  | -da
|  | Dirijarea nivelului de aspirare |  | -în trepte
| Accesorii: |  | Sursa de lumină- | 1 unit.
|  |  | Pompă – | inclusă
0,3- 0,6 Pa
|  |  | Tester automat- | 1 unit.
|  |  | Aspirator endoscopic- | ≥ 0.85 bar
|  |  | Vas de rezervă pentru aspirator- | ≥ 1,5 l, 1 unit.
|  |  | Filtre pentru aspirator- | 5 unit.
|  |  | Troliu- | 1 unit.
|  |  | Polițe reglabile la înălțime sau fixe | 4 unit.
|  |  | Forceps de biopsiere | 4 unit.
|  |  | Perie curățare canal biopsiere | 2 unit.
Videobronhoscop | Tip |  |  | HD
| Tubul de inserție | Lungimea |  | ≥ 600 mm
|  | Diametrul exterior |  | < 5 mm
|  | Gradația |  | 5-100 mm
| Canalul de lucru | Diametrul |  | 2,8 mm
| Optica | Unghiul cîmpului de vedere |  | 120 grade
|  | Adîncimea cîmpului de vedere |  | 3- 100 mm
| Deflecția | sus/jos |  | 180/130 grade
| Capul distal | Diametrul exterior |  | < 5 mm
| Metode de sterilizare |  |  | sterilizare automată