## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 11)
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință | Beneficiar
33100000-1 | 1 | LOT NR.1-Neuromonitor | LOT NR.1-Neuromonitor |  |  |  | Neuromonitor Descriere "Un neuromonitor este un dispozitiv medical avansat utilizat pentru a evalua în timp real integritatea și funcționarea sistemului nervos (creier, măduva spinării și nervi periferici). Acesta funcționează prin înregistrarea și analizarea semnalelor electrice generate de neuroni, fiind esențial în special în timpul operațiilor cu risc ridicat pentru a preveni leziunile neurologice permanente." Specificatia generala Descriere generală Configurație Amplasat pe troleu cu roți Sertar pentru consumabile Da Tip ecran Minim 21 inch, touchscreen, Rezolutia ecranului Minim Full Hd Sistem modular Da Număr de canale Minim 32 Module software necesare Electromiografia Potențiale Evocate Somatosenzoriale Inversia de Fază a Potențialelor Evocate Somatosenzoriale Potențiale Evocate Motorii Potențiale Evocate Motocorticale înregistrate Epidural Stimulare Corticală Directă Monitorizarea Trenului de Patru Modul de stimulare directă a nervului și monitorizare a pragului de stimulare a șuruburilor pediculare Tipul stimulului Curent constant Numărul de canale pentru stimulare directă a nervului Minim 2 Numărul de canale pentru stimulare a surubului pedicular Minim 1 Curentul de stimulare pe nerv 0.1 - 10 mA Curentul de stimulare pe șurub pedicular 0.1 - 35 mA Tensiunea de stimulare :- 35 V - + 35 V Monitorizarea impedanței țesutului în timp real Da Ajustarea tensiunii de stimulare automat Da Forma impulsului de stimulare Dreptunghiular Frecvența impulsurilor 3 - 30 Hz Durata pulsului 200 µs Sistem de alarmă dacă curentul livrat depășește ±10 % din valoarea setata Da Modul de stimulare directă corticala Tipul stimulului Curent constant Numărul de canale Minim 1 Curentul de stimulare 0.1 - 35 mA Tensiunea de stimulare :- 35 V - + 35 V Monitorizarea impedanței țesutului în timp real Da Ajustarea tensiunii de stimulare automat Da Forma impulsului de stimulare Dreptunghiular Polaritatea impulsurilor Pozitiv, negativ, bipolar Modul de stimulare Un impuls sau o serie de impulsuri Durata pulsului 100 - 1000 µs Sistem de alarmă dacă curentul livrat depășește ±20 % din valoarea setata Da Frecvența impulsurilor in modul de stimulare un impuls 1 - 60 Hz Posibilitate de inregistrare EMG sincronizata Da Numarul de stimuluri intr-o serie in modul stimulare in serie 1-9 Frecvența de repetare a seriei de impulsuri 0.1 - 5 Hz Intervalul de timp intre impulsuri din seria de impulsuri 1 - 10 ms Modul de stimulare a potentialelor evocate somatosensoriale Tipul stimulului Curent constant Numărul de canale pentru stimulare directă a nervului Minim 4 Curentul de stimulare 1 - 100 mA Tensiunea de stimulare :- 150 V - + 150 V Monitorizarea impedanței țesutului în timp real Da Ajustarea tensiunii de stimulare automat Da Forma impulsului de stimulare Dreptunghiular Frecvența impulsurilor 1 - 20 Hz Durata pulsului 100 - 1000 µs Sistem de alarmă dacă curentul livrat depășește ±20 % din valoarea setata Da Modul de stimulare transcranial extern Tipul stimulului Tensiune continua Numărul de canale Minim 1 Curentul maxim de stimulare 1.5 A Tensiunea de stimulare 0 - 1000 V Monitorizarea impedanței țesutului în timp real Da Ajustarea curentului de stimulare automat Da Metoda de stimulare Impuls unic, serie de impulsuri Numărul de impulsuri in seria de impulsuri 1-9 Sistem de siguranta de oprire automata Da, in caz ca tensiunea este prea mare Forma impulsului de stimulare Dreptunghiular Modul de înregistrare a electromiografiei Număr de canale Minim 16 Modalitate de inregistrare Continuu sau automat la semnal de declansare Intervalul de frecvente 1.6 Hz - 5 kHz Filtru trece jos 10 - 200 Hz Filtru trece sus 100 - 3300 Hz Filtru Notch 50 Hz Impedanta de intrare Minim 1 Mohm Rata de rejectie pe mod comun Minim 100 dB Rata de esantionare a semnalului 10 kHz Audio Reproducerea acustica a semnalelor EMG Monitorizarea impedantei contactelor electrozilor Continuu Modul de inregistrare a Potențiale Evocate Somatosenzoriale Numarul de canale Minim 16 Intervalul de frecvente 1.5 Hz - 4 kHz Filtru trece jos 10 - 200 Hz Filtru trece sus 100 - 3300 Hz Filtru Notch 50 Hz Impedanta de intrare Minim 1 Mohm Rata de rejectie pe mod comun Minim 90 dB Rata de esantionare a semnalului 10 kHz Audio Semnale sonore de informare in modificarea semnalelor electrice nervoase inregistrate Monitorizarea impedantei contactelor electrozilor Continuu Forma semnalului afisat Semnal mediat, trend Modul de inregistrare a Electroencefalografiei Numarul de canale Minim 16 Intervalul de frecvente 0.5 Hz - 4 kHz Filtru trece jos 0.5 - 200 Hz Filtru trece sus 50 - 3300 Hz Filtru Notch 50 Hz Impedanta de intrare Minim 1 Mohm Rata de rejectie pe mod comun Minim 90 dB Rata de esantionare a semnalului 10 kHz Monitorizarea impedantei contactelor electrozilor Continuu Forma semnalului afisat Semnal EEG continuu Modul de inregistrare a Potențiale Evocate Motocorticale înregistrate Epidural Numarul de canale Minim 3 contacte utilizate concomitent Intervalul de frecvente 1.5 Hz - 4 kHz Filtru trece jos 1 - 200 Hz Filtru trece sus 100 - 3300 Hz Filtru Notch 50 Hz Impedanta de intrare Minim 1 Mohm Rata de rejectie pe mod comun Minim 90 dB Rata de esantionare a semnalului 10 kHz Monitorizarea impedantei contactelor electrozilor Continuu Forma semnalului afisat Semnal mediat, trend Audio Semnale sonore de informare in modificarea semnalelor electrice nervoase inregistrate Detectarea artefactelor Da Modul de inregistrare a Potențiale Evocate Motorii Numarul de canale Minim 16 Intervalul de frecvente 1.6 Hz - 5 kHz Filtru trece jos 10 - 200 Hz Filtru trece sus 100 - 3300 Hz Filtru Notch 50 Hz Impedanta de intrare Minim 1 Mohm Rata de rejectie pe mod comun Minim 100 dB Rata de esantionare a semnalului 10 kHz Monitorizarea impedantei contactelor electrozilor Continuu Forma semnalului afisat Trasarea curenta Modul de Monitorizarea Trenului de Patru Numarul de canale Minim 1 Limita amplitudei semnalului detectat 0.01 - 5 mV Stimulator Stimulator al Potențialelor Evocate Somatosenzoriale Frecventa impulsului de stimulare 2 Hz modul de stimulare O serie de 4 impulsuri Specificatie software Functie de anulare a stimularii si monitorizarii in cazul utilizarii dispozitivelor de electrochirurgie Da Recunoastere automata a modulelor conectate Da Setari predifinite pentru manipularile efectuate Da Posibilitate de ajustare a setarilor manipularilor efectuate Da Posibilitate de vizualizare concomitenta a tuturor semnalelor care prezinta interes Da Semnale sonore Semnale sonore de informare in modificarea semnalelor electrice nervoase inregistrate Asistent de plasare a electrozilor Ghid grafic de informare a amplasarii corecte a electrozilor Consumabile și accesorii Electrod de stimulare cortical, bipolar, tip bilă de diametru 2 mm, lungimea electrodului 20 - 30 mm, cu cablu lungime minim 2.5 m, de unica utilizare Minim 15 buc Electrod de stimulare a nervului periferic, electrod drept, ascutit monopolar, tip flush, lungimea electrodului 90 - 95 mm, cu izolare si flexibil, cu cablu lungime minim 2.5 m, de unica utilizare Minim 15 buc Electrod de stimulare, monopolar, tip bilă de diametru 2.4 mm, lungimea electrodului 50 - 60 mm, de multiplă utilizare Minim 2 buc Electrod de stimulare, bipolar concentric, tip bilă de diametru 2 mm, lungimea electrodului 80 - 90 mm de tip baionetă, de multiplă utilizare Minim 2 buc Electrod de stimulare, bipolar concentric, virf ascutit de diametru 1.4 mm, lungimea electrodului 110 - 120 mm de tip baionetă, de multiplă utilizare Minim 2 buc Electrod de stimulare cortical, bipolar, tip bilă de diametru 2.5 mm, lungimea electrodului 9 - 10 mm, de multiplă utilizare Minim 2 buc Electrod de stimulare, bipolar concentric, tip tijă, de diametru 1.4 mm, virf indoit la 30 grade, lungimea electrodului 50 - 60 mm, de multiplă utilizare Minim 2 buc Electrod de stimulare, bipolar, tip microfork vârf ascuțit, baionetă, lungimea electrodului de 80 - 90 mm, reutilizabil Minim 1 buc Electrod de stimulare, bipolar, tip microfork vârf ascuțit, lungimea electrodului de 110 - 120 mm, reutilizabil Minim 1 buc Electrod de stimulare, bipolar, tip microfork vârf bilă de 0.9 - 1 mm, lungimea electrodului de 60 - 70 mm, reutilizabil Minim 1 buc Electrod de colectare a semnalului, bipolar, tip microfork virf ascuțit rasucit la 90 grade, lungimea electrodului de 60 - 70 mm, reutilizabil Minim 1 buc Electrod de stimulare tip ac subdermal, bipolar concentric, cu electrod de referinta integrat, reutilizabil, lungime cablu minim 2.5 m Nimim 2 buc Set de electrozi de inregistrare tip ac subdermal, monopolar, lungime ac 18 mm, lungimea de 1.5 m, reutilizabil, format din 4 bucati de culori diferite Minim 3 seturi Electrod subdural cu 6 contacte, distanța dintre contacte 10 mm, lungimea cablului minim 1.8 m, de unica utilizare Minim 15 buc Electrod subdural cu 8 contacte, distanța dintre contacte 10 mm, lungimea cablului minim 1.85 m, de unica utilizare Minim 15 buc Set de electrozi tip spirala pentru scalp format din 24 de bucati de 6 culori diferite, lungimea minim 1.5 m, de unica utilizare Minim 15 seturi Electrod de tip cateter uretral, lungimea cablu minim 2 m, diametru 12 Fr, de unica utilizare Minim 10 buc Electrod de tip cateter uretral, lungimea cablu minim 2 m, diametru 10 Fr, de unica utilizare Minim 10 buc Electrod de tip cateter uretral, lungimea cablu minim 2 m, diametru 8 Fr, de unica utilizare Minim 10 buc Electrod de unica utilizare tip snap button pentru pacient pediatric Minim 1000 buc Set de cabluri de interconectare de multiplă utilizare, pentru electrozi tip snap-button, lungime minim 1.5 m format din 3 bucati de culori diferite, Minim 4 seturi Oferta să includă și acele consumabile care nu au fost descrise dar sunt necesare pentru buna functionare a dispozitivului si posibilitatea de utilizare a consumabilelor descrise mai sus (cabluri de interconectare, adaptoare, etc.) Da |  |  | Institutul Mamei și Copilului - IM si C
33100000-1 | 2 | LOT NR.2-Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă | LOT NR.2-Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă |  |  |  | Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă Descriere: Electroencefalograful care măsoară, amplifică, filtrează şi înregistrează semnalul EEG şi printează datele pentru proceduri de diagnostic. De asemenea aici intră monitoare-EEG dedicate pentru utilizarea continuă. Parametrul Specificația generala Parametri monitorizati Electroencefalografia da LTM (Long Term Monitoring) da Altele da Numărul de canale EEG Minim 24 Rezoluția datelor EEG, bit Minim 24 Gama frecvenței de lucru, Hz 0 - 3 kHz Display Funcția freez sau analog Da Afișare derivații Minim 24 Dimensiuni Minim 23 inch Rezolutia monitor Minim Full HD EEG în timp real Da Verificarea impendanței electrodului Da Filtru de rejecție comună la 50 Hz, dB Minim 110 Impendanța preamplificatorului, Mohm Minim 160 Calibrarea Da, automată dacă este necesară Detectarea și interpretarea datelor Da, brain mapping, potențiale evocate, analiza spectrala Video digital Camera tip lumină și întuneric minim. Full HD Da Camera amplasată pe stativ separat Da Fotostimulator amplasat pe stativ separat Da Modul de colectare a semnalelor amplasat pe stativ separat Da Pacientul se va afla în cameră separate față de medic Da SISTEM PC CPU minim i5 sau Ryzen 5 nu mai vechi de 2 generații, HDD min. 1 TB, RAM min. 16 Gb, Sistem de operare licențiat, mouse si tastatura Da, sau mai puternic dacă acest parametru este solicitat de către producător Printer alb negru Da Adnotări Valorile filtrului, Scala orizontală și verticală, evenimente, ora/data, ID Pacient Da Alimentare 220 V 50 Hz, cu UPS pentru minim 30 min de lucru Da Accesorii Masa de lucru Pe support mobil pentru amplasarea unității de lucru Da Stative pentru amplasarea modulelor Pentru fotostimulator, camera, modul de colectare a semnalelor Da Chituri de interconectare a modulelor Da, suficient de lungi pentru a conecta modulele de colectare a semnalelor din camera alăturată Caciulite pentru pacient adult, pediatric, nou nascut Cu cabluri de interconectare dacă este necesar pentru fiecare caciulita Da, 1 caciulita pentru fiecare categorie de pacient Daca sunt necesari se vor livra electrozi tip punte pentru fiecare categorie de pacient Da, cite 1 set de fiecare categorie format din 20 buc de electrozi Electrod tip cleste pentru ureche 6 buc |  |  | Institutul Mamei și Copilului - IM si C
33100000-1 | 3 | LOT NR.3-Dispozitiv de monitorizare a potentialelor evocate audiologice | LOT NR.3-Dispozitiv de monitorizare a potentialelor evocate audiologice |  |  |  | Denumire Dispozitiv de monitorizare a potentialelor evocate audiologice Descriere Aparatele de monitorizare a potențialelor evocate BERA și ASSR sunt dispozitive medicale de diagnosticare electrofiziologică, utilizate pentru a măsura modul în care sistemul auditiv răspunde la sunete, fără a necesita participarea activă a pacientului Model Parametru Specificatia generala Amplasat pe troleu Da Potentiale evocate monitorizate Potențiale Evocate Auditive de Trunchi Cerebral și Răspuns Auditiv în Stare Stabilă Calculator Pentru preluare si arhivarea datelor Software Da, pentru operarea dispozitivului si arhivare a datelor Sistem de operare licentiat Da Modulului de monitorizare a Potențiale Evocate Auditive de Trunchi Cerebral Numar de canale de inregistrare minim 2 Amplificare a semnalului colectat Da Raspunsul la frecvente 0.5 - 3 KHz Rata de rejectie pe mod comun minim 110 dB Tensiunea maximă de decalaj la intrare minim 1.5 Impedanta de intrare minim 10 Mohm Rata de stimulare 5 - 80 stimuli pe secunda Generare de zgomot alb pentru urechea netestata Da Tipuri de transductoare pentru stimulare acustica Căsti de insertie Casti externe Vibrator osos Intensitatea semnalului de stimulare 20 -120 dB Polaritatea semnalului de stimulare Minim alternant Stimulare sonora generala Da Stimulare sonora generala cu sincronizare Da Stimulare sonora pe fregventa Da Stimulare sonora pe fregventa cu sincronizare Da Frecventa sunetului stimulant separat minim 500, 1000, 2000, 4000 Hz Frecventa sunetului stimulant separat cu sincronizare minim 500, 1000, 2000 și 4000 Hz Posibilitate de ajustare a zgomotului alb la nivel absolut si relativ fata de sunetul de stimul Da Fereastra temporala de analiza -100 ms la 10 ms Rezolutia de conversie analog digitala minim 16 bit Frecventa de esantionare a semnalului colectat minim 30 kHz Ajustare filtrul trece jos a canalelor de inregistrare Da Ajustare filtrul trece sus a canalelor de inregistrare Da Posibilitati de ajustare Rata stimulului, polaritatea (alternant), intensitatea stimulului, urechea stimulată, tipul transductorului Modulului de monitorizare a Răspuns Auditiv în Stare Stabilă Numar de canale de inregistrare minim 2 Factorul de amplificare a semnalului colectat minim 60 dB Raspunsul la frecvente 0.5 Hz - 4 kHZ Rata de rejectie pe mod comun minim 110 dB Tensiunea maximă de decalaj la intrare Minim 1.5 Impedanta de intrare Minim 10 Mohm Rata de stimulare 40 sau 80/90 Hz Tipuri de transductoare pentru stimulare acustica Căsti de insertie Casti externe Vibrator osos Intensitatea semnalului de stimulare 0 - 100 dB Stimulare sonora pe fregventa cu sincronizare Da Frecventa sunetului stimulant separat cu sincronizare 500, 1000, 2000 și 4000 Hz Frecventa de esantionare a semnalului colectat minim 30 kHz Posibilitati de ajustare Nivelul stimulului, protocoalele de testare Consumabile Dopuri de silicon de unica utilizare Cite 100 pentru fiecare categorie de pacient (adult/ pediatric/ nou nascuti) Tuburi de rezerva 100 buc Electrozi snap clip de unica utilizare Cite 100 pentru fiecare categorie de pacient (adult/ pediatric/ nou nascuti) Pasta conductoare Pentru 300 de investigatii Gel abraziv de curatare Pentru 300 de investigatii Paduri alcoolizate Pentru 300 de investigatii Casti adezive pentru nou nascuti Pentru 100 de investigatii |  |  | Institutul Mamei și Copilului - IM si C
33100000-1 | 4 | LOT NR.4-Audiometru cu impedansmetru încorporat | LOT NR.4-Audiometru cu impedansmetru încorporat |  |  |  | Descriere: Sistemul este un echipament medical destinat evaluării funcției auditive și a stării urechii medii, integrând funcții de timpanometrie (impedanță) și audiometrie tonală. Dispozitivul permite analiza mobilității timpanului, determinarea reflexului acustic și efectuarea testelor de audiometrie pentru conducere aeriană, oferind rezultate sub formă de curbe și valori numerice. Parametrul Specificația General / interfață Funcții incluse: Timpanometrie (impedanță) Audiometrie tonală Afișaj: Ecran color LED/ LCD Funcția touchscreen opțional Diagonală ≥ 10 inch Interfață utilizator Protocoale/fluxuri configurabile Imprimantă Termică integrată sau imprimare prin PC/printer kit Timpanometrie (impedanță) Tonalitate sondă 226 Hz Domeniu presiune (-600…+400) daPa Domeniu complianță la 226 Hz 0,1…8,0 ml Domeniu complianță la HF 0,1…15,0 mmho pentru 678/800/1000 Hz - opțional Componente afișate Curba timpanogramă + valori numerice (ex. Y, B, G) sau echivalent. Compensare Compensat și/sau necompensat Reflex acustic Metode Ipsi + contra Moduri Automat (prag) și/sau fix (screening) Frecvențe reflex 500, 1000, 2000, 4000 Hz Nivel stimul ipsilateral ≥70 … ≥105 dB HL Nivel stimul contralateral ≥70 … ≥120 dB HL Tipuri zgomot Bandă largă / trece- jos / trece-sus Reflex decay (decădere reflex) Disponibilitate (în regim Ipsi și/sau contra) obligatoriu Frecvențe test 500, 1000, 2000, 4000 Hz Funcția trompei lui Eustachio (ETF) Metode Pentru timpan intact și perforat Domeniu presiune ETF (- 600 … + 400) daPa Audiometrie tonală Conducere aeriană (AC) obligatoriu Frecvențe AC 125 … 8000 Hz Semnale: ton pur obligatoriu ton warble opțional Pas nivel (step) 1 dB și/sau 5 dB Domeniu nivel AC (- 10 … ≥ 90) dB HL Mască (masking) Zgomot bandă îngustă și/sau alb Test automat prag (Ex. Modified Hughson-Westlake) obligatoriu Conducere osoasă (BC) opțional Date / conectivitate Interfață PC obligatoriu Software PC (Export/Transfer/management rezultate) obligatoriu Stocare internă (memorie) obligatoriu Alimentare 220 V, 50 Hz Accesorii indispensabile (livrare minimă) Sistem sondă (probe) timpanometrie 1 set Vârfuri auriculare (eartips) asortate 1 set (min. 10 mărimi/total ≥50 buc) Căști AC pentru audiometrie 1 set Telefon/cască contralaterală pentru reflex 1 set Consumabile imprimare (dacă imprimantă integrată) Hârtie termică min. 2 role Instruire utilizare la livrare Garanție ≥ 24 luni. |  |  | AMT Ciocana
33100000-1 | 5 | LOT NR.5-Cameră fundus digitală (retinografie) | LOT NR.5-Cameră fundus digitală (retinografie) |  |  |  | Parametrul Specificația General: Tip Cameră fundus digitală non-mydriatică (retinografie). Destinație Examinare și documentare fundus ocular pentru screening și monitorizare (ex.: retinopatie diabetică/hipertensivă, modificări maculare/optic disc). Moduri minime: Imagine color red-free digital Performanță imagistică: Rezoluție imagine ≥ 12 MP Câmp vizual (FOV) ≥ 45° × 45° Auto-focalizare obligatoriu Auto-expunere obligatoriu Aliniere Auto-aliniere/captură asistată Display integrat Ecran color integrat în cameră Diagonală display ≥ 10 inch Rezoluție display ≥ 1280 × 800 Control Taste fizice și/sau touch Parametri examinare: Pupilă minimă (non-mydriatic) ≤ 4,0 mm Interval dioptrii (focus) Acoperire min. -15 D ... +10 D Ținte de fixare ≥ 9 puncte interne Control intensitate flash automat sau minim 10 niveluri Iluminare: Lumină observație IR (infraroșu) sau echivalent Lumină flash LED alb sau echivalent Ergonomie pacient: Suport bărbie Reglaj manual sau motorizat Suport frunte obligatoriu Suprafețe lavabile Rezistente la dezinfectanți uzuali Capac/husă antipraf obligatoriu Conectivitate / export / software: Interfață export USB (minim 1) + Ethernet/Wi-Fi Formate imagini JPEG sau PNG Software captură/arhivare Inclus (licență) pentru organizare pacient + export Stație de lucru externă (PC extern) opțional (obligatoriu dacă pentru prelucrare date necesită PC extern) Masă oftalmologică: Descriere Masă pentru poziționarea camerei fundus (separată sau integrată în sistem) Reglaj înălțime Reglaj pe verticală (ridicare/coborâre) – manual sau electric Interval înălțime (cursă) ≥ 200 mm cursă (diferență min-max) Înălțime blat (min-max) Minim 650–750 mm / Maxim 850–1050 mm Suprafață blat (utilă) ≥ 700 × 600 mm Sarcină maximă admisă ≥ 60 kg Stabilitate / vibrații Construcție stabilă; fără joc; anti-vibrații (echivalent) Compatibilitate dimensiuni/greutate Masa trebuie să fie declarată compatibilă cu dimensiunile și greutatea camerei ofertate Alimentare 220 V, 50 Hz Consum ≤ 150 W Livrare și instalare la sediul beneficiarului obligatoriu Instruirea personalului obligatoriu Garanție ≥ 24 luni. |  |  | AMT Ciocana
33100000-1 | 6 | LOT NR.6-Elevator electric pentru pacienți. | LOT NR.6-Elevator electric pentru pacienți. |  |  |  | Tip echipament Elevator electric pentru transfer de pacienți. Capacitate de ridicare ≥ 150 kg Alimentare 24 V DC Motor 24V Dimensiuni aproximative 120 × 62 × 122 cm (± 10 cm) Interval ridicare 85 – 175 mm cursă actuator Viteză ridicare aproximativ 6–7 mm/s (± 2 mm/s) Greutate dispozitiv ≤ 45 kg Zgomot ≤ 65 dB Adaptor pentru alimentare de la rețea 220 V 50 Hz Protecție IP minim IPX4 Buton oprire urgență Da Afișaj / indicator LCD / LED |  |  | SCBI „Toma Ciorbă”
33100000-1 | 7 | LOT NR.7-Trusă medicală | LOT NR.7-Trusă medicală |  |  |  | Pentru șoc anafilactic și șoc cardiogen |  |  | SR Ialoveni
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 11) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
33100000-1 | 1 | LOT NR.1-Neuromonitor | LOT NR.1-Neuromonitor | Bucată | 1 | 1250000 |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1250000 | LOT NR.1 | LOT NR.1-LOT NR.1-Neuromonitor
33100000-1 | 2 | LOT NR.2-Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă | LOT NR.2-Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă | Bucată | 1 | 670000 |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 670000 | LOT NR.2 | LOT NR.2-LOT NR.2-Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă
33100000-1 | 3 | LOT NR.3-Dispozitiv de monitorizare a potentialelor evocate audiologice | LOT NR.3-Dispozitiv de monitorizare a potentialelor evocate audiologice | Bucată | 1 | 670000 |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 670000 | LOT NR.3 | LOT NR.3-LOT NR.3-Dispozitiv de monitorizare a potentialelor evocate audiologice
33100000-1 | 4 | LOT NR.4-Audiometru cu impedansmetru încorporat | LOT NR.4-Audiometru cu impedansmetru încorporat | Bucată | 1 | 150000 |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 150000 | LOT NR.4 | LOT NR.4-LOT NR.4-Audiometru cu impedansmetru încorporat
33100000-1 | 5 | LOT NR.5-Cameră fundus digitală (retinografie) | LOT NR.5-Cameră fundus digitală (retinografie) | Bucată | 1 | 250000 |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 250000 | LOT NR.5 | LOT NR.5-LOT NR.5-Cameră fundus digitală (retinografie)
33100000-1 | 6 | LOT NR.6-Elevator electric pentru pacienți. | LOT NR.6-Elevator electric pentru pacienți. | Bucată | 1 | 19800 |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 19800 | LOT NR.6 | LOT NR.6-LOT NR.6-Elevator electric pentru pacienți.
33100000-1 | 7 | LOT NR.7-Trusă medicală | LOT NR.7-Trusă medicală | Bucată | 7 | 10500 |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 73500 | LOT NR.7 | LOT NR.7-LOT NR.7-Trusă medicală
3083300
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________