Caiet de sarcini

privind instalarea Sistemului de alarma automatizat între pacienți și personalul medical al Serviciului de Informații și Securitate

SISTEMUL VA CUPRINDE URMĂTOARELE:

Sistem complet integrat de alarmă tehnică și apelare medicală, wireless; gateway pentru sistemele de apel wireless, compatibil cu butoanele de apel și afișajele. Sistemul trebuie să fie format din cel puțin următoarele componente: 1) Buton de apel wireless pentru pacienți - 47 buc.; 2) Buton de apel pentru grupuri sanitare - 17 buc.; 3) Lampă de semnalizare optică la ușa salonului – 30 buc; 4) Gateway de recepție 433 MHz sau alt protocol autorizat - 4 buc; 5) Tabletă / monitor de control pentru medici/asistenți - 4 buc.; 6) Sursă de alimentare neîntreruptibilă (RIP) 12V 5A, prezență a 4 indicatoare pe capacul exterior, pentru baterie de 7Ah., dimensiuni: 225*195*83 mm - 2 buc; 7) Switch/comutator,de masă, cant. de porturi 8, Mbit/s 10/100, 1,6 Gbps.- 2 buc; 8) Cablu UTP 5e LZH - 500 metri; 9) Tub gofrat cu sondă, d20 mm, PVC, - 500 metri; 10) Fir electric 3*1,5 - 70 metri; 11) Acumulator 12V, 7Ah - 2 buc; 12) Scoabe de fixare- 10 seturi . Banda de frecvență wireless 433,05-434,79 MHz, conform ETSI EN 300 220; raza minimă de acoperire în interior 30 m; temperatura de funcționare 0°C -+50°C; senzori și butoane cu alimentare pe baterie, autonomie minim 24 luni; semnalizare la nivelul sistemului pentru baterie descărcată; comunicarea trebuie să includă măsuri anti-interferență. Butoanele de aplel să funcționeze pe tehnologie wireless 433 MHz; acționare prin apăsare mare, accesibil pacienților; material antibacterian sau compatibil cu procedurile medicale de igienizare. Butoanele de apel din grupurile sanitare să fie rezistente la umeditate minim IP65; semnalizare vizuală locală; declanșare prin șnur (pull cord). Lampa pentru salon minim 1 culoare: roșu pentru apel activ; vizibilitate minim 20 m pe hol. Panoul de afișare LED sau LCD, indicare: număr salon, tip apel, prioritate; volum reglabil; montare pe perete. Gateway / controller central să suporte minim 64 dispozitive wireless; conectivitate LAN; compatibil cu software de monitorizare; alimentare 220V + UPS intern sau extern. Tabletă pentru gestionare apeluri Android min. 10'' (1280x800), compatibil cu OOK; quad-core; min. 2 GB RAM; min. 16GB stocare + slot microSD; afisare in timp real a apelurilor/alarmelor; istoric evenimente; anulare apel direct de pe ecran; export log pe card SD; buton de panica wireless, cablu spiralat si buton de apelare la mana; lungime cablu max. 1m; butoane SOS + CANCEL; rezistent la apa; transmisie: min. 300m; frecventa 433.92MHz. Softare-ul trebuie să permită afișare apeluri în timp real; filtrare pe secții / zone; raportare: istoric apeluri, timpul de reacție; acces protejat cu utilizatori și parolă, transmiterea datelor în timp real către afișaje și tablete. Sistemul solicitat trebuie să fie fiabil, conform normelor europene și adaptat mediului medical, asigurând o comunicare eficientă între pacient și personalul medical, precum și trasabilitatea apelurilor. Garanție minim 24 luni pentru echipamente. Mentenanța sistemului 36 luni. Instruirea personalului medical minim 2 ore / secție. Furnizarea manualelor în limba română.

Termen de instalare : 60 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie