## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Instrumentarului Medical/Chirurgical IMSP Spitalul Clinic Republican TIMOFEI MOȘNEAGA pentru anul 2024 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Instrumente chirurgicale Endoscopice pentru bloc operator Chirurgia Generala | Foarfece Metzenbaum endoscopic |  |  |  | Foarfece Metzenbaum endoscopic D-5mm ; L-400-450mm, lungime de lucru 15-20mm, curbat, deschidere cu acțiune dublă, cu serații transversale, cu vîrfuri bonte, rotungite, miner cu cremaliera , dezasamblabil, pentru uz multiplu. *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
33100000-1 | 2 | Instrumente chirurgicale Endoscopice pentru bloc operator Chirurgia Generala | Troacar performant pentru chirurgia obezitatii 15 mm |  |  |  | • Trocar atraumatic care nu contine parti metalice conductive, • canula transparenta din polyamida de forma conica care permite controlul visual • obturator fara lama, cu varf subtire pentru o insertie usoara. • diametru 5-15mm, permite folosirea instrumentelor de la 5mm la 15 mm. • lungime 150mm • prevazut cu striatii, pentru o mai buna fixare, • Prevazut cu robinet cu trei pozitii. • Sterilizat la etilen oxid
33100000-1 | 3 | Instrumente chirurgicale Endoscopice pentru bloc operator Chirurgia Generala | Ac pentru punctie |  |  |  | Tub pentru punctie cu control de aspiratie a chisturilor, din 2 parti: corp- diametrul 5mm, varful acului pentru puncție diametrul minim 2.0mm, Lungimea - 330-360mm, cu valva control aspirație, conector Luer-Lock Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
33100000-1 | 4 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Telescop |  |  |  | Telescop HD, 0 grade, 4mm, compatibil cu uretrotom Olympus din dotare, Cod de referință: WA2T400A sau echivalentul
33100000-1 | 5 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Teaca cu obturator |  |  |  | Teaca 22Fr, in set cu obturator, canal 4Fr, compatibil cu uretrotom Olympus din dotare, Cod de referință: A3551 sau echivalentul
33100000-1 | 6 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Teaca externa |  |  |  | Teaca externa 26Fr, compatibil cu uretrotom Olympus din dotare, Cod de referință: A3552 sau echivalentul
33100000-1 | 7 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Manson de inserare |  |  |  | Manson de inserare, pentru cateter balon max 18Fr, pentru acces dificil la vezica urinara, Cod de referință: A3554 sau echivalentul
33100000-1 | 8 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Element de lucru |  |  |  | Element de lucru pentru uretrotom, compatibil cu uretrotom Olympus din dotare, Cod de referință: A3550 sau echivalentul
33100000-1 | 9 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Cutit |  |  |  | Cutit lanceta tip drept, compatibil cu uretrotom Olympus din dotare, Cod de referință: WA35055A sau echivalentul
33100000-1 | 10 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Teaca externa pentru nefroscop |  |  |  | Teaca externa pentru nefroscop, 25Fr, compatibil cu uretrotom Olympus din dotare, Cod de referință: WA33037A sau echivalentul
33100000-1 | 11 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Teaca externă rezectoscop |  |  |  | Teaca externă, 26 Fr, compatibilă cu rezectoscopul Shark (Richard Wolf) aflat în dotarea instituției. Lungime 189 mm, capăt distal drept; pentru telescop de 4 mm. Autoclavabil, Cod de referință: 8675426 sau echivalentul
33100000-1 | 12 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Teaca internă rezectoscop |  |  |  | Teacă internă compatibil cu rezectoscopul Shark, aflat în dotarea instituției; Ø 24 Fr, cod de culoare: galben; lungime: 205 mm; rotativ; cu irigare continuă; capăt distal oblic, ceramic și cu telescoapele de 4 mm, 0⁰, 12⁰, 30⁰ aflate în dotarea instituției. Conector tip clic. Autoclavabilă. Compatibil cu R. Wolf, Cod de referință: 8675324 sau echivalentul
33100000-1 | 13 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Adapter pentru teaca externa si interna |  |  |  | Adapter rotativ intre teaca externa si interna, compatibil cu R. Wolf, Cod de referință: 8654.3742 sau echivalentul
33100000-1 | 14 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Uretrotom, teaca externă |  |  |  | Teaca uretrotomului 20,5Fr cu canal instrumental de lucru lateral (4Fr) (compatibil cu R. Wolf), Cod de referință: 8667.011 sau echivalentul
33100000-1 | 15 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Obturator |  |  |  | Obturator pentru teaca uretrotomului (compatibil cu R. Wolf), Cod de referință: 8667.111 sau echivalentul
33100000-1 | 16 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Element de lucru, uretrotom |  |  |  | Element de lucru a uretrotomului (compatibil cu R. Wolf), Cod de referință: 8667.911 sau echivalentul
33100000-1 | 17 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Litotriptor Punch, element de lucru |  |  |  | Element de lucru pentru Litotriptor Punch (compatibil cu R. Wolf), Cod de referință: 8654.90 sau echivalentul
33100000-1 | 18 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Teacă externă pentru nefroscop |  |  |  | Amplatz 24,3Fr (compatibil cu Nefroscopul R. Wolf 24Fr), lungimea de lucru 150 mm, Cod de referință: 8964.041 sau echivalentul
33100000-1 | 19 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Teacă externă pentru nefroscop |  |  |  | Teaca 24Fr compatibil cu Nefroscopul R. Wolf 24Fr, existent. Cod de referință: 8965.041 sau echivalentul
33100000-1 | 20 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Pensă de extragere a pietrelor pentru nefroscop universal |  |  |  | Lungimea 350mm (stone grasping forceps), diametrul 3,5 cm, compatibil cu R. Wolf, Cod de referință: 8964.601 sau echivalentul
33100000-1 | 21 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Adapter pentru puncție/biopsie ecografica |  |  |  | Adapter pentru puncție/biopsie ecografica (sonda abdominala USG 3,5Hz), Compatibil cu EUPC715 Hitachi, Cod de referință: 47_322517 sau echivalentul
33100000-1 | 22 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Piese auxiliare pentru litotriptor |  |  |  | Piese auxiliare pentru litotriptorul Siwss Lithoclast (mânerul PN3 și Vario), furtun de conexiune a tubului, duze pentru conexiunea mânerului, duze de aspiratie. Miner pentruLithoClast 2 in set cu adaptor distantier, capac pentru sonda de litotritie si furtun de aer comprimt Numărul de referință: 8745300. Set pentru LithoVac consta din sectiune de baza, setul pentru aspiratie si tubul de aspiratie. Cod de referință: 8745400 sau echivalentul.
33100000-1 | 23 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Sonde pentru litoclast |  |  |  | Utilizare cu nefroscop, (compatibil cu R. Wolf) Cod de referință: 8745,193 sau echivalentul
33100000-1 | 24 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Sonde pentru litoclast |  |  |  | Utilizare cu ureteroscop 4.8Fr,(compatibil cu R. Wolf) Cod de referință: 8745,192 sau echivalentul
33100000-1 | 25 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Probe pentru litosclat |  |  |  | Utilizare cu nefroscop, (compatibil cu R. Wolf), Cod de referință: 08240981 sau echivalentul
33100000-1 | 26 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Obturator pentru teaca externa |  |  |  | Obturator pentru teaca externa a nefroscopului Olympus existent in dotare, Cod de referință: WA33025A sau echivalentul
33100000-1 | 27 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Nefroscop |  |  |  | Nefroscop percutan, canal de lucru 14 Fr, unghiul de vizualizare 12° (compatibil cu teaca R. Wolf 24 Fr existent) Cod de referință: 8964.401 sau echivalentul
33100000-1 | 28 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale | Aspirator – coagulator monopolar pentru chirurgia endonazală |  |  |  | Aspirator – coagulator monopolar pentru chirurgia endonazală, lungime de lucru 150mm, curbat, diametru 5,0mm, diametrul olivei 7,5 -12mm, izolat, reutilizabil, nesteril.
33100000-1 | 29 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Pensa capsulorexis (sistem incrucisat) |  |  |  | Pensa capsulorexis sistem incrucisat,3 articulat, pentru ingizie 2,2, lungimea totala 120 mm, partea de lucru angulata, virf ascutit, lungimea 10 mm. Nesterila, material inox medical, reutilizabila, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.
33100000-1 | 30 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Foarfece Castroviejo |  |  |  | Foarfece tip Castroviejo cu lungimea totală 110 mm, vîrful bont . Lama angulară de 11 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.
33100000-1 | 31 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Phacochopper tip Rosen |  |  |  | Phacochopper (separator cristalinian) universal tip Rosen - lungime totala120 mm. Nesteril, Reutilizabil, material inoxidabil medical, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.
33100000-1 | 32 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Phacochopper tip Nagahara |  |  |  | Phacochopper (separator cristalinian) tip Nagahara - lungime totala 120 mm, piesa de lucru de 0,9 - 1,0 mm lungime, pentru chirurg dreptaci, utilizare in maina stanga. Reutilizabil, material inoxidabil medical, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.
33100000-1 | 33 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Cornea silicone light shield |  |  |  | Ecran de protectie corneana din silicon (Cornea silicone light shield) Diametrul 18mm, nesteril, autoclavabil.
33100000-1 | 34 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Set pentru intubatie cailor lacrimale tip Jackson |  |  |  | Set pentru intubatie cailor lacrimale tip Jackson cu 2 capete 20 G cu 155 mm lungime cu tuburi de silicon 300 mm. Lungimea totala 610 mm. Material inox medical flexibil al capetelor.
33100000-1 | 35 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Portac Castroviejo |  |  |  | Portac Castroviejo drept, fara lacata, branse TC 9 mm, lungime totala 125 mm; Material titan, nesteril, reutilizabil , obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.
33100000-1 | 36 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Injector pentru cristaline artificiale Royale III |  |  |  | Injector pentru cristaline artificiale Royale III. Mecanism cu piston, pentru cartușele C și D pentru incizie 1,8-2,2 mm, gold tip. Reutilizabil, material titan. obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.
33100000-1 | 37 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Furtun pentru insuflator CO2 |  |  |  | Lungime furtun: min 2.5m; Autoclavabil 134 grade; Conector dispozitiv: tip mama Luer Lock ; Conector instrument: tip mama Luer Lock; Compatibil cu dispozitivul Richard Wolf 2232 Laparo CO2 Pneu Ref:8170.101. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
33100000-1 | 38 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Garnitură trocar pentru instrumente 10mm |  |  |  | Garnitură trocar pentru instrumente 10mm, compatibilă cu trocarul si canula din lot *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
33100000-1 | 39 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Garnitura trocar pentru instrumente 5mm |  |  |  | Garnitura trocar pentru instrumente 5mm, compatibilă cu trocarul si canula din lot *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Instrumentarului Medical/Chirurgical IMSP Spitalul Clinic Republican TIMOFEI MOȘNEAGA pentru anul 2024 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Instrumente chirurgicale Endoscopice pentru bloc operator Chirurgia Generala | Foarfece Metzenbaum endoscopic | Bucată | 9 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 88500
33100000-1 | 2 | Instrumente chirurgicale Endoscopice pentru bloc operator Chirurgia Generala | Troacar performant pentru chirurgia obezitatii 15 mm | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3000
33100000-1 | 3 | Instrumente chirurgicale Endoscopice pentru bloc operator Chirurgia Generala | Ac pentru punctie | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5000
33100000-1 | 4 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Telescop | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 45400
33100000-1 | 5 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Teaca cu obturator | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 26800
33100000-1 | 6 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Teaca externa | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 13900
33100000-1 | 7 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Manson de inserare | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 6500
33100000-1 | 8 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Element de lucru | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 39400
33100000-1 | 9 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Cutit | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 17500
33100000-1 | 10 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Teaca externa pentru nefroscop | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 9000
33100000-1 | 11 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Teaca externă rezectoscop | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 11700
33100000-1 | 12 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Teaca internă rezectoscop | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 47000
33100000-1 | 13 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Adapter pentru teaca externa si interna | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 35300
33100000-1 | 14 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Uretrotom, teaca externă | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 59100
33100000-1 | 15 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Obturator | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000
33100000-1 | 16 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Element de lucru, uretrotom | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 70000
33100000-1 | 17 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Litotriptor Punch, element de lucru | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 63400
33100000-1 | 18 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Teacă externă pentru nefroscop | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 9100
33100000-1 | 19 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Teacă externă pentru nefroscop | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 45300
33100000-1 | 20 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Pensă de extragere a pietrelor pentru nefroscop universal | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 38500
33100000-1 | 21 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Adapter pentru puncție/biopsie ecografica | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 32000
33100000-1 | 22 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Piese auxiliare pentru litotriptor | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 474000
33100000-1 | 23 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Sonde pentru litoclast | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 19000
33100000-1 | 24 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Sonde pentru litoclast | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 58000
33100000-1 | 25 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Probe pentru litosclat | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 32000
33100000-1 | 26 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Obturator pentru teaca externa | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2650
33100000-1 | 27 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Nefroscop | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 209960
33100000-1 | 28 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale | Aspirator – coagulator monopolar pentru chirurgia endonazală | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 14400
33100000-1 | 29 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Pensa capsulorexis (sistem incrucisat) | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 21000
33100000-1 | 30 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Foarfece Castroviejo | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 25000
33100000-1 | 31 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Phacochopper tip Rosen | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 6000
33100000-1 | 32 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Phacochopper tip Nagahara | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 6000
33100000-1 | 33 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Cornea silicone light shield | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4000
33100000-1 | 34 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Set pentru intubatie cailor lacrimale tip Jackson | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 39000
33100000-1 | 35 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Portac Castroviejo | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 12000
33100000-1 | 36 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Injector pentru cristaline artificiale Royale III | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 40000
33100000-1 | 37 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Furtun pentru insuflator CO2 | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1800
33100000-1 | 38 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Garnitură trocar pentru instrumente 10mm | Bucată | 70 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 7000
33100000-1 | 39 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Garnitura trocar pentru instrumente 5mm | Bucată | 70 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 7000
[6 empty] | Suma TOTALĂ |  | 0 | 0 |  | 1665210

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________