# ANUNȚ DE  PARTICIPARE

privind achiziționarea: Deservire și întreținere dispozitive medicale – 2024

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1709627543822/21181855

conform SIARSAP M-Tender

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.urgenta.md/planuri-de-achizitii.html

- Denumirea autorității contractante: IMSP  Institutul de Medicină Urgentă

- IDNO:  1003600152606

- Adresa:  mun.Chişinău, str. T. Ciorba,1

- Numărul de telefon/fax: (022) 250-809,  Moisenco Cristina- Serviciu achiziții publice, 068-026-999 Constantin Pîntea – persoana responsabilă.

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  achizitii@urgenta . md / www.urgenta.md;

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): IMSP  Institutul de Medicină Urgentă – servicii medicale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor /lucrăr. solicitate | U/M | Cant | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate (p/u fiecare lot în parte) lei MD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50421000-2 | Dispozitiv rentgenologic Duo Diagnostic | buc | 1 | 1. Dispozitiv rentgenologic Duo Diagnostic -Intretinere conform instructiunilor producatorului, lubrifierea, testarea si reglajele functionale in vederea obtinerii unei performante superioare; -Curaţarea părţilor componente ale echipamentului (altele decât cele ce sunt executate de către operator); - Curaţarea şi gresarea părţilor mecanice aflate în mişcare; - Testarea şi reglaje/calibrări funcţionale în vederea obţinerii calitaţii, conform specificaţiilor producătorului; - Verificarea şi reglarea/calibrarea părţilor mecanice de mişcare şi culisare; - Verificarea şi reglarea/calibrarea sistemelor electrice de alimentare; - Verificarea şi reglarea/calibrarea panoului de comandă şi control; - Verificarea şi reglarea/calibrarea dozelor de expunere şi a regimurilor de lucru; - Verificarea conexiunilor electrice; - Verificarea functionarii motoarelor; - Verificarea ventilatoarelor, etc; - Verificarea, reglarea modulelor de procesare a imaginilor; - Verificarea şi reglarea modulelor de procesare a semnalelor; - Centrarea şi alinierea sistemelor optice şi/sau a sistemelor de colimare/filtrare radiaţii ionizante, după caz; - Ajustarea senzorilor Bodygoard; - Ajustarea generatorului de radiatie ionizanta; - Calibrarea collimatorului; - Verificarea si calibrarea miscarii mesei ; - Analiza fişierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării şi implementarea măsurilor pentru evitarea lor şi/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului); - Verificarea numarului de expuneri si resetarea acestuia la inlocuirea tubului:re-programarea tubului; (Conform manualelor de service ale echipamentului). - O importanta deosebita va fi acordata verificării si întreţinerii tubului de radiaţii ionizante, re-adaptarea tubului (la necesitate) ; - software upgrade (la recomandarile producatorului); - Testarea finală împreună cu personalul utilizator (şeful secţiei), întocmirea şi semnarea documentelor care atestă operaţiunile executate şi starea tehnică a aparatului. Personalul utilizator (şeful secţiei) va verifica inclusiv parametrii de securitate şi performanţă privind utilizarea dispozitivului medical pentru scopul propus. - Deservirea printerului "Horizon G2, Codonics" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. - Deservirea stației și a cititorului "CR-IR 359 & FCR Capsula XL II, Fujifilm" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate Serviciile vor fi prestate trimestrial | 64800,00 |
| 2 | 50421000-2 | Computer tomograf Somatom Emotion 16 | buc | 1 | – Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice – Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice – Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului și a punții (Gantry) – Verificarea și curațirea filtrelor de aer – Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului, verificarea timpului de scanare) – Evaluarea calității imaginii – Instructajul personalului medical –Deservirea printerului DryStar 5300, curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. –Deservirea angiomatului "Vistron CT, Medrad", curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Serviciile vor fi prestate trimestrial | 178 152,00 |
| 3 | 50421000-2 | Cromatograf CROM-5 | buc | 1 | – Controlul ermeticitații- cuplărilor magistrarilor de gaze si inlaturarea defectelor – Regenerare și schimbarea absorbentilor la filter în rețeaua de gaze – Testarea puritații injectorului si curațirea lui – Testarea puritații și curațirea detectorului DTP – Controlul și reglarea sistemului de indicație a parametrilor – Testarea și reglarea corespunderii debitului de gaz purtator – Testarea functionarii și înlaturarea defectelor înregistratorului Serviciile vor fi prestate trimestrial | 29 490,00 |
| 4 | 50421000-2 | Analizator hematologic Sysmex KX – 21N | buc | 2 | ‒ Curățați camera de TD și linia de proba diluată. (Execute închidere.) ‒ Verificați nivelul Camera capcană, și aruncați în cazul în care consideră. ‒ Curățați supapa rotorului (SRV) țava eșantion. • Întreținerea lunară (sau la fiecare 2500 Probele) ‒ Curățați camera de deșeuri (clătire secvență). ‒ Curățați traductorul (clătire secvență). • Fiecare întreținere de 3 luni (sau la fiecare 7500 de probe) ‒ Curățați supapa rotorului eșantion (SRV). • Întreținere de necesități ‒ Auto Clătiți ‒ Curățați Cupa clătire. ‒ WBC / RBC Clean traductor deschidere. ‒ Înlocuiți rezervorul de deseuri Serviciile vor fi prestate trimestrial | 10 800,00 |
| 5 | 50421000-2 | Microscop neurochirurgical "OPMI PENTERO 800, Carl Zeiss" | buc | 1 | Fiecare 12 luni: ─Inspecție vizuală și funcțională a elementelor operaționale precum mânere și sistem de cuplare XY; ─Test funcțional al sistemului pivot și a celui de suspensie; ─Test funcțional al standului coloană; ─Inspecție vizuală și funcțională a rotilelor; ─Test funcțioal al sistemului de iluminare și a celui de ventilare; ─Test funcțional al sistemului microscopic inclusiv câmpul de vizualizare; ─Test funcțional zoom, focus, diafragmă, obiective cu lentile, cameră video, etc; ─Inspecție vizuală și funcțională a comutatorului de picior, schimb baterie FCP WL battery; Fiecare 2 ani: ─Test funcțional al ghidului de lumină, filtre optice; Înlăturarea tuturor defecțiunilor tehnice cât și cele de program. Calibrarea tutror parametrilor. Reânoire software la cea mai actuală versiune. Serviciile vor fi prestate anual. | 59 400,00 |
| 6 | 50421000-2 | Analizator VITEK 2COMPACT “Biomerieux” | buc | 1 | – Verificare si calibrarea pompei de vacuum; – Curăţarea sistemului optic; – Curăţarea garniturii sistemului de vacuum; – Curăţarea sistemului mecanic caroseria; – Curăţarea sistemului pentru casete; – Instalarea kiturilor A,R; – Schimbul Saline A/R; – Schimbul Pipette Tips A/R; – Calibrarea dispozitivului; –Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; –Înlăturarea tuturor defecțiunilor tehnice cît și cele de program; Serviciile vor fi prestate trimestrial | 24012,00 |
| 7 | 50421000-2 | Angiograf SHIMADZU Trinias C12 | buc | 1 | – Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice – Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice – Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului – Verificarea și curațirea filtrelor de aer – Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului) – Evaluarea și calibrarea calității imaginii – Instructajul personalului medical – mentenanța, reparația și calibrarea Angiomatului "Arterion Mark 7, Medrad"(parte din setul de angiografie) – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – verificarea și reînoirea software la cea mai actuală versiune – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate trimestrial | 186300,00 |
| 8 | 50421000-2 | Dispozitiv radiologic SHIMADZU FlexaVision F3 | buc | 1 | – Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației) – Verificarea și ajustarea generatorului, (verificarea conexiunii la pamint , schimbarea uleiului in conectoare, reglarea curenților și condiționarea tuburilor de roentghen, verificarea puterii maximale a generatorului) – Ungerea și ajustarea părților mecanice de deplasare (frînelor, limitelor de mișcare, colimatorului, coloanei verticale) – Verificarea, curațarea și ungerea componenetelor mecanice a mesei de scopie și grafie – Deservirea stației și a cititorului "CR-IR 359 & FCR Capsula XL II, Fujifilm" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate. – Deservirea imprimantei "DryPix 4000 Plus, Fujifilm" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate. – Instruirea personalului medical – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – verificarea și reînoirea software la cea mai actuală versiune – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate trimestrial | 67500,00 |
| 9 | 50421000-2 | CT TOSHIBA Aquilion PRIME TSX-303A/AC | buc | 1 | 9.1. Lucrări de întreținere periodică. – Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice – Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice – Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului și a punții (Gantry) – Verificarea și curațirea filtrelor de aer – Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului, verificarea timpului de scanare) – Evaluarea și calibrarea calității imaginii – Instructajul personalului medical – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – verificarea și reînoirea software la cea mai actuală versiune – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program –Deservirea printerului DRYVIEW 5950 Laser Imager, curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. –Deservirea angiomatului "Stellant D STC210, Medrad", curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – verificarea și reînoirea software la cea mai actuală versiune – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate trimestrial | 194944.00 |
|  |  |  | buc | 2 | 9.2. Lucrări de reparație (cu piese incluse din partea operatorului economic). Schimbarea unității de înscriere discuri optice DVD-RW (la necesitate). Serviciile vor fi prestate trimestrial. |  |
| Total |  |  |  |  |  | 815398,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitațiIncoterms DDP 2020

- pentru lucrări: la comandă, după necesităţi, în decurs de 24 ore după efectuarea comenzii;

- pentru servicii: conform graficului stabilit în manualul de exploatare a echipamentului medical.

* Serviciile vor fi prestate trimestrial și la solicitarea inginerului local- pentru loturile (1,2,3,4,6,7,8,9)

* Serviciile vor fi prestate anual și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local –pentru lotul (5)

- Termenul de valabilitate a contractului: din data semnării până la 31 decembrie 2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8 din DS) | Conform anexei nr.8 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 2 | Propunerea tehnică | Specificații tehnice conform anexei nr.22 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 3 | Propunerea financiară | Specificații de preț conform anexei nr.23 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 4 | Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA. | 1) Garanție bancară conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau 2) transfer la contul autorității contractante (se va face pe codul IBAN MD55VI022510300000002 MDL, codul băncii VICBMD2X416 sau transfer la contul IMSP IMU) (originalul garanției pentru ofertă va fi prezentat la sediul autorității contractante, mun. Chișinău , str. Toma Ciorbă,1)______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 5 | DUAE | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020 din 26.11.2020- confirmat prin semnătura electronică a participantului |  |
| 6 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/Certificat de atribuire a contului bancar/ Lista fondatorilor a operatorului economic – cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional. | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de școlarizare a personalului angajat (eliberat de către producătorul utilajului supus deservirii tehnice) – tradus în limba de stat (1,2,4,6,7,8,9) | copie - În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 8 | Adeverință de înregistrare eliberată de Agenția Națională de Reglementare a Activității Nucleare și Radiologice ( la lotul 1,2,7,8 9) | copie - În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;; | Obligatoriu |
| 9 | Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 13); | Conform anexei nr. 13 din DS Se prezintă la solicitare. | (la solicitare) |
| 10 | Garanția de bună execuție 5% (în cazul semnării contractului) | 1) Garanție bancară conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 originalul garanției pentru ofertă emis de banca deținătoare de cont sau 2) transfer la contul beneficiarului (se va face pe codul IBAN MD55VI022510300000002 MDL, codul băncii VICBMD2X416 sau transfer la contul IMSP IMU) (originalul garanției pentru ofertă va fi prezentat la sediul autorității contractante, mun. Chișinău , str. Toma Ciorbă,1) - Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 11 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani (conform Ordinului MF nr. 145 din 24.11.2020). | - În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice | Obligatoriu |
| 12 | Notă | 1.Ofertantul va indica în oferta propusă prețul trimestrial, conform modelului din documentația standard. 2.Suma pentru Oferta financiară se va indica pentru 3 trimestre | Obligatoriu |
| 13 | Metoda și condițiile de plată: | –Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii; |  |

- Garanția pentru ofertă, după caz:  este Obligatoriu,  cuantumul  1 %, din valoarea ofertei fără TVA

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz: este Obligatoriu, cuantumul 5% din valoarea contractului cu TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta naționlă MDL.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț, în corespunder cu parametrii solicitați în documentația standard și anunțul de participare.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

- -     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: BAP nr. 17 din 01.03.2024

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP M-Tender

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă prin intermediul MTender |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

- Alte informații relevante:-----------

Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta Serviciile conform  Specificaţiei, care este parte integrantă a Contractului.

În preţul de deservire vor fi incluse:

- lucrările de complicaţie joasă – mentenanţa periodică, mentenanţa corectivă, mentenanţa preventivă şi reparaţii curente a dispozitivelor medicale;

- lucrări de complicaţie înaltă –  reparaţii cu schimbarea pachetelor electrice, circuitelor integrale şi pieselor costisitoare cu reglarea în ansamblu;

- piesele de schimb cu preţul până la 1000 (una mie) lei MD vor fi achitate de executor, iar piesele cu preţul mai mare de 1000 (una mie) lei MD vor fi achitate de beneficiar;

- montarea consumabilelor şi pieselor de schimb, ajustarea;

- lucrările de profilaxie, conform manualelor tehnice ale dispozitivelor medicale;

- piese de schimb pentru lucrări de complicaţie joasă, asamblarea lor şi verificarea parametrilor conform manualului tehnic.

Deservirea dispozitivelor medicale constă în:

- Mentenanța preventivă, din care fac parte lucrările ce pot preveni defectarea dispozitivului (curățirea dispozitivului de praf în interior, verificarea funcționalității tuturor modulelor, butoanelor, conectoarelor, fișelor de 220V, accesoriilor și repararea lor dacă e necesar, instalarea clamelor) și efectuarea lucrărilor specificate în anexe. Aceste lucrări se vor efectua în cadrul IMU în prezența unui Bioinginer din departamentul tehnologii medicale.

- Mentenanța corectivă, din cadrul ei fac parte lucrările de reparație a modulelor și a componentelor defectate. Efectuarea acestor lucrări se va efectua în cadrul IMU în prezența unui Bioinginer, dar dacă este necesar repararea complexă, atunci se va face în locul specificat de către prestatorul de servicii cu înștiințarea beneficiarului și a  Bioinginerului, semnând de către ambele părți un act de predare – primire a dispozitivului medical sau a unei componente.

După finalizarea oricărei lucrări dispozitivele medicale vor fi testate, apoi date în exploatare.

Conditii speciale:

a) Materialele şi piesele de schimb pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie de o complicaţie înaltă se vor achiziţiona adăugător conform legislaţiei în vigoare, din suma rezervată pentru acestea;

b) Lucrările de reparaţie a utilajului medical, care nu pot fi executate pe loc, se efectuează la sediul Executantului. În acest caz Executantul asigură transportarea utilajului tur-retur;

c) În cazul determinării unui defect de ordin opţional, sau de ordin material, care afectează funcţionarea utilajului medical deservit, Executorul perfectează împreună cu reprezentantul serviciului tehnică medicală a Instituţiei, un act de  defectare şi-l prezintă Beneficiarului;

d) După fiecare lucrare de deservire efectuată, Executantul trebuie să prezinte Beneficiarului un raport, specificând detaliile acţiunilor de întreţinere executate şi orice schimbare de piese care s-a efectuat;

e) Piesele defectate devin proprietatea Beneficiarului de îndată ce sunt schimbate;

f) În caz de defectare Executantul se obligă sa răspundă la solicitarea Beneficiarului în max. 24 ore;

g) La finalul deservirei dispozitivelor medicale inginerul este obligat să întroducă în fișa de mentenanță  toate lucrările efectuate și să prezinte un act de deservire a dispozitivului medical în care să includă toate lucrările efectuate.

În acest act să fie incluse semnăturile beneficiarilor: Directorul general, Coordonatorul Departamentului Tehnologii Medicale, Șeful  Departamentul Tehnologiilor Medicale, Bioinginerul responsabil, Șeful secției. La prezentarea facturii fiscale obligatoriu să se prezinte acest act.

Actul de îndeplinire a lucrărilor de deservire trebuie să fie elaborat pentru fiecare dispozitiv medical;

h) Staţiunile tehnice, care vor depăşi mai mult de 10 zile calendaristice, din motivul executării necalitative de către Executant a lucrărilor de deservire, reparaţie, montare, ajustare, vor fi exluse din achitările contractuale. În caz de necesitatea efectuării lucrărilor de complicaţie înaltă, termenul dat poate fi prelungit cu acordul ambelor părţi;

i) Inginerii care deservesc dispozitivele medicale trebuie să dispună și să prezinte  diplomă de studii în domeniul bioingineriei (copie) sau certificat în domeniul tehnologiilor medicale, certificat de studiu pentru  dispozitivele medicale deservite.

Prestatorul se obligă:

să presteze Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract;

să deservească şi să repare dispozitivele medicale în prezenţa colaboratorilor serviciului tehnică medicală a Instituţiei;

să îndeplinească formularele-model (fişa de mentenanţă, fişa dispozitivului, jurnal de gardă, fişa de deservire), după fiecare intervenţie la dispozitiv;

să asigure beneficiarul cu manuale tehnice şi manuale de utilizator în limba de stat;

să instruiască personalul medical şi tehnic;

să efectuieze mentenanţa preventivă, corectivă, periodică şi reparaţii de nivel înalt a dispozitivelor medicale;

să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție conform manualului tehnic

Conducătorul grupului de lucru:                                                                      Diana Manea              L.Ș.