## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților Asociației Medicale Teritoriale Rîșcani | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Colposcop | Colposcop |  |  |  | Sursă de lumină Tip LED Separată nu integrată în capul colposcopului. Instalată pe troleu Putere ≥150W sau echivalentul în Lux Timp de viață lampă ≥50.000h Filtre de lumina Minim verde Intensitate luminoasa reglabila Timp de viață lampă ≥50.000h Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică Axa de rotație ≥2 Înălțimea brațului pe care este colposcopul reglabil Unghi de rotație a brațului ≥ 300 grade Posibilitatea de blocarea a mișcărilor de rotație da Sistemul optic Unghiul de iluminare și vizualizare reglabil Lentile acromatice da Focus micrometric da Înălțimea fată de podea min ≤750 până la maxim ≥ 900 mm Camera VIDEO Integrată în capul microscopului Rezoluția minimă HD, să se indice de către ofertant Port ieșire de comunicare HDMI minim 1 Distanța focală minim 300 mm Zoom 7,5 x până la 30x in minim 10 pași (sa fie prezente obiectivele zoom indicat) Suport Mobil da Suport de legătura cu fotoliu ginecologic da Suport pentru monitor da Monitor Tip MEDICAL Diagonala Minim 22 inch Rezoluția Minim 1920x1080 pix Matrice Tip LCD Porturi de intrare HDMI, DVI, VGA Compatibil cu troleul da Soft Pentru comunicare cu sistema video da Formarea baza de date cu nume, prenume, vârsta etc da Tipul de date salvate Imagine fixa (foto) si video Pedala Pentru controlul salvări imaginei la necesitate medicului Calculator Blocul central de procesare Conform caracteristicilor producătorului Monitor tip IPS cu diagonala minim de 22 inch Mouse și tastiera Inclusa Sistema de operare licențioasă minim Windows 10 Profesional Adaptor sau convertor digital pentru transfer date de la colposcop catre Calculator da inclus Alimentarea 220-240V, 50-60Hz NOTĂ: Se acceptă doar dispozitive medicale produse de companii din Japonia sau din statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Procedura de atribuire a contractului de achiziție este reglementat conform contractului de finanțare încheiat către Donator (Ambasada Japoniei ) și agreate de către Beneficiar (IMSP CS Râșcani). Manufactured by companies of Japan or the member states of the Organization for Economic Co-operation and Development. The procedure of awarding the procurement contracts will be regulated according to the above set out by the Donor and agreed to by the Recipient.
| 2 | Diatermocoagulator | Diatermocoagulator |  |  |  | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator) cu accesorii specializate Parametrul Specificația Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Frecvența cuprinsă între 300 KHz şi 1 MHz Canale de ieșire Monopolar izolat Comutator de mâna da Comutator de picior tip pedală Bipolar da Moduri de lucru Monopolar Tăiere Putere maximă- minim 300 W Tensiune maximă- 2000V Coagulare Putere maximă- minim 120 W Tensiune maximă- 4000V Bipolar Tăiere Putere maximă- minim 80 W Tensiune maximă- 480V Coagulare Putere maximă- minim 50 W Tensiune maximă- 300V Funcţie de autotestare da Canal de ieșire independentă da Indicatoare acustic vizual Control volum sunet da Set accesorii pentru aplicații Cablu pentru conectarea electrozilor activi autoclavabili -1buc Cablu pentru conectarea electrodului neutru autoclavabil – 1 buc Electrod neutru auroclavabil adulti- 1 buc Ginecologice: Electrod tip ansa adulti autoclavabile – 1buc Chirurgicale: Electrod p/u taere (tip cutit) autoclavabil- 1buc Electrod pentru cuagulare (tip pensa)-1 buc Cablu pentru proceduri endochirurgicale- 1 buc NOTĂ: Se acceptă doar dispozitive medicale produse de companii din Japonia sau din statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Procedura de atribuire a contractului de achiziție este reglementat conform contractului de finanțare încheiat către Donator (Ambasada Japoniei ) și agreate de către Beneficiar (IMSP CS Râșcani). Manufactured by companies of Japan or the member states of the Organization for Economic Co-operation and Development. The procedure of awarding the procurement contracts will be regulated according to the above set out by the Donor and agreed to by the Recipient.
| 3 | Fotoliu electric ginecologic | Fotoliu electric ginecologic |  |  |  | Fotoliu electric cu 2 secțiuni cu înălțime reglabila, utilizata pentru ginecologie, ecografie, examene colposcopice si diagnostic. Conceput pentru a fi utilizat si in intervențiile chirurgicale. Fiecare ajustare a fotoliului este permisa de la pedala de picior. Pedala activeaza: reglare înălțimii, mișcarea Trendelenburg si mișcarea spatar in sus/jos. Structura este realizata din otel, Astfel de rășini garantează o protecție ridicata si oferă un nivel ridicat de rezistenta in timpul operațiilor de curatare,dezinfectare. Specificații tehnice fotoliu electric ginecologic : Dimensiuni: 72 x 105 cm, ±5 cm Înălțimea si inclinarea spătarului, ajustabile împreuna cu mișcarea Trendelenburg se realizează cu 3 elemente Reglarea înălțimii minim de la 500 pana la 800 mm Ajustare Trendelenburg minim12 ° Reglarea spătarului, electric, minim de la 10 ° până la 75 ° Greutatea maxima admisa: minim 180 Kg Accesorii (standard incluse la livrare): -Tava detașabila si extractibila, realizata din otel inoxidabil -Suporți pentru coapse realizate din poliuretan moale, acoperiți cu material textil rezistent la apa . -Cotiere capitonate, reglabile in înălțime -Clema echipotetiala -Baterie reîncărcabila -Suport pentru colposcop, adaptabile la stânga sau la dreapta, nu în interior. -Suport cu masa pentru ginecolog cu braț extensibil, pivotant din oțel inoxidabil, adaptabil la stânga sau la dreapta, -Husa de protectie PVC -Comutator de mână pentru controlul înălțimii reglare, reglare secțiune pelvis și reglarea secțiunii din spate, -Cotiera de braț, rotativă și înclinabilă mijloc de articulație sferică, reglabil pe înălțime, culisabil orizontal, clemă și curea de fixare, -Tapițerie pentru gât, -Suport din inox, pentru picioare, plăci pentru picioare și alte accesorii de fixat la balustrada laterala. -Suport pentru corp de iluminat de examinare adaptabil la stânga sau la dreapta, • Tehnologie LED, minim 50 000 lx la 0,5 m • Câmp iluminat 180 mm, ±10 mm • Redare precisă a culorilor • Culori deschise 3300 K- 4400 K • Puterea de iluminare reglabilă Scaun mobil pentru medii, reglabil înălțime NOTĂ: Se acceptă doar dispozitive medicale produse de companii din Japonia sau din statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Procedura de atribuire a contractului de achiziție este reglementat conform contractului de finanțare încheiat către Donator (Ambasada Japoniei ) și agreate de către Beneficiar (IMSP CS Râșcani). Manufactured by companies of Japan or the member states of the Organization for Economic Co-operation and Development. The procedure of awarding the procurement contracts will be regulated according to the above set out by the Donor and agreed to by the Recipient.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților Asociației Medicale Teritoriale Rîșcani | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Colposcop | Colposcop | bucată | 1 |  | Nu se aplică TVA |  | Nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 2 | Diatermocoagulator | Diatermocoagulator | bucată | 1 |  | Nu se aplică TVA |  | Nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 0
33100000-1 | 3 | Fotoliu electric ginecologic | Fotoliu electric ginecologic | bucată | 1 |  | Nu se aplică TVA |  | Nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________