| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Fortificarea capacității de analiză la spectrometru de masa XEVO TQD din dotarea instituției conform Planului national de creștere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Lot 1 Upgrade sistem de detecție |  |  |  |  | Upgrade detector ioni pentru spectrometrul de masa model XEVO TQD ce va permite atingerea unor sensibilități după cum urmează * Sensibilitate MRM (ESI+): o injectie direct in coloana a 1 pg de reserpina va raporta un raport semnal/zgomot mai mare decat 600,000:1, utilizand date brute (faza mobila LC 0.4 ml/min, tranzitie MRM m/z 609>105 m/z) * Sensibilitate MRM (ESI-): o injectie direct in coloana a 1 pg de Chloramphenicol va raporta un raport semnal/zgomot mai mare decat 200,000:1, utilizand date brute (faza mobila LC 0.8 ml/min, tranzitie MRM m/z 321>152 m/z) Se va monta un detector de tip off-axis cu fotomultiplicator ce nu va necesita întreținere pentru o periodaă de minim 10 ani |  |  |  |
| Lot 2 Upgrade fluidică de desolvatare |  |  |  |  | Va include con de desolvatare si fluidică ce va permite desolvatarea ESI pentru un debit LC de până la 2 ml/min. Va include modulul electronic de control + toate fitingurile și conexiunile necesare pentru upgrade. |  |  |  |
| Lot 3 Upgrade control software debite de gaze și elemente de încălzire |  |  |  |  | Upgrade firmware și software ce va permite controlul tuturor debitelor de gaze ți elementelor de încălzire direct din metoda instrument asociată unei metode de analiză. |  |  |  |
| Lot 4 Upgrade sistem de infuzie |  |  |  |  | Va include 2 rezervoare integrate pentru solutii de calibrare sau tunning ce vor fi accesate direct din software. Va include valvă de comutare între cele 2 rezervoare și sursa de ionizare Va include seringa controlată software ce va face infuzia. |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție. Obiectul de achiziției : Fortificarea capacității de analiză la spectrometru de masa XEVO TQD din dotarea instituției conform Planului national de creștere. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. LOT 1. 38000000-5; Lot 1 Upgrade sistem de detecție; Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Lot 2 Upgrade fluidică de desolvatare; Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Lot 3 Upgrade control software debite de gaze și elemente de încălzire; Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Lot 4 Upgrade sistem de infuzie; Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |