## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Invitație de participare la reofertare. Achiziționarea consumabilelor medicale pentru ATI, sonde și tuburi pentru anul 2027 (subsecvent 6) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Balon AMBU pentru adulți | Balon AMBU pentru adulți (002687) |  |  |  | Balon de resuscitare din PVC pentru adulți – sac rezervor, tub oxigen 200cm (±10cm), capacitate rezervor 1500-2000ml – (lungime x diametru) 210 x 130mm (±10mm) Caracteristici: – mască PVC, balon resuscitare, tub oxigen, pungă conectoare – nesteril – 100% fără latex – cu valvă de siguranță – mască din PVC, transparentă, cu un design special pentru a asigura o adeziune perfectă la fața pacientului. Ambalat individual.
33100000-1 | 2 | Balon AMBU pentru copii | Balon AMBU pentru copii (002688) |  |  |  | Balon de resuscitare din PVC pentru copii – sac rezervor, tub oxigen 200cm (±10cm), capacitate rezervor 550 ml (±50ml) – (lungime x diametru) 145 x 100mm (±10mm) Caracteristici: – mască PVC, balon resuscitare, tub oxigen, pungă conectoare – nesteril – 100% fără latex – cu valvă de siguranță – mască din PVC, transparentă, cu un design special pentru a asigura o adeziune perfectă la fața pacientului. Ambalat individual.
33100000-1 | 3 | Balon AMBU pentru nou-născuți | Balon AMBU pentru nou-născuți (002689) |  |  |  | Balon de resuscitare din PVC pentru nou-născuți – sac rezervor, tub oxigen 200cm (±10cm), capacitate rezervor 280 ml (±30ml) – (lungime x diametru) 135 x 75mm (±10mm) Caracteristici: – mască PVC, balon resuscitare, tub oxigen, pungă conectoare – nesteril – 100% fără latex – cu valvă de siguranță – mască din PVC, transparentă, cu un design special pentru a asigura o adeziune perfectă la fața pacientului. Ambalat individual.
33100000-1 | 8 | Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) | Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) L (002759) |  |  |  | Atraumatică, rotundă în secțiune, cu Fixatoare elastice la pacient, un capăt se conectează la dispozitivul de înaltă presiune cu conector de 15mm, celălalt capăt cu 2 vârfuri fine se introduc în narinele nazale Permite administrarea oxigenului în concentrație (FiO2 până la aproape 1.00) și debite (până la 60 L/min).Conectorul pivotant, Clemele integrate. Mărime: L
33100000-1 |  |  | Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) M (002760) |  |  |  | Atraumatică, rotundă în secțiune, cu Fixatoare elastice la pacient, un capăt se conectează la dispozitivul de înaltă presiune cu conector de 15mm, celălalt capăt cu 2 vârfuri fine se introduc în narinele nazale Permite administrarea oxigenului în concentrație (FiO2 până la aproape 1.00) și debite (până la 60 L/min).Conectorul pivotant, Clemele integrate. Mărime: M
33100000-1 |  |  | Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) S (002761) |  |  |  | Atraumatică, rotundă în secțiune, cu Fixatoare elastice la pacient, un capăt se conectează la dispozitivul de înaltă presiune cu conector de 15mm, celălalt capăt cu 2 vârfuri fine se introduc în narinele nazale Permite administrarea oxigenului în concentrație (FiO2 până la aproape 1.00) și debite (până la 60 L/min).Conectorul pivotant, Clemele integrate. Mărime: S
33100000-1 | 9 | Canulă nazală pentru oxigen | Canulă nazală pentru oxigen (002762) |  |  |  | Canulă nazală pentru oxigen. Nesterilă. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Suprafața reglabilă deasupra urechii, lungime totală a tubului 180-220cm iar ramura bifurcate nazală 1,5-2,5 cm.
33100000-1 | 10 | Canulă nazală pentru oxigen, pediatrică | Canulă nazală pentru oxigen, pediatrică (002763) |  |  |  | Pediatrice, diametru nările nu mai mare de 4mm, înălțimea 5 - 8mm, distanța între nările 5-7mm. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Nesterilă.
33100000-1 | 17 | Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare, cu supapă | Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR10, cu supapă (002775) |  |  |  | FR10, L-60cm (±5cm), steril; vârf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. Ambalaj individual
33100000-1 |  |  | Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR12, cu supapă (002776) |  |  |  | FR12, L-60cm (±5cm), steril; vârf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. Ambalaj individual
33100000-1 |  |  | Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR14, cu supapă (002777) |  |  |  | FR14, L-60cm (±5cm), steril; vârf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. Ambalaj individual
33100000-1 |  |  | Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR16, cu supapă (002778) |  |  |  | FR16, L-60cm (±5cm), steril; vârf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. Ambalaj individual
33100000-1 | 18 | Cateter de aspirație CH 10 | Cateter de aspirație CH 10 (002779) |  |  |  | 1.Mărimea: CH 10; (F), lungimea 50cm (± 2cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat la 2 cm de la vârf 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;
33100000-1 | 19 | Cateter de aspirație CH 12 | Cateter de aspirație CH 12 (002781) |  |  |  | 1.Mărimea: CH 12; (F), lungimea (50cm ± 2cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat la 2 cm de la vârf 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;
33100000-1 | 20 | Cateter de aspirație CH 14 | Cateter de aspirație CH 14 (002783) |  |  |  | 1.diametru CH 14 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm. 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;
33100000-1 | 21 | Cateter de aspirație CH 14, cu supapă | Cateter de aspirație CH 14, cu supapă (002784) |  |  |  | 1.diametru CH 14 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2 cm.3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm 6. atraumatic 7. cu supapă tip: cap-cone/y-type transparent sau echivalent
33100000-1 | 22 | Cateter de aspirație CH 16 | Cateter de aspirație CH 16 (002785) |  |  |  | 1.diametru CH 16 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;
33100000-1 | 23 | Cateter de aspirație CH 16, cu supapă | Cateter de aspirație CH 16, cu supapă (002786) |  |  |  | 1.diametru CH 16 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm 6. atraumatic 7. cu supapă tip: cap-cone/y-type transparent sau echivalent
33100000-1 | 24 | Cateter de aspirație CH 18 | Cateter de aspirație CH 18 (002787) |  |  |  | 1.diametru CH 18 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm. 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;
33100000-1 | 25 | Cateter de aspirație CH 18, cu supapă | Cateter de aspirație CH 18, cu supapă (002788) |  |  |  | 1.diametru CH 18 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm. 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm 6. atraumatic 7. cu supapă tip: cap-cone/y-type transparent sau echivalent
33100000-1 | 26 | Cateter de aspirație CH 20 | Cateter de aspirație CH 20 (002790) |  |  |  | 1.diametru CH 20 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm. 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;
33100000-1 | 27 | Cateter de aspirație CH 6 | Cateter de aspirație CH 6 (002791) |  |  |  | 1.Mărimea: CH 6; (F), lungimea 40cm (±1cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat la 2 cm de la vârf 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;
33100000-1 | 28 | Cateter de aspirație CH 8 | Cateter de aspirație CH 8 (002793) |  |  |  | 1.Mărimea: CH 8; (F), lungimea - 40cm (±1cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat la 2 cm de la vârf 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;
33100000-1 | 32 | Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (pentru hemodializa) | Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (pentru hemodializa) (002807) |  |  |  | Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (pentru hemodializa) Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) - Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare - Da Termen garanție - ≥ 2 ani Condiții de fabricare - material biocompatibil Condiții livrare - Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Diametru - 11-12 F Lungimea - 200 mm Radio-opac - Da Conector - Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție -- 17/18 G Ø1,3-1,5 x 65-70 mm Ghid metalic de securitate -- Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 11/12 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.
33100000-1 | 33 | Cateter Foley uretro-vezical biluminal | Cateter Foley uretro-vezical CH 6 (F) biluminal (002808) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH6, lungimea 25-35cm. 2. balon simetric, rotund. 3. cu 2 canale. 4. material: latex siliconat. 5. orificii amplasate lateral. 6. vârf atraumatic, cilindric. 7. steril. 8 radioopac, 9. valvă Luer-Lock tip seringă. 10. ambalat individual
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 8 (F) biluminal (002809) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH8, lungimea 25-35cm. 2. balon simetric, rotund. 3. cu 2 canale. 4. material: latex siliconat. 5. orificii amplasate lateral. 6. vârf atraumatic, cilindric. 7. steril. 8 radioopac, 9. valvă Luer-Lock tip seringă. 10. ambalat individual
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 10 (F) biluminal (002810) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH10, lungimea 25-35cm. 2. balon simetric, rotund. 3. cu 2 canale. 4. material:latex siliconat. 5. orificii amplasate lateral. 6. vârf atraumatic, cilindric. 7. steril. 8 radioopac, 9. valvă Luer-Lock tip seringă. 10. ambalat individual
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 12 (F) biluminal (002811) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 12, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 14 (F) biluminal (002812) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 14, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 16 (F) biluminal (002813) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 16, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 18 (F) biluminal (002814) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 18, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 20 (F) biluminal (002815) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 20, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 22 (F) biluminal (002816) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 22, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 24 (F) biluminal (002817) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 24, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 26 (F) biluminal (002818) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 26, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 28 (F) biluminal (002819) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 28, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 30 (F) biluminal (002820) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 30, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual
33100000-1 | 34 | Cateter Foley uretro-vezical triluminal | Cateter Foley uretro-vezical CH 16 (F) triluminal (002821) |  |  |  | 1.Dimensiuni: CH 16 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon/latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radioopac 7.valvă Luer silur - Lock tip Seringă 8.Ambalare individuală
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 18 (F) triluminal (002822) |  |  |  | 1.Dimensiuni: CH 18 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon/latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radioopac 7.valvă Luer silur - Lock tip Seringă 8.Ambalare individuală
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 20 (F) triluminal (002823) |  |  |  | 1.Dimensiuni: CH 20 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon/latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radioopac 7.valvă Luer silur - Lock tip Seringă 8.Ambalare individuală
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 22 (F) triluminal (002824) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 22, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 3 canale 4.material: silicon/latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 24 (F) triluminal (002825) |  |  |  | 1.Dimensiune: CH 24 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: silicon/latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală;
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 26 (F) triluminal (002826) |  |  |  | 1.Dimensiune: CH 26 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: silicon/latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală;
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 28 (F) triluminal (002827) |  |  |  | 1.Dimensiune: CH 28 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: silicon/latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală;
33100000-1 | 36 | Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, triluminal | Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, triluminal, 18FR (002834) |  |  |  | Cateter uretral Foley 18FR, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, triluminal, 20FR (002835) |  |  |  | Cateter uretral Foley 20 FR, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, triluminal, 22FR (002836) |  |  |  | Cateter uretral Foley 22FR, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril
33100000-1 | 39 | Cateter i/v periferic avansat 18G | Cateter i/v periferic avansat 18G (002839) |  |  |  | Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 18G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.
33100000-1 | 40 | Cateter i/v periferic avansat 20G | Cateter i/v periferic avansat 20G (002840) |  |  |  | Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 20G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.
33100000-1 | 44 | Cateter i/v periferic standart 14G | Cateter i/v periferic standart 14G (002844) |  |  |  | 1.Dimensiune: 14G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.
33100000-1 | 45 | Cateter i/v periferic standart 16G | Cateter i/v periferic standart 16G (002845) |  |  |  | 1.Dimensiune: 16G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.
33100000-1 | 46 | Cateter i/v periferic standart 18G | Cateter i/v periferic standart 18G (002846) |  |  |  | 1.Dimensiune: 18G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.
33100000-1 | 47 | Cateter i/v periferic standart 20G | Cateter i/v periferic standart 20G (002847) |  |  |  | 1.Dimensiune: 20G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.
33100000-1 | 48 | Cateter i/v periferic standart 22G | Cateter i/v periferic standart 22G (002848) |  |  |  | 1.Dimensiune: 22G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.
33100000-1 | 58 | Cateter rectal | Cateter rectal Nr. 10 (002877) |  |  |  | Cateter rectal Nr. 10, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 12 (002878) |  |  |  | Cateter rectal Nr. 12, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 14 (002879) |  |  |  | Cateter rectal Nr. 14, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 16 (002880) |  |  |  | Cateter rectal Nr. 16, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 18 (002881) |  |  |  | Cateter rectal Nr. 18, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 20 (002882) |  |  |  | Cateter rectal Nr. 20, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 22 (002883) |  |  |  | Cateter rectal Nr. 22, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 24 (002884) |  |  |  | Cateter rectal Nr. 24, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 26 (002885) |  |  |  | Cateter rectal Nr. 26, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 28 (002886) |  |  |  | Cateter rectal Nr. 28, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 30 (002887) |  |  |  | Cateter rectal Nr. 30, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 32 (002888) |  |  |  | Cateter rectal Nr. 32, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm
33100000-1 | 61 | Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf ascuțit | Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf ascuțit (002891) |  |  |  | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 16FR.
33100000-1 | 62 | Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf bont | Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf bont (002892) |  |  |  | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 16FR.
33100000-1 | 63 | Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf ascuțit | Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf ascuțit (002893) |  |  |  | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 18FR.
33100000-1 | 64 | Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf bont | Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf bont (002894) |  |  |  | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 18FR.
33100000-1 | 65 | Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf ascuțit | Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf ascuțit (002895) |  |  |  | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 20 FR.
33100000-1 | 66 | Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf bont | Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf bont (002896) |  |  |  | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 20 FR.
33100000-1 | 67 | Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf ascuțit | Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf ascuțit (002897) |  |  |  | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 24FR.
33100000-1 | 68 | Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf bont | Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf bont (002898) |  |  |  | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 24FR.
33100000-1 | 69 | Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf ascuțit | Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf ascuțit (002899) |  |  |  | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 26FR.
33100000-1 | 70 | Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf bont | Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf bont (002900) |  |  |  | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 26FR.
33100000-1 | 71 | Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf ascuțit | Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf ascuțit (002901) |  |  |  | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 28FR.
33100000-1 | 72 | Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf bont | Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf bont (002902) |  |  |  | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 28FR.
33100000-1 | 73 | Cateter ureteral | Cateter ureteral FR5 (002904) |  |  |  | Cateter ureteral tip 5FR. Lungime = 700mm (±30mm), steril. Ambalaj individual
33100000-1 |  |  | Cateter ureteral FR6 (002905) |  |  |  | Cateter ureteral tip 6FR. Lungime = 700mm (±30mm), steril. Ambalaj individual
33100000-1 |  |  | Cateter ureteral FR7 (002906) |  |  |  | Cateter ureteral tip 7FR. Lungime = 700mm (±30mm), steril. Ambalaj individual
33100000-1 | 74 | Cateter urinar (Nelaton) | Cateter urinar (Nelaton) CH 10" (002907) |  |  |  | 1.diametru: CH 10 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual
33100000-1 |  |  | Cateter urinar (Nelaton) CH 12" (002908) |  |  |  | 1.diametru: CH 12 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual
33100000-1 |  |  | Cateter urinar (Nelaton) CH 14" (002909) |  |  |  | 1.diametru: CH 14 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual
33100000-1 |  |  | Cateter urinar (Nelaton) CH 16" (002910) |  |  |  | 1.diametru: CH 16 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual
|  |  | Cateter urinar (Nelaton) CH 18" (002911) |  |  |  | 1.diametru: CH 18 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual
|  |  | Cateter urinar (Nelaton) CH 20" (002912) |  |  |  | 1.diametru: CH 20 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual
|  |  | Cateter urinar (Nelaton) CH 22" (002913) |  |  |  | 1.diametru: CH 22 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual
|  |  | Cateter urinar (Nelaton) CH 6" (002914) |  |  |  | 1.diametru: CH 6 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual
|  |  | Cateter urinar (Nelaton) CH 8" (002915) |  |  |  | 1.diametru: CH 8 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual
| 77 | Conector | Conector (002958) |  |  |  | Conectoare bipolare st. pentru alungirea sistemului de șuntare ventriculo-peritoneale
| 82 | Ghid pentru PCGRE | Ghid pentru PCGRE (003007) |  |  |  | Ghid (pentru PCGRE) lungimea - 4500cm (±100cm), diametru -maximum 0,63mm
| 92 | Mască facială pentru oxigen, tip HiOx, adulți | Mască facială pentru oxigen, tip HiOx, adulți (003076) |  |  |  | Pentru adulți, Material: Cu valvă de inspir și expir incorporată, Cu port suplimentar la mască pentru conectarea nebulizerului, Ctrau curea dublă, pentru fixarea etanșă a măștii de cap, transparent
| 93 | Mască laringiană IGEL | Mască laringiană IGEL N 1 (003077) |  |  |  | Mască laringiană IGEL N 1, nou-născuți
|  |  | Mască laringiană IGEL N 2 (003078) |  |  |  | Mască laringiană IGEL N 2, copii
|  |  | Mască laringiană IGEL N 3 (003079) |  |  |  | Mască laringiană IGEL N 3, adulți
|  |  | Mască laringiană IGEL N 4 (003080) |  |  |  | Mască laringiană IGEL N 4, adulți
|  |  | Mască laringiană IGEL N 5 (003081) |  |  |  | Mască laringiană IGEL N 5, adulți
| 94 | Mască laringiană | Mască laringiană N 1 (003082) |  |  |  | Mască laringiană Nr. 1. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.
|  |  | Mască laringiană N 2 (003083) |  |  |  | Mască laringiană Nr. 2. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.
|  |  | Mască laringiană N 3 (003084) |  |  |  | Mască laringiană Nr. 3. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.
|  |  | Mască laringiană N 4 (003085) |  |  |  | Mască laringiană Nr. 4. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.
|  |  | Mască laringiană N 5 (003086) |  |  |  | Mască laringiană Nr. 5. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.
| 95 | Mască pentru oxigen, adulți | Mască pentru oxigen, adulți (003091) |  |  |  | Pentru adulți, dotată cu dispozitiv de fixare (bandă elastică), prelungitor de 2, 5m. Pe furtun exista câteva adaptoare conice. Fără latex.
| 96 | Mască pentru oxigen, pediatrică | Mască pentru oxigen, pediatrică Nr. 1 (003092) |  |  |  | Transparentă, de unică folosință, sterilă. Nr. 1. Ambalat individual
|  |  | Mască pentru oxigen, pediatrică Nr. 2 (003093) |  |  |  | Transparentă, de unică folosință, sterilă. Nr. 2. Ambalat individual
|  |  | Mască pentru oxigen, pediatrică Nr. 3 (003094) |  |  |  | Transparentă, de unică folosință, sterilă. Nr. 3. Ambalat individual
| 100 | Mască resuscitare pentru ventilație mecanică | Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr. 0 (003108) |  |  |  | Nr.0; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex.
|  |  | Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr. 1 (003109) |  |  |  | Nr.1; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex.
|  |  | Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr. 2 (003110) |  |  |  | Nr.2; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex.
|  |  | Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr. 3 (003111) |  |  |  | Nr.3; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex.
|  |  | Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr. 4 (003112) |  |  |  | Nr.4; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex.
|  |  | Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr.5 (003113) |  |  |  | Nr.5; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex.
|  |  | Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr.6 (003114) |  |  |  | Nr.6; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex.
| 101 | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G19 (003115) |  |  |  | 1.mărime:19G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii. Ambalat individual
|  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G20 (003116) |  |  |  | 1.mărime: 20G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii. Ambalat individual
|  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G21 (003117) |  |  |  | 1.mărime: 21G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii. Ambalat individual
|  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G22 (003118) |  |  |  | 1.mărime: 22G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii. Ambalat individual
|  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G23 (003119) |  |  |  | 1.mărime: 23G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii. Ambalat individual
|  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G24 (003120) |  |  |  | 1.mărime: 24G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii. Ambalat individual
|  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G25 (003121) |  |  |  | 1.mărime: 25G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii —315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii. Ambalat individual
|  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G26 (003122) |  |  |  | 1.mărime: 26G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii. Ambalat individual
|  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G27 (003123) |  |  |  | 1.mărime: 27G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii. Ambalat individual
| 105 | Periuță de dinți pentru pacienți intubați | Periuță de dinți pentru pacienți intubați (003159) |  |  |  | Periuță de dinți duritate moale, tratată cu pastă de dinți uscată care la contact cu apa se pronunță, ambalată individual, pentru igienizarea cavității bucale la pacienții intubați
| 112 | Prelungitor pentru tubul endotraheal L-120mm | Prelungitor pentru tubul endotraheal L-120mm (003192) |  |  |  | Pediatrice și neonatali, flexibil, fără latex, lungimea minim 120mm, cap unghiular cu rotație biaxială pentru tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7, 6/9, 5mm
| 113 | Prelungitor pentru tubul endotraheal L-180mm | Prelungitor pentru tubul endotraheal L-180mm (003193) |  |  |  | Pentru adulți, flexibil, fără latex, lungime 180mm (±20mm), cap unghiular cu rotație biaxială pentru tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7, 6/9, 5mm
| 116 | Pungi pentru colectarea urinei 100 ml | Pungi pentru colectarea urinei 100 ml (003209) |  |  |  | 1.Volum: 100 ml 2.steril 3.material: PVC, transparent 4. gradate (g) 5. Apirogen, antialergic 6. Pediatric 7. Cu lipici 8.Ambalaj individual
| 117 | Pungi pentru colectarea urinei 2 litri | Pungi pentru colectarea urinei 2 litri (003210) |  |  |  | 1.Volum: 2 litri 2.steril 3.Cu valvă de evacuare 4.material: PVC, transparent 5. gradate în mililitri 6.Cu tub conector (posibilitatea de a fi conectat la Sondă urinară) 7.Ambalaj individual
| 121 | Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, bilumen | Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, bilumen (003271) |  |  |  | Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 16G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ac 18-22G, lungime de la 30mm. Ghid metalic 0.35-0.89mm, lungime 35-60cm. Bilumen
| 122 | Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, monolumen | Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, monolumen (003272) |  |  |  | Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 16G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 18-22G, lungime de la 30 mm. Ghid metalic 0.35-0.89mm, lungime 35-60cm. Monolumen
| 123 | Set cateter pentru vena subclaviculară 18G, bilumen | Set cateter pentru vena subclaviculară 18G, bilumen (003273) |  |  |  | Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 18G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Bilumen
| 125 | Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, monolumen | Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, monolumen (003275) |  |  |  | Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 20G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Monolumen.
| 127 | Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, monolumen | Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, monolumen (003277) |  |  |  | Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 22G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Monolumen.
| 129 | Set cateter venos central cu 3 lumene | Set cateter venos central cu 3 lumene (003281) |  |  |  | Cateter venos central TRIO/ cu 3 lumene, 16/18/18G, 7FRx 16cm (±1cm), steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, clema laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP. Ambalat individual
| 130 | Set cateter venos central cu 4 lumene | Set cateter venos central cu 4 lumene (003282) |  |  |  | Cateter venos central cu 4 lumene, 14/16/18/18G, 8-8,5FRx 20cm (±1cm), steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, clema laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP. Ambalat individual
| 132 | Set colbe pentru injectarea CT | Set colbe pentru injectarea CT (003317) |  |  |  | Set colbe pentru injectarea CT. Steril, în set vor fi incluse 2 seringi cu volum 200 ml, tub de conectare tip Y, 1 vârf ascuțit lung, 1 vârf ascuțit scurt
| 134 | Set de aspirație pentru prelevarea sputei ( pediatrice) | Set de aspirație pentru prelevarea sputei ( pediatrice) (003321) |  |  |  | Dispozitiv pentru aspirarea mucusului a căilor aeriene superioare a nou-născutului sau pentru aspirarea secrețiilor traheale/bronșice (ale nou-născutului și copiilor, care vor fi analizate în laborator). Setul include: 1recipiett steril( capacitate 25ml-50ml), cu gradații la fiecare 2-5ml. 1tub de aspirație traheală. 1tub din PVC pentru conectarea aspiratorului de mucus la sursa de aspirație.
| 135 | Set de drenare a cavităților pleurale 16F | Set de drenare a cavităților pleurale 16F (003322) |  |  |  | Un sistem închis de drenare a lichidului, cu un rezervor transparent spring bellow adecvat pentru drenaj la presiune negativă după operare, cu utilizarea simultană a unuia sau a doi catetere. Setul constă din: Aspirator cu ștecher; Conector tub cu clemă și conector "Y"; Un trocar curbat cu cateter; Cateter de scurgere Redon perforat redus; Lungimea drenului 750mm-1000mm; Mărimea 16F
| 136 | Set de drenare a cavităților pleurale 18F | Set de drenare a cavităților pleurale 18F (003323) |  |  |  | Un sistem închis de drenare a lichidului, cu un rezervor transparent spring bellow adecvat pentru drenaj la presiune negativă după operare, cu utilizarea simultană a unuia sau a doi catetere. Setul constă din: Aspirator cu ștecher; Conector tub cu clemă și conector "Y"; Un trocar curbat cu cateter; Cateter de scurgere Redon perforat redus; Lungimea drenului 750mm-1000mm; Mărimea 18F. Volumul: 800ml.
| 139 | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.35 | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.35 (003328) |  |  |  | Bilumen drept Nr.35. Sondă sterilă pentru intubația selectivă pe dreapta, vârf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal și bronșic de joasă presiune, cu set conector bronșic, dublu marcaj radioopac la nivel bronșic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relație eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonaș bronșic în forma de S. -Ambalare: individual, steril
| 140 | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.37 | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.37 (003329) |  |  |  | Bilumen drept Nr.37. Sondă sterilă pentru intubația selectivă pe dreapta, vârf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal și bronșic de joasă presiune, cu set conector bronșic, dublu marcaj radioopac la nivel bronșic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relație eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonaș bronșic în forma de S. -Ambalare: individual, steril
| 141 | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.39 | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.39 (003330) |  |  |  | Bilumen drept Nr.39 Sondă sterilă pentru intubația selectivă pe dreapta, vârf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal și bronșic de joasă presiune, cu set conector bronșic, dublu marcaj radioopac la nivel bronșic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relație eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonaș bronșic în forma de S. -Ambalare: individual, steril
| 142 | Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.35 | Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.35 (003331) |  |  |  | Bilumen stâng Nr.35. Sondă sterilă pentru intubația selectivă pe stângă, vârf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal și bronșic de joasă presiune, cu set conector bronșic, dublu marcaj radioopac la nivel bronșic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relație eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonaș bronșic în forma de S. -Ambalare: individual, steril
| 143 | Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.37 | Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.37 (003332) |  |  |  | Bilumen stâng Nr.37. Sondă sterilă pentru intubația selectivă pe stângă, vârf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal și bronșic de joasă presiune, cu set conector bronșic, dublu marcaj radioopac la nivel bronșic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relație eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonaș bronșic în forma de S. -Ambalare: individual, steril
| 144 | Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.39 | Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.39 (003333) |  |  |  | Bilumen stâng Nr.39 Sondă sterilă pentru intubația selectivă pe stângă, vârf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal și bronșic de joasă presiune, cu set conector bronșic, dublu marcaj radioopac la nivel bronșic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relație eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonaș bronșic în forma de S. -Ambalare: individual, steril
| 153 | Set ligaturare varice esofagian. Latex | Set ligaturare varice esofagian. Latex (003365) |  |  |  | 1. Sistem de detașare a inelelor cu 2 fire paralele. 2. Cateter preghidat din metal siliconat, neagresiv canalului de lucru al endoscopului. 3. Conector luer-lock pentru irigare incorporate. 4. Set disponibil cu minim 6 inele latex hipoalergenic.
| 154 | Set ligaturare varice esofagian. Latex-Free | Set ligaturare varice esofagian. Latex-Free (003366) |  |  |  | 1. Sistem de detașare a inelelor cu 2 fire paralele. 2. Cateter preghidat din metal siliconat, neagresiv canalului de lucru al endoscopului. 3. Conector luer-lock pentru irigare incorporate. 4. Set disponibil cu minim 6 inele Latex-free hipoalergenic.
| 156 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G (003374) |  |  |  | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (8,5-9FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu valvă de siguranța care protejează de embolie gazoasa sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.
| 157 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G (003375) |  |  |  | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (8FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu valvă de siguranța care protejează de embolie gazoasa sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.
| 158 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G (003376) |  |  |  | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (7FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu valvă de siguranța care protejează de embolie gazoasa sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.
| 161 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm (003379) |  |  |  | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 14-18G, monolumen, din poliuretan, Rentghencontrast cu lungimea cateterului 30cm., cu conductor metalic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valvă 14-18G. Seringă, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Diametrul cateterului 6F (2,1mm).
| 163 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16 (003382) |  |  |  | Set cateter G14-G-16. Componența setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoiere.
| 164 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5F/16G - 18G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5F/16G - 18G (003383) |  |  |  | Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 5F/16-18G, diametru 1.7mm, lungimea 20cm. Ac compatibil. Conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, 0,80-0,89mm*50-60cm
| 165 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4.5FR– 6F/14-20G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4.5FR– 6F/14-20G (003384) |  |  |  | Cateter venos central cu inserție periferică, radioopac, din poliuretan, cu lumen simplu, rezistent la presiune, pentru puncție directă după metoda Seldinger. Dimensiuni: 20cm - 50cm
| 167 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 14-18G l=20cm | Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 14-18G l=20cm (003386) |  |  |  | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20-30cm, ac 16-20G, quadrolumenal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) Rentghencontrast cu lungimea cateterului 30cm., cu conductor metalic tip J rezistent la îndoiere și fixator de securitate, ac cu valvă 14G/18G/18G/16G, ceea ce va preveni contactul cu sângele și tromboembolia) lungimea acului compatibilă. Seringă, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție) al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghiuri. (E de dorit să fie din material Nitinol). Diametrul cateterului 8-8,5F (2,8mm).
| 169 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13cm | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13cm (003388) |  |  |  | Componența: 1. Ac de puncționare - compatibil. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0, 46-0, 56mm x 50cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 5-5,5F ( lungime 13-15cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 6-6,5F; 6. Bisturiu 7. Seringă de 5-10 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual
| 171 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G (003390) |  |  |  | Componența: 1. Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,86-0,89mm x 50-60cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 7-8, 5F echivalent la 14-18G ( lungime- 15-25cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisa; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringă de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual
| 174 | Set pentru inhalații cu oxigen (canule nazale neonatale) | Set pentru inhalații cu oxigen (canule nazale neonatale) (003401) |  |  |  | Set pentru inhalații cu oxigen (canule nazale neonatale)
| 175 | Set pentru inhalații cu oxigen (cateter nazal), pediatrice | Set pentru inhalații cu oxigen (cateter nazal), pediatrice (003402) |  |  |  | Set pentru inhalații cu oxigen (cateter nazal), pediatrice, pentru copii
| 181 | Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 8,0 | Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 8,0 (003438) |  |  |  | Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 8,0. Canulă traheală fenestrată cu robinet și valvă de vorbire tip B din polimer de uz medical siliconat transparent, termorezistent,. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
| 183 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Bilumen G-14-18 – L 20 cm | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Bilumen G-14-18 – L 20 cm (003447) |  |  |  | Steril, Componența setului: Ac compatibil / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indica poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm), ”kink proof” cu flexibilitate crescută, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (in Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -valvă de siguranța care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentala a perfuziei. -Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG.
| 185 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Quatrolumen G-16-18-18-14 – L 15 cm | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Quatrolumen G-16-18-18-14 – L 15 cm (003449) |  |  |  | Steril, Componența setului: Ac compatibil / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indică poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm (±1cm)), ”kink proof” cu flexibilitate crescută, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisa (în Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -Valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. -Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG.
| 186 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillumen G-16-18-18 – L 15 cm | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillumen G-16-18-18 – L 15 cm (003450) |  |  |  | Steril, Componența setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm (±5mm) / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indică poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm (±1cm)), ”kink proof” cu flexibilitate crescută, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (în Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -Valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. -Cablu de conectare pentru poziționarea simultana cu ajutorul ECG.
| 188 | Seturi tournichet și șnururi pentru venele cave | Seturi tournichet și șnururi pentru venele cave (003452) |  |  |  | Seturi tournichet și șnururi pentru venele cave. Confecționate din tuburi rigide prevăzute pentru a strânge șnurul în jurul canulei, cantitatea în set 2 bucăți cu 2 șnuri de Nylon, lungimea 13-14cm
| 193 | Sistem drenaj 100ml în set cu dren plat 7mm | Sistem drenaj 100ml în set cu dren plat 7mm (003473) |  |  |  | Sistem de drenaj activ a plăgii de tip închis, cu tub de silicon 70-80cm, cu canal de scurgere plat, lățimea 7mm, perforat, flexibil, lungimea de 15-25cm, cu colector din PVC/silicon gonflabil, extensibil, care formează și menține vacuumul, suprimabil, de 100-200 ml, cu supapă, steril, de unică folosință. Ambalat individual
| 194 | Sistem pentru nutriție enterală, gravitațional | Sistem pentru nutriție enterală, gravitațional (003478) |  |  |  | Sistem pentru nutriție enterală, gravitațional. 1.volum: 1200-1400 ml 2.tansparent 3.gradat 4.cu tub 150cm 5.ambalat individual
| 196 | Sistem stomic | Sistem stomic (003480) |  |  |  | 1. Flanșă plană adezivă pentru protezarea ileostomiilor/colostomelor alcătuită din hidrocoloid și un strat din polimer, rezistent la eroziune și protejează pielea de iritare, asigurând aderența sigură de piele și absorbția excesului de umiditate din piele, pentru fixare ~ 72 ore, delicat de îndepărtat. Flanșa ce se poate decupa până la 80mm. 2.Pungă cu evacuare: - Dimensiuni ~ 30x15cm - cu filtrul integrat ce evită riscul ca Pungă să se „baloneze”, - transparent pe o față, ce permite aplicarea corectă, - tapetat pe partea ce intră în contact cu pielea cu material nețesut - hipoalergic, moale pe piele, ce nu se agață de haine și se usucă rapid. - mecanism de evacuare de tip deschis, cu sistem de închidere etanș.
| 198 | Sistem-recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plagă tip "NOVOVAC" | Sistem-recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plagă tip "NOVOVAC" (003482) |  |  |  | Sistem de vacuum mic (cu presiune negativă mică în recipient). Set compus din: 1.Colector din PVC gonflabil, extensibil, care formează și menține vacuumul 2.Tub de conexiune – drenaj din Redon 3.Clamp-cleste pentru obturarea drenului 4.Conector etajat în nivele Transparent-Obligator Steril-Obligator Capacitatea colectorului-400-600 ml Presiune de aspirație joasa- Sa nu traumeze țesuturile Posibilitate de conectare la drenuri-In diapazonul Ch 6-Ch 18
| 204 | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 10 (003498) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH10, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual
|  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 12 (003499) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH12, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual
|  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 14 (003500) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH14, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual
|  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 16 (003501) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH16, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual
|  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 18 (003502) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 18, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual
|  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 20 (003503) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 20, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual
|  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 22 (003504) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 22, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual
|  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 24 (003505) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 24, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual
|  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 26 (003506) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH26, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual
|  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 6 (003507) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH6, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual
|  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 8 (003508) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH8, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual
| 205 | Sondă pentru alimentare | Sondă pentru alimentare 10FR (003509) |  |  |  | 10FR, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distală închisă Orificii laterale (8-12) FR, Marcaj în cm (5-35cm sonde 8-10FR) Sonde (8-12FR) strict pentru alimentare, Steril. Ambalat individual
|  |  | Sondă pentru alimentare 12FR (003510) |  |  |  | 12FR, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distală închisă Orificii laterale (8-12) FR, Marcaj în cm (5-35cm sonde 8-10FR) Sonde (8-12FR) strict pentru alimentare, Steril. Ambalat individual
|  |  | Sondă pentru alimentare 8FR (003511) |  |  |  | 8FR, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distală închisă Orificii laterale (8-12) FR, Marcaj în cm (5-35cm sonde 8-10FR) Sonde (8-12FR) strict pentru alimentare, Steril. Ambalat individual
| 214 | Tub conector la tubul de intubare Mount | Tub conector la tubul de intubare Mount (003592) |  |  |  | Tub prelungitor pentru conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străveziu, cap unghiular cu rotație biaxială și orificiu pentru aplicații 7,5/9,5mm securizat cu capac-clip dublu, lungime 150-180mm în stare extinsă, conexiuni 22F-22M/15F, material fără latex, ambalaj individual, steril.
| 215 | Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare | Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (003593) |  |  |  | Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (Mount d=22mm cu conector), pentru conectarea la respirație mecanică pentru adult
| 217 | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N7 (003600) |  |  |  | PVC, înclinarea vârfului 37º, adaptor 15mm (±1mm), cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotica. să permită aspirație continuă fără risc pentru corzile vocale. N7
|  |  | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N8 (003601) |  |  |  | PVC, înclinarea vârfului 37º, adaptor 15mm (±1mm), cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotica. să permită aspirație continuă fără risc pentru corzile vocale. N8
|  |  | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N9 (003602) |  |  |  | PVC, înclinarea vârfului 37º, adaptor 15mm (±1mm), cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotica. să permită aspirație continuă fără risc pentru corzile vocale. N9
| 218 | Tub dren T- Kehr | Tub dren T- Kehr CH 10 (003603) |  |  |  | 100% silicon biocompatibil și transparent; un capăt atraumatic, moale al scurgerii; bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450-480mm x 180mm (±10mm). Dimensiunea: CH 10-12
|  |  | Tub dren T- Kehr CH 8 (003604) |  |  |  | 100% silicon biocompatibil și transparent; un capăt atraumatic, moale al scurgerii; bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450-480mm x 180mm (±10mm). Dimensiunea: CH 8-9
| 220 | Tub endotraheal armat cu fir metalic | Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.0 (003612) |  |  |  | 6,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă
|  |  | Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.5 (003613) |  |  |  | 6, 5; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă
|  |  | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0 (003614) |  |  |  | 7,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă
|  |  | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5 (003615) |  |  |  | 7, 5; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă
|  |  | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0 (003616) |  |  |  | 8,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă
|  |  | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.5 (003617) |  |  |  | 8, 5; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă
|  |  | Tub endotraheal armat cu fir metalic 9.0 (003618) |  |  |  | 9,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă
| 222 | Tub pentru alimentare cu port tip mama | Tub pentru alimentare cu port tip mama 4FR (003623) |  |  |  | Tub pentru alimentare cu port tip mama L 40cm (±1cm) 4FR
|  |  | Tub pentru alimentare cu port tip mama 6FR (003624) |  |  |  | Tub pentru alimentare cu port tip mama L 40cm (±1cm) 6FR
| 223 | Tub pentru căile biliare T-Kehr | Tub pentru căile biliare T-Kehr N12-13 (003625) |  |  |  | Tub pentru căile biliare T-Kehr N12-13
|  |  | Tub pentru căile biliare T-Kehr N14-15 (003626) |  |  |  | Tub pentru căile biliare T-Kehr N14-15
|  |  | Tub pentru căile biliare T-Kehr N16-17 (003627) |  |  |  | Tub pentru căile biliare T-Kehr N16-17
|  |  | Tub pentru căile biliare T-Kehr N18-19 (003628) |  |  |  | Tub pentru căile biliare T-Kehr N18-19
|  |  | Tub pentru căile biliare T-Kehr N20-21 (003629) |  |  |  | Tub pentru căile biliare T-Kehr N20-21
|  |  | Tub pentru căile biliare T-Kehr N9-10 (003630) |  |  |  | Tub pentru căile biliare T-Kehr N9-10
| 227 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 10.0 (003650) |  |  |  | 10.0 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
|  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 2.5 (003651) |  |  |  | 2.5, material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
|  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 3.0 (003652) |  |  |  | 3.0, material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
|  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 3.5 (003653) |  |  |  | 3.5 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
|  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 4.0 (003654) |  |  |  | 4.0 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
|  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 4.5 (003655) |  |  |  | 4.5 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
|  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 5.0 (003656) |  |  |  | 5.0material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
|  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 5.5 (003657) |  |  |  | 5.5 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de micro aspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
|  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 6.0 (003658) |  |  |  | 6.0 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
|  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 6.5 (003659) |  |  |  | 6.5 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
|  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.0 (003660) |  |  |  | 7.0 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
|  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.5 (003661) |  |  |  | 7.5 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
|  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.0 (003662) |  |  |  | 8.0 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
|  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.5 (003663) |  |  |  | 8.5 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
|  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 9.0 (003664) |  |  |  | 9.0 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
|  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 9.5 (003665) |  |  |  | 9, 5, material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
| 228 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 2 (003666) |  |  |  | 2 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.
|  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 2.5 (003667) |  |  |  | 2.5, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.
|  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 3 (003668) |  |  |  | 3, material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.
|  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 3.5 (003669) |  |  |  | 3.5, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.
|  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 4.0 (003670) |  |  |  | 4.0, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.
|  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 4.5 (003671) |  |  |  | 4.5, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.
|  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 5.0 (003672) |  |  |  | 5.0, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.
|  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 5.5 (003673) |  |  |  | 5.5, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.
|  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 6 (003674) |  |  |  | 6.0, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.
|  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 6.5 (003675) |  |  |  | 6.5, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.
|  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 7 (003676) |  |  |  | 7, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.
| 232 | Tub traheostomatic cu manșetă | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 4,5 (003688) |  |  |  | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 4, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm (±1mm), cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.
|  |  | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 5,5 (003689) |  |  |  | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 5, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm (±1mm), cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.
|  |  | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 6,5 (003690) |  |  |  | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 6, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm (±1mm), cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.
|  |  | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 7 (003691) |  |  |  | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 7, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.
|  |  | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 7,5 (003692) |  |  |  | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 7.5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.
|  |  | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 8 (003693) |  |  |  | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 8.0, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.
|  |  | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 8,5 (003694) |  |  |  | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 8.5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.
|  |  | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 9 (003695) |  |  |  | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 9, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Invitație de participare la reofertare. Achiziționarea consumabilelor medicale pentru ATI, sonde și tuburi pentru anul 2027 (subsecvent 6) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Balon AMBU pentru adulți | Balon AMBU pentru adulți (002687) | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 54600
33100000-1 | 2 | Balon AMBU pentru copii | Balon AMBU pentru copii (002688) | Bucată | 62 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 11284
33100000-1 | 3 | Balon AMBU pentru nou-născuți | Balon AMBU pentru nou-născuți (002689) | Bucată | 36 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 6552
33100000-1 | 8 | Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) | Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) L (002759) | Bucată | 850 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 97325
33100000-1 |  |  | Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) M (002760) |  | 1055 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 120797.5
33100000-1 |  |  | Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) S (002761) |  | 815 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 93317.5
33100000-1 | 9 | Canulă nazală pentru oxigen | Canulă nazală pentru oxigen (002762) | Bucată | 57085 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 170684.15
33100000-1 | 10 | Canulă nazală pentru oxigen, pediatrică | Canulă nazală pentru oxigen, pediatrică (002763) | Bucată | 3150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 12285
33100000-1 | 17 | Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare, cu supapă | Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR10, cu supapă (002775) | Bucată | 8910 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 18711
33100000-1 |  |  | Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR12, cu supapă (002776) |  | 6922 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 14536.2
33100000-1 |  |  | Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR14, cu supapă (002777) |  | 16340 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 34314
33100000-1 |  |  | Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR16, cu supapă (002778) |  | 9415 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 19771.5
33100000-1 | 18 | Cateter de aspirație CH 10 | Cateter de aspirație CH 10 (002779) | Bucată | 2656 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 5577.6
33100000-1 | 19 | Cateter de aspirație CH 12 | Cateter de aspirație CH 12 (002781) | Bucată | 2086 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3129
33100000-1 | 20 | Cateter de aspirație CH 14 | Cateter de aspirație CH 14 (002783) | Bucată | 2071 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3106.5
33100000-1 | 21 | Cateter de aspirație CH 14, cu supapă | Cateter de aspirație CH 14, cu supapă (002784) | Bucată | 10015 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 15823.7
33100000-1 | 22 | Cateter de aspirație CH 16 | Cateter de aspirație CH 16 (002785) | Bucată | 8210 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 12315
33100000-1 | 23 | Cateter de aspirație CH 16, cu supapă | Cateter de aspirație CH 16, cu supapă (002786) | Bucată | 54445 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 81667.5
33100000-1 | 24 | Cateter de aspirație CH 18 | Cateter de aspirație CH 18 (002787) | Bucată | 3650 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 5475
33100000-1 | 25 | Cateter de aspirație CH 18, cu supapă | Cateter de aspirație CH 18, cu supapă (002788) | Bucată | 21785 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 34420.3
33100000-1 | 26 | Cateter de aspirație CH 20 | Cateter de aspirație CH 20 (002790) | Bucată | 1230 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1734.3
33100000-1 | 27 | Cateter de aspirație CH 6 | Cateter de aspirație CH 6 (002791) | Bucată | 790 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 963.8
33100000-1 | 28 | Cateter de aspirație CH 8 | Cateter de aspirație CH 8 (002793) | Bucată | 3880 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 5820
33100000-1 | 32 | Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (pentru hemodializa) | Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (pentru hemodializa) (002807) | Bucată | 175 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 71459.5
33100000-1 | 33 | Cateter Foley uretro-vezical biluminal | Cateter Foley uretro-vezical CH 6 (F) biluminal (002808) | Bucată | 430 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2726.0786
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 8 (F) biluminal (002809) |  | 412 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2611.9637
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 10 (F) biluminal (002810) |  | 584 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3702.3951
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 12 (F) biluminal (002811) |  | 3156 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 20008.1491
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 14 (F) biluminal (002812) |  | 18315 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 116111.93
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 16 (F) biluminal (002813) |  | 48039 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 304553.6993
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 18 (F) biluminal (002814) |  | 34140 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 216437.9628
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 20 (F) biluminal (002815) |  | 6350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 40257.2075
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 22 (F) biluminal (002816) |  | 1830 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 11601.6834
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 24 (F) biluminal (002817) |  | 1375 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 8717.1119
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 26 (F) biluminal (002818) |  | 170 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1077.752
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 28 (F) biluminal (002819) |  | 80 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 507.1774
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 30 (F) biluminal (002820) |  | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 380.3831
33100000-1 | 34 | Cateter Foley uretro-vezical triluminal | Cateter Foley uretro-vezical CH 16 (F) triluminal (002821) | Bucată | 1500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 28611.4445
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 18 (F) triluminal (002822) |  | 1450 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 27657.7296
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 20 (F) triluminal (002823) |  | 955 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 18215.953
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 22 (F) triluminal (002824) |  | 615 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 11730.6922
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 24 (F) triluminal (002825) |  | 165 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3147.2589
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 26 (F) triluminal (002826) |  | 40 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 762.9719
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical CH 28 (F) triluminal (002827) |  | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 286.1144
33100000-1 | 36 | Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, triluminal | Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, triluminal, 18FR (002834) | Bucată | 150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 11943
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, triluminal, 20FR (002835) |  | 350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 27867
33100000-1 |  |  | Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, triluminal, 22FR (002836) |  | 645 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 51354.9
33100000-1 | 39 | Cateter i/v periferic avansat 18G | Cateter i/v periferic avansat 18G (002839) | Bucată | 15625 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 390625
33100000-1 | 40 | Cateter i/v periferic avansat 20G | Cateter i/v periferic avansat 20G (002840) | Bucată | 2605 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 65125
33100000-1 | 44 | Cateter i/v periferic standart 14G | Cateter i/v periferic standart 14G (002844) | Bucată | 4560 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 28408.8
33100000-1 | 45 | Cateter i/v periferic standart 16G | Cateter i/v periferic standart 16G (002845) | Bucată | 9706 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 60468.38
33100000-1 | 46 | Cateter i/v periferic standart 18G | Cateter i/v periferic standart 18G (002846) | Bucată | 126816 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 470487.36
33100000-1 | 47 | Cateter i/v periferic standart 20G | Cateter i/v periferic standart 20G (002847) | Bucată | 245096 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 909306.16
33100000-1 | 48 | Cateter i/v periferic standart 22G | Cateter i/v periferic standart 22G (002848) | Bucată | 257916 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 956868.36
33100000-1 | 58 | Cateter rectal | Cateter rectal Nr. 10 (002877) | Bucată | 105 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 348.0717
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 12 (002878) |  | 115 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 381.2213
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 14 (002879) |  | 118 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 391.1663
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 16 (002880) |  | 640 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2121.5797
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 18 (002881) |  | 1242 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 4117.1906
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 20 (002882) |  | 1195 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3961.387
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 22 (002883) |  | 1095 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3629.8902
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 24 (002884) |  | 137 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 454.1506
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 26 (002885) |  | 167 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 553.5997
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 28 (002886) |  | 2620 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 8685.2168
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 30 (002887) |  | 175 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 580.1194
33100000-1 |  |  | Cateter rectal Nr. 32 (002888) |  | 3250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 10773.6468
33100000-1 | 61 | Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf ascuțit | Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf ascuțit (002891) | Bucată | 545 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 23467.7
33100000-1 | 62 | Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf bont | Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf bont (002892) | Bucată | 90 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3875.4
33100000-1 | 63 | Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf ascuțit | Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf ascuțit (002893) | Bucată | 645 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 45246.75
33100000-1 | 64 | Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf bont | Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf bont (002894) | Bucată | 155 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 10873.25
33100000-1 | 65 | Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf ascuțit | Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf ascuțit (002895) | Bucată | 935 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 40261.1
33100000-1 | 66 | Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf bont | Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf bont (002896) | Bucată | 145 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 6243.7
33100000-1 | 67 | Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf ascuțit | Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf ascuțit (002897) | Bucată | 470 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 19740
33100000-1 | 68 | Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf bont | Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf bont (002898) | Bucată | 235 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 9870
33100000-1 | 69 | Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf ascuțit | Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf ascuțit (002899) | Bucată | 740 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 51911
33100000-1 | 70 | Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf bont | Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf bont (002900) | Bucată | 85 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 5962.75
33100000-1 | 71 | Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf ascuțit | Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf ascuțit (002901) | Bucată | 395 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 27709.25
33100000-1 | 72 | Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf bont | Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf bont (002902) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7015
33100000-1 | 73 | Cateter ureteral | Cateter ureteral FR5 (002904) |  | 560 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 63980
33100000-1 |  |  | Cateter ureteral FR6 (002905) |  | 82 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 9368.5
33100000-1 |  |  | Cateter ureteral FR7 (002906) |  | 70 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7997.5
33100000-1 | 74 | Cateter urinar (Nelaton) | Cateter urinar (Nelaton) CH 10" (002907) | Bucată | 1687 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2243.71
33100000-1 |  |  | Cateter urinar (Nelaton) CH 12" (002908) |  | 4325 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 5752.25
33100000-1 |  |  | Cateter urinar (Nelaton) CH 14" (002909) |  | 4922 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 6546.26
33100000-1 |  |  | Cateter urinar (Nelaton) CH 16" (002910) |  | 13275 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 17655.75
33100000-1 |  |  | Cateter urinar (Nelaton) CH 18" (002911) |  | 5997 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7976.01
33100000-1 |  |  | Cateter urinar (Nelaton) CH 20" (002912) |  | 2400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3192
33100000-1 |  |  | Cateter urinar (Nelaton) CH 22" (002913) |  | 620 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 824.6
33100000-1 |  |  | Cateter urinar (Nelaton) CH 6" (002914) |  | 2090 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2779.7
33100000-1 |  |  | Cateter urinar (Nelaton) CH 8" (002915) |  | 1260 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1675.8
33100000-1 | 77 | Conector | Conector (002958) | Bucată | 7 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 4083.38
33100000-1 | 82 | Ghid pentru PCGRE | Ghid pentru PCGRE (003007) | Bucată | 35 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 38500
33100000-1 | 92 | Mască facială pentru oxigen, tip HiOx, adulți | Mască facială pentru oxigen, tip HiOx, adulți (003076) | Bucată | 3805 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 70392.5
33100000-1 | 93 | Mască laringiană IGEL | Mască laringiană IGEL N 1 (003077) | Bucată | 68 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 15633.88
33100000-1 |  |  | Mască laringiană IGEL N 2 (003078) |  | 227 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 52189.57
33100000-1 |  |  | Mască laringiană IGEL N 3 (003079) |  | 946 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 217494.86
33100000-1 |  |  | Mască laringiană IGEL N 4 (003080) |  | 1048 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 240945.68
33100000-1 |  |  | Mască laringiană IGEL N 5 (003081) |  | 229 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 52649.39
33100000-1 | 94 | Mască laringiană | Mască laringiană N 1 (003082) | Bucată | 32 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2902.4
33100000-1 |  |  | Mască laringiană N 2 (003083) |  | 344 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 31200.8
33100000-1 |  |  | Mască laringiană N 3 (003084) |  | 491 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 44533.7
33100000-1 |  |  | Mască laringiană N 4 (003085) |  | 432 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 39182.4
33100000-1 |  |  | Mască laringiană N 5 (003086) |  | 206 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 18684.2
33100000-1 | 95 | Mască pentru oxigen, adulți | Mască pentru oxigen, adulți (003091) | Bucată | 59475 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 312243.75
33100000-1 | 96 | Mască pentru oxigen, pediatrică | Mască pentru oxigen, pediatrică Nr. 1 (003092) | Bucată | 2156 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 17248
33100000-1 |  |  | Mască pentru oxigen, pediatrică Nr. 2 (003093) |  | 2608 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 20864
33100000-1 |  |  | Mască pentru oxigen, pediatrică Nr. 3 (003094) |  | 2131 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 17048
33100000-1 | 100 | Mască resuscitare pentru ventilație mecanică | Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr. 0 (003108) | Bucată | 47 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2350
33100000-1 |  |  | Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr. 1 (003109) |  | 55 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2750
33100000-1 |  |  | Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr. 2 (003110) |  | 96 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 4800
33100000-1 |  |  | Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr. 3 (003111) |  | 183 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 9150
33100000-1 |  |  | Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr. 4 (003112) |  | 157 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7850
33100000-1 |  |  | Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr.5 (003113) |  | 147 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7350
33100000-1 |  |  | Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr.6 (003114) |  | 109 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 5450
33100000-1 | 101 | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G19 (003115) | Bucată | 1700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 918
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G20 (003116) |  | 14950 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 8073
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G21 (003117) |  | 66700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 36018
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G22 (003118) |  | 84185 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 45459.9
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G23 (003119) |  | 139170 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 75151.8
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G24 (003120) |  | 39250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 21195
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G25 (003121) |  | 30225 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 16321.5
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G26 (003122) |  | 2070 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1117.8
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G27 (003123) |  | 1700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 918
33100000-1 | 105 | Periuță de dinți pentru pacienți intubați | Periuță de dinți pentru pacienți intubați (003159) | Bucată | 14030 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 31427.2
33100000-1 | 112 | Prelungitor pentru tubul endotraheal L-120mm | Prelungitor pentru tubul endotraheal L-120mm (003192) | Bucată | 2632 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 30268
33100000-1 | 113 | Prelungitor pentru tubul endotraheal L-180mm | Prelungitor pentru tubul endotraheal L-180mm (003193) | Bucată | 15915 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 190980
33100000-1 | 116 | Pungi pentru colectarea urinei 100 ml | Pungi pentru colectarea urinei 100 ml (003209) | Bucată | 20920 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 52300
33100000-1 | 117 | Pungi pentru colectarea urinei 2 litri | Pungi pentru colectarea urinei 2 litri (003210) | Bucată | 209275 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 636196
33100000-1 | 121 | Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, bilumen | Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, bilumen (003271) | Bucată | 930 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 108810
33100000-1 | 122 | Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, monolumen | Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, monolumen (003272) | Bucată | 585 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 68445
33100000-1 | 123 | Set cateter pentru vena subclaviculară 18G, bilumen | Set cateter pentru vena subclaviculară 18G, bilumen (003273) | Bucată | 2665 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 311805
33100000-1 | 125 | Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, monolumen | Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, monolumen (003275) | Bucată | 205 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 23985
33100000-1 | 127 | Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, monolumen | Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, monolumen (003277) | Bucată | 45 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 5265
33100000-1 | 129 | Set cateter venos central cu 3 lumene | Set cateter venos central cu 3 lumene (003281) | Bucată | 2295 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 409473.9
33100000-1 | 130 | Set cateter venos central cu 4 lumene | Set cateter venos central cu 4 lumene (003282) | Bucată | 650 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 162500
33100000-1 | 132 | Set colbe pentru injectarea CT | Set colbe pentru injectarea CT (003317) | Bucată | 160 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 22934.4
33100000-1 | 134 | Set de aspirație pentru prelevarea sputei ( pediatrice) | Set de aspirație pentru prelevarea sputei ( pediatrice) (003321) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 542
33100000-1 | 135 | Set de drenare a cavităților pleurale 16F | Set de drenare a cavităților pleurale 16F (003322) | Bucată | 71 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 4260
33100000-1 | 136 | Set de drenare a cavităților pleurale 18F | Set de drenare a cavităților pleurale 18F (003323) | Bucată | 121 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7260
33100000-1 | 139 | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.35 | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.35 (003328) | Bucată | 156 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 75366.72
33100000-1 | 140 | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.37 | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.37 (003329) | Bucată | 27 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 13044.24
33100000-1 | 141 | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.39 | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.39 (003330) | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7246.8
33100000-1 | 142 | Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.35 | Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.35 (003331) | Bucată | 186 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 89860.32
33100000-1 | 143 | Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.37 | Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.37 (003332) | Bucată | 67 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 32369.04
33100000-1 | 144 | Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.39 | Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.39 (003333) | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7246.8
33100000-1 | 153 | Set ligaturare varice esofagian. Latex | Set ligaturare varice esofagian. Latex (003365) | Bucată | 109 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 305200
33100000-1 | 154 | Set ligaturare varice esofagian. Latex-Free | Set ligaturare varice esofagian. Latex-Free (003366) | Bucată | 41 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 114800
33100000-1 | 156 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G (003374) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 5828
33100000-1 | 157 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G (003375) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 20250
33100000-1 | 158 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G (003376) | Bucată | 370 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 76368
33100000-1 | 161 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm (003379) | Bucată | 650 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 94971.5
33100000-1 | 163 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16 (003382) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 4448
33100000-1 | 164 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5F/16G - 18G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5F/16G - 18G (003383) | Bucată | 65 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 5765.5
33100000-1 | 165 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4.5FR– 6F/14-20G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4.5FR– 6F/14-20G (003384) | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3648
33100000-1 | 167 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 14-18G l=20cm | Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 14-18G l=20cm (003386) | Bucată | 160 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 67176
33100000-1 | 169 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13cm | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13cm (003388) | Bucată | 250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 120120
33100000-1 | 171 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G (003390) | Bucată | 2305 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 461000
33100000-1 | 174 | Set pentru inhalații cu oxigen (canule nazale neonatale) | Set pentru inhalații cu oxigen (canule nazale neonatale) (003401) | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 112.5
33100000-1 | 175 | Set pentru inhalații cu oxigen (cateter nazal), pediatrice | Set pentru inhalații cu oxigen (cateter nazal), pediatrice (003402) | Bucată | 445 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1757.75
33100000-1 | 181 | Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 8,0 | Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 8,0 (003438) | Bucată | 34 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 24366.78
33100000-1 | 183 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Bilumen G-14-18 – L 20 cm | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Bilumen G-14-18 – L 20 cm (003447) | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 11250
33100000-1 | 185 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Quatrolumen G-16-18-18-14 – L 15 cm | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Quatrolumen G-16-18-18-14 – L 15 cm (003449) | Bucată | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 300000
33100000-1 | 186 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillumen G-16-18-18 – L 15 cm | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillumen G-16-18-18 – L 15 cm (003450) | Bucată | 1200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 700008
33100000-1 | 188 | Seturi tournichet și șnururi pentru venele cave | Seturi tournichet și șnururi pentru venele cave (003452) | Bucată | 600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 300000
33100000-1 | 193 | Sistem drenaj 100ml în set cu dren plat 7mm | Sistem drenaj 100ml în set cu dren plat 7mm (003473) | Bucată | 3015 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 274968
33100000-1 | 194 | Sistem pentru nutriție enterală, gravitațional | Sistem pentru nutriție enterală, gravitațional (003478) | Bucată | 15350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 242223
33100000-1 | 196 | Sistem stomic | Sistem stomic (003480) | Bucată | 19060 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 226814
33100000-1 | 198 | Sistem-recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plagă tip "NOVOVAC" | Sistem-recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plagă tip "NOVOVAC" (003482) | Bucată | 95 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7917.3
33100000-1 | 204 | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 10 (003498) | Bucată | 840 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1893.5831
33100000-1 |  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 12 (003499) |  | 1317 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2968.8678
33100000-1 |  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 14 (003500) |  | 3566 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 8038.7112
33100000-1 |  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 16 (003501) |  | 13534 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 30509.2309
33100000-1 |  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 18 (003502) |  | 11531 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 25993.9368
33100000-1 |  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 20 (003503) |  | 4204 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 9476.9327
33100000-1 |  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 22 (003504) |  | 492 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1109.0987
33100000-1 |  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 24 (003505) |  | 184 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 414.7849
33100000-1 |  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 26 (003506) |  | 474 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1068.5219
33100000-1 |  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 6 (003507) |  | 1280 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2885.46
33100000-1 |  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 8 (003508) |  | 1120 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2524.7775
33100000-1 | 205 | Sondă pentru alimentare | Sondă pentru alimentare 10FR (003509) | Bucată | 430 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 808.3214
33100000-1 |  |  | Sondă pentru alimentare 12FR (003510) |  | 1900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3571.6528
33100000-1 |  |  | Sondă pentru alimentare 8FR (003511) |  | 6710 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 12613.5738
33100000-1 | 214 | Tub conector la tubul de intubare Mount | Tub conector la tubul de intubare Mount (003592) | Bucată | 31125 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 356692.5
33100000-1 | 215 | Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare | Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (003593) | Bucată | 1680 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 20160
33100000-1 | 217 | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N7 (003600) | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2820
33100000-1 |  |  | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N8 (003601) |  | 290 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 13630
33100000-1 |  |  | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N9 (003602) |  | 90 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 4230
33100000-1 | 218 | Tub dren T- Kehr | Tub dren T- Kehr CH 10 (003603) | Bucată | 28 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7840
33100000-1 |  |  | Tub dren T- Kehr CH 8 (003604) |  | 17 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 4760
33100000-1 | 220 | Tub endotraheal armat cu fir metalic | Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.0 (003612) | Bucată | 45 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1032.5818
33100000-1 |  |  | Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.5 (003613) |  | 250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 5736.5655
33100000-1 |  |  | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0 (003614) |  | 480 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 11014.2057
33100000-1 |  |  | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5 (003615) |  | 1420 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 32583.6919
33100000-1 |  |  | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0 (003616) |  | 1065 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 24437.769
33100000-1 |  |  | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.5 (003617) |  | 430 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 9866.8926
33100000-1 |  |  | Tub endotraheal armat cu fir metalic 9.0 (003618) |  | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2294.6262
33100000-1 | 222 | Tub pentru alimentare cu port tip mama | Tub pentru alimentare cu port tip mama 4FR (003623) | Bucată | 1560 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2605.2
33100000-1 |  |  | Tub pentru alimentare cu port tip mama 6FR (003624) |  | 660 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1102.2
33100000-1 | 223 | Tub pentru căile biliare T-Kehr | Tub pentru căile biliare T-Kehr N12-13 (003625) | Bucată | 57 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3078
33100000-1 |  |  | Tub pentru căile biliare T-Kehr N14-15 (003626) |  | 62 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3348
33100000-1 |  |  | Tub pentru căile biliare T-Kehr N16-17 (003627) |  | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3240
33100000-1 |  |  | Tub pentru căile biliare T-Kehr N18-19 (003628) |  | 55 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2970
33100000-1 |  |  | Tub pentru căile biliare T-Kehr N20-21 (003629) |  | 25 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1350
33100000-1 |  |  | Tub pentru căile biliare T-Kehr N9-10 (003630) |  | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1620
33100000-1 | 227 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 10.0 (003650) | Bucată | 160 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1204.8
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 2.5 (003651) |  | 185 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1393.05
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 3.0 (003652) |  | 942 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7093.26
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 3.5 (003653) |  | 1120 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 8433.6
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 4.0 (003654) |  | 1117 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 8411.01
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 4.5 (003655) |  | 1614 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 12153.42
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 5.0 (003656) |  | 1564 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 11776.92
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 5.5 (003657) |  | 1447 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 10895.91
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 6.0 (003658) |  | 965 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7266.45
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 6.5 (003659) |  | 863 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 6498.39
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.0 (003660) |  | 7323 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 55142.19
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.5 (003661) |  | 16438 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 123778.14
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.0 (003662) |  | 17288 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 130178.64
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.5 (003663) |  | 5325 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 40097.25
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 9.0 (003664) |  | 762 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 5737.86
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 9.5 (003665) |  | 230 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1731.9
33100000-1 | 228 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 2 (003666) | Bucată | 106 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1415.2385
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 2.5 (003667) |  | 459 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 6128.2496
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 3 (003668) |  | 939 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 12536.8766
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 3.5 (003669) |  | 676 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 9025.483
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 4.0 (003670) |  | 257 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3431.2857
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 4.5 (003671) |  | 125 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1668.9133
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 5.0 (003672) |  | 28 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 373.8366
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 5.5 (003673) |  | 35 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 467.2957
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 6 (003674) |  | 25 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 333.7827
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 6.5 (003675) |  | 35 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 467.2957
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 7 (003676) |  | 13 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 173.567
33100000-1 | 232 | Tub traheostomatic cu manșetă | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 4,5 (003688) | Bucată | 14 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 390.5095
33100000-1 |  |  | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 5,5 (003689) |  | 23 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 641.5514
33100000-1 |  |  | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 6,5 (003690) |  | 38 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1059.9545
33100000-1 |  |  | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 7 (003691) |  | 56 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1562.0382
33100000-1 |  |  | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 7,5 (003692) |  | 240 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 6694.4493
33100000-1 |  |  | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 8 (003693) |  | 548 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 15285.6593
33100000-1 |  |  | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 8,5 (003694) |  | 270 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7531.2555
33100000-1 |  |  | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 9 (003695) |  | 162 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 4518.7533
|  | Total | [5 empty] | 0 | 0 |  | 13332430.6199

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________