## Specificaţii tehnice
Anexa nr. 22
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1781609533980 din 16.06.2026
Obiectul de achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 36)
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare 140402 | Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare 140402 |  |  |  | Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) caracteristici avansate cu cântar Cod 140402 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Poziționare Trendelenburg ≥ 16 grade Anti-trendelenburg ≥ 16 grade Poziționare CPR electric (auto-CPR) Spătarul reglabil electric ≥ 70 grade Cîntar încorporat obligatoriu Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu Greutatea maximă adimisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥250 kg Înălțime Ajustabilă diapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm Rotile Diametru ≥ 15 cm A cincea roată la mijlocul patului obligatoriu Sistem de blocare central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Sectiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic ≥ 35 x 43 cm Bampere/rotile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă Alimentare 220 V, 50 Hz Comenzi de picior pentru reglarea înălțimii obligatoriu Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul prodului oferit fabricat din spumă poliuritanică obligatoriu grosimea min. 14 cm husă cu fermoar da, să se indice codul prodului oferit Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, să se indice codul prodului oferit |  |  | 66666.66
33100000-1 | 2 | Higrometru psihrometric VIT-2 260640 | Higrometru psihrometric VIT-2 260640 |  |  |  | Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete obligatoriu Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării Temperatura + 15...+ 40 C Umiditatea 40…90 % |  |  | 980
33100000-1 | 3 | Sistem de video Gastro-Colonoscopie | Sistem de video Gastro-Colonoscopie |  |  |  | 1) VIDEOGASTROSCOP HD – 1 BUC. a) Cu imagine HDTV (High Definition TV) sau HD b) Camp de vedere (minim): 140° c) Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei d) Adancimea campului vizual (minim): 2-100 mm e) Capacitate de flexiune (minim): sus 210°,jos 90°, dreapta 100°, stanga 100° f) Manerul de comanda prevazut cu minim 4 butoane cu functii variabile care pot telecomanda minim urmatoarele functiile setate: - inghetarea imaginii endoscopice - eliberarea imaginii endoscopice catre dispozitive de inregistrare predefinite - capturarea imaginii endoscopice in imprimanta video - cumutarea modului de observare intre observarea in lumina normala si diverse moduri de observare - cronometru - balansul de alb - inregistrarea sau intreruperea inregistrarii pe dispozitivele de inregistrare video - pornirea sau oprirea pompei suplimentare de apa g) Canal instrumentar: >=2,8 mm h) Diametru tubului de insertie: <=9,2 mm j) Lungimea de lucru: >=1000 mm k) Cu conector la videoprocesor care nu necesita capac de etansare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat in apa, evitandu-se astfel defectiunile datorate patrunderii apei in interiorul endoscopului prin imersarea lui fara capacul de etansare 2. VIDEOCOLONOSCOP HD – 1 BUC. a) Cu imagine HDTV (High Definition TV) sau HD b) Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei c) Camp de vedere (minim): 140° d) Adancimea campului vizual (minim): 2-100 mm e) Capacitate de flexiune (minim): sus 180°,jos 180°, st. 160°, dr. 160° f) Manerul de comanda prevazut cu minim 4 butoane cu functii variabile care pot telecomanda minim urmatoarele functiile setate: - inghetarea imaginii endoscopice - eliberarea imaginii endoscopice catre dispozitive de inregistrare predefinite - capturarea imaginii endoscopice in imprimanta video - cumutarea modului de observare intre observarea in lumina normala si diverse moduri de observare - inregistrarea sau intreruperea inregistrarii pe dispozitivele de inregistrare video - pornirea sau oprirea pompei suplimentare de apa g) Canal instrumentar: >=3,7 mm h) Cu canal suplimentar de apa prin care se poate pompa apa in jet pentru a permite curatarea colonului de mucus sau reziduuri i) Diametru exterior al tubului de insertie: <=13,0 mm k) Cu functie de rigidizare in trepte a tubului de insertie, ce da posibilitatea ajustarii, la necesitate, a rigiditatii colonoscopului in timpul procedurii. l) Lungimea de lucru: >=1600 mm m) Cu conector la videoprocesor care nu necesita capac de etansare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat in apa, evitandu-se astfel defectiunile datorate patrunderii apei in interiorul endoscopului prin imersarea lui fara capacul de etansare 4. VIDEOPROCESOR CU SURSA DE LUMINA integrata – 1 BUC. a) Unitate compacta videoprocesor cu sursa de lumina b) Posibilitate de configurare a limbii Romane si Ruse, astfel ca toate meniurile si configurarile sa fie afisate in limba de stat c) Procesor imagine de inalta definitie (HDTV sau HD) cu rezolutie nu mai mica de 1920x1080pixeli (1080p) d) Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei e) Cu iesire pentru semnal video la monitor cu o calitate nu mai mica de 1080p. Y/C si RGB, HD-SDi, DVI sau ieșiri funcțional echivalente f) Memorie externa, conectare USB g) Posibilitatea de intarirea contururilor de structura pe minim 3 nivele h) Iris automat i) Reglarea tonurilor de culoare rosu/albastru/saturatie de culoare (minim): + 8 pasi j) Posibilitatea de etalonare automata de alb k) Reglarea automata a amplificarii (AGC) l) Contrastul sa poata fi setat in minim 3 moduri (Normal,Inalt si Scazut) m) Posibilitatea de schimbare a marimii imaginii endoscopice n) Posibilitatea de inghetare a imaginii endoscopice pe ecran o) Functie pre-freeze care da posibilitatea selectarii automate a celei mai clare imagini statice p) Posibilitate de zoom electronic q) Posibilitatea de alegere a functiilor variabile pentru butoanele endoscoapelor r) Posibilitatea de recunoastere a datelor de identificrea ale endoscopului s) Afişarea datelor de pacient t) Posibilitatea de pre-inregistrare a datelor pentru minim 50 de pacienti (minim ID, nume, sex, data nasterii, varsta, comentariu) u) Posibilitatea de inregistrare a setarilor pentru minim 10 utilizatori v) Cu tastatura pt. introducerea datelor cu tastare multilingva care poate tasta si semnele diacritice w) Lampa examinare cu LED sau XENON (echivalent sau mai buna de 250Watt Xenon) x) Sursa de lumina echipata cu filtrele necesare tehnologiei de banda ingusta de culoare pentru posibilitatea de cromendoscopie y) Ajustare automata a luminozitatii in minim 13 pasi z) Pompa de aer inclusa cu minimum 3 trepte posibilitatea de conectare a capului de camera chirurgical pentru a fi folosit in chirurgie laparscopica cu telescop.Specificatia capului de camera compatibil 5. ASPIRATOR ENDOSCOPIC – 1 BUC. a) Cu borcan de minim 2 L, autoclavabil b) Cu filtru microbacterian (minim 5 buc.) c) Volum de aspiratie: >=20L/min 6. TESTER DE ERMETICITATE – 1 BUC. 7. MONITOR – 1 BUC. a) Pentru vizualizarea de imagini endoscopice de minim 26-inch b) Rezolutie Full HD: 1920 X 1080px c) Intrare semnal de la videoprocesor d) Unghi de vedere minim - 178º/178º 8. TROLIU ENDOSCOPIE – 1 BUC. a) Compatibil cu echipamentul oferit b) Cu brat cu 2 sectiuni mobile pe 2 axe(sus/jos, dreapta/stanga) pt. fixarea monitorului in pozitia comoda pentru doctor in timpul procedurii. c) Cu suport pt. tastaura d) Cu suport pt. 2 endoscoape e) Prevazut cu roti blocabile f) Cu transformator de izolare la care se conecteaza toate dispozitivele de pe troliu, ce previne electrocutarea pacientilor sau a personalului medical in timpul procedurii 9. POMPA DE IRIGARE PENTRU CANALELE ENDOSCOPULUI - 1 BUC. a) Posibilitate de irigare prin canalul auxiliar al endoscopului cu un flux reglabil de la 0 până la minim 600 ml / min b) Posibilitate de irigare prin canalul de biopsie al endoscopului cu un flux reglabil de la 0 până la minim 600 ml / min c) Incalzirea soluției pentru irigare până la temperatura de 37 grade celsius, ± 3 grade d) Cu buton pentru pornirea funcției de irigare e) Cu pedala pneumatică pentru a porni funcția de irigarea f) Cu 10 conectoare la canalul auxiliar si 10 seturi de tuburi tuburi, compatibile cu endoscoapele existente in institutie. g) Posibilitate de combinare cu insuflatorul CO2, pentru a minimiza spatiul ocupat pe troliu h) Vas reutilizabil pentru apa – 1 buc. 10. POMPA DE INSUFLARE CO2 PENTRU PROCEDURILE ENDOSCOPICE - 1 BUC. a) Posibilitate de conectare la balon CO2 cu presiune înaltă și la alimentare centralizată de presiune joasa b) Flux minim de CO2: 1.4 l/min c) Posibilitate de încălzire a CO2 la temperatura: 37 grade celsius ± 3 grade d) Posibilitate de încălzire a apei la temperatura: 37 grade celsius ± 3 grade, pentru a putea incalzi un vas de rezerva cu apa e) Presiunea de ieșire reglabila, interval minim: 0.6 bar pana 0.8 bar f) Cu valva de protecție pentru presiune mare ce depășeste 0.85 bar pentru a proteja endoscoapele de defectare g) Posibilitate de combinare cu irigatorul de solutii, pentru a minimiza spatiul ocupat pe troliu h) 5 seturi de tuburi pentru insuflare CO2, pentru conexiunea pompei de insuflare la endoscoapele existente in institutie. 5 seturi de tuburi hibride CO2 si irigare, pentru conexiunea pompei de insuflare si Pompei de irigare, la endoscoapele, existente in institutie si cele din oferta. 11. Utilajul sa fie nou si neutilizat 12. Anul de producere: 2025 sau mai nou 13. Manual de utilizare si reprocesare in limba de stat. |  |  | 1140327.5
33100000-1 | 4 | Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscooie | Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscooie |  |  |  | Descriere Sistem video pentru investigarea internă, destinat pentru a vizualiza şi trata afecţiuni în interiorul intestinului gros Parametrul Specificația Videoprocesor Intrări cameră ≥1 Imaginea UHD, 4K upscaling Rezoluție >4K Controale / caracteristici Ajustare nuanță Iluminare auto Balans de alb auto Acuitate Înghetarea imaginii "Reducerea zgomotului imaginii" Iris automat, minim 3 moduri Zoom electronic Reglarea tonurilor de culoare minim 8 pași pe poziție Videocompensare Ieșiri compozit, Y/C 1 Digital (12G-SDI) Digital (DVI, SDI, HD-SDI) "Posibilitatea de adăugare a controlului poziției endoscopului în cavitățile pacienților, pentru evitarea formării loop-urilor și pentru îmbunătățirea penetrării cavităților în timpul procedurilor de colonoscopie " "Posibilitate de adăugare a funcției de intelegență artificială pentru asistarea în timp real a doctorului la detectarea leziunilor în timpul procedurilor de colonoscopie " Tehnologie ce permite vizualizarea vaselor de sange profunde din mucoasa digestiva si evidențiaza punctele de sângerare, optimizarea strucurii și tonurilor de culoare și luminozitatea mucoasei, cu functie de menținere a luminozității în partea luminoasă a imaginii endoscopice și corectează luminozitatea părții intunecate a imaginii endoscopice Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei Sursa de lumină Tip separat sau integrată cu procesorul Tip lampă Xenon sau LED Timp de viață lampă ≥1000 h Putere lampă ≥ 300 W Putere lampă de rezervă, la necesitate ≥ 150 W Contor lampă, la necesitate Mod standby Lampă de rezervă Periferice disponibile Display medical 4K ≥ 32 inch Unghi de vedere min. 178 grade Rezoluție ≥ 3840 x 2160 "Posibilitatea de stocare a datelor prin cel puțin una din metode" "DVD / SD-card / memory stick USB / HDD portabil Înregistrare a datelor pacienților (minim ID, nume, sex, data nasterii, varsta, comentariu) ≥ 50 înregistrări Tastatura pentru introducerea datelor, tastare multilingva care poate tasta si semnele diacritice Suport pe rotile Cu braț mobil pentru monitor LCD Cu suport culisant pentru tastatura Cu suport pentru minim 2 endoscoape Cu transformator de izolare pentru protecția medicului cît și a pacientului Cu roți cu frînă Sistem de furnizare a aerului/apei minim 3 regimuri de lucru volumul vasului pentru apă minim 200 ml Sistem de aspirație Să se indice modelul oferit modelul Tip Separat de procesor Volumul rezervorului 1,4-2 litri Vid Dirijarea nivelului de aspirare în trepte Accesorii: Sursa de lumină modelul oferit 1 unit. Pompă inclusă 0,3- 0,6 bar Piesă bucală 2 unit. Tester automat 1 unit. (să se indice modelul) Aspirator endoscopic ≥0.80 bar Vas de revervă pentru aspirator ≥ 1,5 l, 1 unit. Filtre pentru aspirator 5 unit. Monitor 1 unit. Troliu 1 unit. (să se indice modelul) Polițe reglabile la înălțime 4 unit. Videocolonoscop Să se indice modelul oferit modelul Tip HDTV / HD ≥ 1920x1080 pixeli Lungimea de lucru ≥ 1600 mm Diametrul exterior ≤ 13.2 mm Canalul de lucru Diametrul ≥ 3,7 mm Înclinarea cîmpului vizual 0 grade Adîncimea cîmpului vizual "intervale minim 1,5-5,5mm in regim apropiat 3 - 100 mm in regim norma Rata de deflecție sus/jos ≥ 180 grade stînga/dreapta ≥ 160 grade "Transmiterea unghiului de rotire a manerului la capătul distal pentru un control mai bun al colonoscopiei" Cu functie de rigidizare in trepte a portiunii distale care da posibilitatea ajustarii rigiditatii colonoscopului prin simpla rotire a unui inel de ajustare de pe manerul endoscopului Funcționalitatea mînerului de dirijare butoane ≥5 înghețarea imaginii eliberarea imagini capturare imaginii reglarea intensității lumnii reglarea tonului de culoare (filtre optice) modificarea contrastului pornirea / oprirea pompei suplimentare de apa zoom electronic ≥ 80x Canal suplimentar de apa prin care se poate pompa apa in jet pentru a permite curatarea colonului de mucus sau reziduri Spălarea obiectivului Imersibil Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare Descriere: Dermatoscop portabil cu adaptor compatibil pentru smartphone/tabletă. Cerințe tehnice minime: Magnificare: 10x. Sistem optic: lentilă de minimum 32 mm. Polarizare: sistem hibrid cu polarizare variabilă (polarizat/nepolarizat). Iluminare: LED-uri albe de intensitate mare + LED-uri UV (365 nm). Moduri de examinare: polarizat, nepolarizat, polarizare paralelă. Control: pentru ajustarea polarizării (Ex: buton scrolland-push). Alimentare: baterie reîncărcabilă. Design: portabil. Cerințe pentru adaptor smartphone/tabletă: Compatibilitate universală: adaptor MCC™ (MagnetiConnect®) sau echivalent. Fixare magnetică: fără a necesita îndepărtarea husei. Funcționalitate: captarea și stocarea imaginilor dermatoscopice direct pe dispozitivul mobil. Software dedicat. Accesorii incluse: husă de protecție, încărcător rapid. Garanție minimă 24 luni. Accesorii și consumabile incluse: Husă de protecție pentru dermatoscop. Cablu de încărcare. |  |  | 1096580
33100000-1 | 5 | Dermatoscop | Dermatoscop |  |  |  | Descriere: Dermatoscop portabil cu adaptor compatibil pentru smartphone/tabletă. Cerințe tehnice minime: Magnificare: 10x. Sistem optic: lentilă de minimum 32 mm. Polarizare: sistem hibrid cu polarizare variabilă (polarizat/nepolarizat). Iluminare: LED-uri albe de intensitate mare + LED-uri UV (365 nm). Moduri de examinare: polarizat, nepolarizat, polarizare paralelă. Control: pentru ajustarea polarizării (Ex: buton scrolland-push). Alimentare: baterie reîncărcabilă. Design: portabil. Cerințe pentru adaptor smartphone/tabletă: Compatibilitate universală: adaptor MCC™ (MagnetiConnect®) sau echivalent. Fixare magnetică: fără a necesita îndepărtarea husei. Funcționalitate: captarea și stocarea imaginilor dermatoscopice direct pe dispozitivul mobil. Software dedicat. Accesorii incluse: husă de protecție, încărcător rapid. Garanție minimă 24 luni. Accesorii și consumabile incluse: Husă de protecție pentru dermatoscop. Cablu de încărcare. |  |  | 28000
33100000-1 | 6 | Incubator termostat dispozitiv de laborator | Incubator termostat dispozitiv de laborator |  |  |  | Caracteristici Tehnice Capacitate: 10 litri. Domeniu de temperaturii: RT +5C рană la 65 С. Fluctualie tеmреrаturii: +0.5ОС. Rezolulie afisaj: 0.1 C. Dimensiuni interioare (L*D*H): 200 х22О х 230 mm. Dimensiuni ехtеriоаrе (L*D'kFI): 300 х 300 х 345 mm. Mod incălzire: incălzire ре З laturi, conveclie naturală. Consum energie: 100 W. Temporizator: Intеgrаl de la 0 la 99 оге si 59 minute. Greutate netă: 9.5 kg, Accesorii incluse: 2 rаfturi glisante și detașabile. |  |  | 25000
33100000-1 | 7 | Monitor Holter ТА | Monitor Holter ТА |  |  |  | Sistem de monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale (Holter TA / ABPM) Descriere: Sistemul de monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale (Holter TA / ABPM) este un dispozitiv medical portabil destinat măsurării automate și repetate a tensiunii arteriale pe o perioadă de 24–48 de ore, în condiții de viață obișnuite. Acesta permite evaluarea variațiilor tensionale diurne și nocturne, contribuind la diagnosticul și monitorizarea hipertensiunii arteriale. Sistemul include unitatea de înregistrare, manșetă și software de analiză a datelor. Caracteristici Generale și Parametri de Măsurare Metoda de măsurare: Oscilometrică Domeniul de măsurare presiune: diapazon 30 – 260 mmHg Precizia sistemului: ±3 mmHg sau 2% din valoarea măsurată. Validare clinică "" Dispozitivul trebuie să fie validat conform protocoalelor internaționale ESH (European Society of Hypertension) sau BHS (grad A/A)." Protecție la suprapresiune Sistem de siguranță pentru eliberarea automată a aerului la depășirea pragului de siguranță Construcție și Ergonomie Design: Dispozitiv compact, cu carcasă rezistentă la șocuri mecanice și dezinfectanți medicali. Interfață utilizator: Indicatori de stare (LED sau ecran integrat) pentru monitorizarea funcționării, nivelului bateriei și confirmarea înregistrării datelor."" Greutate: Maxim 200 - 300 g Alimentare baterii sau acumulatori reîncărcabili Comunicare PC " Interfață USB pentru programare și descărcarea datelor." Funcționalități și Confort Tehnologie de umflare: "Adaptarea automată a presiunii de umflare în funcție de valorile anterioare (logica fuzzy sau similar), pentru reducerea timpului de compresie și a disconfortului - opțional"" Buton de eveniment: Posibilitatea marcării manuale de către pacient a momentelor cu simptomatologie specifică Programare: "Intervalele de măsurare programabile individual pentru perioadele de zi și de noapte." Software de Analiză și Management Date Licențiere: Software cu licență completă, activată prin cheie hardware (dongle USB) sau cheie software permanentă (fără limitare în timp). Bază de date: "Gestionarea electronică a pacienților, cu funcții de căutare, arhivare/backup/export" Analiză statistică: "Calcularea mediilor tensionale (Total, Zi, Noapte). "Calculul indicelui de dipping, a sarcinii tensionale (pressure load) și a presiunii pulsului. Interpretare automată. Raportare: "Generare de rapoarte grafice (trenduri, histograme) și tabelare, cu posibilitatea exportului în format PDF sau Excel. Accesorii și Garanție ""Un Holter TA / ABPM la livrare va include: Unitate de înregistrare obligatoriu Minim 2 manșete reutilizabile, fără latex, dimensiuni diferite (ex: Adult Standard și Adult Large). Husă de protecție și centură/curele de fixare. Cablu de date și software de analiză. Garanție Minimum 24 luni Servicii Instalare, configurare și instruirea personalului medical la livrare." |  |  | 90000
2447554.16
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
F 088 / PSO AM-002; Ed./Rev. 2/0

## Specificaţii de preț
Anexa nr. 23
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021
Specificații de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1781609533980 din 16.06.2026
Obiectul de achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 35)
| Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea Estimată | Beneficiar | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount%
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11
| 33100000-1 | 1 | Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare 140402 | Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare 140402 | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 66666.66 | IMSP SR Causeni
| 33100000-1 | 2 | Higrometru psihrometric VIT-2 260640 | Higrometru psihrometric VIT-2 260640 | Bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 980 | IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii
| 33100000-1 | 3 | Sistem de video Gastro-Colonoscopie | Sistem de video Gastro-Colonoscopie | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1140327.5 | IMSP SR Cimișlia
| 33100000-1 | 4 | Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscooie | Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscooie | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1096580 | IMSP AMT Buiucani
| 33100000-1 | 5 | Dermatoscop | Dermatoscop | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 28000 | IMSP SR Cimișlia
| 33100000-1 | 6 | Incubator termostat dispozitiv de laborator | Incubator termostat dispozitiv de laborator | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 25000 | IMSP Spitalul de Stat
| 33100000-1 | 7 | Monitor Holter ТА | Monitor Holter ТА | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 90000 | IMSP AMT Buiucani
2447554.16
[7 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
F 088 / PSO AM-002; Ed./Rev. 2/0

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________