## INTELIGENT
Nr. Lot | Nr Lot Procedură | Denumire Lot | Denumire Poziției | Specificația Tehnică 2025 | Unitatea de măsură | Preț estimat fără TVA | IMSP Institutul de Medicină Urgentă | IMSP Institutul Mamei și Copilului | IMSP Spitalul CLinic BALTI | IMSP SPitalul CLinic Militar Central al Ministerului Apărării | IMSp SPitalul Clinic Municipal SFANTA TREIME | IMSp SPitalul CLinic REPUBLICAN Timofei MOȘNEAGA | IMSP Spitalul Raional CALARASI | IMSP SPitalul Raional CAUSENI | IMSP Spitalul Raional Drochia | IMSp SPitalul Raional Florești | IMSP Spitalul Raional UNGHENI | IMSP Spitalul Raional VULCANESTI | Cantitatea Totală | Suma Alocată | Comentarii IMU | Nr. Lot2 | Cod CAPCS | Cod CPV | Denumire Lot3 | Unitatea de măsură4 | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Model art | Țara de origine | Producător | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Ambalaj | Standarde de referinţă | Ofertant
1 | 1 | Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie | Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie | Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie 25G cu vârf silicon De unică folosință, steril Pentru manipularea țesuturilor, hemoragiei și sângerării (echivalent cu GRIESHABER® Backflush) | Bucată | 1575 |  |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 12 | 18900 |  | 1 | 1-41387 | 33100000-1 | Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie | Bucată | 12 | 2000 | 2400 | 24000 | 28800 | ADV DSP BACKFLU SH SOFT TIP,25G | USA | Alcon | Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie 25G cu vârf silicon, steril Catalog vitreo p.37 | 1 | 337.84; DM000381561 | Tetis International SRL
2 | 2 | Banda Shirmer nr.100 | Banda Shirmer nr.100 | Benzi oftalmice Schirmer pentru măsurarea producției lacrimale, folii gradate în ambalaj steril individual (ambalate în cutie până la 100 bucăți) | Bucată | 4.4 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 100 |  |  | 500 | 2200 |  | 2 | 2-41387 | 33100000-1 | Banda Shirmer nr.100 | Bucată | 500 | 4 | 4.32 | 2000 | 2160 | Bio Shirmer strips | India | BIO-TECH VISION CARE PVT. LTD. | Benzi oftalmice Schirmer pentru măsurarea producției lacrimale, folii gradate în ambalaj steril individual (ambalate în cutie până la 100 bucăți) | 1 | DM000644366 | Lenses Grup SRL
3 | 3 | Bastonase igienice auriculare N100 | Bastonase igienice auriculare N100 | Bastonase igienice auriculare pe băț de plastic. Ambalare până la 200 bucăți | Bucată | 0.069 |  |  | 1000 |  | 200 | [7 empty] | 1200 | 82.8 |  | 3 | 3-41387 | 33100000-1 | Bastonase igienice auriculare N100 | Bucată | 1250 | 0.0895 | 0.1074 | 111.875 | 134.25 | GT077-300 Cotton Swab | China | Ningbo Greetmed | Bastonase igienice auriculare pe băț de plastic. Ambalare 100 bucăți | 100 | DM000656086 | Natusana SRL
4 | 4 | Bastonase igienice auriculare pe lemn N100 | Bastonase igienice auriculare pe lemn N100 | Bastonase igienice auriculare pe băț de Lemn. Ambalare până la 200 bucăți | Bucată | 0.083 |  |  | 1000 | 500 | 200 | 600 |  | 2000 | 2000 |  | 5000 |  | 11300 | 937.9 |  | 4 | 4-41387 | 33100000-1 | Bastonase igienice auriculare pe lemn N100 | Bucată | 11353 | 0.1075 | 0.129 | 1220.4475 | 1464.537 | GT077-300 Cotton Swab | China | Ningbo Greetmed | Bastonase igienice auriculare pe băț de Lemn. Ambalare 100 bucăți | 100 | DM000656086 | Natusana SRL
5 | 5 | Burete absorbant oftalmic | Burete absorbant oftalmic | Bureti absorbanti fara scame (Bastonase tupfer oftalmologice), din celuloza comprimata cu proprietati inalt absorbante, sponge, steril, cu miner de plastic si buretele fixat in forma de triunghi, | Bucată | 4.525 | 2000 | 90 |  |  | 3000 | 2000 |  | 200 | 1000 | 100 | 50 | 1000 | 9440 | 42716 |  | 5 | 5-41387 | 33100000-1 | Burete absorbant oftalmic | Bucată | 9440 | 4.2 | 4.54 | 39648 | 42857.6 | Sspears #70001 | Grecia | SIDAPHARM P.C. | Bureti absorbanti fara scame (Bastonase tupfer oftalmologice), din celuloza comprimata cu proprietati inalt absorbante, sponge, steril, cu miner de plastic si buretele fixat in forma de triunghi, Catalog, p.12 | 1 | DM000623812 | Lenses Grup SRL
6 | 6 | Benzi de silicon | Benzi de silicon | Benzi de silicon pentru chirurgia dezlipirii de retina, circlaj 2 mm latimea, steril (echivalent G-34620 Geuder) | Bucată | 298.125 | [5 empty] | 100 | [6 empty] | 100 | 29812.5
7 | 7 | Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon | Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon | 1) Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon (sleeve); 2) Diametru 2,0 - 2,1 x 0,75 - 1,0 mm; 3)steril; 4) Din silicon; (echivalent G-34642 Geuder) | Bucată | 194.608 | [5 empty] | 25 | [6 empty] | 25 | 4865.2
8 | 8 | Tub de silicon | Tub de silicon | 1) Tub de silicon pentru intubare nazolacrimala; 2) Ø 0.94 mm silicon tube/ 53mm & 0.8 mmØ metallic probe - 53 mm; / + inca un Ø 1,18mm silicon tube / 40 mm long & 0.7mm Ø metallic probe | Bucată | 239.125 | [5 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | 4782.5
9 | 9 | Brilliant blue | Brilliant blue | solutie Brilliant blue G 0,025%, in ambalaj steril, (0,5 ml- 1,0 ml ), colorant pentru uz intraocular seringa preumpluta cu canula | Bucată | 750 |  |  |  | 60 | 100 | 80 |  | 45 |  |  |  |  | 285 | 213750 |  | 9 | 9-41387 | 33100000-1 | Brilliant blue | Bucată | 285 | 625 | 750 | 178125 | 213750 | BRILLIANT BLUE BIO BLUETM 90 | India | BIO-TECH VISION CARE PVT. LTD. | solutie Brilliant blue G 0,025%, in ambalaj steril, (0,5 ml ), colorant pentru uz intraocular seringa preumpluta cu canula | 1 | DM000706080 | Lenses Grup SRL
10 | 10 | Butelie de gas C3F8 pentru uz intraocular | Butelie de gas C3F8 pentru uz intraocular | Butelie de gas expansiv C3F8 pentru uz intraocular pentru tamponada retinei, volum 30-40 ml | Bucată | 570.2417 |  |  |  |  | 100 | 10 | [6 empty] | 110 | 62726.5833
11 | 11 | Butelie de gas SF6 pentru uz intraocular | Butelie de gas SF6 pentru uz intraocular | Butelie de gas expansiv SF6 pentru uz intraocular pentru tamponada retinei, volum 30-40 ml | Bucată | 570.2417 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 60 | 34214.5
12 | 12 | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular 6x4 cm, SMS | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 102x122 cm (+/- 2 cm), Material SMS, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă. | Bucată | 21.5 |  | 30 |  |  | 200 | 1000 |  | 200 |  |  | 300 |  | 1730 | 37195 |  | 12 | 12-41387 | 33100000-1 | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular 6x4 cm, SMS | Bucată | 1730 | 20.56 | 24.672 | 35568.8 | 42682.56 | Codul produsului: 701-001-S.3 | Turcia | ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 100x120 cm, Material SMS, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă. -conform fișa tehnică pentru codul 701-001-S.3 | 1 | CE DM000372847 | Lismedfarm SRL
13 | 13 | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular, 10x12 cm, SMS | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 100x120 cm (+/- 1 cm), Material SMS, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 10x12 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă. | Bucată | 25.35 | 1200 |  | 700 | 400 | 5500 | 3500 | 550 |  | 250 | 500 | 300 | 230 | 13130 | 332845.5 |  | 13 | 13-41387 | 33100000-1 | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular, 10x12 cm, SMS | Bucată | 13130 | 20.32 | 24.384 | 266801.6 | 320161.92 | Codul produsului: 701-001-S.4 | Turcia | ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 100x120 cm, Material SMS, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 10x12 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă. -conform fișa tehnică pentru codul 701-001-S.4 | 1 | CE DM000372847 | Lismedfarm SRL
14 | 14 | Canula cu vârf moale la polisare 25G | Canula cu vârf moale la polisare 25G | Canula cu vârf moale la polisare 25 G, angulata la 7-8 mm de la varf, 50 mm, steril, Pentru lustruirea și curățarea cortexului rezidual din punga capsulară în pregătirea pentru introducerea lentilei intraoculare. | Bucată | 9.75 |  |  | 400 |  | 3500 |  |  | 5 |  |  | 300 |  | 4205 | 40998.75
15 | 15 | Canula cu vârf moale la polisare 27G | Canula cu vârf moale la polisare 27G | Canula cu vârf moale la polisare 27 G, angulata la 7-10 mm de la varf, 40 mm, steril, Pentru lustruirea și curățarea cortexului rezidual din punga capsulară în pregătirea pentru introducerea lentilei intraoculare. | Bucată | 9.75 |  |  | 400 |  | 500 | 100 |  | 5 | 30 |  | 300 | 50 | 1385 | 13503.75
16 | 16 | Canula getabila 23G, angulată | Canula getabila 23G | Canula viscoelastic 23 G (60mm) (23x 7/8 in), 0,64x22mm, angulata 45 la 8- 10 mm de la varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril. | Bucată | 8.7358 |  |  |  | 100 | 2500 | 500 |  | 5 | 30 |  | 300 |  | 3435 | 30007.473 |  | 16 | 16-41387 | 33100000-1 | Canula getabila 23G, angulată | Bucată | 3435 | 8.9 | 9.61 | 30571.5 | 33010.35 | #125009 | USA | SURGISTAR INC. | Canula viscoelastic 23 G (60mm) (23x 7/8 in), 0,64x22mm, angulata 45 la 9 mm de la varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril. Catalog, p.39 | 1 | DM000792813 | Lenses Grup SRL
18 | 17 | Canula getabila 25G, angulată | Canula getabila 25G | Canula viscoelastic 25 G (50 mm) (25x 7/8 in) angulata la 8-10 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril. | Bucată | 12.8583 |  |  | 300 | 500 |  |  | 550 | 5 | 30 |  | 100 | 200 | 1685 | 21666.2917 |  | 17 | 17-41387 | 33100000-1 | Canula getabila 25G, angulată | Bucată | 1685 | 10.9 | 11.77 | 18366.5 | 19832.45 | #121280 | USA | SURGISTAR INC. | Canula viscoelastic 25 G (50 mm) (25x 7/8 in) angulata la 10 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril. Catalog, p.34 | 1 | DM000792778 | Lenses Grup SRL
20 | 18 | Canula getabila 27G, angulată | Canula getabila 27G | Canula viscoelastic 27 G (40 mm) (27x 7/8 in) angulata la 8-9 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril. | Bucată | 8.469 |  |  | 300 | 500 | 2500 | 3000 | 550 | 5 | 30 |  | 200 |  | 7085 | 60002.865 |  | 18 | 18-41387 | 33100000-1 | Canula getabila 27G, angulată | Bucată | 7085 | 8.9 | 9.61 | 63056.5 | 68086.85 | #125026 | USA | SURGISTAR INC. | Canula viscoelastic 27 G (40 mm) (27x 7/8 in) angulata la 8-9 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril. Catalog p.39 | 1 | DM000792814 | Lenses Grup SRL
21 | 19 | Canula getabila 27G, dreapta | Canula getabila 27G, dreapta | Canula viscoelastic 27 G , dreapta, soft tip (virf de silicon) . Vârfuri flexibile din silicon cu flux mare, care oferă acces blând la retină. | Bucata | 33.3333 | [5 empty] | 100 | [6 empty] | 100 | 3333.33
22 | 20 | Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția | Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția | Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția 27 G,40mm, angulata la 6-8 mm, BOND, steril | Bucată | 13.8353 |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  | 10 |  |  | 200 | 150 | 2360 | 32651.308 |  | 20 | 20-41387 | 33100000-1 | Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția | Bucată | 2360 | 13.6 | 14.69 | 32096 | 34668.4 | #125162 | USA | SURGISTAR INC. | Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția 27 G,40mm, angulata la 7 mm, BOND, steril Catalog, p.37 | 1 | DM000792801 | Lenses Grup SRL
23 | 21 | Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului | Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului | Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului - Kratz- 23 G, angulata la 8-9 mm de la varf, 60 mm, cu orificiu din partea superioara, steril, bent. | Bucată | 26.1 |  |  |  |  | 500 | 400 |  | 5 | 20 |  | 20 | 50 | 995 | 25969.5
25 | 22 | Capsuloretractor | Capsuloretractor, set din 5 | Flexibil, din polypropilen sau nylon, cu stopper ajustabil din silicon, steril , set din 4-5 dispozitive pentru stabilizarea capsulei, capete rotunjite pentru marirea ariei de suport. | Bucată | 520 | 30 | 1 |  | 50 | 80 | 5 |  |  |  |  | 10 | 30 | 206 | 107120 |  | 22 | 22-41387 | 33100000-1 | Capsuloretractor | Bucată | 206 | 480 | 576 | 98880 | 118656 | MIPL/D8 | India | Madhu Instruments PVT.LTD | Flexibil, din polypropilen sau nylon, cu stopper ajustabil din silicon, steril , set din 4-5 dispozitive pentru stabilizarea capsulei, capete rotunjite pentru marirea ariei de suport. | 1 | DM000391840 | Lenses Grup SRL
26 | 23 | Cartridj p/u operatii oftalmologice compatibil cu aparatul ALCON INFINITI | Cartridj p/u operatii oftalmologice compatibil cu aparatul ALCON INFINITI | cartridj III D p/u aparatul ALCON INFINITI | Bucată | 1447.85 | [9 empty] | 50 |  |  | 50 | 72392.5
28 | 24 | Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon | Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon | Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon | Bucată | 1833.3333 | 200 |  | 50 | 60 | 300 | 260 | 60 | [5 empty] | 930 | 1705000 |  | 24 | 24-41387 | 33100000-1 | Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon | Bucată | 930 | 2100 | 2520 | 1953000 | 2343600 | CEN FMS PACK,ACT ,.9U 45 BAL | USA | Alcon | Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon Alcon surgical product guide p.41 | 1 | 8065752201; DM000430832 | Tetis International SRL
29 | 25 | Casete combinate pentru cataracta şi vitrectomie Constellation | Casete combinate pentru cataracta şi vitrectomie | 1) Pentru Constellation Vision System: 25 g; 2) Sterile; | Bucată | 10026.65 |  |  |  |  | 80 | 246 | [6 empty] | 326 | 3268687.9 |  | 25 | 25-41387 | 33100000-1 | Casete combinate pentru cataracta şi vitrectomie Constellation | Bucată | 326 | 10900 | 13080 | 3553400 | 4264080 | 25+ CMB PAK 10K CPM,V,ST D 0.9 | USA | Alcon | 1) Pentru Constellation Vision System: 25 g; 2) Sterile; Catalog vitreo p.16 | 1 | 8065752450; DM000324187 | Tetis International SRL
30 | 26 | Casete pentru facoemulsificare Constellation | Casete pentru facoemulsificare C | 1) Casete pentru facoemulsificare la Constellation Vision System Alcon; 2)Sterile; | Bucată | 2290 |  | 30 |  |  |  | 300 | [6 empty] | 330 | 755700 |  | 26 | 26-41387 | 33100000-1 | Casete pentru facoemulsificare Constellation | Bucată | 330 | 2330 | 2796 | 768900 | 922680 | 0.9 MM TRIPLESS PHACO PAK | USA | Alcon | 1) Casete pentru facoemulsificare la Constellation Vision System Alcon; 2)Sterile; Catalog vitreo p.23 | 1 | 8065751155; DM000324185 | Tetis International SRL
31 | 27 | Chandelier compatibil cu Alcon Constellation 25G | Chandelier compatibil cu Alcon Constellation 25G | Chandelier compatibil cu Alcon Constellation, 25 G, Include trocar/canula, Permite ajustarea nivelului de iluminare, Steril | Bucată | 2604.475 |  |  |  |  | 30 | 12 | [6 empty] | 42 | 109387.95
32 | 28 | Cirlige iriene (Iris retractors) | Cirlige iriene (Iris retractors) | Flexibile, din polypropilen albastru sau nylon, sterile, cu stopper ajustabil din silicon. | Bucată | 248 |  |  |  | 50 | 70 | 5 |  |  |  |  | 5 | 40 | 170 | 42160 |  | 28 | 28-41387 | 33100000-1 | Cirlige iriene (Iris retractors) | Bucată | 170 | 322 | 386.4 | 54740 | 65688 | IRIS RETRACTOR | India | BIO-TECH VISION CARE PVT. LTD. | Flexibile, din polypropilen albastru sau nylon, sterile, cu stopper ajustabil din silicon. | 1 | DM000565015 | Lenses Grup SRL
33 | 29 | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc | Cu cartuș pentru incizie 2.4-2.75 mm, steril, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector, steril -compatibil cu cristalinul, getabile. Acri1ic,metacrilat,hidrofob,copolimer. Optic biconvex, asimetric anterior, 6,0 mm, haptica 13 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refracție: 1,55, obligator să fie indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400 nm. Constanta A: metoda biometrică 118,3 - 118,4, metoda prin imersie 118,7, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D, pasul de 0,5 - 1,0 D pentru gama dioptrica +31.0 - +40.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii.*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. | Bucată | 1660.8333 | 300 |  | 100 |  | 500 |  | 50 |  |  |  | 10 |  | 960 | 1594400 |  | 29 | 29-41387 | 33100000-1 | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc | Bucată | 960 | 2150 | 2150 | 2064000 | 2064000 | Lentila i/o SA60AT | USA | Alcon | Cu cartuș pentru incizie 2.4-2.75 mm, steril, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector, steril - compatibil cu cristalinul, getabile. Acri1ic,metacrilat,hidrofob,copolimer. Optic biconvex, asimetric anterior, 6,0 mm, haptica 13 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refracție: 1,55, obligator să fie indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400 nm. Constanta A: metoda biometrică 118,3 - 118,4, metoda prin imersie 118,7, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D, pasul de 0,5 - 1,0 D pentru gama dioptrica +31.0 - +40.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii.*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG- laser compatibili. Alcon surgical product guide p.18 | 1 | SA60AT; DM000001567 | Tetis International SRL
34 | 30 | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuș inclus | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuș inclus | Cu cartuș pentru incizia 2.4-2.75mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile.Acrilic,metacrilat, hidrofob,copolimer. Optic biconvex, asimetric anterior, 6,0 mm, haptica 13 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refracție: 1,55, obligator să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior. UV filtru 400nm, filtru lumina albastra. Constanta A: metoda biometrică 118,7, metoda prin imersie 119,0, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica +6.0 - +30.0D. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. | Bucată | 2936.6667 | 150 | 6 | 100 | 40 | 500 | 1000 | 50 |  |  |  | 10 |  | 1856 | 5450453.3333 |  | 30 | 30-41387 | 33100000-1 | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuș inclus | Bucată | 1856 | 3810 | 3810 | 7071360 | 7071360 | Lentila i/o SN60WF | USA | Alcon | Cu cartuș pentru incizia 2.4-2.75mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile.Acrilic,metacrilat, hidrofob,copolimer. Optic biconvex, asimetric anterior, 6,0 mm, haptica 13 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refracție: 1,55, obligator să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior. UV filtru 400nm, filtru lumina albastra. Constanta A: metoda biometrică 118,7, metoda prin imersie 119,0, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica +6.0 - +30.0D. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG- laser compatibili. Alcon surgical product guide p.16 | 1 | SN60WF; DM000001572 | Tetis International SRL
35 | 31 | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus | Acrilic, hidrofilic, asferic, D=6,0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11,0 mm. Angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.46. Constanta A118,5, gama dioptrică +0.0 - +30 D. Pasul de 0.5-1.0 pentru gama dioptrica +0.0...+9.0D. Pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 10.0...+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Constanta A: metoda biometrică 118,0, metoda prin imersie 118,5, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. | Bucată | 1056.2917 | 50 | 8 | 300 | 250 | [5 empty] | 450 | 250 |  | 1308 | 1381629.5
36 | 32 | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcat in injector | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcat in injector | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe, acrilic, hidrofilic, asferic.D=6.0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11.0. Constanta A metoda biometrica 118.0 , metoda prin imersie 118.5. Indice de refractie - 1.46. Gama dioptrică: 0,0D +10,0D cu pasul de 0,5 -1,0 D, gama dioptrica +10,0 +30,0 cu pasul de 0.5 . Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Preincarcat in injector , pentru incizia de 1,8 - 2,2 mm. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru. | Bucată | 1074.4417 | 250 |  | 400 | 100 | [6 empty] | 50 |  | 800 | 859553.3333 |  | 32 | 32-41387 | 33100000-1 | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcat in injector | Bucată | 800 | 1254 | 1254 | 1003200 | 1003200 | Akreos Adapt AO Preloaded AO60PLC | SUA | Bausch&Lomb | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe, acrilic, hidrofilic, asferic.D=6.0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11.0. Constanta A metoda biometrica 118.0 , metoda prin imersie 118.5. Indice de refractie - 1.46. Gama dioptrică: 0,0D +10,0D cu pasul de 0,5 -1,0 D, gama dioptrica +10,0 +30,0 cu pasul de 0.5 . Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Preincarcat in injector , pentru incizia de 1,8 - 2,2 mm. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru. | 1 | DM000558850 | Lenses Grup SRL
37 | 33 | Cristalin artificial camera posterioara, fixare, foramen in haptica | Cristalin artificial camera posterioara, fixare, foramen in haptica | Optic biconvex, 7,0 mm, haptica 12,5 mm. Angulatia hapticelor: 5° Indice de refracție: 1,49. Constanta A: metoda biometrică 118,8. Gama dioptrica: +10D - +30D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. | Bucată | 533.3333 | 5 | 2 | [10 empty] | 7 | 3733.3333
38 | 34 | Cristalin artificial camera posterioara, foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus | Cristalin artificial camera posterioara, foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus | Cu cartuș pentru incizia 2.4-2.75mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile, Cartuș steril, getabil. Material lentila: acrilat metacrilat, hidrofob, copolimer . Optic biconvex, 6,0 mm, asimetric anterior. Material haptica: PMMA, haptica 13 mm, Angulatia hapticelor: 10° Indice de refracție: 1,55, obligator indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400nm. Constanta A: metoda biometrică 118,8, metoda prin imersie 119,2, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica +6,0 - +30,0D. Pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. * | Bucată | 1325 | 250 | 2 | 100 |  |  | 400 | 30 |  |  | 30 | 20 |  | 832 | 1102400 |  | 34 | 34-41387 | 33100000-1 | Cristalin artificial camera posterioara, foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus | Bucată | 832 | 1720 | 1720 | 1431040 | 1431040 | Lentila i/o MA60AC | USA | Alcon | Cu cartuș pentru incizia 2.4-2.75mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile, Cartuș steril, getabil. Material lentila: acrilat metacrilat, hidrofob, copolimer . Optic biconvex, 6,0 mm, asimetric anterior. Material haptica: PMMA, haptica 13 mm, Angulatia hapticelor: 10° Indice de refracție: 1,55, obligator indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400nm. Constanta A: metoda biometrică 118,8, metoda prin imersie 119,2, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica +6,0 - +30,0D. Pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 - + 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG- laser compatibili. *Alcon surgical product guide p.19 | 1 | MA60AC; DM000269792 | Tetis International SRL
39 | 35 | Cristalin artificial camera posterioare foldabil cu injector unica folosință | Cristalin artificial camera posterioare foldabil cu injector unica folosință | Pe suport, LIO poster, foldabil, hidrofilic, acrilic, optica=6,0 mm, BiConvex 1-1=12,5 mm, tip C, Constanta A: metoda biometrică - 118,2, metoda prin imersie - 118,5. Indice de refractie 1.46. Gama dioptrică: +l,0D - +40,0D. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrica + 1.0 -+ 8.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 8.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. cu injector unica folosință compatibil cu cristalinul cu bagheta de ajustare a LIO sau injector unică folosință cu cristaline foldabile incorporate. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. | Bucată | 682.5 |  |  | 100 |  |  | 150 |  | 120 |  |  | 50 |  | 420 | 286650 |  | 35 | 35-41387 | 33100000-1 | Cristalin artificial camera posterioare foldabil cu injector unica folosință | Bucată | 420 | 790 | 790 | 331800 | 331800 | B-lens | Israel | HANITA LENSES R.C.A LTD. | Pe suport, LIO poster, foldabil, hidrofilic, acrilic, optica=6,0 mm, BiConvex 1- 1=12,5 mm, tip C, Constanta A: metoda biometrică - 118,2, metoda prin imersie - 118,5. Indice de refractie 1.46. Gama dioptrică: +l,0D - +40,0D. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrica + 1.0 -+ 8.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 8.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. cu injector unica folosință compatibil cu cristalinul cu bagheta de ajustare a LIO sau injector unică folosință cu cristaline foldabile incorporate. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV | 1 | DM000322503 | Lenses Grup SRL
40 | 36 | Cristalin artificial camera posterioare foldabil preincarcat in injector | Cristalin artificial camera posterioare foldabil preincarcat in injector | Cristalin artificial camera posterioare foldabil, hidrofilic, acrilic, asferic, biconvex optica=6,0 mm, , haptica H=13,0 mm, tip S, Constanta A, metoda biometrica - 118,56, metoda prin imersie 118,9. Indice de refractie - 1.46 Gama dioptrică: -5.0D +40,0D. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrica -5.0 -+ 10.0D, + 30.0 -+ 40.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 10.0 -+30.0.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. cristalinul preincarcat in injector pentru incizia până la 2,2 mm . *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. | Bucată | 991.6667 |  |  | 200 |  | 100 |  | 500 | [5 empty] | 800 | 793333.3333 |  | 36 | 36-41387 | 33100000-1 | Cristalin artificial camera posterioare foldabil preincarcat in injector | Bucată | 800 | 1120 | 1120 | 896000 | 896000 | SeeLens AF | Israel | HANITA LENSES R.C.A LTD. | Cristalin artificial camera posterioare foldabil, hidrofilic, acrilic, asferic, biconvex optica=6,0 mm, , haptica H=13,0 mm, tip S, Constanta A, metoda biometrica - 118,56, metoda prin imersie 118,9. Indice de refractie - 1.46 Gama dioptrică: -5.0D +40,0D. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrica -5.0 -+ 10.0D, + 30.0 - + 40.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 10.0 -+30.0.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. cristalinul preincarcat in injector pentru incizia până la 2,2 mm . *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili | 1 | DM000322509 | Lenses Grup SRL
41 | 37 | Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. | Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. | Pe suport, acrilic hydrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11.0-11.5mm, margina posterioara patrat la 360 °, UV filtru, indice de refracție: 1,46. Constanta A: metoda biometrică 118,16- 118,2, metoda prin imersie 118,5 - 118,52, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: minus -5,0D ... +40,0D. Pasul de 0.5D - 1.0 D pentru gama dioptrica -5.0 ...+ 8.0D și +30,0D...+40,0D. Pe 4 piciorușe Pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 8.5 -+ 29,5D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Injector unica folosința compatibil cu cristalinul pentru incizia până la 2.4mm cu bagheta de ajustare sau cartuș în plan. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. | Bucată | 682.5 |  |  | 300 |  | 800 | [5 empty] | 40 |  | 1140 | 778050
42 | 38 | Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. | Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. | Pe suport, acrilic hydrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11.0 la lentile de la 10,0D-11.5mm mai mici de 9,0 D, margina posterioara patrat la 360 °, UV filtru, indice de refracție: 1,46: A -constanta 118.5 (emersia), Gama dioptrică - -5,0D....+ 40,0D; pasul 0,5D la LIO de la + 8,5D pînă la +30,0D, restul LIO cu pasul 1,0D; pentru implantarea în sac cristalinian sau în sulcus. Injector unica folosința compatibil cu cristalinul pentru incizia până la 2.4mm cu bagheta de ajustare, cartuș în plan. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. | Bucată | 691.6667 |  |  | 300 |  | 800 |  |  | 60 |  |  | 40 | 200 | 1400 | 968333.3333
44 | 39 | Cristalin artificial multifocal | Cristalin artificial multifocal | Cristalin multifocal, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofob, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic biconvex, asferic cu zona difractiva de 4.5 mm.. Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.1. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +0.5...+1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. | Bucată | 9889.2917 |  |  | 10 | 5 | 15 | 10 | [6 empty] | 40 | 395571.6667 |  | 39 | 39-41387 | 33100000-1 | Cristalin artificial multifocal | Bucată | 40 | 12856 | 12856 | 514240 | 514240 | Lentila i/o TFNT00 | USA | Alcon | Cristalin multifocal, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofob, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic biconvex, asferic cu zona difractiva de 4.5 mm.. Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.1. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +0.5...+1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG- laser compatibili. Alcon surgical product guide p.22 | 1 | TFNT00; DM000390687 | Tetis International SRL
45 | 40 | Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic | Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic | Acrilic, metacrilat, hidrofob, copolimer. Cu cartuș, termen de sterilitate minim 24 luni, Optica 6,0 mm, haptica 13mm, asferic. Angulatia hapticelor 0 grade. Optica biconvex, toric, cilindru 1,0 - 6,0D. Indice de refracție: 1,55. Constanta A metoda biometrica: 119,0. Gama dioptrica: +6.0D --> +34,0D. Pasul 0.5 - 1.0 pentru gama +31.0...+34.0D si pasul 0.5 pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D. Puterea cilindrului lentilei intraoculare +1,0...+ 6,0D. . | Bucată | 6969.1667 |  |  | 10 | 5 | 20 | 10 |  |  |  |  | 4 |  | 49 | 341489.1667 |  | 40 | 40-41387 | 33100000-1 | Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic | Bucată | 49 | 9050 | 9050 | 443450 | 443450 | Lentila i/o SN6ATx | USA | Alcon | Acrilic, metacrilat, hidrofob, copolimer. Cu cartuș, termen de sterilitate minim 24 luni, Optica 6,0 mm, haptica 13mm, asferic. Angulatia hapticelor 0 grade. Optica biconvex, toric, cilindru 1,0 - 6,0D. Indice de refracție: 1,55. Constanta A metoda biometrica: 119,0. Gama dioptrica: +6.0D --> +34,0D. Pasul 0.5 - 1.0 pentru gama +31.0...+34.0D si pasul 0.5 pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D. Puterea cilindrului lentilei intraoculare +1,0...+ 6,0D. .Alcon surgical product guide p.17 | 1 | SN6ATx; DM0000015xx | Tetis International SRL
46 | 41 | Cristalin artificial, forma S, foldabil, preincarcat | Cristalin artificial, forma S, foldabil, preincarcat | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, hidrofilic, acrilic, asferic, biconvex optica=6,0 mm, , haptica H=13,0 mm, tip S, angulatia hapticelor 5°. Constanta A: metoda biometrica 119.0 , metoda prin imersie 118.5. Indice de refractie - 1.48. Gama dioptrică: +5.0D +35,0D. Pasul de 1.0 D pentru gama dioptrica +5.0D - +10.0D, +31.0D - +35.0D, pasul de 0.5D pentru gama dioptrica +10.5D -+30.0.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Cristalinul preincarcat in injector pentru incizia până la 2,2 mm . * Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. | Bucată | 1190 | 5 |  |  |  | 20 | 450 | [6 empty] | 475 | 565250
47 | 42 | Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala) | Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala) | Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala). Lama de 1.2-1.3 mm (20 G) cu tăiş bilateral, drept, steril. Material - otel inoxidabil. (Scleral Knife) | Bucată | 60.6761 | 48 | 30 |  |  | 500 | 1500 |  |  |  |  | 5 |  | 2083 | 126388.3163 |  | 42 | 42-41387 | 33100000-1 | Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala) | Bucată | 2083 | 60 | 72 | 124980 | 149976 | MVR 20G | India | SHAH EYE CARE PRIVATE LIMITED | Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala). Lama de 1.2 (20 G) cu tăiş bilateral, drept, steril. Material - otel inoxidabil. (Scleral Knife). Catalog, p.4 | 1 | DM000761091 | Lenses Grup SRL
48 | 43 | Cutit oftalmic chirurgical 45 grade | Cutit oftalmic chirurgical 45 grade | Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din otel inoxidabil dur, lama dreapta, cu tais lateral sub unghi 45 grade, satinat, steril (echivalent cu cuțitul MST45) Disecție sclerală lamelară (Stab/Side port) | Bucata | 66.1722 | 12 | 54 |  |  | 200 | 350 |  |  | 200 |  | 5 |  | 821 | 54327.3762 |  | 43 | 43-41387 | 33100000-1 | Cutit oftalmic chirurgical 45 grade | Bucata | 821 | 60 | 72 | 49260 | 59112 | SP-45.0 | India | SHAH EYE CARE PRIVATE LIMITED | Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din otel inoxidabil dur, lama dreapta, cu tais lateral sub unghi 45 grade, satinat, steril (echivalent cu cuțitul MST45) Disecție sclerală lamelară (Stab/Side port). Catalog, p.3 | 1 | DM000761011 | Lenses Grup SRL
49 | 44 | Cutit oftalmic chirurgical model crescent 60 grade | Cutit oftalmic chirurgical model crescent | Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din otel inoxidabil dur, lama pentru incizie crescenta, 2.2- 2.3 mm, angulat , teșita în sus, satinat, steril | Bucata | 115 |  | 12 |  |  | 100 | 120 |  |  |  | 10 | 5 |  | 247 | 28405 |  | 44 | 44-41387 | 33100000-1 | Cutit oftalmic chirurgical model crescent 60 grade | Bucata | 247 | 107 | 128.4 | 26429 | 31714.8 | CRESCENT BEVEL UP 2.3 mm MCU 26 | Japonia | MANI, INC. | Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din otel inoxidabil dur, lama pentru incizie crescenta, 2.3 mm, angulat , teșita în sus, satinat, steril. Catalog,p.8 | 1 | DM000303795 | Lenses Grup SRL
50 | 45 | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 1.2 mm | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 1.2 mm | Cutit microchirurgical (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de 1.2-1.4 mm cu tăiş lateral, steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit) forma conică, lungime cap 6,5mm + 0,2 , unghi 45grade, lama bilaterală, lungime lama 2,0 + 0,2mm, lațimea tăietoare - 0,2-0,3mm (Slit Knife) | Bucată | 63.2043 |  |  | 100 | 150 | 500 | 600 |  |  |  |  | 50 | 220 | 1620 | 102390.966 |  | 45 | 45-41387 | 33100000-1 | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 1.2 mm | Bucată | 1620 | 61 | 73.2 | 98820 | 118584 | KR 12 | India | SHAH EYE CARE PRIVATE LIMITED | Cutit microchirurgical (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de 1.2 mm cu tăiş lateral, steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit) forma conică, lungime cap 6,5mm + 0,2 , unghi 45grade, lama bilaterală, lungime lama 2,0 mm, lațimea tăietoare - 0,2 mm (Slit Knife) | 1 | DM000761020 | Lenses Grup SRL
51 | 46 | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.6 mm | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.6 mm | Cutit oftalmic pentru chirurgia globului ocular (incizie de baza in chirurgia cataractei), 2.6 mm. Cutit cu miner complet, latimea lamei 2.6 mm, satinat, angulat sub unghi de 45 grade, cu tais lateral, cu marker de 2 mm. Material - otel inoxidabil (aleaj - austenit | Bucată | 85.0167 | 600 | 18 | [10 empty] | 618 | 52540.2984 |  | 46 | 46-41387 | 33100000-1 | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.6 mm | Bucată | 618 | 69 | 82.8 | 42642 | 51170.4 | SLIT ANGLED SB 2.6MM | India | SHAH EYE CARE PRIVATE LIMITED | Cutit oftalmic pentru chirurgia globului ocular (incizie de baza in chirurgia cataractei), 2.6 mm. Cutit cu miner complet, latimea lamei 2.6 mm, satinat, angulat sub unghi de 45 grade, cu tais lateral, cu marker de 2 mm. Material - otel inoxidabil (aleaj - austenit Catalog, p.3 | 1 | DM000761028 | Lenses Grup SRL
52 | 47 | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.75 mm | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.75 mm | Cutit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.75 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral, dublu teșit, lungime cap 8 mm, lungime lamă 3,2 mm, lățimea tăietoare 0.35 + 0,2 mm, steril. Material - otel inoxidabil. (echivalent CLEAR CORNEAL KNIVES) | Bucată | 103.6083 |  | 6 |  | 100 |  | 200 | [6 empty] | 306 | 31704.15 |  | 47 | 47-41387 | 33100000-1 | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.75 mm | Bucată | 306 | 134.2068 | 161.0482 | 41067.2808 | 49280.7492 | CCR-275AGF | Japonia | Kai Industries Co., Ltd. | Cutit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.75 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral, dublu teșit, lungime cap 8 mm, lungime lamă 3,2 mm, lățimea tăietoare 0.35 + 0,2 mm, steril. Material - otel inoxidabil. (echivalent CLEAR CORNEAL KNIVES) | 1 | DM000500031 | Imunotehnomed SRL
53 | 48 | Cutit oftalmic pentru incizie corneară de baza 2.2 mm | Cutit oftalmic pentru incizie corneară de baza 2.2 mm | Cutit microchirurgical oftalmic pentru chirurgia globului ocular, ( pentru incizie corneeană de baza) 2,2 mm. Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.2 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral. Dual bevel. Steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit). (Slit knife 2.2 mm angled double bevel) | Bucată | 105.476 | 400 | 12 | 700 | 300 | 3000 |  | 550 |  |  | 500 | 50 | 220 | 5732 | 604588.432 |  | 48 | 48-41387 | 33100000-1 | Cutit oftalmic pentru incizie corneară de baza 2.2 mm | Bucată | 5732 | 61 | 73.2 | 349652 | 419582.4 | KR DB 22 | India | SHAH EYE CARE PRIVATE LIMITED | Cutit microchirurgical oftalmic pentru chirurgia globului ocular, ( pentru incizie corneeană de baza) 2,2 mm. Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.2 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral. Dual bevel. Steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit). (Slit knife 2.2 mm angled double bevel) Catalog, p.3 | 1 | DM000761043 | Lenses Grup SRL
54 | 49 | Cuțit oftalmic pentru largirea inciziei de baza 5.5 mm | Cuțit oftalmic pentru largirea inciziei de baza 5.5 mm | Cuțit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru largirea inciziei de baza in chirurgia cataractei). Cutit satinat, angulat, cu lățimea lamei de 5,5 mm, cu tăiș lateral, dublu teșit, cu unghi 45 grade, steril. Miner complet. (Implant Knife) | Bucată | 140 |  | 6 | [10 empty] | 6 | 840 |  | 49 | 49-41387 | 33100000-1 | Cuțit oftalmic pentru largirea inciziei de baza 5.5 mm | Bucată | 6 | 170 | 204 | 1020 | 1224 | MRS55 | Japan | Mani Inc. | Cuțit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru largirea inciziei de baza in chirurgia cataractei). Cutit satinat, angulat, cu lățimea lamei de 5,5 mm, cu tăiș lateral, dublu teșit, cu unghi 45 grade, steril. Miner complet. (Implant Knife) Catalog, p.9 | 1 | DM000303792 | Lenses Grup SRL
55 | 50 | Dispozitive intubatie lacrimala | Dispozitive intubatie lacrimala | Dispozitive intubatie lacrimala cu 2 probe, 23 G x 11 cm, varfuri in oliva, tub silicon 300-350 mm, in set, Proiectat pentru tratamentul chirurgical, repararea și irigarea sistemului nazolacrimal | Bucată | 350 | 2 |  |  |  |  | 5 | 5 | [5 empty] | 12 | 4200 |  | 50 | 50-41387 | 33100000-1 | Dispozitive intubatie lacrimala | Bucată | 12 | 320 | 384 | 3840 | 4608 | Codul produsului: OSL23C | Turcia | TEKNOMEK MEDIKAL MALZEMELERI SAN. VE TIC. LTD. STI | Dispozitive intubatie lacrimala cu 2 probe, 23 G x 11 cm, varfuri in oliva, tub silicon 350 mm, in set, Proiectat pentru tratamentul chirurgical, repararea și irigarea sistemului nazolacrimal -conform catalogul pentru codul OSL23C | 1 | CE DM000499754 | Lismedfarm SRL
56 | 51 | Foarfece endooculare cu tăiere vertical | Foarfece endooculare cu tăiere vertical | Foarfece endooculare 25 G cu tăiere verticala, mobila partea proximala, steril | Bucată | 3253.7582 |  | 3 |  |  | 24 | 6 | [6 empty] | 33 | 107374.0218
57 | 52 | Foarfece endooculare Curved | Foarfece endooculare Curved | Foarfece endooculare 25 G Curved, steril | Bucată | 2013.1945 |  | 3 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 20 | 29 | 58382.6405 |  | 52 | 52-41387 | 33100000-1 | Foarfece endooculare Curved | Bucată | 29 | 2388.7709 | 2866.5251 | 69274.3561 | 83129.2279 | Foarfece endocular 25G (Codul produsului:OI-2253- 25G) | India | OVATION INTERNATIO NAL | Foarfece endooculare 25 G Curved, steril. (Catalog, pag.47) Facturare N1. | 1 | DM000380396 | Dita EstFarm SRL
58 | 53 | Hialuronat de sodiu 1% | Hialuronat de sodiu 1% | Hialuronat de sodiu 1% - 1.0 ml (menținerea spațiului, manipulare ușoară). în seringa sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterila, apirogena. Viscozitate circa 30.000 mPas osmolitate 270-400mOsm/kg | Bucată | 137.4583 | 500 |  | 300 | 300 | 2000 | 500 | 80 |  | 20 |  | 50 | 50 | 3800 | 522341.6667 |  | 53 | 53-41387 | 33100000-1 | Hialuronat de sodiu 1% | Bucată | 3800 | 124.9 | 134.89 | 474620 | 512582 | BioHyalur 1ml | India | BIOTECH OPHTHALMIC S PVT. LTD. | Hialuronat de sodiu 1% - 1.0 ml (menținerea spațiului, manipulare ușoară). în seringa sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterila, apirogena. Viscozitate circa 30.000 mPas osmolitate 270-400mOsm/kg | 1 | DM000570531 | Lenses Grup SRL
59 | 54 | Hialuronat de sodiu 1,4% | Hialuronat de sodiu 1,4% | Hialuronat de sodiu 1,4% - 1.0 ml (menținerea spațiului camerei anterioare globului ocular intraoperator, posedă viscozitatea 40.000 - 60.000mPas, manipulare ușoară). în seringa sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterila. | Bucata | 250 | 20 | 6 |  |  | 2000 | 900 | 80 |  | 20 |  | 50 | 50 | 3126 | 781500 |  | 54 | 54-41387 | 33100000-1 | Hialuronat de sodiu 1,4% | Bucata | 3126 | 238 | 257.04 | 743988 | 803507.04 | BioHyalur plus | India | BIOTECH OPHTHALMIC S PVT. LTD. | Hialuronat de sodiu 1,4% - 1.0 ml (menținerea spațiului camerei anterioare globului ocular intraoperator, posedă viscozitatea 400 000 - 600 000 mPas, manipulare ușoară. în seringa sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterila. | 1 | DM000644302 | Lenses Grup SRL
60 | 55 | Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului | Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului | Implant oftalmic biocompatibil, sistemul de drenaj, lungimea 2,64mm. Diametrul lumenului 50 μm, diametrul extern 0,4mm; 27G, preloaded. | Bucată | 12323.333 |  |  |  |  | 10 | 5 | 5 | [5 empty] | 20 | 246466.66
61 | 56 | Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip Cionni | Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip CionniInel capsular de tensiune | Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip Cionni, cu 2 inele de fixare, dreapta si stinga, material PMMA, steril | Bucata | 580 | 3 |  |  | 50 | 100 | 5 | 20 |  |  | 5 |  | 30 | 213 | 123540 |  | 56 | 56-41387 | 33100000-1 | Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip Cionni | Bucata | 213 | 580 | 580 | 123540 | 123540 | CC10LR | India | Aurolab | Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip Cionni, cu 2 inele de fixare, dreapta si stinga, material PMMA, steril | 1 | DM000530476 | Lenses Grup SRL
62 | 57 | Inel intracapsular steril 10/11 | Inel intracapsular steril | Inel intracapsular steril: oval, policarbonatmetacrilat dimensiuni: 10/11 mm | Bucată | 183.3333 |  |  | 50 | 50 | 100 |  | 50 |  |  | 5 |  | 25 | 280 | 51333.3184 |  | 57 | 57-41387 | 33100000-1 | Inel intracapsular steril 10/11 | Bucată | 280 | 210 | 210 | 58800 | 58800 | CTR 10 CTR 11 | India | Aurolab | Inel intracapsular steril: oval, policarbonatmetacrilat dimensiuni: 10/11 mm | 1 | DM000530471 DM000530472 | Lenses Grup SRL
63 | 58 | Inel intracapsular steril 12/13 | Inel intracapsular steril | Inel intracapsular steril: oval, policarbonatmetacrilat dimensiuni: 12/13 mm | Bucată | 183.3333 | 15 |  | 50 | 50 | 100 | 10 | 20 |  | 10 | 5 |  | 25 | 285 | 52250 |  | 58 | 58-41387 | 33100000-1 | Inel intracapsular steril 12/13 | Bucată | 285 | 210 | 210 | 59850 | 59850 | CTR 12 CTR 13 | India | BIOTECH OPHTHALMIC S PVT. LTD. | Inel intracapsular steril: oval, policarbonatmetacrilat dimensiuni: 12/13 mm | 1 | DM000644352 DM000644353 | Lenses Grup SRL
64 | 59 | Manson de silicon pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System | Manson de silicon pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System | 1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) Manson de silicon, steril, de unica folosinta, 0,9 mm, Ultra, pentru incizia 2.2-2.5 mm. | Bucată | 322.5 |  |  |  |  | 50 | [6 empty] | 200 | 250 | 80625 |  | 59 | 59-41387 | 33100000-1 | Manson de silicon pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System | Bucată | 250 | 419 | 502.8 | 104750 | 125700 | Assy ship kit 0,9mm ultra | USA | Alcon | 1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) Manson de silicon, steril, de unica folosinta, 0,9 mm, Ultra, pentru incizia 2.2-2.5 mm. Alcon surgical product guide p.47 | 1 | 8065750517; DM000390680 | Tetis International SRL
66 | 60 | Marcher chirurgical | Marcher chirurgical | Marcher chirurgical (carioca pentru marcare în chirurgia oftalmică, fiecare ambalată sterilă) cu vârf Tip Ultra fin (0,5 mm) | Bucată | 100.6166 |  | 5 |  | 10 | 200 | 100 | 10 |  |  | 10 |  | 2 | 337 | 33907.809
67 | 61 | Pense endooculare ILA | Pense endooculare ILA | Pense endooculare pentru intervenții Grieshaber DSP Tips: ILA 25 G pentru pilingul membrane limitante, steril | Bucată | 2480 |  | 1 |  |  | 80 | 6 | [5 empty] | 25 | 112 | 277760 |  | 61 | 61-41387 | 33100000-1 | Pense endooculare ILA | Bucată | 112 | 3220 | 3864 | 360640 | 432768 | REVOLUT ION DSP 25GA+ILM FORCEP | USA | Alcon | Pense endooculare pentru intervenții Grieshaber DSP Tips: ILA 25 G pentru pilingul membrane limitante, steril Catalog vitreo p.32 | 1 | 705.44P; DM000381566 | Tetis International SRL
68 | 62 | Pense endooculare Tips: MAX Grip | Pense endooculare Tips: MAX Grip | Pense endooculare pentru intervenții Grieshaber DSP Tips: MAX Grip 25 G pentru membrane gliale, steril | Bucată | 2480 |  | 1 |  |  | 80 | 6 | [5 empty] | 35 | 122 | 302560 |  | 62 | 62-41387 | 33100000-1 | Pense endooculare Tips: MAX Grip | Bucată | 122 | 3220 | 3864 | 392840 | 471408 | MAXGrip ® REV DSP,25G | USA | Alcon | Pense endooculare pentru intervenții Grieshaber DSP Tips: MAX Grip 25 G pentru membrane gliale, steril Catalog vitreo p.33 | 1 | 705.13P; DM000381562 | Tetis International SRL
69 | 63 | Perfluoro-decalin | Perfluoro-decalin | sol. perfluorocarbon sterila, preincarcata in seringa de 7 ml. | Mililitru | 106.14 |  |  |  |  | 120 | 280 | [6 empty] | 400 | 42456
71 | 64 | Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu Constellation Vision System | Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu Constellation Vision System | Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu Constellation Vision System 1)Sterila; 2) Unica folosinta; 3) 20GA; | Bucată | 2625 |  | 6 |  |  | 6 | 36 | [6 empty] | 48 | 126000
73 | 65 | PIESE p/u irigatie-aspiratie compatibil cu aparatul ALCON INFINITI | PIESE p/u irigatie-aspiratie tehnica bimanuală compatibil cu aparatul ALCON INFINITI | PIESE p/u irigatie-aspiratie compatibil cu aparatul ALCON INFINITI, STERIL,unica folosinta | Bucată | 345.3333 | [11 empty] | 100 | 100 | 34533.3273 |  | 65 | 65-41387 | 33100000-1 | PIESE p/u irigatie-aspiratie compatibil cu aparatul ALCON INFINITI | Bucată | 100 | 448 | 537.6 | 44800 | 53760 | ASSY,SHI P,I/A INTREPID BM HP | USA | Alcon | PIESE p/u irigatie-aspiratie compatibil cu aparatul ALCON INFINITI, STERIL,unica folosinta Alcon surgical product guide p.49 | 1 | 8065751922; DM000390700 | Tetis International SRL
74 | 66 | Proba endodiatermo 25 GA compatibil pentru aparatul Constellation Alcon | Proba endodiatermo 25 GA compatibil pentru aparatul Constellation Alcon | Vârf endodiatermo compatibil pentru aparatul Constellation Alcon, DSP 25G, steril,unica folosinta | Bucată | 1481 |  |  |  |  | 90 | 60 | [6 empty] | 150 | 222150 |  | 66 | 66-41387 | 33100000-1 | Proba endodiatermo 25 GA compatibil pentru aparatul Constellation Alcon | Bucată | 150 | 1550 | 1860 | 232500 | 279000 | DIATHER MY PROBE DSP, 25GA | USA | Alcon | Vârf endodiatermo compatibil pentru aparatul Constellation Alcon, DSP 25G, steril,unica folosinta Catalog vitreo p.40 | 1 | 339.21; DM000381676 | Tetis International SRL
75 | 67 | Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation | Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation | "Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation, Forma dreapta (liniara), Tip: widefield (camp larg), Steril | Bucată | 2344.0333 |  |  |  |  | 30 | [7 empty] | 30 | 70320.999 |  | 67 | 67-41387 | 33100000-1 | Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation | Bucată | 30 | 2850 | 3420 | 85500 | 102600 | WIDE ANG ILL 25PLUS W/RFID | USA | Alcon | "Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation, Forma dreapta (liniara), Tip: widefield (camp larg), Steril Catalog vitreo p.28 | 1 | 8065751486; DM000324159 | Tetis International SRL
76 | 68 | Proba vitrectomie anterioara pentru aparatul Centurion Alcon | Proba vitrectomie anterioara pentru aparatul Centurion Alcon | Proba vitrectomie anterioara pentru aparatul Centurion Alcon, 23 GA steril,unica folosinta | Bucată | 4750 | 12 |  |  | 30 | 60 | 36 | [6 empty] | 138 | 655500 |  | 68 | 68-41387 | 33100000-1 | Proba vitrectomie anterioara pentru aparatul Centurion Alcon | Bucată | 138 | 5350 | 6420 | 738300 | 885960 | ASSY,SHI P,CENT ULTRAVI T 23GA | USA | Alcon | Proba vitrectomie anterioara pentru aparatul Centurion Alcon, 23 GA steril,unica folosinta Alcon surgical product guide p.32 | 1 | 8065752134; DM000390688 | Tetis International SRL
77 | 69 | Set pentru injectarea uleiului de silicon | Set pentru injectarea uleiului de silicon | Set pentru injectarea uleiului de silicon, Compatibil cu Alcon Constellation Vision System, Steril. Seringa pentru injectarea / extractia uleiului de silicon compatibila la Alcon Constellation Vision System. Canule 23G / 25G / 27G | Set | 987.637 |  |  |  |  | 100 | 6 | [6 empty] | 106 | 104689.522 |  | 69 | 69-41387 | 33100000-1 | Set pentru injectarea uleiului de silicon | Set | 106 | 1283 | 1539.6 | 135998 | 163197.6 | ASSY,SHI P,CONS TELLATIO N VFC | USA | Alcon | Set pentru injectarea uleiului de silicon, Compatibil cu Alcon Constellation Vision System, Steril. Seringa pentru injectarea / extractia uleiului de silicon compatibila la Alcon Constellation Vision System. Canule 23G / 25G / 27G Alcon surgical product guide p.62 | 1 | 8065750957; DM000390679 | Tetis International SRL
78 | 70 | Solutie irigare-aspirare pentru aparatul Centurion Alcon | Solutie irigare-aspirare pentru aparatul Centurion Alcon | Solutie irigare-aspirare, in pungi de 500 ml, sterila, pentru facoemulsificatorul Centurion Alcon | Bucată | 166.6667 | 600 |  | 500 | 500 | 2000 | 500 | [6 empty] | 4100 | 683333.3202 |  | 70 | 70-41387 | 33100000-1 | Solutie irigare-aspirare pentru aparatul Centurion Alcon | Bucată | 4100 | 195 | 234 | 799500 | 959400 | BSS BAG 500ML CE 6 EU | USA | Alcon | Solutie irigare-aspirare, in pungi de 500 ml, sterila, pentru facoemulsificatorul Centurion Alcon Alcon surgical product guide p.54 | 1 | 0017950061;DM000320506 | Tetis International SRL
79 | 71 | Sonda endolaser | Sonda endolaser | 1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) 25G; 3) Steril. | Bucată | 2059.4 |  |  |  |  | 30 | [7 empty] | 30 | 61782 |  | 71 | 71-41387 | 33100000-1 | Sonda endolaser | Bucată | 30 | 2670 | 3204 | 80100 | 96120 | ASSY,SHI P,FLEX LSR RFID 25GA | USA | Alcon | 1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) 25G; 3) Steril. Alcon surgical product guide p.83 | 1 | 8065751114; DM000390694 | Tetis International SRL
80 | 72 | Sonda endolaser 25 g, curbata | Sonda endolaser 25 g, curbata | 1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) 25G; curbata; 3) Steril. | Bucata | 2059.4 |  |  |  |  | 60 | 90 | [6 empty] | 150 | 308910 |  | 72 | 72-41387 | 33100000-1 | Sonda endolaser 25 g, curbata | Bucata | 150 | 2670 | 3204 | 400500 | 480600 | ASSY,SHI P,FLEX LSR RFID 25GA | USA | Alcon | 1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) 25G; 3) Steril. Alcon surgical product guide p.83 | 1 | 8065751114; DM000390694 | Tetis International SRL
81 | 73 | Trepane pentru transplant de cornee jetabile | Trepane pentru transplant de cornee jetabile donor | Trepane pentru transplant de cornee jetabile (de unica folosință) cu set de vacuum de diferite dimensiuni de la 7,0-9,0 – cu pasul 0,25 – pentru donor (dimensiuni suplimentare se accepa). | Bucată | 1539.8082 |  |  |  |  | 10 | 20 | [6 empty] | 30 | 46194.246 |  | 73 | 73-41387 | 33100000-1 | Trepane pentru transplant de cornee jetabile | Bucată | 30 | 1500 | 1800 | 45000 | 54000 | VACUUM TREPHINE PUNCHES | SUA | SURGISTAR INC. | Trepane pentru transplant de cornee jetabile (de unica folosință) cu set de vacuum de diferite dimensiuni de la 2,5-18,0 – cu pasul 0,25 – pentru donor (dimensiuni suplimentare se accepa). Catalog, P.7 | 1 | DM000696016-DM000696030 | Lenses Grup SRL
82 | 74 | Trepane pentru transplant de cornee jetabile | Trepane pentru transplant de cornee jetabile recipient | Trepane pentru transplant de cornee jetabile (de unica folosință) cu set de vacuum de diferite dimensiuni de la 6,0-8,0 – cu pasul 0,25– pentru recipient (dimensiuni suplimentare se accepta). | Bucată | 1820 |  |  |  |  | 10 | 20 | [6 empty] | 30 | 54600 |  | 74 | 74-41387 | 33100000-1 | Trepane pentru transplant de cornee jetabile | Bucată | 30 | 1800 | 2160 | 54000 | 64800 | ADVANCE D RADIAL VACUUM TREPHINES | SUA | SURGISTAR INC. | Trepane pentru transplant de cornee jetabile (de unica folosință) cu set de vacuum de diferite dimensiuni de la 6,0-9,0 – cu pasul 0,25– pentru recipient (dimensiuni suplimentare se accepta). Catalog,p.6 | 1 | DM000696031-DM000696041 | Lenses Grup SRL
83 | 75 | Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana 25G | Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana 25G | 25G Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana, Cu valva, Set de 3 trocare, Steril | Bucată | 1382.05 | 1 |  |  |  | 100 | 12 | [6 empty] | 113 | 156171.65 |  | 75 | 75-41387 | 33100000-1 | Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana 25G | Bucată | 113 | 1510 | 1812 | 170630 | 204756 | 25GA VALVED ENTRY SYS.3CT | USA | Alcon | 25G Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana, Cu valva, Set de 3 trocare, Steril Catalog vitreo p.66 | 1 | 8065751658; DM000390667 | Tetis International SRL
84 | 76 | Ulei de Silicon 1300 cSt | Ulei de Silicon 1300 cSt | Ulei de silicon 1300 cSt (densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), in seringa preincarcata sterila de 10 ml | flacon | 343.35 |  |  |  |  | 50 | [7 empty] | 50 | 17167.5
85 | 77 | Ulei de Silicon 5700 | Ulei de Silicon 5700 | Ulei de silicon 5700 (indexul de refracție 1,40, densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), preinjectat în seringă, steril 10 ml. Flacon- Bucată | flacon | 845 | [5 empty] | 60 | [6 empty] | 60 | 50700 |  | 77 | 77-41387 | 33100000-1 | Ulei de Silicon 5700 | flacon | 60 | 1090 | 1308 | 65400 | 78480 | Oxane 5700 | Olanda | Bausch&lomb | Ulei de silicon 5700 (indexul de refracție 1,40, densitatea relativa 0,98 g/cm3), preinjectat în seringă, steril 10 ml. Flacon- Bucată Catalog, p.6, p.8 | 1 | DM000363986 | Lenses Grup SRL
87 | 78 | Vârf endodiatermo compatibil cu aparatul ALCON INFINITI | Vârf endodiatermo compatibil cu aparatul ALCON INFINITI | Vârf endodiatermo compatibil cu aparatul ALCON INFINITI, DSP 25G steril,unica folosinta | Bucată | 1358.9 | [9 empty] | 20 |  | 40 | 60 | 81534 |  | 78 | 78-41387 | 33100000-1 | Vârf endodiatermo compatibil cu aparatul ALCON INFINITI | Bucată | 60 | 1550 | 1860 | 93000 | 111600 | DIATHER MY PROBE DSP, 25GA | USA | Alcon | Vârf endodiatermo compatibil pentru aparatul Constellation Alcon, DSP 25G, steril,unica folosinta Catalog vitreo p.40 | 1 | 339.21; DM000381676 | Tetis International SRL
88 | 79 | Vîrf pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System | Vîrf pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System | 1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) Steril; diametru de 0, 9 mm, curbat, 45 ˚, jentabil de unică folosință, steril . Analog cu modelul: Kelman turbosonica ABS Mini Tip | Bucată | 1031.9417 |  | 6 |  | 100 | 20 | 90 | [5 empty] | 200 | 416 | 429287.7333 |  | 79 | 79-41387 | 33100000-1 | Vîrf pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System | Bucată | 416 | 1150 | 1380 | 478400 | 574080 | 0.9MM ABS MINI 45K TIP | USA | Alcon | 1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) Steril; diametru de 0, 9 mm, curbat, 45 ˚, jentabil de unică folosință, steril . Analog cu modelul: Kelman turbosonica ABS Mini Tip Acrysof Cataract Total catalog p.29 | 1 | 8065752066; DM000390681 | Tetis International SRL
90 | 80 | Viscoelastic Chondroitin sulfat in seringa 0.3 - 0.5 ml | Viscoelastic in seringa 0.3 - 0.5 ml | Viscoelastic (sol.Sodium Chondroitin Sulfat sau compoziție din Sodium Hyaluronate 2% si Sodium Chondroitin Sulphate 2%), seringa 0.3 - 0.5 ml cu canula 27 G, steril, pentru uz intraocular | Bucată | 375.3 |  | 5 |  |  | 50 | 500 | [5 empty] | 40 | 595 | 223303.5 |  | 80 | 80-41387 | 33100000-1 | Viscoelastic Chondroitin sulfat in seringa 0.3 - 0.5 ml | Bucată | 595 | 430 | 464.4 | 255850 | 276318 | Bio Hyalur CS | India | BIOTECH OPHTHALMIC S PVT. LTD. | Viscoelastic (sol.Sodium Chondroitin Sulfat sau compoziție din Sodium Hyaluronate 2% si Sodium Chondroitin Sulphate 2%), seringa 1,0 ml cu canula 27 G, steril, pentru uz intraocular | 1 | DM000571824 | Lenses Grup SRL
91 | 81 | Viscoelastic în seringă 1ml | Viscoelastic în seringă 1ml | Sol. Sodium hyaluronate 20mg combinat cu solutie chondroitin sulfat 20mg, in seringa de 1 ml si canula 27G, steril, apirogen, pentru uz intraocular. | Bucată | 375.3 | 600 | 20 | 100 |  | 2000 | 100 |  |  | 10 |  | 50 |  | 2880 | 1080864 |  | 81 | 81-41387 | 33100000-1 | Viscoelastic în seringă 1ml | Bucată | 2880 | 390 | 421.2 | 1123200 | 1213056 | Bio Hyalur CS | India | BIOTECH OPHTHALMIC S PVT. LTD. | Sol. Sodium hyaluronate 20mg combinat cu solutie chondroitin sulfat 20mg, in seringa de 1 ml si canula 27G, steril, apirogen, pentru uz intraocular. | 1 | DM000571824 | Lenses Grup SRL
92 | 82 | Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 2ml | Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 2ml | Hydroxypropyl methylcellulosa 2%, solutie oftalmica in seringa 2ml, sterila, apirogena, cu canula 23 G. Viscozitatea minima 4500 cPs. | Bucată | 47.5 | 1000 | 10 | 400 | 100 | 3000 | 3000 | 300 |  | 60 | 100 | 250 | 40 | 8260 | 392350 |  | 82 | 82-41387 | 33100000-1 | Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 2ml | Bucată | 8260 | 46.5 | 55.8 | 384090 | 460908 | APPAVISC PFS 2 ML, DM000467756 | India | APPASAMY OCULAR DEVICES (P) LTD | Hydroxypropyl methylcellulosa 2%, solutie oftalmica in seringa 2ml, sterila, apirogena, cu canula 23 G. Viscozitatea minima 4500 cPs BROSURA-. Appavisc PFS 2 ml,Appavisc PFS,Appavisc | 1 | CE/ISO DM000467756 | Triumf-Motiv SRL
93 | 83 | Viscoelastic methylcelluloza 2%, 5 ml | Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 5 ml | Hydroxypropyl methylcellulose 2% - soluție viscoelastică oftalmica, transparentă, isotona, apirogena, in seringa de 5 ml. Sterilă. Viscozitatea NLT 4500-5500 cPs | Bucată | 29.2938 |  |  | 200 | 100 |  |  |  |  | 20 | 400 | 50 | 150 | 920 | 26950.296
94 | 84 | Vopsea pentru capsula anterioara | Vopsea pentru capsula anterioara | Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare și hialoidei posterioare, uz intraocular – seringa (flacon) de unica folosință, cu un fiting Luer-lock care furnizează 1,0 ml 0,06%, steril. pH 7.3-7.6, cu osmolitatea 270-400 mOsm/kg. Fiecare flacon /seringă este ambalată într-un blister de calitate medicală cu canula 27G (sterilizare ETO ). Flacon= Bucată | flacon | 35 | 50 | 10 | 100 | 400 | 400 | 250 | 100 |  |  | 350 | 50 | 60 | 1770 | 61950 |  | 84 | 84-41387 | 33100000-1 | Vopsea pentru capsula anterioara | flacon | 1770 | 33 | 39.6 | 58410 | 70092 | Bio Blue | India | BIOTECH OPHTHALMIC S PVT. LTD. | Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare și hialoidei posterioare, uz intraocular – seringa (flacon) de unica folosință, cu un fiting Luer- lock care furnizează 1,0 ml 0,06%, steril. pH 7.3-7.6, cu osmolitatea 270-400 mOsm/kg. Fiecare flacon /seringă este ambalată într-un blister de calitate medicală cu canula 27G (sterilizare ETO ). Flacon= Bucată | 1 | DM000623761 | Lenses Grup SRL
95 | 85 | Cristalin artificial, forma patrat (square form), foldabil, preincarcat cu filtru galben si UV | Cristalin artificial, forma patrat (square form), foldabil, preincarcat cu filtru galben si UV | Cristalin monofocal foldabil, asferic, preincarcat, cu filtru galben si UV, copolimer acrilic hidrofil- hidrofob. Forma optica asferic., D opticii 6,0mm, diametrul total 10,75 -11,0 mm. Constanta A biometrie contact 118,6. Gama dioptrica – 10,0D - +30,0D. Pasul 0,5 D de la +10,0D la +30,0D; pasul 1,0 D pina la +10,0D *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru. | Bucată | 2400 | 2 |  |  |  |  | 300 | [6 empty] | 302 | 724800 |  | 85 | 85-41387 | 33100000-1 | Cristalin artificial, forma patrat (square form), foldabil, preincarcat cu filtru galben si UV | Bucată | 302 | 2000 | 2000 | 604000 | 604000 | Mini 4 Yellow Ready Y7560CY | Italia | SIFI S.P.A. | Cristalin monofocal foldabil, asferic, preincarcat, cu filtru galben si UV, copolimer acrilic hidrofil- hidrofob. Forma optica asferic., D opticii 6,0mm, diametrul total 10,75 -11,0 mm. Constanta A biometrie contact 118,6. Gama dioptrica – 10,0D - +30,0D. Pasul 0,5 D de la +10,0D la +30,0D; pasul 1,0 D pina la +10,0D *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru. | 1 | DM000529741 | Lenses Grup SRL
96 | 86 | Cristalin artificial foldabil (EDOF) progresiv preincarcat. | Cristalin artificial foldabil (EDOF) progresiv preincarcat. | Cristalin artificial progresiv (EDOF) foldabil preincarcat, copolimer acrilic hidrofil-hidrofob. Asferic biconvex, pentru incizii de 2,2 mm. Diametrul opticii 6,0 mm, diametrul total 10,75- 11,0 mm, angulatia 5 gr. Indicele de refractie 1, 46. Constanta A 118,6 biometrica. Gama dioptrica: de la + 0 D la +30D . pasul 0,5 D la dioptriile +10 D - +30D; pasul 1,0 la dioptriile 0D - +10D. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru. | Bucată | 7900 |  |  | 10 |  | 30 | 10 | 10 | [5 empty] | 60 | 474000 |  | 86 | 86-41387 | 33100000-1 | Cristalin artificial foldabil (EDOF) progresiv preincarcat. | Bucată | 60 | 7600 | 7600 | 456000 | 456000 | Mini well read | Italia | SIFI S.P.A. | Cristalin artificial progresiv (EDOF) foldabil preincarcat, copolimer acrilic hidrofil- hidrofob. Asferic biconvex, pentru incizii de 2,2 mm. Diametrul opticii 6,0 mm, diametrul total 10,75- 11,0 mm, angulatia 5 gr. Indicele de refractie 1, 46. Constanta A 118,6 biometrica. Gama dioptrica: de la + 0 D la +30D . pasul 0,5 D la dioptriile +10 D - +30D; pasul 1,0 la dioptriile 0D - +10D. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru. | 1 | DM000529746 | Lenses Grup SRL
97 | 87 | Cristalin progresiv toric (EDOF) preincarcat | Cristalin progresiv toric (EDOF) preincarcat | Cristalin artificial progresiv (EDOF) toric, foldabil preincarcat, copolimer acrilic hidrofil-hidrofob. Asferic biconvex, pentru incizii de 2,2 mm. Diametrul opecii 6,0 mm, diametrul total 10,75- 11,0 mm, angulatia 5 gr. Indicele de refractie 1, 46. Gama dioptrica: de la +7 D la +32 . pasul 0,5D, cyl: 1- 4,5D cu pasul 0,5 D *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru. | Bucată | 9900 |  |  |  |  | 30 | 10 | 10 | [5 empty] | 50 | 495000 |  | 87 | 87-41387 | 33100000-1 | Cristalin progresiv toric (EDOF) preincarcat | Bucată | 50 | 9700 | 9700 | 485000 | 485000 | Mini Well Toric X7560CZ | Italia | SIFI S.P.A. | Cristalin artificial progresiv (EDOF) toric, foldabil preincarcat, copolimer acrilic hidrofil- hidrofob. Asferic biconvex, pentru incizii de 2,2 mm. Diametrul opecii 6,0 mm, diametrul total 10,75- 11,0 mm, angulatia 5 gr. Indicele de refractie 1, 46. Gama dioptrica: de la +7 D la +32 . pasul 0,5D, cyl: 1- 4,5D cu pasul 0,5 D *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru. | 1 | DM000529743 | Lenses Grup SRL
98 | 88 | Cristalin toric, preincarcat | Cristalin toric, preincarcat | Cristalin artificial toric, foldabil, preincarcat, copolimer acrilic hidrofil-hidrofob. Asferic biconvex, pentru incizii de 2,2 mm. Constanta A 118,6 biometrica., Indicele de refractie 1, 46. Diametrul opecii 6,0 mm. Gama dioptrica: + 0 D la +30D . pasul 0,5 D la dioptriile +10 D - +30D; pasul 1,0 la dioptriile 0D - +10D. Cyl: 1,5 - 4,5D cu pasul 0,5D - *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru. | Bucată | 7900 |  |  | 10 |  | 20 | 10 | [6 empty] | 40 | 316000 |  | 88 | 88-41387 | 33100000-1 | Cristalin toric, preincarcat | Bucată | 40 | 7600 | 7600 | 304000 | 304000 | Mini toric ready V7560CZ | Italia | SIFI S.P.A. | Cristalin artificial toric, foldabil, preincarcat, copolimer acrilic hidrofil-hidrofob. Asferic biconvex, pentru incizii de 2,2 mm. Constanta A 118,6 biometrica., Indicele de refractie 1, 46. Diametrul opecii 6,0 mm. Gama dioptrica: + 0 D la +30D . pasul 0,5 D la dioptriile +10 D - +30D; pasul 1,0 la dioptriile 0D - +10D. Cyl: 1,5 - 4,5D cu pasul 0,5D -*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru. | 1 | DM000529742 | Lenses Grup SRL
99 | 89 | Cristalin multifocal toric (S forma). | Cristalin multifocal toric (S forma). | Cristalin multifocal, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofob, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic biconvex, asferic cu zona difractiva de 4.5 mm.. Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.1. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +0.5...+1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D. Cilindru de la 1,5D la 6,0D cu pasul 0,75D *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. | Bucată | 7900 |  |  |  |  | 10 | 5 | [6 empty] | 15 | 118500
100 | 90 | cutit 2,2 incizia de baza | cutit 2,2 incizia de baza | Cutit microchirurgical oftalmic pentru chirurgia globului ocular, ( pentru incizie corneeană de baza) 2,2 mm. Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.2 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral cu marcher de 2 mm. Dual bevel. Steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit). (Slit knife 2.2 mm angled double bevel) | Bucată | 95.83 | [5 empty] | 1100 | [6 empty] | 1100 | 105413 | Suplimentar SCR | 90 | 90-41387 | 33100000-1 | cutit 2,2 incizia de baza | Bucată | 1100 | 66 | 79.2 | 72600 | 87120 | KR DB 22 | India | ShahEyeCare | Cutit microchirurgical oftalmic pentru chirurgia globului ocular, ( pentru incizie corneeană de baza) 2,2 mm. Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.2 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral cu marcher de 2 mm. Dual bevel. Steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit). (Slit knife 2.2 mm angled double bevel). Catalog,p.3 | 1 | DM000761043 | Lenses Grup SRL
101 | 91 | cutit 2,6 incizia de baza | cutit 2,6 incizia de baza | Cutit microchirurgical oftalmic pentru chirurgia globului ocular, ( pentru incizie corneeană de baza) 2,6 mm. Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2,6 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral, cu marcher de 2 mm. Dual bevel. Steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit). (Slit knife 2.2 mm angled double bevel) (analog cu ) | Bucată | 87.5 | [5 empty] | 1500 | [6 empty] | 1500 | 131250 | Suplimentar SCR | 91 | 91-41387 | 33100000-1 | cutit 2,6 incizia de baza | Bucată | 1500 | 66 | 79.2 | 99000 | 118800 | KR DB 26 | India | SHAH EYE CARE PRIVATE LIMITED | Cutit microchirurgical oftalmic pentru chirurgia globului ocular, ( pentru incizie corneeană de baza) 2,6 mm. Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2,6 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral, cu marcher de 2 mm. Dual bevel. Steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit). (Slit knife 2.2 mm angled double bevel) Catalog, p.3 | 1 | DM000761046 | Lenses Grup SRL
102 | 92 | cristalin artificial forma 4 picioruse preincarcat | cristalin artificial forma 4 picioruse preincarcat | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe, acrilic, hidrofilic, asferic.D=6.0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11.0. Constanta A metoda biometrica 118.5 , metoda prin imersie 119.1 Indice de refractie - 1.458 - 1,46. Gama dioptrică: 0,0D +10,0D cu pasul de 0,5 -1,0 D, gama dioptrica +10,0 +30,0 cu pasul de 0.5 . Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Preincarcat in injector , pentru incizia de 1,8 - 2,2 mm. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru. | Bucată | 1500 | [5 empty] | 350 | [6 empty] | 350 | 525000 | Suplimentar SCR
103 | 93 | Canula hidrodisectie getabila 25G | Canula hidrodisectie getabila 25G | Canula pentru hidrodisectie, angulata la 8 mm de virf, aplatisata perpendicular pe planul angulatiei, sterila | Bucată | 8.3333 | 20 | [11 empty] | 20 | 166.6667 | Suplimentar IMU | 93 | 93-41387 | 33100000-1 | Canula hidrodisectie getabila 25G | Bucată | 20 | 8.9 | 9.61 | 178 | 192.2 | #125037 | USA | SURGISTAR INC. | Canula pentru hidrodisectie, angulata la 8 mm de virf, aplatisata perpendicular pe planul angulatiei, sterila | 1 | DM000792802 | Lenses Grup SRL
104 | 94 | Canula discizor 23G (cistotom) | Canula discizor 23G | Canula discizor, 23G, angulata, sterila | Bucată | 8.3333 | 20 | [11 empty] | 20 | 166.6667 | Suplimentar IMU
105 | 95 | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.65 mm | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.65 mm | Cutit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.65 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral, dublu teșit, lungime cap 8 mm, lungime lamă 3,2 mm, lățimea tăietoare 0.35 + 0,2 mm, steril. Material - otel inoxidabil. (echivalent CLEAR CORNEAL KNIVES) | Bucată | 100 | 600 | [11 empty] | 600 | 60000 | Suplimentar IMU | 95 | 95-41387 | 33100000-1 | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.65 mm | Bucată | 600 | 104 | 124.8 | 62400 | 74880 | MSL 26 | Japan | Mani Inc. | Cutit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.65 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral, dublu teșit, lungime cap 8 mm, lungime lamă 3,2 mm, lățimea tăietoare 0.35 + 0,2 mm, steril. Material - otel inoxidabil. (echivalent CLEAR CORNEAL KNIVES). Catalog, p.3 | 1 | DM000303791 | Lenses Grup SRL
106 | 96 | Cablu bipolar silicon pentru diatermocoagulare compatibil cu aparatul Centurion Alcon | Cablu bipolar silicon pentru diatermocoagulare compatibil cu aparatul Centurion Alcon | Cablu bipolar silicon pentru diatermocoagulare compatibil cu aparatul Centurion Alcon | Bucată | 1750 | 1 | [11 empty] | 1 | 1750 | Suplimentar IMU | 96 | 96-41387 | 33100000-1 | Cablu bipolar silicon pentru diatermocoagulare compatibil cu aparatul Centurion Alcon | Bucată | 1 | 1800 | 2160 | 1800 | 2160 | Bipolar Cable 12 FT. Silicone, IEC-601 | USA | Alcon | Cablu bipolar silicon pentru diatermocoagulare compatibil cu aparatul Centurion Alcon | 1 | 8065128402;DM000323507 | Tetis International SRL
107 | 97 | Virf endodiatermo pentru diatermocoagulare compatibil cu cablul diatermie compatibil cu aparatul Centurion Alcon N6 (cutie cu 6 buc) | Virf endodiatermo pentru diatermocoagulare compatibil cu cablul diatermie compatibil cu aparatul Centurion Alcon | Virf endodiatermo pentru diatermocoagulare compatibil cu cablul diatermie compatibil cu aparatul Centurion Alcon | Bucată | 7333.3333 | 1 | [11 empty] | 1 | 7333.3333 | Suplimentar IMU | 97 | 97-41387 | 33100000-1 | Virf endodiatermo pentru diatermocoagulare compatibil cu cablul diatermie compatibil cu aparatul Centurion Alcon N6 (cutie cu 6 buc) | Bucată | 1 | 9300 | 11160 | 9300 | 11160 | DIATHER MY PROBE DSP, 25GA | USA | Alcon | Vârf endodiatermo compatibil pentru aparatul Constellation Alcon, DSP 25G, steril,unica folosinta Catalog vitreo p.40 | 1 | 339.21; DM000381676 | Tetis International SRL
108 | 98 | Set piese de Irigare si aspirare bimanuala | Set piese de Irigare si aspirare bimanuala | Include doua piese - una pentru irigare, cu 2 orificii laterale, calibru 21G, alta pentru aspirare cu un orificiu cu port superior, calibru 21G | Bucată | 5000 | 3 | [11 empty] | 3 | 15000 | Suplimentar IMU | 98 | 98-41387 | 33100000-1 | Set piese de Irigare si aspirare bimanuala | Bucată | 3 | 4000 | 4800 | 12000 | 14400 | P 081R / P 0821R | Federatia Rusa | CILITA LTD | Include doua piese - una pentru irigare, cu 2 orificii laterale, calibru 21G, alta pentru aspirare cu un orificiu cu port superior, calibru 21G. Catalog, p.54 | 1 | DM000564987 DM000564988 | Lenses Grup SRL
109 | 99 | Injector pentru implantarea lentilelor intraoculare cu o singura mina | Injector pentru implantarea lentilelor intraoculare cu o singura mina | Sistem de implantare din titan, de multipla folosinta, autoclavabil, cu mecanism tip piston, cu arc interior pentru implantare usoara, precisa si eficienta | Bucată | 5000 | 2 | [11 empty] | 2 | 10000 | Suplimentar IMU | 99 | 99-41387 | 33100000-1 | Injector pentru implantarea lentilelor intraoculare cu o singura mina | Bucată | 2 | 5500 | 6600 | 11000 | 13200 | M 2808 | Federatia Rusa | CILITA LTD | Sistem de implantare din titan, de multipla folosinta, autoclavabil, cu mecanism tip piston, cu arc interior pentru implantare usoara, precisa si eficienta. Catalog, p.65 | 1 | DM000564992 | Lenses Grup SRL
110 | 100 | Ocluzor rigid (pansament ocular rigid) | Ocluzor rigid (pansament ocular rigid) | Ocluzor rigid nesteril, transparent, opt orificii | Bucată | 16.6667 | 50 | [11 empty] | 50 | 833.3333 | Suplimentar IMU
111 | 101 | Cristalin multifocal, toric | Cristalin multifocal, toric | Cristalin multifocal, toric, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofob, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic biconvex, asferic cu zona difractiva de 4.5 mm. Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.1. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D. Cilindru 1D-3,75D | Bucată | 17000 |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | 10 | 170000 | Suplimentar Sf Treime
112 | 102 | Cristalin toric | Cristalin toric | Cristalin toric, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofob, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic assymetric X-Wave biconvex wavefront-shaping, asfericitate -0,2 μm. | Bucată | 17000 |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | 10 | 170000 | Suplimentar Sf Treime | 102 | 102-41387 | 33100000-1 | Cristalin toric | Bucată | 10 | 20900 | 20900 | 209000 | 209000 | Lentila DFT215- 615 | USA | Alcon | Cristalin toric, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofob, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic assymetric X-Wave biconvex wavefront- shaping, asfericitate -0,2 μm. | 1 | DM0004629xx | Tetis International SRL
113 | 103 | Cristalin preincarcat | Cristalin preincarcat | Cristalin preincarcat, steril, foldabil din material acrilic hidrofob, asferic cu filtru UV si filtru lumina albastra, Dioptrii standard minim: 0.0D la +9.0D (pas de 1.0D) si +10.0D la +30.0D (pas de 0.5D), Dioptrii extreme minim: -10.0D la -1.0D (pas de 1.0D) și +31.0D la +35.0D (pas de 1.0D), Indice refractiv maxim 1.47, optica 6mm, haptica 13mm, design optic: asferic, A- Constanta 118.9, angulatie 0°, Protectie PCO: 360° pe intreaga circumferinta a suprafetei optice, Incizie estimata maxim 2.2-2.4mm, Sistem preincarcat cu tija de insertie, cu sistem de actionare manual pentru a permite inclusiv retractia tijei, Sistem de protectie a lentilei sub forma cilindrica cu orificiu ce permite introducerea de solutii vascoelastice, Sistem de blocare a tijei de insertie contra impingerii accidentale. | Bucată | 2200 |  |  |  |  | 50 | [7 empty] | 50 | 110000 | Suplimentar Sf Treime
114 | 104 | Vopsea pentru capsula anterioara | Vopsea pentru capsula anterioara | Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare și hialoidei posterioare, uz intraocular – flacon 1,0 ml 0,06%, steril. pH 7.3-7.6, cu osmolitatea 270-400 mOsm/kg. Fiecare flacon este ambalată într-un blister de calitate medicală cu canula 27G (sterilizare ETO ). Flacon= Bucată | flacon | 29.17 | [7 empty] | 45 |  |  |  |  | 45 | 1312.65 | Suplimentar SR Causeni | 104 | 104-41387 | 33100000-1 | Vopsea pentru capsula anterioara | flacon | 45 | 30 | 36 | 1350 | 1620 | Bio Blue TRYPAN BLUE (0,06% W/V) | India | BIOTECH OPHTHALMIC S PVT. LTD. | Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare și hialoidei posterioare, uz intraocular – flacon 1,0 ml 0,06%, steril. pH 7.3-7.6, cu osmolitatea 270-400 mOsm/kg. Fiecare flacon este ambalată într-un blister de calitate medicală cu canula 27G (sterilizare ETO ). Flacon= Bucată | 1 | DM000623761 | Lenses Grup SRL
115 | 105 | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular 6x4 cm, SMS | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 102x122 cm (+/- 2 cm), Material SMS, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura ovală (suprafata de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă. | Bucată | 21.5 | 100 | [11 empty] | 100 | 2150 | Poate adaugam apertura ovala? Lot.12
116 | 106 | Canula polisher, getabila 21-23G (capsule polisher) | Canula polisher, getabila 21-23G (capsule polisher) | Canula pentru polisare capsula si aspirare cortex, getabila, 21-23G, angulat la 8-9 mm , cu port superior 0.4 mm, cu virf rotunjit, sterila | Bucată | 26.1 | 20 | [11 empty] | 20 | 522 | Recomandam de modificat: Denumire - canula polisher, getabila 21-23G (capsule polisher). Specificatie tehnica deplina - canula pentru polisare capsula si aspirare cortex, getabila, 21-23G, angulat la 8-9 mm , cu port superior 0.4 mm, cu virf rotunjit, sterila. Lot 23
117 | 107 | Cutit oftalmic chirurgical model crescent 60 grade | Cutit oftalmic chirurgical model crescent | Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din otel inoxidabil dur, lama pentru incizie crescenta, 2.2- 2.3 mm, angulat , dublu teșita în sus, satinat, steril | Bucata | 115 | 12 | [11 empty] | 12 | 1380 | Angulatia 60 grade, dublu tesit. Lot 49 | 107 | 107-41387 | 33100000-1 | Cutit oftalmic chirurgical model crescent 60 grade | Bucata | 12 | 105 | 126 | 1260 | 1512 | CRESCENT BEVEL UP 2.3 mm MCU 26 | Japonia | MANI, INC. | Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din otel inoxidabil dur, lama pentru incizie crescenta, 2.3 mm, angulat , dublu teșita în sus, satinat, steril. Catalog, p.8 | 1 | DM000303795 | Lenses Grup SRL
33609208.5

## Sheet2
Nr Lot Procedură |  | Denumire Lot | Denumire Poziției | Unitatea de măsură | IMSP Institutul de Medicină Urgentă | IMSP Institutul Mamei și Copilului | IMSP Spitalul CLinic BALTI | IMSP SPitalul CLinic Militar Central al Ministerului Apărării | IMSp SPitalul Clinic Municipal SFANTA TREIME | IMSp SPitalul CLinic REPUBLICAN Timofei MOȘNEAGA | IMSP Spitalul Raional CALARASI | IMSP SPitalul Raional CAUSENI | IMSP Spitalul Raional Drochia | IMSp SPitalul Raional Florești | IMSP Spitalul Raional UNGHENI | IMSP Spitalul Raional VULCANESTI | Cantitatea Totală
6 | 1 | Benzi de silicon | Benzi de silicon | Bucată | [5 empty] | 100 | [6 empty] | 100
7 | 2 | Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon | Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon | Bucată | [5 empty] | 25 | [6 empty] | 25
8 | 3 | Tub de silicon | Tub de silicon | Bucată | [5 empty] | 20 | [6 empty] | 20
10 | 4 | Butelie de gas C3F8 pentru uz intraocular | Butelie de gas C3F8 pentru uz intraocular | Bucată |  |  |  |  | 100 | 10 | [6 empty] | 110
11 | 5 | Butelie de gas SF6 pentru uz intraocular | Butelie de gas SF6 pentru uz intraocular | Bucată |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 60
14 | 6 | Canula cu vârf moale la polisare 25G | Canula cu vârf moale la polisare 25G | Bucată |  |  | 400 |  | 3500 |  |  | 5 |  |  | 300 |  | 4205
15 | 7 | Canula cu vârf moale la polisare 27G | Canula cu vârf moale la polisare 27G | Bucată |  |  | 400 |  | 500 | 100 |  | 5 | 30 |  | 300 | 50 | 1385
19 | 8 | Canula getabila 27G, dreapta | Canula getabila 27G, dreapta | Bucata | [5 empty] | 100 | [6 empty] | 100
21 | 9 | Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului | Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului | Bucată |  |  |  |  | 500 | 400 |  | 5 | 20 |  | 20 | 50 | 995
23 | 10 | Cartridj p/u operatii oftalmologice compatibil cu aparatul ALCON INFINITI | Cartridj p/u operatii oftalmologice compatibil cu aparatul ALCON INFINITI | Bucată | [9 empty] | 50 |  |  | 50
27 | 11 | Chandelier compatibil cu Alcon Constellation 25G | Chandelier compatibil cu Alcon Constellation 25G | Bucată |  |  |  |  | 30 | 12 | [6 empty] | 42
31 | 12 | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus | Bucată | 50 | 8 | 300 | 250 | [5 empty] | 450 | 250 |  | 1308
33 | 13 | Cristalin artificial camera posterioara, fixare, foramen in haptica | Cristalin artificial camera posterioara, fixare, foramen in haptica | Bucată | 5 | 2 | [10 empty] | 7
37 | 14 | Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. | Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. | Bucată |  |  | 300 |  | 800 | [5 empty] | 40 |  | 1140
38 | 15 | Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. | Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. | Bucată |  |  | 300 |  | 800 |  |  | 60 |  |  | 40 | 200 | 1400
41 | 16 | Cristalin artificial, forma S, foldabil, preincarcat | Cristalin artificial, forma S, foldabil, preincarcat | Bucată | 5 |  |  |  | 20 | 450 | [6 empty] | 475
51 | 17 | Foarfece endooculare cu tăiere vertical | Foarfece endooculare cu tăiere vertical | Bucată |  | 3 |  |  | 24 | 6 | [6 empty] | 33
55 | 18 | Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului | Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului | Bucată |  |  |  |  | 10 | 5 | 5 | [5 empty] | 20
60 | 19 | Marcher chirurgical | Marcher chirurgical | Bucată |  | 5 |  | 10 | 200 | 100 | 10 |  |  | 10 |  | 2 | 337
63 | 20 | Perfluoro-decalin | Perfluoro-decalin | Mililitru |  |  |  |  | 120 | 280 | [6 empty] | 400
64 | 21 | Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu Constellation Vision System | Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu Constellation Vision System | Bucată |  | 6 |  |  | 6 | 36 | [6 empty] | 48
76 | 22 | Ulei de Silicon 1300 cSt | Ulei de Silicon 1300 cSt | flacon |  |  |  |  | 50 | [7 empty] | 50
83 | 23 | Viscoelastic methylcelluloza 2%, 5 ml | Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 5 ml | Bucată |  |  | 200 | 100 |  |  |  |  | 20 | 400 | 50 | 150 | 920
89 | 24 | Cristalin multifocal toric (S forma). | Cristalin multifocal toric (S forma). | Bucată |  |  |  |  | 10 | 5 | [6 empty] | 15
92 | 25 | cristalin artificial forma 4 picioruse preincarcat | cristalin artificial forma 4 picioruse preincarcat | Bucată | [5 empty] | 350 | [6 empty] | 350
94 | 26 | Canula discizor 23G (cistotom) | Canula discizor 23G | Bucată | 20 | [11 empty] | 20
100 | 27 | Ocluzor rigid (pansament ocular rigid) | Ocluzor rigid (pansament ocular rigid) | Bucată | 50 | [11 empty] | 50
101 | 28 | Cristalin multifocal, toric | Cristalin multifocal, toric | Bucată |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | 10
103 | 29 | Cristalin preincarcat | Cristalin preincarcat | Bucată |  |  |  |  | 50 | [7 empty] | 50
105 | 30 | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular 6x4 cm, SMS | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular | Bucată | 100 | [11 empty] | 100
106 | 31 | Canula polisher, getabila 21-23G (capsule polisher) | Canula polisher, getabila 21-23G (capsule polisher) | Bucată | 20 | [11 empty] | 20
[5 empty] | 250 | 24 | 1900 | 360 | 6790 | 1999 | 15 | 75 | 70 | 910 | 1000 | 452 | 13845