Caiet de sarcini

Obiectul: Utilajul specializat pentru laboratorul ADN al Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare.

Lot 1. Hota cu flux laminar

|  | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| Hota cu flux laminar | Clasa II de securitate; Suprafață de lucru – 1100-1200 mm; Sistem de control cu microprocesor cu afișarea digitală; Certificat CE Masa pentru hota sau încorporabilă în dulap sau pe picioare. Ventilare forțată aerului prin filtru. Cu garanție | 5 |

Lot 2. Autoclavă

|  | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| Autoclavă | Volum 40-50 litri; Control al temperaturii la sterilizare +105 ~ +135 °C; temperatura de topire a mediului de cultura +60 ~ +100 °C; Durata de menținere la cald 60-80 minute; Numărul de programe presetate minim: 2 pentru lichide, 3 pentru solide; Numărul de programe libere minim: 1 pentru lichide, 1 pentru solide; Construcție interioara - otel-inox; Sisteme de siguranța in funcționare: valva de presiune; limitator supra-încălzire; limitator supra – presiune; limitator anti-uscare; sistem de blocare ușa; siguranța fuzibila; Alarma pentru depășirea temperaturii: acustica si optica; Sistem de control N-smart Alimentare 230V/50Hz. | 1 |

Lot 3. Frigider combinat cu congelator de laborator

|  | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| Frigider combinat cu congelator de laborator, să nu fie NO FROST! | - Pe picioare / role: 2 picioare montate în partea din față și 2 rotite montate în partea din spate sau din față, pentru a ușura orice mutare necesară. Domeniu de temperatură: Frigider: reglabil între +2 °C și minim +8 °C maxim +15 °C; Congelator: reglabil între -10 °C și minim -20 °C; Acuratețe: 0,1°C; Capacitate: Frigider bruta/neta: ~180/150 lit; Congelator bruta/neta: ~ 180/150 lit; Sistem de răcire: 2 circuite separate; Nr. de uși: 2; Nr. de compartimente: 2; Nr. rafturi: 4 + 2 fixe; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz; Controler integrat; Ecran digital; Alarme de temperatură ridicată și joasă; Ceas cu alarmă la ușă; Închizători standard pentru uși; Agenți frigorifici de hidrocarburi; Cu garanție; Izolație fără HCFC și CFC. | 7 |

Lot 4. Etuvă

|  | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| Etuvă | - Carcasa exterioara metalica vopsita cu rasina epoxidica. - Camera interioara din otel inoxidabil oglinda. - Temperaturi de lucru de la 5 ° C la 300 ° C. - Rezoluție: 1,0 ° C. - Fluctuația temperaturii: ± 1ºC. - Incalzirea pina la 150ºC - 60 min. - Volumul camerei de lucru 125 litri,. - Reglarea temperaturii prin microprocesor cu funcții precum protecție la supratemperatură, alarmă de defecțiune a senzorului, funcționare cu temperatură fixă, funcție de temporizare (0-999 min), corectare a abaterii, blocarea parametrilor interni etc. - Omogenitate și stabilitate temperaturii. - Controller cu afisaj LCD. - Picioare reglabile pentru a facilita instalarea si nivelarea cuptorului. Ușă cu fereastră cu deschidere la 180º cu sticlă securizată termică dublă pentru control extern, fără variații de temperatură în camera interioară. - Convecția aerului naturală. - Comutator ventilator standard care permite funcționarea si cu convecție fortata . - Usor de curatat. - Se livreaza cu doua tavi grilaj reglabile pe inaltime . - Încărcarea maximă kg ≥ 30kg, Încărcarea pe raft kg ≥ 10 kg . - 220-240 V / 50-60 Hz. | 1 |

Lot 5. Sursa de lumină cu lungimea de undă variabilă, pentru depistarea urmelor biologice umane și secreții umane.

| Denumire produs/ Caracteristici tehnico-funcționale |  | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| Sursă de lumină criminalistică cu lungime de undă variabilă, set |  | 1 |
| 1.1 Corpul sursei de lumină |  |  |
| Modul de iluminare WHITE: - min. 8x LED-uri - 400-700nm (nominal) - Intensitate variabilă - fascicul de lumină omogen Caracteristici generale - lupă de mărire minim: 3.5 dioptrie, - protecție termică - panou tactil - braț montabil cu acțiune minim 1.3m - montare pe trei capuri cu axe ajustabile - protecție de praf a corpului - 100 filtre de înlocuire pentru praf - Tensiune de intrare 100-240V, 80W - Securitate module: EN62471:2008 |  |  |
| 1.2 Modul de iluminare UV |  |  |
| - min. 8x LED-uri (ultaviolet) - 365 nm (nominal) - banda de 350-380nm, ± 10% - Intensitate variabilă - fascicul de lumină omogen. - utilizare/relevare: sînge, fibre, reziduuri de drog, nanoparticole, secreții umane. - filtru dielectric (GG420) |  |  |
| 1.3 Modul de iluminare Blue |  |  |
| - min. 16x LED-uri (Blue) - 445 nm (nominal) - banda de 420-470 nm, ±10% - Intensitate variabilă - fascicul de lumină omogen. - utilizare/relevare: sînge, fibre, nano-particule, secreții umane, prafuri dactiloscopice. - Include: filtru detașabil de vizualizare cu sticlă anti-orbire; filtru de trecere Schott; filtru dielectric (GG495) |  |  |
| 1.4 Modul de iluminare Violet |  |  |
| - min. 4x LED-uri (Violet) - 405 nm (nominal) - banda de 395-425 nm, ± 10% - Intensitate variabilă - fascicul de lumină omogen. - utilizare/relevare: sânge, fluide corporale, păr etc. - Include: filtru detașabil de vizualizare cu sticlă anti-orbire; filtru de trecere Schott; filtru dielectric (GG455) |  |  |
| 1.5 Camera UV-Vis-IR |  |  |
| - min. 5MP CMOS auto-focusare - lentila min. 7.6 mm f/1.8 - Sensibilitatea de la 350nm pînă la 1100nm - Interfața USB 2.0/3.0 - Control prin unde - 4 pozitii de selectare filtre UV, Vis și IR - Program de capturare |  |  |
| 1.6 Calculator PC |  |  |
| - Procesor minim generația 5, frecvența minim 2.7 GHz, 8 GB RAM, - Grafica 24 sau 32 bits - Monitor minim 23,8” TFT - UPS minim 4 ore de lucru - Microsoft Windows 11 Pro downgrade la Windows 10 Pro (pre-instalat), Microsoft Office Professional min. ver 2019 - DirectX 9.0 sau versiune mai nouă |  |  |
| 1.7 Adițional |  |  |
| - Filtru BLUE |  |  |
| Garanţie: | min. 24 luni |  |

Procesarea integrată a imaginilor va permite exportul imaginilor în format *.tif și *.jpg, inclusiv cu posibilitatea de înlăturarea distorsiunilor (de-noising).

Videoclipurile trebuie exportate în format *.avi sau similar.

Sistemul de camere, precum și sursele de lumină criminalistică trebuie să fie proiectate fără un ventilator de răcire pentru a reduce riscul de contaminare încrucișată cu ADN.

Suprafețele sistemului trebuie să fie realizate dintr-un material, care să permită îndepărtarea ușoară a resturilor de substanțe chimice și ADN.

Cerințe generale:

Certificat de calitate (CE, DoC sau similar);

Certificat ISO 9001 pentru producător;

certificat ISO 9001 pentru participant;

Autorizație de la producător;

Manual de utilizare in engleza sau romana/rusa.

Lot 6. Vortex.

|  | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| Vortex | Funcții continue sau pulsante; Pentru micro tuburi de 0.5, 1.5, 2.0 ml si benzi de 0.2 ml; - Viteza de agitare turație minimă 3000 rpm constant; - Diametru cupei de agitare: Ø 4.5 mm; - Mod de operare: prin atingere / operării continue; - Setare viteza: constanta la 3000 rpm; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz; - Control viteza: electronic | 6 |

Lot 7. Vortex cu centrifuga

|  | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| Vortex cu centrifuga | Pentru micro tuburi de 0.5, 1.5, 2.0 ml si benzi de 0.2 ml; Pot fi folosita ca un agitator de probe tip Vortex pentru aplicații independente de centrifugare; Operare continuă sau prin impuls; Sistemul de siguranța oprire la deschiderea capacului; Timer: 1 sec - 60 min; Capac transparent; Capacitate: rotoare preschimbabile: Rotor pentru 12 micro tuburi de 12×1.5ml / 2.0 ml; Rotor pentru minim 16 de micro tuburi de minim 8×0.5ml plus minim 8×2.0ml; Rotor pentru 8 benzi de 0.2ml; Viteza maxima: 3500 rpm; Mod de funcționare: continuu / cronometrat; Viteza rotație (fixa): 2800 rpm; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz; Cu garanție. | 2 |

Lot 8. Centrifugă pentru placi PCR

|  | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| Centrifugă pentru placi PCR. | Posibilitatea setării temperaturiide la +4oC - +25oC; Rotor autoclavabil; Tip rotor – pentru 2 plăci PCR în format de 96 godeuri; Adițional cu rotor/rotore pentru tuburi de 0,2 ml; 0,5 ml; 1,5 ml și 2 ml; Turație de la 2500 rpm până la 14500 rpm; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz | 1 |

Lot 9. Psihrometru

|  | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| Psihometru | Instrument de măsurare pentru a calcula cantitatea de vapori care există în aer. Intervalul temperaturii +5 +60 °C; Cu certificate metrologic. Tipul psihrometrului se alege de către beneficiar după semnarea contractului. | 2 |

Lot 10. Stepper

|  | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| Stepper | Capacitate de eliberare de până la 45 de ori în succesiune fără a umple din nou; Cu reglator de volum; Volum 1 - 5000µL; Rezistent la reagenți chimici și lumină UV; Complet autoclavabil; În set intră seringile, vârfuri de pipete, reactive pentru mentenanță. Cu certificat de etalonare. | 2 |