## Лист1
Oferta de participare la Achiziția de Valoare Mică nr. din
Nr. d/o | Cod CPV | Denumire Lot | Denumirea bunurilor solicitate | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | U/M | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA), lei | Preţ unitar (cu TVA), lei | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei | Termen de livrare a bunurilor
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 33100000-1 | Lot 1. Dializator suprafața 1,5-1,6 m² | Dializator suprafața 1,5-1,6 m² | Cerințe generale: Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA); Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare; Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere; Termen garanţie ≥ 2 ani; Membrană complet sintetică; Coeficientul de UF≥ 10 ml/oră; Volumul de umplere≤ 100 ml; Cerinţele specifice: ureea ≥ 182; creatinina ≥ 168; fosfaţi ≥ 130; vitamina B-12 ≥ 67. |  | 6: buc; 7: 600; 12: În decurs 10 zile la solicitare pe parcursul anului 2020.
2 | 33100000-1 | Lot 2. Linii (magistrale) de sânge, arteră/venă, set maturi | Linii (magistrale) de sânge, arteră/venă, set maturi | Cerințe generale: Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA); Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare;Termen garanţie≥ 2 ani; Livrare în set (arteră/venă) + ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic; Cameră de captare activă a aerului arterial;Cameră de captare activă a aerului venos;Clame montate integral în segment arterial/ venos; Segment conectare/ monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare; Linie pentru heparinizare automată; Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare; Cerinţele specifice: Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm.; Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm; Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm; Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml; Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm; Lungimea totală a magistralei venoase≥ 2700 mm. |  | 6: buc; 7: 300
3 | 33100000-1 | Lot 3. Ace pentru puncții, artera (fistuline) – 16G | Ace pentru puncții, artera (fistuline) – 16G | Cerințe generale: Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA); Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare;Termen garanţie≥ 3 ani; Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă; Cerinţele specifice:Vor conţine un orificiu lateral (arterial); Vor conţine clame integrate; Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º;Vor avea următorii parametri: diametrul acului -1,6 mm; lungimea acului -25 mm; lungimea tubului - 150 mm. |  | 6: buc; 7: 300
4 | 33100000-1 | Lot 4. Ace de puncții, vena (fistuline) – 16 G | Ace de puncții, vena (fistuline) – 16 G | Cerințe generale: Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA); Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare; Termen garanţie≥ 3 ani; Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă; Cerinţele specifice:Vor conţine clame integrate; Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º; Vor avea următorii parametri: diametrul acului - 1,6 mm; lungimea acului-25 mm; lungimea tubului - 150 mm. |  | 6: buc; 7: 200
TOTAL