## Specificații tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga" pentru anul 2023 (repetat) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Model | Țara | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Valoarea estimativă fără TVA | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană | Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană |  |  |  | Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - filtru arterial incorporat in oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), (vezi desene anexate 5-8) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 5,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al„priming”-ului oxigenatorului(ml) - Până la 190 Volumul static al„priming”-ului filtrului arterial anexat (ml) - Până 170 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (5,0 l / m) - Nu mai mic de 260Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Intrare în rezervor venos (inch) - ½ cu conector optional 3/8 Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
33100000-1 | 2 | Oxigenator pentru copii < 30kg cu membrană | Oxigenator pentru copii < 30kg cu membrană |  |  |  | Oxigenator pentru copii cu greutatea <30 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - filtru arterial incorporat in oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), (vezi desene anexate 9-13) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 3,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al„priming”-ului oxigenatorului(ml) - Până la 150 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (3,0 l / m) - Nu mai mic de 260 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 1,5 Intrare în rezervor venos (inch) - ⅜ cu conector optional ¼ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
33100000-1 | 3 | Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană | Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană |  |  |  | Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos - filtru arterial incorporat in oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală (vezi desene anexate 14-16) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Pina la 2,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al“priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 50 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul pompei arteriale (2,0 l / m) - Nu mai mic de 100 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mic de 0,5 Eficiența schimbului căldurii (1,5 l/min) - Nu mai mic de 0,6 Intrare în rezervor venos (inch) - ¼ Nivelul minimal oerational in rezevorul venos 3o ml Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
33100000-1 | 4 | Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană | Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană |  |  |  | Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos - filtru arterial incorporat in oxigenator siset de tubulatură pentru circulație extracorporală (vezi desene anexate 16-19) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic 1,5 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al“priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 50 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (0,8 l / m) - Nu mai mic de 100 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mic de 0,5 Eficiența schimbului căldurii (0,8 l/min) - Nu mai mic de 0,6 Intrare în rezervor venos (inch) - ¼ 6 intrări în cardiotom - 3/16-¼ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
33100000-1 | 5 | Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave cu flux flexibil pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) | Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave cu flux flexibil pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) |  |  |  | Diametrul 27 Fr., Lungimea nu mai mica de 75cm. Conectarea este 3/8 si 1/2 cu gauri laterale. Canula cu dublu-stage pentru drenrea venei cave superioare si venei cave inferioare. gaurile destinate pentru vena cava superioara sunt multiple, care cuprinde doar regiunea terminala a canulei, pe un parcurs de pana la 4cm. Canula fiind compatibila cu sistemul VAC-Asist. Solicitate conform necesitatilor reale ale institutiei.
33100000-1 | 6 | Set pentru dilatatoare vasculare | Set pentru dilatatoare vasculare |  |  |  | dilatatoare cu diametrul 8.12.16.20 Fr. bisturiu ,guidewire 0.035-180 cm, ac 18 GA
33100000-1 | 7 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 30 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai putin de 3/8) Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente,elastice,cu perete subtire
33100000-1 | 8 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 28 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai putin de 3/8) Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente,elastice,cu perete subtire
33100000-1 | 9 | Vent cardiac fără conductor pentru copii | Vent cardiac fără conductor pentru copii |  |  |  | Mărimea internă(Fr) - 13
33100000-1 | 10 | Vent cardiac fără conductor pentru copii | Vent cardiac fără conductor pentru copii |  |  |  | Mărimea internă(Fr) - 10
33100000-1 | 11 | Canula pentru cardioplegia antegradă pentru copii | Canula pentru cardioplegia antegradă pentru copii |  |  |  | Mărimea internă(Fr) - 4
33100000-1 | 12 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă(Fr) - 9
33100000-1 | 13 | Canule pentru arteriotomie | Canule pentru arteriotomie |  |  |  | Canule pentru arteriotomie marimea 2mm
33100000-1 | 14 | Canule pentru arteriotomie | Canule pentru arteriotomie |  |  |  | Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm
33100000-1
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificații de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga" pentru anul 2023 (repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană | Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană | 3: buc; 4: 80; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 520000
33100000-1 | 2 | Oxigenator pentru copii < 30kg cu membrană | Oxigenator pentru copii < 30kg cu membrană | 3: buc.; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 90000
33100000-1 | 3 | Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană | Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană | 3: buc.; 4: 30; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 330000
33100000-1 | 4 | Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană | Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană | 3: buc; 4: 30; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 330000
33100000-1 | 5 | Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave cu flux flexibil pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) | Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave cu flux flexibil pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) | 3: buc.; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 55000
33100000-1 | 6 | Set pentru dilatatoare vasculare | Set pentru dilatatoare vasculare | 3: buc; 4: 30; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 120000
33100000-1 | 7 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti | 3: buc; 4: 130; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 52000
33100000-1 | 8 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti | 3: buc; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 16000
33100000-1 | 9 | Vent cardiac fără conductor pentru copii | Vent cardiac fără conductor pentru copii | 3: buc; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 4500
33100000-1 | 10 | Vent cardiac fără conductor pentru copii | Vent cardiac fără conductor pentru copii | 3: buc; 4: 80; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 36000
33100000-1 | 11 | Canula pentru cardioplegia antegradă pentru copii | Canula pentru cardioplegia antegradă pentru copii | 3: buc; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 3800
33100000-1 | 12 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti | 3: buc; 4: 100; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 20000
33100000-1 | 13 | Canule pentru arteriotomie | Canule pentru arteriotomie | 3: buc; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 2750
33100000-1 | 14 | Canule pentru arteriotomie | Canule pentru arteriotomie | 3: buc; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 2750
1582800
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________