## Propunerea tehnică
Anexa nr. 22
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1669273566548 din_________
Obiectul achiziției: “Achiziționarea ultrasonografelor (USG), conform necesităților IMSP, pentru anul 2023”
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Bunuri
| Lot 1. Ultrasonograf |  |  |  | Conform caietului de sarcini
TOTAL
Notă: | Ofertanții vor indica pagina din documentul confirmativ (manual, broșură, catalog al produselor, alte documente) pentru demonstrarea parametrilor ofertați completînd Anexa nr. 1
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

## Anexa nr. 1
Ultrasonograf General
NUME, CATEGORIA ȘI CODIFICARE |  |  |  | Caietul de sarcini propus (se v-a completa de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
Parametru |  |  | Specificație minimă necesară
1 | Nume generic | Ultrasonograf General
2 | EMDN cod | Z110401
SCOPUL UTILIZĂRII
3 | Scop clinic sau alt scop | Scanerul general cu ultrasunete oferă scanare de imagini 2-D pentru aplicații pulmonare, abdominale (de exemplu, ficat și rinichi), obstetrice, ginecologice, vasculare și părți mici (de exemplu, musculo-scheletice și sâni).
4 | Nivel de utilizare | Spital raional, spital de provincie, spital national, spital de specialitate.
5 | Departament clinic / secție | Unitate de Terapie Intensivă, Urgență, Recuperare, Imagistică medicală, Servicii ambulatoriu, Îngrijire pentru pacienți internați, Diagnostice de specialitate, Tratament de specialitate
6 | Prezentare generală a cerințelor funcționale | Ultrasonograf general cu moduri și pachete software echipate cu o varietate de traductoare pentru a detecta și evalua diferite structuri interne normale și anormale. Modul Doppler permite analiza fluxului sanguin pentru un studiu vascular non-invaziv.
CARACTERISTICI TEHNICE
7 | Cerințe generale | Ecran plat de înaltă rezoluție de 19 inch sau mai bun | da
|  | Convertor A/D pe min.12 biți | da
|  | Tastatură alfanumerică, iluminată, retractabilă | da
|  | Trackball și/sau touchpad în panoul de utilizare | da
|  | Câmp de vedere: adâncimea imaginii de cel puțin 20 cm. | da
|  | Înbunătățirea imagineiea acului de biopsei | da
Moduri:
|  | • B + B | da
|  | • M | da
|  | • B + M | da
|  | • Imagistica Color Doppler | da
|  | • Imagistica Power Doppler | da
|  | • Doppler cu undă pulsată și undă continuă | da
|  | • Sensibilitate și rezoluție ridicate, pentru fluxuri foarte lente în vase mici | da
|  | • 3D în timp real | da
8 | Pachete de analiză (Software) | Abdominal | da
|  | Obstetric | da
|  | Ginecologic | da
|  | 3D/4D în obstetrică și ginecologie | cu posibilitatea de implementare ulterioară
|  | 3D/4D în cardiologie | cu posibilitatea de implementare ulterioară
|  | Părți mici | da
|  | Vascular | da
|  | Preprocesare și postprocesare a întregii aplicații | da
9 | Traductor | Traductor Linear minim 4 - 14 MHz (vascular și părți mici) | 1
|  | Traductor Endocavitar minim 5 - 9 MHz (ginecologie) | 1
|  | Traductor Sectorial "Phased array" minim 2-7.5 MHz (cardiologie și pediatrie) | 1
|  | Traductor Convex minim 3- 5Mhz,Imagini eco armonice 60 de grade/60 mmR (abdominale și ginecologice) | 1
|  | Porturi pentru traductoare (4 sau mai multe) disponibile permanent | da
10 | Sistem de imagine și conectivitate | Sistem integrat de stocare a imaginilor cu o memorie de imagini pe hard disk și o bază de date pentru pacienți | da
|  | DICOM 3.0 conectivitate de stocare și trimitere | da
|  | Unitate de înscriere DVD-R/RW sau CD-R/RW integrat | da
|  | Stocare a datelor 500 GB sau mai mult | da
|  | Port USB integrat pentru memorie USB | da
|  | Placă de rețea Ethernet 10/100 Mbps integrată | da
|  | Posibilitatea de a conecta unitatea la orice calculator PC | da
11 | Parametrii afișați și funcționalități | Mărirea imaginii "Zoom" | da
|  | Ecran divizat | da
|  | Măsurători de distanță, circumferință, suprafață, volum | da
|  | Adnotări pe ecran | da
|  | Comutarea sondei cu tastatura. | da
CARACTERISTICI FIZICE
12 | Mobilitate | Montat pe rotile și echipat cu: | da
|  | • Cel puțin două roți cu frână | da
|  | • Suporturi pentru sticle cu gel | da
|  | • Spatiu dedicat pentru accesorii | da
CERINȚE DE UTILITATE
13 | Alimentare electrică | Sursă electrică monofazată 220-240 V ± 10% 50 Hz | da
|  | Tip de fișă în conformitate cu standardele și reglementările locale/naționale cerute | da
|  | Dispozitiv extern adecvat pentru a proteja echipamentul împotriva supratensiunii și supracurentului de linie (între ștecher și priză) | da
|  | Echipament prevăzut cu o baterie de rezervă, capacitate: | da
|  | • Timp de lucru 2 ore sau mai mult | da
|  | • Timpul de reîncărcare a bateriei nu mai mult de 4 ore | da
ACCESORII, CONSUMABILE, PIESE DE SCHIMB, ALTE COMPONENTE
14 | Accesorii | Imprimantă termică alb/negru cu: | da
|  | • Viteză: 1,9 secunde sau mai puțin | da
|  | • Rezoluție: 1280 x 960 pixeli | da
|  | • Dimensiuni de imprimare multiple | da
|  | Husă / Capac pentru sonde (unul pentru fiecare sondă) | da
|  | Înveliș / Capac de protecție a panoului de control | da
|  | UPS pentru întregul sistem | da
15 | Consumabile | Role de hârtie pentru imprimanta video | 10
|  | Sticle cu gel - 1 lt | 10
CERINȚE DE MEDIU
16 | Cerințe dependente de context | Capabil să fie păstrat continuu în intervalul de temperatură ambiantă de cel puțin de la 0 la 50 grade C și umiditate relativă de la 15 la 90%. Capabil să funcționeze continuu în intervalul de temperatură ambientală de cel puțin 10 până la 40 grade C și umiditate relativă de la 15 până la 90%. | da
INSTRUIRE, INSTALARE SI UTILIZARE
17 | Transport | Furnizorul trebuie să includă transportul până la unitatea medicală finală | da
18 | Instalare | Furnizorul la instalare trebuie să efectueze verificările de siguranță și funcționare înainte de predare | da
19 | Instruirea utilizatorului / utilizatorilor | Instruirea utilizatorilor în hardware și software (inclusiv aplicații): | da
|  | • Funcționarea de bază a sistemului | da
|  | • Operarea avansată a sistemului | da
|  | • Rutina de întreținere | da
GARANȚIE ȘI ÎNTREȚINERE
20 | Garanție | Cel puțin 24 de luni | da
21 | Sarcini de întreținere preventivă | Inclus în garanție de două ori pe an | da
22 | Disponibilitate de actualizare software/hardware | (orice actualizări disponibile în perioada de garanție) Inclus | da
DOCUMENTAȚIE
23 | Cerințe de documentare | Toate documentele justificative, manualele de operare, service și utilizare trebuie să fie prezentate în limba de stat și în una din limbile de circulație internațională conform H.G. 702 „pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de introducere pe piaţă a dispozitivelor medicale” Secţiunea a 7-a. „Informaţii furnizate de producător” și anume pct. 51, inclusiv: | da
|  | • Proceduri manuale necesare pentru calibrarea locală și întreținerea de rutină | da
|  | • Protocoale de depanare erori | da
|  | • Protocoale de curățare și dezinfecție | da
|  | • Lista de piese de schimb și accesorii, cu numerele de referință și costul acestora. | da
24 | ETICHETA | ETICHETA se prezintă în limba de stat și în una din limbile de circulație internațională conform H.G. 702 „pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de introducere pe piaţă a dispozitivelor medicale” Secţiunea a 7-a. „Informaţii furnizate de producător” și anume pct. 48. | da
STANDARDE ȘI SIGURANȚĂ
25 | Aprobare/Certificare de reglementare | Certificat de vânzare gratuită (FSC) furnizat de oricare dintre următoarele țări: Australia, Canada, Japonia, SUA și/sau Comunitatea Europeană (de exemplu, certificat CE dat de o terță parte certificată pentru dispozitivele medicale specifice propuse (nu doar declarația de conformitate)) . | da
26 | CERTIFICĂRI | Se vor accepta doar dispozitive marcate CE certificate conform directivei 93/42 sau a Regulamentului 2017/745 și incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | da
|  | 1. Certificat de conformitate CE emis de către un organism de evaluare a conofmrității inclus în lista NANDO - https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main | da
|  | 2. Declarația de conformitate CE emisă în baza directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 2017/745 care face trimitere la certificatul de conofmritate CE prin număr sau prin codul NOTIFY BODY. | da
|  | 3. ISO 13485/9001 - Sistemul de management al Calității | da
|  | 4. Raportul din documentația tehnică „ESSENTIAL REQUIEREMENT” | da
27 | STANDARDE | EN 60601-1 (IEC 60601) - Aparate electromericele. Partea 1: Prescripții generale pentru securitatea de bază și performanțele esențiale | da
|  | EN 60601-1-2 (IEC 60601-1-2) - Aparate electromericele. Partea 1-2: Cerințe generale de securitate de bază și performanțe esențiale. Standard colateral: Perturbații electromagnetice. Cerințe și încercări | da
|  | EN 60601-1-6(IEC 60601-1-6) - Aparate electromericele. Partea 1-6: Prescripții generale pentru securitatea de bază și performanțele esențiale. Standard colateral: Aptitudini de utilizare (IEC 60601-1-6:2010) Prezentul standard european nu acoperă în mod necesar cerințele introduse prin 2007/47/CE. | da
|  | EN 62304 (IEC 62304) - Software pentru dispozitive medicale. Procesele ciclului de viață ale software-ului (IEC 62304:2006) | da
|  | EN 62366 (IEC 62366) - Dispozitive medicale. Aplicații ale utilizării ingineriei tehnologice în aparatele medicale (IEC 62366:2007 Prezentul standard european nu acoperă în mod necesar cerințele introduse prin 2007/47/CE | da
|  | EN ISO 15223-1 (ISO 15223-1) - Dispozitive medicale. Simboluri care trebuie utilizate pe etichetele dispozitivelor medicale, etichetare și informații care trebuie furnizate. Partea 1: Cerințe generale | da
|  | EN ISO 14971 - Dispozitive medicale. Aplicarea managementului riscului la dispozitive medicale | da
|  | MDD 93/42 EEC sau Regulamentul 745 - Directiva Europeană sau Regulamentele noi Europene | da