## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale în scopul realizării Programului Național de Control al Cancerului conform necesităților pentru anul 2025 (repetat) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Microscop trinocular inversat cu contrast de fază | Microscop trinocular inversat cu contrast de fază |  |  |  | Aplicare: Microscop inversat pentru observarea și vizualizarea organismelor vii și a culturilor de țesuturi (celulare) în vase și baloane de cultură celulară. Metoda de observare: contrast de fază, câmp luminos Piesa nasului rotativ: manual, tip standard Cap de vizualizare: Cap de observație trinocular, înclinat 45 ° Revolver: pentru 5 obiective Obiective IOS Plan, Acromat: 4x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.60, 100x/1.25 (Imersie în ulei) Condensor: Condensator de 0,30 cu diafragmă iris, glisor cu inele de fază pre-centrate 4x/10x și 20x/40x. Distanta de lucru 72 mm Oculare - câmp larg: WF 10x/22 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Focalizare - microviza și macroviza/curse coaxiale; focalizare coaxială fina și grosieră cu mecanism de oprire la limita/gradație 0.002mm Iluminator: LED cu ajustarea intensității Unitatea de alimentare: incorporat Accesorii: ulei de imersie 1 sticluță. Accesorii pentru vizualizare în contrast de fază Cameră: opțional. competentă cu binocular şi trinocular Garanție: min. 24 luni
33100000-1 | 2 | Centrifugă de laborator | Centrifugă de laborator |  |  |  | Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm de la ≤ 300 Maximală, rpm pină la ≥ 4500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului Indicatori Indicarori vizual și acustic Debalansare Pornire/oprire Capac deschis Display Digital Nivelul de zgomot ≤70 dB Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standardelor in vigoare
33100000-1 | 3 | Frigider pentru reactivi 200 L | Frigider pentru reactivi 200 L |  |  |  | Frigider pentru reactivi, 200 L Descriere: Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Configuraţie: mobil Capacitatea: 200 L ±30L Ușă: 1 ușă solidă, blocare cu cheie Număr de rafturi: ≥ 4 Lumină interior: Da Construcţie interioară: materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare sau analogic. Construcţie exterioară: cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură: digital Înregistrarea și memorarea temperaturii și a alarmelor: Da Alarme: acustică, vizuală Răcire: ventilată Temperatura reglabilă: 2 ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică: ±2 °C Alimentare: 220 V, 50 Hz Refrigerent: fară CFC / HCFC Zgomot: < 48 dB Accesorii: sertare Garanție: min. 24 luni
33100000-1 | 4 | Congelator pentru laborator, vertical 200L | Congelator pentru laborator, vertical 200L |  |  |  | Descriere: Stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura. Configurație: vertical Capacitatea internă a camerei: 200 L ±30L Număr de sertare: ≥ 5 buc. Ușă: 1 solidă cu mecanism de blocare Roți: Da. Construcție interioară: oţel inoxidabil Construcţie exterioară: cu acoperire anticorozivă. Afişaj temperatură: digital, ecran grafic / LED Alarme: acustică, vizuală Înregistrarea și memorarea temperaturii și a alarmelor: Da Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă a temperaturii, limita minimă a temperaturii Răcire: ventilată sau statică. Refrigerent: fără CFC / HCFC Alimentare: 220 V, 50 Hz Zgomot: < 60 dB. Domeniul de temperatură: -15°C..-26°C. Garanție: min. 24 luni
33100000-1 | 5 | Microcentrifugă | Microcentrifugă |  |  |  | Viteză: 100 – ≥ 1000 g Capacitate: 12 – 24 eprubete Volume eprubete: 1,5 – 2 mL Să includă adaptore pentru tuburi 0.2 mL și 0.5 mL
33100000-1 | 6 | Vortex mixer | Vortex mixer |  |  |  | Gama de control a vitezei: 500 - 3000 RPM Modul de agitare pentru tuburi: 0,2 – 50 mL Principiul de agitare excentric: Da
33100000-1 | 7 | Hotă cu flux laminar | Hotă cu flux laminar |  |  |  | Descriere Dulap biologic cu flux laminar, pentru manipularea culturilor celulare într-un mediu aseptic. Dimensiuni interne (zona de lucru): ≥ 1190x630x630 mm Parametru Specificaţie Control controlat de microprocesor sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat control automat al volumului de flux prezentat Interior suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic Filtre HEPA sau ULPA Prefiltru Eficiența de minim 85 %, pentru particule de minim 0.5 microni, clasa G4 Lumina interioară lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală Nivelul de zgomot nu mai mare de 68dB Flux aer mai mult de 0.4 m/s Factorul de protecție (Apf) 1.0 10^5 Afijaj digital Alimentarea 220V, 50 Hz Alarme Acustică Vizuală Capac de închidere a exhaustării -optional Set de livrare Hota cu filtre Lampă de iluminare lampă UV suport pentru amplasarea hotei robinet pentru vacuum robinet pentru gaze
33100000-1 | 8 | Incubator cu CO2 | Incubator cu CO2 |  |  |  | Descriere: Incubator cu CO2 este un dispozitiv de laborator care permite menținerea condițiilor microclimaterice pentru cultivarea celulelor pentru investigații citogenetice Parametru Specificaţie Tip incubator: Amplasat pe roti, cu o cameră Capacitate: 80 l ±20l Metoda de încălzire : Cu cămașă de aer Ușa dublă, internă din sticlă Ușa externă: Cu încălzire Carcasa internă: Din oțel inoxidabil Carcasa externă: Inox sau inox vopsit sau alt material rezistent la coroziuni Control: Microprocesor Interval de temperatură (metric): 5°C până la 60°C Fluctuație temperatură în interior: Maxim 0,3°C Interval de setare a concentrației CO2: 0 – 20 % Rezoluția de control al CO2: ±0,1% Metoda de măsurare a concentrației CO2: Sensor IR Sursa umiditate: tavă cu apă Sursa de sterilizare : UV lampa Numărul de rafturi: 2 – 5 Interfață Afișaj: LED sau LCD Alimentarea: 220 V, 50 Hz Accesorii și consumabile: Butelie cu CO2 Minim 20 L, Plină, nouă, cu reductor de presiune Furtun pentru conectare la prizele cu CO2
33100000-1 | 9 | Dispozitiv pentru denaturare și hibridizare | Dispozitiv pentru denaturare și hibridizare |  |  |  | Aplicare: Automatizarea procesului de denaturare și hibridizare a procedurilor FISH Capacitate: 6-12 lame Gama de control al temperaturii: 20 °C - +99°C Acuratețea temperaturii: ±1°C Uniformitatea temperaturii: ±1°C Display: Da Încălzirea lamelor: 2 părți Timer: 1 min la 99 h 59 min sau 1 sec la 99 min 59 sec Timp de încălzire (37°C până la 95°C): ≤3 min Timp de răcire (95°C până la 45°C): ≤7 min Mod de operare: Denaturare și hibridizare Alimentarea: 220 V, 50 Hz
33100000-1 | 10 | Pompa de aspirare cu vacuum | Pompa de aspirare cu vacuum |  |  |  | Aplicare: Îndepărtarea și eliminarea lichidului din diferite vase de reacție. Filtrare: Filtru microbiologic hidrofob 2200/02 elimină riscul de contaminare cu particule infectate, Accesorii: -Adaptor universal pentru vârfuri de unică folosință de 200/1000 μl; -Set operator manual: 1 canal.adaptor (cu ejector pentru varfuri de 200 mkl, cu știft din oțel inoxidabil de 40 mm, cu știft din oțel inoxidabil de 125 mm); 8 canale.adaptor (cu ejector pentru varfuri de 200 mkl, cu știfturi din oțel inoxidabil de 35 mm); Viteza de aspirare: 8-10 l/min (aer), Presiunea de aspirare: -200- 800mbar (reglabil), Colector: 2 l polipropilenă, Tip senzor de nivel lichid: invaziv, Protecție: se oprește motorul, semnal luminos/sonor, Alimentare: 220 V, 50 Hz
33100000-1 | 11 | Software-ul de analiza a dateloi de citometrie in flux Infinicyt CE-1VD | Software-ul de analiza a dateloi de citometrie in flux Infinicyt CE-1VD |  |  |  | aplicare: software-ul pentru analiza datelor de citometrie în flux efectuată de medic/expert ca ajutor în diagnosticul bolilor onco-hematologice și monitorizarea bolii minime reziduale (MRD). versiunea - ultima valabilitate licență: nelimitat Să includă: 1. unitate flash USB Infinicyt Installers” (Programe de instalare Infinicyt) 2. dispozitiv USB-cheia de licență 3. Manual de instructiuni de utilizare 4. training privind aplicarea softului pentru instruirea medicului/expertului.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## F4.2 LP
Specificaţii de preț (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale în scopul realizării Programului Național de Control al Cancerului conform necesităților pentru anul 2025 (repetat) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (cu TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9
33100000-1 | 1 | Microscop trinocular inversat cu contrast de fază | Microscop trinocular inversat cu contrast de fază | buc | 1 |  |  |  | până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 112500
33100000-1 | 2 | Centrifugă de laborator | Centrifugă de laborator | buc | 1 |  |  |  | până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 16690
33100000-1 | 3 | Frigider pentru reactivi 200 L | Frigider pentru reactivi 200 L | buc | 1 |  |  |  | până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 33266.3333
33100000-1 | 4 | Congelator pentru laborator, vertical 200L | Congelator pentru laborator, vertical 200L | buc | 1 |  |  |  | până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 66666.66
33100000-1 | 5 | Microcentrifugă | Microcentrifugă | buc | 1 |  |  |  | până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 13922.5
33100000-1 | 6 | Vortex mixer | Vortex mixer | buc | 1 |  |  |  | până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4109.5
33100000-1 | 7 | Hotă cu flux laminar | Hotă cu flux laminar | buc | 1 |  |  |  | până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 145700
33100000-1 | 8 | Incubator cu CO2 | Incubator cu CO2 | buc | 1 |  |  |  | până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 111408.776
33100000-1 | 9 | Dispozitiv pentru denaturare și hibridizare | Dispozitiv pentru denaturare și hibridizare | buc | 1 |  |  |  | până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 147357.6
33100000-1 | 10 | Pompa de aspirare cu vacuum | Pompa de aspirare cu vacuum | buc | 1 |  |  |  | până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20833.3333
33100000-1 | 11 | Software-ul de analiza a dateloi de citometrie in flux Infinicyt CE-1VD | Software-ul de analiza a dateloi de citometrie in flux Infinicyt CE-1VD | buc | 1 |  |  |  | până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 166666.6667
839121.3693

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________