## CAIET DE SARCINI

Obiectul:     Echipamente pentru încercări de laborator.

Autoritatea contractantă: Î.S.,,Administrația de Stat a Drumurilor”

| Nr. | Denumire echipament | Caracteristici solicitate | Standard de referință (indicator normativ pe metodă) | Cantitatea bucăți |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mașină universală de testare servo-pneumatică, dinamică | Echipament utilizat pentru încercările: -rezistența la oboseală conform EN 12697-4 Anexa E; -încercare la compresiune ciclică conform EN 12697-25 metoda B; -rigiditate conform EN 12697-26 Anexa C; -PENTRU REZISTENȚA LA OBOSEALĂ ECHIPAMENTUL TREBUIE SĂ FIE COMPUS DIN: -mașină de încercare capabilă să aplice impulsuri repetate de încărcare tip haversine cu perioada de repaus la un interval de încărcare de cel puțin 0,5Kn pînă la 10Kn, cu o precizie de 0,25%. -senzor de măsurare a deplasărilor în lungul planului diametral orizontal, capabil să măsoare cu o precizie de 0,1% pentru un domeniu de măsurare de la 2,0mm pînă la 3,75mm. -incintă termostatică trebuie să fie capabilă să controleze temperatura în domeniul de la 2 °C pînă la 20°C cu o exactitate de cel puțin ±1°C. -dispozitiv de înregistrare și măsurare pentru determinarea încărcării la compresiune și a deformațiilor orizontale care trebuie să fie capabile să măsoare la o frecvență de 400Hz. -cadru de încărcare alcătuit din două benzi de încărcare, banda superioară trebuie fixată pe o grindă montată pe suporturi de ghidare. -benzi de încărcare cu o suprafață concavă și margini rotunjite trebuie să aibă o rază de curbură de 50±2,5mm și o lățime de 12,7±0,2mm pentru epruvete cu diametrul nominal de 100mm și o rază de curbură de 75±3,75mm și o lățime de 19,1±0,2mm pentru epruvete cu diametrul nominal de 150mm. -sistem de măsurare a deformației compus din două benzi din metal adecvate la care trebuie să se fixeze traductoarele de deformație, benzile trebuie fixate pe fețele opuse planului diametral orizontal fie prin lipire, fie cu arcuri. Traductoarele trebuie poziționate în așa fel încât variația pe lungime a diametrului orizontal în timpul unui ciclu de încărcare să poată fi captată și înregistrată de echipamentul de înregistrare, un set de benzi cu diferite lungimi. -dispozitiv de poziționare. -adeziv tip cianocrilat cu întărire rapidă. -cadru de montare LVDT. -PENTRU ÎNCERCARE LA COMPRESIUNE CICLICĂ COMPUS DIN: -sistem de încercare axială constituit din două pistoane de oțel între care se așează epruveta, presiunea statică laterală și presiunea ciclică axială trebuie să fie aplicată cu ajutorul unui sistem servo-hidraulic, pneumatic, electromagnetic sau un alt sistem corespunzător, capabil să genereze presiuni de referință cu o exactitate de cel puțin ±2%. -pistoane de încărcare care trebuie să se deformeze cu mai puțin de 2um când se aplică o presiune de 250kPa. -sistem de control separat al limitării și al presiunii axiale ciclice. -celulă de încărcare cu un domeniu de măsurare capabil să măsoare presiunile de referință și să fie conform cu specificațiile pentru traductori cu exactitate de clasa 0,2. Frecvențele de rezonanță ale elementului de încărcare, trebuie să fie de cel puțin 10 ori mai mare decât frecvența încercării. -traductori de deplasare conform exactității de clasa 0,2. Frecvențele de rezonanță ale traductorilor montați trebuie să fie de cel puțin 10 ori mai mari decât frecvența încercării. Limitele de măsurare ale traductorilor trebuie să fie de cel puțin 10mm. -echipament de înregistrare a datelor prevăzut pentru controlul și colectarea semnalelor provenite de la elementul de încărcare și de la traductorii de deplasare, instrumentele de măsurare trebuie să fie astfel încât forțele și deplasările să fie citite cu o exactitate de 2%, cu sistem de reprezentare grafică a diagramei de fluaj în timpul încercării. -cameră termostatică cu exactitatea controlului temperaturii de ±1°C sau mai mare. -sistem membrane de latex și ulei siliconic. -PENTRU ÎNCERCAREA DE RIGIDITATE COMPUS DIN: -cadru de oțel pentru încărcare. -două benzi de oțel inoxidabil pentru încărcare fața aflată în contact cu epruveta trebuie să fie concave și să se extindă peste întreaga lățime a epruvetei. Trebuie să se asigure un mijloc de centrare a platanului inferior cu axa cadrului de oțel pentru încărcare. Platanul superior trebuie să facă contact cu sistemul de încărcare printr-un reazem sferic. -sistem de încărcare incorporate prin mijloace prin care încărcarea poate fi aplicată în lungul diametrului vertical al epruvetei, prin benzile de încărcare. Dispozitivul de acționare trebuie să fie capabil să aplice impulsuri repetate ale încărcării cu o perioadă de pauză. Timpul de încărcare, măsurat din domeniul începerii impulsului încărcării și care reprezintă timpul necesar pentru ca încărcarea aplicată să crească de la valoarea inițială a contactului până la valoarea maximă, trebuie să fie 124±4ms. Încercarea aplicată trebuie măsurată, folosind o celulă de încărcare cu exactitate de 2%, perioada de repetare a impulsului trebuie să fie 3,0±0,1s. -inel circular de oțel, cu un diametru exterior de 100±5mm și 150±5mm. Lățimea inelului nu trebuie să fie mai mare de 70mm. -sistem de măsurare a deformației capabil să monitorizeze deformația pe diametrul orizontal al epruvetei, în timpul aplicării unui impuls de încărcare. Exactitatea măsurării trebuie să fie mai bună decât 0,2um pe domeniul ±50um. -echipament de înregistrare, cuprinzând o unitate cu interfața digital, care trebuie să monitorizeze și să înregistreze semnalele electrice provenite de la traductoarele de încărcare și traductoarele de deformație. -cameră cu temperatură constantă, constând dintr-o incintă sau o camera adecvată cu circulație forțată a aerului. -COMPRESOR | EN 12697-24 Anexa E EN 12697 metoda B EN 12697-26 Anexa C | 1 |
| 2. | Etuvă ventilată | -ventilație forțată -temperatura pînă la 200° C -alimentare la 230V -capacitate minim 400l | EN 12697-30 | 1 |
| 3. | Penetrometru | -bază suport din aluminiu cu șuruburi de nivelare -tijă verticală cromată cu deplasare verticală micrometrică -manometru gradat 360 grade, diviziune 0,1mm -slider din alamă, cu cădere liberă, buton de oprire și eliberare -con din oțel inoxidabil pentru testul de penetrare, 35mm lungime, unghi 30 grade -două păhare din alamă. -dispozitiv de control magnetic cu cronometru digital care eliberează automat capul pistonului și asigură căderea liberă a conului în timpul testului de 5 secunde -VERIFICATOR UNGHI CON 30 GRADE -OGLINDĂ PENTRU REGLARE AC/CON -CON PENETRARE 60GRADE ȘI GREUTATE 600gr -indicator test con 60 grade -greutate 320gr -cutie d55x40mm, aluminiu, fără capac | EN 17892-12 | 1 |
| 4. | Aparat Casagrande | Compus din: -cupă pentru probă din alamă sau oțel inoxidabil -bază -picioare din cauciuc -gabarit de verificare a înălțimii | EN 17892-12 | 1 |
| 5. | Baie de apă digitală | Controlată prin termostat capabilă să mențină 22±3°C Dimensiuni interioare: minim 510x350x230mm Dimensiuni exterioare: minim 680x420x420mm Capacitate: minim 40litri | EN 1097-6 | 1 |
| 6. | Umidometru portabil | -umidometru portabil pentru analiza umidității solului, nisipului și pietrișului -putere alimentară 12V/2A/24W pentru încărcarea bateriei interne -sondă umiditate -domeniu de măsurare 0,40% col.apă -manual utilizare -extensie telescopică -extensie până la 2m -Certificat de etalonare | Echipament auxiliar | 1 |
| 7. | Site de cernere Diametrul 300mm | -diametrul 300 -0,063mm -0,125mm -0,250mm -0,500mm -1,0mm -1,6mm -2,0mm -4,0mm -5,0mm -5,6mm -6,3mm -8mm -10mm -11,2mm -12,5mm -14,0mm -16,0mm -20,0mm -22,4mm -25,0mm -31,5mm -40,0mm -45,0mm -50,0mm -56,0mm -63,0mm -80,0mm -100,0mm -125,0mm | ISO 3310-1 ISO 3310-2 | 1 buc de fiecare |
| 8. | Site de cernere diametrul 200mm | -diametrul 200 -0,063mm -0,125mm -0,250mm -0,500mm -1,0mm -2,0mm -4,0mm -8,0mm -11,2mm -16,0mm -22,4mm -31,5mm -45,0mm | ISO 3310-1 ISO 3310-2 | 1 buc de fiecare |
| 9. | Betonoscop tester ultrasonic | -conform standardului EN 12504, partea 4 -ecran tactil LCD -sistem de operare Windows -memorie 128mb -timp de măsurare de la 0 la 9999,9 Us rezoluție -două sonde de 55kHz cu cabluri de conectare -cilindru de calibrare și pastă de contact -PALPATORI 150kHz -PALPATORI 24kHz -Certificat de etalonare | EN 12504-4 | 1 |
| 10. | Baie de apă termostatată | -Menține apa la temperatura +25 -unitate formată dintr-o baie de apă din oțel inoxidabil cu capacitate de 10l, izolație, încălzitor de imersie cu termostat digital, pompa cu motor, dispozitiv de răcire a bobinei -vas baie+serpentina răcire -vas transfer | EN 1426 | 1 |
| 11. | Balanță cu precizie de 0,1g | -capacitatea maximă 24000g -platan inox minim 160x200mm -calibrare externă -certificat de etalonare | Echipament auxiliar | 1 |
| 12. | Set de greutăți | -50g -100g -200g -500g -1kg -2kg -5kg -clasa M1 -certificat de etalonare | Echipament auxiliar | 1 |
| 13. | Hârtie de filtru | -cantitativă și fără cenușă (<0,010%), 95 g/m2, grosime 0,20mm, viteza de filtrare 75s, mărime pori 8um. -set 100 bucăți | EN 933-9 | 2 |
| 14. | Soluție concentrată | -soluție concentrată obținută din clorură de calciu cristalizată sau clorură de calciu anhidră, glicerină, soluție formaldehidă 40% din volum și apă demineralizată. -1000ml | EN 933-8 | 3 |
| 15. | Sfere de sticlă | -perfect rotunde compuse din sticlă solidă. -sferele trebuie să fie între dimensiunea de 0,18mm și 0,25mm. -5kg | EN 13036-1 | 1 |
| 16. | Termometru | -exactitate 0,5 °C | Echipament auxiliar | 1 |
| 17. | Termometru | -exactitate 0,1 °C | Echipament auxiliar | 1 |

Autoritatea contractantă  ________________              Data „____”__________________