## Sheet2
Nr. lot | DCI/Denumire Lot | Denumire Poziție | Specificație Tehnică | Divizarea minimă (după forma de ambalare) | UM | Preț estimativ (fără TVA) | Preț estimativ (cu TVA) | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA | IMSP SPITALUL CLINIC BALTI | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI | IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU | IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA NICOLAE TESTEMITANU | IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI | IMSP SPITALUL RAIONAL VULCANESTI | SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME | cantitatea totală | Valoarea estimativă | 2023 | 2024
1 | Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie | Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie | Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie 25G cu vârf silicon De unică folosință, steril Pentru manipularea țesuturilor, hemoragiei și sângerării (echivalent cu GRIESHABER® Backflush) | 1 | Bucată | 1575 | 1890 | 200 |  |  | 6 | [7 empty] | 60 | 266 | 418950
2 | Banda Shirmer nr.100 | Banda Shirmer nr.100 | Benzi OFTALMalmice Schirmer pentru măsurarea producției lacrimale, folii gradate în ambalaj steril individual (ambalate în cutie până la 100 bucăți) | 1 | Bucată | 4 | 4.32 |  | 20000 | 200 | 500 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 500 | 21400 | 85600
3 | Bastonase igienice auriculare | Bastonase igienice auriculare | Bastonase igienice auriculare pe băț de plastic. Ambalare până la 200 bucăți | 1 | Bucată | 0.07 | 0.084 |  |  | 1000 | [5 empty] | 500 |  |  | 3000 | 4500 | 315
4 | Bastonase igienice auriculare pe lemn | Bastonase igienice auriculare pe lemn | Bastonase igienice auriculare pe băț de Lemn. Ambalare până la 200 bucăți | 1 | Bucată | 0.09 | 0.108 |  | 200 | 1000 | 600 | 20 | 2000 | 1000 |  | 5000 |  | 50 | 10000 | 19870 | 1788.3
5 | Burete absorbant oftalmic | Burete absorbant oftalmic | Bureti absorbanti fara scame (Bastonase tupfer oftalmologice), din celuloza comprimata cu proprietati inalt absorbante, sponge, steril, cu miner de plastic si buretele fixat in forma de triunghi, | 1 | Bucată | 4.2 | 4.54 | 20 | 2000 | 200 | 2000 |  | 400 | 1000 | 100 | 100 | 1000 |  | 2000 | 8820 | 37044
6 | Benzi de silicon | Benzi de silicon | Benzi de silicon pentru chirurgia dezlipirii de retina, circlaj 2 mm latimea, steril (echivalent G-34620 Geuder) | 1 | Bucată | 298.13 | 357.756 |  |  |  | 100 | [7 empty] | 0 | 100 | 29813
7 | Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon | Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon | 1) Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon (sleeve); 2) Diametru 2,0 - 2,1 x 0,75 - 1,0 mm; 3)steril; 4) Din silicon; (echivalent G-34642 Geuder) | 1 | Bucată | 194.61 | 233.532 | 100 |  |  | 25 | [7 empty] | 0 | 125 | 24326.25
8 | Tub de silicon | Tub de silicon | 1) Tub de silicon pentru intubare nazolacrimala; 2) Ø 0.94 mm silicon tube/ 53mm & 0.8 mmØ metallic probe - 53 mm; / + inca un Ø 1,18mm silicon tube / 40 mm long & 0.7mm Ø metallic probe | 1 | Bucată | 239.13 | 286.956 | 15 |  |  | 20 | [7 empty] | 0 | 35 | 8369.55
9 | Brilliant blue | Brilliant blue | solutie Brilliant blue G 0,025%, in ambalaj steril, (0,5 ml- 1,0 ml ), colorant pentru uz intraocular seringa preumpluta cu canula | 1 | Bucată | 625 | 750 | 20 |  |  | 80 |  |  |  | 50 |  |  |  | 100 | 250 | 156250
10 | Butelie de gas C3F8 pentru uz intraocular | Butelie de gas C3F8 pentru uz intraocular | Butelie de gas expansiv C3F8 pentru uz intraocular pentru tamponada retinei, volum 30-40 ml | 1 | Bucată | 570.25 | 684.3 | 10 |  |  | 20 | [7 empty] | 50 | 80 | 45620
11 | Butelie de gas SF6 pentru uz intraocular | Butelie de gas SF6 pentru uz intraocular | Butelie de gas expansiv SF6 pentru uz intraocular pentru tamponada retinei, volum 30-40 ml | 1 | Bucată | 570.25 | 684.3 | 10 | [10 empty] | 50 | 60 | 34215
12 | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular 6x4 cm, SMS | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 102x122 cm (+/- 2 cm), Material SMS, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă. | 1 | Bucată | 20.56 | 24.672 |  | 300 |  | 1000 |  |  |  |  | 100 |  |  | 2000 | 3400 | 69904
13 | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular, 10x12 cm, SMS | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 100x120 cm (+/- 1 cm), Material SMS, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 10x12 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă. | 1 | Bucată | 25.35 | 30.42 |  | 1600 | 650 | 3500 | 600 |  | 250 | 500 | 800 | 230 | 500 | 3500 | 12130 | 307495.5
14 | Canula cu vârf moale la polisare 25G | Canula cu vârf moale la polisare 25G | Canula cu vârf moale la polisare 25 G, angulata la 7-8 mm de la varf, 50 mm, steril, Pentru lustruirea și curățarea cortexului rezidual din punga capsulară în pregătirea pentru introducerea lentilei intraoculare. | 1 | Bucată | 24.88 | 29.856 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 600 | 14928
15 | Canula cu vârf moale la polisare 27G | Canula cu vârf moale la polisare 27G | Canula cu vârf moale la polisare 27 G, angulata la 7-10 mm de la varf, 40 mm, steril, Pentru lustruirea și curățarea cortexului rezidual din punga capsulară în pregătirea pentru introducerea lentilei intraoculare. | 1 | Bucată | 24.88 | 29.856 |  |  |  | 100 |  |  | 20 |  | 200 | 50 |  | 3000 | 3370 | 83845.6
16 | Canula getabila 23G, angulată | Canula getabila 23G | Canula viscoelastic 23 G (60mm) (23x 7/8 in), 0,64x22mm, angulata 45 la 8- 10 mm de la varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril. | 1 | Bucată | 8.74 | 10.488 |  | 1200 |  | 500 |  |  | 20 |  | 300 |  |  | 3000 | 5020 | 43874.8
17 | Canula getabila 25G, angulată | Canula getabila 25G | Canula viscoelastic 25 G (50 mm) (25x 7/8 in) angulata la 8-10 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril. | 1 | Bucată | 10.9 | 11.77 |  | 1200 | 550 |  | 600 |  | 20 |  | 300 | 270 | 400 | 400 | 3740 | 40766
18 | Canula getabila 27G, angulată | Canula getabila 27G | Canula viscoelastic 27 G (40 mm) (27x 7/8 in) angulata la 8-9 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril. | 1 | Bucată | 8.47 | 10.164 |  |  | 550 | 3000 | 600 | 5 | 20 |  | 200 | 800 | 400 |  | 5575 | 47220.25
19 | Canula getabila 27G, dreapta | Canula getabila 27G, dreapta | Canula viscoelastic 27 G , dreapta, sOFTALM tip (virf de silicon) . Vârfuri flexibile din silicon cu flux mare, care oferă acces blând la retină. | 1 | Bucata | 33.34 | 40.008 |  |  |  | 200 | [7 empty] | 100 | 300 | 10002
20 | Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția | Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția | Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția 27 G,40mm, angulata la 6-8 mm, BOND, steril | 1 | Bucată | 13.6 | 14.69 |  |  |  | 1000 |  | 5 | 20 |  |  | 150 |  | 3000 | 4175 | 56780
21 | Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului | Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului | Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului - Kratz- 23 G, angulata la 8-9 mm de la varf, 60 mm, cu orificiu din partea superioara, steril, bent. | 1 | Bucată | 33.05 | 39.66 |  |  |  | 200 |  |  | 20 |  |  | 50 |  |  | 270 | 8923.5
22 | Capsuloretractor | Capsuloretractor, set din 5 | Flexibil, din polypropilen sau nylon, cu stopper ajustabil din silicon, steril , set din 4-5 dispozitive pentru stabilizarea capsulei, capete rotunjite pentru marirea ariei de suport. | 1 | Bucată | 480 | 576 |  | 30 | 10 | 5 | 10 |  |  | 5 | 5 | 30 | 20 | 100 | 215 | 103200
23 | Cartridj p/u operatii oftalmologice compatibil cu aparatul ALCON INFINITI | Cartridj p/u operatii oftalmologice compatibil cu aparatul ALCON INFINITI | cartridj III D p/u aparatul ALCON INFINITI | 1 | Bucată | 144.785 | 173.742 | [7 empty] | 50 |  |  |  | 150 | 200 | 28957
24 | Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon | Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon | Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon | 1 | Bucată | 1833.34 | 2200.008 |  | 300 | 50 | 260 | 150 |  |  |  |  | 80 | 100 | 250 | 1190 | 2181674.6
25 | Casete combinate pentru cataracta şi vitrectomie Constellation | Casete combinate pentru cataracta şi vitrectomie | 1) Pentru Constellation Vision System: 25 g; 2) Sterile; | 1 | Bucată | 10026.65 | 12031.98 |  |  |  | 246 | [7 empty] | 200 | 446 | 4471885.9
26 | Casete pentru facoemulsificare Constellation | Casete pentru facoemulsificare C | 1) Casete pentru facoemulsificare la Constellation Vision System Alcon; 2)Sterile; | 1 | Bucată | 2290 | 2748 |  |  |  | 300 | [7 empty] | 80 | 380 | 870200
27 | Chandelier compatibil cu Alcon Constellation 25G | Chandelier compatibil cu Alcon Constellation 25G | Chandelier compatibil cu Alcon Constellation, 25 G, Include trocar/canula, Permite ajustarea nivelului de iluminare, Steril | 1 | Bucată | 2604.48 | 3125.376 |  |  |  | 24 | [7 empty] | 30 | 54 | 140641.92
28 | Cirlige iriene (Iris retractors) | Cirlige iriene (Iris retractors) | Flexibile, din polypropilen albastru sau nylon, sterile, cu stopper ajustabil din silicon. | 1 | Bucată | 285 | 342 |  | 5 | 15 | 5 | 10 |  |  |  | 7 | 40 | 5 | 80 | 167 | 47595 | 248 | 322
29 | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc | Cu cartuș pentru incizie 2.4-2.75 mm, steril, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector, steril -compatibil cu cristalinul, getabile. Acri1ic,metacrilat,hidrofob,copolimer. Optic biconvex, asimetric anterior, 6,0 mm, haptica 13 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refracție: 1,55, obligator să fie indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400 nm. Constanta A: metoda biometrică 118,3 - 118,4, metoda prin imersie 118,7, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D, pasul de 0,5 - 1,0 D pentru gama dioptrica +31.0 - +40.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii.*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. | 1 | Bucată | 1660.84 | 1993.008 |  | 400 | 50 | [5 empty] | 10 |  |  | 200 | 660 | 1096154.4
30 | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuș inclus | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuș inclus | Cu cartuș pentru incizia 2.4-2.75mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile.Acrilic,metacrilat, hidrofob,copolimer. Optic biconvex, asimetric anterior, 6,0 mm, haptica 13 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refracție: 1,55, obligator să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior. UV filtru 400nm, filtru lumina albastra. Constanta A: metoda biometrică 118,7, metoda prin imersie 119,0, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica +6.0 - +30.0D. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. | 1 | Bucată | 2936.67 | 3524.004 |  | 200 | 50 | 1000 |  |  |  |  | 10 |  |  | 200 | 1460 | 4287538.2
31 | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus | Acrilic, hidrofilic, asferic, D=6,0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11,0 mm. Angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.46. Constanta A118,5, gama dioptrică +0.0 - +30 D. Pasul de 0.5-1.0 pentru gama dioptrica +0.0...+9.0D. Pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 10.0...+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Constanta A: metoda biometrică 118,0, metoda prin imersie 118,5, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. | 1 | Bucată | 1056.3 | 1267.56 |  | 100 | 300 |  | 300 |  |  |  | 300 |  | 150 |  | 1150 | 1214745
32 | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcat in injector | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcat in injector | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe, acrilic, hidrofilic, asferic.D=6.0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11.0. Constanta A metoda biometrica 118.0 , metoda prin imersie 118.5. Indice de refractie - 1.46. Gama dioptrică: 0,0D +10,0D cu pasul de 0,5 -1,0 D, gama dioptrica +10,0 +30,0 cu pasul de 0.5 . Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Preincarcat in injector , pentru incizia de 1,8 - 2,2 mm. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru. | 1 | Bucată | 1074.45 | 1289.34 |  | 250 | 300 | 400 | 150 |  |  | 50 | 100 |  |  | 500 | 1750 | 1880287.5
33 | Cristalin artificial camera posterioara, fixare, foramen in haptica | Cristalin artificial camera posterioara, fixare, foramen in haptica | Optic biconvex, 7,0 mm, haptica 12,5 mm. Angulatia hapticelor: 5° Indice de refracție: 1,49. Constanta A: metoda biometrică 118,8. Gama dioptrica: +10D - +30D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. | 1 | Bucată | 533.34 | 640.008 | 10 | 5 | [10 empty] | 15 | 8000.1
34 | Cristalin artificial camera posterioara, foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus | Cristalin artificial camera posterioara, foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus | Cu cartuș pentru incizia 2.4-2.75mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile, Cartuș steril, getabil. Material lentila: acrilat metacrilat, hidrofob, copolimer . Optic biconvex, 6,0 mm, asimetric anterior. Material haptica: PMMA, haptica 13 mm, Angulatia hapticelor: 10° Indice de refracție: 1,55, obligator indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400nm. Constanta A: metoda biometrică 118,8, metoda prin imersie 119,2, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica +6,0 - +30,0D. Pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. * | 1 | Bucată | 1325 | 1590 |  | 300 | 50 | 400 | 50 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 805 | 1066625
35 | Cristalin artificial camera posterioare foldabil cu injector unica folosință | Cristalin artificial camera posterioare foldabil cu injector unica folosință | Pe suport, LIO poster, foldabil, hidrofilic, acrilic, optica=6,0 mm, BiConvex 1-1=12,5 mm, tip C, Constanta A: metoda biometrică - 118,2, metoda prin imersie - 118,5. Indice de refractie 1.46. Gama dioptrică: +l,0D - +40,0D. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrica + 1.0 -+ 8.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 8.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. cu injector unica folosință compatibil cu cristalinul cu bagheta de ajustare a LIO sau injector unică folosință cu cristaline foldabile incorporate. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. | 1 | Bucată | 682.5 | 819 |  |  | 300 | 300 |  | 100 |  |  | 50 |  |  |  | 750 | 511875
36 | Cristalin artificial camera posterioare foldabil preincarcat in injector | Cristalin artificial camera posterioare foldabil preincarcat in injector | Cristalin artificial camera posterioare foldabil, hidrofilic, acrilic, asferic, biconvex optica=6,0 mm, , haptica H=13,0 mm, tip S, Constanta A, metoda biometrica - 118,56, metoda prin imersie 118,9. Indice de refractie - 1.46 Gama dioptrică: -5.0D +40,0D. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrica -5.0 -+ 10.0D, + 30.0 -+ 40.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 10.0 -+30.0.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. cristalinul preincarcat in injector pentru incizia până la 2,2 mm . *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. | 1 | Bucată | 991.67 | 1190.004 | [7 empty] | 50 | 5 |  |  | 100 | 155 | 153708.85
37 | Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. | Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. | Pe suport, acrilic hydrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11.0-11.5mm, margina posterioara patrat la 360 °, UV filtru, indice de refracție: 1,46. Constanta A: metoda biometrică 118,16- 118,2, metoda prin imersie 118,5 - 118,52, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: minus -5,0D ... +40,0D. Pasul de 0.5D - 1.0 D pentru gama dioptrica -5.0 ...+ 8.0D și +30,0D...+40,0D. Pe 4 piciorușe Pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 8.5 -+ 29,5D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Injector unica folosința compatibil cu cristalinul pentru incizia până la 2.4mm cu bagheta de ajustare sau cartuș în plan. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. | 1 | Bucată | 682.5 | 819 |  |  | 300 | [5 empty] | 100 | 230 |  | 200 | 830 | 566475
38 | Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. | Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. | Pe suport, acrilic hydrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11.0 la lentile de la 10,0D-11.5mm mai mici de 9,0 D, margina posterioara patrat la 360 °, UV filtru, indice de refracție: 1,46: A -constanta 118.5 (emersia), Gama dioptrică - -5,0D....+ 40,0D; pasul 0,5D la LIO de la + 8,5D pînă la +30,0D, restul LIO cu pasul 1,0D; pentru implantarea în sac cristalinian sau în sulcus. Injector unica folosința compatibil cu cristalinul pentru incizia până la 2.4mm cu bagheta de ajustare, cartuș în plan. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. | 1 | Bucată | 691.67 | 830.004 |  |  | 300 |  |  | 100 |  |  | 100 | 200 |  | 1000 | 1700 | 1175839
39 | Cristalin artificial multifocal | Cristalin artificial multifocal | Cristalin multifocal, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofob, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic biconvex, asferic cu zona difractiva de 4.5 mm.. Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.1. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +0.5...+1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. | 1 | Bucată | 9889.3 | 11867.16 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 10 | 20 | 197786
40 | Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic | Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic | Acrilic, metacrilat, hidrofob, copolimer. Cu cartuș, termen de sterilitate minim 24 luni, Optica 6,0 mm, haptica 13mm, asferic. Angulatia hapticelor 0 grade. Optica biconvex, toric, cilindru 1,0 - 6,0D. Indice de refracție: 1,55. Constanta A metoda biometrica: 119,0. Gama dioptrica: +6.0D --> +34,0D. Pasul 0.5 - 1.0 pentru gama +31.0...+34.0D si pasul 0.5 pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D. Puterea cilindrului lentilei intraoculare +1,0...+ 6,0D. . | 1 | Bucată | 6969.17 | 8363.004 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 10 | 20 | 139383.4
41 | Cristalin artificial, forma S, foldabil, preincarcat | Cristalin artificial, forma S, foldabil, preincarcat | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, hidrofilic, acrilic, asferic, biconvex optica=6,0 mm, , haptica H=13,0 mm, tip S, angulatia hapticelor 5°. Constanta A: metoda biometrica 119.0 , metoda prin imersie 118.9. Indice de refractie - 1.48. Gama dioptrică: +5.0D +35,0D. Pasul de 1.0 D pentru gama dioptrica +5.0D - +10.0D, +31.0D - +35.0D, pasul de 0.5D pentru gama dioptrica +10.5D -+30.0.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Cristalinul preincarcat in injector pentru incizia până la 2,2 mm . * Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. | 1 | Bucată | 1190 | 1428 |  | 5 |  | 400 | [8 empty] | 405 | 481950
42 | Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala) | Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala) | Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala). Lama de 1.2-1.3 mm (20 G) cu tăiş bilateral, drept, steril. Material - otel inoxidabil. (Scleral Knife) | 1 | Bucată | 60 | 72 |  | 50 |  | 1000 | [8 empty] | 1050 | 63000
43 | Cutit oftalmic chirurgical 45 grade | Cutit oftalmic chirurgical 45 grade | Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din otel inoxidabil dur, lama dreapta, cu tais lateral sub unghi 45 grade, satinat, steril (echivalent cu cuțitul MST45) Disecție sclerală lamelară (Stab/Side port) | 1 | Bucata | 60 | 72 |  | 20 |  | 300 |  |  | 250 |  |  |  |  | 200 | 770 | 46200
44 | Cutit oftalmic chirurgical model crescent 60 grade | Cutit oftalmic chirurgical model crescent | Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din otel inoxidabil dur, lama pentru incizie crescenta, 2.2- 2.3 mm, angulat , teșita în sus, satinat, steril | 1 | Bucata | 105 | 126 |  | 50 |  | 120 |  |  |  |  | 5 | 10 |  | 200 | 385 | 40425
45 | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 1.2 mm | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 1.2 mm | Cutit microchirurgical (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de 1.2-1.4 mm cu tăiş lateral, steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit) forma conică, lungime cap 6,5mm + 0,2 , unghi 45grade, lama bilaterală, lungime lama 2,0 + 0,2mm, lațimea tăietoare - 0,2-0,3mm (Slit Knife) | 1 | Bucată | 63.21 | 75.852 |  | 10 | 100 | 1000 | 100 |  |  | 250 | 250 | 220 |  | 1000 | 2930 | 185205.3
46 | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.6 mm | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.6 mm | Cutit oftalmic pentru chirurgia globului ocular (incizie de baza in chirurgia cataractei), 2.6 mm. Cutit cu miner complet, latimea lamei 2.6 mm, satinat, angulat sub unghi de 45 grade, cu tais lateral, cu marker de 2 mm. Material - otel inoxidabil (aleaj - austenit | 1 | Bucată | 69 | 82.8 |  | 50 |  | 300 | [7 empty] | 200 | 550 | 37950
47 | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.75 mm | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.75 mm | Cutit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.75 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral, dublu teșit, lungime cap 8 mm, lungime lamă 3,2 mm, lățimea tăietoare 0.35 + 0,2 mm, steril. Material - otel inoxidabil. (echivalent CLEAR CORNEAL KNIVES) | 1 | Bucată | 103.61 | 124.332 |  | 50 |  | 1500 | [8 empty] | 1550 | 160595.5
48 | Cutit oftalmic pentru incizie corneară de baza 2.2 mm | Cutit oftalmic pentru incizie corneară de baza 2.2 mm | Cutit microchirurgical oftalmic pentru chirurgia globului ocular, ( pentru incizie corneeană de baza) 2,2 mm. Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.2 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral. Dual bevel. Steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit). (Slit knife 2.2 mm angled double bevel) | 1 | Bucată | 61 | 73.2 |  | 400 | 550 |  | 300 |  |  | 500 | 200 | 230 |  | 2500 | 4680 | 285480
49 | Cuțit oftalmic pentru largirea inciziei de baza 5.5 mm | Cuțit oftalmic pentru largirea inciziei de baza 5.5 mm | Cuțit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru largirea inciziei de baza in chirurgia cataractei). Cutit satinat, angulat, cu lățimea lamei de 5,5 mm, cu tăiș lateral, dublu teșit, cu unghi 45 grade, steril. Miner complet. (Implant Knife) | 1 | Bucată | 140 | 168 |  | 10 | [10 empty] | 10 | 1400
50 | Dispozitive intubatie lacrimala | Dispozitive intubatie lacrimala | Dispozitive intubatie lacrimala cu 2 probe, 23 G x 11 cm, varfuri in oliva, tub silicon 300-350 mm, in set, Proiectat pentru tratamentul chirurgical, repararea și irigarea sistemului nazolacrimal | 1 | Bucată | 320 | 384 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 5 | 1600
51 | Foarfece endooculare cu tăiere vertical | Foarfece endooculare cu tăiere vertical | Foarfece endooculare 25 G cu tăiere verticala, mobila partea proximala, steril | 1 | Bucată | 3253.76 | 3904.512 |  |  |  | 6 | [7 empty] | 30 | 36 | 117135.36
52 | Foarfece endooculare Curved | Foarfece endooculare Curved | Foarfece endooculare 25 G Curved, steril | 1 | Bucată | 2013.2 | 2415.84 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 20 |  | 30 | 56 | 112739.2
53 | Hialuronat de sodiu 1% | Hialuronat de sodiu 1% | Hialuronat de sodiu 1% - 1.0 ml (menținerea spațiului, manipulare ușoară). în seringa sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterila, apirogena. Viscozitate circa 30.000 mPas osmolitate 270-400mOsm/kg | 1 | Bucată | 124.9 | 134.89 | 10 | 600 | 200 | 1500 | 300 |  | 20 |  | 20 | 50 | 200 | 500 | 3400 | 424660
54 | Hialuronat de sodiu 1,4% | Hialuronat de sodiu 1,4% | Hialuronat de sodiu 1,4% - 1.0 ml (menținerea spațiului camerei anterioare globului ocular intraoperator, posedă viscozitatea 400 000 - 600 000 mPas, manipulare ușoară. în seringa sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterila. | 1 | Bucata | 238 | 257.04 | 20 | 50 |  | 500 |  |  | 10 | 200 | 10 | 50 |  | 1000 | 1840 | 437920
55 | Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului | Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului | Implant OFTALMalmic biocompatibil, sistemul de drenaj, lungimea 2,64mm. Diametrul lumenului 50 μm, diametrul extern 0,4mm; | 1 | Bucată | 12323.34 | 14788.008 |  | 0 |  | 5 | [7 empty] | 10 | 15 | 184850.1
56 | Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip Cionni | Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip CionniInel capsular de tensiune | Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip Cionni, cu 2 inele de fixare, dreapta si stinga, material PMMA, steril | 1 | Bucata | 580 | 696 |  | 5 | [6 empty] | 1 | 30 |  | 30 | 66 | 38280
57 | Inel intracapsular steril 10/11 | Inel intracapsular steril | Inel intracapsular steril: oval, policarbonatmetacrilat dimensiuni: 10/11 mm | 1 | Bucată | 183.34 | 220.008 |  | 0 | 50 | 5 | 20 |  |  |  | 10 | 25 | 15 | 50 | 175 | 32084.5
58 | Inel intracapsular steril 12/13 | Inel intracapsular steril | Inel intracapsular steril: oval, policarbonatmetacrilat dimensiuni: 12/13 mm | 1 | Bucată | 183.34 | 220.008 |  | 20 | 50 | 15 | 20 |  |  |  | 10 | 25 | 15 | 100 | 255 | 46751.7
59 | Manson de silicon pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System | Manson de silicon pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System | 1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) Manson de silicon, steril, de unica folosinta, 0,9 mm, Ultra, pentru incizia 2.2-2.5 mm. | 1 | Bucată | 322.5 | 387 | [9 empty] | 200 |  |  | 200 | 64500
60 | Marcher chirurgical | Marcher chirurgical | Marcher chirurgical (carioca pentru marcare în chirurgia OFTALMalmică, fiecare ambalată sterilă) cu vârf Tip Ultra fin (0,5 mm) | 1 | Bucată | 123 | 147.6 |  | 5 |  | 100 |  |  |  | 10 |  | 2 |  | 50 | 167 | 20541
61 | Pense endooculare ILA | Pense endooculare ILA | Pense endooculare pentru intervenții Grieshaber DSP Tips: ILA 25 G pentru pilingul membrane limitante, steril | 1 | Bucată | 2480 | 2976 |  |  |  | 12 | [5 empty] | 25 |  | 90 | 127 | 314960
62 | Pense endooculare Tips: MAX Grip | Pense endooculare Tips: MAX Grip | Pense endooculare pentru intervenții Grieshaber DSP Tips: MAX Grip 25 G pentru membrane gliale, steril | 1 | Bucată | 2480 | 2976 |  |  |  | 12 | [5 empty] | 35 |  | 30 | 77 | 190960
63 | Perfluoro-decalin | Perfluoro-decalin | sol. perfluorocarbon sterila, preincarcata in seringa de 7 ml. | 1 | Mililitru | 138 | 165.6 |  |  |  | 280 | [7 empty] | 100 | 380 | 52440
64 | Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu Constellation Vision System | Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu Constellation Vision System | Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu Constellation Vision System 1)Sterila; 2) Unica folosinta; 3) 23GA; | 1 | Bucată | 2625 | 3150 |  |  |  | 36 | [8 empty] | 36 | 94500
65 | PIESE p/u irigatie-aspiratie compatibil cu aparatul ALCON INFINITI | PIESE p/u irigatie-aspiratie tehnica bimanuală compatibil cu aparatul ALCON INFINITI | PIESE p/u irigatie-aspiratie compatibil cu aparatul ALCON INFINITI, STERIL,unica folosinta | 1 | Bucată | 345.34 | 414.408 | 2 | [7 empty] | 1 | 100 |  |  | 103 | 35570.02
66 | Proba endodiatermo 25 GA compatibil pentru aparatul Constellation Alcon | Proba endodiatermo 25 GA compatibil pentru aparatul Constellation Alcon | Vârf endodiatermo compatibil pentru aparatul Constellation Alcon, DSP 25G, steril,unica folosinta | 1 | Bucată | 1481 | 1777.2 | 5 |  |  | 72 | [7 empty] | 90 | 167 | 247327
67 | Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation | Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation | "Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation, Forma dreapta (liniara), Tip: widefield (camp larg), Steril | 1 | Bucată | 2344.04 | 2812.848 | [11 empty] | 30 | 30 | 70321.2
68 | Proba vitrectomie anterioara pentru aparatul Centurion Alcon | Proba vitrectomie anterioara pentru aparatul Centurion Alcon | Proba vitrectomie anterioara pentru aparatul Centurion Alcon, 23 GA steril,unica folosinta | 1 | Bucată | 4750 | 5700 |  | 15 |  | 36 | 30 |  |  |  |  | 40 | 15 | 30 | 166 | 788500
69 | Set pentru injectarea uleiului de silicon | Set pentru injectarea uleiului de silicon | Set pentru injectarea uleiului de silicon, Compatibil cu Alcon Constellation Vision System, Steril. Seringa pentru injectarea / extractia uleiului de silicon compatibila la Alcon Constellation Vision System. Canule 23G / 25G / 27G | 1 | Set | 987.64 | 1185.168 |  | 0 |  | 6 | [7 empty] | 100 | 106 | 104689.84
70 | Solutie irigare-aspirare pentru aparatul Centurion Alcon | Solutie irigare-aspirare pentru aparatul Centurion Alcon | Solutie irigare-aspirare, in pungi de 500 ml, sterila, pentru facoemulsificatorul Centurion Alcon | 1 | Bucată | 166.67 | 200.004 |  | 1000 | 400 | 600 | 500 |  |  |  |  | 120 | 500 | 1500 | 4620 | 770015.4
71 | Sonda endolaser 25 g, curbata | Sonda endolaser 25 g, curbata | 1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) 25G; curbata; 3) Steril. | 1 | Bucata | 2059.4 | 2471.28 |  |  |  | 90 | [7 empty] | 90 | 180 | 370692
72 | Trepane pentru transplant de cornee jetabile | Trepane pentru transplant de cornee jetabile donor | Trepane pentru transplant de cornee jetabile (de unica folosință) cu set de vacuum de diferite dimensiuni de la 7,0-9,0 – cu pasul 0,25 – pentru donor (dimensiuni suplimentare se accepa). | 1 | Bucată | 1500 | 1800 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 20 | 30000
73 | Trepane pentru transplant de cornee jetabile | Trepane pentru transplant de cornee jetabile recipient | Trepane pentru transplant de cornee jetabile (de unica folosință) cu set de vacuum de diferite dimensiuni de la 6,0-8,0 – cu pasul 0,25– pentru recipient (dimensiuni suplimentare se accepta). | 1 | Bucată | 1800 | 2160 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 20 | 36000
74 | Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana 25G | Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana 25G | 25G Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana, Cu valva, Set de 3 trocare, Steril | 1 | Bucată | 1510 | 1812 |  |  |  | 24 | [7 empty] | 60 | 84 | 126840
75 | Ulei de Silicon 1300 cSt | Ulei de Silicon 1300 cSt | Ulei de silicon 1300 cSt (densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), in seringa preincarcata sterila de 10 ml | 1 | flacon | 682 | 818.4 | [11 empty] | 100 | 100 | 68200
76 | Ulei de Silicon 5700 | Ulei de Silicon 5700 | Ulei de silicon 5700 (indexul de refracție 1,40, densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), preinjectat în seringă, steril 10 ml. Flacon- Bucată | 1 | flacon | 845 | 1014 |  |  |  | 60 | [7 empty] | 30 | 90 | 76050
77 | Vârf endodiatermo compatibil cu aparatul ALCON INFINITI | Vârf endodiatermo compatibil cu aparatul ALCON INFINITI | Vârf endodiatermo compatibil cu aparatul ALCON INFINITI, DSP 25G steril,unica folosinta | 1 | Bucată | 1358.9 | 1630.68 | [7 empty] | 5 |  | 20 |  |  | 25 | 33972.5
78 | Vîrf pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System | Vîrf pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System | 1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) Steril; diametru de 0, 9 mm, curbat, 45 ˚, jentabil de unică folosință, steril . Analog cu modelul: Kelman turbosonica ABS Mini Tip | 1 | Bucată | 1031.95 | 1238.34 |  |  |  | 90 | [5 empty] | 200 |  | 40 | 330 | 340543.5
79 | Viscoelastic Chondroitin sulfat in seringa 0.3 - 0.5 ml | Viscoelastic in seringa 0.3 - 0.5 ml | Viscoelastic (sol.Sodium Chondroitin Sulfat sau compoziție din Sodium Hyaluronate 2% si Sodium Chondroitin Sulphate 2%), seringa 0.3 - 0.5 ml cu canula 27 G, steril, pentru uz intraocular | 1 | Bucată | 375.3 | 450.36 |  |  |  | 500 | [5 empty] | 40 |  |  | 540 | 202662
80 | Viscoelastic în seringă 1ml | Viscoelastic în seringă 1ml | Sol. Sodium hyaluronate 20mg combinat cu solutie chondroitin sulfat 20mg, in seringa de 1 ml si canula 27G, steril, apirogen, pentru uz intraocular. | 1 | Bucată | 375.3 | 450.36 |  | 600 | 150 | [5 empty] | 20 |  | 250 | 50 | 1070 | 401571
81 | Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 2ml | Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 2ml | Hydroxypropyl methylcellulosa 2%, solutie OFTALMalmica in seringa 2ml, sterila, apirogena, cu canula 23 G. Viscozitatea minima 4500 cPs. | 1 | Bucată | 95.44 | 114.528 |  | 1000 | 350 | 3000 | 500 |  | 150 |  | 400 | 150 | 150 | 1000 | 6700 | 639448
82 | Viscoelastic methylcelluloza 2%, 5 ml | Viscoelastic methylcelluloza 2% in flacon 5 ml | Hydroxypropyl methylcellulose 2% - soluție viscoelastică OFTALMalmica, transparentă, isotona, apirogena, in flacon 5 ml. Sterilă. Viscozitatea NLT 4500-5500 cPs | 1 | Bucată | 36.6 | 43.92 |  | 0 | 350 |  | 100 |  |  | 200 |  | 100 |  | 500 | 1250 | 45750
83 | Vopsea pentru capsula anterioara | Vopsea pentru capsula anterioara | Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare și hialoidei posterioare, uz intraocular – seringa (flacon) de unica folosință, cu un fiting Luer-lock care furnizează 1,0 ml 0,06%, steril. pH 7.3-7.6, cu osmolitatea 270-400 mOsm/kg. Fiecare flacon /seringă este ambalată într-un blister de calitate medicală cu canula 27G (sterilizare ETO ). Flacon= Bucată | 1 | flacon | 33 | 39.6 |  | 150 | 150 | 250 | 100 |  | 40 |  | 30 | 60 | 50 | 300 | 1130 | 37290
84 | Cristalin artificial, forma patrat (square form), foldabil, preincarcat cu filtru galben si UV | Cristalin artificial, forma patrat (square form), foldabil, preincarcat cu filtru galben si UV | Cristalin monofocal foldabil, asferic, preincarcat, cu filtru galben si UV, copolimer acrilic hidrofil- hidrofob. Forma optica asferic., D opticii 6,0mm, diametrul total 10,75 -11,0 mm. Constanta A biometrie contact 118,6. Gama dioptrica – 10,0D - +30,0D. Pasul 0,5 D de la +10,0D la +30,0D; pasul 1,0 D pina la +10,0D *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru. | 1 | Bucată | 2000 | 2400 |  | 5 |  | 500 | [8 empty] | 505 | 1010000
85 | Cristalin artificial foldabil (EDOF) progresiv preincarcat. | Cristalin artificial foldabil (EDOF) progresiv preincarcat. | Cristalin artificial progresiv (EDOF) foldabil preincarcat, copolimer acrilic hidrofil-hidrofob. Asferic biconvex, pentru incizii de 2,2 mm. Diametrul opticii 6,0 mm, diametrul total 10,75- 11,0 mm, angulatia 5 gr. Indicele de refractie 1, 46. Constanta A 118,6 biometrica. Gama dioptrica: de la + 0 D la +30D . pasul 0,5 D la dioptriile +10 D - +30D; pasul 1,0 la dioptriile 0D - +10D. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru. | 1 | Bucată | 7600 | 9120 | 6 |  |  | 10 | 6 | [5 empty] | 4 | 40 | 66 | 501600
86 | Cristalin progresiv toric (EDOF) preincarcat | Cristalin progresiv toric (EDOF) preincarcat | Cristalin artificial progresiv (EDOF) toric, foldabil preincarcat, copolimer acrilic hidrofil-hidrofob. Asferic biconvex, pentru incizii de 2,2 mm. Diametrul opecii 6,0 mm, diametrul total 10,75- 11,0 mm, angulatia 5 gr. Indicele de refractie 1, 46. Gama dioptrica: de la +7 D la +32 . pasul 0,5D, cyl: 1- 4,5D cu pasul 0,5 D *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru. | 1 | Bucată | 9700 | 11640 |  |  |  | 5 | 4 | [6 empty] | 40 | 49 | 475300
87 | Cristalin toric, preincarcat | Cristalin toric, preincarcat | Cristalin artificial toric, foldabil, preincarcat, copolimer acrilic hidrofil-hidrofob. Asferic biconvex, pentru incizii de 2,2 mm. Constanta A 118,6 biometrica., Indicele de refractie 1, 46. Diametrul opecii 6,0 mm. Gama dioptrica: + 0 D la +30D . pasul 0,5 D la dioptriile +10 D - +30D; pasul 1,0 la dioptriile 0D - +10D. Cyl: 1,5 - 4,5D cu pasul 0,5D - *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru. | 1 | Bucată | 7600 | 9120 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 4 | 40 | 49 | 372400
88 | Cristalin multifocal toric (S forma). | Cristalin multifocal toric (S forma). | Cristalin multifocal, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofob, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic biconvex, asferic cu zona difractiva de 4.5 mm.. Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.0. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +0.5...+1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D. Cilindru de la 1,5D la 6,0D cu pasul 0,75D *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. | 1 | Bucată | 7900 | 9480 | 20 |  |  | 5 | [7 empty] | 40 | 65 | 513500
89 | cutit 2,2 incizia de baza | cutit 2,2 incizia de baza | Cutit microchirurgical OFTALMalmic pentru chirurgia globului ocular, ( pentru incizie corneeană de baza) 2,2 mm. Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.2 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral cu marcher de 2 mm. Dual bevel. Steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit). (Slit knife 2.2 mm angled double bevel) | 1 | Bucată | 66 | 79.2 | 20 | 1000 | 300 | 1500 | 250 |  |  |  | 200 |  | 400 | 1000 | 4670 | 308220
90 | cristalin artificial forma 4 picioruse preincarcat | cristalin artificial forma 4 picioruse preincarcat | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe, acrilic, hidrofilic, asferic.D=6.0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11.0. Constanta A metoda biometrica 118.5 , metoda prin imersie 118.0 Indice de refractie - 1.458 - 1,46. Gama dioptrică: 0,0D +10,0D cu pasul de 0,5 -1,0 D, gama dioptrica +10,0 +30,0 cu pasul de 0.5 . Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Preincarcat in injector , pentru incizia de 1,8 - 2,2 mm. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru. | 1 | Bucată | 1500 | 1800 |  | 100 |  | 300 | 250 |  |  | 50 |  |  | 350 | 30 | 1080 | 1620000
91 | Canula hidrodisectie getabila 25G | Canula hidrodisectie getabila 25G | Canula pentru hidrodisectie, angulata la 8 mm de virf, aplatisata perpendicular pe planul angulatiei, sterila | 1 | Bucată | 8.34 | 10.008 | [5 empty] | 5 |  | 30 | 200 |  |  |  | 235 | 1959.9
92 | Canula discizor 23G (cistotom) | Canula discizor 23G | Canula discizor, 23G, angulata, sterila | 1 | Bucată | 29.18 | 35.016 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 100 | 2918
93 | Cablu bipolar silicon pentru diatermocoagulare compatibil cu aparatul Centurion Alcon | Cablu bipolar silicon pentru diatermocoagulare compatibil cu aparatul Centurion Alcon | Cablu bipolar silicon pentru diatermocoagulare compatibil cu aparatul Centurion Alcon | 1 | Bucată | 1750 | 2100 | 400 | 2 |  | 6 | [7 empty] | 10 | 418 | 731500
94 | Virf endodiatermo pentru diatermocoagulare compatibil cu cablul diatermie compatibil cu aparatul Centurion Alcon N6 (cutie cu 6 buc) | Virf endodiatermo pentru diatermocoagulare compatibil cu cablul diatermie compatibil cu aparatul Centurion Alcon | Virf endodiatermo pentru diatermocoagulare compatibil cu cablul diatermie compatibil cu aparatul Centurion Alcon | 1 | Bucată | 7333.33 | 8799.996 | 200 | 1 | [9 empty] | 10 | 211 | 1547332.63
95 | Set piese de Irigare si aspirare bimanuala | Set piese de Irigare si aspirare bimanuala | Include doua piese - una pentru irigare, cu 2 orificii laterale, calibru 21G, alta pentru aspirare cu un orificiu cu port superior, calibru 21G | 1 | Bucată | 4000 | 4800 | 200 | 10 |  |  | 2 | [5 empty] | 5 | 5 | 222 | 888000
96 | Injector pentru implantarea lentilelor intraoculare cu o singura mina | Injector pentru implantarea lentilelor intraoculare cu o singura mina | Sistem de implantare din titan, de multipla folosinta, autoclavabil, cu mecanism tip piston, cu arc interior pentru implantare usoara, precisa si eficienta | 1 | Bucată | 5000 | 6000 | 200 | [10 empty] | 5 | 205 | 1025000
97 | Ocluzor rigid (pansament ocular rigid) | Ocluzor rigid (pansament ocular rigid) | Ocluzor rigid nesteril, transparent, opt orificii | 1 | Bucată | 16.67 | 20.004 |  | 50 | 2000 | 200 | [7 empty] | 200 | 2450 | 40841.5
98 | Cristalin multifocal, toric | Cristalin multifocal, toric | Cristalin multifocal, toric, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofob, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic biconvex, asferic cu zona difractiva de 4.5 mm. Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.1. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D. Cilindru 1D-3,75D | 1 | Bucată | 17000 | 20400 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 3 | 8 | 136000
99 | Cristalin toric | Cristalin toric | Cristalin toric, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofob, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic assymetric X-Wave biconvex wavefront-shaping, asfericitate -0,2 μm. | 1 | Bucată | 17000 | 20400 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 3 | 8 | 136000
100 | Cristalin preincarcat | Cristalin preincarcat | Cristalin preincarcat, steril, foldabil din material acrilic hidrofob, asferic cu filtru UV si filtru lumina albastra, Dioptrii standard minim: 0.0D la +9.0D (pas de 1.0D) si +10.0D la +30.0D (pas de 0.5D), Dioptrii extreme minim: -10.0D la -1.0D (pas de 1.0D) și +31.0D la +35.0D (pas de 1.0D), Indice refractiv maxim 1.47, optica 6mm, haptica 13mm, design optic: asferic, A- Constanta 118.9, angulatie 0°, Protectie PCO: 360° pe intreaga circumferinta a suprafetei optice, Incizie estimata maxim 2.2-2.4mm, Sistem preincarcat cu tija de insertie, cu sistem de actionare manual pentru a permite inclusiv retractia tijei, Sistem de protectie a lentilei sub forma cilindrica cu orificiu ce permite introducerea de solutii vascoelastice, Sistem de blocare a tijei de insertie contra impingerii accidentale. | 1 | Bucată | 2200 | 2640 | [11 empty] | 50 | 50 | 110000
101 | Vopsea pentru capsula anterioara | Vopsea pentru capsula anterioara | Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare și hialoidei posterioare, uz intraocular – flacon 1,0 ml 0,06%, steril. pH 7.3-7.6, cu osmolitatea 270-400 mOsm/kg. Fiecare flacon este ambalată într-un blister de calitate medicală cu canula 27G (sterilizare ETO ). Flacon= Bucată | 1 | flacon | 30 | 36 |  | 150 |  |  | 70 |  |  |  | 20 |  | 50 | 50 | 340 | 10200
102 | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular 6x4 cm, SMS | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 102x122 cm (+/- 2 cm), Material SMS, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura ovală (suprafata de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă. | 1 | Bucată | 20.32 | 24.384 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 300 | 600 | 12192
103 | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 1.2 mm | Cutit oftalmic chirurgical model crescent | Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din otel inoxidabil dur, lama pentru incizie crescenta, 2.2- 2.3 mm, angulat , dublu teșita în sus, satinat, steril | 1 | Bucata | 61 | 73.2 |  | 10 | 100 | [8 empty] | 50 | 160 | 9760
104 | Test Fluoresceina | Test Fluoresceina | Test Fluoresceina. |  | Bucata | 9 | 11 |  |  |  | 500 | [8 empty] | 500 | 4500
105 | Injector pentru implantarea cristalinelor artificiale | Injector pentru implantarea cristalinelor artificiale | Injector pentru implantarea cristalinelor artificiale pentru incizia 2.2 mm. Steril. |  | Bucata | 183.34 | 220.01 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 100 | 18334
106 | Vopsea pentru capsula anterioara | Vopsea pentru capsula anterioara | Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare și hialoidei posterioare, uz intraocular – flacon 1,0 ml 0,06%, steril. pH 7.3-7.6, cu osmolitatea 270-400 mOsm/kg. Fiecare flacon este ambalată într-un blister de calitate medicală cu canula 27G (sterilizare ETO ). Flacon= Bucată |  | flacon | 35 | 36 |  |  |  |  | 50 | [7 empty] | 50 | 1750
107 | Cristalin artificial dur camera posterioara | Cristalin artificial dur camera posterioara | Cristalin artificial camera posterioara,PMMA.Optica 6,0mm,haptica 12,5 mm.Gama dioptrica :+10,0D-+40,0D.Indice de refractie 1,49.Constanta A-118,2 steril.Pasul de 0,5 D.Toate cristaline sa fie cu UV filtru YAG lazer compatibile |  | buc | 280 | 350 | [6 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | 56000
108 | Miostat | Miostat | Solutie carbohol 0,01 % 1,5ml solutie intraoculara |  | fl | 216 | 270 | [6 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | 5184
109 | Cristalin artificial monofocal camera posterioară | Cristalin artificial monofocal camera posterioară | Cristalin artificial monofocal Material: Acrilic/metacrilat/copolimer. Hidrofob Biconvex, asferic anterior Diametru 6.0 mm. Haptica 13 mm, model C UV filtru Indice de refracție: 1.47, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Constanta A: metoda biometria ecografică prin aplanare 118.8, metoda biometrie optică 119.3, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Gama dioptrica: + 5.0D ... + 34.0D, pas 0.5D Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Cu cartuș pentru incizie 2.2-2.4 mm, steril, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector, steril -compatibil cu cristalinul, de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Toate cristalinele artificiale să fie compatibile cu YAG-laser. |  | bucată | 1847.3926 | 2216.8711 | [11 empty] | 150 | 150 | 277108.89
110 | Cristalin artificial monofocal camera posterioară, cu filtru galben | Cristalin artificial monofocal camera posterioară, cu filtru galben | Cristalin artificial monofocal Material: Acrilic/metacrilatcopolimer. Hidrofob Biconvex, asferic anterior. Diametru 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumina violetă Indice de refracție: 1.47, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Constanta A: metoda biometria ecografică prin aplanare 118.8, metoda biometrie optică 119.3, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Gama dioptrica: + 5.0D ... + 34.0D, pas 0.5D Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Cu cartuș pentru incizia 2.2-2.4mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie compatibile cu YAG-laser. |  | bucată | 2371.7415 | 2846.0898 | [11 empty] | 150 | 150 | 355761.23
111 | Cristalin artificial multifocal | Cristalin artificial multifocal | Cristalin artificial multifocal, preîncărcat Material: copolimer/acrilat metacrilat/acrilic. Hidrofob Biconvex, asferic anterior. Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumina violetă Indice de refractie: 1.47 Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Gama dioptrică: +5.0D...+34.0D. Pasul 0.5D *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie compatibile cu YAG-laser. |  | bucată | 11018.2361 | 13221.8833 | [11 empty] | 20 | 20 | 220364.73
112 | Cristalin artificial camera posterioara toric | Cristalin artificial camera posterioara toric | Cristalin artificial toric, preîncărcat Material copolimer/acrilic. Hidrofob. Biconvex, asferic anterior. Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Indicele de refractie 1.47. Gama dioptrică: +5.0D...+34.0D pasul 0.5D Cilindrul: 1.5D - 8.0D |  | bucată | 2486.8746 | 2984.2495 |  |  |  | 50 | [7 empty] | 20 | 70 | 174081.23
113 | Cristalin artificial EDOF | Cristalin artificial EDOF | Cristalin artificial EDOF Material: copolimer/acrilic. Hidrofob Biconvex, asferic anterior Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumină violetă Indicele de refractie 1.47 Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Gama dioptrica: +5.0D ... +34.0D, pasul 0.5D Cu cartuș pentru incizia 2.2-2.4mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor |  | bucată | 11018.2361 | 13221.8833 | [11 empty] | 20 | 20 | 220364.73
114 | Cristalin artificial toric EDOF | Cristalin artificial toric EDOF | Cristalin artificial toric EDOF, preîncărcat Material: copolimer/acrilic. Hidrofob Biconvex, asferic anterior Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumină violetă Indicele de refractie 1.47 Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Gama dioptrică: +5.0D...+34.0D pasul 0.5D Cilindru: 1.00D - 6.00D Pentru incizia 2.2-2.4mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. |  | bucată | 11398.1753 | 13677.8103 | [11 empty] | 20 | 20 | 227963.51
115 | Cristalin artificial multifocal toric | Cristalin artificial multifocal toric | Cristalin artificial multifocal toric, preîncărcat Material: copolimer/acrilat/metacrilat/acrilic. Hidrofob Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumină violetă Indice de refractie 1.47 Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Gama dioptrică: +5.0D...+34.0D. Pasul 0.5D Cilindru 1.0D - 3.75D *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. |  | bucată | 11398.1753 | 13677.8103 | [11 empty] | 20 | 20 | 227963.51
116 | Cristalin artificial | Cristalin artificial | Cristalin artificial monofocal + vedere intermediară Material: Acrilic. Hidrofob Biconvex, asferic anterior. Margine posterioară pătrată, continuă, mată, la 360° Diametru 6.0 mm. Haptica 13 mm, model C UV filtru Indice de refracție: 1.47, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Constanta A: metoda biometria ecografică prin aplanare 118.8, metoda biometrie optică 119.3, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Gama dioptrica: + 5.0D ... + 34.0D, pas 0.5D Cu cartuș/injector pentru incizie 2.2-2.4 mm, steril, compatibil cu cristalinul,de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). |  | bucată | 3293.3325 | 3951.999 |  |  |  | 150 | [7 empty] | 50 | 200 | 658666.5
117 | Cristalin artificial foldabil progresiv preincarcat. | Cristalin artificial foldabil progresiv preincarcat. | Lentila intraoculara Este preîncărcat, are un design monobloc și este destinat inciziilor mici. implant chirurgical este realizat dintr-un copolimer hidrofil-hidrofob cu un cromofor care filtrează radiațiile UV și are un indice de refracție de 1,46 la 35°C. Suprafața anterioară se bazează pe o optică brevetată, proprietară, care oferă o adâncime extinsă a focalizării pentru o vedere progresivă la toate distanțele, cu o capacitate imbunătățită de focalizare a lentilei începând de la 35 cm Procent de apă - 25%, index de retractiei - 1,46 A Constanta 118,6 dioptric range 0.0D +30.0D, 0.5 from +10.5 to + 30.0, 1.0 from 0.0 to +10.0, Diameter of the optical plate (mm) 6,0 mm, haptica 10,75 Putere echivalentă corneană - +3,25 *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru |  | Bucată | 12000 | 14400 | [11 empty] | 20 | 20 | 240000
41670939.1