## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2023 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
33100000-1 | 1 | Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră. Volumul de umplere ≤ 90 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 185; -creatinina ≥ 172; -fosfaţi ≥ 135; - vitamina B-12 ≥ 75.
33100000-1 | 2 | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10,0 ml/oră. Volumul de umplere ≤ 100 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 182; -creatinina ≥ 168; -fosfaţi ≥ 130; - vitamina B-12 ≥ 67.
33100000-1 | 3 | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg IMSPconform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg IMSPconform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 12,0 ml/oră. Volumul de umplere ≤ 110 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 186; -creatinina ≥ 173; -fosfaţi ≥ 154; - vitamina B-12 ≥ 95.
33100000-1 | 4 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog Bbraun IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog Bbraun IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile de sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) Cerințe generale și specifice 2 Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 3 Termen garanţie ≥ 2 ani 4 Livrare în set (arteră/venă) Da 5 Capcană arterială înante de filtru + PBE port Da 6 Clemăde conectare la pacient cu cod de culoare Da 7 Pungă de colectare de 2 litri Da 8 Post-diluare Da 9 Port de injecție fără conținut de latex Da 10 Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142/72/70 11 Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8 12 Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3/4,8 13 Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5 14 Diametrul capcanei venoase (mm) 22
33100000-1 | 5 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, artera (fistuline) - 16G Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Vor conţine un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conţine clame integrate. Da 3 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 6 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, vena (fistuline) - 16G Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 7 | Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, Pentru aparatele Dialog pentru diluația cu apă de 1:34 (Na-138 mmo/l, K-2,0, Ca - 1,75 mmol/l, Gluozca 5,5 mmol/l (lg/l).
33100000-1 | 8 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, canistre conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, canistre conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre 10 litri * Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 1.Soluție Acid Citric 50%, 10 litri, canistre*
33100000-1 | 9 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, canistre conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, canistre conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre5 litri * Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 1. Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, canistre
33100000-1 | 10 | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame,
33100000-1 | 11 | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator 1,3-1,4 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (High-Flux) Da Coeficientul de UF ≥ 35 ml/oră Volumul de umplere ≤ 80 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 200 2 creatinina ≥ 200 3 fosfaţi ≥ 170 4 vitamina B-12 ≥ 116 5 inulina ≥ 88
33100000-1 | 12 | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator 1,7 – 1,8 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 50 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 250 2 creatinina ≥ 250 3 fosfaţi ≥ 177 4 vitamina B-12 ≥ 135 5 inulina ≥ 110
33100000-1 | 13 | Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | CDPR00605 Filter cartridge 25µm for F20, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă
33100000-1 | 14 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3451749C Piston pump |  |  |  | 3451749C Piston pump
33100000-1 | 15 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3451413A Gear pump with magnet, without motor |  |  |  | 3451413A Gear pump with magnet, without motor
33100000-1 | 16 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3451902B Solenoid valve 2/2 way |  |  |  | 3451902B Solenoid valve 2/2 way
33100000-1 | 17 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3451664B Throttle 1,3 bar |  |  |  | 3451664B Throttle 1,3 bar
33100000-1 | 18 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3451727B Throttle 0,4 bar |  |  |  | 3451727B Throttle 0,4 bar
33100000-1 | 19 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34514759 Male connector (blue) with o-rings |  |  |  | 34514759 Male connector (blue) with o-rings
33100000-1 | 20 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34514767 Male connector (red) with o-rings |  |  |  | 34514767 Male connector (red) with o-rings
33100000-1 | 21 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3451908C Blood leak detector 3 |  |  |  | 3451908C Blood leak detector 3
33100000-1 | 22 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3451663A Motor |  |  |  | 3451663A Motor
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34514988 Return valve, incl. 2 x tubing clamps, 2 x cable ties |  |  |  | 34514988 Return valve, incl. 2 x tubing clamps, 2 x cable ties
33100000-1 | 24 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34516131 Pressure sensor – 660 mbar |  |  |  | 34516131 Pressure sensor – 660 mbar
33100000-1 | 25 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34771352 Centre disc |  |  |  | 34771352 Centre disc
33100000-1 | 26 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34772626 Pressure spring 200 mmHg |  |  |  | 34772626 Pressure spring 200 mmHg
33100000-1 | 27 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34562079 Housing Top/Bottom |  |  |  | 34562079 Housing Top/Bottom
33100000-1 | 28 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3456124A Pressure sensor |  |  |  | 3456124A Pressure sensor
33100000-1 | 29 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3456005E SAD version 4 with red detector |  |  |  | 3456005E SAD version 4 with red detector
33100000-1 | 30 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34561706 Pressure Controller 0.4 bar |  |  |  | 34561706 Pressure Controller 0.4 bar
33100000-1 | 31 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34771085 Seal |  |  |  | 34771085 Seal
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34771050 Pressure spring 500 mmHg |  |  |  | 34771050 Pressure spring 500 mmHg
33100000-1 | 33 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34561250 Battery (rechargeable) set 12V/7Ah, incl. cable tie |  |  |  | 34561250 Battery (rechargeable) set 12V/7Ah, incl. cable tie
33100000-1 | 34 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34561692 Blood leak detector version 4 |  |  |  | 34561692 Blood leak detector version 4
33100000-1 | 35 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3456063D Kt/V-UV board |  |  |  | 3456063D Kt/V-UV board
33100000-1 | 36 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 680 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă echivalent loturilor nr. 1-35 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 680 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 680 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă echivalent loturilor nr. 1-35 |  |  | 520263.26
33100000-1 | 37 | Dializator suprafața 0,2-0,3 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 0,7 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dializator suprafața 0,2-0,3 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 0,7 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 0,2 -0,3 m. Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg. Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 0,7ml/oră. Volumul de umplere ≤ 18 -20 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 76; -creatinina ≥ 64 -fosfaţi ≥ 57 - vitamina B-12 ≥ 20
33100000-1 | 38 | Dializator suprafața 0,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dializator suprafața 0,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 0,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 1,7ml/oră. Volumul de umplere ≤ 28 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 125; -creatinina ≥ 95; -fosfaţi ≥ 50; - vitamina B-12 ≥ 20
33100000-1 | 39 | Dializator suprafața 0,7 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dializator suprafața 0,7 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 0,7 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 1,7ml/oră. Volumul de umplere ≤ 42 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 155; -creatinina ≥ 128; -fosfaţi ≥ 78; - vitamina B-12 ≥ 32.
33100000-1 | 40 | Dializator suprafața 1,0 – 1,2 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dializator suprafața 1,0 – 1,2 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,0 – 1,2 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 6 ml/oră. Volumul de umplere ≤ 70 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 168; -creatinina ≥ 147; -fosfaţi ≥ 115; - vitamina B-12 ≥ 60.
33100000-1 | 41 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) IMSP Mamei șicop |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.
33100000-1 | 42 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤ 56 ml, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤ 56 ml conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set pediatrice (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 56 ml 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.
33100000-1 | 43 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set pediatrice (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da. Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 56 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm. 1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 117 ml 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.
33100000-1 | 44 | Ac pentru puncţie, arteră (fistuline), 17G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Ac pentru puncţie, arteră (fistuline), 17G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, arteră (fistuline) - 17G Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,5 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 45 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 17G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 17G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, vena (fistuline) - 17G Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,5 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 46 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 19 G Øo,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min.
33100000-1 | 47 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 19 G Øo,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min.
33100000-1 | 48 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 19 G Øo,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F
33100000-1 | 49 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-100 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-100 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 8 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.
33100000-1 | 50 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-120 mm;conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-120 mm;conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 8 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.
33100000-1 | 51 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-150 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-150 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 8 F Lungimea 150 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min
33100000-1 | 52 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 5 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 8 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.
33100000-1 | 53 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 5 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 8 F Lungimea 150 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.
33100000-1 | 54 | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) IMPS Mamei și COP |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 1 1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziţia dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Mg 0,5 mmol/l Cl 108,5 mmol/l, HCO-3 32,0 mmol/l, Acetat 6,0 mmol/l.
33100000-1 | 55 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri: Diasteril, 6 litri, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre Diasteril, 6 litri conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 6 litri * Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 1. Diasteril, 6 litri, canistre
33100000-1 | 56 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5 litri * Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre
33100000-1 | 57 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5 litri * Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 3. Citrosteril, 5 litri, canistre
33100000-1 | 58 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP |  |  |  | 6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP
33100000-1 | 59 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6308771 Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT |  |  |  | 6308771 Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT
33100000-1 | 60 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6308791 Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT |  |  |  | 6308791 Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT
33100000-1 | 61 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6308811 Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT |  |  |  | 6308811 Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT
33100000-1 | 62 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6308831 Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT |  |  |  | 6308831 Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT
33100000-1 | 63 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 ” 1µm Granumix |  |  |  | F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 ” 1µm Granumix
33100000-1 | 64 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | M531621 RO-MEMBRANE ESPA1-4040 |  |  |  | M531621 RO-MEMBRANE ESPA1-4040
33100000-1 | 65 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6350911/ F40012530 Test total hardness FWT |  |  |  | 6350911/ F40012530 Test total hardness FWT
33100000-1 | 66 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6364321 FLOW METER AQUABPLUS |  |  |  | 6364321 FLOW METER AQUABPLUS
33100000-1 | 67 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6314431 SOLENOID VALVE A+K MÜLLER 24V FWT AquaSAFE/AquaSTORE |  |  |  | 6314431 SOLENOID VALVE A+K MÜLLER 24V FWT AquaSAFE/AquaSTORE
33100000-1 | 68 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S |  |  |  | M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S
33100000-1 | 69 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6438791 Filter cartridge 4008S/V10 |  |  |  | 6438791 Filter cartridge 4008S/V10
33100000-1 | 70 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | M383761 SMALL HARDWARE ITEM SET OPTICAL DETECTOR *4008B/S |  |  |  | M383761 SMALL HARDWARE ITEM SET OPTICAL DETECTOR *4008B/S
33100000-1 | 71 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6750941 FLOAT SWITCH *4008B/S |  |  |  | 6750941 FLOAT SWITCH *4008B/S
33100000-1 | 72 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6739451 VALVE SPRING SET UF-PUMP 4008B/H/S/S V10 |  |  |  | 6739451 VALVE SPRING SET UF-PUMP 4008B/H/S/S V10
33100000-1 | 73 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6740741 VALVE SPRING SET BIC.-PUMP 4008/S V10 FOR MIXING CHAMBER/MULTIFUNCTION BLOCK BLOCK |  |  |  | 6740741 VALVE SPRING SET BIC.-PUMP 4008/S V10 FOR MIXING CHAMBER/MULTIFUNCTION BLOCK BLOCK
33100000-1 | 74 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6740751 VALVE SPRING SET CONC.-PUMP 4008 2008 |  |  |  | 6740751 VALVE SPRING SET CONC.-PUMP 4008 2008
33100000-1 | 75 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 1200 proceduri de hemodializă, conform necesitățilorIMSP conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului (echivalent loturilor nr. 37-74) | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 1200 proceduri de hemodializă, conform necesitățilorIMSP conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 1200 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului, inclusiv darea în comodat a 2 dispozitive medicale, compatibile cu consumabilele. Cerințe față de dispozitivul medical – 10 bucăți, nu mai vechi de anul 2019 (se va indica anul producerii). Descriere Mașina de hemodializă utilizată pentru purificarea sângelui a persoanelor cărăr rinichi nu funcționează normal. Dispozitivul pompează sângele pacienților și soluția de dializă rin dializor. Parametrul Specificația Display Color, LCD da Touch Screen optional (preferabil) Consum de apă Presiunea de intrare a apei 1.5 - 6 bar Temperatura apei admisă la intrare "5 - 30 °C, 85 -95 °C, pentru curățire fierbinte" Consumul concentratului Presiunea concentratului 0 - 100 mbar Presiunea centralizată a concentratului 0.05 - 2 bar Circulația extracorporală Monitorizarea presiunii în linia arterială de la - 300 mmHg până la +280 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii în linia venoasă de la - 20 mmHg până la +390 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii transmembranare de la - 100 mmHg până la +400 mmHg Acuratețea ± 10% Viteza circulației sangvine în pompa de sânge min. 50 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Sistema de dializă cu un singur ac "da, cu min. 1 pompă сu control intern de presiune." vol. evacuare: ≤ 50 mL Detector de aer da, detector al liniilor de sânge și monitorizare Pompă de heparină Viteza de injectare: 0.5-10 mL/oră Funția de bolus: 1-5 mL Mărimea seringilor: 10/20 și 30 mL Sistema de circulație a dializatului Modificarea fluxului de lichid de dializă Setarea 300 - 800 mL/min. Temperatura dializatului 35 - 39 °C Conductibilitatea dializatului 12.8 – 15.7 mS/cm Acuratețea ± 0.2 mS/cm Monitorizarea temperaturii a sângelui (opțional) Precizia măsurării a temperaturii ± 0.2 °C Controlul temperaturii corpului ± 0.5 °C Precizia măsurării a recirculației ± 2% Monitorizarea volumului de sânge (opțional) RBV (Volumul de sânge relativ) ± 1.7% Hematocrit (Hct) ± 2.9% Hemoglobina (Hb) ± 0.8 g/l Temperatura ± 0,1°C (33.5 – 40°C) Monitorizarea presiunii a sângelui (opțional) Sistolică 45 - 280 mmHg Diastolică 25 - 240 mmHg Valorile medii a sistolică 20 - 255 mmHg Acuratețea ± 3 mmHg Hemodiafiltrare (opțional) Viteza de substituire 30 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Test de menținere a presiunii da Programul de dezinfecție și curățare Spălarea Fluxul 600 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Curățare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Dezinfectare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Alimentarea 220 V, 50 Hz da Sistem de pregătire a apei Compatibil cu sistemul disponibil al beneficiarului sau oferirea unui nou sistem de pregătire a apei da
33100000-1 | 76 | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg IMSP conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10,0 ml/oră. Volumul de umplere ≤ 100 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 182; -creatinina ≥ 168; -fosfaţi ≥ 130; - vitamina B-12 ≥ 67.
33100000-1 | 77 | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg, onform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg IMSP Bălți |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 12,0 ml/oră. Volumul de umplere ≤ 110 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 186; -creatinina ≥ 173; -fosfaţi ≥ 154; - vitamina B-12 ≥ 95.
33100000-1 | 78 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SC Bălți | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) IMSP conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.
33100000-1 | 79 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, onform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, Bălți |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, artera (fistuline) - 16G Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Vor conţine un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conţine clame integrate. Da 3 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 80 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi onform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi Bălți |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, vena (fistuline) - 16G Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 81 | Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun)c onform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) Bălți |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, Pentru aparatele Dialog pentru diluația cu apă de 1:34 (Na-138 mmo/l, K-2,0, Ca - 1,75 mmol/l, Gluozca 5,5 mmol/l (lg/l).
33100000-1 | 82 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; Bălti |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set vîrstnici) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 17/18 G Ø1,3-1,5 x min. 60- max. 80 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.
33100000-1 | 83 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; IMSP conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; IMSP conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă pe ”termen lung” (set vîrstnici) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil - poliuretan Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, de tip „split” cu capete (vîrfuri) autocentrante, capacitate de tunelizare retrogradă, inclusiv ac, ghid, dilatator, teacă de întroducere, tunelizator, seringă, bisturiu, injection caps, dispozitiv de fixare a cateterului, material de pansament, autocolant de identificare a pacientului Cerinţe specifice Diametru 15,0 F Lungimea 240-280 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø2,75 " x 70 mm Ghid metalic de securitate Tip J (0038" x 800 mm) Dilatatoare 12 și 14 F Dilatator de tip „PeelAway” 16 F Stilet rigid (Stiffening Stylet) - pentru introducerea cateterului pe ghid sau schimbarea cateterului cu siguranța și fără utilizarea dilatatorului de tip ,,PeelAway" (obligator) 1 Tunelizator 1 Seringă 5 ml 1 Bisturiu-lamă, 11 cm 1 Injection caps 2 Dispozitiv de fixare a cateterului 1 Autocolant de identificare a pacientului 1 Material de pansament 2
33100000-1 | 84 | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) IMSP conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, Pentru aparatele Dialog pentru diluația cu apă de 1:34 (Na-138 mmo/l, K-2,0, Ca - 1,75 mmol/l, Gluozca 5,5 mmol/l (lg/l).
33100000-1 | 85 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 34514430 Housing, bottom |  |  |  | 34514430 Housing, bottom
33100000-1 | 86 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 34514449 Cover for bottom housing |  |  |  | 34514449 Cover for bottom housing
33100000-1 | 87 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 3457059 O-ring 9.2x2.7 |  |  |  | 3457059 O-ring 9.2x2.7
33100000-1 | 88 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 3451898A Repair kit rinsing bridge |  |  |  | 3451898A Repair kit rinsing bridge
33100000-1 | 89 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 34516689 Roller 8x12 for blood pump |  |  |  | 34516689 Roller 8x12 for blood pump
33100000-1 | 90 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 3451659D Servomotor with board |  |  |  | 3451659D Servomotor with board
33100000-1 | 91 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 34570527 Single holder, small |  |  |  | 34570527 Single holder, small
33100000-1 | 92 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 34517324 Valve tappe |  |  |  | 34517324 Valve tappe
33100000-1 | 93 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 3456226 Male connector for suction rod |  |  |  | 3456226 Male connector for suction rod
33100000-1 | 94 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 5 800 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SC Bălți (echivalent loturilor 76-93) | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 5 800 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SC Bălți (echivalent loturilor 76-93) |  |  |  | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 5800 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SC Bălți, inclusiv darea în comodat a 10 dispozitive medicale, Cerințe față de dispozitivul medical – 10 bucăți, nu mai vechi de anul 2019 (se va indica anul producerii). Descriere Mașina de hemodializă utilizată pentru purificarea sângelui a persoanelor cărăr rinichi nu funcționează normal. Dispozitivul pompează sângele pacienților și soluția de dializă rin dializor. Parametrul Specificația Display Color, LCD da Touch Screen optional (preferabil) Consum de apă Presiunea de intrare a apei 1.5 - 6 bar Temperatura apei admisă la intrare "5 - 30 °C, 85 -95 °C, pentru curățire fierbinte" Consumul concentratului Presiunea concentratului 0 - 100 mbar Presiunea centralizată a concentratului 0.05 - 2 bar Circulația extracorporală Monitorizarea presiunii în linia arterială de la - 300 mmHg până la +280 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii în linia venoasă de la - 20 mmHg până la +390 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii transmembranare de la - 100 mmHg până la +400 mmHg Acuratețea ± 10% Viteza circulației sangvine în pompa de sânge min. 50 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Sistema de dializă cu un singur ac "da, cu min. 1 pompă сu control intern de presiune." vol. evacuare: ≤ 50 mL Detector de aer da, detector al liniilor de sânge și monitorizare Pompă de heparină Viteza de injectare: 0.5-10 mL/oră Funția de bolus: 1-5 mL Mărimea seringilor: 10/20 și 30 mL Sistema de circulație a dializatului Modificarea fluxului de lichid de dializă Setarea 300 - 800 mL/min. Temperatura dializatului 35 - 39 °C Conductibilitatea dializatului 12.8 – 15.7 mS/cm Acuratețea ± 0.2 mS/cm Monitorizarea temperaturii a sângelui (opțional) Precizia măsurării a temperaturii ± 0.2 °C Controlul temperaturii corpului ± 0.5 °C Precizia măsurării a recirculației ± 2% Monitorizarea volumului de sânge (opțional) RBV (Volumul de sânge relativ) ± 1.7% Hematocrit (Hct) ± 2.9% Hemoglobina (Hb) ± 0.8 g/l Temperatura ± 0,1°C (33.5 – 40°C) Monitorizarea presiunii a sângelui (opțional) Sistolică 45 - 280 mmHg Diastolică 25 - 240 mmHg Valorile medii a sistolică 20 - 255 mmHg Acuratețea ± 3 mmHg Hemodiafiltrare (opțional) Viteza de substituire 30 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Test de menținere a presiunii da Programul de dezinfecție și curățare Spălarea Fluxul 600 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Curățare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Dezinfectare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Alimentarea 220 V, 50 Hz da Sistem de pregătire a apei Compatibil cu sistemul disponibil al beneficiarului sau oferirea unui nou sistem de pregătire a apei da |  |  | 1776068.8
33100000-1 | 95 | Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul | Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră. Volumul de umplere ≤ 90 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 185; -creatinina ≥ 172; -fosfaţi ≥ 135; - vitamina B-12 ≥ 75.
33100000-1 | 96 | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10,0 ml/oră. Volumul de umplere ≤ 100 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 182; -creatinina ≥ 168; -fosfaţi ≥ 130; - vitamina B-12 ≥ 67.
33100000-1 | 97 | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 12,0 ml/oră. Volumul de umplere ≤ 110 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 186; -creatinina ≥ 173; -fosfaţi ≥ 154; - vitamina B-12 ≥ 95.
33100000-1 | 98 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.
33100000-1 | 99 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, SR conform necesităților IMSP SR Cahul | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, SR conform necesităților IMSP SR Cahul |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, artera (fistuline) - 16G Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Vor conţine un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conţine clame integrate. Da 3 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 100 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi SR conform necesităților IMSP SR Cahul | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi SR conform necesităților IMSP SR Cahul |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, vena (fistuline) - 16G Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 101 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SR Cahul | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SR Cahul |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set vîrstnici) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 17/18 G Ø1,3-1,5 x min. 60- max. 80 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.
33100000-1 | 102 | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Cahul | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Cahul |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 1 1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziţia dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Mg 0,5 mmol/l Cl 108,5 mmol/l, HCO-3 32,0 mmol/l, Acetat 6,0 mmol/l.
33100000-1 | 103 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri: Diasteril, 6 litri (conform necesităților IMSP SR Cahul | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri: Diasteril, 6 litri (conform necesităților IMSP SR Cahul |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 1. Diasteril, 6 litri, canistre
33100000-1 | 104 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SR Cahul | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri (conform necesităților IMSP SR Cahul |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre
33100000-1 | 105 | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Cahul | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Cahul |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 % Na 1000 mmol/l Acetat 1000 mmol/l
33100000-1 | 106 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F00001034 MediaR P/D |  |  |  | F00001034 MediaR P/D
33100000-1 | 107 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6345031 VPE-PIPE PEX 25X3,5MM (100M-RING)INSTALLATION WT |  |  |  | 6345031 VPE-PIPE PEX 25X3,5MM (100M-RING)INSTALLATION WT
33100000-1 | 108 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6309351 VPE-PIPE PEX 25X3,5MM (50M-RING) |  |  |  | 6309351 VPE-PIPE PEX 25X3,5MM (50M-RING)
33100000-1 | 109 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6324761 ISOLATING MATERIAL 28mm Kaifoam PE 2MTR |  |  |  | 6324761 ISOLATING MATERIAL 28mm Kaifoam PE 2MTR
33100000-1 | 110 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6342761 INSULATING TAPE OPTIFLEX 15M 5X3MMS |  |  |  | 6342761 INSULATING TAPE OPTIFLEX 15M 5X3MMS
33100000-1 | 111 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6316031 CONNECTOR 90°F.PEX 25X3,5MM S/S INST.FWT |  |  |  | 6316031 CONNECTOR 90°F.PEX 25X3,5MM S/S INST.FWT
33100000-1 | 112 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6325801 CONNECTOR 180°F.PEX25X3,5MM S/S INST.FWT |  |  |  | 6325801 CONNECTOR 180°F.PEX25X3,5MM S/S INST.FWT
33100000-1 | 113 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6316041 CONNECTOR STRAIGHT FOR PEX 25X INSTALLATION FWT |  |  |  | 6316041 CONNECTOR STRAIGHT FOR PEX 25X INSTALLATION FWT
33100000-1 | 114 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6325111 CLIP HALF PIPE 3M INSTALLATION FWT (FOR STRAIGHTENING PEX PIPE) |  |  |  | 6325111 CLIP HALF PIPE 3M INSTALLATION FWT (FOR STRAIGHTENING PEX PIPE)
33100000-1 | 115 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6314721 Pipe Bowing 45° incl. 2 clamping sleeves FOR 25MM PIPE PEX (INSTALLATION FWT) |  |  |  | 6314721 Pipe Bowing 45° incl. 2 clamping sleeves FOR 25MM PIPE PEX (INSTALLATION FWT)
33100000-1 | 116 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6314711 Pipe Bowing 90° incl. 2 clamping sleeves FOR 25MM PIPE PEX (INSTALLATION FWT) |  |  |  | 6314711 Pipe Bowing 90° incl. 2 clamping sleeves FOR 25MM PIPE PEX (INSTALLATION FWT)
33100000-1 | 117 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6309401 SLIDING SLEEVE 25x3,5MM F.PEX PIPE INSTALLATION FWT MSC |  |  |  | 6309401 SLIDING SLEEVE 25x3,5MM F.PEX PIPE INSTALLATION FWT MSC
33100000-1 | 118 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F00003314 AquaBplus Option "RingUnit, 2 Rings" |  |  |  | F00003314 AquaBplus Option "RingUnit, 2 Rings"
33100000-1 | 119 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F00006166 The hook (mediar) |  |  |  | F00006166 The hook (mediar)
33100000-1 | 120 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F40012447 RUBBER SEAL 56X40MM |  |  |  | F40012447 RUBBER SEAL 56X40MM
33100000-1 | 121 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6318631 COMPRES. AID F. PEX TUBING SEMICIRCLE |  |  |  | 6318631 COMPRES. AID F. PEX TUBING SEMICIRCLE
33100000-1 | 122 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F40012464 PERMEATE CONNECTOR180°SINGLE-MSC S/S |  |  |  | F40012464 PERMEATE CONNECTOR180°SINGLE-MSC S/S
33100000-1 | 123 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F40012463 PERMEATE CONNECTOR STRAIGHT STAINLESS |  |  |  | F40012463 PERMEATE CONNECTOR STRAIGHT STAINLESS
33100000-1 | 124 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F00001213 Cable channel 70x130 w.cover,white |  |  |  | F00001213 Cable channel 70x130 w.cover,white
33100000-1 | 125 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F00001214 Cable Channel-End Cap for 70x130, white |  |  |  | F00001214 Cable Channel-End Cap for 70x130, white
33100000-1 | 126 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F40012416 CLOSURE NIPPLE DN6 R 1/4''-11MM S/S MSC |  |  |  | F40012416 CLOSURE NIPPLE DN6 R 1/4''-11MM S/S MSC
33100000-1 | 127 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F40012415 O-RING EPDM 4x4 |  |  |  | F40012415 O-RING EPDM 4x4
33100000-1 | 128 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6366021 FLAT SEAL 11,5 X 5 X 3,6 EPDM |  |  |  | 6366021 FLAT SEAL 11,5 X 5 X 3,6 EPDM
33100000-1 | 129 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F40012762 O-RING 11X2 |  |  |  | F40012762 O-RING 11X2
33100000-1 | 130 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | M531251 CLOSURE COUPLING DN6 NOZZLE 10MM MSC MSP |  |  |  | M531251 CLOSURE COUPLING DN6 NOZZLE 10MM MSC MSP
33100000-1 | 131 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6311111 THROUGH NIPPLE DN6 4008S V10/MSC/MSP |  |  |  | 6311111 THROUGH NIPPLE DN6 4008S V10/MSC/MSP
33100000-1 | 132 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F00010191 Coupling closure NW 6 - DN 6 - D = 7 |  |  |  | F00010191 Coupling closure NW 6 - DN 6 - D = 7
33100000-1 | 133 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | M385121 INLET/DRAIN TUBING SILICONE RED/BLACK REINFORCED 9,5x3,7mm,for inlet and drain, each 3m long |  |  |  | M385121 INLET/DRAIN TUBING SILICONE RED/BLACK REINFORCED 9,5x3,7mm,for inlet and drain, each 3m long
33100000-1 | 134 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6443161 Battery RAM M48Z18 4008B/S |  |  |  | 6443161 Battery RAM M48Z18 4008B/S
33100000-1 | 135 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6419841 DIALYSATE CONNECTOR RED 2008/4008 |  |  |  | 6419841 DIALYSATE CONNECTOR RED 2008/4008
33100000-1 | 136 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6419851 DIALYSATE CONNECTOR BLUE 2008/4008 |  |  |  | 6419851 DIALYSATE CONNECTOR BLUE 2008/4008
33100000-1 | 137 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6751421 GEAR PUMP COMPLETE 4008 5008 6008 |  |  |  | 6751421 GEAR PUMP COMPLETE 4008 5008 6008
33100000-1 | 138 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6739451 VALVE SPRING SET UF-PUMP 4008B/H/S/S V10 |  |  |  | 6739451 VALVE SPRING SET UF-PUMP 4008B/H/S/S V10
33100000-1 | 139 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6740741 VALVE SPRING SET BIC.-PUMP 4008/S V10 FOR MIXING CHAMBER/MULTIFUNCTION BLOCK BLOCK |  |  |  | 6740741 VALVE SPRING SET BIC.-PUMP 4008/S V10 FOR MIXING CHAMBER/MULTIFUNCTION BLOCK BLOCK
33100000-1 | 140 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6740751 VALVE SPRING SET CONC.-PUMP 4008 2008 |  |  |  | 6740751 VALVE SPRING SET CONC.-PUMP 4008 2008
33100000-1 | 141 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | M531791 DISINFECTION VALVE SENSOR 4008/4008SV10 USE FOR DIASTERIL ONLY |  |  |  | M531791 DISINFECTION VALVE SENSOR 4008/4008SV10 USE FOR DIASTERIL ONLY
33100000-1 | 142 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F40011239 MIXER MOTOR 230V/50HZ EC>022 GRX 107S |  |  |  | F40011239 MIXER MOTOR 230V/50HZ EC>022 GRX 107S
33100000-1 | 143 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6313501 COUPLING MOTOR SHAFT-MIXER ROD GRANUMIX |  |  |  | 6313501 COUPLING MOTOR SHAFT-MIXER ROD GRANUMIX
33100000-1 | 144 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6313481 GUIDING FLANGE FOR MIXER ROD GRANUMIX |  |  |  | 6313481 GUIDING FLANGE FOR MIXER ROD GRANUMIX
33100000-1 | 145 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6313471 MIXER ROD WITH PROPELLER GRANUMIX 107S |  |  |  | 6313471 MIXER ROD WITH PROPELLER GRANUMIX 107S
33100000-1 | 146 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6313351 V SEAL 20MM FOR MIXER ROD GRANUMIX |  |  |  | 6313351 V SEAL 20MM FOR MIXER ROD GRANUMIX
33100000-1 | 147 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6313621 TIMER CONTROL UNIT VERSION S GRANUMIX |  |  |  | 6313621 TIMER CONTROL UNIT VERSION S GRANUMIX
33100000-1 | 148 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6365301 PUSH-BUTTON GRANUMIX |  |  |  | 6365301 PUSH-BUTTON GRANUMIX
33100000-1 | 149 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 10 000 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SR Cahul (echivalent loturilor nr. 95-148 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 10 000 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SR Cahul (echivalent loturilor nr. 95-148 |  |  |  | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la10 000 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SR Cahul, inclusiv darea în comodat a 10 dispozitive medicale, compatibile cu consumabilele,. Cerințe față de dispozitivul medical – 10 bucăți, nu mai vechi de anul 2019 (se va indica anul producerii). Descriere Mașina de hemodializă utilizată pentru purificarea sângelui a persoanelor cărăr rinichi nu funcționează normal. Dispozitivul pompează sângele pacienților și soluția de dializă rin dializor. Parametrul Specificația Display Color, LCD da Touch Screen optional (preferabil) Consum de apă Presiunea de intrare a apei 1.5 - 6 bar Temperatura apei admisă la intrare "5 - 30 °C, 85 -95 °C, pentru curățire fierbinte" Consumul concentratului Presiunea concentratului 0 - 100 mbar Presiunea centralizată a concentratului 0.05 - 2 bar Circulația extracorporală Monitorizarea presiunii în linia arterială de la - 300 mmHg până la +280 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii în linia venoasă de la - 20 mmHg până la +390 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii transmembranare de la - 100 mmHg până la +400 mmHg Acuratețea ± 10% Viteza circulației sangvine în pompa de sânge min. 50 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Sistema de dializă cu un singur ac "da, cu min. 1 pompă сu control intern de presiune." vol. evacuare: ≤ 50 mL Detector de aer da, detector al liniilor de sânge și monitorizare Pompă de heparină Viteza de injectare: 0.5-10 mL/oră Funția de bolus: 1-5 mL Mărimea seringilor: 10/20 și 30 mL Sistema de circulație a dializatului Modificarea fluxului de lichid de dializă Setarea 300 - 800 mL/min. Temperatura dializatului 35 - 39 °C Conductibilitatea dializatului 12.8 – 15.7 mS/cm Acuratețea ± 0.2 mS/cm Monitorizarea temperaturii a sângelui (opțional) Precizia măsurării a temperaturii ± 0.2 °C Controlul temperaturii corpului ± 0.5 °C Precizia măsurării a recirculației ± 2% Monitorizarea volumului de sânge (opțional) RBV (Volumul de sânge relativ) ± 1.7% Hematocrit (Hct) ± 2.9% Hemoglobina (Hb) ± 0.8 g/l Temperatura ± 0,1°C (33.5 – 40°C) Monitorizarea presiunii a sângelui (opțional) Sistolică 45 - 280 mmHg Diastolică 25 - 240 mmHg Valorile medii a sistolică 20 - 255 mmHg Acuratețea ± 3 mmHg Hemodiafiltrare (opțional) Viteza de substituire 30 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Test de menținere a presiunii da Programul de dezinfecție și curățare Spălarea Fluxul 600 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Curățare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Dezinfectare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Alimentarea 220 V, 50 Hz da Sistem de pregătire a apei Compatibil cu sistemul disponibil al beneficiarului sau oferirea unui nou sistem de pregătire a apei da |  |  | 4049845.17
33100000-1 | 150 | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR SCR | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR SCR |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 12,0 ml/oră. Volumul de umplere ≤ 110 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 186; -creatinina ≥ 173; -fosfaţi ≥ 154; - vitamina B-12 ≥ 95.
33100000-1 | 151 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog Bbraun conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR SCR | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog Bbraun conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR SCR |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile de sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) Cerințe generale și specifice 2 Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 3 Termen garanţie ≥ 2 ani 4 Livrare în set (arteră/venă) Da 5 Capcană arterială înante de filtru + PBE port Da 6 Clemăde conectare la pacient cu cod de culoare Da 7 Pungă de colectare de 2 litri Da 8 Post-diluare Da 9 Port de injecție fără conținut de latex Da 10 Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142/72/70 11 Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8 12 Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3/4,8 13 Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5 14 Diametrul capcanei venoase (mm) 22
33100000-1 | 152 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, canistre conform necesităților IMSP SR SCR | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, canistre conform necesităților IMSP SR SCR |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre 10 litri * Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 1.Soluție Acid Citric 50%, 10 litri, canistre*
33100000-1 | 153 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; conform necesităților IMSP SR SCR | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; conform necesităților IMSP SR SCR |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă pe ”termen lung” (set vîrstnici) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil - poliuretan Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, de tip „split” cu capete (vîrfuri) autocentrante, capacitate de tunelizare retrogradă, inclusiv ac, ghid, dilatator, teacă de întroducere, tunelizator, seringă, bisturiu, injection caps, dispozitiv de fixare a cateterului, material de pansament, autocolant de identificare a pacientului Cerinţe specifice Diametru 15,0 F Lungimea 240-280 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø2,75 " x 70 mm Ghid metalic de securitate Tip J (0038" x 800 mm) Dilatatoare 12 și 14 F Dilatator de tip „PeelAway” 16 F Stilet rigid (Stiffening Stylet) - pentru introducerea cateterului pe ghid sau schimbarea cateterului cu siguranța și fără utilizarea dilatatorului de tip ,,PeelAway" (obligator) 1 Tunelizator 1 Seringă 5 ml 1 Bisturiu-lamă, 11 cm 1 Injection caps 2 Dispozitiv de fixare a cateterului 1 Autocolant de identificare a pacientului 1 Material de pansament 2
33100000-1 | 154 | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius conform necesităților IMSP SR SCR | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafaţa 1,3–1,4 m-2. Coef. ultraf ≥ 35 ml/oră mm Hg |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator 1,3-1,4 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (High-Flux) Da Coeficientul de UF ≥ 35 ml/oră Volumul de umplere ≤ 80 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 200 2 creatinina ≥ 200 3 fosfaţi ≥ 170 4 vitamina B-12 ≥ 116 5 inulina ≥ 88
33100000-1 | 155 | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius conform necesităților IMSP SR SCR | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m-2.Coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator 1,7 – 1,8 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 50 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 250 2 creatinina ≥ 250 3 fosfaţi ≥ 177 4 vitamina B-12 ≥ 135 5 inulina ≥ 110
33100000-1 | 156 | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius conform necesităților IMSP SCR | Linie de protecţie pentru hemodiafiltrare, bucăţi |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale a liniilor de protecţie pentru hemodiafiltrare generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da
33100000-1 | 157 | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius conform necesităților IMSP SCR | Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, bucăţi |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale a filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparat de dializă Fresenius) Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da
33100000-1 |  | anulat
33100000-1 | 159 | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP SR SCR | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP SR SCR |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale pentru sarea de regenerare (NaCl) a aparatajului de dializă Fresenius Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Na Cl, chimic pură Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Sare tabletată ambalată în saci ermetici a cîte 25 kg Scop utilizare Regenerarea aparatajului de dializă
33100000-1 | 160 | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg,conform necesităților IMSP Sfânta Treime | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg,conform necesităților IMSP Sfânta Treime |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 12,0 ml/oră. Volumul de umplere ≤ 110 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 186; -creatinina ≥ 173; -fosfaţi ≥ 154; - vitamina B-12 ≥ 95.
33100000-1 | 161 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP Sfânta Treime | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP Sfânta Treime |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 3. Citrosteril, 5 litri, canistre
33100000-1 | 162 | Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SR Comrat | Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SR Comrat |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră. Volumul de umplere ≤ 90 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 185; -creatinina ≥ 172; -fosfaţi ≥ 135; - vitamina B-12 ≥ 75.
33100000-1 | 163 | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10,0 ml/oră. Volumul de umplere ≤ 100 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 182; -creatinina ≥ 168; -fosfaţi ≥ 130; - vitamina B-12 ≥ 67.
33100000-1 | 164 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.
33100000-1 | 165 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, artera (fistuline) - 16G Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Vor conţine un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conţine clame integrate. Da 3 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 166 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, vena (fistuline) - 16G Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 167 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set vîrstnici) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 17/18 G Ø1,3-1,5 x min. 60- max. 80 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.
33100000-1 | 168 | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 1 1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziţia dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Mg 0,5 mmol/l Cl 108,5 mmol/l, HCO-3 32,0 mmol/l, Acetat 6,0 mmol/l.
33100000-1 | 169 | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius)conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius)conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 % Na 1000 mmol/l Acetat 1000 mmol/l
33100000-1 | 170 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri: Diasteril, 6 litri SCR, conform necesităților SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri: Diasteril, 6 litri SCR, conform necesităților SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 1. Diasteril, 6 litri, canistre
33100000-1 | 171 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime,. | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime,. |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre
33100000-1 | 172 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP |  |  |  | 6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP
33100000-1 | 173 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6308771 Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT |  |  |  | 6308771 Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT
33100000-1 | 174 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6308791 Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT |  |  |  | 6308791 Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT
33100000-1 | 175 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6308811 Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT |  |  |  | 6308811 Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT
33100000-1 | 176 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6308831 Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT |  |  |  | 6308831 Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT
33100000-1 | 177 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 ” 1µm Granumix |  |  |  | F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 ” 1µm Granumix
33100000-1 | 178 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | M531621 RO-MEMBRANE ESPA1-4040 |  |  |  | M531621 RO-MEMBRANE ESPA1-4040
33100000-1 | 179 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F00001034 MediaR P/D |  |  |  | F00001034 MediaR P/D
33100000-1 | 180 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6345031 VPE-PIPE PEX 25X3,5MM (100M-RING)INSTALLATION WT |  |  |  | 6345031 VPE-PIPE PEX 25X3,5MM (100M-RING)INSTALLATION WT
33100000-1 | 181 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6309351 VPE-PIPE PEX 25X3,5MM (50M-RING) |  |  |  | 6309351 VPE-PIPE PEX 25X3,5MM (50M-RING)
33100000-1 | 182 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6324761 ISOLATING MATERIAL 28mm Kaifoam PE 2MTR |  |  |  | 6324761 ISOLATING MATERIAL 28mm Kaifoam PE 2MTR
33100000-1 | 183 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6342761 INSULATING TAPE OPTIFLEX 15M 5X3MMS |  |  |  | 6342761 INSULATING TAPE OPTIFLEX 15M 5X3MMS
33100000-1 | 184 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6316031 CONNECTOR 90°F.PEX 25X3,5MM S/S INST.FWT |  |  |  | 6316031 CONNECTOR 90°F.PEX 25X3,5MM S/S INST.FWT
33100000-1 | 185 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6325801 CONNECTOR 180°F.PEX25X3,5MM S/S INST.FWT |  |  |  | 6325801 CONNECTOR 180°F.PEX25X3,5MM S/S INST.FWT
33100000-1 | 186 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6316041 CONNECTOR STRAIGHT FOR PEX 25X INSTALLATION FWT |  |  |  | 6316041 CONNECTOR STRAIGHT FOR PEX 25X INSTALLATION FWT
33100000-1 | 187 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6325111 CLIP HALF PIPE 3M INSTALLATION FWT (FOR STRAIGHTENING PEX PIPE) |  |  |  | 6325111 CLIP HALF PIPE 3M INSTALLATION FWT (FOR STRAIGHTENING PEX PIPE)
33100000-1 | 188 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6314721 Pipe Bowing 45° incl. 2 clamping sleeves FOR 25MM PIPE PEX (INSTALLATION FWT) |  |  |  | 6314721 Pipe Bowing 45° incl. 2 clamping sleeves FOR 25MM PIPE PEX (INSTALLATION FWT)
33100000-1 | 189 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6314711 Pipe Bowing 90° incl. 2 clamping sleeves FOR 25MM PIPE PEX (INSTALLATION FWT) |  |  |  | 6314711 Pipe Bowing 90° incl. 2 clamping sleeves FOR 25MM PIPE PEX (INSTALLATION FWT)
33100000-1 | 190 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6309401 SLIDING SLEEVE 25x3,5MM F.PEX PIPE INSTALLATION FWT MSC |  |  |  | 6309401 SLIDING SLEEVE 25x3,5MM F.PEX PIPE INSTALLATION FWT MSC
33100000-1 | 191 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F00003313 Aqua B plus Option “Ring Unit, 1 ring mains |  |  |  | F00003313 Aqua B plus Option “Ring Unit, 1 ring mains
33100000-1 | 192 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F00006166 The hook (mediar) |  |  |  | F00006166 The hook (mediar)
33100000-1 | 193 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F40012447 RUBBER SEAL 56X40MM |  |  |  | F40012447 RUBBER SEAL 56X40MM
33100000-1 | 194 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6318631 COMPRES. AID F. PEX TUBING SEMICIRCLE |  |  |  | 6318631 COMPRES. AID F. PEX TUBING SEMICIRCLE
33100000-1 | 195 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F40012464 PERMEATE CONNECTOR180°SINGLE-MSC S/S |  |  |  | F40012464 PERMEATE CONNECTOR180°SINGLE-MSC S/S
33100000-1 | 196 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F40012463 PERMEATE CONNECTOR STRAIGHT STAINLESS |  |  |  | F40012463 PERMEATE CONNECTOR STRAIGHT STAINLESS
33100000-1 | 197 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F00001213 Cable channel 70x130 w.cover,white |  |  |  | F00001213 Cable channel 70x130 w.cover,white
33100000-1 | 198 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F00001214 Cable Channel-End Cap for 70x130, white |  |  |  | F00001214 Cable Channel-End Cap for 70x130, white
33100000-1 | 199 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F40012416 CLOSURE NIPPLE DN6 R 1/4''-11MM S/S MSC |  |  |  | F40012416 CLOSURE NIPPLE DN6 R 1/4''-11MM S/S MSC
33100000-1 | 200 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F40012415 O-RING EPDM 4x4 |  |  |  | F40012415 O-RING EPDM 4x4
33100000-1 | 201 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6366021 FLAT SEAL 11,5 X 5 X 3,6 EPDM |  |  |  | 6366021 FLAT SEAL 11,5 X 5 X 3,6 EPDM
33100000-1 | 202 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F40012762 O-RING 11X2 |  |  |  | F40012762 O-RING 11X2
33100000-1 | 203 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | M531251 CLOSURE COUPLING DN6 NOZZLE 10MM MSC MSP |  |  |  | M531251 CLOSURE COUPLING DN6 NOZZLE 10MM MSC MSP
33100000-1 | 204 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6311111 THROUGH NIPPLE DN6 4008S V10/MSC/MSP |  |  |  | 6311111 THROUGH NIPPLE DN6 4008S V10/MSC/MSP
33100000-1 | 205 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F00010191 Coupling closure NW 6 - DN 6 - D = 7 |  |  |  | F00010191 Coupling closure NW 6 - DN 6 - D = 7
33100000-1 | 206 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | M385121 INLET/DRAIN TUBING SILICONE RED/BLACK REINFORCED 9,5x3,7mm,for inlet and drain, each 3m long |  |  |  | M385121 INLET/DRAIN TUBING SILICONE RED/BLACK REINFORCED 9,5x3,7mm,for inlet and drain, each 3m long
33100000-1 | 207 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S |  |  |  | M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S
33100000-1 | 208 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6419841 DIALYSATE CONNECTOR RED 2008/4008 |  |  |  | 6419841 DIALYSATE CONNECTOR RED 2008/4008
33100000-1 | 209 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6419851 DIALYSATE CONNECTOR BLUE 2008/4008 |  |  |  | 6419851 DIALYSATE CONNECTOR BLUE 2008/4008
33100000-1 | 210 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6751421 GEAR PUMP COMPLETE 4008 5008 6008 |  |  |  | 6751421 GEAR PUMP COMPLETE 4008 5008 6008
33100000-1 | 211 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | M302251 FILTER 7.0/7.0MM 265µM 4008/5008 |  |  |  | M302251 FILTER 7.0/7.0MM 265µM 4008/5008
33100000-1 | 212 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6770371 DISINFECTION VALVE SENSOR 4008/SV10 USE FOR PURISTERIL/CITROSTERIL ONLY |  |  |  | 6770371 DISINFECTION VALVE SENSOR 4008/SV10 USE FOR PURISTERIL/CITROSTERIL ONLY
33100000-1 | 213 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6313481 GUIDING FLANGE FOR MIXER ROD GRANUMIX |  |  |  | 6313481 GUIDING FLANGE FOR MIXER ROD GRANUMIX
33100000-1 | 214 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6313471 MIXER ROD WITH PROPELLER GRANUMIX 107S |  |  |  | 6313471 MIXER ROD WITH PROPELLER GRANUMIX 107S
33100000-1 | 215 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6313621 TIMER CONTROL UNIT VERSION S GRANUMIX |  |  |  | 6313621 TIMER CONTROL UNIT VERSION S GRANUMIX
33100000-1 | 216 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6365301 PUSH-BUTTON GRANUMIX |  |  |  | 6365301 PUSH-BUTTON GRANUMIX
33100000-1 | 217 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6313301 INSTALL.SET SOL. VALVE1/2"24V AC GRANUMIX- SMAD 307 FOR GRANUMIX 107S+507S |  |  |  | 6313301 INSTALL.SET SOL. VALVE1/2"24V AC GRANUMIX- SMAD 307 FOR GRANUMIX 107S+507S
0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2023 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3: buc; 4: 100; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 12612
33100000-1 | 2 | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3: buc; 4: 280; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 28445.2
33100000-1 | 3 | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg IMSPconform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg IMSPconform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3: buc; 4: 280; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 30632
33100000-1 | 4 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog Bbraun IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog Bbraun IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3: buc; 4: 680; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 54046.4
33100000-1 | 5 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3: buc; 4: 100; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 520
33100000-1 | 6 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3: buc; 4: 100; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 520
33100000-1 | 7 | Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3: buc; 4: 120; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 27618
33100000-1 | 8 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, canistre conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, canistre conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3: canistre; 4: 12; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 30666.66
33100000-1 | 9 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, canistre conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, canistre conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3: canistre; 4: 1; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 2500
33100000-1 | 10 | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3: buc; 4: 680; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 37624.4
33100000-1 | 11 | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3: buc; 4: 20; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 11764.6
33100000-1 | 12 | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3: buc; 4: 20; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 13235.28
33100000-1 | 13 | Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3: buc.; 4: 1; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 2600
33100000-1 | 14 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3451749C Piston pump | 3: buc; 4: 6; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 12000
33100000-1 | 15 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3451413A Gear pump with magnet, without motor | 3: buc.; 4: 3; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 24000
33100000-1 | 16 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3451902B Solenoid valve 2/2 way | 3: buc; 4: 2; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 8000
33100000-1 | 17 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3451664B Throttle 1,3 bar | 3: buc.; 4: 2; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 4800
33100000-1 | 18 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3451727B Throttle 0,4 bar | 3: buc; 4: 2; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 4620
33100000-1 | 19 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34514759 Male connector (blue) with o-rings | 3: buc.; 4: 1; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 1000
33100000-1 | 20 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34514767 Male connector (red) with o-rings | 3: buc; 4: 1; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 1000
33100000-1 | 21 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3451908C Blood leak detector 3 | 3: buc.; 4: 2; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 31000
33100000-1 | 22 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3451663A Motor | 3: buc; 4: 2; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 10000
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34514988 Return valve, incl. 2 x tubing clamps, 2 x cable ties | 3: buc.; 4: 2; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 8000
33100000-1 | 24 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34516131 Pressure sensor – 660 mbar | 3: buc; 4: 2; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 8480
33100000-1 | 25 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34771352 Centre disc | 3: buc.; 4: 3; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 6000
33100000-1 | 26 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34772626 Pressure spring 200 mmHg | 3: buc; 4: 5; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 3300
33100000-1 | 27 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34562079 Housing Top/Bottom | 3: buc.; 4: 3; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 13585.32
33100000-1 | 28 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3456124A Pressure sensor | 3: buc; 4: 4; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 20423.52
33100000-1 | 29 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3456005E SAD version 4 with red detector | 3: buc.; 4: 2; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 39054.24
33100000-1 | 30 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34561706 Pressure Controller 0.4 bar | 3: buc; 4: 1; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 3060
33100000-1 | 31 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34771085 Seal | 3: buc.; 4: 1; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 929.52
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34771050 Pressure spring 500 mmHg | 3: buc; 4: 1; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 399.24
33100000-1 | 33 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34561250 Battery (rechargeable) set 12V/7Ah, incl. cable tie | 3: buc.; 4: 2; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 14650.56
33100000-1 | 34 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34561692 Blood leak detector version 4 | 3: buc; 4: 1; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 5992.92
33100000-1 | 35 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3456063D Kt/V-UV board | 3: buc.; 4: 1; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 47183.4
33100000-1 | 36 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 680 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă echivalent loturilor nr. 1-35 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 680 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3: proceduri de dializă; 4: 680; 9: Dispozitivele medicale ofertate în comodat (inclusiv instalarea, darea în exploatare, instruiarea personalului) în termen de până la 45 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Consumabilele, sărurile (soluțiile) concentrate pentru dializă - prima tranșă 10% odată cu instalarea dispozitivelor medicale. Cantitatea rămasă în termen de 45 de zile de la comanda beneficiarului. | 520263.26
33100000-1 | 37 | Dializator suprafața 0,2-0,3 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 0,7 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dializator suprafața 0,2-0,3 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 0,7 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: buc; 4: 50; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 35000
33100000-1 | 38 | Dializator suprafața 0,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dializator suprafața 0,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: buc; 4: 150; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 90000
33100000-1 | 39 | Dializator suprafața 0,7 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dializator suprafața 0,7 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: buc; 4: 100; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 60000
33100000-1 | 40 | Dializator suprafața 1,0 – 1,2 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dializator suprafața 1,0 – 1,2 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: buc; 4: 900; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 135000
33100000-1 | 41 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) IMSP Mamei șicop | 3: buc; 4: 700; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 39093.6
33100000-1 | 42 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤ 56 ml, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤ 56 ml conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: buc; 4: 200; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 16000
33100000-1 | 43 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: buc; 4: 300; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 24000
33100000-1 | 44 | Ac pentru puncţie, arteră (fistuline), 17G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Ac pentru puncţie, arteră (fistuline), 17G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: buc; 4: 100; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 520
33100000-1 | 45 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 17G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 17G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: buc; 4: 100; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 520
33100000-1 | 46 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: buc; 4: 10; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 6000
33100000-1 | 47 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: buc; 4: 10; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 6000
33100000-1 | 48 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: buc; 4: 10; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 6000
33100000-1 | 49 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-100 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-100 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: buc; 4: 10; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 6000
33100000-1 | 50 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-120 mm;conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-120 mm;conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: buc; 4: 10; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 6000
33100000-1 | 51 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-150 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-150 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: buc; 4: 10; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 6000
33100000-1 | 52 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: buc; 4: 5; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 3000
33100000-1 | 53 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: buc; 4: 5; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 3000
33100000-1 | 54 | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: buc; 4: 10; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 13280.2
33100000-1 | 55 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri: Diasteril, 6 litri, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre Diasteril, 6 litri conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: buc; 4: 3; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 2815.77
33100000-1 | 56 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: buc; 4: 5; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 4411.75
33100000-1 | 57 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: buc; 4: 2; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 1500
33100000-1 | 58 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP | 3: buc; 4: 3; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 200236.62
33100000-1 | 59 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6308771 Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT | 3: buc; 4: 13; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 12760.02
33100000-1 | 60 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6308791 Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT | 3: metru; 4: 10; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 9114.3
33100000-1 | 61 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6308811 Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT | 3: metru; 4: 10; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 8187.7
33100000-1 | 62 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6308831 Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT | 3: buc; 4: 10; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 7689.55
33100000-1 | 63 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 ” 1µm Granumix | 3: buc; 4: 11; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 5675.835
33100000-1 | 64 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | M531621 RO-MEMBRANE ESPA1-4040 | 3: buc; 4: 3; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 101124.45
33100000-1 | 65 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6350911/ F40012530 Test total hardness FWT | 3: buc; 4: 2; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 4830.21
33100000-1 | 66 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6364321 FLOW METER AQUABPLUS | 3: buc; 4: 2; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 37610.12
33100000-1 | 67 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6314431 SOLENOID VALVE A+K MÜLLER 24V FWT AquaSAFE/AquaSTORE | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 11342.65
33100000-1 | 68 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S | 3: buc; 4: 5; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 23397.7
33100000-1 | 69 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6438791 Filter cartridge 4008S/V10 | 3: buc; 4: 15; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 32275.2
33100000-1 | 70 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | M383761 SMALL HARDWARE ITEM SET OPTICAL DETECTOR *4008B/S | 3: buc; 4: 5; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 6558.975
33100000-1 | 71 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6750941 FLOAT SWITCH *4008B/S | 3: buc; 4: 1; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 1420.24
33100000-1 | 72 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6739451 VALVE SPRING SET UF-PUMP 4008B/H/S/S V10 | 3: buc; 4: 3; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 4742.265
33100000-1 | 73 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6740741 VALVE SPRING SET BIC.-PUMP 4008/S V10 FOR MIXING CHAMBER/MULTIFUNCTION BLOCK BLOCK | 3: buc; 4: 3; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 3694.92
33100000-1 | 74 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6740751 VALVE SPRING SET CONC.-PUMP 4008 2008 | 3: buc; 4: 3; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 5153.085
33100000-1 | 75 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 1200 proceduri de hemodializă, conform necesitățilorIMSP conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului (echivalent loturilor nr. 37-74) | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 1200 proceduri de hemodializă, conform necesitățilorIMSP conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: proceduri de dializă; 4: 1200; 9: Dispozitivele medicale ofertate în comodat (inclusiv instalarea, darea în exploatare, instruiarea personalului) în termen de până la 45 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Consumabilele, sărurile (soluțiile) concentrate pentru dializă - prima tranșă 10% odată cu instalarea dispozitivelor medicale. Cantitatea rămasă în termen de 45 de zile de la comanda beneficiarului. | 939955.14
33100000-1 | 76 | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg IMSP conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 3: buc; 4: 2900; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 294611
33100000-1 | 77 | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg, onform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg IMSP Bălți | 3: buc; 4: 2900; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 317260
33100000-1 | 78 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SC Bălți | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) IMSP conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 3: buc; 4: 4800; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 268056
33100000-1 | 79 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, onform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, Bălți | 3: buc; 4: 3000; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 15600
33100000-1 | 80 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi onform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi Bălți | 3: buc; 4: 3000; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 15600
33100000-1 | 81 | Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun)c onform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) Bălți | 3: buc; 4: 2400; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 552360
33100000-1 | 82 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; Bălti | 3: buc; 4: 20; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 8181.8
33100000-1 | 83 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; IMSP conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; IMSP conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 3: buc; 4: 2; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 12000
33100000-1 | 84 | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) IMSP conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 3: buc; 4: 4800; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 52000
33100000-1 | 85 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 34514430 Housing, bottom | 3: buc; 4: 2; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 52000
33100000-1 | 86 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 34514449 Cover for bottom housing | 3: buc; 4: 2; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 52000
33100000-1 | 87 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 3457059 O-ring 9.2x2.7 | 3: buc; 4: 2; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 3600
33100000-1 | 88 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 3451898A Repair kit rinsing bridge | 3: buc; 4: 2; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 68000
33100000-1 | 89 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 34516689 Roller 8x12 for blood pump | 3: buc; 4: 2; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 43600
33100000-1 | 90 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 3451659D Servomotor with board | 3: buc; 4: 2; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 3800
33100000-1 | 91 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 34570527 Single holder, small | 3: buc; 4: 10; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 9000
33100000-1 | 92 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 34517324 Valve tappe | 3: buc; 4: 2; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 1200
33100000-1 | 93 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 3456226 Male connector for suction rod | 3: buc; 4: 6; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 7200
33100000-1 | 94 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 5 800 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SC Bălți (echivalent loturilor 76-93) | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 5 800 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SC Bălți (echivalent loturilor 76-93) | 3: proceduri de dializă; 4: 5800; 9: Dispozitivele medicale ofertate în comodat (inclusiv instalarea, darea în exploatare, instruiarea personalului) în termen de până la 45 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Consumabilele, sărurile (soluțiile) concentrate pentru dializă - prima tranșă 10% odată cu instalarea dispozitivelor medicale. Cantitatea rămasă în termen de 45 de zile de la comanda beneficiarului. | 1776068.8
33100000-1 | 95 | Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul | Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: buc; 4: 1000; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 126120
33100000-1 | 96 | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: buc; 4: 4500; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 457155
33100000-1 | 97 | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: buc; 4: 4500; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 492300
33100000-1 | 98 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: buc; 4: 10000; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 558450
33100000-1 | 99 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, SR conform necesităților IMSP SR Cahul | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, SR conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: buc; 4: 10000; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 52000
33100000-1 | 100 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi SR conform necesităților IMSP SR Cahul | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi SR conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: buc; 4: 10000; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 52000
33100000-1 | 101 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SR Cahul | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: buc; 4: 60; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 24545.4
33100000-1 | 102 | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Cahul | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: buc; 4: 400; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 531208
33100000-1 | 103 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri: Diasteril, 6 litri (conform necesităților IMSP SR Cahul | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri: Diasteril, 6 litri (conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: buc; 4: 50; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 46929.5
33100000-1 | 104 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SR Cahul | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri (conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: buc; 4: 5; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 4411.75
33100000-1 | 105 | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Cahul | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: buc; 4: 120; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 134830.8
33100000-1 | 106 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F00001034 MediaR P/D | 3: buc; 4: 13; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 359801.65
33100000-1 | 107 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6345031 VPE-PIPE PEX 25X3,5MM (100M-RING)INSTALLATION WT | 3: metru; 4: 100; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 41205
33100000-1 | 108 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6309351 VPE-PIPE PEX 25X3,5MM (50M-RING) | 3: metru; 4: 50; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 20500
33100000-1 | 109 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6324761 ISOLATING MATERIAL 28mm Kaifoam PE 2MTR | 3: buc; 4: 150; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 25461
33100000-1 | 110 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6342761 INSULATING TAPE OPTIFLEX 15M 5X3MMS | 3: buc; 4: 7; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 20242.11
33100000-1 | 111 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6316031 CONNECTOR 90°F.PEX 25X3,5MM S/S INST.FWT | 3: buc; 4: 40; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 112372.8
33100000-1 | 112 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6325801 CONNECTOR 180°F.PEX25X3,5MM S/S INST.FWT | 3: buc; 4: 6; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 42589.98
33100000-1 | 113 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6316041 CONNECTOR STRAIGHT FOR PEX 25X INSTALLATION FWT | 3: buc; 4: 8; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 10194.24
33100000-1 | 114 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6325111 CLIP HALF PIPE 3M INSTALLATION FWT (FOR STRAIGHTENING PEX PIPE) | 3: metru; 4: 6; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 1018.44
33100000-1 | 115 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6314721 Pipe Bowing 45° incl. 2 clamping sleeves FOR 25MM PIPE PEX (INSTALLATION FWT) | 3: buc; 4: 16; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 6238.56
33100000-1 | 116 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6314711 Pipe Bowing 90° incl. 2 clamping sleeves FOR 25MM PIPE PEX (INSTALLATION FWT) | 3: buc; 4: 70; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 27293.7
33100000-1 | 117 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6309401 SLIDING SLEEVE 25x3,5MM F.PEX PIPE INSTALLATION FWT MSC | 3: buc; 4: 200; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 17712
33100000-1 | 118 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F00003314 AquaBplus Option "RingUnit, 2 Rings" | 3: buc; 4: 1; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 129247.17
33100000-1 | 119 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F00006166 The hook (mediar) | 3: bucată; 4: 12; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 17933.4
33100000-1 | 120 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F40012447 RUBBER SEAL 56X40MM | 3: buc; 4: 15; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 4603.3
33100000-1 | 121 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6318631 COMPRES. AID F. PEX TUBING SEMICIRCLE | 3: buc; 4: 2; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 266.5
33100000-1 | 122 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F40012464 PERMEATE CONNECTOR180°SINGLE-MSC S/S | 3: buc; 4: 1; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 9525.7
33100000-1 | 123 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F40012463 PERMEATE CONNECTOR STRAIGHT STAINLESS | 3: buc; 4: 2; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 16858.38
33100000-1 | 124 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F00001213 Cable channel 70x130 w.cover,white | 3: metru; 4: 26; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 66102.66
33100000-1 | 125 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F00001214 Cable Channel-End Cap for 70x130, white | 3: buc; 4: 35; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 26734.05
33100000-1 | 126 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F40012416 CLOSURE NIPPLE DN6 R 1/4''-11MM S/S MSC | 3: buc; 4: 4; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 13993.3
33100000-1 | 127 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F40012415 O-RING EPDM 4x4 | 3: buc; 4: 10; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 1256.65
33100000-1 | 128 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6366021 FLAT SEAL 11,5 X 5 X 3,6 EPDM | 3: buc; 4: 4; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 647.8
33100000-1 | 129 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F40012762 O-RING 11X2 | 3: buc; 4: 10; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 258.3
33100000-1 | 130 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | M531251 CLOSURE COUPLING DN6 NOZZLE 10MM MSC MSP | 3: buc; 4: 15; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 86232.2
33100000-1 | 131 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6311111 THROUGH NIPPLE DN6 4008S V10/MSC/MSP | 3: buc; 4: 5; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 5238.7
33100000-1 | 132 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F00010191 Coupling closure NW 6 - DN 6 - D = 7 | 3: buc; 4: 15; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 66404.6
33100000-1 | 133 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | M385121 INLET/DRAIN TUBING SILICONE RED/BLACK REINFORCED 9,5x3,7mm,for inlet and drain, each 3m long | 3: buc; 4: 13; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 63072.5
33100000-1 | 134 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6443161 Battery RAM M48Z18 4008B/S | 3: buc; 4: 6; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 9799.41
33100000-1 | 135 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6419841 DIALYSATE CONNECTOR RED 2008/4008 | 3: buc; 4: 5; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 9737.5
33100000-1 | 136 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6419851 DIALYSATE CONNECTOR BLUE 2008/4008 | 3: buc; 4: 5; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 7559.375
33100000-1 | 137 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6751421 GEAR PUMP COMPLETE 4008 5008 6008 | 3: buc; 4: 10; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 234587.65
33100000-1 | 138 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6739451 VALVE SPRING SET UF-PUMP 4008B/H/S/S V10 | 3: buc; 4: 4; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 6323.02
33100000-1 | 139 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6740741 VALVE SPRING SET BIC.-PUMP 4008/S V10 FOR MIXING CHAMBER/MULTIFUNCTION BLOCK BLOCK | 3: buc; 4: 4; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 4926.56
33100000-1 | 140 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6740751 VALVE SPRING SET CONC.-PUMP 4008 2008 | 3: buc; 4: 4; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 6870.78
33100000-1 | 141 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | M531791 DISINFECTION VALVE SENSOR 4008/4008SV10 USE FOR DIASTERIL ONLY | 3: buc; 4: 3; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 9868.29
33100000-1 | 142 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F40011239 MIXER MOTOR 230V/50HZ EC>022 GRX 107S | 3: buc; 4: 1; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 15777.2
33100000-1 | 143 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6313501 COUPLING MOTOR SHAFT-MIXER ROD GRANUMIX | 3: buc; 4: 1; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 2442.2
33100000-1 | 144 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6313481 GUIDING FLANGE FOR MIXER ROD GRANUMIX | 3: buc; 4: 1; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 19539.2
33100000-1 | 145 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6313471 MIXER ROD WITH PROPELLER GRANUMIX 107S | 3: buc; 4: 1; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 19986.9
33100000-1 | 146 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6313351 V SEAL 20MM FOR MIXER ROD GRANUMIX | 3: buc; 4: 1; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 232.47
33100000-1 | 147 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6313621 TIMER CONTROL UNIT VERSION S GRANUMIX | 3: buc; 4: 2; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 23855.85
33100000-1 | 148 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6365301 PUSH-BUTTON GRANUMIX | 3: buc; 4: 2; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 5382.89
33100000-1 | 149 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 10 000 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SR Cahul (echivalent loturilor nr. 95-148 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 10 000 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SR Cahul (echivalent loturilor nr. 95-148 | 3: proceduri de dializă; 4: 10000; 9: Dispozitivele medicale ofertate în comodat (inclusiv instalarea, darea în exploatare, instruiarea personalului) în termen de până la 45 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Consumabilele, sărurile (soluțiile) concentrate pentru dializă - prima tranșă 10% odată cu instalarea dispozitivelor medicale. Cantitatea rămasă în termen de 45 de zile de la comanda beneficiarului. | 4049845.17
33100000-1 | 150 | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR SCR | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR SCR | 3: buc; 4: 300; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 32820
33100000-1 | 151 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog Bbraun conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR SCR | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog Bbraun conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR SCR | 3: buc; 4: 20; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 1589.6
33100000-1 | 152 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, canistre conform necesităților IMSP SR SCR | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, canistre conform necesităților IMSP SR SCR | 3: canistre; 4: 1; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 2555.55
33100000-1 | 153 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; conform necesităților IMSP SR SCR | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; conform necesităților IMSP SR SCR | 3: buc; 4: 5; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 30000
33100000-1 | 154 | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius conform necesităților IMSP SR SCR | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafaţa 1,3–1,4 m-2. Coef. ultraf ≥ 35 ml/oră mm Hg | 3: buc; 4: 24; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 14117.52
33100000-1 | 155 | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius conform necesităților IMSP SR SCR | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m-2.Coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg | 3: buc; 4: 24; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 15882.336
33100000-1 | 156 | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius conform necesităților IMSP SCR | Linie de protecţie pentru hemodiafiltrare, bucăţi | 3: buc; 4: 50; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 9000
33100000-1 | 157 | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius conform necesităților IMSP SCR | Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, bucăţi | 3: buc; 4: 2; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 7000
33100000-1 | 158
33100000-1 | 159 | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP SR SCR | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP SR SCR | 3: buc; 4: 25; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 7000
33100000-1 | 160 | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg,conform necesităților IMSP Sfânta Treime | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg,conform necesităților IMSP Sfânta Treime | 3: buc; 4: 1000; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 109400
33100000-1 | 161 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP Sfânta Treime | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP Sfânta Treime | 3: buc; 4: 10; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 7500
33100000-1 | 162 | Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SR Comrat | Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SR Comrat | 3: buc; 4: 50; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 6306.3
33100000-1 | 163 | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime | 3: buc; 4: 1500; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 152385
33100000-1 | 164 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat | 3: buc; 4: 3450; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 190623
33100000-1 | 165 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat | 3: buc; 4: 3950; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 20540
33100000-1 | 166 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat | 3: buc; 4: 3950; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 20540
33100000-1 | 167 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat | 3: buc; 4: 220; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 89999.8
33100000-1 | 168 | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat | 3: buc; 4: 304; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 403718.08
33100000-1 | 169 | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius)conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius)conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat | 3: buc; 4: 136; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 152808.24
33100000-1 | 170 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri: Diasteril, 6 litri SCR, conform necesităților SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri: Diasteril, 6 litri SCR, conform necesităților SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat | 3: buc; 4: 48; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 45052.32
33100000-1 | 171 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime,. | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime,. | 3: buc; 4: 6; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 5294.1
33100000-1 | 172 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP | 3: buc.; 4: 4; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 266982.16
33100000-1 | 173 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6308771 Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT | 3: buc.; 4: 8; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 7852.32
33100000-1 | 174 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6308791 Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT | 3: metru; 4: 8; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 7291.44
33100000-1 | 175 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6308811 Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT | 3: metru; 4: 8; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 6550.16
33100000-1 | 176 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6308831 Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT | 3: buc.; 4: 8; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 6151.64
33100000-1 | 177 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 ” 1µm Granumix | 3: buc.; 4: 16; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 8255.76
33100000-1 | 178 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | M531621 RO-MEMBRANE ESPA1-4040 | 3: buc.; 4: 3; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 101124.45
33100000-1 | 179 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F00001034 MediaR P/D | 3: buc.; 4: 9; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 249093.45
33100000-1 | 180 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6345031 VPE-PIPE PEX 25X3,5MM (100M-RING)INSTALLATION WT | 3: metru; 4: 100; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 41205
33100000-1 | 181 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6309351 VPE-PIPE PEX 25X3,5MM (50M-RING) | 3: metru; 4: 50; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 20500
33100000-1 | 182 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6324761 ISOLATING MATERIAL 28mm Kaifoam PE 2MTR | 3: buc.; 4: 120; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 20368.8
33100000-1 | 183 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6342761 INSULATING TAPE OPTIFLEX 15M 5X3MMS | 3: buc.; 4: 5; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 14458.65
33100000-1 | 184 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6316031 CONNECTOR 90°F.PEX 25X3,5MM S/S INST.FWT | 3: buc.; 4: 50; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 140466
33100000-1 | 185 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6325801 CONNECTOR 180°F.PEX25X3,5MM S/S INST.FWT | 3: buc.; 4: 6; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 42589.98
33100000-1 | 186 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6316041 CONNECTOR STRAIGHT FOR PEX 25X INSTALLATION FWT | 3: buc.; 4: 8; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 10194.24
33100000-1 | 187 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6325111 CLIP HALF PIPE 3M INSTALLATION FWT (FOR STRAIGHTENING PEX PIPE) | 3: metru; 4: 4; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 678.96
33100000-1 | 188 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6314721 Pipe Bowing 45° incl. 2 clamping sleeves FOR 25MM PIPE PEX (INSTALLATION FWT) | 3: buc.; 4: 10; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 3899.1
33100000-1 | 189 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6314711 Pipe Bowing 90° incl. 2 clamping sleeves FOR 25MM PIPE PEX (INSTALLATION FWT) | 3: buc.; 4: 50; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 19495.5
33100000-1 | 190 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6309401 SLIDING SLEEVE 25x3,5MM F.PEX PIPE INSTALLATION FWT MSC | 3: buc; 4: 250; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 22140
33100000-1 | 191 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F00003313 Aqua B plus Option “Ring Unit, 1 ring mains | 3: buc.; 4: 1; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 55954.75
33100000-1 | 192 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F00006166 The hook (mediar) | 3: bucată; 4: 9; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 13450.05
33100000-1 | 193 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F40012447 RUBBER SEAL 56X40MM | 3: buc.; 4: 15; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 4603.3
33100000-1 | 194 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6318631 COMPRES. AID F. PEX TUBING SEMICIRCLE | 3: buc.; 4: 1; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 133.25
33100000-1 | 195 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F40012464 PERMEATE CONNECTOR180°SINGLE-MSC S/S | 3: buc.; 4: 1; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 9525.7
33100000-1 | 196 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F40012463 PERMEATE CONNECTOR STRAIGHT STAINLESS | 3: buc.; 4: 2; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 16858.38
33100000-1 | 197 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F00001213 Cable channel 70x130 w.cover,white | 3: buc.; 4: 25; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 63560.25
33100000-1 | 198 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F00001214 Cable Channel-End Cap for 70x130, white | 3: buc.; 4: 40; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 30553.2
33100000-1 | 199 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F40012416 CLOSURE NIPPLE DN6 R 1/4''-11MM S/S MSC | 3: buc.; 4: 3; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 10495
33100000-1 | 200 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F40012415 O-RING EPDM 4x4 | 3: buc.; 4: 10; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 1256.65
33100000-1 | 201 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6366021 FLAT SEAL 11,5 X 5 X 3,6 EPDM | 3: buc.; 4: 3; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 485.85
33100000-1 | 202 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F40012762 O-RING 11X2 | 3: buc.; 4: 10; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 258.3
33100000-1 | 203 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | M531251 CLOSURE COUPLING DN6 NOZZLE 10MM MSC MSP | 3: buc.; 4: 11; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 63237
33100000-1 | 204 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6311111 THROUGH NIPPLE DN6 4008S V10/MSC/MSP | 3: buc.; 4: 4; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 4191.02
33100000-1 | 205 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F00010191 Coupling closure NW 6 - DN 6 - D = 7 | 3: buc.; 4: 11; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 48696.8
33100000-1 | 206 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | M385121 INLET/DRAIN TUBING SILICONE RED/BLACK REINFORCED 9,5x3,7mm,for inlet and drain, each 3m long | 3: buc.; 4: 8; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 38813.88
33100000-1 | 207 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S | 3: buc.; 4: 7; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 32756.8
33100000-1 | 208 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6419841 DIALYSATE CONNECTOR RED 2008/4008 | 3: buc.; 4: 5; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 9737.5
33100000-1 | 209 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6419851 DIALYSATE CONNECTOR BLUE 2008/4008 | 3: buc.; 4: 5; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 7559.4
33100000-1 | 210 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6751421 GEAR PUMP COMPLETE 4008 5008 6008 | 3: buc.; 4: 7; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 164211.4
33100000-1 | 211 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | M302251 FILTER 7.0/7.0MM 265µM 4008/5008 | 3: buc.; 4: 10; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 2132
33100000-1 | 212 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6770371 DISINFECTION VALVE SENSOR 4008/SV10 USE FOR PURISTERIL/CITROSTERIL ONLY | 3: buc.; 4: 2; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 5387.4
33100000-1 | 213 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6313481 GUIDING FLANGE FOR MIXER ROD GRANUMIX | 3: buc.; 4: 1; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 19539.17
33100000-1 | 214 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6313471 MIXER ROD WITH PROPELLER GRANUMIX 107S | 3: buc.; 4: 1; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 19986.89
33100000-1 | 215 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6313621 TIMER CONTROL UNIT VERSION S GRANUMIX | 3: buc.; 4: 2; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 23855.85
33100000-1 | 216 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6365301 PUSH-BUTTON GRANUMIX | 3: buc.; 4: 2; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 5382.89
33100000-1 | 217 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6313301 INSTALL.SET SOL. VALVE1/2"24V AC GRANUMIX- SMAD 307 FOR GRANUMIX 107S+507S | 3: buc.; 4: 1; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023. | 13932.21
17552997.94

## LISTA DE DISTRIBUȚIE
[7 empty] | SCR | IMSP Sp. Mun. Bălţi | IMSP IMU | IMSP Comrat | IMSP IMsiC | IMSP Spitalul Cahul | IMSP Sp. Nr.3 „Sf.Tr.”
1 | Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | buc | 100 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră. Volumul de umplere ≤ 90 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 185; -creatinina ≥ 172; -fosfaţi ≥ 135; - vitamina B-12 ≥ 75. |  |  | 100
2 | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | buc | 280 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10,0 ml/oră. Volumul de umplere ≤ 100 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 182; -creatinina ≥ 168; -fosfaţi ≥ 130; - vitamina B-12 ≥ 67. |  |  | 280
3 | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg IMSPconform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg IMSPconform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | buc | 280 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 12,0 ml/oră. Volumul de umplere ≤ 110 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 186; -creatinina ≥ 173; -fosfaţi ≥ 154; - vitamina B-12 ≥ 95. |  |  | 280
4 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog Bbraun IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog Bbraun IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | buc | 680 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile de sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) Cerințe generale și specifice 2 Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 3 Termen garanţie ≥ 2 ani 4 Livrare în set (arteră/venă) Da 5 Capcană arterială înante de filtru + PBE port Da 6 Clemăde conectare la pacient cu cod de culoare Da 7 Pungă de colectare de 2 litri Da 8 Post-diluare Da 9 Port de injecție fără conținut de latex Da 10 Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142/72/70 11 Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8 12 Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3/4,8 13 Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5 14 Diametrul capcanei venoase (mm) 22 |  |  | 680
5 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | buc | 100 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, artera (fistuline) - 16G Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Vor conţine un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conţine clame integrate. Da 3 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm |  |  | 100
6 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | buc | 100 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, vena (fistuline) - 16G Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm |  |  | 100
7 | Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | buc | 120 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame |  |  | 120
8 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, canistre conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, canistre conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | canistre | 12 |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre 10 litri * Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 1.Soluție Acid Citric 50%, 10 litri, canistre* |  |  | 12
9 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, canistre conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, canistre conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | canistre | 1 |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre5 litri * Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 1. Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, canistre |  |  | 1
10 | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | buc | 680 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame |  |  | 680
11 | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | buc | 20 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator 1,3-1,4 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (High-Flux) Da Coeficientul de UF ≥ 35 ml/oră Volumul de umplere ≤ 80 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 200 2 creatinina ≥ 200 3 fosfaţi ≥ 170 4 vitamina B-12 ≥ 116 5 inulina ≥ 88 |  |  | 20
12 | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | buc | 20 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator 1,7 – 1,8 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 50 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 250 2 creatinina ≥ 250 3 fosfaţi ≥ 177 4 vitamina B-12 ≥ 135 5 inulina ≥ 110 |  |  | 20
13 | Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | buc. | 1 |  | CDPR00605 Filter cartridge 25µm for F20, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  | 1
14 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3451749C Piston pump | buc | 6 |  | 3451749C Piston pump |  |  | 6
15 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3451413A Gear pump with magnet, without motor | buc. | 3 |  | 3451413A Gear pump with magnet, without motor |  |  | 3
16 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3451902B Solenoid valve 2/2 way | buc | 2 |  | 3451902B Solenoid valve 2/2 way |  |  | 2
17 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3451664B Throttle 1,3 bar | buc. | 2 |  | 3451664B Throttle 1,3 bar |  |  | 2
18 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3451727B Throttle 0,4 bar | buc | 2 |  | 3451727B Throttle 0,4 bar |  |  | 2
19 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34514759 Male connector (blue) with o-rings | buc. | 1 |  | 34514759 Male connector (blue) with o-rings |  |  | 1
20 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34514767 Male connector (red) with o-rings | buc | 1 |  | 34514767 Male connector (red) with o-rings |  |  | 1
21 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3451908C Blood leak detector 3 | buc. | 2 |  | 3451908C Blood leak detector 3 |  |  | 2
22 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3451663A Motor | buc | 2 |  | 3451663A Motor |  |  | 2
23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34514988 Return valve, incl. 2 x tubing clamps, 2 x cable ties | buc. | 2 |  | 34514988 Return valve, incl. 2 x tubing clamps, 2 x cable ties |  |  | 2
24 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34516131 Pressure sensor – 660 mbar | buc | 2 |  | 34516131 Pressure sensor – 660 mbar |  |  | 2
25 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34771352 Centre disc | buc. | 3 |  | 34771352 Centre disc |  |  | 3
26 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34772626 Pressure spring 200 mmHg | buc | 5 |  | 34772626 Pressure spring 200 mmHg |  |  | 5
27 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34562079 Housing Top/Bottom | buc. | 3 |  | 34562079 Housing Top/Bottom |  |  | 3
28 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3456124A Pressure sensor | buc | 4 |  | 3456124A Pressure sensor |  |  | 4
29 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3456005E SAD version 4 with red detector | buc. | 2 |  | 3456005E SAD version 4 with red detector |  |  | 2
30 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34561706 Pressure Controller 0.4 bar | buc | 1 |  | 34561706 Pressure Controller 0.4 bar |  |  | 1
31 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34771085 Seal | buc. | 1 |  | 34771085 Seal |  |  | 1
32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34771050 Pressure spring 500 mmHg | buc | 1 |  | 34771050 Pressure spring 500 mmHg |  |  | 1
33 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34561250 Battery (rechargeable) set 12V/7Ah, incl. cable tie | buc. | 2 |  | 34561250 Battery (rechargeable) set 12V/7Ah, incl. cable tie |  |  | 2
34 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34561692 Blood leak detector version 4 | buc | 1 |  | 34561692 Blood leak detector version 4 |  |  | 1
35 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3456063D Kt/V-UV board | buc. | 1 |  | 3456063D Kt/V-UV board |  |  | 1
36 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 680 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă echivalent loturilor nr. 1-35 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 680 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | proceduri de dializă | 680 |  | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 680 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă echivalent loturilor nr. 1-35 |  |  | 680
37 | Dializator suprafața 0,2 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 0,7 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dializator suprafața 0,2 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 0,7 ml/oră mm Hg conform necesităților conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | buc | 50 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 0,2 mCoeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg. Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 0,7ml/oră. Volumul de umplere ≤ 18 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 76; -creatinina ≥ 64 -fosfaţi ≥ 57 - vitamina B-12 ≥ 20 |  |  |  |  | 50
38 | Dializator suprafața 0,3-0,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dializator suprafața 0,3-0,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | buc | 150 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 0,3-0,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 1,7ml/oră. Volumul de umplere ≤ 28 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 125; -creatinina ≥ 95; -fosfaţi ≥ 50; - vitamina B-12 ≥ 20 |  |  |  |  | 150
39 | Dializator suprafața 0,7 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dializator suprafața 0,7 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | buc | 100 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 0,7 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 1,7ml/oră. Volumul de umplere ≤ 42 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 155; -creatinina ≥ 128; -fosfaţi ≥ 78; - vitamina B-12 ≥ 32. |  |  |  |  | 100
40 | Dializator suprafața 1,0 – 1,2 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dializator suprafața 1,0 – 1,2 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | buc | 900 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,0 – 1,2 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 6 ml/oră. Volumul de umplere ≤ 70 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 168; -creatinina ≥ 147; -fosfaţi ≥ 115; - vitamina B-12 ≥ 60. |  |  |  |  | 900
41 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) IMSP Mamei șicop | buc | 700 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm. |  |  |  |  | 700
42 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤ 56 ml, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤ 56 ml conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | buc | 200 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set pediatrice (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 56 ml 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm. |  |  |  |  | 200
43 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | buc | 300 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set pediatrice (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da. Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 56 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm. 1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 117 ml 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm. |  |  |  |  | 300
44 | Ac pentru puncţie, arteră (fistuline), 17G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Ac pentru puncţie, arteră (fistuline), 17G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | buc | 100 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, arteră (fistuline) - 17G Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,5 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm |  |  |  |  | 100
45 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 17G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 17G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | buc | 100 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, vena (fistuline) - 17G Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,5 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm |  |  |  |  | 100
46 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | buc | 10 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 19 G Øo,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min. |  |  |  |  | 10
47 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | buc | 10 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 19 G Øo,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min. |  |  |  |  | 10
48 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | buc | 10 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 19 G Øo,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F |  |  |  |  | 10
49 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-100 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-100 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | buc | 10 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 8 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min. |  |  |  |  | 10
50 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-120 mm;conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-120 mm;conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | buc | 10 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 8 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min. |  |  |  |  | 10
51 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-150 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-150 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | buc | 10 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 8 F Lungimea 150 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min |  |  |  |  | 10
52 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | buc | 5 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 5 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 8 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min. |  |  |  |  | 5
53 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | buc | 5 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 5 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 8 F Lungimea 150 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min. |  |  |  |  | 5
54 | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) IMPS Mamei și COP | buc | 10 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 1 1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziţia dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Mg 0,5 mmol/l Cl 108,5 mmol/l, HCO-3 32,0 mmol/l, Acetat 6,0 mmol/l. |  |  |  |  | 10
55 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri: Diasteril, 6 litri, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre Diasteril, 6 litri conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | buc | 3 |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 6 litri * Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 1. Diasteril, 6 litri, canistre |  |  |  |  | 3
56 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | buc | 5 |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5 litri * Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre |  |  |  |  | 5
57 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | buc | 2 |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5 litri * Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 3. Citrosteril, 5 litri, canistre |  |  |  |  | 2
58 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP | buc | 3 |  | 6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP |  |  |  |  | 3
59 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6308771 Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT | buc | 13 |  | 6308771 Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT |  |  |  |  | 13
60 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6308791 Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT | metru | 10 |  | 6308791 Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT |  |  |  |  | 10
61 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6308811 Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT | metru | 10 |  | 6308811 Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT |  |  |  |  | 10
62 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6308831 Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT | buc | 10 |  | 6308831 Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT |  |  |  |  | 10
63 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 ” 1µm Granumix | buc | 11 |  | F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 ” 1µm Granumix |  |  |  |  | 11
64 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | M531621 RO-MEMBRANE ESPA1-4040 | buc | 3 |  | M531621 RO-MEMBRANE ESPA1-4040 |  |  |  |  | 3
65 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6350911/ F40012530 Test total hardness FWT | buc | 2 |  | 6350911/ F40012530 Test total hardness FWT |  |  |  |  | 2
66 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6364321 FLOW METER AQUABPLUS | buc | 2 |  | 6364321 FLOW METER AQUABPLUS |  |  |  |  | 2
67 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6314431 SOLENOID VALVE A+K MÜLLER 24V FWT AquaSAFE/AquaSTORE | metru | 2 |  | 6314431 SOLENOID VALVE A+K MÜLLER 24V FWT AquaSAFE/AquaSTORE |  |  |  |  | 2
68 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S | buc | 5 |  | M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S |  |  |  |  | 5
69 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6438791 Filter cartridge 4008S/V10 | buc | 15 |  | 6438791 Filter cartridge 4008S/V10 |  |  |  |  | 15
70 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | M383761 SMALL HARDWARE ITEM SET OPTICAL DETECTOR *4008B/S | buc | 5 |  | M383761 SMALL HARDWARE ITEM SET OPTICAL DETECTOR *4008B/S |  |  |  |  | 5
71 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6750941 FLOAT SWITCH *4008B/S | buc | 1 |  | 6750941 FLOAT SWITCH *4008B/S |  |  |  |  | 1
72 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6739451 VALVE SPRING SET UF-PUMP 4008B/H/S/S V10 | buc | 3 |  | 6739451 VALVE SPRING SET UF-PUMP 4008B/H/S/S V10 |  |  |  |  | 3
73 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6740741 VALVE SPRING SET BIC.-PUMP 4008/S V10 FOR MIXING CHAMBER/MULTIFUNCTION BLOCK BLOCK | buc | 3 |  | 6740741 VALVE SPRING SET BIC.-PUMP 4008/S V10 FOR MIXING CHAMBER/MULTIFUNCTION BLOCK BLOCK |  |  |  |  | 3
74 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6740751 VALVE SPRING SET CONC.-PUMP 4008 2008 | buc | 3 |  | 6740751 VALVE SPRING SET CONC.-PUMP 4008 2008 |  |  |  |  | 3
75 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 1200 proceduri de hemodializă, conform necesitățilorIMSP conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului (echivalent loturilor nr. 37-74) | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 1200 proceduri de hemodializă, conform necesitățilorIMSP conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | proceduri de dializă | 1200 |  | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 1200 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului, inclusiv darea în comodat a 2 dispozitive medicale, compatibile cu consumabilele. Cerințe față de dispozitivul medical – 10 bucăți, nu mai vechi de anul 2019 (se va indica anul producerii). Descriere Mașina de hemodializă utilizată pentru purificarea sângelui a persoanelor cărăr rinichi nu funcționează normal. Dispozitivul pompează sângele pacienților și soluția de dializă rin dializor. Parametrul Specificația Display Color, LCD da Touch Screen optional (preferabil) Consum de apă Presiunea de intrare a apei 1.5 - 6 bar Temperatura apei admisă la intrare "5 - 30 °C, 85 -95 °C, pentru curățire fierbinte" Consumul concentratului Presiunea concentratului 0 - 100 mbar Presiunea centralizată a concentratului 0.05 - 2 bar Circulația extracorporală Monitorizarea presiunii în linia arterială de la - 300 mmHg până la +280 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii în linia venoasă de la - 20 mmHg până la +390 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii transmembranare de la - 100 mmHg până la +400 mmHg Acuratețea ± 10% Viteza circulației sangvine în pompa de sânge min. 50 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Sistema de dializă cu un singur ac "da, cu min. 1 pompă сu control intern de presiune." vol. evacuare: ≤ 50 mL Detector de aer da, detector al liniilor de sânge și monitorizare Pompă de heparină Viteza de injectare: 0.5-10 mL/oră Funția de bolus: 1-5 mL Mărimea seringilor: 10/20 și 30 mL Sistema de circulație a dializatului Modificarea fluxului de lichid de dializă Setarea 300 - 800 mL/min. Temperatura dializatului 35 - 39 °C Conductibilitatea dializatului 12.8 – 15.7 mS/cm Acuratețea ± 0.2 mS/cm Monitorizarea temperaturii a sângelui (opțional) Precizia măsurării a temperaturii ± 0.2 °C Controlul temperaturii corpului ± 0.5 °C Precizia măsurării a recirculației ± 2% Monitorizarea volumului de sânge (opțional) RBV (Volumul de sânge relativ) ± 1.7% Hematocrit (Hct) ± 2.9% Hemoglobina (Hb) ± 0.8 g/l Temperatura ± 0,1°C (33.5 – 40°C) Monitorizarea presiunii a sângelui (opțional) Sistolică 45 - 280 mmHg Diastolică 25 - 240 mmHg Valorile medii a sistolică 20 - 255 mmHg Acuratețea ± 3 mmHg Hemodiafiltrare (opțional) Viteza de substituire 30 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Test de menținere a presiunii da Programul de dezinfecție și curățare Spălarea Fluxul 600 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Curățare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Dezinfectare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Alimentarea 220 V, 50 Hz da Sistem de pregătire a apei Compatibil cu sistemul disponibil al beneficiarului sau oferirea unui nou sistem de pregătire a apei da |  |  |  |  | 1200
76 | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg IMSP conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | buc | 2900 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10,0 ml/oră. Volumul de umplere ≤ 100 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 182; -creatinina ≥ 168; -fosfaţi ≥ 130; - vitamina B-12 ≥ 67. |  | 2900
77 | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg, onform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg IMSP Bălți | buc | 2900 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 12,0 ml/oră. Volumul de umplere ≤ 110 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 186; -creatinina ≥ 173; -fosfaţi ≥ 154; - vitamina B-12 ≥ 95. |  | 2900
78 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SC Bălți | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) IMSP conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | buc | 4800 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm. |  | 4800
79 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, onform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, Bălți | buc | 3000 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, artera (fistuline) - 16G Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Vor conţine un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conţine clame integrate. Da 3 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm |  | 3000
80 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi onform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi Bălți | buc | 3000 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, vena (fistuline) - 16G Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm |  | 3000
81 | Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun)c onform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) Bălți | buc | 2400 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame |  | 2400
82 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; Bălti | buc | 20 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set vîrstnici) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 17/18 G Ø1,3-1,5 x min. 60- max. 80 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min. |  | 20
83 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; IMSP conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; IMSP conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | buc | 2 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă pe ”termen lung” (set vîrstnici) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil - poliuretan Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, de tip „split” cu capete (vîrfuri) autocentrante, capacitate de tunelizare retrogradă, inclusiv ac, ghid, dilatator, teacă de întroducere, tunelizator, seringă, bisturiu, injection caps, dispozitiv de fixare a cateterului, material de pansament, autocolant de identificare a pacientului Cerinţe specifice Diametru 15,0 F Lungimea 240-280 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø2,75 " x 70 mm Ghid metalic de securitate Tip J (0038" x 800 mm) Dilatatoare 12 și 14 F Dilatator de tip „PeelAway” 16 F Stilet rigid (Stiffening Stylet) - pentru introducerea cateterului pe ghid sau schimbarea cateterului cu siguranța și fără utilizarea dilatatorului de tip ,,PeelAway" (obligator) 1 Tunelizator 1 Seringă 5 ml 1 Bisturiu-lamă, 11 cm 1 Injection caps 2 Dispozitiv de fixare a cateterului 1 Autocolant de identificare a pacientului 1 Material de pansament 2 |  | 2
84 | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) IMSP conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | buc | 4800 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame |  | 4800
85 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 34514430 Housing, bottom | buc | 2 |  | 34514430 Housing, bottom |  | 2
86 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 34514449 Cover for bottom housing | buc | 2 |  | 34514449 Cover for bottom housing |  | 2
87 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 3457059 O-ring 9.2x2.7 | buc | 2 |  | 3457059 O-ring 9.2x2.7 |  | 2
88 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 3451898A Repair kit rinsing bridge | buc | 2 |  | 3451898A Repair kit rinsing bridge |  | 2
89 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 34516689 Roller 8x12 for blood pump | buc | 2 |  | 34516689 Roller 8x12 for blood pump |  | 2
90 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 3451659D Servomotor with board | buc | 2 |  | 3451659D Servomotor with board |  | 2
91 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 34570527 Single holder, small | buc | 10 |  | 34570527 Single holder, small |  | 10
92 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 34517324 Valve tappe | buc | 2 | 34517324 Valve tappe | 34517324 Valve tappe |  | 2
93 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 3456226 Male connector for suction rod | buc | 6 |  | 3456226 Male connector for suction rod |  | 6
94 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 5 800 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SC Bălți (echivalent loturilor 76-93) | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 5 800 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SC Bălți (echivalent loturilor 76-93) | proceduri de dializă | 5800 |  | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 5800 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SC Bălți, inclusiv darea în comodat a 10 dispozitive medicale, Cerințe față de dispozitivul medical – 10 bucăți, nu mai vechi de anul 2019 (se va indica anul producerii). Descriere Mașina de hemodializă utilizată pentru purificarea sângelui a persoanelor cărăr rinichi nu funcționează normal. Dispozitivul pompează sângele pacienților și soluția de dializă rin dializor. Parametrul Specificația Display Color, LCD da Touch Screen optional (preferabil) Consum de apă Presiunea de intrare a apei 1.5 - 6 bar Temperatura apei admisă la intrare "5 - 30 °C, 85 -95 °C, pentru curățire fierbinte" Consumul concentratului Presiunea concentratului 0 - 100 mbar Presiunea centralizată a concentratului 0.05 - 2 bar Circulația extracorporală Monitorizarea presiunii în linia arterială de la - 300 mmHg până la +280 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii în linia venoasă de la - 20 mmHg până la +390 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii transmembranare de la - 100 mmHg până la +400 mmHg Acuratețea ± 10% Viteza circulației sangvine în pompa de sânge min. 50 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Sistema de dializă cu un singur ac "da, cu min. 1 pompă сu control intern de presiune." vol. evacuare: ≤ 50 mL Detector de aer da, detector al liniilor de sânge și monitorizare Pompă de heparină Viteza de injectare: 0.5-10 mL/oră Funția de bolus: 1-5 mL Mărimea seringilor: 10/20 și 30 mL Sistema de circulație a dializatului Modificarea fluxului de lichid de dializă Setarea 300 - 800 mL/min. Temperatura dializatului 35 - 39 °C Conductibilitatea dializatului 12.8 – 15.7 mS/cm Acuratețea ± 0.2 mS/cm Monitorizarea temperaturii a sângelui (opțional) Precizia măsurării a temperaturii ± 0.2 °C Controlul temperaturii corpului ± 0.5 °C Precizia măsurării a recirculației ± 2% Monitorizarea volumului de sânge (opțional) RBV (Volumul de sânge relativ) ± 1.7% Hematocrit (Hct) ± 2.9% Hemoglobina (Hb) ± 0.8 g/l Temperatura ± 0,1°C (33.5 – 40°C) Monitorizarea presiunii a sângelui (opțional) Sistolică 45 - 280 mmHg Diastolică 25 - 240 mmHg Valorile medii a sistolică 20 - 255 mmHg Acuratețea ± 3 mmHg Hemodiafiltrare (opțional) Viteza de substituire 30 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Test de menținere a presiunii da Programul de dezinfecție și curățare Spălarea Fluxul 600 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Curățare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Dezinfectare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Alimentarea 220 V, 50 Hz da Sistem de pregătire a apei Compatibil cu sistemul disponibil al beneficiarului sau oferirea unui nou sistem de pregătire a apei da |  | 5800
95 | Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul | 3456226 Male connector for suction rod | buc | 6 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră. Volumul de umplere ≤ 90 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 185; -creatinina ≥ 172; -fosfaţi ≥ 135; - vitamina B-12 ≥ 75. | [5 empty] | 6
96 | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul | buc | 4500 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10,0 ml/oră. Volumul de umplere ≤ 100 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 182; -creatinina ≥ 168; -fosfaţi ≥ 130; - vitamina B-12 ≥ 67. | [5 empty] | 4500
97 | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul | buc | 4500 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 12,0 ml/oră. Volumul de umplere ≤ 110 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 186; -creatinina ≥ 173; -fosfaţi ≥ 154; - vitamina B-12 ≥ 95. | [5 empty] | 4500
98 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul | buc | 10000 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm. | [5 empty] | 10000
99 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, SR conform necesităților IMSP SR Cahul | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, SR conform necesităților IMSP SR Cahul | buc | 10000 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, artera (fistuline) - 16G Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Vor conţine un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conţine clame integrate. Da 3 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm | [5 empty] | 10000
100 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi SR conform necesităților IMSP SR Cahul | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi SR conform necesităților IMSP SR Cahul | buc | 10000 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, vena (fistuline) - 16G Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm | [5 empty] | 10000
101 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SR Cahul | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SR Cahul | buc | 60 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set vîrstnici) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 17/18 G Ø1,3-1,5 x min. 60- max. 80 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min. | [5 empty] | 60
102 | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Cahul | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Cahul | buc | 400 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 1 1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziţia dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Mg 0,5 mmol/l Cl 108,5 mmol/l, HCO-3 32,0 mmol/l, Acetat 6,0 mmol/l. | [5 empty] | 400
103 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri: Diasteril, 6 litri (conform necesităților IMSP SR Cahul | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri: Diasteril, 6 litri (conform necesităților IMSP SR Cahul | buc | 50 |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 1. Diasteril, 6 litri, canistre | [5 empty] | 50
104 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SR Cahul | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri (conform necesităților IMSP SR Cahul | buc | 5 |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre | [5 empty] | 5
105 | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Cahul | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Cahul | buc | 120 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 % Na 1000 mmol/l Acetat 1000 mmol/l | [5 empty] | 120
106 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F00001034 MediaR P/D | buc | 13 |  | F00001034 MediaR P/D | [5 empty] | 13
107 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6345031 VPE-PIPE PEX 25X3,5MM (100M-RING)INSTALLATION WT | metru | 100 |  | 6345031 VPE-PIPE PEX 25X3,5MM (100M-RING)INSTALLATION WT | [5 empty] | 100
108 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6309351 VPE-PIPE PEX 25X3,5MM (50M-RING) | metru | 50 |  | 6309351 VPE-PIPE PEX 25X3,5MM (50M-RING) | [5 empty] | 50
109 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6324761 ISOLATING MATERIAL 28mm Kaifoam PE 2MTR | buc | 150 |  | 6324761 ISOLATING MATERIAL 28mm Kaifoam PE 2MTR | [5 empty] | 150
110 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6342761 INSULATING TAPE OPTIFLEX 15M 5X3MMS | buc | 7 |  | 6342761 INSULATING TAPE OPTIFLEX 15M 5X3MMS | [5 empty] | 7
111 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6316031 CONNECTOR 90°F.PEX 25X3,5MM S/S INST.FWT | buc | 40 |  | 6316031 CONNECTOR 90°F.PEX 25X3,5MM S/S INST.FWT | [5 empty] | 40
112 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6325801 CONNECTOR 180°F.PEX25X3,5MM S/S INST.FWT | buc | 6 |  | 6325801 CONNECTOR 180°F.PEX25X3,5MM S/S INST.FWT | [5 empty] | 6
113 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6316041 CONNECTOR STRAIGHT FOR PEX 25X INSTALLATION FWT | buc | 8 |  | 6316041 CONNECTOR STRAIGHT FOR PEX 25X INSTALLATION FWT | [5 empty] | 8
114 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6325111 CLIP HALF PIPE 3M INSTALLATION FWT (FOR STRAIGHTENING PEX PIPE) | metru | 6 |  | 6325111 CLIP HALF PIPE 3M INSTALLATION FWT (FOR STRAIGHTENING PEX PIPE) | [5 empty] | 6
115 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6314721 Pipe Bowing 45° incl. 2 clamping sleeves FOR 25MM PIPE PEX (INSTALLATION FWT) | buc | 16 |  | 6314721 Pipe Bowing 45° incl. 2 clamping sleeves FOR 25MM PIPE PEX (INSTALLATION FWT) | [5 empty] | 16
116 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6314711 Pipe Bowing 90° incl. 2 clamping sleeves FOR 25MM PIPE PEX (INSTALLATION FWT) | buc | 70 |  | 6314711 Pipe Bowing 90° incl. 2 clamping sleeves FOR 25MM PIPE PEX (INSTALLATION FWT) | [5 empty] | 70
117 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6309401 SLIDING SLEEVE 25x3,5MM F.PEX PIPE INSTALLATION FWT MSC | buc | 200 |  | 6309401 SLIDING SLEEVE 25x3,5MM F.PEX PIPE INSTALLATION FWT MSC | [5 empty] | 200
118 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F00003314 AquaBplus Option "RingUnit, 2 Rings" | buc | 1 |  | F00003314 AquaBplus Option "RingUnit, 2 Rings" | [5 empty] | 1
119 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F00006166 The hook (mediar) | buc | 12 |  | F00006166 The hook (mediar) | [5 empty] | 12
120 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F40012447 RUBBER SEAL 56X40MM | buc | 15 |  | F40012447 RUBBER SEAL 56X40MM | [5 empty] | 15
121 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6318631 COMPRES. AID F. PEX TUBING SEMICIRCLE | buc | 2 |  | 6318631 COMPRES. AID F. PEX TUBING SEMICIRCLE | [5 empty] | 2
122 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F40012464 PERMEATE CONNECTOR180°SINGLE-MSC S/S | buc | 1 |  | F40012464 PERMEATE CONNECTOR180°SINGLE-MSC S/S | [5 empty] | 1
123 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F40012463 PERMEATE CONNECTOR STRAIGHT STAINLESS | buc | 2 |  | F40012463 PERMEATE CONNECTOR STRAIGHT STAINLESS | [5 empty] | 2
124 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F00001213 Cable channel 70x130 w.cover,white | metru | 26 |  | F00001213 Cable channel 70x130 w.cover,white | [5 empty] | 26
125 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F00001214 Cable Channel-End Cap for 70x130, white | buc | 35 |  | F00001214 Cable Channel-End Cap for 70x130, white | [5 empty] | 35
126 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F40012416 CLOSURE NIPPLE DN6 R 1/4''-11MM S/S MSC | buc | 4 |  | F40012416 CLOSURE NIPPLE DN6 R 1/4''-11MM S/S MSC | [5 empty] | 4
127 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F40012415 O-RING EPDM 4x4 | buc | 10 |  | F40012415 O-RING EPDM 4x4 | [5 empty] | 10
128 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6366021 FLAT SEAL 11,5 X 5 X 3,6 EPDM | buc | 4 |  | 6366021 FLAT SEAL 11,5 X 5 X 3,6 EPDM | [5 empty] | 4
129 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F40012762 O-RING 11X2 | buc | 10 |  | F40012762 O-RING 11X2 | [5 empty] | 10
130 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | M531251 CLOSURE COUPLING DN6 NOZZLE 10MM MSC MSP | buc | 15 |  | M531251 CLOSURE COUPLING DN6 NOZZLE 10MM MSC MSP | [5 empty] | 15
131 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6311111 THROUGH NIPPLE DN6 4008S V10/MSC/MSP | buc | 5 |  | 6311111 THROUGH NIPPLE DN6 4008S V10/MSC/MSP | [5 empty] | 5
132 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F00010191 Coupling closure NW 6 - DN 6 - D = 7 | buc | 15 |  | F00010191 Coupling closure NW 6 - DN 6 - D = 7 | [5 empty] | 15
133 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | M385121 INLET/DRAIN TUBING SILICONE RED/BLACK REINFORCED 9,5x3,7mm,for inlet and drain, each 3m long | buc | 13 |  | M385121 INLET/DRAIN TUBING SILICONE RED/BLACK REINFORCED 9,5x3,7mm,for inlet and drain, each 3m long | [5 empty] | 13
134 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6443161 Battery RAM M48Z18 4008B/S | buc | 6 |  | 6443161 Battery RAM M48Z18 4008B/S | [5 empty] | 6
135 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6419841 DIALYSATE CONNECTOR RED 2008/4008 | buc | 5 |  | 6419841 DIALYSATE CONNECTOR RED 2008/4008 | [5 empty] | 5
136 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6419851 DIALYSATE CONNECTOR BLUE 2008/4008 | buc | 5 |  | 6419851 DIALYSATE CONNECTOR BLUE 2008/4008 | [5 empty] | 5
137 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6751421 GEAR PUMP COMPLETE 4008 5008 6008 | buc | 10 |  | 6751421 GEAR PUMP COMPLETE 4008 5008 6008 | [5 empty] | 10
138 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6739451 VALVE SPRING SET UF-PUMP 4008B/H/S/S V10 | buc | 4 |  | 6739451 VALVE SPRING SET UF-PUMP 4008B/H/S/S V10 | [5 empty] | 4
139 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6740741 VALVE SPRING SET BIC.-PUMP 4008/S V10 FOR MIXING CHAMBER/MULTIFUNCTION BLOCK BLOCK | buc | 4 |  | 6740741 VALVE SPRING SET BIC.-PUMP 4008/S V10 FOR MIXING CHAMBER/MULTIFUNCTION BLOCK BLOCK | [5 empty] | 4
140 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6740751 VALVE SPRING SET CONC.-PUMP 4008 2008 | buc | 4 |  | 6740751 VALVE SPRING SET CONC.-PUMP 4008 2008 | [5 empty] | 4
141 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | M531791 DISINFECTION VALVE SENSOR 4008/4008SV10 USE FOR DIASTERIL ONLY | buc | 3 |  | M531791 DISINFECTION VALVE SENSOR 4008/4008SV10 USE FOR DIASTERIL ONLY | [5 empty] | 3
142 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F40011239 MIXER MOTOR 230V/50HZ EC>022 GRX 107S | buc | 1 |  | F40011239 MIXER MOTOR 230V/50HZ EC>022 GRX 107S | [5 empty] | 1
143 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6313501 COUPLING MOTOR SHAFT-MIXER ROD GRANUMIX | buc | 1 |  | 6313501 COUPLING MOTOR SHAFT-MIXER ROD GRANUMIX | [5 empty] | 1
144 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6313481 GUIDING FLANGE FOR MIXER ROD GRANUMIX | buc | 1 |  | 6313481 GUIDING FLANGE FOR MIXER ROD GRANUMIX | [5 empty] | 1
145 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6313471 MIXER ROD WITH PROPELLER GRANUMIX 107S | buc | 1 |  | 6313471 MIXER ROD WITH PROPELLER GRANUMIX 107S | [5 empty] | 1
146 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6313351 V SEAL 20MM FOR MIXER ROD GRANUMIX | buc | 1 |  | 6313351 V SEAL 20MM FOR MIXER ROD GRANUMIX | [5 empty] | 1
147 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6313621 TIMER CONTROL UNIT VERSION S GRANUMIX | buc | 2 |  | 6313621 TIMER CONTROL UNIT VERSION S GRANUMIX | [5 empty] | 2
148 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6365301 PUSH-BUTTON GRANUMIX | buc | 2 |  | 6365301 PUSH-BUTTON GRANUMIX | [5 empty] | 2
149 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 10 000 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SR Cahul (echivalent loturilor nr. 95-149 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 10 000 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SR Cahul (echivalent loturilor nr. 95-149 | proceduri de dializă | 10000 |  | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la10 000 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SR Cahul, inclusiv darea în comodat a 10 dispozitive medicale, compatibile cu consumabilele,. Cerințe față de dispozitivul medical – 10 bucăți, nu mai vechi de anul 2019 (se va indica anul producerii). Descriere Mașina de hemodializă utilizată pentru purificarea sângelui a persoanelor cărăr rinichi nu funcționează normal. Dispozitivul pompează sângele pacienților și soluția de dializă rin dializor. Parametrul Specificația Display Color, LCD da Touch Screen optional (preferabil) Consum de apă Presiunea de intrare a apei 1.5 - 6 bar Temperatura apei admisă la intrare "5 - 30 °C, 85 -95 °C, pentru curățire fierbinte" Consumul concentratului Presiunea concentratului 0 - 100 mbar Presiunea centralizată a concentratului 0.05 - 2 bar Circulația extracorporală Monitorizarea presiunii în linia arterială de la - 300 mmHg până la +280 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii în linia venoasă de la - 20 mmHg până la +390 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii transmembranare de la - 100 mmHg până la +400 mmHg Acuratețea ± 10% Viteza circulației sangvine în pompa de sânge min. 50 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Sistema de dializă cu un singur ac "da, cu min. 1 pompă сu control intern de presiune." vol. evacuare: ≤ 50 mL Detector de aer da, detector al liniilor de sânge și monitorizare Pompă de heparină Viteza de injectare: 0.5-10 mL/oră Funția de bolus: 1-5 mL Mărimea seringilor: 10/20 și 30 mL Sistema de circulație a dializatului Modificarea fluxului de lichid de dializă Setarea 300 - 800 mL/min. Temperatura dializatului 35 - 39 °C Conductibilitatea dializatului 12.8 – 15.7 mS/cm Acuratețea ± 0.2 mS/cm Monitorizarea temperaturii a sângelui (opțional) Precizia măsurării a temperaturii ± 0.2 °C Controlul temperaturii corpului ± 0.5 °C Precizia măsurării a recirculației ± 2% Monitorizarea volumului de sânge (opțional) RBV (Volumul de sânge relativ) ± 1.7% Hematocrit (Hct) ± 2.9% Hemoglobina (Hb) ± 0.8 g/l Temperatura ± 0,1°C (33.5 – 40°C) Monitorizarea presiunii a sângelui (opțional) Sistolică 45 - 280 mmHg Diastolică 25 - 240 mmHg Valorile medii a sistolică 20 - 255 mmHg Acuratețea ± 3 mmHg Hemodiafiltrare (opțional) Viteza de substituire 30 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Test de menținere a presiunii da Programul de dezinfecție și curățare Spălarea Fluxul 600 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Curățare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Dezinfectare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Alimentarea 220 V, 50 Hz da Sistem de pregătire a apei Compatibil cu sistemul disponibil al beneficiarului sau oferirea unui nou sistem de pregătire a apei da | [5 empty] | 10000
150 | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR SCR | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR SCR | buc | 300 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 12,0 ml/oră. Volumul de umplere ≤ 110 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 186; -creatinina ≥ 173; -fosfaţi ≥ 154; - vitamina B-12 ≥ 95. | 300
151 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog Bbraun conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR SCR | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog Bbraun conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR SCR | buc | 20 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile de sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) Cerințe generale și specifice 2 Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 3 Termen garanţie ≥ 2 ani 4 Livrare în set (arteră/venă) Da 5 Capcană arterială înante de filtru + PBE port Da 6 Clemăde conectare la pacient cu cod de culoare Da 7 Pungă de colectare de 2 litri Da 8 Post-diluare Da 9 Port de injecție fără conținut de latex Da 10 Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142/72/70 11 Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8 12 Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3/4,8 13 Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5 14 Diametrul capcanei venoase (mm) 22 | 20
152 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, canistre conform necesităților IMSP SR SCR | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, canistre conform necesităților IMSP SR SCR | canistre | 1 |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre 10 litri * Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 1.Soluție Acid Citric 50%, 10 litri, canistre* | 1
153 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; conform necesităților IMSP SR SCR | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; conform necesităților IMSP SR SCR | buc | 5 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă pe ”termen lung” (set vîrstnici) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil - poliuretan Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, de tip „split” cu capete (vîrfuri) autocentrante, capacitate de tunelizare retrogradă, inclusiv ac, ghid, dilatator, teacă de întroducere, tunelizator, seringă, bisturiu, injection caps, dispozitiv de fixare a cateterului, material de pansament, autocolant de identificare a pacientului Cerinţe specifice Diametru 15,0 F Lungimea 240-280 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø2,75 " x 70 mm Ghid metalic de securitate Tip J (0038" x 800 mm) Dilatatoare 12 și 14 F Dilatator de tip „PeelAway” 16 F Stilet rigid (Stiffening Stylet) - pentru introducerea cateterului pe ghid sau schimbarea cateterului cu siguranța și fără utilizarea dilatatorului de tip ,,PeelAway" (obligator) 1 Tunelizator 1 Seringă 5 ml 1 Bisturiu-lamă, 11 cm 1 Injection caps 2 Dispozitiv de fixare a cateterului 1 Autocolant de identificare a pacientului 1 Material de pansament 2 | 5
154 | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius conform necesităților IMSP SR SCR | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafaţa 1,3–1,4 m-2. Coef. ultraf ≥ 35 ml/oră mm Hg | buc | 24 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator 1,3-1,4 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (High-Flux) Da Coeficientul de UF ≥ 35 ml/oră Volumul de umplere ≤ 80 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 200 2 creatinina ≥ 200 3 fosfaţi ≥ 170 4 vitamina B-12 ≥ 116 5 inulina ≥ 88 | 24
155 | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius conform necesităților IMSP SR SCR | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m-2.Coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg | buc | 24 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator 1,7 – 1,8 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 50 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 250 2 creatinina ≥ 250 3 fosfaţi ≥ 177 4 vitamina B-12 ≥ 135 5 inulina ≥ 110 | 24
156 | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius conform necesităților IMSP SCR | Linie de protecţie pentru hemodiafiltrare, bucăţi | buc | 50 |  | Cerinţe tehnico-medicale a liniilor de protecţie pentru hemodiafiltrare generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da | 50
157 | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius conform necesităților IMSP SCR | Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, bucăţi | buc | 2 |  | Cerinţe tehnico-medicale a filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparat de dializă Fresenius) Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da | 2
159 | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP SR SCR | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP SR SCR | buc | 25 |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale pentru sarea de regenerare (NaCl) a aparatajului de dializă Fresenius Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Na Cl, chimic pură Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Sare tabletată ambalată în saci ermetici a cîte 25 kg Scop utilizare Regenerarea aparatajului de dializă | 25
160 | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg,conform necesităților IMSP Sfânta Treime | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg,conform necesităților IMSP Sfânta Treime | buc | 1000 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 12,0 ml/oră. Volumul de umplere ≤ 110 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 186; -creatinina ≥ 173; -fosfaţi ≥ 154; - vitamina B-12 ≥ 95. | [6 empty] | 1000
161 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP Sfânta Treime | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP Sfânta Treime | buc | 10 |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 3. Citrosteril, 5 litri, canistre | [6 empty] | 10
162 | Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SR Comrat | Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SR Comrat | buc | 50 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră. Volumul de umplere ≤ 90 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 185; -creatinina ≥ 172; -fosfaţi ≥ 135; - vitamina B-12 ≥ 75. |  |  |  | 50
163 | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime | buc | 1500 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10,0 ml/oră. Volumul de umplere ≤ 100 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 182; -creatinina ≥ 168; -fosfaţi ≥ 130; - vitamina B-12 ≥ 67. | 1000 | [5 empty] | 500
164 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat | buc | 3450 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm. | 1350 |  |  | 600 |  |  | 1500
165 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat | buc | 3950 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, artera (fistuline) - 16G Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Vor conţine un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conţine clame integrate. Da 3 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm | 250 |  |  | 2500 |  |  | 1200
166 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat | buc | 3950 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, vena (fistuline) - 16G Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm | 250 |  |  | 2500 |  |  | 1200
167 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat | buc | 220 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set vîrstnici) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 17/18 G Ø1,3-1,5 x min. 60- max. 80 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min. | 30 |  |  | 40 |  |  | 150
168 | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat | buc | 304 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 1 1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziţia dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Mg 0,5 mmol/l Cl 108,5 mmol/l, HCO-3 32,0 mmol/l, Acetat 6,0 mmol/l. | 39 |  |  | 145 |  |  | 120
169 | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius)conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius)conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat | buc | 136 |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 % Na 1000 mmol/l Acetat 1000 mmol/l | 11 |  |  | 85 |  |  | 40
170 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri: Diasteril, 6 litri SCR, conform necesităților SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri: Diasteril, 6 litri SCR, conform necesităților SCM Sfânta Treime, IMPS SR Comrat | buc | 48 |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 1. Diasteril, 6 litri, canistre | 13 |  |  | 25 |  |  | 10
171 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime,. | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime,. | buc | 6 |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre | 1 | [5 empty] | 5
172 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP | buc. | 4 |  | 6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP | 2 |  |  | 2
173 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6308771 Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT | buc. | 8 |  | 6308771 Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT | 4 | [5 empty] | 4
174 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6308791 Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT | metru | 8 |  | 6308791 Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT | 4 | [5 empty] | 4
175 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6308811 Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT | metru | 8 |  | 6308811 Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT | 4 | [5 empty] | 4
176 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6308831 Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT | buc. | 8 |  | 6308831 Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT | 4 | [5 empty] | 4
177 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 ” 1µm Granumix | buc. | 16 |  | F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 ” 1µm Granumix | [6 empty] | 16
178 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | M531621 RO-MEMBRANE ESPA1-4040 | buc. | 3 |  | M531621 RO-MEMBRANE ESPA1-4040 | [6 empty] | 3
179 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F00001034 MediaR P/D | buc. | 9 |  | F00001034 MediaR P/D |  |  |  | 9
180 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6345031 VPE-PIPE PEX 25X3,5MM (100M-RING)INSTALLATION WT | metru | 100 |  | 6345031 VPE-PIPE PEX 25X3,5MM (100M-RING)INSTALLATION WT |  |  |  | 100
181 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6309351 VPE-PIPE PEX 25X3,5MM (50M-RING) | metru | 50 |  | 6309351 VPE-PIPE PEX 25X3,5MM (50M-RING) |  |  |  | 50
182 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6324761 ISOLATING MATERIAL 28mm Kaifoam PE 2MTR | buc. | 120 |  | 6324761 ISOLATING MATERIAL 28mm Kaifoam PE 2MTR |  |  |  | 120
183 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6342761 INSULATING TAPE OPTIFLEX 15M 5X3MMS | buc. | 5 |  | 6342761 INSULATING TAPE OPTIFLEX 15M 5X3MMS |  |  |  | 5
184 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6316031 CONNECTOR 90°F.PEX 25X3,5MM S/S INST.FWT | buc. | 50 |  | 6316031 CONNECTOR 90°F.PEX 25X3,5MM S/S INST.FWT |  |  |  | 50
185 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6325801 CONNECTOR 180°F.PEX25X3,5MM S/S INST.FWT | buc. | 6 |  | 6325801 CONNECTOR 180°F.PEX25X3,5MM S/S INST.FWT |  |  |  | 6
186 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6316041 CONNECTOR STRAIGHT FOR PEX 25X INSTALLATION FWT | buc. | 8 |  | 6316041 CONNECTOR STRAIGHT FOR PEX 25X INSTALLATION FWT |  |  |  | 8
187 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6325111 CLIP HALF PIPE 3M INSTALLATION FWT (FOR STRAIGHTENING PEX PIPE) | buc. | 4 |  | 6325111 CLIP HALF PIPE 3M INSTALLATION FWT (FOR STRAIGHTENING PEX PIPE) |  |  |  | 4
188 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6314721 Pipe Bowing 45° incl. 2 clamping sleeves FOR 25MM PIPE PEX (INSTALLATION FWT) | buc. | 10 |  | 6314721 Pipe Bowing 45° incl. 2 clamping sleeves FOR 25MM PIPE PEX (INSTALLATION FWT) |  |  |  | 10
189 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6314711 Pipe Bowing 90° incl. 2 clamping sleeves FOR 25MM PIPE PEX (INSTALLATION FWT) | buc. | 50 |  | 6314711 Pipe Bowing 90° incl. 2 clamping sleeves FOR 25MM PIPE PEX (INSTALLATION FWT) |  |  |  | 50
190 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6309401 SLIDING SLEEVE 25x3,5MM F.PEX PIPE INSTALLATION FWT MSC | buc | 250 |  | 6309401 SLIDING SLEEVE 25x3,5MM F.PEX PIPE INSTALLATION FWT MSC |  |  |  | 250
191 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F00003313 Aqua B plus Option “Ring Unit, 1 ring mains | buc. | 1 |  | F00003313 Aqua B plus Option “Ring Unit, 1 ring mains |  |  |  | 1
192 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F00006166 The hook (mediar) | metru | 9 |  | F00006166 The hook (mediar) |  |  |  | 9
193 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F40012447 RUBBER SEAL 56X40MM | buc. | 15 |  | F40012447 RUBBER SEAL 56X40MM |  |  |  | 15
194 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6318631 COMPRES. AID F. PEX TUBING SEMICIRCLE | buc. | 1 |  | 6318631 COMPRES. AID F. PEX TUBING SEMICIRCLE |  |  |  | 1
195 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F40012464 PERMEATE CONNECTOR180°SINGLE-MSC S/S | buc. | 1 |  | F40012464 PERMEATE CONNECTOR180°SINGLE-MSC S/S |  |  |  | 1
196 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F40012463 PERMEATE CONNECTOR STRAIGHT STAINLESS | buc. | 2 |  | F40012463 PERMEATE CONNECTOR STRAIGHT STAINLESS |  |  |  | 2
197 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F00001213 Cable channel 70x130 w.cover,white | buc. | 25 |  | F00001213 Cable channel 70x130 w.cover,white |  |  |  | 25
198 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F00001214 Cable Channel-End Cap for 70x130, white | buc. | 40 |  | F00001214 Cable Channel-End Cap for 70x130, white |  |  |  | 40
199 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F40012416 CLOSURE NIPPLE DN6 R 1/4''-11MM S/S MSC | buc. | 3 |  | F40012416 CLOSURE NIPPLE DN6 R 1/4''-11MM S/S MSC |  |  |  | 3
200 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F40012415 O-RING EPDM 4x4 | buc. | 10 |  | F40012415 O-RING EPDM 4x4 |  |  |  | 10
201 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6366021 FLAT SEAL 11,5 X 5 X 3,6 EPDM | buc. | 3 |  | 6366021 FLAT SEAL 11,5 X 5 X 3,6 EPDM |  |  |  | 3
202 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F40012762 O-RING 11X2 | buc. | 10 |  | F40012762 O-RING 11X2 |  |  |  | 10
203 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | M531251 CLOSURE COUPLING DN6 NOZZLE 10MM MSC MSP | buc. | 11 |  | M531251 CLOSURE COUPLING DN6 NOZZLE 10MM MSC MSP |  |  |  | 11
204 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6311111 THROUGH NIPPLE DN6 4008S V10/MSC/MSP | buc. | 4 |  | 6311111 THROUGH NIPPLE DN6 4008S V10/MSC/MSP |  |  |  | 4
205 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | F00010191 Coupling closure NW 6 - DN 6 - D = 7 | buc. | 11 |  | F00010191 Coupling closure NW 6 - DN 6 - D = 7 |  |  |  | 11
206 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | M385121 INLET/DRAIN TUBING SILICONE RED/BLACK REINFORCED 9,5x3,7mm,for inlet and drain, each 3m long | buc. | 8 |  | M385121 INLET/DRAIN TUBING SILICONE RED/BLACK REINFORCED 9,5x3,7mm,for inlet and drain, each 3m long |  |  |  | 8
207 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S | buc. | 7 |  | M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S |  |  |  | 7
208 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6419841 DIALYSATE CONNECTOR RED 2008/4008 | buc. | 5 |  | 6419841 DIALYSATE CONNECTOR RED 2008/4008 | [6 empty] | 5
209 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6419851 DIALYSATE CONNECTOR BLUE 2008/4008 | buc. | 5 |  | 6419851 DIALYSATE CONNECTOR BLUE 2008/4008 | [6 empty] | 5
210 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6751421 GEAR PUMP COMPLETE 4008 5008 6008 | buc. | 7 |  | 6751421 GEAR PUMP COMPLETE 4008 5008 6008 |  |  |  | 7
211 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | M302251 FILTER 7.0/7.0MM 265µM 4008/5008 | buc. | 10 |  | M302251 FILTER 7.0/7.0MM 265µM 4008/5008 | [6 empty] | 10
212 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6770371 DISINFECTION VALVE SENSOR 4008/SV10 USE FOR PURISTERIL/CITROSTERIL ONLY | buc. | 2 |  | 6770371 DISINFECTION VALVE SENSOR 4008/SV10 USE FOR PURISTERIL/CITROSTERIL ONLY | [6 empty] | 2
213 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6313481 GUIDING FLANGE FOR MIXER ROD GRANUMIX | buc. | 1 |  | 6313481 GUIDING FLANGE FOR MIXER ROD GRANUMIX | [6 empty] | 1
214 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6313471 MIXER ROD WITH PROPELLER GRANUMIX 107S | buc. | 1 |  | 6313471 MIXER ROD WITH PROPELLER GRANUMIX 107S | [6 empty] | 1
215 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6313621 TIMER CONTROL UNIT VERSION S GRANUMIX | buc. | 2 |  | 6313621 TIMER CONTROL UNIT VERSION S GRANUMIX | [6 empty] | 2
216 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6365301 PUSH-BUTTON GRANUMIX | buc. | 2 |  | 6365301 PUSH-BUTTON GRANUMIX | [6 empty] | 2
217 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 6313301 INSTALL.SET SOL. VALVE1/2"24V AC GRANUMIX- SMAD 307 FOR GRANUMIX 107S+507S | buc. | 1 |  | 6313301 INSTALL.SET SOL. VALVE1/2"24V AC GRANUMIX- SMAD 307 FOR GRANUMIX 107S+507S | [6 empty] | 1