CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini: Stabilirea cerințelor minime pentru achiziționarea analizoarelor (detectoarelor) de gaze, ce vor determina concentrația inflamabilă a amestecului de gaze metan/hidrogen în aerul zonei de lucru.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | U/M | Cantitatea | Specificația tehnică |  | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38400000-9 | LOT 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Analizorul (detectorul) de gaze (metan) | buc. | 2 | Conform specificațiilor tehnice p.2.1 |  | 100 000,00 |
| 2 |  | LOT 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Analizorul (detectorul) de gaze (hidrogen) | buc. | 2 | Conform specificațiilor tehnice p.2.2 |  | 120 000,00 |
| Total |  |  |  |  |  | 220 000,00 |  |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii.

2.  Specificația tehnică deplină solicitată:

2.1. pentru Lotul 1  Analizorul (detectorul) de gaze (metan)

| Nr. d/o | Caracteristicile analizorului | Valori/caracteristici |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tip analizor (detector) | mobil |
| 2 | Modalitate semnalizare concentrație sporită de gaze | sonoră |
| 3 | Tip display | Digital / LCD |
| 4 | Modalitate prelevare probă | convectivă și forțată |
| 5 | Tip setare măsurare/calibrare | buton |
| 6 | Poziționarea senzorului de detectare | exterior |
| 7 | Corpul senzorului | flexibil |
| 8 | Componenta gazoasă controlată | Metan (CH4 ) |
| 9 | Intervalul de măsurare, fracție volumică, % - CH4 | 0 ppm până la 2,5 |
| 10 | Limita de indicare inferioară explozivă, LEL, vol % | 4,4 |
| 11 | Limita de indicare superioară explozivă, LEL, vol % | 16,5 |
| 12 | Prag de sensibilitate | 0,1 ppm |
| 13 | Limitele erorii absolute admisibile de bază pentru componenta verificată, % | ± 3 (din limita inferioara de inflamabilitate) |
| 14 | Valorile nominale ale semnalizării: |  |
|  | - pentru semnalul «Nivelul 1» | 20% (din limita inferioara de inflamabilitate) |
|  | - pentru semnalul «Nivelul 2» | 40% (din limita inferioara de inflamabilitate) |
| 15 | Sursa de alimentare incorporată | acumulator |
| 16 | Timpul de încadrare în regimul de lucru, nu mai mult de | 30 s |
| 17 | Timpul de funcționare continuă fără reîncărcare, nu mai puțin de | 8 h |
| 18 | Condiții de exploatare: |  |
|  | - limitele temperaturii mediului ambiant și ale celui măsurat | de la -10 pînă la +40°С |
|  | - umiditatea relativă a aerului la 25 °С, | (20-80 ) % |
| 19 | Protecția împotriva prafului și umidității, nu mai puțin de | IP54 |
| 20 | Protecție explozivă | 1Ex ib IIC T1 |

2.2. pentru Lotul 2 Analizorul  (detectorul) de gaze (hidrogen)

| Nr. d/o | Caracteristicile analizorului | Valori/caracteristici |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tip analizor | mobil |
| 2 | Modalitate semnalizare concentrație sporită de gaze | sonoră |
| 3 | Tip display | Digital /LCD |
| 4 | Modalitate prelevare probă | convectivă și forțată |
| 5 | Tip setare măsurare/calibrare | buton |
| 6 | Poziționarea senzorului de detectare | exterior |
| 7 | Corpul senzorului | flexibil |
| 8 | Componenta gazoasă controlată | Hidrogen (H2 ) |
| 9 | Intervalul de măsurare, fracție volumică, % - H2 | 0 ppm până la 2,0 |
| 10 | Limita de indicare inferioară explozivă, LEL, vol. % | 4,0 |
| 11 | Limita de indicare superioară explozivă LEL, vol.% | 77,0 |
| 12 | Prag de sensibilitate | 0,1 ppm |
| 13 | Limitele erorii absolute admisibile de bază pentru componenta verificată, % | ± 3 (din limita inferioara de inflamabilitate) |
| 14 | Valorile nominale ale semnalizării: |  |
|  | - pentru semnalul «Nivelul 1» | 20% (din limita inferioara de inflamabilitate) |
|  | - pentru semnalul «Nivelul 2» | 40% (din limita inferioara de inflamabilitate) |
| 15 | Sursa de alimentare incorporată | acumulator |
| 16 | Timpul de încadrare în regimul de lucru, nu mai mult de | 30 s |
| 17 | Timpul de funcționare continuă fără reîncărcare, nu mai puțin de | 8 h |
| 18 | Condiții de exploatare: |  |
|  | - limitele temperaturii mediului ambiant și ale celui măsurat | de la -10 pînă la +40°С |
|  | - umiditatea relativă a aerului la 25 °С, | (20-80 ) % |
| 19 | Protecția împotriva prafului și umidității, nu mai puțin de | IP54 |
| 20 | Protecție explozivă | 1Ex ib IIC T1 |

3. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor:

3.1 Cerințe generale.

- Ambalajele bunurilor livrate vor fi marcate și etichetate de către uzina producătoare conform legislației în vigoare.

- Ofertantul vă efectua livrarea bunurilor respectând cerințele de transportare prescrise de uzina producătoare astfel încât să prevină deformarea sau avarierea bunului.

- Bunurile și componentele acestora trebuie să fie noi, neutilizate, produse în anii 2023-2024, fără defecte vizibile și funcționale.

- Ofertantul va asigura pregătirea complexă a analizoarelor de gaze (metan/hidrogen) pentru procesul de lucru, adaptate la condițiile de măsurare și analiză ale Beneficiarului (calibrare, ajustare ș.a.).

- Perioada de garanție a analizorului de gaze și componentelor acestuia va constitui 12 luni din data recepției finale. Data recepției finale este data semnării Procesului verbal de primire-predare a bunului. În caz de reapariție a bunului perioada de garanție va fi prelungită din data finalizării reparației.

- Mijlocul de măsurare propus trebuie să fie inclus în Registrul de Stat al Mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova și să dețină unul din următoarele documente:

  - Certificat/marcaj CE, de conformitate europeană valabil la data livrării.

  - Certificat de verificare metrologică valabil, eliberat de către un laborator acreditat/desemnat în Republica Moldova în domeniul verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare specificate.

3.2  Documente obligatorii de prezentare la livrarea bunurilor:

- facturii fiscale.

- certificatului/marcaj CE valabil sau a certificatului de verificare metrologică.

- Certificatului de calitate.

- certificatul  de garanție al bunului.

- manualul de exploatare cu metodologia de verificare/testare/calibrare a analizoarelor de gaze.

- actului de primire după verificarea calității și cantității acestuia.

În cazul depistării neconformităților (defectelor) la bunuri cât și la componentele acestora, Beneficiarul este în drept să se refuze de acestea (să returneze marfa fără a o achita).

3.3  Destinația și scopul utilizării:

-     Analizorul (detectorul) de gaze (metan) livrat va fi utilizat pentru următoarele măsurări :

- concentrația componenței gazului (CH4) în aerul zonei de lucru;

- concentrația componenței gazului (CH4) în amestecul de gaze etalon;

-     Analizorul (detectorul) de gaze (hidrogen) livrat va fi utilizat pentru următoarele măsurări:

- concentrația componenței gazului (H2) în aerul zonei de lucru;

- concentrația componenței gazului (H2) în amestecul de gaze etalon;

3.4 Adresa unde va fi livrat bunul:

-   mun.Chișinău, “TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole.3, Depozitul central.

3.5 Termenul de livrare: mai-iunie 2025.

4. Documente de referință:

-  Legea metrologiei nr.19 din 4 martie 2016;

-  Hotărârea Guvernului nr. 1042 din 13.09.2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal;

-  RGML 12:2018 „Sistemul Național de Metrologie. Marcaje și buletine de verificare metrologică”;

- NML 5-16:2020 „Analizoare de gaze inclusiv cu funcție de semnalizare. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică”;

-  SM ISO 7504:2020 Analiza gazelor. Vocabular;

- SM EN IEC 60079-0:2019/ „Atmosfere explozive. Partea 0: Echipamente. Cerințe generale”.

    - Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare:

Fiecare bun livrat trebuie să corespundă tuturor cerințelor specificate în punctele 2, și trebuie să fie completat cu accesorii, și anume:

| Nr. d/o | Denumirea | Valori/caracteristici/ unități |
| --- | --- | --- |
| 1 | Încărcător | 220 V, 2 buc |
| 2 | Detector de gaze pentru CH4 | 2 |
| 3 | Detector de gaze pentru H2 | 2 |

    - Cerințe de mentenanță:

- Ofertantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

- În cazul depistării în timpul exploatării, pe parcursul duratei de garanție, a neconformităților (defectelor) la elementele bunurilor livrate, Ofertantul este obligat în termen de 15 zile calendaristice să înlăture neconformitățile din cont propriu. Echipamentul reparat/ înlocuit va fi verificat și restituit pe teritoriul Beneficiarului, iar cheltuielile legate de aceasta (ridicare, transportare, calibrare, verificare ș.a.) vor fi suportate de către Ofertant.

- Prețul bunului va fi exprimat în lei fără TVA per fiecare poziție în parte și rămâne același pe toată perioada de derulare a contractului.

- Prețul bunului va include toate cheltuielile aferente suportate de către Ofertant  pentru îndeplinirea achiziției bunului solicitat (transportare, accesorii, calibrare, verificare metrologică, după caz).

    - Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- Certificatul de înregistrare a companiei ofertante.

- Informațiile cu privire la descrierea , modelul, producătorul și specificația tehnică deplină a echipamentului.

- Specificațiile de preț, care vor include toate cheltuielile aferente suportate de către Ofertant.

- Lista/componența detaliată a bunurilor livrate (a specifica detaliat conform cerințelor pct.5).

- Dovada de experiență similară în ultimii 3 ani.